Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Приладобудівний факультет

Кафедра приладобудування

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-професійна програма Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Киричук Ю.В.

«_9__»__грудня__2020 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Червоному Денису Ігоровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації    Вібраційна діагностика  опор  турбоагрегату

науковий керівник дисертації Дубінець В.І., к.т.н., доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від « 05 »листопада 2020р. № 3228

2. Строк подання студентом дисертації 9.12.2020р.

3. Перелік завдань, які потрібно розробити  1. Провести аналіз методів вимірювання вібрацій. 2. Огляд та аналіз інтелектуальних систем вібродіагностики.  3. Огляд робочих режимів та типів систем вібродіагностики. 4. Розрахунок чутливого елементу.  5.  Розрахунок основних характеристик. 6. Розробка методики дослідження на випробувальному стенді.

4. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу  Складальний кресленик 1 А1, Креслення деталей 1 А1, Матеріали аналітичного огляду 1 А1, Графіки  А3, Презентаційний лист 1 А1.

5. Орієнтовний перелік публікацій:  1. П`єзоелектричний біморфний акселерометр (онлайн конференція "Сучасний рух науки"), 2. Розширення динамічного діапазону акселерометру прямого перетворення

6. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розробка СТАРТАП-проекту | Бояринова К.О. |  |  |

7. Дата видачі завдання_5.11.2020

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомлення із завданням | 05.11.20 |  |
| 2 | Огляд та аналіз літератури | 06.11.20-11.11.20 |  |
| 3 | Аналіз методів вимірювання вібрації та вібродіагностики | 11.11.20-15.11.20 |  |
| 4 | Огляд та аналіз існуючих систем вібродіагностики та їх складових | 15.11.20-19.11.20 |  |
| 5 | Розрахунок чутливого елементу вібродатчика | 19.11.20-24.11.20 |  |
| 6 | Розрахунок статичних характеристик чутливого елементу | 24.11.20-27.11.20 |  |
| 7 | Розробка стартап - проекту | 27.11.20-30.11.20 |  |
| 8 | Оформлення ПЗ та графічного матеріалу | 30.11.20-03.12.20 |  |
| 9 | Представлення дисертації на відгук та рецензію . | 03.12.20-09.12.20 |  |
| 10 | Представлення МД до екзаменаційної комісії | 16.12.20 |  |

Студент 	____________	Червоний Д.І.

(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Науковий керівник дисертації 	____________	Дубінець В.І.

(підпис)	(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Приладобудівний факультет

Кафедра приладобудування

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» В.о. завідувача кафедри _______ Юрій КИРИЧУК (підпис) “_9_”_грудня__2020 р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерно - інтегровані

технології  проектування приладів»

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегро-

вані  технології

на тему: Вібраційна діагностика  опор  турбоагрегату

Виконав (-ла): студент (-ка)  2  курсу, групи   ПІ-91мп

(шифр групи)

Червоний Денис Ігорович                             	__________

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник Дубінець В. І., к.т.н., доцент	  _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, Власне ім'я ,ПРІЗВИЩЕ)	(підпис)

Консультант  _по стартап проекту  - Бояринова К.О.,д.е.н, доцент    _________

(назва розділу)	(посада,вчене звання,Власне ім'я ,ПРІЗВИЩЕ)(підпис)

Рецензент  д.т.н., проф. Бурау Н.І.                                                      _________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, Власне ім'я ,ПРІЗВИЩЕ)(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2020 року

ВІДОМІСТЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на магістерську дисертацію | 1 |  |
| 2 | А4 | МД.ПІ91мп.00.00 ПЗ | Пояснювальна записка | 88 |  |
| 3 | А1 |  | Матеріали аналітичного огляду | 1 |  |
| 4 | А1 | МД.ПІ91мп.01.01 МД.ПІ91мп.01.02 МД.ПІ91мп.01.04 МД.ПІ91мп.01.05 МД.ПІ91мп.01.06 | Деталювання | 1 |  |
| 5 | А1 | МД.ПІ91мп.01.00 СК | Складальне креслення | 1 |  |
| 6 | А3 |  | Графіки | 1 |  |
| 7 | А1 |  | Презентаційний аркуш | 1 |  |
| Загальна кількість графічних документів -3 арк.ф. А1, 1 арк. ф. А3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | МД.ВМД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Червоний Д.І. |  |  | Відомість магістерської дисертації | Лист | Листів |
| Керівн. | Дубінець В.І. |  |  |  |  | 88 |
| Конс. |  |  |  |  | КПІ імені Ігоря Сікорського каф. ПБ гр. ПІ–91мп |  |
| Н/контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. | Киричук Ю.В. |  |  |  |  |  |

Анотація

Дана магістерська дисертація включає:  88 сторінок, 26 рисунків, 36 таблиць, 37 літературних джерел.

Актуальність роботи: У теперішні часи проблеми вібродіагностики та віброконтролю досить актуальні завдяки тому що більшість сфер нашого життя  активно займаються автоматизацією процесів. Особливо це актуально для великих підприємств. Діагностика обладнання полегшує технічне обслуговування останнього  і,  завдяки цьому зменшує витрати часу та коштів на усунення непередбачуваних виходів із строю незамінного обладнання, що зменшує  час простою та можливі втрати продукції. Також сучасні технології дозволяють вирішувати не менш важливі задачі, такі як: довготривалий моніторинг параметрів вібрації обладнання; збереження, відображення та збір даних, які в подальшому можуть використовуватися у статистичних цілях і прогнозі технічного обслуговування приладдя на промислових підприємствах та заводах.

Мета магістерської дисертації: Розробка інтелектуального вимірювального каналу вібродіагностики, розрахунок та дослідження датчика, який використовується у даному вимірювальному каналі.

Задачі дослідження:

- Розглянути та проаналізувати проблеми діагностики та вимірювання параметрів вібрації;

- Дослідити вплив вібрації на технічне обладнання;

- Розрахувати чутливий елемент п'єзоелектричного акселерометру;

- Розробити стартап-проект, для можливого представлення проекту на ринку.

Об'єкт дослідження: Інтелектуальний вимірювальний канал

Предмет дослідження: Акселерометр, як базовий елемент системи діагностики.

Summary

This master's dissertation includes: 88 pages, 26 pictures, 36 tables, 37 literary sources.
Relevance of the work: Nowadays, the problems of vibration diagnostics and vibration control are quite relevant due to the fact that most areas of our lives are actively involved in process automation. This is especially right for large enterprises. Equipment diagnostics facilitates the maintenance of the latter and, thus, reduces the cost of time and money to eliminate unforeseen failures of indispensable equipment, which reduces downtime and possible product losses. Also, modern technologies allow to solve no less important tasks, such as: long-term monitoring of vibration parameters of equipment; storage, display and collection of data that can be further used for statistical purposes and forecast of maintenance of accessories at industrial enterprises and factories.

The purpose of the master's dissertation: Development of an intelligent measuring channel of vibrodiagnostics, calculation and research of the sensor used in this measuring channel.

Research objectives:

- To consider and analyze the problems of diagnostics and measurement of vibration parameters;

- Investigate the effect of vibration on technical equipment;

- Calculate the sensitive element of the piezoelectric accelerometer;

- Develop a startup project for the possible presentation of the project on the market.

Object of research: Intelligent measuring channel

Subject of research: Accelerometer as a basic element of the diagnostic system.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ПВП - первинний вимірювальний перетворювач

ПП - первинний перетворювач

АЦП - аналогово-цифровий перетворювач

ЗРО - засіб реєстрації та обробки

СКЗ - середньоквадратичне значення

АКФ - автокореляційна функція

ПДП - п'єзоелектричний датчик прискорення

АФЧХ - амплітуднофазочастотна характеристика

ЕОМ - електронна вимірювальна машина

ЧЕ - чутливий елемент

ЦТС - цирконат титанат свинець

ТО - технічне обслуговування

ПК - персональний комп'ютер

Зміст

ВСТУП	10

1. ОГЛЯД МЕТОДІВ ВІБРОДІАГНОСТИКИ	12

1.1.  Діагностика по загальному рівню вібрації	12

1.2. Діагностика по спектральним діаграм	13

1.3. Діагностика по співвідношенню пік/фон вібрації	13

1.4. Вібродіагностика по енергетичному спектру	13

1.6. Діагностика по флікер-шумах	14

1.7. Вібродіагностика по акустичній емісії	15

1.8. Діагностика по кепструму діагностичного сигналу	15

1.9. Діагностика за спектрами огинаючих	15

2. ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ	16

2.1. Вимірювальні датчики	17

2.2. Задачі вібродіагностики	19

2.3. Розбиття агрегату, як об'єкта діагностування, на елементарні блоки.	23

2.4. Прилади та апаратно-програмні системи для вібродіагностики	24

2.5. Властивості вібрації роторних агрегатів	30

ВИСНОВКИ	37

3. РОЗРАХУНОК ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ АКСЕЛЕРОМЕТРА ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ	38

3.1. Розрахунок п'єзоелемента	39

3.2. Розрахунок інерційної маси	46

3.3 Дослідження залежностей характеристик п'єзоелектричного акселерометра від основних параметрів	47

4. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВИПРОБУВАЛЬНОМУ СТЕНДІ	55

4.1. Методика проведення діагностичних вібровимірювань роторних агрегатів.	59

ВИСНОВКИ	62

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ "Система вібродіагностики роторного обладнання та турбоагрегатів"	63

5.1. Опис ідеї проекту	63

5.2. Аналіз ринкових можливостей проекту	67

5.3 Розробка ринкової стратегії проекту	77

5.4 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	79

ВИСНОВКИ	85

ЛІТЕРАТУРА	87

Додаток А	91

Додаток Б	93

ВСТУП

З появою машин людство зіткнулося з новим завданням - вібродіагностикою обладнання та контролем вібрації [1].

Звичайно можна відмовитися від контролю вібрації і ремонтувати обладнання за фактом виходу з ладу. Як наслідок підвищення ціни через непередбачені, тривалі простої, збільшення витрат при роботах, що вимагають понад нормованих витрат часу і дорогих експрес закупівель комплектуючих для ремонту [1].

Вібродіагностика та віброконтроль вирішують чимало задач та проблем [1]:

- Постійний контроль розпізнає пошкодження компонентів вже в початковій стадії виникнення.

- Роботи по технічному обслуговуванню виконуються тільки за потребою і можуть бути своєчасно заплановані.

- На противагу профілактичному технічному обслуговуванню економія на витратах тут може досягати в близько 18 - 20%.

- Витрати за простій виробництва і обладнання завдяки цьому знижуються.

- Витрати на персонал та запасні частини знижуються. Постійний контроль розпізнає пошкодження компонентів вже в початковій стадії виникнення.

У технологічному обладнанні і технологіях кожен обертовий механізм має свої власні частотні характеристики. Зміни в режимі роботи, наприклад, обумовлені неприпустимим дисбалансом або пошкодженням підшипників, завжди залишають після себе свої динамічні характеристики [1].

Ключ до спеціалізованого технічного обслуговування - цілеспрямоване завчасне розпізнавання ушкоджень за допомогою частотного аналізу в уникненні можливих невідновлювальних відмов [1].

Контроль за критичними вузлами установок, наприклад, насосами, компресорами, турбінами, воздуходувками, коробками передач і електромоторами може здійснюватися за допомогою частотного аналізу та усі ці задачі допомагає вирішувати вібродіагностика [1].

# 1. ОГЛЯД МЕТОДІВ ВІБРОДІАГНОСТИКИ

Для вібродіагностики та вібромоніторингу використовуються електричні прилади вимірювання вібрацій, принцип дії яких построєний на перетворенні коливного руху у відповідний йому електричний сигнал, який вимірюється та реєструються із допомогою датчика вібрації та записуючого приладу.

Давачі є основними конструктивними елементами цих приладів. В якості ПВП використовують індукційні, ємнісні та п'єзоелектричні перетворювачі, котрі сприймають переміщення, швидкість та прискорення. Найбільш поширеними є п'єзоелектричні перетворювач віброприскорення — акселерометри [2].

Прилади вимірювання вібрації із давачами вимірюють вібрації в множинних місцях, особлива перевага таких приладів — досить проста конструкція,  можливість вимірювання вібрації та її параметрів на дистанції.

Вибродіагностика ефективна для машин, в конструкції яких є обертові елементи (визначення дисбалансу), підшипники кочення (ступінь зносу), гідрообладнання (ступінь зносу), електродвигуни (ослаблення кріплення обмоток статора та ін.) [2][3].

## 1.1.  Діагностика по загальному рівню вібрації

Діагностика по загальному рівню вібрації набула поширення завдяки простій оцінці технічного стану за загальним рівнем вібрації і, в зв'язку з цим, реалізується персоналом без спеціальної підготовки по вібродіагностиці. За критерій рівня вібрації найчастіше приймається СКЗ швидкості [2].

Недолік методу полягає у визначенні дефектів останньої стадії їх розвитку, іншими словами проводиться передаварійна діагностика об'єктів. Діагностика дефектів проводиться на відповідність загального рівня вібрації нормативних рівнів вібрації для певного типу механізму. При перевищенні рівня вібрації допустимих норм, об'єкт що діагностується визнається несправним [2][3].

## 1.2. Діагностика по спектральним діаграм

Діагностика по спектральним діаграмам призначена для визначення дефектів в середині процесу розвитку.  Метод заснований на розрізненні рівня енергії резонансних коливань у загальних результатах частотного розподілу потужності вібрації в цілому [4]. Метод вимагає спеціального спектроаналізатора для отримання амплітудного спектра. У більшості нормативних документів по вібрації в якості нормованого параметра вібрації приймається СКЗ для контролю технічного стану об'єкта, а рівень частот - 10 ... 1000 Гц. Слід зазначити, що застосування для попередньої оцінки стану обладнання тільки одного параметра (СКЗ) звужує частотний діапазон [3][4].

## 1.3. Діагностика по співвідношенню пік/фон вібрації

Діагностика по співвідношенню пік/фон вібрації має кілька ефективних модифікацій для:  виявлення сигналу високої частоти, вимірювання ударних імпульсів і вимір енергії імпульсу. Метод дозволяє виявляти дефекти на ранніх стадіях простими приладами [4][5].

Хрест-фактор дорівнює відношенню пікового значення амплітуди тимчасового сигналу до СКЗ. Основна мета обчислення хрест-фактора - дати фахівцю початкове уявлення про кількість ударів в тимчасовому сигналі. Удари часто асоціюються з зносом підшипників кочення, кавітацією і зносом зубів механізму [5].

## 1.4. Вібродіагностика по енергетичному спектру

Вібродіагностика по енергетичному спектру показує розподіл енергії сигналу в певній області, по якому можна зробити висновок про технічний стан окремих вузлів агрегатів [3].

1.5. Вібродіагностика по автокореляційній функції

Вібродіагностика по автокореляційній функції (АКФ) Ry() дозволяє визначити залежність миттєвого значення амплітуди коливань в заданий момент часу від його попередніх значень [6].

Ryτ=limT→∞1T0Tstst+τdt,

де s(t) - вібраційний сигнал в момент часу t;

s(t+) - зрушена копія сигналу по часу ;

Т - період коливань.

АКФ змішаного сигналу визначається за формулою [6]:

Ryτ=R1τ+Rmτ,

де Ry(τ) - періодична функція з частотою, що відповідає періодичній

складової s1(τ);

Rm(τ) - функція, відповідна складовій шумового фону (перешкода).

За діагностичний параметр, що визначає технічний стан об'єктів, в даному випадку приймається величина [6]:

δ=R0-k=1nR(kT)N,

де R(0) - значення АКФ при  = 0;

R(kT) - значення АКФ при  = kT (k = 1.2, ..., n);

N - число усереднених пікових значень АКФ.

## 1.6. Діагностика по флікер-шумах

Вибродіагностика по флікер-шумах, що виникають в технічних об'єктах, які повільно зношуються (старіють) - це діагностика по досить малим коливанням (0,01 - 60Гц), амплітуда яких пропорційна 1f. Даний параметр застосовується для діагностування дефектів кінематичних пар на ранній стадії. Застосування методу обмежене інфранизькими частотами [4][7].

## 1.7. Вібродіагностика по акустичній емісії

Вібродіагностика по акустичній емісії являє собою аналіз надвисокочастотних коливань (0,1-10 МГц), що з'являються при порушенні структури металу [3].

## 1.8. Діагностика по кепструму діагностичного сигналу

Діагностика по кепструму діагностичного сигналу доцільно застосовувати у випадках, коли зміна стану механізму проявляється недостатньо чітко і по амплітудному спектру вібрації не розпізнається. Недолік методу - апаратурна складність, перевага  - висока роздільна здатність [4][6].

## 1.9. Діагностика за спектрами огинаючих

Ефективним методом виявлення дефектів на ранніх стадіях через завадостійкість і тим самим, більшої достовірності, є метод діагностики за спектрами огинаючих. Параметри спектру дозволяють визначити властивості випадкової вібрації. Наявність амплітудної модуляції через дефекти у вузлах тертя проявляється по огинаючим амплітудам і частотам гармонійних складових [5][7].

У бездефектних вузлах тертя сили тертя і рівень збуджуваної ними випадкової вібрації стабільний в часі. Гармонійні складові в спектрі огибаючої вібрації таких вузлів відсутні. Якщо сили тертя і вібрація через дефект набувають амплітудної модуляції, то частота модуляції визначає вид, а глибина модуляції - величину дефекту. В спектрі огибаючої вони визначаються частотами і амплітудами гармонійних складових [7].

Висновок: методи вібродіагностики продовжують термін служби обладнання при зменшенні вартості експлуатації.

# 2. ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ

Вибір інформаційно-вимірювальної техніки для вібродіагностики залежить від реєструємих параметрів вібрації, які можуть бути різні для кожного виду агрегату, особливо в аспекті частотного діапазону вібрації. Застосовують такі параметри вібрації [8]:

- вібропереміщення - низькочастотний діапазон. Викликає особливий інтерес відносне зміщення об'єктів;

- віброшвидкість - среднечастотний діапазон. Ефективно для перевірки працездатності машин, що генерують вібрацію;

- віброприскорення - високочастотний діапазон. проводять оцінку надійності технологічного обладнання.

В процесі роботи елементи машини отримують переміщення, що змінюються в часі (вібраційні переміщення). Причинами виникнення вібраційних переміщень можуть бути циклічні процеси при роботі машини (обертання роторів, періодичні навантаження і т.п.), Власні коливання елементів конструкції та ін [4].

У загальному випадку кожна точка конструкції має просторове зміщення, яке представляє собою геометричну суму трьох компонентів зсувів і u(t), v(t), w(t). У кожен момент часу віброзміщення можуть бути представлені у вигляді накладення елементарних гармонійних коливань з різною частотою і амплітудою. Зазвичай в задачах технічної діагностики вимірюється частота до 30 000 Гц (частіше до 10 000 Гц), віброприскорення до 1000 м/с2 [4][7].

Рис. 2.1. Структурна схема вимірювання вібрації:

Д — датчик; П — перетворювач; У — посилювач сигналу; Р — реєстратор

Досить загальна структурна схема вимірювань показана на рис. 2.1. Вона застосовується, зокрема, для вимірювань вібрацій [8]. Датчик Д перетворює неелектричні величини (механічні переміщення, тиску і т.п.) в електричний сигнал. Перетворювач П здійснює первинні перетворення сигналу (фільтрацію і т.п.). Підсилювач сигналу У і реєстратор Р підсилюють і реєструють сигнал на магнітну або паперову стрічки. Ланцюг вимірювання може закінчуватися реєстратором, але в сучасних системах сигнал надходить далі для обробки і аналізу в ЕОМ [4][7].

2.1. Вимірювальні датчики

При реєстрації параметрів вібрації застосовують два принципи вимірювання: динамічний і кінематичний. Перший - заснований на вимірюванні координати точки контрольованого об'єкта щодо обраної нерухомої системи координат. Датчики, що використовують цей принцип, відносяться до пристроїв інерційної дії і здійснюють вимірювання параметрів абсолютної вібрації. Другий тип - параметрів вібрації щодо штучної нерухомої системи відліку. За принципом дії такі датчики діляться на параметричні та генераторні. У параметричних датчиках під впливом вимірюваної механічної величини змінюється будь-який електричний параметр перетворюючого елемента, модулюючий електричну напругу або струм, що створюється зовнішнім джерелом [9][10].

Генераторні датчики здійснюють безпосереднє перетворення  механічної енергії в електричну. При вібраційній діагностики вузлів верстатного устаткування використовують в основному п'єзоелектричні датчики (акселерометри) (табл. 1).

Таблиця 2.1 - Переваги і недоліки п'єзоелектричних датчиків

| Переваги | Недоліки |
| --- | --- |
| Високі метрологічні властивості Широкий амплітудний і частотний діапазон Висока надійність Порівняно низька вартість | Високий вихідний опір Слабка шумозахищеність |

П'єзоелектричні датчики прискорення відносяться до класу генераторних датчиків інерційного дії. Принцип дії датчиків заснований на прямому п'єзоефекті, тобто на генерації електричних зарядів на електродах

пьезоелемента під впливом інерційних сил, які з'являються в результаті вібрації об'єкту, із закріпленому на ньому ПДП [11].

Конструкція ПДП складається з жорстко пов'язаних інерційного 2 і пружного елементів 7, п'єзоелемента 6, струмознімальних пластин 3 і корпуса 1. Датчик закріплюється на об'єкті в точці вимірювання віброприскорення уздовж осі чутливості датчика, наприклад, за допомогою ґвинта 5. У результаті поздовжньої деформації п'єзоелемента на його електродах 4 генерується електричний заряд [12].

Прикладом акселерометра може стати малогабаритний п'єзоелектричний акселерометр для вимірювання інтенсивних вібраційних і ударних прискорень моделі АК3165 (рис. 2.2. б), табл. 2.2) [13].

Рис. 2.2 - а) Загальна будова акселерометру; б) Зовнішній вигляд акселерометру АК3165

Таблиця 2.2 - Параметри п'єзоелектричного датчика моделі АК3165

| Коефіцієнт перетворення, пКл∙м-1∙с2 | 2,0 |
| --- | --- |
| Макс. вимірюване прискорення, м∙с-2 | 10000 |
| Робочий діапазон температур, °С | Від - 40 до +125 |
| Частота установочного резонансу, кГц | 50 |
| Робочий діапазон частот (10%), Гц | 1-15000 |
| Електрична ємність, нФ | 9,0 |
| Кріплення різьбовою шпилькою | М5 |
| Габаритні розміри, мм | S1419 |
| Маса (без кабелю), г | 12,0 |

2.2. Задачі вібродіагностики

Вібродіагностичними методами вирішуються дві основні задачі діагностики експлуатованих агрегатів: розпізнавання стану експлуатованого агрегату і виявлення причин і умов, що викликають несправності, які слід усунути [14].

У теоретичному плані завдання вібродіагностики при моніторингу агрегатів і виявленні виробів з потенційно ненадійними деталями може розглядатися стосовно експлуатації складних систем по фактичному технічному стану як частина завдання управління випадковим процесом пошкоджуваності на основі непрямої інформації про процес. При цьому управління процесом або спостереження за ним у багатьох випадках починається не з початку експлуатації агрегату, а при прояві несправності, і проводиться найчастіше в умовах неповноти і невизначеності інформації [4][6][15].

Опосередкованість інформації полягає саме у  тому, щоб визначити стан деталей використовують вібраційні сигнали, що пройшли через динамічну систему і перетворені нею. Неповнота інформації обумовлена технічною неможливістю отримати всі необхідні відомості, невизначеність - неточностями постановки задачі і опису діагностованих станів, впливом перешкод. Основний підхід до вирішення поставлених завдань полягає в наступному [2][5]:

Використовуючи спрощені математичні моделі коливань в динамічних системах, раніше накопичений досвід і широкі, досить тонкі експериментальні дослідження одиничних об'єктів, отримують інформацію по діагностичним ознакам, наприклад про небезпечні коливання. На цій основі оцінюють стан усіх експлуатованих машин. Надалі використовують статистику парку машин і результати їх діагностування, проводячи корекцію критеріїв оцінки станів досліджуваної системи, параметрів її станів і їх діагностичних ознак, т.д. реалізують зворотний зв'язок на основі діагностування парку машин [5][16].

Рішення вказаної загальної задачі складається з поетапного вирішення декількох завдань нижчого рівня. Ознаками станів діагностованих елементів агрегатів служать характеристики змінних напруг в деталях, характеристики коливань деталей, геометричні похибки виготовлення деталей і складання вузлів, параметри робочих процесів, що протікають в агрегатах, і т.п. Ознаки стану можуть бути кількісними або якісними, ранговими або  класифікаційними (не пов'язаними з природним упорядкуванням). Характер ознак розпізнаваних станів в значній мірі визначає особливості методів виявлення діагностичних параметрів і методів прийняття рішень при діагностуванні. З точки зору вібраційної міцності в агрегатах найбільш небезпечні коливання періодичного характеру, що мають спектри з явно вираженими дискретними складовими. Подібні небезпечні коливання в основному є сильними діагностичними сигналами (тобто добре виділяється на тлі перешкод) [2][4][7][15].

При виникненні і розвитку дефектів із малою віброактивністю, порушуються коливання, які, як правило, є слабкими діагностичними сигналами. Несправності породжують вузькосмугові і широкосмугові сигнали стаціонарного і нестаціонарного характеру. Зважаючи на складність визначення несправностей і дефектів в машинах та приладах і необхідності аналізу слабких сигналів в якості діагностичних параметрів використовують велику кількість кількісних характеристик сигналів і їх комбінацій. До них відносяться всі загальновідомі кількісні характеристики детермінованих і випадкових процесів, спектральна щільність, кепстра (спектр логарифмічного спектру), виділення огинаючої і т.д. Крім того, в якості діагностичних параметрів використовують різні комбінації кількісних характеристик процесів, наприклад, рівні окремих складових в спектрах детермінованих і випадкових сигналів, а також характеристики зміни перерахованих вище параметрів [4][15][16].

Для обґрунтування вибору діагностичних параметрів в кожному конкретному випадку необхідні експериментальні дослідження агрегатів в робочому і несправному станах. При цьому слід враховувати, що дефекти зазвичай характеризуються комплексом діагностичних параметрів. Вібрація агрегатів, що розглядається при діагностичних дослідженнях в широкому діапазоні частот і амплітуд, є комплексним діагностичним сигналом, що представляє собою сукупність адитивних і мультиплікативних комбінацій складних слабких і сильних "елементарних" діагностичних сигналів, збуджуваних різними джерелами коливань. При цьому частотний склад більшості "елементарних" сигналів може значно змінюватися навіть на сталих режимах роботи агрегату [15][16].

Різноманітність дефектів, які виявляються методами вібраційної діагностики, і складність сигналів, породжуваних несправностями і коливаннями деталей агрегатів, змушує при виявленні і вимірюванні діагностичних параметрів проводити різноманітну обробку сигналів [17]:

- розділення вібраційного сигналу в частотно - фазового і тимчасових областях на "елементарні" сигнали, в тому числі на компоненти, зумовлені різними факторами, усі із яких є незалежним та самостійним джерелом яке викликає коливання;

- просторове розділення вібраційних сигналів;

- відновлення форм виділених "елементарних" сигналів;

- лінійні і нелінійні перетворення сигналів (фільтрацію, нормалізацію, інтегрування, диференціювання і т.п.);

- вимір окремих параметрів і статистичних характеристик сигналів;

- вимір характеристик взаємозв'язку сигналів.

Вибір способу обробки сигналу і відповідної структурної схеми вимірювальної системи визначається постановкою діагностичної задачі, особливостями досліджуваного і виділяється сигналів, особливостями конструкції обстежуваного обладнання та іншими факторами [15][17].

Успіх вирішення завдань вібродіагностики при експлуатації парку обладнання багато в чому залежить від контролепригодности конкретних агрегатів.

2.3. Розбиття агрегату, як об'єкта діагностування, на елементарні блоки.

Будь-який складний агрегат складається з ряду деталей (елементів, вузлів), з'єднаних між собою, тому відмова будь-якого з елементів може викликати порушення працездатності всього агрегату. Складні функціональні залежності при взаємодії елементів агрегату і велике число структурних параметрів ускладнюють опис його поведінки. Методи і прийоми, що полегшують процес діагностування складних систем, зводяться до наступних операцій: агрегат розкладається на підсистеми, які в свою чергу складаються із точки, пов'язані між собою ієрархічною структурою [3][15][17].  Розбиття агрегату на вузли сприяє спрощенню процедури пошуку можливих несправностей, що призводять до відмови. У багатьох випадках, якщо знехтувати деякими зв'язками, діагностування вузлів можливо незалежно один від одного. Для отримання достовірної інформації про стан обладнання використовуються різні види діагностичних обстежень, наприклад загальне за основними параметрами працездатності об'єкта та по елементне, що супроводжується послідовним розпізнаванням несправностей механізму [16][17].

Стан елементів виявляється деякою послідовністю перевірок (вимірювань) так звані роботи по дослідженню вібрації. Сукупність перевірок, достатніх для визначення стану агрегату аж до виявлення характеру несправностей, називають діагностичним тестом. Така перевірка може бути поелементна, коли перевіряється справність кожного елемента (вузла)  окремо; по модулях, коли проводяться вимірювання в окремих блоках, що складаються з ряду елементів, і по групах елементів, що становлять функціональну ланка системи - окремий механізм агрегату [16][17]. 	Першочерговими об'єктами діагностування є ті елементи і сполучення (вузли), відмова яких найбільш вірогідна. Такі вузли називають критичними.

Критичність вузлів оцінюють коефіцієнтом повторюваності несправностей, їх середньої частотою, процентним відношенням числа появ несправностей даного елемента, а також вартісними та трудовими затратами на усунення пропущених несправностей і проведення діагностування.

Статистичний аналіз показників надійності і витрат на відновлення вузлів дозволяє отримати характеристику і адресу найбільш слабкої ланки. Крім зазначених вище витрат, об'єкт діагностування характеризується безперервними витратами на підтримку його працездатності.

2.4. Прилади та апаратно-програмні системи для вібродіагностики

Вибір приладів для вимірювання вібрації залежить від [17]:

- типу вирішуваних завдань:

- стадії розвитку дефекту;

- кваліфікації персоналу, який вирішує поставлені завдання.

Нижче наводяться прилади для вібродіагностики, що є  найбільш поширеними вимірювальними приладами для вібродіагностики механічних вузлів, представлених на світовому ринку.

Реєстратор - аналізатор спектру ВС-311

Універсальний реєстратор - аналізатор спектру ВС-311 (рис. 2.3) призначений для вимірювання, реєстрації та аналізу даних вібрації та інших фізичних величин, що визначаються за допомогою додаткових до приладу датчиків.

ВС-311 дозволяє [18]:

- реєструвати, накопичувати і передавати дані з датчиків вібрації.

- досліджувати вібраційний стан машин, механізмів, механічних конструкцій, підшипників, зубчастих передач і т.д.

- виявляти різні дефекти машин, механізмів, механічних конструкцій, підшипників, зубчастих передач і т.д.

- проводити балансування роторів машин і механізмів.

Рисунок 2.3 - реєстратор - аналізатор спектру ВС-311

Переносний вібродіагностичний комплекс «Спектр-07»

Комплекс (рис. 2.4) призначений для визначення технічного стану роторного обладнання і дозволяє визначити вид дефекту, ступінь його розвитку і терміни безаварійної експлуатації (з видачею рекомендацій щодо подальшої експлуатації вузла) (Додаток А) [19].

Рисунок 2.4 - Переносний вібродіагностичний комплекс «Спектр-07»

Вимірювач шуму і вібрації ВШВ-003-М3

Прилад ВШВ-003-М3 (рис. 2.5) - малогабаритний, портативний вимірювальний прилад для вимірювання та аналізу шуму і вібрації в приміщеннях, виробничих і польових умовах. Приладом визначають джерела шуму і вібрації, їх характеристики [20].

Прилад ВШВ-003-М3 має вбудовані фільтри, які дозволяють проводити класифікацію, вимір і визначення нормованих параметрів і характеристик шуму і вібрації відповідно до вимог санітарних норм і стандартів безпеки праці. Прилад ВШВ-003-М3 поставляється з п'єзоелектричними вібровимірювальними перетворювачами [20].

Рисунок 2.5 - Вимірювач шуму і вібрації ВШВ-003-М3

Віброметр ВВМ-311

Портативний прилад з цифровим індикатором для вимірювання параметрів вібрації (віброприскорення, віброшвидкості, вібропереміщення) працюючого обладнання, машин і інших об'єктів в різних умовах укомплектований вібровимірювальними перетворювачами (рис 2.6) [21].

Рисунок 2.6 - Віброметр ВВМ-311

Пристрій вібровимірювальний портативний СМ-3001

Вібровимірювальний портативний пристрій СМ-3001 (рис. 2.7), як віброзбирач даних - простий і компактний з можливістю автоматизованої діагностики. За допомогою пристрою проводять вимір вібрації і збір даних, віброналадка обладнання, балансування обертових деталей [22].

Пристрій добре зарекомендував себе при проведенні вібродіагностики колісних блоків електропоїздів, технологічного обладнання газокомпресорних і нафтоперекачувальних станцій магістральних трубопроводів: має малу вагу, міцну конструкцію і простий у використанні, дозволяє проводити до 300 вимірів за робочу зміну. Вимірювані параметри - форма сигналу і його спектр, огинаюча спектру [22].

Рисунок 2.7 - Пристрій вібровимірювальний портативний СМ-3001

Віброаналізатор СД-21
	Віброаналізатор СД-21 двухканальний цифровий (рис. 2.8) дозволяє проводити широкий спектр дій (Додаток Б).

Вимірювані величини: вібропереміщення, віброшвидкість, віброприскорення, електрична напруга і струм [23].

Рисунок 2.8 - Віброаналізатор СД-21 двухканальний цифровий

Віброметр-спектроаналізатор 795М
	Аналізатор спектру вібрації 795М (рис. 2.9) призначений для вимірювання та спектрального аналізу параметрів вібрації (віброприскорення, віброшвидкості, віброзміщення), балансування і налагодження механізмів роторного типу. За допомогою приладу виділяють шуми механізмів, безконтактно вимірюють швидкість обертання, визначають стан підшипників [24].

Рисунок 2.9 - Аналізатор спектру вібрації 795М

Вимірювальний комплекс К-5101
	Вимірювальний комплекс К-5101 (рис. 2.10) - це багатоканальні, комп'ютеризовані вимірювальні комплекси на основі технології віртуальних приладів на базі обчислювальних можливостей сучасних комп'ютерів, технологій компанії National Instruments. За допомогою комплексів вимірюють і реєструють параметри вібрації рухомих вузлів механічних конструкцій [25].

Рисунок 2.10 - Вимірювальний комплекс К-5101

Універсальний акустичний дефектоскоп АД-60К
	Дефектоскоп АД-60К (рис. 2.11) застосовується для акустичного контролю виробів з матеріалів із великим загасанням. Завдяки своїм особливостям прилад міцно зайняв свою нішу [26]:

- одночасно відображається сигнал з перетворювача і його спектр з можливістю роздільного посилення в тимчасовій і спектральній області;

- збереження та виклик параметрів дефектоскопа, перегляд результатів на екрані дефектоскопа.

Рисунок 2.11 - Дефектоскоп АД-60К

Цифровий ультразвуковий дефектоскоп УД2В-П45 / 46

Прилад призначений для виявлення дефектів в напівфабрикатах, готових виробах і зварних з'єднаннях, для вимірювання глибини та координат їх залягання, вимірювання товщини, вимірювання швидкості поширення та загасання ультразвукових коливань в матеріалі [27].

Рисунок 2.12 - Дефектоскоп УД2В-П45

Як висновок із усіх представлених приладів перспективний, завдяки своїй гнучкості - вимірювальний комплекс К-5101.

2.5. Властивості вібрації роторних агрегатів

Вібрації представляється полігармонічною та квазіполігармонічною моделями. В обладнанні, характер відносин елементів якого підпорядковується  періодичному закону, що пов'язаний з обертовим рухом. До такого роду агрегатів відносяться роторні, де періодичне збудження в найбільш простому вигляді проявляється як сума гармонійних складових, тобто у вигляді полігармонічної вібрації [5].

x(t) = Σ ak·cos (k·ωr·t + φk)

У роторних агрегатах однією з основних частот збудження вібрації є зворотня (роторна) частота, так звана частота обертання ротора [5]:

fr = ωr / 2π ,

де ωr - кутова частота обертання ротора.

На сталих режимах спектр коливань - дискретний зі спектральними складовими на частоті обертання ротор і її гармоніках (kfr) [5].
	Таким чином, інформативними параметрами в такій моделі коливань є значення амплітуд дискретних складових спектру на частоті обертання ротора і її гармоніках і швидкість їх зміни при збільшенні напрацювання механізму. Амплітуди коливань на роторних частотах визначаються найчастіше величиною дисбалансу, неспіввісність валів, кінематичними похибками і відношенням критичної частоти обертання ротора до робочої [5][10][15].
	Крім згаданої вище вібрації, кратною частоті обертання ротора, в спектрі вібрації роторного агрегату можуть бути присутніми такі характерні частотні складові, як [5]:

fz = k (frz) , к = 1, 2, 3…n,

де z - число елементів взаємодії на окружності ротора. Для зубчастого зачеплення z дорівнює числу зубів шестерні; для турбіни, насоса і вентилятора - числу лопаток на робочому колесі і т. п [5].
	Модель полігармонічного збудження коливань в роторних агрегатах є зручною формою подання спектру коливального процесу, що дозволяє сконцентрувати увагу лише на певних частотах kfB, кратних основній частоті збудження коливань fB діагностуємого вузла агрегату. Первинний процес локалізації джерел підвищеної віброактивності конструкції агрегату полягає саме у виявленні потенційних джерел збудження, що викликають коливання на даній частоті [10].  
	Практика вібродіагностики роторних агрегатів показала, що полігармонічні моделі вібрації є лише нульовим наближенням в описі складного коливального процесу реального агрегату, хоча може з успіхом використовуватися в задачах локалізації джерел і в завданнях діагностування грубих дефектів типу руйнування лопастів турбіни, деталей підшипників, поломки зубів і т.п., що викликають суттєве збільшення рівня коливань на певних частотах. В роботі реального агрегату абсолютне повторення з часом умов взаємодії його деталей один з одним і також із навколишнім середовищем практично неможливо [10][15].  
	Похибки виготовлення і монтажу деталей, температурні зміни геометричних параметрів деталей і зазорів в з'єднаннях, зміна в'язкості мастила, спотворення форми і якості поверхонь взаємодіючих деталей з напрацюванням, нарешті, нестабільність оборотів вала двигуна, викликана, наприклад, нестабільністю частоти напруги, і безліч інших випадкових факторів призводять до флуктуацій амплітуд і розмиття дискретних ліній спектра полігармонічних коливань [2][15]. 
	Більш адекватною моделлю процесу збудження коливань є суперпозиція вузькосмугових випадкових процесів з кратними середніми частотами [5]:

x(t) = ΣAk(t)·cos·[k·ωr·t - φk(t)] + ψ(t); (2.1),

де kωr - середня частота вузькосмугового процесу, Ak(t) - випадкова, повільно змінна огинаюча вузькосмугового процесу, φk(t) - випадкова, повільно змінна фаза, ψ(t) - рівень шумового збудження.

Рис. 2.13 - Спектри полігармонічного і квазіполігармонічного процесу.

Енергетичний спектр такого процесу (див. рис. 2.13.) зосереджений у вузьких смугах частот в околиці kfr. При моделюванні збудження коливань в роторних агрегатах зміна стану агрегату можна оцінювати по зміні не тільки величин амплітуд спектральних складових, а й рівня шумового збудження ψ (t) з рівномірним спектром Sш(ω) в розглянутому діапазоні частот. Така форма подання вібрації досить добре моделює знос контактуючих поверхонь зубів коліс в редукторі, в підшипниках кочення і т.п. Співвідношення енергії періодичного і шумового компонентів є інформативним параметром вібрації, широко використовуваним при формуванні діагностичних ознак стану агрегату [2][10][15].
	Квазіполігармонічна модель коливального процесу (2.1), мало що говорить про співвідношення амплітуд спектру на частотах kfr. Цю інформацію може дати модель, що базується на уявленні процесів збудження коливань в роторних агрегатах у вигляді періодичної послідовності імпульсів певної форми [5][10]. Така модель досить універсальна, так як вона дозволяє математично описати процеси збудження коливань як в роторних механізмах типу зубчастого зачеплення, підшипників кочення і ковзання, турбінах, вентиляторах, циркуляційних і відцентрових насосах, так і в поршневих машинах з механізмами циклічної ударної дії. Позначаючи функцію, що визначає окремий імпульс, через f(t), можна уявити періодичну послідовність імпульсів у вигляді [5]:

ξ(t) = Σf·(t - tk); (2.2),

де tk = kT + t0 , a k — ціле число.

Функція ξ(t) може бути як детермінованою, так і випадкової, що відображає випадковість одиночного імпульсу, яка полягає в тому, що його амплітуда, тривалість і момент появи можуть бути, взагалі кажучи, випадковими величинами. У ряді практичних моделей вібрації функціонуючих механізмів має місце періодична послідовність імпульсів, модульованих по амплітуді, при незмінній формі, тривалості та частоті проходження імпульсів. Такий вид модуляції, називають амплітудно-імпульсною модуляцією (АІМ), найбільш часто використовується для математичного уявлення акустичного сигналу [2][15].

Якщо імпульси, зберігаючи свою форму і величину, зміщуються в часі на величину At, то має місце тимчасова імпульсна модуляція (ТІМ). При цьому розрізняють фазово-імпульсну модуляцію (ФІМ), коли імпульси мають постійну амплітуду і тривалість, а змінюється їх положення на осі часу від періоду до періоду, частотно-імпульсну модуляцію (ЧІМ), коли імпульси зберігають амплітуду і положення на осі часу, але змінюється їх тривалість. Всі види модуляції в тій чи іншій мірі можуть бути застосовані до завдань моделювання акустичного сигналу [2][10].

У працюючому агрегаті в залежності від характеру фізичного процесу, що протікає в ньому, можливі різні відхилення в послідовності імпульсів, які можна охарактеризувати модуляцією амплітуди, тривалості або моментів появи імпульсів, однак при функціонуванні обладнання із заданою функцією взаємодії деталей, що визначається кінематикою агрегату, найбільш часто зустрічається амплітудна модуляція, обумовлена ​​розкидом величини сили взаємодії його елементів в якихось межах (неоднорідність структури контактуючих поверхонь зубів, що призводить до варіації плями контакту коліс зубчастого зачеплення; нерівномірність повітряного потоку в зазорі, відхилення геометричних розмірів лопастей турбіни внаслідок ерозії та ін .) [2][10][15]. 	У той же час похибка окружного кроку або явище заїдання в зубчастому зачепленні, деформація згину, яка веде до нерівномірного розміщення лопаток в диску або на робочому колесі турбіни, є причиною порушення модульованих по фазі імпульсних коливань [5].
	На рис. 2.14. наведений випадок періодичної послідовності імпульсів із тактовим інтервалом Т, рівним, наприклад, періоду з'єднання зубів в зубчастому зачепленні, модульованих по амплітуді квазідетермінованим процесом. То - період низькочастотного процесу, наприклад обороти валу шестерні. У нижній частині малюнка зображений спектр такого коливального процесу. В околиці основних частот 2π/Тz проходження імпульсів в спектрі присутні комбінаційні частоти, віддалені від основних на q (2π / To), де q - ціле число. Амплітуди комбінаційних складових рівні 2σ2q / T, де σ2q - дисперсія компоненти з номером q, σ2 - сумарна дисперсія модулюючої функції [5].

Рис. 2.14. Послідовність рівновіддалених прямокутних імпульсів, що мають однакову тривалість і випадкову амплітуду (верхній графік) і спектр періодичної послідовності прямокутних імпульсів, модульованих по амплітуді низькочастотним полігармонічним процесом.

Для формування діагностичної ознаки використовують зазвичай уявлення сигналу в досить вузькому діапазоні частот, наприклад, в зоні однієї з гармонік основної частоти збудження механізму (зубцева, гвинтова, лопатчастою і ін.) [5].

Рис. 2.15. Вузькосмуговий випадковий процес (суцільна лінія), його огинаюча (пунктир) і спектр огинаючої.

При цьому представляють коливання у вигляді модуляції високочастотного гармонійного сигналу сумою гармонійних низькочастотних коливань. На рис. 2.15 наведено вузькосмуговий випадковий процес (амплітудна модуляція), що описується математичним виразом виду [10]:

y (t) = A [1+m·E (t)] ·cos (ω0t + φ0);

де ω0 - несуча частота, наприклад, частота з'єднання зубів, А - амплітуда, m - глибина модуляції (змінюється від 0 до 1). E(t) - в загальному вигляді сума гармонійних низькочастотних коливань кратних основній частоті збудження Ω0, наприклад, частоті обертання шестерні [15]:

E(t)= ΣBkcos(kΩ0t + φk).

Виділення огинаючої проводиться за допомогою амплітудного детектора.

ВИСНОВКИ

У даній оглядовій частині було розглянуто основні принципи та методи вібродіагностики турбоагрегатів і роторних приладів та машин. Проаналізовано та викладено актуальність вібродіагностики та проблем які вона вирішує у сучасні часи. 
	Також були розглянуті та проаналізовані сучасні інтелектуальні системи вібродіагностики та їх складові. Особливу увагу було приділено ЧЕ системи вібродіагностики - вібродатчикам. Розглянули переваги та недоліки вібродатчиків різних типів. Остаточний вибір залишився за п'єзоелектричними датчиками вимірювання віброприскорення - п'єзоелектричними акселерометрами. Їх перевагами являється простота конструкції, досить невеликі розміри, низька вартість та малі розміри, висока надійність та стійкість до високих температур, а також можливість вимірювати швидкозмінні величини. До недоліків слід віднести невисоку чутливість та недосить високу силу вихідного сигналу, що передбачає використання проміжних підсилювачів сигналу.
	Підсумувавши проаналізований матеріал та зробивши висновки була поставлена задача розробити конкурентоспроможний п'єзоелектричний  акселерометр із мінімальною поперечною чутливістю та невеликими габаритами, а саме провести аналіз та вибір п'єзоматеріалів для п'єзоелемента та інерційної маси, розрахувати основні параметри п'єзоелемента та інерційної маси. Розрахований датчик має надавати можливість використовувати його як ЧЕ та ПП (сенсор) інтелектуальної вимірювальної системи для вібродіагностики.

3. РОЗРАХУНОК ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ АКСЕЛЕРОМЕТРА ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ

Виберемо конструкцію з деформацією п'єзоелектричного елемента типу розтягування-стиснення. Цей вибір обумовлений тим, що конструкції з деформацією вигину при необхідному коефіцієнті перетворення мають порівняно низьку власну частоту і не можуть забезпечити високу верхню межу діапазону робочих частот. Конструкції з деформацією зсуву, хоча і володіють високими експлуатаційними характеристиками, вимагають використання спеціальних прецизійних технологій обробки і складання елементів, мають високу вартість. Крім того, не представляється можливим виконання багатошарових п'єзокерамічних елементів, що працюють з деформацією зсуву, що обмежує можливість підвищення коефіцієнта перетворення при фіксованому обсязі [28][29].
	На рис. 3.1 зображена пропонована для подальшої розробки конструкція акселерометра. Для досягнення мінімального значення відносного коефіцієнта поперечного перетворення і технологічності, конструкція повинна бути вісесиметричної [28]. 
	ЧЕ повинен включати в себе:

- п'єзоелектричний елемент з електродами, що перетворює механічний вплив, що виникає під впливом віброприскорення, в пропорційний електричний сигнал;

- електричні ізолятори, що забезпечують ізоляцію електродів п'єзоелектричного елемента від корпусу віброакселерометра;

- інерційний елемент з зосередженою або розподіленою масою, що перетворює віброприскорення в механічний вплив на п'єзоелектричний елемент;

а) - акселерометр; б) - ЧЕ, закріплений на основі

1 - підстава, 2 - установча поверхню, 3 - чутливий елемент,
4 - кришка, 5 - п'єзоелектричний елемент, 6 - ізолятор, 7 - інерційний елемент, 8 - гвинт
Рис. 3.1. Конструкція п'єзоелектричного акселерометра

ЧЕ складається з п'єзоелектричного елемента 5, що містить оптимальну кількість шарів, з ізоляторами 6 на торцях і інерційний елемент 7, виконаний з матеріалу з високою щільністю. З метою підвищення надійності та міцності
конструкції, ЧЕ пружно прижатий до основи гвинтом 8.

3.1. Розрахунок п'єзоелемента

П'єзоелемент - електромеханічний перетворювач, що виготовляється з п'єзоелектричних матеріалів, певної форми і орієнтації відносно кристалографічних осей, за допомогою якого механічна енергія перетворюється в електричну (прямий п'єзоефект), а електрична в механічну (зворотний п'єзоефект) [28]. 
	У табл. 3.1 наведені характеристики деяких найбільш поширених п'єзоелектричних матеріалів в залежності від призначення їм пред'являються спеціальні вимоги: висока механічна і електрична міцність, слабка температурна залежність характеристик, висока добротність, вологостійкість і т.п. У таблиці 3.2 наведені характеристики п'єзокераміки різних сплавів [30].

Таблиця 3.1 Основні характеристики найбільш поширених п'єзоелектричних матеріалів при температурі 16-20 ° С

| Матеріал | Густина, , кг/м3 | Діелектрична проникність, | П'єзомодуль, d, 1012 к/н | Тангенс кута діелектричних втрат, tg × 102 | Коефіцієнт електромеханічного зв'язку k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварц | 2,6 | 4,5 | 2,31 | < 0,5 | 0,095 |
| Дегідрофосфат амонію | 1,8 | 21,8 | 24 | < 1 | 0,3 |
| Сульфат літію | 2,05 | 10,3 | 18,3 | < 1 | 0,37 |
| Сегнетова сіль | 1,77 | 250 | 172 | > 5 | 0,67 |
| Сульфід сурми | 5,2 | 1000 | 22 | 5—10 | 0,8 |

Таблиця 3.2 Основні характеристики сплавів п'єзокераміки

| Сплав | Густина, , кг/м3 | Діелектрична проникність, | П'єзомодуль, d, 1012 к/н | Тангенс кута діелектричних втрат, tg × 102 | Коефіцієнт електромеханічного зв'язку k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Титанат барію (ТБ-1) | 5,3 | 1500 | 45 | 2—3 | 0,16 |
| Титанат барію кальцію (ТБК-3) | 5,4 | 1180 | 51 | 1,3; 4,0 | 0,17 |
| Група цирконату - титанату свинцю ЦТС-23 | 7, 4 | 1100 | 75 | 0,75—2,0 | 0,2 |
| ЦТБС—3 | 7,2 | 2300 | 160 | 1,2—2,0 | 0,32 |

До числа найбільш ефективних керамічних сегнетоелектриків відносяться п'єзокерамічні матеріали системи ЦТС, що представляють собою тверді сплави цирконата свинцю - РbZrО3 і титанату свинцю - PbTiО3. Двокомпонентна система PbTiО3 - РbZrО3 є основою значної частини сучасних п'єзоелектричних матеріалів. Більш детальна інформація про різновиди матеріалу ЦТС наведені у таблиці 3.3 [30].

Таблиця 3.3 Різновиди цирконату титанату свинцю

В якості матеріалу для п'єзоелементу датчика вимірювальної системи, що розглядається у цій роботі виберемо ЦТС-19 за рахунок досить високої діелектричної проникності ε = 1725, середній ККД рівний 40%, модуль пружності Е = 70 Н/м2 ∙ 109, gij = 14.8 мВ/Н∙10-3, добротність Qm = 90, швидкість звуку в матеріалі с = 2,95 ∙103 м/с,  точка Кюрі - 290˚С та п'єзомодулі d31 та d33  відповідно рівні 10 ∙10-12 та 20 ∙10-12 Кл/Н. Діаметр п'єзоелементу приймемо рівним D = 20мм, товщина буде відповідно рівна  L = 2мм (загалом у п'єзоелементів відношення діаметру до товщини складає 10 ÷ 1) [30].

Із другого закону Ньютона F=m∙a, визначимо максимальне вимірюване прискорення, задамо наступні величини [31]:

Значення діючої сили: F = 1Н,

Вага інерційної маси: m = 60г = 6 ∙ 10-3 кг;  
Тоді, знайдемо максимальне вимірюване прискорення:

a=Fm

a=16∙10-3= 166,6 м/с2

Визначимо чутливість по заряду акселерометра SQ:

SQ=Qa=d33∙m,

SQ=20 ∙10-12∙60∙10-3=1,2  ∙10-12Клм∙с2

Визначимо заряд  виникаючий на п'єзоелементі при дії на нього віброприскорення. Знаючи те, що при поздовжньому п'єзоефекті розмір п'єзоелемента не впливає на заряд, тоді [31]:

Q=d33∙F,

де d33 - значення п'єзомодуля, Кл/Н;

F - сила, Н.

Q=20  ∙10-12∙1=20 ∙10-12, Кл

Так як розроблювана система та її сенсор ( п'єзоелектричний акселерометр ) не передбачають своєю конструкцією шунтуючої ємності, то  для розрахунку вихідної напруги перетворювача скористаємоєсь залежністю між постійною gij та п'єзоелектричною постійною dij [32].

gij=U/1F/s,

gij=digε∙ε0,

де ε0 - електрична константа.

Знайдемо вихідну напругу за наступною формулою [32]:

U=gij∙Fls=dij∙Flsεε0,

UВ=20 ∙10-12∙2∙10-325,12∙10-6∙1∙1725=5.53∙10-12, В.

Розрахуємо власну ємність п'єзоелемента [32]:

Спе= ε∙ε0∙πR2L1- k2,

де ε – діелектрична проникність;

ε0– електрична стала (ε0= 8,85 ∙ 10-12 Ф/м);

πR2 - площа грані п`єзоелемента;

L – товщина пластини п'єзоелемента;

k - коефіцієнт електромеханічного зв'язку.

Спе=1725∙8.85∙10-12∙3.14∙0.02221-0.42=8.05∙10-12, Ф

Визначимо власну резонансну частоту п'єзоелемента за густиною та пружністю його матеріалу [31]:

ω0=1.58LЕρ,

де Е - модуль Юнга; ρ - щільність. Підставивши значення у формулу, розрахуємо резонансну частоту п'єзоелемента [31]:

ω0=1.582∙10-370∙1097.6∙106=75816.3радс

Наступним кроком розрахуємо резонансну частоту усієї електромеханічної системи [31]:

ωр=ω01-k,

де k - коефіцієнт електромеханічного зв'язку;

ωр=75816.31-0.42=82768,8радс

Для розрахунку ширини смуги пропускання врахуємо добротність Qm:

∆ω=ωpQm,

∆ω=82768,890=919,65радс

Для розрахунку граничних частот смуги пропускання системи (ω1 і ω2) потрібно рішити систему рівнянь [32]:

∆ω=ω2-ω1;

ωр=ω1ω2;

Із першого рівняння системи виведемо ω2 через ω1 та підставимо до другого рівняння системи:

ω2= ∆ω+ω1,

Після підстановки, друге рівняння набуває вигляду:

ωр= ω1(∆ω+ω1)

Піднесемо обидві частини рівняння до квадрату аби позбутись кореня та перемножимо, отримаємо наступне квадратне рівняння:

ω12+∆ωω1-ωр2=0

Розв'язавши рівняння отримаємо ω1=40927,12радс.

Відповідно підставивши значення ω1 знайдемо ω2:

ω2= 919,65+40927,12=41846,77радс.

Отже граничні частоти смуг пропускання резонансної системи - 40927,12 рад/с та 41846,77 рад/с.

Врахувавши те, що індуктивний опір електричної системи дорівнює інерційному опору механічної, знайдемо значення індуктивності послідовного та коливального контуру:

Lі=Vρ,

де V– об`єм пластини п`єзоелемента , V=πR2L, де L - товщина п'єзоелемента.
Отже:

L=3.14∙0.0022∙0.002 ∙7.6∙106= 0,19

Опір електричної моделі дізнаємось із формули добротності послідовного та резонансного контуру [32]:  Qm=ωpLR:

R=ωpLQm

R=82768.8∙0.1990=174.73, Ом

3.2. Розрахунок інерційної маси

Чутливий елемент акселерометра включає у себе також інерційну масу, форма якої також пливає на його характеристики. При зменшені відстані між центром маси п'єзоелемента та інерційного елемента зменшується поперечна чутливість акселерометра. Тому висота інерційної маси повинна бути якомога меншою.

Задамо значення інерційної маси m = 40 г. Матеріал інерційної маси титано-вольфрамовий сплав Т15К6. Густина матеріалу  = 11,1×10-3. Радіус інерційної маси R = 10мм. Об'єм циліндру знаходиться за формулою:

V = πR2H

де R – радіус основи, м;
H – висота циліндра, м.

З іншої сторони, об`єм визначається як:

V=mρ

де m – значення інерційної маси, кг;
ρ – густина, кг/м³.

Прирівнявши обидві формули отримаємо:

πR2H=mρ

Із отриманої формули визначимо висоту інерційної маси:

H=mπR2ρ

H=40102∙10-3∙3.14∙11,1∙103=0.011, м

3.3 Дослідження залежностей характеристик п'єзоелектричного акселерометра від основних параметрів

Дослідження залежності вихідної напруги Uвих акселерометра від сили F, з якою діє інерційна маса на п'єзоелемент в результаті віброприскорення. Для розрахунку характеристики (рис. 3.2) скористаємось наступною формулою:

U=dij∙Flsεε0,

Таблиця 3.4 Вхідні та вихідні значення для статичної характеристики залежності Uвих від F

| F, H | Uвих, B |
| --- | --- |
| 1 | 9,2×10-13 |
| 2 | 1,84×10-12 |
| 3 | 2,76×10-12 |
| 4 | 3,68×10-12 |
| 5 | 4,6×10-12 |
| 6 | 5,52×10-12 |
| 7 | 6,44×10-12 |

Рисунок 3.2 - Статична характеристика залежності вихідної напруги акселерометра Uвих  від діючої на п'єзоелемент сили F

На графіку (рис.3.2) видно, що із збільшенням значення діючої сили F на п'єзоелемент також збільшується вихідна напруга Uвих. Що означає, що вихідна напруга прямо пропорційна прикладеній силі до п'єзоелемента.

Дослідження залежності вихідної напруги Uвих акселерометра від радіусу п'єзоелемента. Для розрахунку характеристики (рис. 3.3) скористаємось наступною формулою:

U=dij∙Flsεε0,

Таблиця 3.5 Вхідні та вихідні значення для статичної характеристики залежності Uвих від радіусу п'єзоелементу R

| R, м | Uвих, B |
| --- | --- |
| 0,015 | 4,93×10-10 |
| 0,02 | 3,7×10-10 |
| 0,025 | 2,96×10-10 |
| 0,03 | 2,46×10-10 |
| 0,035 | 2,11×10-10 |
| 0,04 | 1,85×10-10 |
| 0,045 | 1,64×10-10 |

Рисунок 3.3 - Статична характеристика залежності вихідної напруги акселерометра Uвих  від радіусу п'єзоелементу R

На графіку (рис.3.3) видно, що із збільшенням радіусу п'єзоелементу R зменшується вихідна напруга Uвих. Що означає, що вихідна напруга обернено пропорційна радіусу п'єзоелементу.

Дослідження залежності вихідної напруги Uвих акселерометра від товщини п'єзоелемента L. Для розрахунку характеристики (рис. 3.4) скористаємось наступною формулою:

U=dij∙FLsεε0,

Таблиця 3.5 Вхідні та вихідні значення для статичної характеристики залежності Uвих від товщини п'єзоелементу L

| L, м | Uвих, B |
| --- | --- |
| 0,0015 | 6,92×10-13 |
| 0,002 | 9,23×10-13 |
| 0,0025 | 1,15×10-12 |
| 0,003 | 1,38×10-12 |
| 0,0035 | 1,61×10-12 |
| 0,004 | 1,84×10-12 |
| 0,0045 | 2,07×10-12 |

Рисунок 3.4 - Статична характеристика залежності вихідної напруги акселерометра Uвих  від товщини п'єзоелементу L

На графіку (рис.3.4) видно, що із збільшенням товщини п'єзоелементу L збільшується вихідна напруга Uвих. Що означає, що вихідна напруга прямо пропорційна товщині п'єзоелементу.

Дослідження залежності власної ємності п'єзоелемента С від радіусу п'єзоелемента R. Для розрахунку характеристики (рис. 3.5) скористаємось наступною формулою:

Спе= ε∙ε0∙πR2L1- k2,

Таблиця 3.6 Вхідні та вихідні значення для статичної характеристики залежності C від радіусу п'єзоелементу R

| R, м | C, Ф |
| --- | --- |
| 0,015 | 4,52×10-12 |
| 0,02 | 8,05×10-12 |
| 0,025 | 1,25×10-11 |
| 0,03 | 1,81×10-11 |
| 0,035 | 2,46×10-11 |
| 0,04 | 3,22×10-11 |
| 0,045 | 4,07×10-11 |

Рисунок 3.5 - Статична характеристика залежності ємності п'єзоелементу  С  від радіусу п'єзоелементу R

На графіку (рис.3.5) видно, що із збільшенням радіусу п'єзоелементу R збільшується його ємність С. Що означає, що ємність п'єзоелементу прямо пропорційна його радіусу.

Дослідження залежності власної ємності п'єзоелемента С від товщини п'єзоелемента L. Для розрахунку характеристики (рис. 3.6) скористаємось наступною формулою:

Спе= ε∙ε0∙πR2L1- k2,

Таблиця 3.7 Вхідні та вихідні значення для статичної характеристики залежності C від радіусу п'єзоелементу R

| L, м | C, Ф |
| --- | --- |
| 0,0015 | 1,07×10-11 |
| 0,002 | 8,05×10-12 |
| 0,0025 | 6,44×10-12 |
| 0,003 | 5,37×10-12 |
| 0,0035 | 4,6×10-12 |
| 0,004 | 4,02×10-12 |
| 0,0045 | 3,58×10-12 |

Рисунок 3.6 - Статична характеристика залежності ємності п'єзоелементу  С  від товщини п'єзоелементу L

На графіку (рис.3.6) видно, що із збільшенням товщини п'єзоелементу L зменшується  його ємність С. Що означає, що ємність п'єзоелементу обернено пропорційна його товщині.

Дослідження залежності заряду, що генерується на поверхні п'єзоелемента Q від прикладеної до п'єзоелемента сили F. Для розрахунку характеристики (рис. 3.7) скористаємось наступною формулою:

Q=d33∙F,

Таблиця 3.8 Вхідні та вихідні значення для статичної характеристики залежності заряду  Q, що генерує п'єзоелемент від сили F, що діє на нього

| F, H | Q, Кл |
| --- | --- |
| 1 | 2×10-11 |
| 2 | 4×10-11 |
| 3 | 6×10-11 |
| 4 | 8×10-11 |
| 5 | 1×10-10 |
| 6 | 1,210-10 |
| 7 | 1,410-10 |

Рисунок 3.7 - Статична характеристика залежності заряду  Q, що генерує п'єзоелемент від сили F, що діє на нього

На графіку (рис.3.7) видно, що із збільшенням сили F, яка діє на п'єзоелемент внаслідок ваги інерційної маси, збільшується заряд, який він генерує на поверхні Q. Що означає, що заряд прямо пропорційний силі, що діє на п'єзоелемент.

Дослідження залежності чутливості акселерометра по заряду SQ від ваги інерційної маси m. Для розрахунку характеристики (рис. 3.8) скористаємось наступною формулою:

SQ=d33∙m,

Таблиця 3.8 Вхідні та вихідні значення для статичної характеристики залежності чутливості акселерометра по заряду SQ від ваги інерційної маси m

| m, кг | SQ, Клм∙с2 |
| --- | --- |
| 0,03 | 6×10-13 |
| 0,035 | 7×10-13 |
| 0,04 | 8×10-13 |
| 0,045 | 9×10-13 |
| 0,05 | 1×10-12 |
| 0,055 | 1,1×10-12 |
| 0,06 | 1,2×10-12 |

Рисунок 3.8 - Статична характеристика залежності чутливості акселерометра по заряду SQ від ваги інерційної маси m

На графіку (рис.3.8) видно, що із збільшенням ваги інерційної маси m, яка діє на п'єзоелемент внаслідок віброприскорення, збільшується чутливість акселерометра по заряду SQ. Що означає, що чутливість по заряду прямо пропорційна вазі інерційної маси п'єзоелемента.

4. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВИПРОБУВАЛЬНОМУ СТЕНДІ

Перш за все треба мати на увазі, що випробування різних типів акселерометрів відрізняються один від одного. Цілями вібровипробування п'єзоелектричних акселерометрів є [33]:

- оцінка вібростійкості;

- оцінка вібропрочності;

- визначення резонансних частот і смуги пропускання та інші.

Віброміцність - здатність виробу зберігати працездатність після впливу вібрації.

Вібростійкість - здатність виробу зберігати працездатність під час впливу вібрації.

При випробуваннях на вібростійкість, прилад у включеному стані випробовують на вплив вібрації на фіксованій частоті і з певною амплітудою віброприскорення і віброперемещення упродовж певного періоду часу.

При випробуваннях на вібропрочність, прилад у вимкненому стані випробовують на вплив вібрації на фіксованій частоті із великою амплітудою віброприскорення і віброперемещення упродовж певного періоду часу. Потім, після закінчення випробувань акселерометр перевіряють на працездатність [3][33].

В якості випробувального устаткування часто використовуються електродинамічні вібростенди.

Для отримання АЧХ акселерометра, його жорстко кріплять до столу вібростенда (рис. 4.1) і збуджують синусоїдальну вібрацію уздовж осі чутливості. Підтримують однаковий рівень вібрації, наприклад 1g, за допомогою п'єзодатчика, а частоту змінюють в смузі пропускання зазвичай, наприклад, від 25 Гц до 2 кГц. Вихідний сигнал акселерометра записують і порівнюють з еталонним сигналом п'єзодатчика, використовуючи аналізатор спектру визначають АЧХ [5][15].

Рис. 4.1 Схема кріплення акселерометра при вібровипробуваннях

З отриманого графіка АЧХ (рис. 4.2) визначають резонансну частоту ω0 акселерометра, максимальне значення амплітуди, яке відповідає резонансній частоті ω0, а також смугу пропускання ωП - частоту, до якої забезпечується стабільність амплітуди вихідного сигналу акселерометра в межах ЗдБ [5][7].

Рис. 4.2 Смуга пропускання акселерометра

На рис. 4.3 представлена структурна схема стенду вібровипробування акселерометрів [34]. Установка для вібровипробування складається з персонального комп'ютера 1, блоку живлення 2, віброконтролера 3, підсилювача 4, вібратора 5, еталонного п'єзоелектричного датчику 6, перетворювача заряду 7, досліджуваного акселерометру 8, блоку електроніки 9 і блоку управління акселерометром 10.

Рис. 4.3 Схема вібровипробування акселерометрів

Напруга з блоку живлення 2 подається на блок контролю акселерометра 10, потім на блок електроніки 9, а також на акселерометр 8, закріплений на вібраторі 5. Персональний комп'ютер 1 управляє процесом вібрації через віброконтролера 3 і підсилювача 4. Зворотній зв'язок реалізований за допомогою контрольного п'єзоелектричного датчика 6 і перетворювача заряду 7. Сигнал останнього потрапляє на віброконтролер 3 і таким чином коригує керуючий сигнал. Вихідний сигнал акселерометра, через блок електроніки 9 і блок контролю акселерометра 10 передається на віброконтролер 3, звідки транслюється на персональний комп'ютер і зберігається [5][10].

Склад вібровипробувальної установки може складатися із наступного обладнання :

- вібратора Bruel & Kjaer PM Vibration Exciter Type 4809;

- підсилювач потужності Bruel & Kjaer 2718;

- віброконтролер VR 8500-2 Vibration Research Corporation;

- п'єзоелектричний акселерометр Bruel & Kjaer 8305/001;

- перетворювач заряду Bruel & Kjaer 2647B.

Вібратор В&К PM Vibration Exciter Type 4809 має частотний діапазон 10 - 20000 Гц, силу виштовхування - 45 Н і максимальне прискорення 736 м/с2.

Підсилювач потужності В&К 2718 має частотний діапазон 10 - 20000 Гц і максимальний струм - 5А. Вихідна потужність - 75 ВА; нерівномірність амплітудно-частотної характеристики - 30.5 Дб [10].

Віброконтролер VR 8500-2 Vibration Research Corporation має частотний діапазон 0.00001 - 43000 Гц. Нерівномірність АЧХ 30.15 Дб. Віброконтролер має 4 основні канали і за допомогою додаткової електронної плати може збільшити кількість каналів до 16. Цей пристрій дозволяє не тільки задавати керуючий сигнал для вібратора, а й приймати і записувати вихідний сигнал з додаткового приладу (в нашому випадку досліджуваного акселерометра). Похибка вимірювання 30.1 Дб [35].

На рис. 4.4 зображена амплітудно-частотна характеристика акселерометра з максимумом АЧХ - 1,7 Дб і пропускною здатністю - 1526Гц.

Рис. 4.4 Амплітудно-частотна характеристика акселерометра

4.1. Методика проведення діагностичних вібровимірювань роторних агрегатів.

Послідовність дій при вимірюванні вібрації та оцінювання стану обладнання і виведення обладнання в ремонт повинна детально визначатися вимогами заводів виробників, галузевими керівними документів, стандартами і регламентом, затвердженими керівником підприємства, при цьому відступи від яких неприпустимі [36].

Для вирішення цього завдання моніторингу та вібродіагностики необхідно розділити обладнання на категорії в залежності від потенційної можливості і значущості позапланових відмов, а також складності обслуговування. Як правило, більша частина роторних агрегатів може бути віднесена до однієї з наступних п'яти категорій [35][36]:

1-ша категорія - критичні основні агрегати великої одиничної потужності, де позапланова відмова або аварія супроводжуються значними втратами продукції, серйозними екологічними наслідками та ін. В цю категорію включають, як правило, безперервно експлуатовані безрезервні турбоагрегати, компресори і насоси одиничною потужністю понад 1МВт [36];

2-га категорія - критичні основні агрегати середньої одиничної потужності, де позапланова відмова або аварія супроводжуються значними втратами продукції, серйозними екологічними наслідками та ін. В цю категорію включають, як правило, безперервно експлуатовані безрезервні турбоагрегати, компресори і насоси одиничною потужністю 0,2 - 1 МВт [36];

3-тя категорія - критичні або, можливо, схильні до незапланових відмов і аварій основні агрегати зі складним ТО, де позапланова відмова або аварія спричиняє небезпеку зупинки агрегату, але не зупинить основне виробництво; в цю категорію включають, як правило, резервовані турбоагрегати, компресори і насоси одиничною потужністю понад 200 кВт [36];

4-та категорія - критичне допоміжне обладнання, яке потребує  обслуговування; в цю категорію включають, як правило, компресори і насоси одиничною потужністю менше 200 кВт [36];

5-та категорія - некритичне допоміжне обладнання, технологічні обв'язки (трубопроводи, апарати, арматура) [36].

Обладнання 1 категорії і найбільш відповідальні позиції обладнання 2 і 3 категорій доцільно оснащувати стаціонарною апаратурою контролю робочих параметрів, тобто застосовувати безперервний контроль, що дозволяє швидко розпізнати стан і продіагностувати агрегат. Оскільки цей спосіб є дорогим, в промисловій практиці існує обмежений ряд агрегатів, де безперервний контроль може окупити вкладені кошти. До них відносяться [15][35][36]:

- критичні агрегати і агрегати, що визначають якість продукції: наприклад, якщо незапланована відмова призведе до дорогого ремонту або до сильного зниження випуску вироблюваної продукції, або якщо в виробничих процесах підвищена вібрація обладнання може погіршити якість продукції, то для таких агрегатів безперервний контроль дозволить швидко попередити про зміну контрольованого параметру (рівню вібрації та ін.), тобто при зміні стану, що забезпечить персоналу підприємства можливість передбачити розвиток проблеми і запобігти їй завдяки запровадженню необхідних заходів до того, як буде виробництво отримає економічний збиток;

- пожежо- та вибухонебезпечні виробництва, і агрегати в яких

- можуть швидкоплинно розвиватися катастрофічні поломки, що руйнують сам агрегат або сусіднє обладнання;

- агрегати, що знаходяться у місцях до яких складно добратись;

- агрегати з періодично виникаючими відмовами;

- агрегати, на яких в минулому мали місце раптові відмови, або незрозумілі процеси, які спричиняли вихід агрегату з ладу;

Періодичний вібромоніторинг агрегатів другої і третьої категорії, якщо на них не встановлена стаціонарна система контролю робочих параметрів, слід проводити обов'язково [36].

Масштаб охоплення періодичним моніторингом (розпізнаванням стану) агрегатів четвертої і п'ятої категорій залежить від багатьох факторів, індивідуальних для кожного підприємства, важливе місце серед яких займають наявність фахівців і вібровимірювального обладнання, а також результати функціонально - вартісного аналізу.

ВИСНОВКИ

У даному розділі було розглянуто п'єзоелектричний акселерометр та його структура. Була поставлена задача розрахувати чутливий елемент акселерометру. Матеріал ЦТС-19 був вибраний для п'єзоелемента, завдяки своїм високим резонансним характеристиками, п'єзомодулю та ККД. Розраховано максимальне вимірюване прискорення   a=166,6 м/с2, чутливість акселерометра по заряду SQ=1,2  ∙10-12Клм∙с2, заряд, який виникає на п'єзоелементі в результаті дії на нього сили у розмірі F=1 H - Q=20 ∙10-12, Кл, власна ємність п'єзоелемента  Спе=8.05∙10-12, Ф та вихідну напругу акселерометру -  UВ=5.53∙10-12, В. Також була розрахована інерційна маса акселерометру. Матеріал інерційної маси був вибраний  титано-вольфрамовий сплав Т15К6. Висота інерційної маси склала H=0.011, м. Також було проведено дослідження залежності вихідної напруги, чутливості по заряду, власної ємності п'єзоелементу та заряду генеруємого п'єзоелементом від основних параметрів. На основі проведеного дослідження та аналізу було построєно статичні характеристики залежностей основних параметрів від вхідних величин. Було розроблено методику проведення досліджень акселерометра на вібростенді, та представлена структурна схема стенду.

5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ
"Система вібродіагностики роторного обладнання та турбоагрегатів"

5.1. Опис ідеї проекту

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап проекту задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження [37].

З появою машин людство зіткнулося з новим завданням - вібродіагностикою обладнання та контролем вібрації. Основними елементами усіх систем вібродіагностики є вібродатчики. Особливою популярністю та перевагами сьогодні від інших датчиків вібрації виокремлюються п'єзоелектричні акселерометри [1].

У теперішні часи проблеми вібродіагностики та віброконтролю актуальні як ніколи раніше, адже більшість сфер нашого життя прибігають до автоматизації. Особливо підприємства які потребують роторного та турбо-обладнання. Діагностика обладнання полегшує технічне обслуговування останнього і, завдяки цьому зменшує витрати часу та коштів на усунення непередбачуваних виходів із строю незамінного обладнання, що зменшує час простою. Також сучасні технології дозволяють вирішувати не менш важливі задачі, такі як: довготривалий моніторинг параметрів вібрації обладнання; збереження, відображення та збір даних, які в подальшому можуть використовуватися у статистичних цілях і прогнозі технічного обслуговування.

В межах підпункту послідовно проаналізoвано та подано: зміст ідеї; можливі напрямки застосування; основні вигоди, що може отримати користувач товару; чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників;

Таблиця 5.1 Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Вимірювання та запис параметрів вібрації, а також контроль та моніторинг стану технічного обладнання | 1. Діагностування стану колісно-редукторних блоків та турбоагрегатів | Діагностика обладнання у режимі реального часу |
|  | 2. Пошук витоків газу у гідрообладнанні | Усунення дефектів обладнання до їх виходу із ладу |
|  | 3. Виявлення дефектів у підшипникових вузлах та опорах обладнання. | Зменшення витрат на ремонт та реконструкцію приладів |

Висновки: До основних відмінностей даної системи вібродіагностики від її аналогів належить:

- можливість діагностування дефектів роторного обладнання на ранніх моменті іх появи;

- діагностування в режимі реального часу та довготривалий контроль параметрів вібрації;

- можливість довготривалого збереження отриманих результатів та подальше відтворення для збору статистичних даних.

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї (чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями конкурентів передбачає [37]:

- визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик;

- визначення попереднього кола конкурентів (проектів-конкурентів) або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проводиться збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище переліку;

- проводиться порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначаються показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні (N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко- економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтра- льна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | "Pergam" | "Sigma-tek" | "A-smart" |  |  |  |
| 1 | Метро-логічні характерис-тики | Висока точність | Висока точність | Середня точність | Висока точність |  | + |  |
| 2 | Економіч-ність | Доступна ціна | Висока ціна | Висока ціна | Висока ціна |  |  | + |
| 3 | Можливість роботи в режимі реального часу | є | є | є | немає |  | + |  |
| 4 | Мобільність | ні | так | так | так | + |  |  |
| 5 | Можливість перегляду статистики моніторингу | є | немає | немає | немає |  |  | + |

Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його конкурентоспроможності [37].

У моєму проекті до слабких сторін напроти конкурентів можна віднести мобільність приладу. До нейтральних сторін (що не поступаються конкурентам) можна віднести високі метрологічні характеристики та достовірність результатів, а також можливість діагностики в режимі реального часу. Що ж відносно основних переваг проекту серед своїх конкурентів так це економічно вигідний продукт по доступній ціні та можливість перегляду статистики проведеного моніторингу та діагностики.

Технологічний аудит ідеї проекту

У межах даного підрозділу проведено аудит технологій, за допомогою яких можна реалізувати ідею проекту. Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових (табл. 5.3) [37]:

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту?

- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?

- чи доступні такі технології авторам проекту?

Таблиця 5.3 Технологічна здійсненність ідеї

| Ідея проекту | Технології та реалізація | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- |
| Можливість діагностування турбоагрегатів та роторного обладнання | П'єзоелектричний акселерометр та ПК для запису, обробки та відтворення даних | Потрібне обладнання є розробленим | Присутнє у вільному доступі |
| Представлення статистичних даних для користувача | Методи статистичного розрахунку та аналізу даних | Дані методи уже розробленні | Присутні у вільному доступі - літературі та мережі інтернет |

Висновок: обрана технологія ідеї проекту - реалізація проекту у повному обсязі є можливою. Потрібне обладнання присутнє на ринку і його не потрібно розробляти. Методи статистичного розрахунку та аналізу теж є розробленими. Для реалізації проекту потрібно розробити програмне забезпечення, яке буде підраховувати дані та прогнозувати вихід діагностованого обладнання з ладу за допомогою статистичного аналізу.

## 5.2. Аналіз ринкових можливостей проекту

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів [37].

Для початку потрібно провести аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл.  5.4) [37]:

Таблиця 5.4 Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- |
| Кількість головних гравців, од | 8 |
| Загальний обсяг продаж, грн/ум.од. | 1500 |
| Динаміка ринку (якісна оцінка) | зростає |
| Наявність обмежень для входу | Конкуренція |
| Специфічні умови до стандартизації та сертифікації | Відсутні |
| Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 35 |

Висновок: Ринок є досить підходящим для входження за попереднім підрахунком, хоч і конкурентів чимало, але їх обладнання на порядок дорожче розглянутого у даній роботі. Отже продукція буде користуватись попитом, але є ризик при подальшому розвитку даної галузі зі сторони збільшення конкурентів у тому числі і зарубіжних.

Потенційні клієнти

Визначимо групи потенційних клієнтів стартап-проекту та сформуємо перелік вимог для кожної групи таблиця 5.5 [37]:

Таблиця 5.5 Характеристика потенційних клієнтів

| Потреба | Цільова аудиторія | Відмінність у поведінці потенційних груп клієнтів | Вимоги споживачів товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Приктичність використання системи вібродіагностики | Різні підприємства із роторним, редукторним обладнанням та турбо-обладнанням | Доступність обладнання та можливість для роботи персоналу із невеликим багажом знань у галузі вібрації | Практичність використання; Легкість установки; |
| Підвищення точності вимірюваних параметрів | Підприємства, що використовують роторне обладнання | Особливості конструкції | Точна інформація про продукт та діапазон вимірюваних параметрів |

Висновок: У даній таблиці ми визначили потенційні групи клієнтів, в основному це підприємства із роторним устаткуванням. Визначили їх вимоги до продукту такі як практичність та простота використання, а також точність виміру та діагностики.

Фактори можливостей та загроз

Після визначення потенційних груп клієнтів складемо таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню стартап-проекту, та фактори, які йому перешкоджають (табл. 5.6) [37]:

Таблиця 5.6 Фактори загроз

| Фактор | Загроза | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Малий попит | Наявність конкурентів із власними методиками | Покращення сервісу та якості обладнання |
| Технічне обслуговування | Складність обладнання | Перехід на більш просту конструкцію для обслуговування |
| Конкуренція | Більш широкий асортимент | Приведення результатів практичності роботи із продуктом та якісних показників діагностики |
| Закупівля обладнання у одного постачальника | Відсутність можливостей придбати комплектуючі для виготовлення продукту | Орієнтація на кількох постачальників або налагодження власного виробництва |
| Відсутність попиту на товар | Незацікавленість споживача | Реклама, добавлення нових можливостей продукту, здійснення практичних презентацій роботи товару |

У таблиці 5.6 ми визначили основні фактори загроз для даного стартап-проекту та шляхи їх усунення, одним із основних факторів загрози є конкуренція, тепер розглянемо фактори можливостей у таблиці 5.7 [37]:

Таблиця 5.7 Фактори можливостей

| Фактор | Можливість | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- |
| Потреба у продукті | Сучасна, практична розробка із низькою вартістю | Залучення інвестицій та партнерів |
| Необхідність інтеграції продукту у масштабні системи та специфічні додатки до функцій | Необхідність розширення можливостей системи діагностики | Проект може запропонувати додаткові специфічні можливості системи на замовлення |
| Зростання доходів потенційних клієнтів та населення в цілому | Збільшення кількості продажу та ціни | Збільшення тиражу товарів та ціни |
| Погіршення ситуації у виробництві конкурентів | Зменшення конкурентоспроможності інших компаній | Заохочення нових клієнтів, підвищення продаж |
| Збільшення зацікавлених потенційних клієнтів до продукції | Збільшення функцій продукту призведе до збільшення зацікавлених клієнтів | Підвищення виробництва та продажів |

Висновки: збільшення зацікавлених потенційних клієнтів призведе до збільшення продаж, а також стимулюватиме збільшення виробництва. Погіршення ситуації у конкурентів на виробництів теж призведе до збільшення клієнтів та підвищення продажу товару.

Аналіз позиції

Тепер проведемо аналіз позиції: визначимо загальні риси конкуренції у галузі (табл. 5.8) [37]:

Таблиця 5.8 Ступеневий аналіз конкуренції у галузі

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства |
| --- | --- | --- |
| 1.Вказати тип конкуренції -монополія/олігополія/ монопослістична/чиста | Чиста | Підвищувати якість методики виробництва |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби -локальний/національний | Локальний | Співпрацювати із технічними закладами та підприємствами |
| 3. За галузевою ознакою - міжгалузева/ внутрішньогалузева | Внутрішньогалузева | Створювати кроссгалузеві та міжгалузеві продукти |
| 4. Конкуренція за видами товарів | Товарно-родова | Укріплення штату та дослідження у заданому напрямку |
| 5. За характером конкурентних переваг -цінова/нецінова | Нецінова | Підвищення довіри клієнтів |
| 6. За інтенсивністю -марочна/немарочна | Марочна | Затвердження власної марки на ринку |

Висновки: На даному ринку присутня чиста конкуренція, завдяки тому, що окремі конкуренти (гравці) не мають можливості вплинути на ціну товару. За рівнем конкурентної боротьби - міжнародна та міжгалузева. Конкуренція за видами товарів - родова.

Аналіз конкуренції у галузі за М.Портером

Таблиця 5.9 Аналіз конкуренції у галузі за М.Портером

| Складові аналізу: | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари - замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Pergam" "Sigmatek" "Asmart" | Великий асортимент товарів; | Значення розміру поставок; Диференціація витрат; | Обсяги закупівлі; Змінні витрати; | Ціна; Лояльність клієнтів; |
| Висновки: | Інтенсивність конкуренції прийнята; Більшість фірм отримують помірний прибуток; | Є можливості входу на ринок за рахунок нових технологій та інвестицій; | Постачальники не мають диктувати ціну на ринку; | Постійна технічна підтримка апаратів та удосконалення їх; | Обмежень для роботи на ринку немає; |

Висновок: провівши аналіз можна зробити висновок, що даний проект має усі можливості для роботи на ринку, за умови, що продукт не буде поступатись у якості своїм конкурентам.

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

Із урахуванням характеристик ідеї проекту, вимог споживачів до товару та факторів маркетингового середовища  визначимо та обґрунтуємо перелік факторів конкурентоспроможності (табл. 5.10) [37]:

Таблиця 5.10  Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Надійність | Більша якість і надійність продукту на противагу конкурентам |
| Достовірність результатів | Забезпечується якісним програмним аналізом |
| Практичність | Забезпечується простотою конструкції та налаштування |
| Висока якість | Досить висока якість продукту, що забезпечує впевненість користувачів у достовірності результатів |

Висновки: Рівень надійності та якості товару повинен бути досить високим для зацікавлення потенційних клієнтів до купівлі та завоювання репутації на ринку.

Визначення сильних та слабких сторін стартап - проекту

За визначеними факторами конкурентоспроможності проведемо аналіз  сильних та слабких сторін стартап - проекту (табл. 5.11) [37]:

Таблиця 5.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту

| Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів конкурентів у порівнянні із "Polytec" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Надійність | 12 |  |  |  | + |  |  |  |
| Технічне обслуговування | 15 |  |  |  |  | + |  |  |
| Можливість збору статистичних даних |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Простота реалізації |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Комплексний підхід |  |  |  |  |  | + |  |  |

Висновки: У даній таблиці (табл. 5.11) показується якими саме особливостями розглянута у даній роботі система відрізняється від аналогів на ринку та саме в яку сторону. Аналіз показує, що серед сильних сторін є можливість збору статистичних даних та простота реалізації.

Складання SWOT-аналізу

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін [37]. 
	Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. Наприклад: зниження доходів потенційних споживачів – фактор загрози, на основі якого можна зробити прогноз щодо посилення значущості цінового фактору при виборі товару та відповідно, – цінової конкуренції (а це вже – ринкова загроза) (табл. 5.12).  [37].

Таблиця 5.12  SWOT-аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: 1. Більша точність 2.Краща якість 3.Простота конструкції та експлуатації 4.Стабільна робота | Слабкі сторони: 1. Великий асортимент продукції на ринку 2. Продукт ще не зарекомендував себе на ринку 3. Інтервали сервісного обслуговування |
| --- | --- |
| Можливості: 1. Сучасність розробки 2. Збільшення попиту 3. Конкурентоспроможність 4. Доступна ціна | Загрози: 1.Збільшення конкуренції на ринку 2.Спадання попиту на товар 3. Більший асортимент у конкурентів |

Висновок: Проведено аналіз сильних та слабких сторін проекту, ринкових загроз та можливостей (на основі факторів загроз та можливостей).  Ринкові можливості та загрози мають певну ймовірність здійснення та на відміну від факторів ще не реалізовані на ринку.

Альтернативи ринкового впровадження

На основі SWOT-аналізу розробляються альтернативи ринкової поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (табл. 5.13).

Таблиця 5.13 Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Залучення нових споживачів - запобігання до реклами та практичних демонстрацій роботи продукту на промислових підприємствах | Ймовірність досить висока, адже результати демонстрації та точність вимірювання буде висока, що буде споживачів спонукати до купівлі | 12 місяців |
| 2 | Установлення високої ціни на товар, для отримання високого прибутку. Компанія зменшить обсяги продаж, але збільшить виручку за кожну продану одиницю товару | Ймовірність не висока, тому що існує досить тісна альтернативна конкуренція на ринку | 4 місяці |
| 3 | Встановлення низької ціни на продукт для завоювання більшої частини ринку | Ймовірність висока, адже висока якість та низька ціна обов'язково зацікавлять споживачів | 8 місяців |

Висновок: Як альтернативну ринкову поведінку вибрано встановлення низької ціни на товар, тому що за короткий термін є висока ймовірність отримання ресурсів.

5.3 Розробка ринкової стратегії проекту

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 5.14) [37]:

Таблиця 5.14 Вибір цільових груп потенційних споживачів

| Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу в сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Державні підприємства | Готові | 50-70% | Низька інтенсивність | Наявні обмеження |
| Приватні підприємства | Готові | 20-35% | Середня інтенсивність | Наявні обмеження |
| Індивідуальні споживачі | Готові при наявності потреби | 5-10% | Низька інтенсивність | Без обмежень |

За результатами аналізу потенційних груп споживачів обрано наступні цільові групи: Державні та приватні підприємства.

Визначення базової стратегії розвитку

Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку  (табл. 5.15) [37]:

Таблиця 5.15  Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія захоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- |
| Встановлення доступної ціни на продукт для залучення великої кількості покупців | Стратегія диференційованого маркетингу | - Доступність - Простота конструкції - Простота використання | Стратегія диференціації |

Висновки: Обрана стратегія спеціалізація через існування на ринку, так як на ринку присутні більш сильні гравці. Спочатку для проекту доцільно вибрати стратегію спеціалізація і зайняти певну стабільну нішу ринку.

Вибір конкурентної поведінки

Наступним кроком є вибір конкурентної поведінки (табл. 5.16) [37]:

Таблиця 5.16 Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект "першопрохідцем" на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, та які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні | Компанія буде забирати існуючих споживачів у конкурентів | У більшості - так | Стратегія зайняття конкурентної ніші. |

Висновок: Оскільки проект не є єдиним на ринку та має деякі переваги над своїми конкурентами, було обрано стратегію виклику лідеру. Це є можливим завдяки конкурентній якості продукту та низькій ціні.

Визначення стратегії позиціонування

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-компанії) та до продукту, а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розроблено стратегію позиціонування, що полягає у формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект [37].

Таблиця 5.17 Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій які мають сформувати комплексну позицію власного проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Більш проста конструкція, досить легка установка, можливість збору та перегляду статистичних даних | Стратегія диференціації | Доступність клієнтам, Просте обслуговування та використання | Доступна ціна; Точність вимірювань; Простота використання; |

Висновки: Разом із точністю вимірюваних параметрів проект має асоціюватись у споживачів із легкістю установки та використанні, а також із доступною ціною;

5.4 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач. Для цього у табл. 5.18 підсумовуємо результати попереднього аналізу конкурентоспроможності товару [37].

Таблиця 5.18  Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| Потреба | Вимога, що пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами |
| --- | --- | --- |
| Точність | Надає достовірні та точні результати вимірювання параметрів вібрації | Точність вимірювання забезпечується допоміжним програмним забезпеченням та покращує вихідні результати |
| Аналіз результатів | Дає можливість аналізувати, записувати та відтворювати у вигляді статистичних даних результати вимірювань | Аналіз та створення статистичних даних забезпечується за допомогою програмного забезпечення |
| Доступність | Доступність для усіх споживачів | Невисока ціна та простота використання |

Висновок: у результаті аналізу та визначення ключових переваг концепції товару, за допомогою рекламних заходів можна донести переваги і тим же ж зацікавити кінцевого клієнта.

Опис трьох рівнів моделі товару

Надалі розробляється трирівнева маркетингова модель товару: уточнюється ідея продукту та/або послуги, його фізичні складові, особливості процесу його надання (табл. 5.19) [37].

Таблиця 5.19  Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Товар за задумом | Система вібродіагностики турбоагрегатів та роторного обладнання що надає можливість контролю та діагностики в режимі реального часу |  |  |
| 2. Товар у реальному виконанні | Властивості/ характеристики | М/Нм | Вр/Тх/Тл/Е/Ор |
|  | 1. Технічні | М | Тх |
|  | 2. Надійність | М | Тл |
|  | 3. Технологічні | М | Тх |
|  | 4. Економічні | М | Тх |
|  | 5. Практичність | М | Тх |
|  | Якість: патент на корисну модель, сертифікати відповідності ISO |  |  |
|  | Пакування коробка із гофрокартону |  |  |
|  | Марка: "НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського" Система вібродіагностики опор турбоагрегатів |  |  |
| 3. Товар із підкресленням | До продажу: можливість аналізу та усунення негативних результатів |  |  |
|  | Після продажу: можливість створення нових та модифікації існуючих пристрої |  |  |

Висновок: До основного захисту продукту від копіювання є патентування усіх рішень та технологій, що використовуться у даному приладі. Закладені характеристики надійності та практичності роблять продукт унікальним серед конкурентів.

Визначення меж встановлення ціни

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 5.20). Аналіз проводиться експертним методом [37].

Таблиця 5.20 Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня/нижня межа встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 грн | 1700 грн | Середній | 800/2500 грн |

Висновок: Вибрано середню цінову категорію, адже досить висока ціна відлякує споживача та зменшує кількість попиту на товар.

Визначення оптимальної системи збуту

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого приймається рішення (табл. 5.21) [37]:

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна або залучена система збуту);

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту;

- вибір та обґрунтування виду посередників.

Таблиця 5.21. Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтація на регулярні постав | Формування попиту на товар і стимулювання збуту | 0 (без посередників) | Власна система збуту |

Висновок: До основних каналів збуту належить оренда та продаж товару. На перших етапах формування проекту не вигідно використовувати підрядників, так як виробництво не має великих об'ємів, тому вибрано нульовий рівень збуту та власну систему збуту.

Концепція маркетингових комунікацій

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 5.22) [37].

Таблиця 5.22   Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтація на регулярні поставки | Формальні та неформальні канали комунікацій | Доступність клієнтам; Простота використання; | Інформування споживаців; Стимулювання продажу | Даний продукт є передовою технологією |

Висновок: Маркетингова комунікація буде проходити через рекламу приладу на підприємствах, технічних закладах та виставках, тощо. Метою реклами даного приладу є донесення до потенційних споживачів практичність, якість та інноваційність технологій які використовуються у продукті.

Висновки

У даному розділі було розглянуто та розроблено базовий етап стартап-проекту із описом ідеї проекту, було розглянуто сильні слабкі та нейтральні сторони ідеї проекту, а також проведено технологічний аудит ідеї проекту. 
	Проведено аналіз ринкових можливостей проекту, який у себе включив: аналіз попиту ( наявність попиту, обсяг, динаміку розвитку ринку), аналіз та вибір груп потенційних клієнтів проекту та перелік вимог для кожної із груп, аналіз факторів загроз та можливостей, визначення загальних рис конкуренції у галузі, проаналізували конкуренцію у галузі за М.Портером . 
	Обґрунтували можливості конкурентоспроможності проекту, а також сильні та слабкі сторони проекту у порівнянні із конкурентами.
	Склали SWOT-аналіз на основі факторів загроз та можливостей. Після сладання SWOT-аналізу розглянули альтернативи для впровадження стартап-проекту.
	Розробили ринкову стратегію стартап-проекту, яка у себе включила: вибір цільових груп потенційних споживачів продукту, вибір базового вектора розвитку, вибір конкурентної поведінки, визначення стратегії позиціонування проекту, визначення ключових переваг концепції потенційного товару, розробку трирівневої маркетингової моделі товару, визначення межі встановлення ціни на продукт, визначення оптимальної системи збуту, розроблення концепції маркетингових комунікацій.
	Загалом, не зважаючи на достатнью кількість гравців на ринку, більший асортимент товарів у конкурентів, даний продукт не поступається своїм аналогам за метрологічними характеристиками, а у деяких навіть випереджає, у проекту є шанси вийти на ринок та закріпитись у певній ніші, за умови правильно підібраної ціни та таргетованої рекламної компанії.

# ВИСНОВКИ

У даній магістерській дисертації було розглянуто способи вимірювання віброприскорення та методики вібродіагностики роторного обладнання та турбоагрегатів. Проведено огляд основних задач, які вирішує вібродіагностика. Розглянуто та проаналізовано інтелектуальні системи вібродіагностики та їх складових. Виконано розгляд приладів та апаратно-програмних систем вібродіагностики, а також властивості вібрації роторного обладнання. Провели розрахунок чутливого елементу п'єзоелектричного акселерометру, який виступає первинним перетворювачем віброприскорення у ланцюгу системи вібродіагностики. Вибрали матеріали для п'єзоелемента та інерційної маси п'єзоелектричного акселерометра. Розрахували інерційну масу датчика.

Була розроблена методика дослідження акселерометра на вібростенді. Розрахували стартап-проект, де було описано ідею проекту, проаналізовано сильні та слабкі сторони продукту, розглянуто перелік можливих конкурентів, висунуто вимоги яких  потрібно дотримуватись при вході у ринок даної галузі, розглянуто фактори загроз та можливостей і відповідно дії компанії у різних випадках.

Із проведеного аналізу у рамках даної роботи зроблено висновок, що у теперішні часи проблеми вібродіагностики та віброконтролю актуальні як ніколи раніше, адже більшість сфер нашого життя прибігають до автоматизації. Особливо підприємства які потребують роторного та турбо-обладнання. Діагностика обладнання полегшує технічне обслуговування останнього і, завдяки цьому зменшує витрати часу та коштів на усунення непередбачуваних виходів із строю незамінного обладнання, що зменшує час простою. Також сучасні технології дозволяють вирішувати не менш важливі задачі, такі як: довготривалий моніторинг параметрів вібрації обладнання; збереження, відображення та збір даних, які в подальшому можуть використовуватися у статистичних цілях і прогнозі технічного обслуговування.

# ЛІТЕРАТУРА

- Датчики и системы контроля вибрации [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://kip.kh.ua/vibration.htm.

- Ф. М. Диментберг и К. С. Колесников  «Колебания машин, конструкций и их элементов», Машиностроение, 1980.

- Гаврилин А.Н., Мойзес Б.Б., Черкасов А.И., Мельнов К.В., Хайруллин А.Р., Чжан С. Мобильный комплекс для оперативной диагностики элементов технологической системы // Информационно-измерительная техника и технологии  2016, Томск,  ТГУ. – Томск: Изд-во ТГУ, 2016.

- Чжан Сяолян, Ларионова Л.В., Глиненко Е.В. Метод вибрационной диагностики металлорежущего оборудования // Неразрушающий контроль сборник трудов VI Всероссийской научно-практической конференции "Неразрушающий контроль:  электронное приборостроение, технологии, безопасность", Томск, 2016, ТПУ. – 2016. – Т.1.

- Гольдин А.С. «Вибрация роторных машин» Машиностроение, 1999.

- Балицкий Ф. Я. «Современные методы и средства вибрационной диагностики МиК, 1990.

- Ширман А., Соловьев А. «Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования».

- Загальні вимоги до вимірювання систем вібрації, В.И. Дубинец

- Шарапов В.М., Мусиенко М.П., Шарапова Е.В. Пьезоэлектрические датчики // Мир электроники / Под ред. В.М.Шарапова.- М.: Техносфера, 2006.-632 с. ISBN 5-94836-100-4.

- Датчики и преобразующая аппаратура. Каталог НИИ Физических измерений, Пенза, 2001г.

- Вусевкер В.Ю., Доля В.К., Панич А.Е. Модернизированные пьезочувствительные элементы в датчиках вибрации //Датчики и Системы», № 11, 2003. С.28-30.

- Гориш A.B., Вусевкер Ю.А., Шевченко Л.А., Старостин В.Н. Пьезоэлектрические датчики вибрации //Экология, мониторинг и рациональное природоиспользование: Научн. тр. Вып.88(11).-М.: РКА, МГУЛ. 1997.

- Датчик вибрации АК-3165 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dynamicsru.com/images/stories/products/pdf/datchik-vibracii-ak-3165.pdf

- Вибромониторинг и вибродиагностика [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://vibropoint.ru/vibromonitoring-vibrodiagnostika/

- А.Р. Ширман, А.Б. Соловьев «Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования». Москва, 1996 г.

- Барков А.В., Баркова Н.А., Федорищев В.В. «Вибрационная диагностика колесноредукторных блоков на железнодорожном транспорте». СПб: 2002 г.

- Русов В.А. "Диагностика дефектов вращающегося оборудования по вибрационным сигналам" 2012 г.

- Регистратор - анализатор спектра ВС-311 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://visom.ru/ru/catalog/product/vs311

- Переносной вибродиагностический комплекс "Спектр-07"[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.tst-spb.ru/products/spectr-07

- Вимірювач шуму і вібрації ВШВ-003-М2, малогабаритний [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/shumomery/shumomer-vshv-003

- Виброметр ВВМ-311 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://printsip.ru/izmeriteli-geometricheskikh-velichin/vibrometry/item/vvm-311

- Вибросборщик СМ-3001 - Виброметры [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrsk.com.ua/sm-3001.html

- Виброанализатор СД-21 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.vibrotek.ru/catalog/oborudovanie-dlya-vibrodiagnostiki/ VibroanalizatorSD21/

- Віброметр аналізатор спектру вібрації 795М [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://xn--90anfscfbdt.com.ua/ua/p66292465-vibrometr-analizator-spektra.html

- k-5101-vibro-monitoring [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.vitec.ru/upload/pdf/k-5101-vibro-monitoring.pdf

- АД-60К (универсальный комплект) - акустический импендансный дефектоскоп [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.expertnk.ru/catalog/acoustic/impedance/ad-60k.html?complect= universal

- Дефектоскоп ультразвуковий УД2В-П45 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://xn--90anfscfbdt.com.ua/p66292458-defektoskop-ultrazvukovoj-ud2v.html

- Шарапов В.М., Мусиенко М.П., Шарапова Е.В. Пьезокерамические преобразователи физических величин / Под ред. В.М.Шарапова. Черкассы: ЧГТУ, 2005,. 631 с.

- Измерение вибрации. Приборы для измерения вибрации [Електроний ресурс] - Режим доступу: http://www.eurolab.ru/izmerenie_vibracii_pribory

- Глозман И.А. Пьезокерамика. М.: Энергия, 1972. 288 с.

- Пьезоелемент [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://engineering-solutions.ru/ultrasound/piezomaterials/

- Пьезокерамические источники высокого напряжения [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://engineering-solutions.ru/ultrasound/piezomaterials/

- Журнал «Датчики и системы» №10 2010

- Болванович О.М. Акселерометр для БІНС / Пояснювальна записка до дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”/ - Київ, HTУУ «KПI», 2015. — 172 с.

- Vibration Reserch [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://vibrationresearch.com/resources/

- А. Р. Ширман, А. Б. Соловьев «Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования». Москва, 1996 г.

- Методичка розробки стартап проекту [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://kaf-pe.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/04/roz_startap_proektiv_met_vk.pdf

Додаток А

Таблиця 1 – Основні дефекти

| Передачі | Дефекти |
| --- | --- |
| Підшипники кочення | Дисбаланс Перекіс підшипника при посадці Неоднорідний радіальний натяг Знос доріжки кочення зовнішнього кільця Знос доріжки кочення внутрішнього кільця Корозія, тріщини на доріжці кочення зовнішнього кільця Корозія, тріщини на доріжці кочення внутрішнього кільця Корозія, тріщини на поверхні тіл кочення Зношення сепаратора Прослизання кільця Погіршення якості мастила |
| Зубчаті передачі | Дефект зачеплення Дефекти на осі |
| Підшипники ковзання | Дисбаланс Неврівноваженість валу Перекіс підшипника Автоколивання валу Зношення підшипника Удари в підшипнику Робочі колеса |
| Ремінні (ланцюгові) передачі | Бій ведучого шківа (шестерні) |

Продовження таблиці 1

|  | Бій веденого шківа (шестерні) Дефект ведучого шківа (шестерні) Дефект веденого шківа (шестерні) Дефект ланцюга |
| --- | --- |
| Машини змінного струму | Дисбаланс ротору Дисбаланс агрегату Дефект кріплення опор Нерівномірний зазор в статиці Нерівномірний зазор в динаміці Дефект обмоток статора Спотворення форми напруги живлення |
| Машини постійного струму | Дисбаланс ротору Дисбаланс агрегату Дефект кріплення опор Дефект обмоток якоря Дефект системи збудження Дефект щітково-колекторного вузла Пульсація напруги живлення |

Додаток Б

Таблиця 2 – Основні дефекти

| Передачі | Дефекти |
| --- | --- |
| Вимірювання для моніторингу та діагностики | тимчасового сигналу (режим осцилографа); рівні вібрації в смугах, передбачених ГОСТами і іншими нормативними документами пікфактор; Автоспектр; спектри огибаючої компонент сигналу, виділених смуговими фільтрами; швидкість обертання; амплітуда і фаза сигналу на частоті обертання і її гармоніях; запис тривалого тимчасового сигналу, обмеженого по часу тільки кількістю вільної пам'яті; |
| Балансування роторів | одну-, двох-, трьохплощинне балансування роторів з можливістю контролю за вісьмома точкам з можливістю вибору користувачем напрямків збільшення фази і, відповідно, кута установки коригувальних мас (по або проти напрямку обертання машини) і т.д |
| Віброналагодженя | вимірювання (до 16 каналів вимірювання) АФЧХ під час пуску або вибігу машини; |

Продовження таблиці 2

|  | аналізу резонансів, що збуджуються ударом по певним частотам і декрементів загасання власних коливань; розрахунку і проведення центрування валів за результатами вимірювань неспіввісності за допомогою індикаторів або щупів. |
| --- | --- |

Додатки

Консультантом не може бути зазначено наукового керівника