НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний факультет

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

| «На правах рукопису» УДК 621.307.13 | «До захисту допущено» В.о. завідувача кафедри д.т.н., проф. Н. М. Защепкіна «___»______________2018р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

на тему: «Вдосконалення методів використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ в пірометричних задачах»

Виконав: студент  VI курсу, групи ПНз-71м

Власюк Віталій Анатолійович		___________

(підпис)

Науковий керівник  доцент, к.т.н. Маркіна О. М.       	____________

(підпис)

Рецензент___________________________________           	____________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                      	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент ________________

(підпис)

Київ - 2018 року
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний факультет

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

в.о завідувача кафедри

___________   Н. М. Защепкіна

"___" _______________ 2018 р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію

Власюк Віталію Анатолійовичу

- Тема дисертації «Вдосконалення методів використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ в пірометричних задачах»

науковий керівник Маркіна Ольга Миколаївна, доцент, кандидат технічних наук,

затверджені наказом по університету від «___»__________ 2018 року №_______.

- Строк подання студентом дисертації «___» грудня 2018 р.

3. Об’єкт дослідження: процес формування пірометричного сигналу (діапазон 0,36 мкм – 0,76 мкм).

4. Предмет дослідження: інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ

5. Перелік питань, які мають бути досліджені

5.1 Теоретичні дослідження:

5.1.1 Провести огляд та дослідження відомих інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

5.1.2 Виконати дослідження факторів, які визначають похибку вимірювання при використанні інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ в пірометричних задачах.

5.1.3 Обґрунтувати підходи до вдосконалення методів вимірювання  температури інформаційно-вимірювальними системами на ПЗЗ.

5.1.4 Запропонувати структурну схему стенда для експериментальної перевірки характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ

5.1.5 На базі літературних джерел провести  аналіз  та узагальнення результатів, отриманих при дослідженнях безтигельної зонної плавки кремнію

5.2 Експериментальні дослідження:

5.2.1 На базі навчально-наукової лабораторії кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем створити лабораторний стенд інформаційно-вимірювальної системи температури.

5.2.2 Провести експериментальні дослідження на лабораторному стенді для виявлення функція розподілу температури по висоті зони розплаву.

5.2.3 Визначити характеристики інформаційно-вимірювальної системи.

5.2.4 Експериментально визначити температуру, яка відповідає нижній межі температурного діапазону інформаційно-вимірювальних систем на основі ПЗЗ-камери OS25III.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу

6.1 Матеріали з результатами огляду та дослідження відомих інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ (2хА4).

6.2 Матеріали з результатами дослідження факторів, які визначають похибку методів вимірювання при використанні інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ в пірометричних задачах (3хА4).

6.3 Структурна схема стенда для експериментальної перевірки характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ (1хА4).

6.4 Матеріали з аналізом результатів, отриманих при дослідженнях безтигельної зонної плавки кремнію (5хА4)

7. Орієнтовний перелік публікацій:

7.1 Одна теза доповіді на міжнародних конференціях в Україні або за кордоном.

8. Консультанти розділів дисертації:

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

9. Дата видачі завдання		"12" жовтня 2017 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № п/п | Назва етапів виконання дипломної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вступ, аналіз методів вимірювання | 10.11.2017 |  |
| 2 | Аналіз засобів вимірювання | 10.12.2017 |  |
| 3 | Оформлення першого розділу | 20.12.2017 |  |
| 4 | Обґрунтування та формалізація параметру оцінки вимірювань | 25.12.2017 |  |
| 5 | Побудова лабораторного макету | 14.01.2018 |  |
| 6 | Виконання теоретичних досліджень | 15.04.2018 |  |
| 7 | Розробка методики виконання експериментів і виконання експериментальних досліджень | 25.06.2018 |  |
| 8 | Виконання розділу стартап-проектів | 10.09.2018 |  |
| 9 | Оформлення пояснювальної записки | 14.10.2018 |  |
| 10 | Подача дисертації на попередній захист | 20.11.2018 |  |

Студент	________________	/В.А. Власюк/

(підпис)

Науковий керівник дисертації	________________	/О. М. Маркіна/

(підпис)

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ	11

РЕФЕРАТ	12

РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ НА ПЗЗ	19

1.1 Узагальнена структурна схема інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ	19

Інформаційно-вимірювальну систему на ПЗЗ визначимо як сукупність оптичних, електричних та обчислювальних засобів, за допомогою якої інформація про структуру, стан та властивості об’єкту, що міститься в його випромінюванні, перетворюється в вимірювальний сигнал.	19

1.2. Електронно-променева безтигельна зонна плавка та вимоги до точності вимірювання її параметрів	23

1.3 Контроль параметрів зонної плавки	31

1.4. Дослідження факторів, які визначають точність вимірювання висоти зони розплаву	45

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХНІ ЗОНИ РОЗПЛАВУ	48

2.1. Методи вимірювання температури поверхні зони розплаву	48

2.2. Підвищення точності вимірювання температури при врахуванні перевідбиття випромінювання	53

2.3. Формування поля яскравості зони розплаву	54

2.4. Метод експериментального визначення складової сумарного сигналу, обумовленої перевідбиттям випромінювання	56

Висновки до розділу	61

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ПЗЗ ТА ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ РОЗПЛАВУ	63

3.1 Обгрунтування задач та структури досліджень	63

3.2 Експериментальні дослідження характеристик телевізійних засобів вимірювання	65

3.2.1 Експериментальне визначення нижньої межі діапазону вимірюваних температур	65

3.2.2. Експериментальне визначення еквівалентної шуму різниці яскравісних температур	70

РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ РОЗПЛАВУ	72

4.1. Вимірювання температури поверхні рідкої фази	72

4.2. Дослідження процесу формування рідкої фази	76

Висновки до розділу	79

РОЗДІЛ 5 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	82

5.1.Опис ідеї стартап-проекту	82

5.2.Технологічний аудит ідеї проекту	83

4.3.Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	84

4.4.Розробка ринкової стратегії проекту	92

4.5.Розробка маркетингової програми стартап-проекту	95

4.6 Висновки до розділу 4	98

Висновки	99

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	100

Перелік скорочень

АЦП — аналого-цифровий перетворювач

АЧТ – абсолютно чорне тіло

БЗП – безтигельна зонна плавка

ВКП – відеоконтрольний пристрій

БЗП – безтигельна зонна плавка

ЕПБЗП – електронно-променева безтигельна зонна плавка

ЕШРТ – еквівалентна шуму різниця температур

ЗР – зона розплаву

ПВВК – пристрій введення відеосигналу в комп’ютер

ПЗ – програмне забезпечення

ПЗЗ – прилад із зарядовим зв’язком

ПК – персональний комп’ютер

СЕП – світлоелектричний перетворювач

ТЗВ – телевізійний засіб вимірювання

# РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка «Вдосконалення методів використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ в пірометричних задачах»: 101 с.,  39 рис., 17 джерел.

Мета роботи — підвищення точності вимірювання параметрів БЗП шляхом аналізу та узагальнення експериментальних результатів щодо закономірностей розподілу яскравості на поверхні ЗР.

Об’єкт дослідження —параметри електронно-променевої БЗП, яка провадиться в вакуумній камері з метою отримання надчистих напівпровідникових матеріалів та матеріалів з заданими властивостями.

Досліджено  експериментально отримані функції розподілу яскравості на поверхні ЗР для різних режимів плавки.

Розроблено методики та стенд для експериментального дослідження характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження — вдосконалення методології контролю температурних режимів в технології БЗП.

Ключові слова: температура, інформаційно-вимірювальна система на ПЗЗ, вимірювання.

# РЕФЕРАТ

Пояснительная записка «Усовершенствование методов использования информационно-измерительных систем на ПЗС в пирометричних задачах»: 101 с., 39 рис., 17 источников.

Цель работы — повышение точности измерения параметров БЗП путём анализа и обобщения экспериментальных результатов о закономерностях распределения яркости на поверхности ЗР.

Объєкт исследования —параметры электронно-лучевой БЗП в вакуумной камере з целью получения сверхчистых полупроводниковых материалов.

Исследованы экспериментально полученные функции распределения яркости на поверхности ЗР для разных режимов плавки.

Разработаны методики и стенд для экспериментального д исследования характеристик информационно-измерительных систем на ПЗС.

Прогноз развития объєкта исследования — усовершенствование методологии контроля температурных режимов в технологии БЗП.

Ключевые слова: температура, информационно-измерительные системы на ПЗС, измерение.

Вступ

Незважаючи на значне зростання обсягів світового виробництва напівпровідникових матеріалів (понад 10000 тон щорічно), проблема вдосконалення технології безтигельної зонної плавки (БЗП) залишається актуальною. Серед факторів, що стоять на перешкоді збільшенню однорідності розподілу домішок та які остаточно не усунені і на сучасному рівні технології зонної плавки, в першу чергу називають нерівномірність розподілу температурного поля. Такий стан речей є наслідком відсутності технічних засобів, які б повністю задовольнили всі вимоги до аналізу температурного поля.

Сучасні електронні засоби стабілізації струму забезпечують можливість утворення і підтримки на поверхні зони плавки стабільного і симетричного температурного поля. Але в ході плавки можлива, наприклад, локальна деформація електроду, або локальне зниження емісійної здатності, що веде до додаткових температурних градієнтів, тобто до порушення кільцевої симетрії температурного поля. Ця асиметрія приводить до перекосу ділянки кристалізації, а відомо, що саме її форма визначає якість плавки. Оскільки такий дефект не може бути виправлений в ход плавки, електрод підлягає зміні. Отже, своєчасне виявлення асиметрії температурного поля є надзвичайно важливою задачею.

В даній технології внаслідок специфічних особливостей формування поля яскравості зони розплаву (ЗР) та з огляду на  зростаючі вимоги до чистоти кристалічних напівпровідникових матеріалів надзвичайної ваги набуває проблема вимірювання  розподілу температури на поверхні зразка.

На сьогодні БЗП сформувалась в потужну галузь виробництва матеріалів з заданими властивостями. При цьому незважаючи на безперервний розвиток теоретичної бази і вдосконалення технології БЗП, розширення сфер застосування, актуальною і до цього часу залишається проблема контролю температурного поля. Головною причиною такого положення є, з одного боку, особливості технології зонної плавки, які виключають можливість використання найбільш точних і технологічно досконалих контактних технічних засобів вимірювання температури, з другого — впровадженню пірометрів випромінювання (зокрема, телевізійних) перешкоджає брак інформації про механізм формування поля яскравості.

При аналізі стану проблеми контролю БЗП та при визначенні вимог до точності вимірювання параметрів ЗР  орієнтуємось на літературні джерела та публікації в вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях протягом 2000—2016 років. В першу чергу орієнтуємось на публікації в науково-технічних журналах «Методи та прилади контролю якості», «Дефектоскопия», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», «Приборы и техника эксперимента», «Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования», «Applied Optics», «Applied Physics», «Crystal growth». Для отримання найновішої інформації використані можливості пошукових серверів Інтернет, таких як Google, Yahoo, Altavista, Rambler, Яndex, Meta-Ukraine та TopPing.

З іншого боку, аналіз широкомасштабних досліджень, спрямованих на вдосконалення технології БЗП кремнію, що виконувались в ІЕЗ ім.Є.О.Патона і результати яких були частково опубліковані в [1-3], приводить до висновку про необхідність зменшення похибки вимірювання температури принаймні до 3К.

На основі аналізу літературних даних та з врахуванням результатів експериментальних досліджень сформульовані вимоги до точності вимірювання параметрів ЗР. Показано, що засоби вимірювання повинні забезпечувати на поверхні ЗР лінійне розрізнення не менше 0.1 мм і температурне на рівні 3К. В той же час існуючі методи та найбільш досконалі телевізійні засоби забезпечують точність вимірювання на рівні 0.2 мм та 5К відповідно.

Виконано дослідження факторів, які визначають точність вимірювання температури поверхні ЗР. Зроблено висновок, що найбільший внесок в сумарну похибку вимірювання температури ЗР вносять методичні похибки та похибки.

Виконано дослідження факторів, які визначають точність вимірювання висоти ЗР. Зроблено висновок про те, що найбільший внесок в сумарну похибку вимірювання висоти ЗР вносять похибки, обумовлені шумами СЕП та методичні похибки. При аналізі методик компенсації нерівномірності чутливості показано, що принциповим недоліком методик компенсації геометричного шуму є те, що двомірна компенсуюча матриця формується при одному значенні освітленості.

Виконано аналіз шляхів підвищення точності вимірювання параметрів ЗР. Встановлено, що підвищення точності вимірювання неможливе без дослідження характеру формування сигналів на межах ЗР та розробки на цій основі досконалих методів вимірювання. Показано, що точність вимірювання параметрів ЗР може бути підвищена також за рахунок покращення точносних характеристик технічних засобів та вдосконалення методик їх використання. До сукупності актуальних задач віднесено визначення нижньої межі температурного діапазону.

Запропоновано метод підвищення точності вимірювання температури, який базується на уточнених закономірностях формування функції яскравості поверхні ЗР і передбачає експериментальне визначення складової сумарного сигналу, обумовленої перевідбиттям випромінювання. Реалізується метод шляхом одночасного аналізу основного сигналу, утвореного зображенням фрагменту зони та додаткового, утвореного зображенням фрагменту катоду.

Експериментально встановлено характер сигналу на межі твердої і рідкої фаз, з якого можна зробити висновок про лінійність перехідної області. Розроблено метод вимірювання висоти ЗР, який враховує характер сигналу на межі фаз.

Обгрунтовано, що суттєві зміни в напрямку покращення характеристик і, в першу чергу, підвищення точності приладів можливі тільки на шляху вдосконалення метрологічного забезпечення. Зокрема, визначення тих характеристик приладів, які не паспортизуються виробником, але є важливими з точки зору їх застосування як засобів вимірювання.

До таких характеристик віднесено: нерівномірність чутливості СЕП; еквівалентну шуму різницю температур; діапазон вимірюваних температур. Дані про нерівномірність чутливості іноді можуть бути внесені в паспорт телевізійних приладів, але, як правило, вони показують середнє значення для партії однотипних виробів. До того ж методика визначення цієї характеристики потребує вдосконалення.

Проаналізована методика експериментального визначення нижньої межі діапазону температур, які можуть бути виміряні за допомогою інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ

Методика враховує базові положення концепції використання телевізійних камер в інформаційно-вимірювальній техніці, передбачає корекцію чутливості ПЗЗ-матриці і роботу в діапазоні лінійності. Вперше експериментально визначена температура TН=555 K, яка відповідає нижній межі температурного діапазону ТЗВ на основі ПЗЗ-камери OS25III.

Вперше експериментально встановлено, що еквівалентна шуму різниця яскравісних температур на основі ПЗЗ-камери OS25III становить 0.4К.

Експерименти, спрямовані на створення методології контролю БЗП, провадились шляхом формування, запису і аналізу зображень ЗР за допомогою телевізійної камери, яка має такі характеристики — формат матриці 582542, розмір піксела 10.4 мкм, діапазон спектральної чутливості — 0.4…1.0 мкм.

В даній роботі враховано, що у відповідності з вимогами технології плавки постійному контролю підлягає, головним чином, температурне поле рідкої фази.

Проаналізовано криві розподілу яскравості вздовж вертикальної осі кристалу в сукупності послідовних кадрів. Перехід від розподілу яскравості до розподілу температури здійснено на базі експериментального матеріалу, аналіз якого дозволив вдосконалити обгрунтовано вибирати інтервал між вимкненням високої напруги та напруги живлення катоду.

Впровадження телевізійних засобів та спеціально розроблених методів в технологію зонної плавки дозволило в цілому вирішити проблему її контролю .

На сьогодні відсутні достовірні оцінки перевищення температури поверхні рідкої фази над температурою плавлення в ході БЗП.

Дискусійним є також питання щодо нижньої межі діапазону температур, які можуть бути виміряні за допомогою інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

Невирішеність вказаних питань перешкоджає ефективному застосуванню телевізійних засобів для вимірювання параметрів ЗР, стримує розвиток технології БЗП і ускладнює розв’язання однієї з найактуальніших проблем технічного розвитку України — становлення на якісно новому рівні вітчизняної напівпровідникової електроніки.

Мета і задачі роботи

Мета роботи — підвищення точності вимірювання параметрів БЗП шляхом аналізу методів вимірювання, які базуються на експериментально встановлених закономірностях розподілу яскравості на поверхні ЗР.

Об’єкт дослідження —параметри електронно-променевої безтигельної зонної плавки, яка провадиться в вакуумній камері з метою отримання надчистих напівпровідникових матеріалів та матеріалів з заданими властивостями.

Предмет дослідження — технічні засоби та методи вимірювання висоти і температури зони розплаву.

Задачі роботи:

- Дослідження факторів, які визначають точність вимірювання температури її поверхні.

- Дослідження методу підвищення точності вимірювання температури ЗР, який  базується на експериментальному визначенні складової яскравості, обумовленої перевідбиттям випромінювання.

- Створення методик та стенду для експериментального дослідження характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

Наукова новизна

- Досліджено метод підвищення точності вимірювання температури ЗР, який передбачає експериментальне визначення складової яскравості, обумовленої перевідбиттям випромінювання.

- Встановлено, що функція розподілу температури по висоті ЗР несиметрична.

Практична цінність

- Розроблено методики та стенд для експериментального дослідження характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

- Вперше експериментально визначена температура TН=555 K, яка відповідає нижній межі температурного діапазону ТЗВ на основі ПЗЗ-камери OS25III.

- Розроблена методика оцінки перевищення температури поверхні рідкої фази над температурою плавлення кремнію.

- Матеріали роботи використані в навчальному процесі Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ НА ПЗЗ

1.1 Узагальнена структурна схема інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ

Інформаційно-вимірювальну систему на ПЗЗ визначимо як сукупність оптичних, електричних та обчислювальних засобів, за допомогою якої інформація про структуру, стан та властивості об’єкту, що міститься в його випромінюванні, перетворюється в вимірювальний сигнал.

При виборі терміну „ засіб вимірювання” орієнтуємось на наведену в [4]  класифікацію, згідно з якою термін „засоби вимірювання” є одним із основних в інформаційно-вимірювальній техніці і поширюється як на вимірювальні прилади так і на  системи контролю.

Врахуємо при цьому, що передбачені в роботі дослідження спрямовані в кінцевому підсумку на забезпечення контролю параметрів зони розплаву, що вимагає певних знань про параметри (розподіл яскравості на ділянках плавлення і кристалізації, діапазон значень температур поверхні ЗР, розподіл температури на поверхні та характер його змін в процесі плавки тощо).

Відповіді на поставлені питання можуть бути отримані тільки експериментально за умови, що вимірювання  будуть провадитись з точністю, яка відповідає сучасним вимогам..

Загальна методика використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ для вимірювання геометричних, енергетичних та динамічних параметрів різних об’єктів полягає в формуванні зображення об'єкту, перетворенні його в цифровий код та застосуванні алгоритмів обробки, які забезпечують необхідну точність визначення параметрів зображення.

При цьому зображення можуть бути утворені розподілом власного випромінювання, відбитого та такого, що пройшло через середовище.

Враховуючи, що характеристики спектральної чутливості сучасних ТЗВ перекривають ультрафіолетовий, видимий та ближній інфрачервоний діапазони, а електромагнітне випромінювання цих діапазонів відносять до оптичного, можна визначити телевізійне зображення, як розподіл параметрів оптичного поля (випромінювання) в просторі, часі та по спектру.

Зображення можна визначити також як сукупність відліків сигналу з прив’язкою до координат мішені світлоелектричного перетворювача (СЕП). Значення відліків характеризують освітленість піксел, а їх координати визначають геометричні характеристики телевізійного зображення. До геометричних параметрів зображення крім координат точок відносять також відстань між точками, периметр та площу. В основі задачі визначення параметрів зображення є формування відліків з їх координатною прив’язкою.

Узагальнена структурна схема інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ представлена на рис.1.1.

Рис.1.1. Узагальнена структура інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ

Оптична система формує зображення об’єкту в чутливій площині СЕП, де за допомогою розгортання (комбінацією електронних імпульсів в приладах із зарядовим зв’язком (ПЗЗ)) утворюється первинний відеосигнал.

Повний відеосигнал, сформований в наступному блоці формування відеосигналу, подається на вхід електросвітлового перетворювача та до пристрою введення відеосигналу в комп'ютер (ПВВК). Зауважимо, що деякі моделі сучасних відеоадаптерів (наприклад ATI Radeon 7200 та ASUS V3400TNT) містять у своєму складі ПВВК, що дозволяє обійтися без окремих пристроїв.

У відповідності з структурою інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ та викладеним вище зображення може існувати як розподіл освітленості на чутливій поверхні СЕП, як розподіл зарядів по матриці СЕП, як сформована законом розгортки послідовність аналогових електричних сигналів, як цифровий масив (цифрове зображення), як розподіл яскравості екрану.

Важливим чинником, який дозволяє інформаційно-вимірювальним системам на ПЗЗ займати провідне місце серед аналогічних засобів, є наявність в їх структурі ПК та використання потужного арсеналу програмного забезпечення. Програмні засоби забезпечують керування процесом формування телевізійного зображення, введення його в комп’ютер, обробку, визначення заданих характеристик, поточну корекцію роботи, формування банку даних, в тому числі і банку цифрових зображень.

Концепція використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ для аналізу оптичних полів базується на уявленні про ПЗЗ-матрицю, як упорядковану сукупність елементів розкладу зображення, які незалежно один від одного формують рівні сигнали при однаковій освітленості [5]. Такий підхід дозволяє застосовувати телевізійні засоби для вимірювання геометричних, амплітудних і динамічних параметрів зображення, але з врахуванням певних застережень.

В [5] показано, що справедливість концепції забезпечується тільки при роботі в діапазоні лінійності та за умови компенсації нерівномірності чутливості піксел, яка є наслідком цілої низки причин (незначні порушення технології при виробництві матриць, що приводять до розкиду значень розмірів піксел та коефіцієнтів пропускання системи електродів, неефективність переносу, розтікання заряду).

Нерівномірність чутливості, яка означає неідентичність властивостей елементів розкладу з точки зору перетворення освітленості в електричний сигнал, визначається в межах поля зображення чи певної його ділянки такою формулою

,							(1.1)

де  — середнє значення сигналу при постійній освітленості,

A — різниця між мінімальним Amin і максимальним Amax значенням.

Нерівномірність чутливості сучасних порівняно досконалих ПЗЗ-матриць знаходиться на рівні H=0.03…0.05, але може набувати і більших значень (табл. 1) [6].

Таблиця 1.1. — Нерівномірність чутливості сучасних ПЗЗ

| ПЗЗ | ФПЗС-1М | ФПЗС-3М | ФПЗС-5М | К1200ЦМ15 | К1200ЦМ8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.03 |

Найчастіше для компенсації нерівномірності чутливості матричних СЕП використовується метод програмової корекції [7], який полягає в тому, що при еталонній освітленості формують двовимірну матрицю значень сигналів A0ij, визначають максимальне значення сигналу A0max і утворюють матрицю вагових коефіцієнтів

.									(1.2)

Надалі сигнал з елемента розкладу визначається за формулою

,									(1.3)

де Aij — виміряне значення.

Корекція нерівномірності чутливості дозволяє знизити нерівномірність до значення . При цьому для більшості сучасних ПЗЗ шум, обумовлений нерівномірністю, зменшується до рівня фотонного при .

Вимога щодо лінійного характеру перетворення освітленості E/ в вихідний сигнал A(E/) може бути забезпечена лише в деякому діапазоні освітленості мішені СЕП, в межах якого виконується нерівність

,							(1.4)

де  — середнє значення сигналу,

— значення сигналу з апроксимуючої прямої,

— середнє квадратичне відхилення результату вимірювання сигналу при освітленості Ei/,

n — довірчий інтервал (n=2,3).

Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ на сьогодні є надзвичайно ефективним інструментом для дослідження оптичних мікро і макрополів, в т.ч. утворених випромінюванням поверхні .

1.2. Електронно-променева безтигельна зонна плавка та вимоги до точності вимірювання її параметрів

Зонна плавка (zone melting) як один з методів перекристалізації речовини знаходить сьогодні широке застосування в наукових дослідженнях, в технології очищення кристалів, металів, напівпровідників, органічних речовин та при створенні матеріалів з заданим розподілом домішок [8].

Зонна плавка може проводитись як в тиглі (контейнері), так і безтигельним методом. Матеріали з температурою плавлення більшою 1500 К (наприклад, для кремнію — 1685 К) допускають тільки безтигельну зонну плавку (БЗП), оскільки в рідкій фазі вони хімічно активні.

Зонна  плавка базується на  різниці концентрацій домішок в твердій та рідкій фазах. Кількісне співвідношення між концентраціями — коефіцієнт сегрегації — є параметром речовини. Коефіцієнт сегрегації для різних речовин знаходиться в межах від 10-3 до 10 [8]. При переміщенні зони вздовж кристалу домішки перерозподіляються між твердою та рідкою фазами. Головна відмінність між зонною плавкою і більш давніми методами кристалічного очищення полягає в тому, що при зонній плавці одночасно переплавляється тільки малий об’єм кристалу.

Технологія зонної плавки полягає у створенні та переміщенні вздовж зразка вузької розплавленої зони, для чого можуть використовуватися резистивний, оптичний, індукційний, електронно-променевий методи [1,2].

Найбільші перспективи має електронно-променевий метод, який характеризується коефіцієнтом корисної дії біля 80% та малою споживаною потужністю, що забезпечує значні переваги при великих обсягах виробництва. Метод відзначається простотою реалізації та надзвичайно широким спектром застосування — від органічних речовин до тугоплавких металів [9].

Великого поширення серед методів БЗП набув метод електронно-променевої безтигельної зонної плавки (ЕПБЗП), схема якого зображена на рис.1.2 [10].

Рис.1.2. Схема методу плаваючої зони з кільцевим катодом.

1 — вакуумна камера, 2 — кристал, 3 — катод, 4 — фокусуюча система, 5 — зона розплаву.

В вакуумній камері 1 вертикально розміщується кристал кремнію 2 (анод) і концентрично — джерело електронів (катод 3) у формі тора з діаметром у перерізі 2 мм. Система фокусування 4 забезпечує взаємодію електронного пучка з кристалом, в результаті чого кiнетична енергiя електронів, які проникають в матеріал  на глибину від часток мкм до десятків мкм, перетворюється в теплову, частина якої переходить в енергію випромінювання, а основна частина за рахунок теплопровідності поширюється в об’єм кристалу, що приводить до виникнення зони розплаву (ЗР) висотою 6…12 мм.

Певна частина пучка(10-20%) відбивається від поверхні, що зменшує к.к.д. плавки і обумовлює необхідність керування потужністю пучка в процесі плавки, оскільки ця частка залежить від кута падіння пучка.

До 1% енергії пучка витрачається на рентгенівське випромінювання та вторинні електрони[10].

Форма зони плавки в рідкій фазі в земних умовах, в першу чергу, визначається впливом сили тяжіння, силами поверхневого натягу і має неоднаковий вигляд при переміщенні зони зверху вниз (рис.1.3б) та знизу вгору (рис.1.3а).

Рис.1.3. Форма зони плавки.

а) — при переміщенні знизу вгору, б) — згори вниз.

Форма зони в рідкій фазі плавки визначається також потужністю та стабільністю електронного променю, а ще дефектами чи їх вiдсутнiстю у джерела електронiв та фокусуючого поля i характеризується висотою зони h, дiаметром перетяжки d (при переміщенні зони плавки знизу вгору) та фактором форми.

Певним чином форму зони плавки характеризує форма ділянки кристалізації, де відбувається перемішування речовини в рідкій фазі з подальшою кристалізацією, чим, власне, і визначається рівномірність розподілу домішок.

Для кожного кристалу існує певне максимальне значення висоти hmax, при якому зона може бути стабільною. Зокрема, в умовах мікрогравітації зона плавки може бути стабільною при h<2rФ, де rФ — радіус кристала в рідкій фазі [180]. Отже, hmax повинно бути віднесено до критичних параметрів, які підлягяють постійному контролю. Стабільність висоти зони є однією з головних умов, при дотриманні якої може бути забезпечений, наприклад, високий ступінь очистки. Для досягнення високого ступеня очистки іноді застосовують метод програмованої зміни висоти зони, який полягає в тому, що в останніх циклах висота зони підтримується меншою порівняно з першими. Окрім цього, всі інші випадкові зміни величини h приводять до погіршення якості кристалу. В [7] експериментально встановлено, що при зміні висоти зони на h=1 мм змінюється форма ділянки кристалізації. Вказане значення h будемо враховувати при формуванні вимог до точності контролю висоти зони плавки.

На початковій стадії процесу при визначенні висоти зони нагріву в твердій фазі контролюється відстань між нижньою та верхньою точками на поверхні кристалу, сигнали від яких визначаються співвідношенням Aн=Ав=0.606Аmax, де Amax — максимальне значення сигналу по зоні нагріву (рис.1.4). При цьому поперечний розмір зони нагріву dt визначається шириною кристалу.

Рис.1.4. Геометричні параметри зони плавки та розподіл сигналу за її висотою в твердій фазі.

Геометричні параметри зони плавки та розподіл сигналу в рідкій фазі зображені на (рис.1.5).

Дiаметр перетяжки (мiнiмальний дiаметр зони плавки) є критичним параметром процесу, оскільки при його зменшеннi понад певну величину dкр внаслiдок перегрiву може статися механiчний розрив зразка.

Висота зони hз обчислюється як різниця між координатами точок, що визначають нижню та верхню межі зони відповідно до максимального значення A(h).

Фактор форми визначає несиметричнiсть профiлю зони плавки i, якщо сам зразок не має вiдповiдного дефекту, вказує на наявнiсть дефектiв джерела електронiв та фокусуючого поля.

Наявність одного чи певної сукупності відзначених вище факторів негативно впливає на результат плавки, але головною перешкодою, що заважає поліпшенню якості плавки, В. Пфанн назвав недосконалість існуючих методів і приладів аналізу розподілу температурного поля по зоні.

Рис.1.5. Геометричні параметри зони плавки та розподіл сигналу за її висотою в рідкій фазі.

В ході плавки ЗР перемiщується вздовж кристалу за рахунок перемiщення кристалу відносно катоду 3. В технології БЗП швидкiсть перемiщення ЗР  може бути як постійною,так і змінною, що визначається технологічними задачами та конструкцією камери. Описані нижче експерименти проводились при швидкості від 0.1 см/год до 2 см/год.

Після проведення плавки концентрація домішок по довжині кристалу змінюється і визначається кривою розподілу,на якій виділяють три ділянки: ділянку зменшеної концентрації, ділянку нормальної та ділянку збільшеної концентрації.

Співвідношення між довжинами ділянок — характер розподілу домішок після плавки (якість плавки)- залежить не тільки від коефіцієнту сегрегації, а й від градієнту температури в ЗР, від висоти h та форми ЗР, від форми ділянки кристалізації, від ступеня перемішування розплаву та деяких інших факторів. Очевидно, що найбільш повно переваги зонної плавки проявляються при багатократному повторенні процесу.

В структурі ЗР крім власне рідкої фази можна виділити також дві тонкі ділянки розділу між твердою та рідкою фазами – ділянку плавлення та ділянку (фронт) кристалізації, розмір якої та форма також впливають на результат плавки (рис.1.6). Таким чином, основними параметрами ЗР, що визначають якiсть БЗП і потребують постійного контролю, є градієнти температур, висота ЗР, форма ділянки кристалізації. Ці ж параметри визначені як важливі і авторами робіт [11,12]. При цьому жоден із параметрів не може вважатися стабільним на протязі циклу плавки внаслідок цілого ряду причин.

а)						б)

Рис.1.6. Структура ЗР кремнію та її цифрове зображення. а) — структура, б) — цифрове зображення. 1 — рідка фаза, 2 — тверда фаза, 3 — ділянка кристалізації.

По-перше, температурний градієнт може змінюватись внаслідок конвективних процесів, флуктуацій електронного пучка в часі та просторі, нерівномірності швидкості переміщення тощо.

По-друге, фактором впливу на якість плавки може стати  навіть незначна вібрація або несиметричність розплавленої зони, яка виникає при неспівосностях кристалу та катоду і приводить до не прогнозованих градієнтів температури.

Надзвичайно важливою особливістю процесу зонної плавки кремнію з точки зору вимірювання параметрів ЗР є зміни яскравості поверхні кристалу при переході з твердої фази в рідку і навпаки. На рис.1.7 показано запозичене з роботи [1] цифрове зображення кристалу кремнію та відповідний розподіл яскравостей в твердій та рідкій фазах.

Рис.1.7. Утворення рідкої фази. а) — вигляд зони, б) — розподіл сигналу по висоті зони.

Видно, що при фазовому переході картина розподілу яскравості змінюється — ділянка рідкої фази стає візуально темнішою (рис.1.7а), зменшується і сигнал (рис.1.7б), який формується зображенням рідкої фази.

При аналізі стану проблеми контролю ЕПБЗП та при визначенні вимог до точності вимірювання параметрів ЗР  орієнтуємось на літературні джерела та публікації в вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях протягом 1970—2003 років. В першу чергу орієнтуємось на публікації в науково-технічних журналах «Методи та прилади контролю якості», «Дефектоскопия», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», «Приборы и техника эксперимента», «Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования», «Applied Optics», «Applied Physics», «Crystal growth». Для отримання найновішої інформації використані можливості пошукових серверів Інтернет, таких як Google, Yahoo, Altavista, Rambler, Яndex.

При формулюванні вимог до точності вимірювання висоти ЗР врахуємо, що  зміна висоти ЗР в процесі плавки на величину, меншу за 0.3 мм не приводить до порушення технологічного режиму. Аналізучи задачу визначення висоти ЗР, треба також врахувати результати, де встановлено, що профіль ділянок розділу між рідкою та твердою фазами має складну форму. Тому мова може йти про визначення висоти для певної координати чи середнього значення по частині периметра кристалу, що повинно затверджуватись на етапі розробки технологічного процесу. А вже базою для  планування мають бути  експериментальні дослідження процесу формування рідкої фази.

Таким чином, користуючись критерієм незначної похибки, будемо вважати, що сучасні вимоги до точності вимірювання висоти ЗР будуть задовольнятися при умові, що на поверхні ЗР буде забезпечене вимірювання відрізку з похибкою 0.3/30.1 мм.

При формуванні вимог до точності вимірювання температури врахуємо результати [12], де експериментально показано, що кристалізацію необхідно провадити при малих перегрівах розплаву з можливістю вимірювання градієнтів температури ЗР з похибкою не більше 5К.

З іншого боку, аналіз широкомасштабних досліджень, спрямованих на вдосконалення технології ЕПБЗП кремнію, що виконувались в ІЕЗ ім.Є.О.Патона і результати яких були частково опубліковані в [2], приводить до висновку про необхідність зменшення похибки вимірювання температури принаймні до 3К.

1.3 Контроль параметрів зонної плавки

Для контролю параметрів зонної плавки можливе використання радіоактивних ізотопів, пучок яких проходить через розплав і попадає на детектор (рис.1.8.)

Рис.1.8. Ізотопний метод.

1 — джерело випромінювання, 2 — кристал, 3 — приймач випромінювання.

При цьому доля поглинання пучка пропорційна діаметру зони розплаву.

де  — коефіцієнт поглинання,

I0, I — початкове та поточне значення потоку.

Метод складний в реалізації, характеризується значними похибками та вимагає спеціального захисного обладнання.

Відоме також використання залежності індуктивності резонансного контура, елементом якого є кристал, що переплавляється від зміни діаметра зони розплаву (рис.1.9).

В такий спосіб визначається деяке середнє значення діаметру, отже симетрична деформація зони не фіксується, що є його принциповим недоліком.

Рис.1.9. Індукційний метод.

Очевидно, що найбільші перспективи мають оптичні методи аналізу. Оптичні методи абсолютно безпечні, не вимагають введення в вакуумну камеру додаткових вузлів, мають високу потенційну роздільну здатність. Розглянемо найбільш відомі реалізації оптичних методів аналізу.

Головним елементом пристрою є оптична система, що складається з об’єктива і системи дзеркал та спеціального фоточутливого екрану, на якому формується зображення зони плавки. Пристрій забезпечений вузлом компенсації впливу забруднення ілюмінатора і дозволяє контролювати тільки діаметр зони плавки та відносне положення ділянки кристалізації.

Значного поширення в електронно-променевих технологіях набув пристрій типу ОКС-3м, який формує збільшене зображення зони плавки за допомогою передавальної телевізійної камери КТП-82 на основі відікону ЛИ-475. Пристрій ОКС-3м має додатковий фільтр з регульованим коефіцієнтом пропускання, що дозволяє змінювати діапазон вхідних сигналів при дослідженні процесів електронної плавки та зварювання. Просторове розрізнення — 100 мкм. Пристрій не може виконувати кількісного аналізу, що є його принциповим недоліком. Зауважимо, що впровадження в технологію зонної плавки нових засобів аналізу повинно певним чином відбитися на конструкції камери. Наші рекомендації щодо цього наведені далі.

В [12] наведені відомості про пристрій для точного вимірювання діаметра розплавленої зони на ділянці кристалізації, в якому використовується телевізійна передавальна камера на відіконі, об’єднана з блоком виділення заданої строчки розгортки (рис.1.10).

Рис.1.10. Схема пристрою для вимірювання діаметра зони плавки. 1 — кристал, 2 — джерело світла, 3 — дзеркало, 4 — об’єктив, 5 — діафрагма, 6 — мішень.

Довжина строчного імпульсу після обмеження амплітуди, пропорційна діаметру зони плавки. Для підвищення точності в пристрої формується еталонний сигнал.

Аналогічні схемні рішення також передбачають аналіз одного параметра зони плавки, тоді як телевізійна системотехніка в поєднанні з засобами обчислювальної техніки  надає значно більше можливостей для аналізу, регулювання та автоматизації процесу електронно-променевої технології зонної плавки. Зокрема, як це показано нами далі, саме засобами телевізійної системотехніки вдалося розв'язати комплексну проблему аналізу температурного поля з врахуванням скачкоподібних змін яскравості, забруднення ілюмінатора та впливу випромінювання електроду.

Зважимо також на двi обставини. Перша – площа зони, в межах якої треба розрізнити до десяти точок, становить одиниці квадратних міліметрів. Друга – ЗП є дуже динамiчним об'єктом, параметри якого можуть змiнюватись протягом десятих часток секунди, оскільки матерiал перебуває в рiдкому станi. Отже, ефективний аналіз параметрiв ЗП можливий за умови високих просторового і температурного розрiзнень та при малiй тривалостi вимiрювального циклу.

Окремо зупинимось на оцінці результатів зонної плавки. Така оцінка в більшості випадків провадиться методами масс-спектроскопії.

При цьому ефективність зонної плавки може оцінюватись як для окремих домішок так і за допомогою інтегрального критерію. В останньому випадку використовується ентропійна функція , де Cij — концентрація i-ї домішки на j-й ділянці кристалу.

Мірою ефективності плавки служить різниця функції S на початку і в кінці плавки.

Для кремнію, крім того, досить точні результати отримують шляхом випробування електропровідності зразка до плавки і після. Широко використовують також метод визначення відношення електричних опорів при кімнатній температурі та при температурі зрідження гелію — 4.2 К.

Питання оцінки результатів зонної плавки є надзвичайно складними, визначають окрему науково-технічну проблему, потребують специфічного підходу та відповідного обладнання і взагалі виходять за рамки наших задач. Тому в подальшому обмежуємось тільки розробкою методів і приладів дослідження параметрів зони в процесі плавки стосовно електронно-променевої безтигельної технології. При цьому в кількісному відношенні згідно з сучасними уявленнями, орієнтуємось на зазначені вище допустимі величини відхилень висоти та швидкості переміщення ЗП.

Отже, надавши технологам можливість виконувати поточний аналіз параметрів ЗП на рівні вказаних вимог, забезпечимо можливість підтримання оптимальних величин струму, швидкостей переміщення та обертання на протязі всього циклу плавки, тобто створимо передумови для отримання матеріалів з характеристиками близькими до розрахункових.

Роль і місце засобів контролю параметрів ЗП в загальній схемі аналізу та керування технологічним процессом з порівнянням можливостей існуючих засобів контролю ілюструється рис.1.11.

Рис.1.11. Порівняння засобів контролю параметрів зони плавки

Очевидно, що застосування єдиного для всіх параметрів засобу контролю має більші перспективи з метрологічної точки зору.

Експериментальне визначення характеристик температурного поля зони плавки на сучасному етапі пов’язане із значними проблемами. Відомі роботи, в яких експериментальні дослідження виконувались за допомогою термопар, що попередньо вводились в зразок. Вказаний метод дає певну інформацію про температурне поле в конкретному експерименті, але навряд чи може бути застосований в промисловій технології. До того ж в об’єм кристалу одночасно можна ввести не більше 3 — 4 термопар і провадити аналіз тільки до початку виникнення рідкої фази.

Нагрівання термопар може здійснюватись випромінюванням, яке подається на них за допомогою рубінових чи сапфірових світловодів. В цьому методі, крім обмеженої кількості точок контрою маємо низьку роздільну здатність і значні похибки, обумовлені зміною коефіцієнту пропускання світловоду внаслідок забруднення його приймальної поверхні.

Відповідно до сформульованої вище мети досліджень ефективною альтернативою можуть бути методи і технічні засоби, які забезпечують формування сигналу при відсутності безпосереднього контакту з об’єктом, так звані неруйнівні.

Існуючі прилади та системи безконтактного аналізу високотемпературних полів складають широкий і надзвичайно різноманітний за набором параметрів та методик застосування клас технічних засобів. Дещо умовним, але обгрунтованим з точки зору специфіки можливих задач є поділ цього класу на підклас приладів для вимірювання температури поверхні в одній точці поля та підклас приладів, які формують зображення поля та здійснюють його аналіз щляхом вимірювання в багатьох точках практично одночасно (рис.1.12).

Основними представниками першого класу є суб’єктивні та об’єктивні пірометри.

Рис.1.12. Класифікація приладів аналізу високотемпературних полів.

Аналіз температурного поля за допомогою суб'єктивних пірометрів відбувається шляхом співставлення і урівнювання яскравостей об’єкта і деякого еталона, тобто встановленням співвідношення

,

де L0(, Тo); o(, To) — яскравiсть i коефiцiєнт випромiнювальної здатностi поверхнi об`єкта при температурi Тo,

Lн(, Tн); н(, Tн) — яскравiсть i коефiцiєнт випромiнювальної здатностi еталона при температурi Тн.

У відповідності із формулою Планка в межах наближення Вiна спiввiдношення (1.1) можна записати так

Звідки отримуємо

Далi виходимо з того, що Тн i н(, Tн) - вiдомi. Тодi температуру об`єкта Тo можна знайти, пiдставивши в (1.3) значення o(, To).

Зокрема, при o(, To)= н(, Tн)   Тo=Тн.

Головним недоліком суб'єктивних пірометрів є використання ока, як приймача випромінювання (точність вимірювання визначається особливостями зору оператора). Суб'єктивні пірометри абсолютно не придатні для аналізу динамічного поля навіть в одній точці, оскільки час одного вимірювання не може бути меншим за час природньої реакції оператора (1 с), а на практиці він значно більший. До того ж, нижній робочий діапазон температур в кращому випадку сягає 650С (PyroWerc, ФРН). Зазначимо, що аналіз таких температур можливий тільки після тривалої (10—15 хв) адаптації ока.

В об’єктивних пірометрах, наприклад, приладах серії “Смотрич” (СКБ “Електротермометрія”, Україна), Thermopoint (AGEMA, Швеція) СЕП виконують інтегрування освітленості по просторовим змінним, їх реакція є функцією часу.

Ці прилади дозволяють вимірювати температуру в одній точці поверхні в діапазоні від -35С до 1500С в залежності від моделі. Час вимірювання — 1..2.5 секунди, а мінімальний розмір об’єкту, при якому похибка вимірювання не перевищує паспортної, коливається від 25 до 60 мм, що свідчить про потенційно низьку роздільну здатність приладів такого типу. Прилади цього типу застосовуються, в основному, для аналізу температурних полів значних розмірів з невеликим просторовим розрізненням, наприклад температури коксової батареї, доменної печі, прокатного листа, скляних та порцелянових ізоляторів при їх виробництві методом гарячого формування тощо.

В свою чергу в другому підкласі, де СЕП виконують інтегрування в часі, а їх реакція є функцією просторових змінних, можна виділити групу приладів, в яких формування зображення відбувається за допомогою оптико-механічного розгортання, та групу приладів з електронним розгортанням зображення.

Історично склалося так, що прилади першої групи розвивалися більш інтенсивно і тому на сьогоднішній день вони представлені досить великою номенклатурою і широким спектром параметрів. Це, зокрема, серія приладів медичної діагностики “Радуга” та “Рубин” (Росія), серія приладів технічної діагностики “АТП” (Росія), універсальний діагностичний прилад “Thermo Tracer” (Японія), та “Thermovision” (Швеція). Вказані прилади є найбільш типовими представниками приладів з оптико-механічною розгортанням, їх основні параметри наведені в таблиці 1.1. Прилади потребують охолодження рідким азотом і, за винятком “Thermovision-880” (“Thermovision-1000”) мають порівняно великий час формування кадру. “Thermovision-880” взагалі на сьогодні є найдосконалішою системою аналізу температурних полів, що забезпечує формування, обробку та аналіз в реальному масштабі часу як статичних так і динамічних полів розміром від 1.61.6 мм до десятків метрів. “Thermovision-880” включає в себе : оптичну головку з набором об’єктивів з кутами поля зору 2 2.5, 7, 12, 20 та мікроприставку з мікрооб’єктивами. Максимальне кутове розрізнення “Thermovision-880” к=0.7 мрад. Для спектрального діапазону 8—12 мкм розроблений комплект світлофільтрів, що дозволяє вибрати спектральну характеристику відповідно до спектра випромінювання об’єкту. “Thermovision-880” має вмонтовані еталонні джерела, сканування яких провадиться на початку розгортання кожної строчки, чим досягається надзвичайна точність регулювання. Передбачена також компенсація температурного дрейфу. В складі комплексу комп’ютер TIC-8000. Пакет програм забезпечує термографічний аналіз, вивід зображення, формування відліків, побудову профілограмм, статистичну обробку. Діапазон застосування за формулюванням проспекту фірми AGEMA “перекриває численні ситуації — від малих об’єктів до великих ділянок”.

Оцінюючи можливість застосування “Thermovision-880” до аналізу параметрів ЗП врахуємо, що мінімальна відстань R до кристалу, обумовлена габаритами вакуумної камери, в якій провадиться електронно-променева плавка, становить 300 мм. Лінійний розмір поля зору в предметній площині lп>2rФМ, де rФМ — максимально можливий радіус кристалу в рідкій фазі, може бути забезпечений в полі зору 2=2arctg(lп/2R). При цьому на поверхні кристалу забезпечується просторове розрізнення l=Rtgк=0.2 мм, що не відповідає сформульованим вище вимогам, оскільки при такому розрізненні неможливо забезпечити аналіз форми та мікрозміщень ділянки кристалізації.

Таблиця 1.1. — Прилади аналізу температурних полів з оптико-механічним розгортанням зображення.

| № | Назва, країна | СЕП | Діапазон температ.С | Формат кадру | Розрізн. в пл. зобр., мм | Tпор, С | Час форм.кадр. k, с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thermovision (Швеція) | CdHgTe | 0..1500 | 175280 | 0.1 | 0.07 | 0.04 |
|  | Termo tracer (Японія) | CdHgTe | 50..2000 | 300248 | 0.1 | 0.1 | 2 |
|  | АТП-44И (Росія) | InSb | 20..200 | 128256 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |
|  | Рубін-3 (Росія) | InSb | 20..200 | 140132 | 0.3 | 0.1 | 40 |
|  | Радуга-5 (Росія) | InSb | 0..252 | 184132 | 0.1 | 0.1 | 0.04 |

Зауважимо також, що повна вартість комплекту понад $100000.

Особливі вимоги до контролю температури формуються потребами електронно-променевих, зварювальних та лазерних технологій.

Взагалі, для цих потреб можливе застосування приладів типу об'єктивних пірометрів, наприклад як це показано на рис.1.13, де в якості приймача використовується фоторезистор ФУО-613.

Рис.1.13. Схема застосування приладу в умовах цеху по виробництву скляних ізоляторів. 1 — скловарна піч, 2 — оглядові вікна, 3 — крапля, 4 — склодеталь, 5 — прес-форма, 6 — камера на ПТТ.

Але, якщо температурні поля мають складну форму, малий розмір, значні поверхневі градієнти і дуже динамічний характер, тобто потребують одночасного аналізу в багатьох точках, розташованих по довільній траекторії, то ефективний аналіз вказаних технологій можливий тільки за умови формування і аналізу зображення температурного поля в реальному масштабі часу.

Особливостю технології, яка розглядається, є некритичність результату обробки до періодичного перекриття електронного потоку, що дозволяє використовувати для компенсації впливу сторонніх джерел систему обтюраторного типу. Аналогічне технічне рішення принципово неможливе в електронно-променевій технології зонної плавки, де будь-які флуктуації електронного пучка на поверхні приводять до зниження якості плавки.

Обгрунтовуючи вибір технічного засобу, скористаємось також результатами роботи [1], де зроблено висновок, що найбільш адекватними засобами вирішення проблеми вимірювання параметрів БЗП є телевізійні засоби.

Переважна кількість сучасних методів безконтактного вимірювання температурних полiв базується на законi Планка, який встановлює зв’язок між спектральною щiльністю енергетичної світимості випромінювання і температурою Т абсолютно чорного тіла (АЧТ)

,						(1.5)

де С1 = 3.74108  Втмкм4м-2;

С2  = 1.44104  мкмК.

— довжина хвилі випромінювання.

Якщо спектральний коефіціент випромінювальної здатності поверхні (T)<1, то

.					(1.6)

При умові, що , наприклад Т<3000 мкмК, а це виконується для широкого діапазону змін  і T, в тому числі для БЗП кремнію, можлива більш компактна форма виразу (1.6)

.						(1.7)

Використання формули (1.7) замість (1.6) пов’язане з похибкою, яку можна визначити так

.		(1.8)

Вигляд функції L(T) в діапазоні температур плавки кремнію 1635…1735 К показано на рис.1.14.

Видно, що в діапазоні температур, характерному для зонної плавки кремнію, похибка, пов’язана з використанням формули (1.7), не перевищує 0.025% (0.45К). Отже, з врахуванням визначених в п.1.1 вимог, нею можна знехтувати.

Рис.1.14. Залежність відносної похибки від температури

Використання формул (1.6), (1.7) дозволяє вимірювати дійсні температури за так званими  умовними температурами: яскравісною та спектрального відношення.

Яскравісною температурою TЯ тіла називають таку температуру АЧТ, при якій спектральні яскравості тіла L(T) і АЧТ L0(TЯ) однакові, тобто L0(TЯ)=L(T)(T).

При T<3000 мкмК зв’язок між T і TЯ визначається так

.							(1.9)

Якщо пірометр градуйовано по АЧТ, то, у відповідності з (1.9) Т>Тя тому що lnε(λ¸Тя)<0.

З (1.9) випливає формула для визначення відносної похибки, яка виникає при застосуванні градуйованого по АЧТ пірометра для вимірювання температури реального тіла

.							(1.10)

Пірометрія БЗП має особливість, пов’язану з тим, що функція яскравості ЗР немонотонно залежить від температури. Причиною цього є зміна коефіцієнту випромінювальної здатності кремнію при фазовому переході від 0.64 в твердій фазі до 0.46 в рідкій [14].

Отже, функція, визначена формулою (1.10) при переході поверхні кристалу кремнію з твердої в рідку фази має розрив першого роду (рис.1.15).

Рис.1.15. Характер функції я при фазовому переході

В твердій фазі ят=0.052, а практично при тій же температурі в рідкій фазі яр=0.09. Цю обставину необхідно враховувати при розробці методів вимірювання температури ЗР.

Температурою спектрального відношення TК тіла називають температуру АЧТ, при якій відношення спектральних яскравостей тіла і АЧТ для двох довжин хвиль однакові. Температуру спектрального відношення інколи називають колірною і визначають як температуру АЧТ, при якій тіло і АЧТ мають однаковий колір. Але таке поняття температури може бути застосоване тільки для видимої області спектра, оскільки поняття кольору пов’язане з суб’єктивним відчуттям оператора.

Якщо L(1,T) і L(2,T) — спектральні яскравості тіла для довжин хвиль 1 і 2, а L0(1,T) і L0(2,T) — спектральні яскравості АЧТ, то визначення температури тіла забезпечується слідуючим співвідношенням

.				(1.11)

Формули дозволяють реалізувати телевізійну пірометрію зонної плавки одним із двох розглянутих методів.

Взагалі, поділ умовних температур на яскравісні, радіаційні і спектрального відношення на сьогодні вже не розглядається як єдино можливий. Доцільно розглядати тільки два види умовних температур: енергетичну і відносну. Зв’язок між енергетичною і дійсною в загальному вигляді визначається так:

,

де L0(,Te) — яскравість АЧТ (еталона) при температурі Tе.

Отже, енергетична температура може визначатися в будь-якому спектральному діапазоні. Граничними випадками енергетичної температури є радіаційна та яскравісна. Щодо відносної температури, то температура спектрального відношення є однією із можливих умовних температур, які визначаються по спектральному розподілу енергії випромінювання об’єкту в діапазоні спектральної чутливості СЕП.

Визначаючи інструментальну похибку врахуємо, що в теоретичних дослідженнях з проблем пірометрії поняття інструментальної похибки ототожнюється з поняттям еквівалентної шуму різниці температур (ЕШРТ) Tш, яке характеризує здатність технічного засобу розрізняти сигнали, утворені випромінюванням різних об’єктів (чи ділянок одного і того ж об’єкту) з різними температурами. Кількісно Tш визначається як різниця температур двох об’єктів, при якій відношення різниці утворених ними сигналів до середнього квадратичного значення шуму дорівнює одиниці. Істотним є те, що Tш визначається для об’єктів, які випромінюють як АЧТ.

Значення Tш залежить від площі чутливого елемента, відносного отвору та спектрального коефіцієнту пропускання об’єктива, смуги пропускання електричного фільтра.

Експериментально ЕШРТ визначають, використовуючи слідуюче співвідношення

,							(1.12)

де T1, T2 — температури ділянок,

Aш — різниця сигналів, утворених цими ділянками,

A — середнє квадратичне відхилення виміряної амплітуди сигналу від середнього значення.

Аналогічний підхід можна поширити на об’єкти, коефіцієнти випромінювальної здатності яких відрізняються від одиниці, але мають постійні значення в деякому інтервалі температур.

1.4. Дослідження факторів, які визначають точність вимірювання висоти зони розплаву

Сукупність факторів, які впливають на точність вимірювання геометричних параметрів ЗР, можна розділити на дві групи. До першої групи віднесемо фактори, обумовлені характеристиками технічних засобів, до другої — особливостями формування зображення об’єкту, параметри якого визначаються.

Встановленню характеристик технічних засобів, які обумовлюють точність вимірювання геометричних параметрів різних об’єктів, в тому числі і ЗР, створенню і дослідженню методів, спрямованих на підвищення точності їх визначення, присвячена значна кількість робіт.

Наведені матеріали з врахуванням сучасної елементної бази можуть бути використані при розробці методик визначення геометричних параметрів ЗР.

Зрозуміло, що кожний компонент інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ  впливає певним чином на точність визначення геометричних параметрів зображення. У відповідності з визначеними задачами обмежимося розглядом тих компонентів, які входять в склад структурної схеми і можуть бути головними джерелами похибок визначення геометричних параметрів ЗР.

Аналіз літературних джерел дає всі підстави зробити висновок про те, що найбільший внесок в сумарну похибку вимірювання координати вносять похибки, обумовлені шумами СЕП (власним та геометричним), методичні похибки визначення координат та похибки аналого-цифрового перетворення, що дозволяє віднести їх до головних факторів, які впливають на точність визначення геометричних параметрів зображення.

Отже, сумарна похибка вимірювання координати межі ЗР може бути визначена за формулою

,						(1.13)

де ш, г, ацп, м — складові, обумовлені власними шумами, геометричним шумом СЕП, шумом АЦП та методикою визначення координати, відповідно.

Похибка АЦП складаються з інструментальної (нестабільність частоти та нелінійність характеристики), похибок дискретизації та квантування. Питання, пов’язані з похибками АЦП та їх впливом на сьогодні є достатньо вивченими, тому в рамках сформульованих задач досить скористатися відомими результатами.

На етапі існування зображення у вигляді цифрових масивів можливі методичні похибки, які обумовлюються алгоритмом визначення заданої характеристики, що потребує введення дробових типів даних замість цілочисельних, які переважно використовуються в подібних алгоритмах.

Серед факторів, що впливають на точність визначення геометричних параметрів, нерівномірність чутливості (іноді вживають термін “геометричний шум СЕП”) заслуговує особливої уваги.

По-перше, вона суперечить одній з основних складових концепції використання інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ для аналізу оптичних полів. Дійсно, вести мову про кількісний аналіз оптичного поля можна тільки тоді, коли при однаковій освітленості СЕП сигнали будь-яких піксел рівні, тобто Aij=Apk при Eij=Epk. Але, практично для всіх СЕП фіксуються випадки, коли AijApk при Eij=Epk. Можлива також ситуація, що Aij=Apk при EijEpk.

По-друге, існуючі методики компенсації нерівномірності чутливості базуються на експериментальному визначенні локальних значень чутливості з подальшим їх використанням при обробці сигналу. При цьому вважається, що обумовлена нерівномірністю чутливості похибка може бути повністю скомпенсована. Такий підхід дійсно дозволяє скомпенсувати геометричний шум, особливо при застосуванні досконалих експериментальних пристроїв для формування еталонної освітленості. В цьому випадку сумарна похибка вимірювання координати межі ЗР визначається за формулою

.							(1.14)

Кількісна оцінка сумарної похибки повинна виконуватись шляхом аналізу її складових у відповідності з формулою (1.19). Очевидно, що такий аналіз повинен базуватися на врахуванні особливостей формування параметрів ЗР (складова   м) та характеристик ТЗВ (складові ш і ацп).

Якщо розглядати координати верхньої і нижньої межі як випадкові величини з нормальним законом розподілу, то сумарну похибку вимірювання висоти ЗР можна оцінити за формулою .

Принциповим недоліком існуючих методик компенсації нерівномірності чутливості є те, що двомірна компенсуюча матриця формується при одному значенні освітленості, яке до того ж визначається без достатнього обгрунтування.

Очевидно також, що при визначенні висоти ЗР необхідно врахувати специфіку формування рідкої фази та перебігу плавки.

Висновки до розділу

- Визначено інформативні параметри зони плавки, які обумовлюють її якість і показано, що постійний аналіз розподілу температурного поля, форми і висоти зони в реальному масштабі часу може бути забезпечений за допомогою інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

- Виконано аналіз сучасної елементної бази та основних напрямків застосування приладів для дослідження оптичних полів, на основі якого складено узагальнену структурну схему, що враховує відмінності в особливостях формування зображень об’єктів.

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХНІ ЗОНИ РОЗПЛАВУ

2.1. Методи вимірювання температури поверхні зони розплаву

Свого часу автор методу зонної плавки Пфанн В., аналізуючи ситуацію, яка склалася, відзначив, що “головною перешкодою на шляху досягнення досконалої кристалічної будови при зонній плавці треба вважати незадовільний контроль температури”. Але, як відзначалося в розділі 1, проблема виявлення закономірностей формування температурного поля і проблема його контролю залишаються актуальними і до цього часу.

Таке положення, по-перше, є наслідком особливостей технології зонної плавки, які виключають можливість використання найбільш точних контактних технічних засобів вимірювання температури.

По-друге, точність результатів, отриманих за допомогою пірометрів випромінювання обумовлюється адекватністю моделі поля яскравості для конкретної задачі, але на сьогодні теорія формування поля яскравості (температурного поля поверхні ЗР) ще не набула закінченого вигляду. Не виключено, що природнє прагнення до створення закінченої теорії формування поля яскравості так і не буде реалізоване, оскільки йде неперервний процес вдосконалення технології плавки шляхом пошуку і  впровадження нових режимів і конструктивних рішень.

Теоретичне моделювання температурних полів базується на розв’язанні  диференційного рівняння теплопровідності, яке розв’язують разом з рівняннями граничних умов (початкових та крайових) .Очевидно, що коректність розв’язку залежить від достовірності крайових умов, тобто значень температурного поля при заданих аргументах. Відомі методики задання крайових умов при моделюванні температурного поля ЗР базуються на певних припущеннях або на емпіричних залежностях, встановлених для подібних задач. Останні, в свою чергу, отримані для інтегральних характеристик температурного поля, без врахування його розподілу в зоні впливу електронного пучка, оскільки існуючі методи технологічного контролю температури ЗР також передбачають вимірювання тільки середніх значень температури. Отже, отримані таким чином результати є джерелом похибок, які складно оцінити.

Відомо також, що безконтактними методами можна вимірювати тільки умовні температури поверхні. В р.1 відзначалось, що спектральні можливості інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ дозволяють реалізувати вимірювання яскравісної температури чи температури спектрального відношення.

Вибір методу (яскравісного чи спектрального відношення) обумовлюється слідуючими міркуваннями.

По-перше, аналізом очікуваних методичних похибок: методу спектрального відношення — к та яскравісного методу — я. Відомо, що пірометри спектрального відношення характеризуються потенційно більшою точністю в широкому діапазоні температур і випромінювальної здатності, але методична похибка яскравісних пірометрів, які використовуються для вимірювання температури одного і того ж об’єкту в порівняно вузькому діапазоні, може бути меншою.

По-друге, необхідно враховувати, що при наявності випромінювання сторонніх джерел з температурою, вищою за температуру об’єкту, доцільно реалізувати саме яскравісний метод, оскільки методична похибка в такому разі може бути значно меншою. І нарешті, оптична схема яскравісного методу є більш простою порівняно з оптичною схемою методу спектрального відношення.

Сучасні пірометричні прилади складають широкий і різноманітний за набором характеристик та методик застосування клас технічних засобів. Більшість із них можуть забезпечувати вимоги технологїї БЗП щодо температурного діапазону, точності вимірювання температури (наприклад “Промінь”, “Смотрич”, “Thermopoint”, “Thermovision”). Але жоден із подібних приладів не взмозі задовольнити всій сукупності вимог. В першу чергу це стосується роздільної здатності та обсягу виборки.

Зокрема, перешкодою на шляху впровадження в технологію БЗП найбільш досконалих і технологічно відпрацьованих приладів з оптико-механічним розгортанням типу “Thermovision” є їх менша порівняно з інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ роздільна здатність.

Важливий внесок в  вирішення проблеми вимірювання параметрів ЕПБЗП зроблений в [1], де обгрунтовано висновок, що серед усіх технічних засобів, які можуть бути використані для вимірювання температури та висоти ЗР, повністю адекватними задачі є телевізійні, які можуть одночасно забезпечити найвищі серед усіх інших засобів показники щодо просторового розрізнення, формату та часу формування виборки. Створена методологія використання телевізійних засобів для дослідження оптичних полів та розробка спеціалізованого апаратно-програмного комплексу дозволили зробити суттєвий крок в напрямку вирішення проблеми вимірювання параметрів БЗП.

Спеціально для технології БЗП розроблений метод вимірювання температури, обгрунтовані методи компенсації впливу випромінювання електрода та зміни коефіцієнта пропускання ілюмінатора вакуумної камери.

Якщо коефіцієнт випромінювальної здатності об’єкту під час дослiдження приймає фiксовані і вiдомі значення, наприклад, т в твердій фазі, р в рідкій фазі, то формули для визначення температури матимуть такий вигляд

,					(2.1)

,				(2.2)

де A — поточне значення сигналу,

Вт, Вр – параметри ТЗВ, які враховують параметри  оптичної схеми, СЕП, АЦП, і визначаються для відомого значення температури  поверхні за формулами

,

,

де А0- сигнал, сформований при відомій температурі поверхні Т0.

За відому температуру T0 рекомендовано вибирати температуру кристалізації кремнію — 1685 К.

Якщо передбачається вимірювати температуру тільки рідкої фази, то можна використовувати  формулу

,						(2.3)

де В – параметр, що враховує значення коефіцієнту випромінювальної здатності, параметри оптичної схеми, СЕП, АЦП, і визначається для відомого значення температури  поверхні T0 слідуючим чином

,

Зроблено також висновок про надзвичайну складність аналітичного методу врахування змін коефіцієнту пропускання ілюмінатора внаслідок того, що інтенсивність випаровування залежить не тільки від типу кристалу, типу та концентрації домішок, їх розподілу по об’єму кристалу, але й від тиску в камері, величини струму, фокусуючих напруг тощо.

Аналогічний висновок зроблено в [16] стосовно аналітичних методів оцінки впливу випромінювання катоду на результати вимірювання температури поверхні ЗР.

На базі цих висновків для практичного використання запропоновано апаратний метод компенсації впливу випромінювання електроду та змін коефіцієнту пропускання ілюмінатора вакуумної камери, схема реалізації якого зображена на рис.2.1.

Рис.2.1. Реалізація методу компенсації впливу випромінювання електроду та змін коефіцієнту пропускання вакуумної камери: 1– об’єктив, 2– мішень СЕП, 3– катод, 4– кристал.

Оптична система 1 формує одночасно на мішені СЕП 2 зображення частини катода 3 та фрагмента 4 ЗР. Яскравість катода Lд(е,Тд), а відповідний сигнал, утворений пікселом b — Aд(Тд), фрагмент ЗР характеризується ефективною яскравістю Lе(е,Те), піксел a формує сигнал Aе(Те).

Метод базується на тому, що зміни яскравості певної ділянки поверхні ЗР можуть бути обумовлені як зміною температури цієї ділянки так і зміною величини Lд(е,Тд). Перша складова несе інформацію про стан температурного поля ЗР, друга — є низькочастотним шумом.

Компенсація впливу випромінювання електроду на результат аналізу поля яскравості (температурного поля) ЗР досягається введенням в алгоритм формування сигналу додаткової компоненти, яка змінюється відповідно до випадкових змін Lд(е,Тд) та утворенням алгебраїчної суми сигналу і вказаної додаткової компоненти з відповідним ослабленням.

Сигнал, який несе інформацію тільки про яскравість фрагмента ЗР утворюється за формулою

(2.4)

де kГ – коефіцієнт ослаблення сигналу Aд(Тд), який визначається під час градуювання.

Визначення коефіцієнту ослаблення сигналу провадиться після стабілізації рідкої фази шляхом відключення катоду і аналізу сигналів, утворених ділянкою рідкої фази в момент кристалізації.

В [16] відзначається, що принципово важливою перевагою розглянутого методу при значній тривалості одного циклу або при проведенні кількох послідовних циклів є його нечутливість до змін коефіцієнту пропускання ілюмінатора, оскільки зміни сигналів, утворених пікселами a і b, які обумовлені зміною коефіцієнту k(t), не впливають на результат визначення сигналів Aд(Тд) і Aе(Те).

Для компенсації методичної похибки можливе використання випромінювання катоду, але тільки при врахуванні характеру зміни анодного струму на протязі циклу плавки.

В цілому, апаратний метод дозволяє зменшити методичну похибку визначення яскравісної температури, пов'язану з впливом випромінювання катоду та коефіцієнтом пропускання ілюмінатора, до рівня інструментальної.

2.2. Підвищення точності вимірювання температури при врахуванні перевідбиття випромінювання

Дослідження характеристик отриманих кристалів, які провадились різними методами, зокрема, вимірюванням опору кристалу до і після плавки, виявили певні розходження з очікуваними оцінками. Було висловлено припущення, що причиною цього є неконтрольовані поверхневі градієнти температури розплаву на поверхні, для зменшення яких технологами було запропоновано ввести в схему елементи, які б змінювали характер теплових потоків за рахунок перевідбиття випромінювання. В якості таких елементів можуть бути використані або внутрішні елементи конструкції вакуумної камери або додатково введені елементи із значним коефіцієнтом відбиття.

Схема формування електронного, світлового та теплового потоків в такому випадку має вигляд, зображений на рис.2.2.

Рис.2.2. Схема формування електронного, світлового і теплового потоків.

1 — катод, 2 — потік електронів, 3 — частина світлового потіку, яка попадає у вхідну апертуру, 4 — теплові потоки, 5 — кристал, 6 — перехідні ділянки, 7 — ЗР.

Але такий підхід порушує постулати, на яких базувався розроблений метод контролю температури ЗР, що фактично приводить до неможливості його використання в схемі за рис.2.2. Тобто, в даному випадку очевидна необхідність створення методу, який би враховував специфічні особливості формування поля яскравості ЗР, обумовлені перевідбиттям випромінювання.

2.3. Формування поля яскравості зони розплаву

З точки зору формування вхідного сигналу на поверхні ЗР задано 4 просторові функції: освітленість — E(x,y), коефіцієнт відбиття — (x,y), температура — T(x,y), коефіцієнт випромінювальної здатності — (x,y) (рис.2.3).

Рис.2.3. Схема утворення ефективної яскравості ЗР

Просторові функції E(x,y), (x,y) визначають компоненту вхідного сигналу, утворену відбитим випромінюванням, а просторові функції T(x,y), (x,y) визначають компоненту вхідного сигналу, утворену власним випромінюванням. Потік у вхідну апертуру характеризується ефективною яскравістю Le(x, y).

Схему формування складових ефективної яскравості випромінювання можна представити рис.2.4.

Рис.2.4. Схема формування складових ефективної яскравості

випромінювання ЗР

В даній задачі маємо систему, утворену трьома об’єктами — катод 1, ЗР 2 і фрагмент відбиваючої поверхні 3. Випромінювання кожного з цих об’єктів попадає на вхід ТЗВ безпосередньо або після відбиття від інших об’єктів, утворюючи вхідний сигнал.

По-перше, це компонента, утворена власним випромінюванням поверхні ЗР з яскравістю L0 (траекторія О).

По-друге — компонента, утворена випромінюванням електроду, відбитим від поверхні ЗР з яскравістю Lк (траекторія A1B1). Випромінювання цих складових, яке падає також і на поверхню 3, дифузно розсіюється і разом з яскравістю власного випромінювання поверхні 3 після відбиття від поверхні утворює третю компоненту з яскравістю Lек (траекторія A2B2CD).

Ефективна яскравість випромінювання Lеф визначається згідно з принципом суперпозиції незалежних потоків Lеф=L0+Lек+Lк. Врахуємо, що температура поверхні ЗР знаходиться в діапазоні від 1685 К до 1750 К, температура електроду близько 2000 К, а температура поверхні 3, виміряна за допомогою вмонтованої термопари, не перевищує 400 К.

Таким чином, яскравості власного випромінювання ЗР і електроду — одного порядку, а власна яскравість поверхні 3 становить незначну частину їх сумарної яскравості. До того ж, власне випромінювання фрагменту 3 може попасти на вхід ТЗВ тільки після відбиття від поверхні ЗР, тому його можна не враховувати.

Характер відбиття визначається станом відповідної поверхні. Поверхня електроду після експлуатації окислюється і може вважатися Ламбертівською (яскравість не залежить від напрямку). Як видно з рис.2.7, пряме випромінювання електроду може попадати тільки на поверхню ЗР, випромінювання якої, має, в основному дифузний характер, але в ньому присутня дзеркальна компонента. Внутрішня поверхня фрагменту камери забезпечує дифузне відбиття. Це випромінювання може попасти тільки на поверхню ЗР.

Проблема визначення дійсної температури методом аналізу ефективної яскравості випромінювання ЗР розглядалась раніше, де крім власного випромінювання поверхні ЗР, враховувалось лише випромінювання електроду, відбите від поверхні ЗР. Головна відмінність даного дослідження полягає в тому, що результуюче поле яскравості розглядається як сума багатократного відбиття (перевідбиття) випромінювання двох джерел — дискового електроду і поверхні ЗР. Тобто в даному випадку, крім названих двох компонентів, будемо також враховувати випромінювання, яке, відбившись від внутрішньої поверхні камери, попадає у вхідну апертуру приладу після повторного відбиття від поверхні ЗР.

2.4. Метод експериментального визначення складової сумарного сигналу, обумовленої перевідбиттям випромінювання

На думку багатьох дослідників менш універсальними, але більш ефективними порівняно з розрахунковими можуть бути апаратні методи, які базуються на експериментальному визначенні необхідних параметрів для конкретної задачі. Оскільки перевідбиття випромінювання є причиною систематичної похибки вимірювання температури, то доцільним може виявитися застосування методу компенсації похибки шляхом введення поправки. Так, спеціально для вимірювання параметрів БЗП в [15] було розроблено апаратний метод, який передбачав попереднє встановлення діапазону лінійності інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

Компенсація впливу випромінювання електроду на результат вимірювання температури поверхні ЗР досягалася введенням в алгоритм формування сигналу додаткової компоненти, яка змінюється відповідно до випадкових змін Lд(е,Тд) та утворенням алгебраїчної суми сигналу і вказаної додаткової компоненти з відповідним ослабленням.

Реалізація цього методу дозволила встановити основні закономірності формування поля яскравості та отримати дані про розподіл температур на поверхні рідкої фази кремнію.

Виконані подальші дослідження процесу формування поля яскравості ЗР дозволили зробити висновок про те, що власне випромінювання ЗР з яскравістю L0(е,Т0) можна розглядати як умовно-рівновагове і визначати за умови, що в робочій стадії плавки кількість тепла, отриманого за рахунок перетворення частини кінетичної енергії електронів в теплову, і переданого з поверхні кристалу в його об’єм, дорівнює кількості тепла, що втрачається поверхнею з випромінюванням. Експериментально встановлено, що після формування рідкої фази як правило, температура її поверхні перевищує температуру фазового переходу. Отже, умовно, у власному випромінюванні ЗР можна виділити складову LФ(е,ТФ), обумовлену випромінюванням при температурі фазового переходу TФ, і складову Lп(е,Тп), обумовлену перевищенням дійсної температури поверхні над температурою фазового переходу (так званий тепловий перегрів поверхні).

Очевидно, що значення теплового перегріву ділянки поверхні ЗР визначається щільністю електронного потоку, який падає на цю ділянку. Тобто температурні градієнти на поверхні ЗР в рідкій фазі визначаються, головним чином, законом розподілу щільності електронного потоку в перерізі пучка, який падає на поверхню ЗР.

При такому підході стає очевидним, що метод [15] не враховує тієї обставини, що ефективні яскравості в момент переходу з твердої фази в рідку і навпаки відрізняються на величину LП(е,ТП). Ця обставина є наслідком того, що в методі [15] зміна стану поверхні досягається виключенням катоду, після чого падають до нуля його яскравість і емісійна здатність.

Метод підвищення точності вимірювання температури базується на уточнених закономірностях формування функції яскравості поверхні ЗР і передбачає експериментальне визначення складової сумарного сигналу, обумовленої перевідбиттям випромінювання.

Приймається, що ефективна яскравість обумовлюється сумою яскравості власного випромінювання поверхні ЗР та яскравостей перевідбитих компонент випромінювання. Реалізується метод шляхом одночасного аналізу основного сигналу, утвореного зображенням фрагменту ЗР та додаткового, утвореного зображенням електроду.

Для формування додаткового сигналу можуть використовуватись будь-які ділянки поверхні електроду в межах поля зору об’єктиву.

Для експериментального визначення компонент ефективної яскравості скористаємось тією обставиною, що яскравість ЗР можна змінювати в широких межах, маніпулюючи напругами, які задають режим плавки. Змінивши анодну напругу, або напругу живлення електроду, змінимо щільність електронного потоку, отже змінимо складові випромінювання, яке попадає у вхідну апертуру. Вимкнувши анодну напругу, через деякий час повністю позбавимось теплового перегріву, отже, яскравість поверхні буде визначатись сумою LФ(е,ТФ) та компоненти, утвореної відбитим випромінюванням Lв(е,Тд).

Вимкнувши розжарення електроду, через деякий час позбавимось компоненти Lв(е,Тд).

Розглянемо зміни яскравостей ділянки dSд поверхні катоду (лінія 1) та ділянки dSП поверхні ЗР (лінія 2) (рис.2.5).

Нехай в інтервалі t1…t2 температура поверхні ЗР в межах ділянки dSП стабілізувалася, а її яскравість Lер(е,Те). При цьому піксел a, який знаходиться в межах зображення ділянки dSП формує сигнал AР1.

Якщо в момент t3 вимкнути анодну напругу, то протягом часу t4t3 за рахунок падіння Lп(е,Тп) до нуля яскравість поверхні зменшиться до значення, яке є сумою яскравості власного LФ(е,ТФ) та відбитого Lв(е,Тд) випромінювання.

Рис.2.5. Зміни яскравостей катоду (1) і ЗР (2) та сигналів, утворених зображеннями ділянок dSП та dSД.

На виході ТЗВ піксел а формує сигнал AР2. Якщо далі в момент часу t4 вимкнути напругу живлення катоду, то за час t5t4 яскравість ділянки ЗР зменшиться до значення, яке визначається виключно власною температурою поверхні в рідкому стані (за умови, що при t>t5 рідка фаза існує). Починаючи з момента t5 формується сигнал AР3. Справедливість припущення про те, що сигнал, утворений зображенням ділянки катоду dSД зменшується до рівня шуму раніше, ніж ЗР кристалізується, підтверджена експериментально.

На рис.2.6 показано характер зміни яскравості електроду (лінія 2) після вимкнення напруги розжарення. Збільшення яскравості з 5-го по 12-й кадри обумовлене неконтрольованим зростанням струму в контурі живлення внаслідок перехідних процесів. Крива 1 визначає яскравість рідкої фази. Видно, що через 15 кадрів після вимкнення внеском випромінювання електроду в сумарну яскравість ЗР можна знехтувати.

Очевидно, що різниця сигналів АР2АР3 обумовлена перевідбитим випромінюванням.

Рис.2.6. Характер зміни яскравості електроду та ЗР

після вимкнення розжарення

Метод реалізується слідуючим чином. В полі зору приладу виділяємо 2 піксела — перший в межах зображення рідкої фази та з врахуванням кутових співвідношень, другий — в межах зображення електроду. В інтервалі t1…t2 по виборці n кадрів визначаємо середнє значення сформованого першим пікселом сигналу AР1, яке пропорційне ефективній яскравості, та середнє квадратичне відхилення сигналу e. Починаючи з (n+1) кадру обчислювальний алгоритм передбачає перевірку виконання нерівності  (якщо  — це означає порушення технологічного режиму і робить недоцільним подальші дослідження). В момент t3 вимикаємо високу напругу і яскравість ЗР починає зменшуватись, відповідно зменшується і сигнал, який формується першим пікселом.

При цьому обчислювальний алгоритм передбачає перехід в режим перевірки виконання нерівності

,								(2.5)

де с — середнє квадратичне відхилення сигналу першого піксела від середнього значення при відсутності електронного бомбардування поверхні, яке обумовлене випадковим характером яскравостей поверхонь ЗР і електроду при  вимкненій анодній напрузі (визначається на підготовчій стадії). Очевидно, що c<e.

Виконання (2.39) означає, що яскравість ЗР визначається сумою LФ(е,ТФ)+Lв(е,Тд). При цьому перший піксел формує сигнал AР2. В момент t4 напруга живлення електроду вимикається і яскравість електроду, а, відповідно, і сигнал Aд, сформований другим пікселом, починає швидко зменшуватись. В момент t5 сигнал Aд падає до значення ф, яке відповідає СКВ сигналу AР3 від його середнього значення для рідкої фази при відсутності сторонніх джерел випромінювання.

Виключивши компоненту (АР2АР3), визначимо сигнал A, що несе інформацію тільки про температуру поверхні ділянки dSП

.							(2.6)

Оскільки AР2AР3=const при незмінній яскравості електроду, співвідношення (2.40) може використовуватись для визначення сигналу Ax(t), який несе інформацію про температуру будь-якої ділянки поверхні в робочій стадії плавки

,							(2.7)

де Apx(t) — поточне значення сигналу, яке формується пікселом x.

Якщо в ході експерименту передбачаються зміни струму живлення електроду (зміни яскравості Lв(е,Тд) і сигналу AР2), константа AР2AР3 повинна визначатись для всього діапазону вказаних змін.

Зрозуміло, що в запропонованому методі ефективність використання поправки обмежується середнім квадратичним відхиленням результату вимірювання температури.

Висновки до розділу

- Розроблено метод підвищення точності вимірювання температури ЗР шляхом компенсації впливу випромінювання катоду, який базується на експериментальному визначенні складової яскравості, обумовленої перевідбиттям.

- Розроблена математична модель поля яскравості ЗР при наявності перевідбиття, на основі якої розроблено метод визначення яскравісної температури поверхні ЗР.

- Розроблена методика дослідження похибки визначення ЕДХ, обумовленої нелінійністю світлосигнальної характеристики ТЗВ. Показано, що в діапазоні температур, який відповідає діапазону температур плавки, ця похибка може на порядок перевищувати допустиму.

- Показано, що формування компенсуючої матриці необхідно провадити не для одного значення освітленості, а для сукупності значень в діапазоні, який відповідає умовам конкретної задачі. При застосуванні температурної лампи СИ10-300 як джерела випромінювання запропоновано встановлювати перед її вікном діафрагму діаметром 0.5 мм. В цьому випадку при стабільному струмі через лампу відхилення значень яскравості в межах центральної ділянки нитки розжарення не перевищують 0.01.

- Отримана формула, яка пов’язує похибку визначення температури ЗР з нерівномірністю чутливості СЕП.

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ПЗЗ ТА ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ РОЗПЛАВУ

3.1 Обгрунтування задач та структури досліджень

Розширення спектру наукових і технологічних задач, при вирішенні яких використовуються ТЗВ, розширює перелік характеристик ТЗВ, які підлягають визначенню, та підвищує вимоги до точності їх визначення.

В попередніх розділах було показано, що підвищення точності вимірювання параметрів ЗР може бути досягнене як за рахунок покращення характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ, так і за рахунок вдосконалення методик їх застосування.

Технологія виробництва інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ на сьогодні досягла досить високого рівня і намітилась тенденція до стабілізації. Отже, суттєві зміни в напрямку покращення характеристик і, в першу чергу, підвищення точності інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ можливі тільки на шляху вдосконалення метрологічного забезпечення. Зокрема, визначення тих характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ, які не паспортизуються виробником, але є важливими з точки зору їх застосування як засобів вимірювання.

Вище до таких характеристик віднесено: нерівномірність чутливості СЕП; діапазон вимірюваних температур.

Дані про нерівномірність чутливості іноді можуть бути внесені в паспорт телевізійних приладів, але, як правило, вони показують середнє значення для партії однотипних виробів. До того ж методика визначення цієї характеристики потребує вдосконалення. Щодо інших характеристик, то нам не вдалося знайти відповідних матеріалів в сучасній науково-технічній літературі, що підкреслює важливість проведення таких досліджень.

Методичні засади визначення основних характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ розроблені, тому в задачі даного розділу входить тільки опис лабораторного устаткування та узагальнення експериментальних досліджень.

Зрозуміло, що постановка та виконання вказаних експериментальних досліджень вимагають дотримання основних положень метрології пірометрії випромінювання, яка базується на реалізації Міжнародної практичної температурної шкали і передбачає 2 первинні та 9 вторинних реперних точок, визначених в стані рівноваги між двома фазами певної речовини.

В момент відтворення реперної точки яскравість випромінювання фіксується. Первинними реперними точками є точки тверднення срібла (980.8C) та золота (1064.43C). До вторинних реперних точок належать точки тверднення алюмінія (660.1C), міді (1083C), нікелю (1453C), кобальта (1492C), палладія (1552C), платини (1769C), родія (1960C), ірідію (2443C), вольфраму (3380C). Інтерполяція вище точки 1064.43C провадиться за формулою Планка.

Передача значень температурної шкали відбувається в такій послідовності: модель АЧТ,  первинний еталон, робочий еталон, зразковий прилад першого розряду, зразковий прилад другого розряду, робочий прилад. Похибка відтворення температурної шкали в інтервалі 1064.43C2000C не перевищує 3. В усіх ланках застосовується переважно зразкова температурна лампа СИ10-300 [16].

Зразкові прилади другого розряду використовуються для повірки робочих приладів.

Очевидно також, що розробка та вдосконалення методик застосування інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ для вимірювання параметрів ЗР потребує певного обсягу експериментальних досліджень параметрів БЗП та закономірностей формування поля яскравості ЗР. До першочергових, повинні бути віднесені задачі дослідження поля яскравості та температурного поля на поверхні ЗР, процесу формування рідкої фази, що пов’язане з вимірюванням висоти ЗР, динаміки межі рідкої та твердої фаз.

Вирішення цих задач, по-перше, стане апробацією розроблених методів вимірювання параметрів ЗР і дозволить виконати порівняльні оцінки точносних характеристик.

По-друге, документування і аналіз експериментального матеріалу щодо перебігу плавки на різних стадіях доповнить сучасні уявлення про зонну плавку та сприятиме вдосконаленню технології БЗП.

Принциповою особливістю пірометрії випромінювання є те, що методична похибка може значно перевищувати інструментальну. Особливого значення ця обставина набуває в натурних експериментах по дослідженню параметрів ЗР, де головним джерелом методичних похибок є вплив перевідбитого випромінювання. Тому врахуванню та компенсації впливу перевідбитого випромінювання необхідно приділяти постійну увагу.

3.2 Експериментальні дослідження характеристик телевізійних засобів вимірювання

3.2.1 Експериментальне визначення нижньої межі діапазону вимірюваних температур

Метою даного підрозділу є експериментальне визначення температури TН, яка відповідає нижній межі температурного діапазону інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ.

При розробці методики експериментального визначення нижньої межі діапазону вимірюваних температур враховані базові положення концепції використання телевізійних камер в інформаційно-вимірювальній техніці, що передбачають корекцію чутливості ПЗЗ-матриці і роботу в діапазоні лінійності . Корекція чутливості провадиться перед початком експерименту згідно з методикою, яка розглядалась в [7], а при виборі діапазону змін освітленості ПЗЗ-матриці враховані результати роботи [5].

Структурна схема експериментального пристрою для визначення діапазону вимірюваних температур зображена на рис.3.1.

Досліджувався прилад на основі передавальної камери OS25III, ПЗЗ-матриця якої має такі параметри: формат — 582542, розмір піксела 10.4 мкм, діапазон спектральної чутливості — 0.4…1.0 мкм.

Рис.3.1. Структурна схема експериментального пристрою.

1 — модель чорного тіла, 2 — термопарний вимірювач температури, 3 — стабілізоване регульоване джерело живлення, 4 — фільтр, 5 — об’єктив, 6 — ПЗЗ-матриця, 7 — монітор, 8 — персональний комп’ютер, 9 — ТЗВ.

Вибір камери OS25III обумовлений тим, що вона має порівняно високі і стабільні характеристики, обладнана електронним затвором та вимикачем схеми автоматичного регулювання підсилення, що, власне і дозволяє використовувати її для аналізу температурних полів.

В експерименті використана модель ЧТ із коефіцієнтом випромінювальної здатності =0.98. ПЗЗ-камера встановлювалась на відстані 740 мм від діафрагми ЧТ, що забезпечує формування зображення діафрагми в параксіальній області. Оптичний блок камери складається зі світлофільтра ИКС-3 товщиною 1 мм і об'єктива «МИР-1В» з фокусною відстанню f=37 мм, коефіцієнтом пропускання 0=0.75 і відносним отвором 1:2.8.

Методика визначення Тн полягає в формуванні ПЗЗ-камерою зображення діафрагми моделі ЧТ з наступним вимірюванням амплітуди сигналу в вибраній точці при різних значеннях температури ЧТ і  передбачає такий порядок виконання експерименту. При температурі порожнини ЧТ біля 700 K проводиться підготовча стадія, що полягає в отриманні на екрані монітора 7 зображення діафрагми ЧТ. Вимірювальний маркер розміщується в центрі зображення діафрагми. Далі встановлюється діапазон вимірювання вихідного сигналу — від максимального значення при 700 К до середнього квадратичного значення шумового сигналу AШ в обраній точці на зображенні діафрагми. Температура ЧТ, контрольована термопарою 2, плавно зменшується з одночасним вимірюванням значень сигналу в обраній точці. При досягненні сигналу, рівного значенню AШ, фіксується температура ЧТ, що відповідає нижній границі температурного діапазону даного ТЗВ. Очевидно, що в такий спосіб можна встановити значення Tн для будь-якого ТЗВ на основі ПЗЗ.

Експеримент проведено для 10 незалежних циклів, в кожному з яких температура ЧТ змінювалась від 700 К до значення, при якому реєструється сигнал, рівний шумовому. Середнє по 10 виміряним значенням температури склало 555 К, середнє квадратичне відхилення н=1 К.

При довірчій імовірності Pн=0.95 істинне значення знаходиться в межах від 553 К до 557 К. У відповідності з правилами представлення результатів вимірювань (ГОСТ 8.011-72) Tн=555 К, Tн=2 К; P(Tн)=0.95.

Отримане значення являє собою нижню межу температурного діапазону ТЗВ, при якому можлива реєстрація зображення. При цьому мале відношення сигналу до шуму обумовлює невисоку імовірність реєстрації сигналу. Дійсно, нехай у k-ому кадрі значення сигналу Aсk, а реалізація шуму Aшk.

Якщо поріг реєстрації Ap, то умовою реєстрації сигналу в цьому кадрі буде виконання нерівності

.								(2.6)

Оскільки  є випадковою величиною, то імовірність виконання нерівності визначиться інтегралом Лапласа

,						(2.7)

де .

Для ілюстрації на рис.3.2.б показане зображення діафрагми ЧТ, утворене її власним випромінюванням при T=600 K (зображення діафрагми при зовнішньому освітленні подане на рис.3.2.а).

а)								б)

Рис.3.2. Зображення діафрагми ЧТ: а) — зовнішне освітлення,

б) — власне випромінювання.

У цьому випадку були отримані такі значення: AШ=13, Aсk=26. Якщо вибрати AP=AШ, то імовірність реєстрації, розрахована за формулою (4.2) дорівнює 0.84.

В даному експерименті розміри діафрагми моделі ЧТ значно більші за елементарне поле зору, яке визначається розміром піксела, тому енергетичну освітленість ПЗЗ-матриці, обумовлену випромінюванням моделі ЧТ при температурі T=555 К, обчислимо за слідуючою формулою

,						(2.8)

де () — спектральний коефіцієнт пропускання ИКС-3, L(,T) — функція Планка,  — відносний отвір. Межі інтегрування можна визначити за спектральною характеристикою інформаційно-вимірювальних систем на пзз, яка є добутком спектральних характеристик ПЗЗ-матриці () і світлофільтра ИКС-3  (рис.3.3).

Рис.3.3 Нормовані спектральні характеристики: 1 — ПЗЗ-матриці, 2 — світлофільтра ИКС-3.

Функції () і () нормовані, отже їх добуток є нормованою спектральною характеристикою інформаційно-вимірювальних систем на пзз, граничні довжини хвиль 1 і 2 якої визначають за умови, що (1)(1)=(2)(2)=A>0, де A — порогове значення спектральної чутливості ТЗВ. При виборі конкретних значень A можна користуватись різними підходами, наприклад, A=0.36; A=0.1, A=0.02 та ін. В даному експерименті (1)(1)=0.02, що є пороговою оцінкою, оскільки при (1)(1)<0.02, реєстрація вихідного зображення неможлива навіть при абсолютному контрасті вхідного зображення. Відповідно до значень () і (), поданих у вигляді графіків на рис.4.3, рівняння (1)(1)=0.02 має розв’язок при 1=0.83 мкм і 2=0.96 мкм. Фактично даний інформаційно-вимірювальний прилад на ПЗЗ є квазімонохроматичним пірометром.

Оскільки () задана таблично, то замінивши інтеграл сумою членів ряду з кроком 0.01мкм, отримаємо E(T)=5.910-6 Вт/м2. У відповідності з методикою це значення освітленості є пороговим для даного приладу.

В науково-технічній літературі відсутні результати аналогічних досліджень для ПЗЗ-матриці камери OS25III, тому для оцінки достовірності отриманого результату скористаємось даними для аналога K1200ЦМ1 наведено  значення порогової освітленості  близькі до отриманих.

Таким чином, експериментальним шляхом вперше визначена нижня межа діапазону робочих температур — одна із важливих характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ. Отриманий результат дозволить провадити обгрунтовану оцінку перспектив застосування інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ не тільки для вимірювання температури зонної плавки, а й для контролю інших технологічних процесів в широкому діапазоні температур.

3.2.2. Експериментальне визначення еквівалентної шуму різниці яскравісних температур

Визначення еквівалентної шуму різниці яскравісних температур  провадилось на лабораторному пристрої, структурна схема якого зображена на рис.3.4.

При визначенні еквівалентної шуму різниці яскравісних температур  в якості джерела використана зразкова температурна лампа СИ10-300, перед якою розташована металева діафрагма діаметром 0.5 мм. Для погодження діапазону яскравості лампи з робочим діапазоном ПЗЗ-камери в схему додатково введено нейтральний світлофільтр 3 марки НС-13.

Рис.3.4. Структурна схема пристрою для визначення ЕШРЯТ. 1 – стрічка, 2 – діафрагма, 3 – нейтральний світлофільтр, 4 – світлофільтр ЗС-1, 5 – об’єктив, 6 – ПЗЗ-камера, 7 – монітор, 8 – комп’ютер.

Світлофільтр 4 марки ЗС-1, об’єктив МИР-1В та ПЗЗ-камера TAYAMA формують спектральну характеристику приладу в діапазоні 0.44…0.68 мкм.

Порядок виконання експерименту слідуючий. В діапазоні яскравісних температур лампи СИ10-300, який відповідає діапазону температур ЗР, встановлюємо перше значення температури Tя1=1703 K (струм через лампу 15.44 А). Через 15 хвилин вимірюємо 10 значень сигналу A1 і обчислюємо середнє значення сигналу A1ср=70 ум.од. Встановлюємо друге значення температури Tя2=1713 K (струм через лампу 15.60 А) і після стабілізації режиму лампи протягом 15 хвилин визначаємо A2ср=76 ум.од. Отже, A=6 од. Середньоквадратичне відхилення сигналу в діапазоні 70…76 ум.од. постійне і складає A=0.25 ум. од. Згідно з формулою  Tеш=0.4К. Остаточно, Tеш=0.40.03 K.

РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ РОЗПЛАВУ

4.1. Вимірювання температури поверхні рідкої фази

Апробація методів і засобів контролю технології отримання надчистих напівпровідникових матеріалів методом БЗП здійснювалась при виконанні НДР, які провадились в рамках проекту “Технологія”, спрямованого на отримання надчистих об’ємних напівпровідникових матеріалів в космічних умовах[17].

Дослідження виконувались шляхом формування, запису і аналізу зображень ЗР за допомогою телевізійної камери TAYAMA, яка має такі характеристики — формат матриці 582542, розмір піксела 10.4 мкм, діапазон спектральної чутливості — 0.4…1.0 мкм. (Спектральна характеристика представлена на рис.4.1.

Рис.4.1. Спектральна характеристика ПЗЗ-матриці.

Кількість зображень, що формуються протягом 1 с, визначається необхідною детальністю і встановлюється в межах від 1 кадр/c до 15  кадр/c.

Структурна схема та загальний вигляд експериментального пристрою для дослідження температурного поля на поверхні рідкої фази, представлені на рис.4.2, та рис.4.3 відповідно.

Рис.4.2. Структурна схема експериментального пристрою для дослідження температурного поля на поверхні рідкої фази. 1 — кристал кремнію, 2 — катод, 3 — фокусуюча система, 4 — пучок, 5 — вакуумна камера, 6 — ілюмінатор, 7 — фільтр, 8 — об’єктив, 9 — передавальна камера, 10 — ПВВК, 11 — комп’ютер, 12 — монітор.

Рис.4.3. Експериментальний пристрій для дослідження температурного поля на поверхні рідкої фази.

При плануванні та проведенні експериментів врахуємо, що принциповою особливістю зонної плавки кремнію з точки зору формування поля яскравості є наявність двох рознесених у часі діапазонів зміни яскравості (рис.4.4).

Рис.4.4. Зміни яскравості. 1 — тверда фаза, 2 — фазовий перехід, 3 — рідка фаза.

Перший — визначає поле яскравості в твердій фазі в межах дії електронного пучка і при збільшенні температури характеризується зміною яскравості власного випромінювання від 0 до значення LТmax, яке визначається за формулою

.						(4.1)

Прийнявши Т()=0.64, а =0.68 мкм [14], отримаємо LТmax=1.22107 Вт/мкмм2.

При температурі поверхні TФ відбувається перехід з твердої в рідку фазу, і яскравість миттєво зменшується до значення, яке визначається за формулою

.					(4.2)

Прийнявши Р()=0.46, та з врахуванням того, що TФTФ, отримаємо LРmin=0.88107 Вт/мкмм2.

При подальшому нагріві температура рідкої фази підвищується, а її яскравість в кожний момент часу визначається за формулою

.						(4.3)

де TР — поточне значення температури рідкої фази.

Отже, другий діапазон визначає поле яскравості на поверхні рідкої фази і характеризується зміною яскравості від LРmin до LРmax/

Визначений у такий спосіб розподіл температури вздовж лініїї OY  показано на рис.4.5.

Рис.4.5. Розподіл температури на поверхні рідкої фази

Видно, що функція розподілу температури по висоті ЗР несиметрична. Максимальна температура і максимальний температурний градієнт спостерігаються в нижній частині ЗР (біля фронту кристалізації). Тепловий перегрів в межах рідкої фази в даному експерименті не перевищує 30C.

Оскільки безпосередньо на межі ЗР температури ділянок твердої TТ та рідкої TР фаз приблизно однакові, то відмінності в їх яскравостях обумовлені головним чином, відмінностями в величинах коефіцієнтів випромінювальної здатності поверхонь в твердій T та в рідкій Р фазах.

Значення сигналів Ai, утворених пікселами, які “розташовані” на зображенні межі ЗР, знаходяться в інтервалі Aр<Ai<Aт, де Aр, Aт — сигнали, які формуються пікселами, “розташованими” на зображеннях ділянок рідкої і твердої фаз.

Отже між твердою і рідкою фазами, які з точки зору формування світлового потоку характеризуються постійними параметрами, розташована ділянка, яскравість якої змінюється від максимального значення до мінімального при переході з твердої фази в рідку і навпаки. Ширина ділянки обумовлена фізичними механізмами формування рідкої фази та кристалізації з розплаву.

На рис.4.6 та рис.4.7 подано розподіл яскравості (сигналу) в нижній та верхній частинах ЗР, з якого видно, що ділянка на межі фаз має ширину близько 0.3 мм. (В монографіях [8,10] вказується, що ширина ділянки кристалізації знаходиться в межах 0.15…0.35 мм).

Рис.4.6. Розподіл яскравості поверхні ЗР (верхня межа).

Відзначені особливості формування сигналу були враховані при вдосконаленні алгоритму пошуку межі ЗР.

Рис.4.7. Розподіл яскравості поверхні ЗР (нижня межа).

Отримані результати можна також розглядати як важливий крок в розвитку знань про технологію ЕПБЗП.

4.2. Дослідження процесу формування рідкої фази

Процесс плавки кремнію триває, як правило, 2…2.5 години і  включає стадії розігріву, утворення рідкої фази на поверхні і в об’ємі кристалу, переміщення ЗР та кристалізації.

При виконанні експериментальних досліджень у відповідності з розробленою методикою провадилось формування і накопичення цифрових зображень кристалу кремнію на різних стадіях плавки.

На рис.4.8 показано фрагменти цифрових зображень кристалу перед появою першої ділянки рідкої фази. Підвищення температури поверхні супроводжується збільшенням її яскравості (рис.4.8б).

а)					б)

Рис.4.22. Цифрові зображення кристалу перед появою

першої ділянки рідкої фази.

Формування рідкої фази на поверхні рідкої фази починається з утворення мікроділянки розплаву (рис.4.9), яскравість якої зменшується практично вдвічі (відповідно до відношення значень коефіцієнтів випромінювальної здатності кремнію в твердій та рідкій фазах).

Рис.4.9. Поява першої ділянки рідкої фази

Процес утворення рідкої фази, як правило, полягає в збільшенні площі першої ділянки розплаву та утворення нових ділянок по периметру кристалу в зоні дії пучка (рис.4.10а). З часом всі ділянки зливаються і на поверхні кристалу утворюється суцільна рідка фаза (рис.4.10б).

а)						б)

Рис.4.10. Утворення рідкої фази на поверхні кристалу

Передача температури в об’єм кристалу приводить до утворення об’ємної ЗР — повного проплавлення (рис.4.11). При цьому через незначні відхилення в конструкціях верхнього і нижнього фіксаторів кристалу можливе незначне радіальне зміщення верхньої (над ЗР) частини кристалу по відношенню до нижньої. Саме це має місце на рис.4.11.

Рис.4.11. Повне проплавлення

Після повного проплавлення починається робоча стадія плавки — ЗР переміщується вздовж кристалу (рис.4.12).

Рис.4.12. Робоча стадія

При досягненні ЗР верхнього положення, обумовленого конструкцією камери, плавка закінчується і напруга вимикається. На рис.4.13 показано цифрове зображення ЗР після вимкнення катоду. В даному випадку яскравість поверхні ЗР обумовлена виключно власним випромінюванням.

Рис.4.13 Катод виключено

При охолодженні ЗР відбувається її кристалізація, висота ЗР поступово зменшується. Іноді процес кристалізації супроводжується зміною початкової форми кристалу (рис.4.14).

Рис.4.14. Зміни початкової форми кристалу

В процесі формування рідкої фази сигнали утворюються під дією випромінювання різних ділянок ЗР в діапазоні яскравостей від LPmin до LPmax з подальшим дослідженням розподілу температури на поверхні ЗР.

Висновки до розділу

- Розроблена методика експериментального визначення нижньої межі діапазону температур, які можуть бути виміряні за допомогою ТЗВ. Методика враховує базові положення концепції використання телевізійних камер в інформаційно-вимірювальній техніці, передбачає корекцію чутливості ПЗЗ-матриці і роботу в діапазоні лінійності. Вперше з похибкою 2К при довірчій ймовірності 0.95 експериментально визначена температура TН=555 K, яка відповідає нижній межі температурного діапазону ТЗВ на основі ПЗЗ-камери OS25III.

- .Вперше з похибкою 0.03 K при імовірності 0.95 експериментально визначено, що еквівалентна шуму різниця яскравісних температур ТЗВ на основі ПЗЗ-камери OS25III становить 0.4 K.

- Вперше з похибкою 0.003 мкм  при імовірності 0.95 експериментально визначено, що для ТЗВ на базі ПЗЗ-камери  e=0.68 мкм.

- Експериментально отримані криві розподілу яскравості вздовж вертикальної вісі кристалу в сукупності послідовних кадрів, які дають уявлення про закономірності формування поля яскравості на поверхні кристалу кремнію, а також дозволяють встановити основні параметри алгоритму переходу до дійсної температури.

- Розроблена методика оцінки перевищення температури  поверхні рідкої фази над температурою плавлення кремнію.

- Встановлено, що функція розподілу температури по висоті ЗР несиметрична. Максимальна температура і максимальний температурний градієнт спостерігаються в нижній частині ЗР (біля фронту кристалізації).Експериментально встановлено, що збільшення швидкості переміщення ЗР приводить до збільшення температурного градієнту на поверхні рідкої фази.

ВИСНОВКИ

- Досліджувалась важлива наукова задача підвищення точності вимірювання параметрів БЗП до рівня сучасних вимог шляхом аналізу методів вимірювання, які базуються на нових результатах теоретичних та експериментальних досліджень поля яскравості ЗР в процесі плавки.

- Проаналізовано метод підвищення точності вимірювання температури ЗР, який передбачає експериментальне визначення складової яскравості, обумовленої перевідбиттям випромінювання.

- Розроблено методики та стенд для експериментального визначення характеристик інформаційно-вимірювальних систем на ПЗЗ, які є важливими з точки зору їх застосування як засобів вимірювання.

- Проаналізована методика експериментального дослідження розподілу яскравості поверхні ЗР на різних режимах плавки.

- Проаналізована методика оцінки перевищення температури поверхні рідкої фази над температурою плавлення кремнію.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Порев В.А. Контроль температурного поля зоны плавки // Дефектоскопия.—2001, № 5.—с.7-11.

- Патон Б.Е., Аснис Е.А., Заболотин С.П. и др. Получение совершенных материалов в космосе // Тези доповіді Другої Української конференцій з перспективних космічних досліджень.—Кацівелі: НКАУ.—2002.—С.11.

- Порєв В.А. Аналіз параметрів зонної очистки  за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2000, № 1, с.89-94.

- Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.—К.: Вища школа, 1983.—455 с.

- Порєв В.А., Порєв Г.В. Концептуальні аспекти використання приладів з електронним розгортанням зображення для аналізу оптичних полів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”.—2001.—№ 1.—С.56-61.

- Пресс Ф.П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью.—М.:Радио и связь, 1991. -136с.

- Порєв Г.В., Лагодний В.І. Програмна корекція в телевізійних системах автоматизованого контролю // Приборостроение-96.—Том 1.—Судак: АІНУ.—1996.— С. 18.

- Пфанн В. Зонная плавка.—М.:Мир, 1970.— 366 с.

- Порєв В.А. Аналіз параметрів зонної очистки  за допомогою приладів з електронним розгортанням зображення // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2000, № 1, с.89-94.

- Шиллер З., Гайзиг У., Панцер З. Электронно-лучевая технология: Пер. с нем.—М.: Энергия, 1980.— 528 с.

- Ратников Д.Г. Бестигельная зонная плавка.—М.:Металургия,1976.—224с.

- Мильвидский М.Г. Картавых А.В., Раков В.В. Выращивание монокристаллов из расплавов в условиях космического полёта // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования.—2001, № 9.—С.17-35.

- А.с. 347073 СССР, МКИ B01J 17/10. Телевизионное устройство для автоматического регулирования и стабилизации диаметра слитка при бестигельной зонной плавке / Г.С. Новиков (СССР); опубл. 1972; бюл.№ 24.

- Allen F.G. Emissivity at 0.65 Micron of Silicon and Germanium at High Temperatures // Journal of Applied Optics.—1957.—№ 12.— P. 1510-1511.

- Порев В.А. Компенсация излучения электрода при исследовании температурного поля зоны плавки // Техническая диагностика и неразрушающий контроль.—2001.—№4.—С.55-56.

- ГОСТ 14008—82 : Лампы температурные образцовые.—М.: Издательство стандартов, 1982.—8 с.

- Патон Б.Е.,Аснис Е.А.,Заболотин С.П. и др. Получение сверхчистых объемных полупроводниковых материалов в условиях космического вакуума// Тези доповіді Третьої Української конференцій з перспективних космічних досліджень.—Кацівелі: НКАУ.—2003.—С.25.