Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(повна назва інституту/факультету)

КАФЕДРА БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(повна назва кафедри)

«На правах рукопису»	«До захисту допущено»

УДК         615.47    	В. о. завідувача кафедри БМІ

______ 	О. В. Лебедєв

(підпис) 	 (ініціали, прізвище)

“___”_____________2018 р.

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

за спеціальністю      152  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

(код та назва)

на тему: Моніторинг артеріального тиску на основі ЕКГ та ФПГ

Виконав: студент     6    курсу, групи    БП-71мп

(шифр групи)

Замига Захарій Сергійович                                  	  ___________

(прізвище, ім’я, по батькові)	         (підпис)

Керівник                    доц. каф. БМІ, к. т. н. Зубчук В. І.                    ___________

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище та ініціали)	         (підпис)

Нормоконтроль        інженер 1 категорії Андреєв П. І.                       ___________

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище та ініціали)	         (підпис)

Рецензент                     доц. каф. БЗЛ, к. ф.-м. н.  Соломін А. В.             __________

(посада, науковий ступінь, вчене звання,, прізвище та ініціали)	         (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(повна назва)

КАФЕДРА БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(повна назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-професійною програмою

Напрям підготовки – 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

(код і повна назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. завідувача кафедри

________	О. В. Лебедєв

(підпис)                   (ініціали, прізвище)

“     ”                    2018р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Замизі Захарію Сергійовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи  Моніторинг артеріального тиску на основі ЕКГ та ФПГ

Науковий керівник дисертації     Зубчук Віктор Іванович, к. т. н.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 2018 р. №_____

2. Термін подання студентом дисертації

3. Об’єктом дослідження є фізіологічні сигнали серцевої активності людини.

4. Предметом дослідження є залежність артеріального тиску від часових характеристик пульсової хвилі.

5. Перелік поставлених завдань:

- Аналіз проблем моніторингу артеріального тиску.

- Дослідження сучасних засобів вимірювання артеріального тиску.

- Аналіз механічних моделей артеріальної стінки.

- Побудова математичної моделі процесу поширення пульсової хвилі.

- Розробка алгоритму розрахунку артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі.

- Підбір оптимальних методів цифрової обробки та фільтрації сигналів ЕКГ та ФПГ, їх програмна реалізація.

- Тестування розробленого алгоритму на основі експериментальних даних.

6. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо): презентація на тему «Моніторинг артеріального тиску на основі ЕКГ та ФПГ»

7. Орієнтовний перелік публікацій: 1 публікація (тези до конференції).

8. Дата видачі завдання жовтень 2017 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибір теми магістерської дисертації | жовтень 2017 р. |  |
| 2 | Робота з літературою | жовтень 2017 р. – березень 2018 р. |  |
| 3 | Збір та обробка інформації | березень 2018 р. |  |
| 4 | Побудова математичної моделі процесу поширення пульсової хвилі | квітень 2018 р. – травень 2018 р. |  |
| 5 | Розробка алгоритму розрахунку артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі | травень 2018 р. – вересень 2018 р. |  |
| 6 | Підбір оптимальних методів цифрової обробки та фільтрації сигналів ЕКГ та ФПГ, їх програмна реалізація | вересень 2018 р. – жовтень 2018 р. |  |
| 7 | Тестування розробленого алгоритму на основі експериментальних даних | листопад 2018 р. |  |
| 8 | Написання та оформлення магістерської дисертації | листопад 2018 р. |  |
| 6 | Здача роботи на нормоконтроль | грудень 2018 р. |  |
| 7 | Отримання відгуку та рецензії на дипломну роботу | грудень 2018 р. |  |
| 8 | Подання пакету документів по МД до захисту в ЕК | грудень 2018 р. |  |
| 9 | Захист дипломної роботи | грудень 2018 р. |  |

Студент 	____________	З.С. Замига

(підпис)                              (ініціали, прізвище)

Керівник роботи                      ____________	В.І. Зубчук

(підпис)                               (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Обсяг дипломної роботи становить 83 сторінки, міститься  29 ілюстрацій, 2 таблиці. Загалом опрацьовано 47 джерел.

Актуальність розробки полягає у необхідності створення технології для неперервного неінвазивного моніторингу артеріального тиску в умовах повсякденної активності пацієнтів, що забезпечувала б точність вимірювань, порівняну з традиційними методами.

Мета: розробка алгоритму для оцінки артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі, розрахованого з використанням сигналів електрокардіограми та фотоплетизмограми пацієнта.

Для досягнення поставленої мети в рамках даної магістерської дисертації поставлені наступні завдання:

- Аналіз проблем моніторингу артеріального тиску.

- Дослідження сучасних засобів вимірювання артеріального тиску.

- Аналіз механічних моделей артеріальної стінки.

- Побудова математичної моделі процесу поширення пульсової хвилі.

- Розробка алгоритму розрахунку артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі.

- Підбір оптимальних методів цифрової обробки та фільтрації сигналів ЕКГ та ФПГ, їх програмна реалізація.

- Тестування розробленого алгоритму на основі експериментальних даних.

Об’єктом дослідження є фізіологічні сигнали серцевої активності людини.

Предметом дослідження є залежність артеріального тиску від часових характеристик пульсової хвилі.

Методами дослідження є математичний та експериментальний метод. Математичний метод застосовується для розрахунків параметрів поширення пульсової хвилі та розрахунку відхилень і похибок. Експериментальний метод полягає в тестуванні розробленого алгоритму на основі клінічних даних пацієнтів.

Принципова новизна полягає у створенні алгоритму з обґрунтованими технічними рішеннями, придатного для прикладної реалізації у приладах для повсякденної діагностики, телемедицини, спортивних додатках, який використовує методики розрахунку АТ за часом поширення пульсової хвилі. Досягнута точність вимірювань, зіставна з традиційними методами, що дозволить проводити безперервний моніторинг АТ, уникаючи ускладнень та ризиків, пов’язаних з використанням інвазивних засобів.

Основі результати: опрацьовано літературні джерела, розроблено алгоритм розрахунку артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі, підібрано оптимальні методи цифрової обробки сигналів ЕКГ та ФПГ, здійснено програмну реалізацію та проведено тестування алгоритму на експериментальних даних.

Ключові слова: артеріальний тиск, пульсова хвиля, електрокардіограма, фотоплетизмограма, цифрова обробка сигналів.

ABSTRACT

Scope of the report is 83 pages, contains 29 figures, 42 tables. Total processed 47 sources.

Relavence is the need for a technology for continuous non–invasive blood pressure monitoring, applicable for daily use, which would ensure the accuracy of measurements, compared with traditional methods.

Objective: to develop an algorithm for blood pressure estimation using pulse wave delay, calculated using ECG and PPG.

Tasks:

- Analysis of blood pressure monitoring problems.

- Research of modern methods of blood pressure measuring.

- Analysis of mechanical models of the arterial wall.

- Creation a mathematical model of the pulse wave propagation process.

- Development of an algorithm for blood pressure estimation using pulse wave delay.

- Selection of optimal methods for digital processing and filtration of ECG and PPG signals, program realization.

- Testing of the developed algorithm on the basis of experimental data.

The object of the study is the physiological signals of human cardiac activity.

The subject of the study is the dependence of blood pressure on the time characteristics of the pulse wave.

Research methods are mathematical and experimental methods. The mathematical method is used to calculate the parameters of pulse wave propagation and to calculate deviations and errors. The experimental method used for testing the developed algorithm on the basis of clinical data of patients.

Principal novelty consists in creation of an algorithm with reasonable technical solutions, suitable for application in devices for daily diagnostics, telemedicine, sports applications, which uses blood pressure estimation method using pulse wave delay. The accuracy of measurements are comparable with traditional methods, so it allows continuous blood pressure monitoring, avoiding the complications and risks associated with invasive methods.

Main results: literature processed, algorithm for blood pressure estimation pressure using pulse wave delay developed, optimal methods for digital processing of  ECG and PPG signals selected, program realization created, experimental results obtained.

Key words: blood pressure, pulse wave, electrocardiogram, photoplethysmograph, digital signal processing.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	10

ВСТУП	11

РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ	14

1.1 Інвазивні методи вимірювання артеріального тиску	15

1.2 Неінвазивні методи вимірювання артеріального тиску	17

1.3 Методи непрямої оцінки величини артеріального тиску шляхом комплексної обробки фізіологічних сигналів	20

Висновки до розділу 1	22

РОЗДІЛ 2 ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОШИРЕННЯ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ	23

2.1 Визначення пульсової хвилі	23

2.2 Структура судинної стінки	26

2.2.1 Пружні властивості	27

2.2.2 В'язкі властивості	32

2.2.3 Вплив старіння та захворювань на механічні властивості судинної стінки	37

2.3 Побудова математичної моделі процесу поширення пульсової хвилі та зв’язок з артеріальним тиском	39

Висновки до розділу 2	44

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЗА ЧАСОМ ПОШИРЕННЯ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ	45

3.1 Методика та послідовність обробки сигналів ЕКГ та ФПГ	45

3.2 EMD–просіювання та перетворення Гільберта	46

3.2.1 Миттєва частота	51

3.2.2 Емпіричні моди	53

3.2.3 Алгоритм EMD–просіювання	53

3.3 Адаптивна фільтрація сигналів ЕКГ та ФПГ на основі ЕMD–розбиття	57

3.4 Розрахунок часу затримки пульсової хвилі	61

3.5 Регресійна модель для розрахунку АТ за ЧЗПХ	62

Висновки до розділу 3	65

РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО АЛГОРИТМУ	66

Висновки до розділу 4	71

ВИСНОВКИ	72

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	74

Додаток А	80

Додаток Б	81

Додаток В	83

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АТ – артеріальний тиск;

ЕКГ – електрокардіограма;

САТ – систолічний артеріальний тиск;

ССС – серцево–судинна система;

ССЗ – серцево–судинні захворювання;

ФПГ – фотоплетизмограма;

ЧЗПХ – час затримки пульсової хвилі;

ШППХ – швидкість поширення пульсової хвилі;

EMD – empirical mode decomposition;

IMF – intrinsic mode function.

ВСТУП

Захворювання ССС є актуальною проблемою сучасного суспільства, оскільки являють собою головну причину захворюваності та смертності в розвинених країнах [1]. Високий артеріальний тиск або артеріальна гіпертензія є загальним фактором, що призводить до ССЗ. Артеріальна гіпертензія визначається підвищеним тиском в артеріях, що призводить до стресових станів серця, також відомих, як гіпертонічна хвороба. Крім того, артеріальна гіпертензія є важливим фактором в питаннях охорони здоров'я в різних групах населення, зокрема таких, як люди похилого віку та вагітні жінки [2, 3].

Ризик виникнення артеріосклерозу та гіпертонії останнім часом підвищується не тільки для людей похилого віку, а й для інших вікових груп. Вік пацієнтів, що страждають на ССЗ знижується, а кількість людей, які потребують щоденного моніторингу показників роботи ССС, значно зростає [4]. У той же час ідея індивідуального моніторингу та охорони здоров'я набуває все більшого поширення завдяки діджиталізації клінічних ресурсів [5]. Тому потреба в пристроях самодіагностики різко зростає, а неінвазивний безперервний моніторинг серцево–судинних параметрів представляє значний інтерес як для лікарів, так і для пацієнтів.

АТ є найважливішим фізіологічним показником, який визначає стан не тільки серцево-судинної системи людини, а й усього організму вцілому. Тому вимірювання АТ є однією з найбільш часто виконуваних діагностичних процедур в медичній практиці [6]. Високий кров'яний тиск, або гіпертонія, розглядається як один з основних факторів ризику, що призводить до ССЗ. Відомо, що зміни в динаміці кров'яного тиску здатні прогнозувати виникнення гіпертонії [7]. Тому безперервне вимірювання АТ є надзвичайно важливим у питаннях профілактики, виявлення та лікування ССЗ.

Найбільш точним способом тривалого моніторингу артеріального тиску є інвазивні вимірювання, при яких здійснюється катетеризація судин пацієнта для встановлення датчика напряму в кров’яне русло.. Однак цей метод вимірювання вимагає високого рівня операційної майстерності з боку лікаря або медсестри та застосовний лише в клінічних умовах, що робить неможливим самостійний моніторинг при повсякденній активності. На даний час пріоритетними вимогами до медичних пристроїв стають неінтрузивні та неінвазивні методи роботи, особливо коли ці пристрої використовуються пацієнтами для самоконтролю без допомоги медичних працівників [8].

Можливість повсякденного моніторингу артеріального тиску дозволить полегшити контроль стану серцево–судинної системи та перебігу відповідних захворювань шляхом послідовних позаклінічних вимірювань та постійного зворотного зв'язку з пацієнтом [9]. Протягом останніх років було здійснено чимало досягнень у сфері мініатюризації сенсорних систем та обчислювальної техніки, широкого розповсюдження набули смартфони [10]. Тому розробка ефективної технології для такого виду діагностики є надзвичайно актуальним питанням.

Метою магістерської дисертації є встановлення функціональних залежностей між фізіологічними показниками роботи ССС, зокрема такими як ЕКГ та ФПГ, і динамікою АТ людини та розробка алгоритму для оцінки АТ на основі даних залежностей, придатного для прикладного застосування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- Аналіз проблем моніторингу артеріального тиску.

- Дослідження сучасних засобів вимірювання артеріального тиску.

- Аналіз механічних моделей артеріальної стінки.

- Побудова математичної моделі процесу поширення пульсової хвилі.

- Розробка алгоритму розрахунку артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі.

- Підбір оптимальних методів цифрової обробки та фільтрації сигналів ЕКГ та ФПГ, їх програмна реалізація.

- Тестування розробленого алгоритму на основі експериментальних даних.

Об’єктом дослідження є фізіологічні сигнали серцевої активності людини.

Предметом дослідження є залежність артеріального тиску від часових характеристик пульсової хвилі.

Принципова новизна полягає у створенні алгоритму з обґрунтованими технічними рішеннями, придатного для прикладної реалізації у приладах для повсякденної діагностики, телемедицини, спортивних додатках, який використовує методику розрахунку АТ за ЧЗПХ. Досягнута точність вимірювань, зіставна з традиційними методами, що дозволить проводити безперервний моніторинг АТ, уникаючи ускладнень та ризиків, пов’язаних з використанням інвазивних засобів. На даний момент не існує впровадженої технології, заснованої на даному принципі.

РОЗДІЛ 1
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Методи вимірювання артеріального тиску поділяються на методи прямого (інвазивного) і непрямого (неінвазивного) вимірювання, як показано на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Класифікація основних сучасних методів вимірювання АТ

Крім цього, існують методи непрямої оцінки величини АТ шляхом комплексної обробки фізіологічних сигналів. Проте на даний час не існує серійних приладів, які функціонували б за даними принципами, тому ця технологія розглядається окремо.

1.1 Інвазивні методи вимірювання артеріального тиску

При прямому вимірі здійснюється катетеризація судинної системи з установкою датчика в артеріальне русло, таким чином він знаходиться в безпосередньому контакті з кров'ю пацієнта. Ці методи забезпечують високу точність і безперервність вимірювання, але пов'язані з безліччю ризиків, можуть застосовуватися тільки в умовах клініки під наглядом фахівців і лише в разі крайньої необхідності [11, 12]. Загальний вигляд типового датчика для вимірювання АТ зображено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Трансдьюсер для інвазивного вимірювання АТ виробництва компанії Biotrans [13]

Пряме вимірювання АТ здійснюють за допомогою катетера або канюлі, яка вводиться в просвіт артерії пацієнта. Дана технологія використовується як для безперервної реєстрації АТ, так і для забору аналізів газового складу і кислотно–лужного стану крові. Показаннями до катетеризації артерії є інфузія вазоактивних препаратів nта нестабільний АТ [11].

Напоширенішими ділянками для введення артеріального катетера є променева і стегнова артерії. Значно рідше використовуються плечова, пахвова артерії або артерії стопи. При виборі враховуються наступні параметри:

- відповідність діаметра канюлі діаметру артерії;

- місце катетеризації повинно бути доступним і вільним від попадання на нього секретів організму;

- кінцівка дистальніше місця введення катетера повинна мати достатній колатеральний кровотік, оскільки завжди існує ймовірність оклюзії артерії.

Найчастіше використовуються променева артерія, оскільки вона має поверхневе розташування і легко піддається пальпації. Крім того, її канюляція пов'язана з найменшим обмеженням рухової активності пацієнта. З метою уникнення ускладнень переважно обирають не артеріальні катетери, а артеріальні канюлі.

Перед канюляцією променевої артерії проводиться проба Аллена. Для цього перетискається променева і ліктьова артерії. Потім пацієнта просять кілька разів стиснути і розтиснути кулак до поблідніння кисті. Ліктьову артерію звільняють і спостерігають за відновленням кольору кисті. Якщо він відновлюється протягом 5–7 с, кровотік по ліктьовий артерії вважають адекватним. Час від 7 до 15 с, свідчить про порушення кровообігу у ліктьовій артерії. Якщо колір кінцівки відновлюється більше через ніж 15 с, від канюляції променевої артерії відмовляються.

Канюляцію артерії виконується в стерильних умовах. Попередньо система для вимірювання АТ заповнюється розчином і проводиться калібровка тензометричного датчик. Для заповнення і промивання системи користуються фізіологічним розчином, в який додають 5000 ОД гепарину.

Інвазивний моніторинг АТ забезпечує безперервний вимір цього параметра в режимі реального часу, але при інтерпретації отриманої інформації можливий цілий ряд обмежень і похибок. Перш за все, форма кривої артеріального тиску, отримана в периферичної артерії, не завжди точно відповідає такій в аорті та інших магістральних судинах. На форму кривої АТ впливає опір в аорті і периферичних судинах, інотропна функція лівого шлуночка та і характеристики системи для моніторингу АТ. Сама моніторна система може викликати різні артефакти, в результаті чого змінюється форма кривої артеріального тиску. Правильна інтерпретація інформації, отриманої за допомогою інвазивного моніторингу, вимагає певного досвіду. Тут слід вказати на необхідність розпізнавання недостовірних даних. Це має важливе значення, оскільки невірний аналіз і невірна інтерпретація одержуваних даних можуть призводити до неправильних лікарських рішень [11, 12].

1.2 Неінвазивні методи вимірювання артеріального тиску

До неінвазивних відносяться методи аускультації та осцилометрії. Ці методи використовують принцип введення деякої перешкоди поширенню пульсової хвилі на шляху її руху по судинному руслу і вимірювання реакції кровотоку на цю перешкоду. У якості перешкоди зазвичай використовується оклюзійна манжета, в якій створюється зовнішній тиск, в результаті чого змінюється характер кровотоку на ділянці кровоносних судин під манжетою і нижче неї. Оцінка цих змін за деякими непрямими ознаками і зіставлення їх з тиском повітря в манжеті дозволяє визначити параметри артеріального тиску [13]. Принципи роботи даних методів схематично зображено на рисунку 1.3.

Аускультація – це стандартний клінічний метод. Вимірювання систолічного та діастолічного артеріального тиску здійснюється шляхом виявлення тонів Короткова через стетоскоп та манометр під час дефляції манжети. Тиск, який показує манометр на першому К–тоні, відмічається, як систолічний АТ (ініціювання турбулентного потоку крові), а тихий п'ятий тон показує діастолічний АТ (відновлення ламінарного потоку) [14].

Рисунок 1.3 – Принципи роботи найбільш поширених методів вимірювання артеріального тиску: а – сфігмоманометричний метод; б – осцилометричний метод

Осцилометрія є найпопулярнішим неінвазивним автоматичним методом. Дані пристрої також використовують манжету, що обертається навколо руки або ноги пацієнта. При цьому фіксуються коливання під час дефлекції манжети за допомогою вбудованого датчика тиску. Амплітуда цих коливань залежить від накладеного тиску манжети, оскільки артеріальна пружність є нелінійною. Значення середнього артеріального тиску оцінюється за зміною амплітуд коливань за принципом емпіричного фіксованого співвідношення.  З цього показника алгоритмічно розраховують систолічний та діастолічний артеріальний тиск [15]. Проте недавні дослідження показали, що в багатьох випадках такі прилади дають неточні результати, зокрема у пацієнтів з такими станами, як фібриляція передсердь, жорсткі артерії та прееклампсія [16, 17].

В деяких дослідженнях [18, 19] розглядається метод фіксації об’єму. Цей неінвазивний автоматичний метод базується на вимірюванні миттєвого артеріального тиску за допомогою пальцевої манжети та фотоплетизмографічного датчика для вимірювання об'єму крові. Об'єм крові при нульовому трансмуральному тиску оцінюється за допомогою осцилометрії. Після цього тиск манжети постійно змінюється, щоб підтримувати заданий об’єм крові протягом серцевого циклу, за допомогою системи сервоприводів. Прикладений манжетою тиск, таким чином, еквівалентний артеріальному. Загальний вигляд пристрою зображено на рисунку 1.4.

Рисунок 1.4 – Пристрій для вимірювання АТ методом фіксації об’єму [19]

Незважаючи на менші розміри манжети, даний прилад все ще не забезпечує отримання неперервних даних під час щоденного використання.  Крім того, він є чутливим до рухів, і тому його неможливо достовірно застосовувати для вимірювання АТ під час звичайної активності.

Тонометрія – це ще один неінвазивний метод, який використовується в дослідженнях, що, теоретично, не вимагає надувної манжети [20]. Цей метод вимірює миттєвий АТ, шляхом встановлення манометра–наконечника фонометричного зонду на артерію пацієнта. Зонд повинен сплюснути або аплантувати артерію таким чином, щоб натяг стінки відбувався перпендикулярно до зонду. Тим не менш, ручне та автоматичне аплантування викликає ряд труднощів. Як наслідок, на практиці необхідна періодична каліброка форми сигналу АТ манжетним способом кожного разу, коли передбачається зміна АТ.

Ультразвуковий метод реєстрації АТ заснований на реєстрації появи кровотоку в артерії після того, як створюваний манжетою тиск стає нижче артеріального тиску на ділянці оклюзії судини. За допомогою ультразвукової доплерографії визначається тільки систолічний рівень регіонарного артеріального тиску [12].

1.3 Методи непрямої оцінки величини артеріального тиску шляхом комплексної обробки фізіологічних сигналів

Перераховані методи прямого та непрямого вимірювання АТ мають загальні недоліки:

- менші точність і стійкість вимірювань, викликані оклюзією кровоносних судин внаслідок використання манжети;

- залежність точності отриманого результату від положення та розмірів манжети;

- необхідність періодичного калібрування тензодатчиків;

- неможливість використання в умовах рухової активності;

- неможливість отримання неперервних даних для моніторингу;

- громіздкість та незручність в умовах щоденної експлуатації;

- обмеженість використання для окремих груп пацієнтів.

У зв'язку з цим не припиняються і останнім часом значно активізувалися дослідження, спрямовані на розробку нових методів оцінки АТ, заснованих на використанні зв'язку АТ з іншими, доступними для реєстрації, фізіологічними сигналами і їх параметрами [6, 9, 17, 21–28].

Оскільки артеріальний тиск є лише одним з багатьох показників функціонування серцево–судинної системи людини, що являє собою замкнуту систему регулювання з багатопетльовим зворотним зв'язком, існує тісна залежність між усіма цими показниками. При цьому такі параметри, як частота серцевих скорочень, швидкість поширення пульсової хвилі, параметри варіабельності серцевого ритму, доступні для простого і точного вимірювання існуючими апаратними засобами [27]. Використовуючи цей зв'язок, можна здійснювати непряму оцінку АТ з точністю, властивою традиційним «манжетним» методам вимірювання, уникаючи при цьому характерних для них недоліків і обмежень.

Зокрема, предметом численних досліджень останніх років став зв’язок між АТ та часовими характеристиками пульсової хвилі – хвилі тиску, що поширюється між двома артеріальними ділянками. До таких характеристик відноситься час поширення – інтервал часу, необхідний для переміщення об’єму крові у формі імпульсу від серця до деякої ділянки артеріального русла, та час затримки – часовий проміжок між характерними точками синхронно зареєстрованих фізіологічних сигналів людини, зокрема, наприклад, – сигналів ЕКГ та ФПГ. Реалізація алгоритму розрахунку артеріального тиску, що базується на принципі такого зв’язку, дозволить створити прилади, позбавлені недоліків, характерних для традиційних методів вимірювання АТ, придатних для повсякденного моніторингу, застосування у телемедицині та спортивних додатках.

Висновки до розділу 1

У даному розділі досліджено сучасний стан проблеми моніторингу АТ, проаналізовано актуальні методи та засоби реєстрації АТ, виявлено їх недоліки, зокрема такі, як неможливість отримання неперервних даних для моніторингу та обмеженість застосування в побутових умовах. Таким чином, постає необхідність створення технології для неперервного неінвазивного моніторингу АТ в умовах повсякденної активності пацієнтів, що забезпечувала б точність вимірювань, порівняну з традиційними методами для застосування у сферах повсякденної самодіагностики, телемедицини, спортивних додатках.

РОЗДІЛ 2
ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОШИРЕННЯ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ

2.1 Визначення пульсової хвилі

Деякі судини, зокрема артеріальні, містять у своєму складі еластичні волокна, які надають їм пружні властивості, що обумовлює безперервний потік крові по всій судинній системі. Лівий шлуночок під час скорочення виштовхує під високим тиском більше крові, ніж її відтікає з аорти в артерії. При цьому стінки аорти розтягуються, і вона вміщує всю кров, викинуту шлуночком. Коли шлуночок розслабляється, тиск в аорті падає, а її стінки завдяки пружним властивостям трохи спадаються. Надлишок крові, який містився в розтягнутій аорті, проштовхується з аорти в артерії, хоча з серця в цей час кров не надходить. Так, періодичне виштовхування крові шлуночком завдяки пружності артерій перетворюється в безперервний рух крові по судинах, як показано на рисунку 2.1 [9].

Пружність артерій забезпечує ще одне фізіологічне явище. Відомо, що в будь–який пружній системі механічний поштовх викликає коливання, що поширюються по всій системі. У кровоносній системі таким поштовхом служить удар крові, що викидається серцем, об стінки аорти. Коливання, що виникають при цьому, поширюються по стінках аорти і артерій зі швидкістю 5–10 м/с, що значно перевищує швидкість руху крові в судинах [9].

Пульсова хвиля визначає артеріальний пульс, який представляє не що інше, як циклічні стрибки тиску в артеріальному руслі. Датчики пульсової хвилі призначені для отримання графіка залежності форми пульсової хвилі від часу на ділянці тіла, що діагностується. Така крива отримала назву «сфігмограма», а метод – сфігмографія. Загальний вигляд сфігмограми та опис її характеристичних точок наведено на рисунку 2.2.

Рисунок 2.1 – Схематичне зображення судинного пучка. Стрілкою показано напрям поширення пульсової хвилі [11]

Залежно від чутливого елемента розрізняють тензометричні, оптичні, електромагнітні датчики [9].

Тензометричні датчики складаються з чутливого елемента (мембрани), що реагує на зміну тиску поверхні, і перетворювального елемента. У якості чутливого елемента може бути використаний п'єзометричний, тензорезистивний, оптоволоконний вимірювач [29].

В основі оптичних (фотометричних) датчиків – принцип оптичної денситометрії – вимірювання фотоелектричним перетворювачем інтенсивності відбитого від кінцівки або пройденого через неї розсіяного світла. Інтенсивність світла, відбитого або розсіяного досліджуваною ділянкою тканини (органа) пропорційна зміні обсягу крові в досліджуваній тканині за умови стабільності інших параметрів, таких як тиск, рівень цукру в крові і ін. Селективність датчика щодо артеріальної крові забезпечена використанням інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі, що відповідає спектральним зонам поглинання гемоглобіну крові [30].

Принцип роботи електромагнітного датчика заснований на отриманні сфігмограми шляхом реєстрації впливу пульсової хвилі на слабку надвисокочастотну електромагнітну хвилю, що випромінюється і поглинається датчиком [29].

а)

б)

Рисунок 2.2 – Загальний вигляд сфігмограми: а – типова форма артеріосфігмограми; б – точки послідовних локальних мінімумів (V1, V2, V3) та максимумів (P, D, T) артеріосфігмограми [31]

Залежно від датчика, що використовується, існує безліч способів реєстрації пульсової хвилі.

2.2 Структура судинної стінки

Склад артеріальної стінки та функції її компонентів на даний момент добре вивчені [9, 32]. Артеріальна стінка складається з чотирьох основних компонентів: ендотелію, еластину, колагену та гладкої мускулатури.

Ендотелій – це одноклітинний шар, який забезпечує гладкість судинної стінки для забезпечення кровотоку і бере участь у регуляції скорочень гладкої мускулатури. Проте, його вплив на артеріальну механіку є незначним. Еластин здатний до значного подовження і утворює напругу в момент, коли артеріальна стінка розширюється. Колаген значно (приблизно в 400 разів) жорсткіший, ніж еластин, і не генерує напругу, поки артеріальна стінка не розтягнеться.

Таким чином, еластин визначає артеріальну пружність при низькому АТ, тоді як колаген значно сприяє еластичності при високому АТ. Утворення механічної напруги гладкою мускулатурою обумовлене фізіологічним контролем або впливом лікарських препаратів, і, тим самим, цей компонент може модулювати артеріальну пружність або в’язкість.

Співвідношення цих складових відрізняється по всьому артеріальному дереву. Еластин є більш поширеним у центральних артеріях, тоді як гладка мускулатура – в периферичних. Крім того, добре відомо, що старіння змінює співвідношення компонентів в центральних артеріях (еластин замінюється колагеном), але не в периферичних [33–35]. Цей процес сприяє атеросклерозу – процесу потовщення та затвердіння стінки, а також розширення просвіту.

2.2.1 Пружні властивості

Для ілюстрації пружних властивостей центральної і периферичної артеріальної стінки використовується модель Максвелла [36]. Як видно, моделі відрізняються у двох випадках.

На рисунках 2.3–2.4 зображена модель центральної артеріальної стінки. Тут еластин моделюється як Ne∙400 пружин, кожна з яких має модуль пружності Ee. Колаген представлений моделлю з від'єднувальним гачком, в якій пружини мають більший модуль пружності  і напружуються, коли розширюється судинна стінка (паралельний колаген) або скорочується гладка мускулатура (послідовний коллаген). Таким чином, пружина еластину має один і той же модуль пружності, що і колагенова пружина. Модуль пружності паралельного та послідовного колагену є добутком величини Ес на число напружених волокон Npc та Nsc відповідно. При цьому послідовний колаген піддається напруженню значно легше, ніж паралельний. Припускають, що гладка мускулатрура не переносить зусилля і вільно розширюється в розслабленому стані та подовжує послідовний колаген при тому ж зусиллі під час скорочення. Модель гладкої мускулатури являє собою послідовне з’єднання генератора напруги та пружного елемента зі змінним модулем пружності VEsm, який збільшується при деформації. В розслабленому стані на послідовному колагені напруга відсутня, а VEsm такий, що гладка мускулатура вільно розширюється. При скороченні на послідовному колагені утворюється напруга, і VEsm зростає до такої величини, що послідовний колаген визначаює еластичність. Загалом, величина VEsm та величина напруги збільшується при скороченні гладкої мускулатури.

На рисунку 2.3 зображена модель центральної артеріальної стінки під час релаксації гладкої мускулатури.

Рисунок 2.3 – Модель центральної артеріальної стінки при малих (а) і великих (а) подовженнях при релаксації гладкої мускулатури [9]

Тут деформація, яка утворюється на послідовному колагені  дорівнює нулю, тому жодне з цих волокон не розтягується. Рисунок 2.3.а показує, що в умовах низького подовження напруження стінки  та деформація  збільшується, але недостатньо для напруження паралельного колагену. Таким чином, еластин визначає інкрементний модуль пружності  артеріальної стінки в гіпотензивному стані. На рисунку 2.3.б показано, що в стані значного розширення напруження стінки  і деформація  значно збільшуються, розтягуючи весь паралельний колаген. Отже,  збільшується, і паралельний колаген, крім еластину, сприяє цьому "гіпертонічному" стану.

На рисунку 2.4 зображена модель у тих самих двох станах, але при скороченні гладкої мускулатури.

Рисунок 2.4 – Модель центральної артеріальної стінки при малих (а) і великих (а) подовженнях при скороченні гладкої мускулатури [9]

Тут  збільшується так, щоб розтягнути весь послідовний колаген. Також, завдяки ізотонічним умовам,  зменшується (але не настільки, наскільки збільшується ) для утримання . З рисунка 2.4.а видно, що в умовах малого подовження також відсутня робота паралельного колагену, тому еластин і послідовний колаген визначають. На рисунку 2.4.б показано, що в умовах значного розширення присутній вплив паралельного колагену,  збільшується, і задіяні всі три компоненти. Важливо відзначити, що  та  змінюються незначним чином в порівнянні з відповідними станами при релаксації гладкої мускулатури. Причиною є те, що величина Nsc є малою, оскільки у центральних артеріях гладка мускулатура порівняно розріджена. Крім того, в умовах значного подовження, зменшення  призводить до зменшення Npc, що повністю компенсує збільшення Nsc.

Таким чином, модуль пружності центральних артеріальних судин залежить від АТ і не залежить від скорочень гладкої мускулатури. На рисунку 2.5 зображено зразкові експериментальні дані, які вказують на те, що співвідношення діаметр/тиск центральної артерії (торакальної аорти) дійсно є подібними в станах релаксації та скорочення гладкої мускулатури [37].

Рисунок 2.5 – Експериментальна залежність діаметру центральної артерії від тиску при скороченні та релаксації гладкої мускулатури [37]

На рисунку 2.6 показана модель периферійної артеріальної стінки. Порівняно з моделлю центральної артеріальної стінки, величина Ne менша, тоді як Nsc набагато більша за рахунок різної структури стінних композицій. Отже, при релаксації гладкої мускулатури інкрементний модуль пружності  менший у порівнянні з моделлю центральної артеріальної стінки в гіпотензивному стані, але подібний до гіпертонічного стану.

Рисунок 2.6 – Модель периферійної артеріальної стінки в умовах низького подовження при релаксації гладкої мускулатури [9]

При скороченні гладкої мускулатури, на відміну від моделі центральної артеріальної стінки, величини  та  значно збільшуються та зменшуються відповідно. Причиною є те, що Nsc більше. Крім того, Npc менше, ніж Nsc, так, що зменшення Npc не може повністю компенсувати збільшення Nsc при значному подовженні.

Таким чином, пружність периферичної артерії визначається АТ та скороченням гладкої мускулатури. На рисунку 2.7 зображені зразкові експериментальні дані, які вказують на те, що співвідношення між тиском та діаметром периферичної артерії (ниркової артерії) дійсно відрізняються в станах релаксації та скорочення гладкої мускулатури [37]. Тобто, відношення діаметр/тиск в стані скорочення гладкої мускулатури зміщується далеко вліво (тобто, зменшується ), а нахил цією кривої співвідношень часто вищий (тобто більшою є величина ).

Рисунок 2.7 – Експериментальна залежність діаметру центральної артерії від тиску при скороченні та релаксації гладкої мускулатури [37]

Варто зауважити, що розрив між співвідношеннями діаметр/тиск в обох станах зменшується зі збільшенням діаметра. Причина полягає в тому, що скорочення гладкої мускулатури може зменшуватися внаслідок великих діаметрів [9].

2.2.2 В'язкі властивості

Для оцінки уніфікованих в’язкопружних моделей необхідно розглянути в’язкі властивості артеріальної стінки. На рисунку 2.8 показано, що в'язкість специфічно вводиться в модель гладкої мускулатури шляхом включення паралельного з пружиною демпферу з змінною в'язкістю .

Рисунок 2.8 – В'язкопружна модель гладкої мускулатури [9]

У стані релаксації величина  є малою, таким чином, що стінка має тільки пружні властивості. При скороченні гладкої мускулатури величина   збільшується таким чином, що стінка має в'язко–пружні властивості (тобто залежний від частоти модуль пружності). Загалом,  збільшується при скороченні гладкої мускулатури.

На рисунку 2.9 зображена повна в'язкопружна модель артеріальної стінки для фіксованого скорочення гладкої мускулатури та невеликих змін , що означає, що кількість навантажених волокон залишається постійною.

У відповідь на поступове збільшення , напруга негайно переноситься на еластин і весь задіяний колаген. Після цього демпфер поступово розширюється до тих пір, поки напруга не розподілиться рівномірно по гладкій мускулатурі та послідовному колагену. Отже, напруга зменшується до ненульового значення, а постійна часу регулюється цими двома компонентами.

Рисунок 2.9 – Повна в'язкопружна модель центральної і периферичної стінки артерій для фіксованого скорочення гладкої мускулатури та невеликих змін  [9]

Таким чином, модуль пружності (величина) як функція частоти може бути отримана, як показано на рисунку 2.10, за наступними формулами:

,                                         (2.1)

,                                            (2.2)

де  – модуль пружності для низьких частот;

– модуль пружності для високих частот;

– загальний модуль пружності еластину і паралельного колагену;

– модуль пружності послідовного колагену;

– модуль пружності гладкої мускулатури.

Залежність модуля пружності від частоти зображено на рисунку 2.8.

Рисунок 2.10 – Розрахунок модуля пружності як функції частоти [9]

При найменшій частоті («кутова частота») досягається найбільший модуль пружності Emax:

,                                                (2.3)

де  – коефіцієнт в’язкості для гладкої мускулатури;

– модуль пружності послідовного колагену;

– модуль пружності гладкої мускулатури.

та  вважаються більшими для периферичних артерій, ніж для центральних, через різницю в структурі гладкої мускулатури. Оскільки величина  є незначною у моделі центральної артеріальної стінки, модуль пружності не сильно змінюється з частотою в даному випадку. На відміну від цього,  є великим у моделі периферичної артеріальної стінки, тому її модуль пружності має більшу частотну залежність. Таким чином, в’язкість стінок центральних артеріальних судин на здійснює значного впливу на роботу системи, на відміну від периферичних артеріальних судин.

На рисунку 2.11 зображено зразкові експериментальні дані, які вказують на те, що експериментальні модулі пружності дійсно мають низьку частотну залежність для центральних артерій, на відміну від периферичних [38].

Рисунок 2.11 – Графіки експериментальних модулів пружності як функцій частоти для центральних та периферичних артерій [38].

Інші зразкові дослідження показують, що кутова частота становить близько 1 Гц і дійсно нечутлива до скорочення гладкої мускулатури. Але, на відміну від модельних передбачень, одне з цих досліджень показує, що модуль пружності периферичних артерій може фактично збільшуватися вище кутової частоти [9].

2.2.3 Вплив старіння та захворювань на механічні властивості судинної стінки

Для ілюстрації механічних властивостей стінок центральних артерій під час вікового або індукованого захворюванням атеросклерозу аналогічно використовується модель Максвела на основі огляду [33, 34], яка досить точно описує ці процеси..

На рисунку 2.3.а зображена основна модель. З розвитком атеросклерозу, Ne зменшується, а Npc збільшується, але Nsc не змінюється. Отже, інкрементний модуль пружності  артеріальної стінки стає меншим у гіпотензивному стані, але більшим у гіпертонічному стані. Крім того, незалежно від ступеня атеросклерозу,  та  мало змінюються при скороченні гладкої мускулатури, а в'язкі ефекти є незначними.

Таким чином, пружність стінки центральних артерій визначається також віком і перенесеними захворюваннями. На рисунку 2.12 зображено зразкові експериментальні дані, які вказують на те, що співвідношення об'єм/тиск центральної артерії (торакальної аорти) дійсно помітно відрізняються залежно від віку [39].

Деякі інші зразкові дослідження показують, що старіння може спричинити скорочення частки гладкої мускулатури, що зменшує вплив на еластичність центральних артерій, і не змінює в'язкопружність центральних артерій [9].

Рисунок 2.12 – Графік співвідношення об’єм/тиск центральних артерій залежно від вікових груп [39]

Таким чином, можна зробити висновок, що модуль пружності стінки центральних артеріальних судин залежить від динаміки артеріального тиску та зазнає вікових змін.

2.3 Побудова математичної моделі процесу поширення пульсової хвилі та зв’язок з артеріальним тиском

Артерія з внутрішнім діаметром d являє собою досить довгий, щоб можна було знехтувати кінцевими ефектами, циліндр зі стінками товщиною h з матеріалу, що характеризується модулем пружності Юнга E, що схематично зображено на рисунку 2.13.

Рисунок 2.13 – Схема параметрів при деформації судини: D – діаметр потовщення судини; d – внутрішній діаметр судини; h – товщина стінки судини;  P1 – тиск на початковій ділянці; P2 – тиск в кінці потовщеної ділянки; L – довжина потовщеної частини судини; F, F' – зусилля; ρ – питома густина крові; S0, Sd, Si – площа (зовнішня, внутрішня і кільця потовщення).

Сила, що виникає при нагнітанні крові в артерію, розраховується за формулою 2.4:

,                                           (2.4)

де

(2.5)

Оскільки , то:

(2.6)

Підставивши рівняння 2.6 в 2.4 отримаємо:

(2.7)

З іншого боку, оскільки пульсова хвиля – це рух стінки судини за рахунок сили, яка виникає в поздовжньому напрямку внаслідок тиску надлишкової маси крові, що надходить в судину при кожному скороченні серця, то відповідно до другого закону Ньютона маємо:

(2.8)

де m – надлишкова (систолічна) маса крові;

a – прискорення, а = V/t;

ρ – густина крові;

V – швидкість, V = L/t;

Q – об`єм надлишкової маси крові, .

Площа кільця потовщення розраховується за формулою 2.6:

(2.9)

Таким чином, рівняння 2.8 набуває вигляду:

(2.10)

Оскільки F = F`, маємо:

(2.11)

З рівняння 2.11 виражаємо величину ШППХ:

(2.12)

У вираз 2.12, отриманий із законів кінематики і динаміки руху крові по судині, входять відносна деформація стінок судини Δd/d і збільшення тиску крові в ньому (P1–P2). Очевидно, що відношення цих двох величин можна знайти, якщо застосувати закон Гука, який, як відомо, пов'язує величину відносної деформації матеріалу з силою, що викликає цю деформацію, а саме:

(2.13)

Підставимо значення Si та F` в рівняння 2.13:

(2.14)

Прийнято вважати, що:

(2.15)

Таким чином, отримуємо:

(2.16)

Рівняння 2.16 є основним рівнянням швидкості пульсової хвилі в кровоносній системі, причому вважається, практично для будь–яких судин, що відношення , тобто швидкість пульсової хвилі V практично залежить тільки від модуля Юнга E [27].

Такий функціональний зв'язок між АТ і швидкістю поширення пульсової хвилі по артеріальному руслу був встановлений давно і грунтується на відомому співвідношенні, отриманому A. I. Moens і D. J. Korteweg [27]. Відповідно до нього швидкість, з якою пульсовая хвиля АТ поширюється по артеріях, визначається наступним співвідношенням:

(2.17)

де L – довжина ділянки артерії;

E – еластичність стінок судини;

а – товщина стінок судини;

d –діаметр просвіту судини;

ρ – густина крові.

Пізніше цей вираз було доповнено L. A. Geddes [27], який показав, що еластичність судинної стінки не є постійною величиною і залежить від поточного артеріального тиску:

(2.18)

де E0 – значення E при нульовому тиску;

α – деяка константа, що залежить від стану судин;

P – величина артеріального тиску.

Вважаючи, що швидкість поширення пульсової хвилі на ділянці артерії довжиною L є незмінною, і підставивши вираз 2.18 в 2.17, можна отримати залежність часу поширення пульсової хвилі від величини АТ:

(2.19)

і зворотну залежність, що зв'язує АТ з часом поширення пульсової хвилі:

(2.20)

Нарешті, з огляду на порівняно невеликі зміни ЧППХ в діапазоні змін АТ, вираз 2.20 можна розкласти в ряд Тейлора і обмежитися лінійним наближенням. В результаті отримаємо співвідношення:

(2.21)

Вираз (2.21) свідчить про лінійну залежність між змінами АТ і часом поширення пульсової хвилі. У цьому виразі C1 і C0 – деякі постійні коефіцієнти, які можливо розрахувати методом регресійного аналізу.

Висновки до розділу 2

У даному розділі проаналізовано природу виникнення та процес поширення пульсової хвилі у судинному руслі.

Розглянуто механічні моделі артеріальної стінки, що враховують вплив таких компонентів як колаген, еластин та гладка мускулатура. На основі аналізу отримано висновок про залежність величини АТ від характеристик пульсової хвилі та про зміну характеру цієї залежності з віком.

Побудовано математичну модель процесу поширення пульсової хвилі, на основі якої передбачено можливість оцінки величини АТ за ЧЗПХ шляхом комплексної обробки сигналів ЕКГ і ФПГ та регресійного аналізу.

РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЗА ЧАСОМ ПОШИРЕННЯ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ

3.1 Методика та послідовність обробки сигналів ЕКГ та ФПГ

Визначення часу затримки пульсової хвилі доцільно проводити на основі синхронно зареєстрованих сигналів ЕКГ та ФПГ. У якості часу затримки пульсової хвилі приймається інтервал часу від максимуму R–зубця відліку ЕКГ до точки максимуму відповідного йому відліку сигналу ФПГ, як показано на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Визначення часу затримки пульсової хвилі

Використання найбільш характерних точок різних типів сигналів дозволить підвищити точність та стійкість розрахунків при обчисленні коефіцієнтів регресійної моделі.

Блок–схема алгоритму оцінки артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі на основі сигналів ЕКГ та ФПГ наведена на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Блок–схема алгоритму розрахунку АТ на основі синхронно зареєстрованих сигналів ЕКГ та ФПГ

Алгоритм передбачає цифрову обробку сигналів ЕКГ та ФПГ пацієнта з використанням методу EMD–просіювання та адаптивної фільтрації, визначення часу затримки пульсової хвилі, як різниці часових координат відповідних точок максимуму, та подальший розрахунок артеріального тиску через регресійну формулу. Коефіцієнти регресії розраховуються окремо шляхом аналізу еталонних експериментальних даних.

3.2 EMD–просіювання та перетворення Гільберта

Цифрова оброка сигналів ЕКГ та ФПГ для розрахунку АТ відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки від якості цього процесу залежить точність отриманих результатів.

Сигнали ЕКГ та ФПГ зазвичай містить компоненти різних типів шуму, особливо при реєстрації сигналу під час рухової активності, де артефакти м'язів та руху є домінуючим шумом. Крім того, як правило, присутня наводка електричної мережі та контактні шуми. Для подальшої роботи з сигналами  необхідно здійснити їх фільтрацію та нормалізацію.

В області обробки цифрових сигналів основною технологією є спектральний аналіз Фур'є. Загалом, спектральний аналіз Фур'є використовується для розбиття складних сигналів на суму простих функцій і застосовується у багатьох наукових сферах, таких як математика, фізика, теорія ймовірностей, статистика, оптика,  акустика, та обробка сигналів. Проте даний метод застосовний лише до лінійних стаціонарних систем, в інших випадках такий він дає некоректні результати.

Визначенням лінійної системи є дві основні вимоги: однорідність та суперпозиція. Такі системи значно простіше піддаються аналізу та моделюванню. Хоча деякі природні явища можливо апроксимувати лінійними системами або сумою лінійних систем, більшість фізичних систем за своєю суттю нелінійні. У цьому випадку спектральний аналіз Фур'є може викликати певні проблеми, даючи деякі неточні результати.

Окрім лінійності, необхідною умовою застосування спектрального аналізу Фур'є  є стаціонарність досліджуваного процесу. Це визначається його інваріантністю у часі та тим, що розподіл ймовірностей є незалежним від розташування зразка. Більшість методів обробки сигналу вимагають стаціонарності досліджуваного процесу, проте, на практиці ця вимога задовольняється надзвичайно рідко.

Спектрограма – це ще одна базова технологія обробки сигналу, яка використовує віконне перетворення Фур'є, тому дані повинні бути кусково стаціонарними,  що не завжди реалізується на практиці. Крім того, вибір оптимального розміру вікна є окремою складною задачею, тому спектр використання даного методу обмежений [41].

Поширеним методом для вилучення корисного сигналу з потоку даних є вейвлет–аналіз. Вейвлет–перетворення по своїй суті розглядається як форма частотно–часового представлення сигналу [42]. Це інтегральне перетворення, яке представляє собою згортку вейвлет–функції з вихідним сигналом. Недоліком вейвлет–аналізу є його неадаптивність, що означає, що після обрання основного вейвлету весь потік даних необхідно аналізувати, використовуючи тільки його, що ускладнює кількісне визначення розподілу енергії–частоти. Незважаючи на ці недоліки, вейвлет–аналіз активно застосовується для аналізу нестаціонарних даних.

Математичним інструментом, що здатний подолати обмеження наведених вище методів, є перетворення Гільберта–Хуанга. За допомогою цієї методики стає можливим ефективний аналіз нелінійних та нестаціонарних даних. Перетворення Гільберта–Хуанга – це перший адаптивний алгоритм, який дозволяє проводити аналіз та моделювати процеси, що не відповідають умові стаціонарності та не описуються стандартним патернами. Таким чином стає можливим більш точне визначення деяких подій у частотно–часовому просторі та більш значуща інтерпретація базових динамічних процесів, які можуть розраховуватись традиційними методами [40].

Перетворення Гільберта–Хуанга являє собою поєднання методу EMD–просіювання (Empirical Mode Decomposition) та перетворення Гільберта. За допомогою EMD–просіювання складний сигнал розбивається на сукупність простих функціональних компонентів. Далі здійснюється енергетично–частотно–часовий розподіл розкладених даних за допомогою перетворення Гільберта.

Основним елементом цього методу є введення EMD–просіювання, що розкладає сигнал на так звані IMF–функції, або емпіричні моди. Емпірична мода – це функція, яка має ті ж точки перетину з віссю абсцис та точки екстеремуму, а також симетричні огинаючі відносно  локальних максимумів та мінімумів. Цей метод адаптивний та ефективний і застосовується для обробки нелінійних та нестаціонарних даних [40].

Перетворення Гільберта–Хуанга складається з двох етапів.

На початку застосовується метод EMD–просіювання для розбиття початкового сигналу на скінченну суму емпіричних мод.

Далі емпіричні моди отримують миттєві частоти як функції часу з використанням перетворення Гільберта. Таким чином отримується спектр Гільберта, який характеризує розподіл енергії–частоти початкового сигналу.

Оскільки EMD–просіювання базується на локальному характерному відрізку часу, воно ефективно застосовується для оцінки нелінійних та нестаціонарних процесів. Використовуючи цю техніку, можна досліджувати детальну динаміку, характерну для нелінійної системи через миттєву частоту.

Завдяки наведеним перевагам, перетворення Гільберта–Хуанга знайшло широке застосування в таких галузях, як моделювання землетрусів, основи нелінійні механіки, геофізичні випробовування, кліматичні дослідження, проектування підводних човнів, виявлення структурних пошкоджень у мостах і будівлях, та аналіз супутникових даних .

Перетворення Гільберта – це оператор, який починається з реальної функції і створює функцію в тому ж самому домені. Реальна функція та її перетворення Гільберта взаємопов’язані. Сильний аналітичний сигнал, який може бути описаний з амплітудою та фазою, виникає одночасно з дійсною функцією та її перетворенням Гільберта. Похідна від фази називається миттєвою частотою.

Для довільного сигналу u(t), його перетворення Гільбертa H[u(t)] можна виразити як:

,                                        (3.1)

де u(t) – довільний вхідний сигнал;

– перетворення Гільберта сигналу u(t);

P – головне значення інтеграла Коші.

У більш явному вигляді рівняння 3.1 має вигляд:

.                       (3.2)

Сума сигналів u(t) та H[u(t)] утворює аналітичний сигнал Z(t):

,                          (3.3)

де миттєва амплітуда a(t) розраховується за формулою:

;                                   (3.4)

миттєва фаза  розраховується за формулою

.                                  (3.5)

Рівняння 3.1 описує перетворення Гільберт як згортку початкового сигналу u(t) з 1/t. Це дозволяє точно визначати  властивості u(t). Аналітичний сигнал  (рівняння 3.3) дає інформацію локального характеру як про амплітуду, так і про фазу сигналу.

3.2.1 Миттєва частота

Знаходження миттєвих характеристик сигналів корисне для досліджень у багатьох галузях. Поняття миттєвої енергії та миттєвої згинаючої сигналу чітко визначені, тоді як ідея про миттєву частоту не є загальноприйнятою. Розглядається дві основні проблеми з прийняттям поняття миттєвої частоти

1) Ефект спектрального аналізу Фур'є: у рамках традиційного Фур'є–аналізу частота визначається як функція синусу або косинусу по всій довжині сигналу з певною амплітудою. При спробі розширити це визначення виявляється, що, миттєва частота все–таки повинна включати функцію синуса або косинуса. Отже, для того, щоб визначити значення локальної частоти, потрібно щонайменше одне повне коливання синусоїдальної або косинусоїдної хвилі. Таким чином, жоден фрагмент сигналу, коротший за повне коливання, не буде мати сенсу. Крім того, таке визначення незастосовне для нестаціонарних даних, частота яких час від часу змінюється. З іншого боку, аналіз цієї проблеми спонукає нас вийти за рамки спектрального аналізу Фур'є для знаходження на нових методів, особливо у сфері нестаціонарного та нелінійного аналізу сигналів.

2) Неуніфікований спосіб визначення миттєвої частоти: існує безліч способів відображення уявної частини, однак, перетворення Гільберта визначає поняття миттєвої частоти унікальним способом, як:

,                                                (3.6)

де  – миттєва частота;

– миттєва фаза.

Більш детально формула 3.6 має вигляд:

,                 (3.7)

де  – миттєва частота;

a(t) – миттєва амплітуда;

u(t) – довільний вхідний сигнал;

– перетворення Гільберта сигналу u(t).

Для отримання значущої миттєвої частоти необхідно накласти обмежувальні умови на дані. Обмежувальна умова полягає в тому, що реальна частина перетворення Фур'є повинна мати лише додатню частоту, яка є глобальною. Тому в даному випадку для отримання миттєвої частоти розглядається локальний стан замість глобального.

На прикладі синусоїдальної функції, миттєва частота може бути визначена лише в тому випадку, якщо функція є симетричною локально щодо нульового середнього рівня. Це локальне обмеження дозволяє розбити дані на компоненти, так що миттєва частота може бути знижена. З цією метою, звичайно, ми керуємося класом функцій, що називається МВФ, чия миттєва частота може бути знижена.

Таким чином, фізично, необхідними умовами для визначення значущої миттєвої частоти є симетричність функції відносно локального нульового середнього значення і наявність однакового числа нульових переходів та екстремумів [40].

3.2.2 Емпіричні моди

Емпіричною модою називається функція, яка задовольняє двом умовам:

- кількість екстремумів повинна бути рівною кількості нульових переходів по всій вибірці або відрізнятись не більше, ніж на одиницю.

- середнє значення огинаючої локальних максимумів та огинаючої локальних мінімумів в будь–якій точці дорівнює нулю. Цей стан є локальною вимогою, викликаною глобальними.

Для отримання миттєвої частоти сигнал розбивається на емпіричні моди відповідно до умов, а миттєва частота визначається кожною IMF–функцією. Таким чином, метод EMD–просіювання застосовується для розбиття даних на емпіричні моди [40].

3.2.3 Алгоритм EMD–просіювання

Зважаючи на наведені вище переваги, в якості алгоритму для обробки сигналів ЕКГ та ФПГ обрано методику EMD – метод розкладення сигналів на функції, які отримали назву «емпіричних мод». Метод EMD являє собою ітераційну обчислювальну процедуру процедуру, в результаті якої початкові дані (неперервний або дискретний сигнал) розкладаються на емпіричні моди або внутрішні коливання (intrinsic mode functions, IMF). На відміну від гармонічного аналізу, де модель сигналу задається заздалегідь, емпіричні моди розраховуються в ході процесу. Розклад на емпіричні моди дозволяє аналізувати локальні явища, тому даний метод може використовуватись при обробці нестаціонарних процесів [23]. Процес розкладання, який використовується в EMD, називається алгоритмом просіювання.

Алгоритм EMD виглядає наступним чином:

1. Знаходження всіх огинаючих, що визначаються локальними максимумами та мінімумами відповідно. В першу чергу виявляються всі локальні екстремуми, після цього застосовується кубічна сплайн–інтерполяція для зв'язування всіх локальних максимумів, щоб отримати верхню огинаючу. Нижня огинаюча отримується таким же чином. Всі дані повинні розташовуватись між верхньою та нижньою огинаючими. Тоді маємо:

(3.8)

де x(t) – початковий сигнал,

m1 – середнє значення верхньої та нижньої згинаючої;

h1 – перша потенційна емпірична мода.

2. Приймаємо h1 у якості сигналу і повторюємо процедуру аналогічним чином:

(3.9)

Процедура просіювання повторюється k разів, поки не отримаємо функцію, яка відповідає критеріям емпіричної моди:

(3.10)

В результаті IMF–функція виражається як I1(t):

(3.11)

3. Для того, щоб переконатись, що компоненти емпіричної моди I1(t) мають достатній фізичний зміст як за амплітудою, так і за частотою, розраховується стандартне відхилення SD через два послідовних результати просіювання  та . Цей показник являє собою критерій припинення процедури просіювання.

.                                     (3.12)

Зазвичай SD встановлюється у межах від 0,1 до 0,3.

4. Емпірична мода I1(t) відокремлюється від початкового сигналу x(t) за формулою:

,                                           (3.13)

де S1 – деякий залишок.

5. Наведені вище кроки повторюються, доки не отримано всі компоненти емпіричних мод:

.                                     (3.14)

Заздалегідь визначене значення істотних результатів може бути використано як критерій зупинки процесу просіювання, в іншому випадку, процес продовжується до тих пір, коли вилучення нових емпіричних мод стає неможливим, оскільки залишок Sn залишається монотонним. Таким чином, алгоритм повторюється до тих пір, поки поточна IMF–функція не прийме форму монотонної, константи, або функції з єдиним екстремумом. В результаті маємо розбиття початкового сигналу:

,                                     (3.15)

де x(t) – початковий сигнал;

In(t) – n–та IMF–функція;

Sn(t) – деякий монотонний залишок.

Після розбиття початкового сигналу на суму емпіричних мод досить легко застосувати перетворення Гільберта до кожного компонента та отримати миттєву частоту за допомогою рівняння 3.6.

Після проведення перетворення Гільберта на кожної IMF–функції початковий сигнал x(t) можна представити у вигляді::

(3.16)

де  – j–та миттєва частота;

aj(t) – j–та миттєва амплітуда.

Залишок, Sn(t) при цьому не враховується, оскільки він є константою або монотонною функція.

Блок–схема алгоритму EMD–просіювання наведена у додатку А. Лістинг програмного коду, розробленого у середовищі MATLAB наведено в додатку Б.

Таким чином, алгоритм EMD–просіювання є перспективним методом для аналізу та обробки нелінійних та нестаціонарних даних. Сигнали ЕКГ та ФПГ за своєю суттю є нелінійними та нестаціонарними через велику кількість перешкод та нестабільність даних, викликану зміною фізіологічного стану. Тому дана методика є оптимальною для проведення досліджень у рамках даної магістерської дисертації.

3.3 Адаптивна фільтрація сигналів ЕКГ та ФПГ на основі ЕMD–просіювання

Традиційні методи обробки цифрових даних передбачають вилучення корисної інформації витягується із вхідних сигналів за допомогою лінійних систем, які мають постійні параметри алгоритмів перетворення даних. Для систем властиві як кінцеві, так і нескінченні імпульсні характеристики, але передавальна функція при цьому не залежить від параметрів вхідних сигналів і їх зміни в часі.

Для адаптивних методів обробки даних характерна наявність певного зв'язку між параметрами передавальної функції та параметрами вихідних, вхідних, прогнозованих, очікуваних, та інших додаткових сигналів або з параметрами їх статистичних співвідношень, що дозволяє налаштовуватись на оптимальну обробку сигналів.

Найпростіша адаптивна схема містить програмований фільтр обробки даних та алгоритм адаптації, який шляхом аналізу вихідних, вхідних та інших додаткових даних генерує сигнал управління параметрами програмованого фільтра. Для імпульсної характеристики адаптивних систем також характерно мати як кінцевий, так і нескінченний характер.

Як правило, адаптивні фільтри мають вузькоспеціалізоване функціональне призначення під певні конкретні типи сигналів. Внутрішня структура адаптивних систем і алгоритм адаптації практично повністю регламентуються функціональним призначенням і певним мінімальним обсягом вихідної апріорної інформації про характер вхідних даних та їх інформаційні та статистичні параметри. Це породжує різноманіття підходів при розробці таких систем та істотно ускладнює їх класифікацію. Проте варто відзначити, що найбільш широке застосування при розробці систем для адаптивної обробки сигналів знаходять два підходи: на основі методу найменших квадратів та рекурсивного методу найменших квадратів [43].

Основна ідея адаптивної технології фільтрації була вперше представлена Бернаром Відроу. Залежно від джерела еталонного входу, адаптивний фільтр, як правило, має два визначення [44]. Перша умова полягає в тому, що еталонним входом є кореляція шуму в певній мірі з реальним шумом, що міститься у вихідних або вхідних сигналах. Інша умова полягає в тому, що еталонний вхід являє собою сигнал без шумів, який може бути використаний для мінімізації значення середньої похибки (MSE) між початковим сигналом та еталонним входом. В обох умовах сутність адаптивної фільтрації однакова: зміна у часі та саморегулювання.

Нa фiльтр одночaсно подaються вхіднi сигнaли y(k) та x(k). Сигнaл y(k) містить кoрисний сигнaл s(k) і некорельoваний з ним зaшумлюючий сигнал g(k). Сигнал будь–якого джерела шуму x(k), корельований з g(k), який використовується для формування оцінки сигналу. Корисний сигнал оцінюється по різниці:

,                        (3.17)

де  – оцінка вихідного корисного сигналу;

– вхідний зашумлений сигнал;

– оцінка шуму;

– сигнал шуму на вході.

Якщо піднести вираз (3.) до квадрату, маємо:

(3.18)

Математичне очікування квадрату виразу (3.8) становитиме:

(3.19)

де – потужність сигналу s(k);

– оцiнка потужності сигналу , що дорівнює загальній вихідній потужності;

– залишкова потужність шуму у вихідному сигналі.

Під час налаштування адаптивного фільтра до оптимального стану мінімізується потужність залишкового шуму, а, отже, і потужність вихідного сигналу:

.                            (3.20)

На потужність корисного сигналу процес не впливає, оскільки він не корельований із шумом. Ефект мінімізації загальної вихідної потужності буде виражатися в максимізації вихідного відношення сигнал/шум. Якщо настройка фільтра забезпечує рівність , то при цьому  . Якщо сигнал не містить шуму, адаптивний алгоритм повинен встановлювати нульові значення для всіх коефіцієнтів цифрового фільтра [43].

На основі розбиття вхідного сигналу на емпіричні моди за допомогою EMD–просіювання можна сформувати еталонний сигнал шуму для налаштування адаптивного алгоритму. Для цього формується сума IMF–функцій, які мають частоти, характерні для перешкод. У випадку сигналів ЕКГ та ФПГ це, як правило:

- 0,5–1 Гц – дріфт ізолінії при диханні та рухах;

- 50 Гц – наводка мережі електроживлення;

- 35 Гц – м’язовий тремор.

Блок–схема адаптивного фільтра на основі EMD–просіювання зображена на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 – Блок схема адаптивного фільтру на основі EMD–просіювання

Користуючись ним можливо очистити сигнал від шумових компонентів [44–45]. Лістинг програмного коду адаптивного фільтра, розробленого у середовищі MATLAB наведено в додатку А. Приклад роботи адаптивного фільтра наведено на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4 – Результат роботи адаптивного фільтра на прикладі зашумленого відліку сигналу ЕКГ

Запропонований підхід однаково ефективно застосовний для фільтрації сигналів ЕКГ та ФПГ. Його перевагами є відсутність впливу на потужність корисного сигналу та відсутність його зміщення в часовій області, що критично важливо для розрахунку часу затримки пульсової хвилі. Крім того, можливе гнучке налаштування при оптимізації алгоритму для конкретних апаратних засобів

3.4 Розрахунок часу затримки пульсової хвилі

Виявлення максимумів на відліках сигналів ЕКГ та ФПГ здійснюється за допомогою ітераційного алгоритму, результат роботи якого наведено на рисунку 3.5. Лістинг програмного коду наведено в додатку Б.

Рисунок 3.5 – Виявлення максимумів на відліках ЕКГ та ФПГ

Сутність алгоритму полягає в послідовному порівнянні амплітуди поточного відліку сигналу з попереднім відліком в межах серцевого циклу.

Різниця часових координат точки головного максимуму відліку ФПГ та максимуму R–зубця відповідного йому відліку ЕКГ становить час затримки пульсової хвилі:

,                             (3.21)

де  – величина ЧЗПХ для n–того циклу;

– координата точки максимуму n–того циклу ФПГ;

– координата точки максимуму R–зубця ЕКГ для  n–того циклу.

3.5 Регресійна модель для розрахунку АТ за ЧЗПХ

У загальному вигляді лінійна регресійна модель визначається як:

,                            (3.22)

де y – залежна пояснювана змінна;

x1, x2,…, xk – незалежні пояснювальні змінні;

β0, β1,…, βk –невідомі параметри.

u – випадкова похибка, розподіл якої в загальному випадку залежить від незалежних змінних але математичне очікування якої дорівнює нулю.

Відповідно до даної моделі математичне очікування M(y) залежної змінної є лінійною функцією незалежних змінних:

.                            (3.23)

Вектор параметрів (β0, β1,…, βk) невідомий і задача лінійної регресії полягає у оцінці цих параметрів на основі деяких експериментальних значень y та (x1, x2,…, xk). Тобто для деяких n експериментів існують відомі значення  незалежних змінних  і відповідне їм значення залежної змінної.

Таким чином, для кожного експериментального випадку залежність між змінними визначається формулою:

.                             (3.24)

Формула (3.24) у матричному вигляді:

,                                               (3.25)

де

, , , .               (3.26)

На основі цих даних потрібно оцінити значення параметрів (β0, β1,…, βk) та розподіл випадкової величини u. Залежно від характеристик досліджуваних змінних можуть вводитися додаткові специфікації моделі і застосовуватися різні методи оцінки параметрів.

На основі аналізу математичної моделі пульсової хвилі (розділ 2) виявлено, що залежність між ЧЗПХ та АТ має вигляд:

,                                          (3.26)

де АТ – артеріальний тиск;

TПХ – час затримки пульсової хвилі;

C0, C1 – коефіцієнти регресії.

Таким чином, для калібрування регресійної моделі для розрахунку АТ за ЧППХ невідомі коефіцієнти C0, C1 скомпонуємо у вектор–стовпець β:

.                                                  (3.27)

Експериментальні значення АТ та відповідні їм значення ЧЗПХ, розраховані на основі цифрової обробки сигналів ЕКГ та ФПГ, подамо у вигляді матриць Y та X відповідно:

,                                                 (3.28)

.                                                (3.29)

У якості алгоритму оцінювання використаємо метод найменших квадратів, який приймає за оцінку параметра значення, що мінімізують суму квадратів залишків по всіх спостереженнях:

(3.30)

Таким чином, зважаючи на формулу 3.30, вектор β розраховується як:

(3.31)

Процес розрахунку коефіцієнтів лінійної регресії для експериментальних даних ЧЗПХ та АТ наведено в розділі 4.

Висновки до розділу 3

У даному розділі розроблено алгоритм оцінки величини АТ за ЧЗПХ на основі синхронно зареєстрованих сигналів ЕКГ та ФПГ.

Підібрано оптимальну методику цифрової обробки нелінійних нестаціонарних сигналів ЕКГ та ФПГ на основі EMD–просіювання, яка передбачає розбиття початкового сигналу на суму емпіричних мод.

Розроблено адаптивний фільтр на основі EMD–розбиття для знешумлення сигналів ЕКГ та ФПГ від впливу характерних перешкод.

Обґрунтовано принципи розрахунку ЧЗПХ на основі виявлених піків сигналів ЕКГ та ФПГ для розрахунку АТ.

Підібрано регресійну модель для калібрування алгоритму на основі еталонних пар ЧЗПХ–АТ.

Розроблено відповідні програми у середовищі MATLAB.

РОЗДІЛ 4
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО АЛГОРИТМУ

Для дослідження ефективності роботи розробленого алгоритму розрахунку артеріального тиску за часом затримки пульсової хвилі використано відкриту базу даних «The MIMIC–III Waveform Database Matched Subset», ресурсу PhysioNet, що створений за підтримки Національного Інституту Загальних Медичних Наук (NIGMS) та Національного Інституту Біомедичної обробки зображень та Біоінженерії (NIBIB) (номер гранту 2R01GM104987–09) [46–47]. База даних MIMIC містить набори цифрових записів періодичних вимірювань фізіологічних показників близько 60000 пацієнтів, отримані від медичної інформаційної системи лікарень. Дані зареєстровані з частотою дискретизації 256 Гц, узгоджені та вирівняні за часом з метою можливості їх використання у наукових дослідженнях.

Рисунок 4.1 – Фрагмент графіків фізіологічних сигналів пацієнта p032195 з бази даних «The MIMIC–III Waveform Database Matched Subset» [46]

Для проведення експерименту відібрано набори даних 5 пацієнтів вікової групи від 25 до 30 років, що включають синхронно зареєстровані протягом однієї доби сигнали одного відведення ЕКГ, ФПГ та АТ інвазивним методом. З метою калібровки регресійної моделі відібрано по 5 різних фрагметів тривалістю 10 секунд для кожного пацієнта, як показано на рисунку 4.1, та скомпоновано у файл формату CSV для подальшої цифрової обробки.

Приклад оброблених у середовищі MATLAB цифрових сигналів синхронно зареєстрованих ЕКГ та ФПГ та відповідна їм крива АТ для пацієнта p032195 зображені на рисунках 4.2 та 4.3 відповідно.

Рисунок 4.2 – Фрагмент оброблених у середовищі MATLAB цифрових сигналів ЕКГ та ФПГ, синхронізованих у часі, пацієнта p032195

Рисунок 4.3 – Фрагмент обробленої у середовищі MATLAB кривої тиску пацієнта p032195, синхронізованої у часі з сигналами ЕКГ та ФПГ

Для розрахунку коефіцієнтів регресійної моделі вирахувано значення часу затримки пульсової хвилі для кожного серцевого циклу та сформовано еталонні пари з відповідними значеннями АТ.

Результат розрахунку регресійної моделі за еталонними даними у середовищі MATLAB наведено на рисунку 4.4. та в таблиці 4.1.

З рисунку 4.4 видно лінійну залежність величини САТ від ЧЗПХ.

Коефіцієнт кореляції R, який є індикатором лінійної залежності двох величин, рівний 0,926, що свідчить про сильний лінійний зв’язок між ЧЗПХ та САТ.

Рисунок 4.4 – Графік залежності між ЧЗПХ та САТ у середовищі MATLAB

Результатом розрахунку коефіцієнтів лінійної регресії є формула 4.1:

,                                         (4.1)

Де САТ – систолічний артеріальний тиск, мм. рт. ст.;

– час затримки пульсової хвилі, мс.

Коефіцієнт детермінації R2, що використовується в статистичних моделях як міра залежності варіації залежної змінної від варіації незалежних змінних становить 85,7%, що вказує на підтвердження моделі спостереженнями.

Для перевірки адекватності регресійної формули проведено контрольні розрахунки з використанням еталонних пар ЧЗПХ–САТ. Результати розрахунків наведено у додатку В та схематично зображено на рисунку 4.5.

Рисунок 4.5 – Порівняльна гістограма виміряних значень САТ та значень, розрахованих за допомогою регресійної формули

Таблиця 4.1 – Результати обчислення регресійної моделі та контрольних розрахунків.

| Коефіцієнт C1 | –0,55 |
| --- | --- |
| Коефіцієнт C0 | 190 |
| Коефіцієнт кореляції, R | –0,926 |
| Коефіцієнт детермінації, R2 | 85,7% |
| Середня абсолютна похибка, мм рт. ст. | 6,55 |
| Середня відносна похибка, % | 5,6 |
| Максимальна абсолютна похибка, мм рт. ст. | 12,6 |
| Максимальна відносна похибка, % | 10,8 |

Висновки до розділу 4

У даному розділі здійснено експериментальну оцінку роботи створеного алгоритму розрахунку АТ на основі ЕКГ та ФПГ.

У якості експериментальних даних використано синхронно зерєстровані сигнали ЕКГ, ФПГ та АТ для 5 пацієнтів з бази даних з відкритим доступом «The MIMIC–III Waveform Database Matched Subset» ресурсу PhysioNet, здійснено їх цифрову обробку за розробленим алгоритмом.

На основі еталонних пар ЧЗПХ–САТ побудовано регресійну модель, яка показала  лінійну залежність між досліджуваними величинами.

Коефіцієнт кореляції R, рівний 0,926, що підтверджує сильний лінійний зв’язок між ЧЗПХ та САТ.

Коефіцієнт детермінації R2, становить 85,7%, що вказує на підтвердження моделі спостереженнями.

Для перевірки адекватності регресійної формули проведено контрольні розрахунки з використанням еталонних пар ЧЗПХ–САТ, які показали середню відносну похибку 5,6% при максимальній відносній похибці 10,8%.

ВИСНОВКИ

У підсумку виконання магістерської дисертації отримано наступні результати.

Внаслідок аналізу актуальних засобів вимірювання АТ та виявлення їх недоліків встановлено необхідність створення технології для неперервного неінвазивного моніторингу АТ в умовах повсякденної активності пацієнтів, що забезпечувала б точність вимірювань, порівняну з традиційними методами для застосування у сферах повсякденної діагностики, телемедицини, спортивних додатках.

Розглянуто фізіологічні механізми поширення пульсової хвилі в судинному руслі. Проведена оцінка механічних в’язкопружних моделей артеріальної стінки, на основі якої встановлено взаємозв’язок між модулем пружності артеріальної судини   та динамікою кров’яного тиску, показана залежність цього зв’язку від вікової групи пацієнта.

Розроблено математичну модель процесу поширення пульсової хвилі, на основі якої встановлено лінійну залежність між величиною АТ та ЧЗПХ, обґрунтовано можливість оцінки АТ за ЧЗПХ шляхом регресійного аналізу.

Спроектовано алгоритм розрахунку АТ на основі сигналів ЕКГ та ФПГ пацієнта, синхронізованих у часі. У якості методики цифрової обробки сигналів ЕКГ та ФПГ обрано метод EMD–просіювання, який враховує нелінійний та нестаціонарний характер даних. Розроблено адаптивний фільтр на основі EMD–розбиття для знешумлення сигналів ЕКГ та ФПГ від впливу характерних перешкод. Обґрунтовано принципи розрахунку ЧЗПХ на основі виявлених піків сигналів ЕКГ та ФПГ для подальшої оцінки АТ. Розроблено регресійну модель для калібрування алгоритму на основі еталонних пар ЧЗПХ–АТ. Здійснено програмну реалізацію алгоритму в середовищі MATLAB.

Здійснено експериментальну оцінку функціонування розробленого алгоритму на основі клінічних вимірювань для 5 пацієнтів, використовуючи онлайн базу даних з відкритим доступом «The MIMIC–III Waveform Database Matched Subset» ресурсу PhysioNet. На основі еталонних пар ЧЗПХ–САТ побудовано регресійну модель, яка показала  лінійну залежність між досліджуваними величинами. Коефіцієнт кореляції R рівний 0,926, що підтверджує сильний лінійний зв’язок між ЧЗПХ та САТ. Коефіцієнт детермінації R2, становить 85,7%, що вказує на підтвердження моделі спостереженнями. Для перевірки адекватності регресійної формули проведено контрольні розрахунки з використанням еталонних пар ЧЗПХ–САТ, які показали середню відносну похибку 5,6% при максимальній відносній похибці 10,8%.

Таким чином, в результаті виконання магістерської дисертації вирішені всі поставлені задачі.

Теоретичні аспекти роботи опубліковані у збірнику матеріалів науково–практичної конференції  «Підсумки розвитку наукової думки: 2018» 5 грудня 2018 року, тема публікації: «Методика моніторингу серцевих показників на засадах реєстрації ЕКГ та ФПГ».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- H. Cao. Electrical and mechanical strategies to enable cardiac repair and regeneration  /  H. Cao, B. Kang, C. Lee, K. K. Shung, T. K. Hsiai // IEEE Rev. Biomedical Engineering. – 2015. – Vol. 8. – P. 114–124.

- C. Ubolsakka–Jones. Older Women with Controlled Isolated Systolic Hypertension: Exercise and Blood Pressure  / C. Ubolsakka–Jones, B. Sangthong, S. Aueyingsak, D. Jones  //  Med. Sci. Sports Exerc. – 2016. – № 48. – P. 983–989.

- L. Moroz. Management of severe hypertension in pregnancy / L. Moroz, L. Simpson, B. Rochelson  //  Semin. Perinatol. – 2016. – № 40. – P. 112–118.

- C. J. Murray. Effectiveness and costs of interventions to lower systolic blood pressure and cholesterol: a global and regional analysis on reduction of cardiovascular–disease risk / C. J. Murray, J. A. Lauer, R. C. Hutubessy, L. Niessen, N. Tomijima, A. Rodgers, C. M. Lawes // The Lancet. – vol. 361. – pp. 717–725. – March 2003.

- J. J. Rutherford. Wearable technology  / IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. – vol. 29. –  pp. 19–24. – May–June 2010.

- X. Li. A novel continuous and noninvasive measurement for blood pressure based on photoplethysmography / X. Li, J. Xu, H. Tan, M. Yuan //  Journal of Mechanics in Medicine and Biology. – 2017. – Vol. 17, № 3. – P. 175–180.

- G. Parati.   Assessment and management of blood pressure variability / G. Parati, J. E. Ochoa, C. Lombardi, G. Bilo  // Nat. Rev. Cardiol. – vol. 10, no. 3. – pp. 143–155. – March 2013.

- S. Saponara. Remote monitoring of vital signs in parients with chronic heart failure:152 sensor devices and data analysis perspective / S. Saponara, M. Donati, T. Bacchillone, L. Fanucci, I. Sanchez–Tato, C. Carmona, P. Barba // in Proc. of the IEEE Conference on Sensors Applications Symposium (SAS), Brescia. – pp. 1–6. – February 2012.

- R. Mukkamala. Toward Ubiquitous Blood Pressure Monitoring via Pulse Transit Time: Theory and Practice  /  R. Mukkamala, J. Hahn, O. T. Inan,  L. K. Mestha, C. Kim, H. Toreyin, S. Kyal // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. – 2015. – Vol. 62, № 8. – P. 1879–1901.

- Y. Zheng. Unobtrusive Sensing and Wearable Devices for Health Informatics  /  Y. L. Zheng, X. Li  //  Biomedical Engineering, IEEE Transactions. – 2014. – Vol. 61. – P. 1538–1554.

- Ben G. Invasive blood pressure monitoring [Електронний ресурс] / Gupta Ben // Perth, Western Australia. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://facweb.northseattle.edu/cduren/ATEC008ClinicalMonitoring/Week07/Mandatory_Handout_Readings/Invasive–Blood–Pressure–Monitoring.

- Webster J. Medical Instrumentation: Application and Design / Webster., 2009. – 306 с. – (Wiley–India).

- Инвазивное измерение артериального давления [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.medopttorg.ru/products/366/.

- D. Perloff. Human blood pressure determination by sphygmomanometry / D. Perloff / Circulation. – 1993. – Vol. 88. – P. 2460–2470.

- B. S. Alpert. Oscillometric blood pressure: a review for clinicians / D. Perloff / Journal of the American Society of Hypertension. – 2014. – Vol. 8. – P. 930–938.

- Leung, A.A.; Nerenberg, K.; Daskalopoulou, S.S.; McBrien, K.; Zarnke, K.B.; Dasgupta, K.; Cloutier, L.; Gelfer, M.; Lamarre–Cliché, M.; Milot, A.; . Hypertension Canada’s 2016 Canadian Hypertension Education Program Guidelines for blood pressure measurement, diagnosis, assessment of risk, prevention, and treatment of hypertension. Can. J. Cardiol. – 2016. – Vol. 32. –P. 569–588.

- M. Forouzanfar, et al. Coefficient–Free Blood Pressure Estimation Based on Pulse Transit Time–Cuff Pressure Dependence / M. Forouzanfar, et al // Biomedical Engineering, IEEE Transactions. – 2013. – Vol. 60. – P. 1814–1824.

- K. H. Wesseling, et al. Physiocal, calibrating finger vascular physiology for Finapres / K. H. Wesseling, et al // Homeostasis. – 1995. – Vol. 36. – P. 67–82.

- B. Silke. Accuracy and precision of blood pressure determination with the Finapres: an overview using resampling statistics / B. Silke, D. McAuley // Journal of human hypertension. – 1998. – Vol. 12. – P. 403–409.

- J. S. Eckerle. Tonometry, arterial / in Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation / J. G. Webster, Ed., ed New York: John Wiley & Sons, 1988. – 321 p.

- B. Celler. Non–Invasive measurement of blood pressure Why we should look at BP traces rather than listen to Korotkoff sounds / B. Celler, J. Basilakis, K. Goozee, E. Ambikairajah // The 37th Annual Int. Conf. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Milan, Italy. – 2015. – P. 964–967.

- J. Ruiz–Rodríguez. Innovative continuous noninvasive cuffless blood pressure monitoring based on photoplethysmography technology / J. Ruiz–Rodríguez, A. Ruiz–Sanmartín, V. Ribas, J. Caballero, A. García–Roche, J. Riera, X. Nuvials, M. Nadal, O. de Sola–Morales // Intensive Care Med. – 2013. – Vol. 39, № 9. – P. 1618–1625.

- Y. Choi. Noninvasive cuffless blood pressure estimation using pulse transit time and Hilbert–Huang transform / Y. Choi, Q. Zhang, S. Ko // Comput. Electr. Eng. – 2013. – Vol. 39, №1. – P. 103–111.

- C. Myint.  Blood pressure measurement from photoplethysmography to pulse transit time / C. Myint, K. Lim, K. Wong // IEEE Conf. Biomedical Engineering and Sciences, Miri, Sarawak, Malaysia. – 2014. – P. 496–501.

- H. Lin. Noninvasive and continuous blood pressure monitoring using wearable body sensor networks / H. Lin H, W. Xu, N. Guan, D. Ji, Y. Wei // IEEE Intell. Syst. – 2016. – Vol. 30, №6. – P. 38–48.

- Y. Kurylyak. A neural network–based method for continuous blood pressure estimation from a PPG signal / Y. Kurylyak, F. Lamonaca, D. Grimaldi  // IEEE Int. Instrumentation and Measurement Technology Conf. – 2013. – P. 280–283.

- В. Шульгін. Вимірювання артеріального тиску на основі спільної обробки набору фізіологічних показників  / В. І. Шульгін, А. Джадуей, Д. І. Шульга,   К. В. Насєдкін, В. В. Федотенко // Клиническая информатика и Телемедицина. – 2012. – T. 8. Вып. 9.– c. 38–44.

- A. Sahoo. Wavelet based pulse rate and Blood pressure estimation system from ECG and PPG signals / A. Sahoo, P. Manimegalai, K. Thanushkodi // International Conference on Computer, Communication and Electrical Technology (ICCCET). – 2011. – P. 285–289.

- Винокуров, Л.Н. Современные неинвазивные методы измерения артериального давления. Преимущества применения дифференциальных пьезодатчиков пульсовой волны / Л.Н. Винокуров, В.А. Тихоненков // Вузовская наука в современных условиях: сборник докладов 43 научно–техн. конф. УлГТУ. Ульяновск: УлГТУ. – 2009. – 256 c.

- Optical and electrical methods for pulse wave transit time measurement and its correction with arterial blood pressure / J. Lass [et al.] // Proc. Estonian Acad. Sci. Eng.– 2004.– № 10 (2). – P. 123–136.

- Chuan–Yi Liu. Variation Analysis of Sphygmogram to Assess Cardiovascular System under Meditation / Chuan–Yi Liu, Ching–Chuan Wei, Pei–Chen Lo // Evid Based Complement Alternat Med. – 2009. – pp. 107–112.

- R. L. Armentano, et al. Smart smooth muscle spring–dampers // Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE. – vol. 26. – pp. 62–70. – 2007.

- A. U. Ferrari, et al. Invited Review: Aging and the cardiovascular system /Journal of Applied Physiology. – vol. 95. – pp. 2591–2597. – 2003.

- E. G. Lakatta and D. Levy. Arterial and Cardiac Aging: Major Shareholders in Cardiovascular Disease Enterprises: Part I: Aging Arteries: A “Set Up” for Vascular Disease / E. G. Lakatta, D. Levy // Circulation. – vol. 107. – pp. 139–146. – 2003.

- M. F. O’Rourke. Mechanical factors in arterial aging: a clinical perspective / M. F. O’Rourke, J. Hashimoto // Journal of the American College of Cardiology. – vol. 50. – pp. 1–13. – 2007.

- A. J. Bank, et al. Contribution of Collagen, Elastin, and Smooth Muscle to In Vivo Human Brachial Artery Wall Stress and Elastic Modulus // Circulation. – vol. 94. – pp. 3263–3270. – 1996.

- R. H. Cox. Regional variation of series elasticity in canine arterial smooth muscles // American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology. – vol. 234. – pp. 542–551. – 1978.

- D. H. Bergel. The dynamic elastic properties of the arterial wall // The Journal of Physiology. – vol. 156. – pp. 458–469. – 1961.

- P. Halloc. Studies on the elastic properties of human isolated aorta / P. Hallock and I. C. Benson // Journal of Clinical Investigation. – vol. 16. – pp. 595–602. – 1937.

- N. E. Huang. The empirical mode decomposition and the hilbert spectrum for nonlinear and non–stationary time series analysis / N. E. Huang, Z. Shen, S. R. Long, M. C. Wu, H. H. Shih, Q. Zheng, N. C. Yen, C. C. Tung, and H. H. Liu  // Proceedings of Royal Society of London A. – vol. 454. – pp. 903–995. – 1998.

- J. P. S. Bizarro. On the behavior of the continuous–time spectrogram for arbitrarily narrow windows // IEEE Transactions on Signal Processing. – vol. 55, no. 5. – pp. 1793–1802. – 2007.

- B. Chapron. Wavelet analysis introduction and application to radar scattering from water vaves / B. Chapron and L. Bliven // International Geoscience and Remote Sensing Symposium. – vol. 3. – pp. 1474–1477. – 1989.

- Айфичер Э. Цифровая обработка сигналов. Практический подход / Э. Айфичер, Б. Джервис. – Москва: Вильямс, 2004. – 992 с.

- K. Chang. Gaussian Noise Filtering from ECG by Wiener Filter and Ensemble Empirical Mode Decomposition / K. Chang, S. Liu // Journal of Signal Processing Systems. – 2010. – Vol. 64, № 2. – P. 249–264.

- I. Sharma. Adaptive filter design for ECG noise reduction using LMS algorithm / I. Sharma, R. Mehra, M. Singh // 4th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (ICRITO) (Trends and Future Directions). – 2015. – P. 1109 –1115.

- Johnson AEW, Pollard TJ, Shen L, Lehman L, Feng M, Ghassemi M, Moody B, Szolovits P, and Mark RG. MIMIC–III, a freely accessible critical care database. Scientific Data (2016). DOI:10.1038/sdata.2016.35.

- Goldberger AL, Amaral LAN, Glass L, Hausdorff JM, Ivanov PCh, Mark RG, Mietus JE,  Peng C–K, Stanley HE. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals. Circulation 101(23):e215–e220 [Circulation Electronic Pages; http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215]; 2000 (June 13).

Додаток А

Блок–схема методу EMD–просіювання

Додаток Б

Лістинг розроблених програм

% EMD-просіювання

clear all;

clc;

ecg_sygnal = load();

Fd = 2000;

dt = 1/Fd;

t = 0:dt:(length(ecg_sygnal)-1)*dt;

figure

plot(t, ecg_sygnal);

a= fir1(100, [0.057 0.063],'stop');

fir_ecg = filter(a,2,ecg_sygnal);

figure

plot(t, fir_ecg);

function imf = emd(x)

c = x(:)';

N = length(x);

imf = [];

while (1)

h = c;

SD = 1;

while SD > 0.3

d = diff(h);

maxmin = [];

for i=1:N-2

if d(i)==0

maxmin = [maxmin, i];

elseif sign(d(i))~=sign(d(i+1))

maxmin = [maxmin, i+1];

end

end

if size(maxmin,2) < 2

break

end

if maxmin(1)>maxmin(2)

maxes = maxmin(1:2:length(maxmin));

mins  = maxmin(2:2:length(maxmin));

else

maxes = maxmin(2:2:length(maxmin));

mins  = maxmin(1:2:length(maxmin));

end

maxes = [1 maxes N];

mins  = [1 mins  N];

maxenv = spline(maxes,h(maxes),1:N);

minenv = spline(mins, h(mins),1:N);

m = (maxenv + minenv)/2;

prevh = h;

h = h - m;

eps = 0.0000001;

SD = sum ( ((prevh - h).^2) ./ (prevh.^2 + eps) );

end

imf = [imf; h];

if size(maxmin,2) < 2

break

end

c = c - h;

end

return

% Адаптивний фільтр

function nlms2(ol,x,d,N,mu,alpha,Wini,Xini)

Lx = length(x);

[m,n] = size(x);

if (n>m)

x = x.';

end

if (~exist('Wini','var')||isempty(Wini))

W = zeros(N,1);

else

if (length(Wini)~=N)

error('Weight initialization does not match filter length');

end

W = Wini;

end

if (~exist('Xini','var')||isempty(Xini))

x = [zeros(N-1,1); x];

else

if (length(Xini)~=(N-1))

error('State initialization does not match filter length minus one');

end

x = [Xini; x];

end

n=1:Lx;

while (1),

for k = 1:Lx,

X = x(k+N-1:-1:k);

y = W'*X;

e(k,1) = d(k,1) - y;

p = alpha + X'*X;

W = W + ((2*mu*e(k,1))/p)*X;

end;

plot(n,e,'r');

pause(1);

end;

%Виявлення максимумів

j=1;

n=length(y);

for i=2:n-1

if y(i)> y(i-1) && y(i)>= y(i+1) && y(i)> 0.45*max(y)

val(j)= y(i);

pos(j)=i;

j=j+1;

end

end

sign_peaks=j-1;

sign_pos=pos./1000;

Додаток В

Результати експериментальних розрахунків

Таблиця А.1 – Результати контрольних розрахунків за регресійною формулою

| № | ЧЗПХ, мс | Виміряний САТ, мм рт. ст. | Розрахований САТ, мм рт. ст. | Абсолютна похибка, мм рт. ст. | Відносна похибка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 122 | 120 | 122,9 | 2,9 | 2,4 |
| 2 | 130 | 117 | 118,5 | 1,5 | 1,3 |
| 3 | 91 | 132,7 | 140 | 7,3 | 5,5 |
| 4 | 133 | 110,8 | 116,9 | 6,1 | 5,5 |
| 5 | 88 | 149,3 | 141,6 | 7,7 | 5,2 |
| 6 | 80 | 130,4 | 143 | 12,6 | 9,7 |
| 7 | 94 | 131,1 | 138,3 | 7,2 | 5,5 |
| 8 | 150 | 97 | 107,5 | 10,5 | 10,8 |
| 9 | 130 | 105,1 | 114,3 | 9,2 | 8,8 |
| 10 | 141 | 106,7 | 112,5 | 5,8 | 5,4 |
| 11 | 121 | 122,3 | 123,5 | 1,2 | 1,0 |
| 12 | 136 | 108,4 | 115,2 | 6,8 | 6,3 |
| 13 | 152 | 106,5 | 106,4 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | 128 | 112 | 119,6 | 7,6 | 6,8 |
| 15 | 140 | 121 | 113 | 8 | 6,6 |
| 16 | 96 | 130,1 | 137,2 | 7,1 | 5,5 |
| 17 | 80 | 142,2 | 146 | 3,8 | 2,7 |
| 18 | 83 | 140,3 | 144,4 | 4,1 | 2,9 |
| 19 | 78 | 146 | 147,1 | 1,1 | 0,8 |
| 20 | 116 | 119,7 | 126,2 | 6,5 | 5,4 |
| 21 | 98 | 135 | 136,1 | 1,1 | 0,8 |
| 22 | 93 | 133 | 138,9 | 5,9 | 4,4 |
| 23 | 127 | 114 | 120,2 | 6,2 | 5,4 |
| 24 | 138 | 108,2 | 114,1 | 5,9 | 5,5 |
| 25 | 79 | 144 | 146,6 | 2,6 | 1,8 |