НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний факультет

Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

| «На правах рукопису» УДК ______________ | «До захисту допущено» В.о. завідувача кафедри __________ Защепкіна Н.М. «___»_____________20__ р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

на тему: «Вдосконалення методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом»

Виконала:

студентка VI курсу, групи ПН-61м

Довгалюк Руслана Юріївна 	      __________

Керівник:

д.т.н., проф. Защепкіна Н.М.                                                                __________

Консультант з «Розроблення стартап-проекту»:

к.е.н., доцент Бояринова К.О.                                                               __________

Рецензент:

д.т.н., проф. Бурау Н.І.                                                                          __________

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________

Київ – 2018 року

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет      приладобудівний

Кафедра          наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем

Освітній ступінь “магістр”

Галузь знань 15 - Автоматизація та приладобудування

Спеціалізація 151 - «Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу»

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. завідувача кафедри

______ Защепкіна Н.М.

“____”_________ 2018 р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НА ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

МАГІСТРАНТКИ ДОВГАЛЮК РУСЛАНИ ЮРІЇВНИ

1. Тема дисертації «Вдосконалення методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом», затверджена наказом по університету від “__”_________ 2018 р. №__

2. Термін здачі оформленої дисертації 	“10” травня 2018 р.

3. Об’єкт дослідження – фотодіоди та фотодіодні матриці в якості первинних перетворювачів.

4. Предмет дослідження – процес реєстрації вибраних хімічних сполук в багатокомпонентних системах та їх кількісний і якісний аналіз.

5. Перелік питань, які мають бути досліджені.

5.1 Теоретичні дослідження:

5.1.1 Провести огляд методик виявлення органічних сполук певного хімічного складу та їх інформативних параметрів що базуються на основі спектрофотометричних (оптично стимульована люмінесценція або фото-стимульована люмінесценція) методах дослідження хімічних речовин.

5.1.2 Провести огляд та дослідження характеристик фотодіодів та фотодіодних матриць, придатних для використання у якості первинних перетворювачів для реєстрації інформативних параметрів вибраних хімічних сполук в багатокомпонентних системах методами оптично стимульованої люмінесценції.

5.1.3 Виконати порівняльний аналіз і підбір напівпровідникових УФ-світлодіодів придатних в якості джерела збудження люмінесценції вимірювальної установки.

5.1.4 Виконати дослідження факторів та ефектів, які визначають похибку вимірювання люмінесценції (ефект внутрішнього фільтра та вторинного поглинання).

5.1.5 Виконати дослідження динамічних параметрів експериментальної установки відповідно до умов експерименту.

5.1.6 Виконати  аналіз шляхів вдосконалення підходів до використання фотодіодів та фотодіодних матриць у якості первинних перетворювачів для реєстрації та ідентифікації вибраних органічних сполук методами оптично стимульованої люмінесценції.

5.2 Експериментальні дослідження:

5.2.1 Розробити алгоритм та структурну схему стенда для експериментальної перевірки характеристик пропонованих первинних перетворювачів.

5.2.2 На базі навчально-наукової лабораторії кафедри НАЕПС провести  аналіз  та узагальнення результатів, отриманих при проведенні досліджень.

6. Перелік публікацій:

6.1 Опублікувати 2 статті в наукових журналах.

7. Перелік ілюстративного матеріалу (4 арк.)

7.1 Результати апробації вибраних первинних перетворювачів із фотодіодними матрицями згідно умов експерименту.

7.2 Результати дослідження факторів, які визначають похибку визначення масової концентрації хімічних сполук методами оптично стимульованої люмінесценції або фотостимульованої люмінесценції.

7.3 Алгоритм проведення вимірювань та структурна схема стенда для  визначення кількісних та якісних показників вибраних хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом із застосуванням фотодіодних матриць в  первинних перетворювачах.

7.4. Результати апробації вимірювального макету із вибраними хімічними зразками. Побудова калібрувальних графіків для визначення концентрацій вибраних хімічних речовин.

8. Педагогічна практика

8.1 Прийняти участь в обговоренні 2-х курсових робіт з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ».

8.2. Провести під контролем викладача лабораторне заняття з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ».

9. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розділ 5. Стартап проект «Розробка пристрою та методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом» | Бояринова К.О., кандидат економічних наук, доцент |  |  |

10. Дата видачі завдання 6 вересня 2017 р.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Термін виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Огляд та аналіз наукових праць із теми досліджень |  |  |
|  | Провести огляд методик виявлення органічних сполук певного хімічного складу що базуються на основі спектрофотометричних (фотостимульована люмінесценція) методах дослідження хімічних речовин. |  |  |
|  | Виконати порівняльний аналіз і підбір фотодіодів та фотодіодних матриць придатних до використання у якості первинних перетворювачів. |  |  |
|  | Провести аналіз та підбір напівпровідникових джерел освітлення придатних в якості УФ-джерела збудження люмінесценції |  |  |
|  | Виконати аналіз шляхів вдосконалення підходів до використання фотодіодів та фотодіодних матриць у якості первинних перетворювачів для реєстрації та ідентифікації вибраних органічних сполук методами оптично стимульованої люмінесценції. |  |  |
|  | Розробка структурної схему стенду для експери-ментальної перевірки характеристик пропонованих первинних перетворювачів. |  |  |
|  | Розробка методу та способу реєстрації квантового виходу люмінесценції слаболюмінесціюючих сполук |  |  |
|  | Проведення комплексу спектрофотометричних досліджень |  |  |
|  | Аналіз та узагальнення отриманих результатів |  |  |

Дата видачі                                                                            “___” вересня 2017 р.

Науковий керівник                                             _____________Н. М. Защепкіна

Прийняв до виконання                                        _____________Р. Ю. Довгалюк.

РЕФЕРАТ

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки інтенсивний розвиток виробництва харчових продуктів висуває особливі вимоги до оцінки їх хімічних показників, що вимагає розробки сучасних експрес-методів та засобів з урахуванням максимальної автоматизації отримання результатів аналізів та їх подальшої обробки. Впровадження малозатратних неруйнівних експрес-методів дозволяє швидко і точно проводити оцінку якості як готових продуктів харчування, так і сировини в лабораторних умовах під час виробничого процесу.

Запропонований нами метод визначення кількісних та якісних  параметрів хімічних сполук в рідкій фазі в процесі реєстрації квантового виходу люмінесценції досліджуваних зразків не тільки дає точні результати, а й дозволяє проводити вимірювання в будь яких виробничих циклах, не надаючи негативного впливуна на об’єкт дослідження.

Об’єктом дослідження є фотодіодні детектори в якості первинних перетворювачів, потужні УФ-світлодіодні випромінювачі в якості джерела збудження люмінесценції та схеми їх керування.

Предметом дослідження є процес реєстрації кількісних та якісних параметрів вибраних хімічних сполук в багатокомпонентних системах в рідкій фазі розробленим в процесі роботи над магістерською дисертацією макетом вимірювальної установки .

Мета роботи вдосконалення методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом, та розробка макету вимірювальної установки придатного для проведення кількісного та якісного аналізу.

Методи дослідження. Дана робота присвячена вдосконаленню методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом.

Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні класичних методів реєстрації квантового виходу люмінесценції, з використанням сучасної елементної бази та апробація макету вимірювальної установки з потужними УФ-світлодіодами в якості джерела світла та малошумним фотодетекторо з щироким динамічнии діапазоном призначеним для реєстрації квантового виходу люмінесценції досліджуваних зразків.

Практична цінність полягає в впровадження вищезазначених методів та засобів і пропонується у вигляді промислового зразка вимірювального засобу, що може використовуватися у багатьох сферах харчової промисловості та державних органах метрологічного контролю.

Апробація роботи. Результати роботи висвітлені в наступних статтях що пройшли апробацію та знаходяться на стадії публікації:

- Защепкіна Н. М., Таранов В. В, Наконечний О.А. Довгалюк Р. Ю. Кількісна експрес-оцінка гумінових компонент у водних розчинах методами фотостимульованої люмінесценції /Н. М. Защепкіна, В. В Таранов, О.А Наконечний. Р. Ю. Довгалюк // XLVIII Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів в медицині та біології»  – 24-25 травня Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна 2018 р. – №2 (49). [Прийнято до редакції (received) 10.05.2018].

- Защепкіна Н. М., Таранов В. В, Наконечний О.А. Довгалюк Р. Ю. Вдосконалення засобу визначення кількісних параметрів гумінових і фолієвих кислот різних концентрацій та вибраних органічних сполук на їх основі в водних розчинах люмінесцентними методами аналізу /Н. М. Защепкіна, В. В Таранов, О.А Наконечний. Р. Ю. Довгалюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – №5 (1228). – ISSN 20794525 [Прийнято до редакції (received) 14.05.2018].

Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, 59 рисунків, 32 таблиць, списку використаних джерел із 36 позицій та 1 додатку. Загальний обсяг роботи – 144 сторінки, з яких основна частина викладена на 142 сторінках.

Ключові слова: вдосконалення методу, люмінесцентний метод, фотодіод, спектрофотометрія, довжини хвиль, спектрофотометр, фолієва кислота, гумінові кислоти, родамін, домішки.

РЕФЕРАТ

Актуальность темы. В условиях рыночной экономики интенсивное развитие производства пищевых продуктов предъявляет особые требования к оценке их химических показателей, требует разработки современных экспресс-методов и средств с учетом максимальной автоматизации получения результатов анализов и их дальнейшей обработки. Внедрение малозатратных неразрушающих экспресс-методов позволяет быстро и точно проводить оценку качества как готовых продуктов питания, так и сырья в лабораторных условиях во время производственного процесса.

Предложенный нами метод определения количественных и качественных параметров химических соединений в жидкой фазе в процессе регистрации квантового выхода люминесценции исследуемых образцов не только дает точные результаты, но и позволяет проводить измерения в любых производственных циклах.

Объектом исследования является фотодиодные детекторы в качестве первичных преобразователей, мощные УФ-светодиодные излучатели в качестве источника возбуждения люминесценции и схемы их управления.

Предметом исследования является процесс регистрации количественных и качественных параметров выбранных химических соединений в многокомпонентных системах в жидкой фазе разработанным в процессе работы над магистерской диссертацией макетом измерительной установки.

Цель работы совершенствование метода определения количественных и качественных показателей химических соединений в многокомпонентных системах люминесцентным методом, и разработка макета измерительной установки пригодного для проведения количественного и качественного анализа.

Методы исследования. Данная работа посвящена совершенствованию метода определения количественных и качественных показателей химических соединений в многокомпонентных системах люминесцентным методом.

Научная новизна работы заключается в совершенствовании классических методов регистрации квантового выхода люминесценции, с использованием современной элементной базы и апробация макета измерительной установки с мощными УФ-светодиодами в качестве источника света и малошумным фотодетекторов с щироким динамичниы диапазоном предназначенным для регистрации квантового выхода люминесценции исследуемых образцов.

Практическая ценность заключается в внедрения вышеупомянутых методов и средств и предлагается в виде промышленного образца измерительного средства, которое может использоваться во многих сферах пищевой промышленности и государственных органах метрологического контроля.

Апробация работы. Результаты работы освещены в следующих статьях прошедшие апробацию или находятся на стадии публикации:-

- Защепкина Н. М., Таранов В. В, Наконечный А.А. Довгалюк Р. Ю. Количественная экспресс-оценка гуминовых компонент в водных растворах методами фотостимулированной люминесценции / Н. М. Защепкина, В. В Таранов, А.А Наконечный. Р. Ю. Довгалюк // XLVIII Международная научно-практическая конференция «Применение лазеров в медицине и биологии» - 24-25 мая Х .: ХНУ им. В.Н. Каразина 2018 - №2 (49). [Принято в редакцию (received) 10.05.2018].

- Защепкина Н. М., Таранов В. В, Наконечный А.А. Довгалюк Р. Ю. Совершенствование средства определения количественных параметров гуминовых и фолиевой кислот различных концентраций избранных органических соединений на их основе в водных растворах люминесцентными методами анализа / Н. М. Защепкина, В. В Таранов, А.А Наконечный. Р. Ю. Довгалюк // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Электроэнергетика и преобразовательная техника. - Х.: НТУ «ХПИ», 2018. - №5 (1228). - ISSN 20794525 [Принято в редакцию (received) 14.05.2018].

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 59 рисунков, 32 таблицы, список использованных источников из 36 позиций и 1 приложение. Общий объем работы - 144 страниц, из которых основная часть изложена на 142 страницах.

Ключевые слова: совершенствование метода, люминесцентный метод, фотодиод, спектрофотометрия, длины волн, спектрофотометр, фолиевая кислота, гуминовые кислоты, родамин, примеси.

ABSTRACT

In a market economy, the intensive development of food products imposes special requirements for the assessment of their chemical parameters, which requires the development of modern express methods and tools, taking into account the maximum automation of obtaining the results of analyzes and their subsequent processing. The introduction of low-cost non-destructive express methods allows to quickly and accurately evaluate the quality of both finished food and raw materials in laboratory conditions during the production process.

The proposed method for determining the quantitative and qualitative parameters of chemical compounds in the liquid phase in the process of recording the quantum yield of luminescence of the samples tested not only gives accurate results, but also allows measurement in any production cycles, without having a negative impact on the object of the study

The object of the study is photodiode detectors as primary converters, powerful UV-emitting diode emitters as sources of luminescence excitation and their control circuitry.

The subject of the research is the process of registration of quantitative and qualitative parameters of the selected chemical compounds in multicomponent systems in the liquid phase developed during the process of work on the master's dissertation by the model of the measuring installation.

The purpose of the work is to improve the method of determining the quantitative and qualitative indices of chemical compounds in multicomponent systems by the luminescent method, and to develop a model of a measuring device suitable for quantitative and qualitative analysis.

Research methods. This work is devoted to the improvement of the method of determining the quantitative and qualitative indices of chemical compounds in multicomponent systems by the luminescent method.

The scientific novelty of the work is to improve the classical methods of recording the quantum yield of luminescence, using a modern element base and testing the model of a measuring device with powerful UV-light-emitting diodes as a light source and low-noise photodetector with a clear dynamical range designed to record the quantum yield of luminescence of the samples under study.

The practical value is the introduction of the above-mentioned methods and tools and is offered as an industrial sample of a measuring instrument that can be used in many spheres of the food industry and state bodies of metrological control.

Test work. The results of the work are highlighted in the following articles that have been tested or are in the stage of publication:

- Zashchepkina N., Taranov V., Nakonechny O. Dovgalyuk R.. Quantitative express-estimation of humic component in aqueous solutions by methods of photostimulated luminescence /N. Zashepkina, V. Taranov, O. Nakonechny. R. Dovgalyuk// XLVIII International Scientific and Practical Conference "Application of lasers in medicine and biology" - May 24-25, X .: KhNU them. V.N. Karazin – 2018 - № 2 (49). [Accepted for editing (received) 10.05.2018].

- Zashchepkina N., Taranov V., Nakonechny O. Dovgalyuk R.. Improvement of the means for determining the quantitative parameters of humic and folic acids of various concentrations and selected organic compounds based on them in aqueous solutions by luminescent methods of analysis /N. Zashepkina, V. Taranov, O. Nakonechny. R. Dovgalyuk // Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Power and conversion technology. - Kh.: NTU "KhPI", 2018. - №5 (1228). - ISSN 20794525 [Accepted for editing (received) 5/14/2018].

Structure and scope of work. The work consists of an introduction, five sections, conclusions, 59 figures, 32 tables, a list of sources used from 36 positions and 1 application. The total volume of work - 144 pages, of which the main part is set out on 142 pages.

Key words: perfection of the method, luminescent method, photodiode, spectrophotometry, wavelengths, spectrophotometer, folic acid, humic acids, rhodamine, impurities.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

БЖ – блок живлення;

ВЗ – валентні зв'язки;

ЕКО – електронно-коливально-обертальний рух молекул;

ЕПР – електронний парамагнітний резонанс;

ІЧ – інфрачервоний спектр;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

КСС – криві сили світла;

МКП – мікроканальна плата;

МО – молекулярно-орбітальний рух молекул;

ОФС – оптичні формуючі системи;

ПЗЗ – пристрій з зарядовим зв'язком;

ПФОС- пристрій формування і обробки сигналу;

ЕСП – електронно-світловий перетворювач;

СЗС – синьо-зелений світлофільтр;

УФ – ультрафіолетовий спектр;

ФД – фотодіод;

ФЕП – фотоелектричний помножувач;

ШМ – широтно-імпульсної модуляції;

ЯМР – ядерний магнітний резонанс;

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………15

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН СПЕКТРАЛЬНИХ МЕТОДІВ

АНАЛІЗУ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН…...18

1.1. Основні характеристики електромагнітного випромінювання…………..18

1.2. Класифікація спектральних методів……………………………………….19

1.3. Вимоги до практичного застосування молекулярної спектроскопії…….27

1.4. Елементарні процеси взаємодії електромагнітного випромінювання

з речовиною………………………………………………………………………24

1.5. Класифікація електронних переходів……………………………………...30

1.6. Методи розрахунку електронних переходів в молекулах………………..32

РОЗДІЛ 2. ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІЗ

ЗАСТОСУВАННЯМСПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ У ВИДИМОМУ

ТА УФ ДІАПАЗОНІ ДОВЖИН ХВИЛЬ……………………………………….35

2.1. Класифікація фотометричних методів…………………………………….35

2.2. Вид спектрів, положення спектральних смуг……………………………..36

2.3. Фізичні основи визначення кількісних параметрів молекулярних

сполук методами спектрфотометрії…………………………………………….38

2.4. Люмінесцентні методи реєстрації кількісних та якісних

параметрів хімічних сполук в багатокомпонентних системах……………….46

2.5. Побудова схеми енергетичних рівнів і електронних переходів

за спектрами поглинання і люмінесценції……………………………………..47

2.6. Основні закони люмінесценції……………………………………………..49

2.6.1 Закони Стокса……………………………………………………………...49

2.6.2  Правило Каші……………………………………………………………...50

2.6.3 Правило Левшина………………………………………………………….50

2.6.4 Закон Вавілова……………………………………………………………..51

2.7. Виявлення залежностей інтенсивності люмінесценції з

концентрацією речовини в багатокомпонетних системах……………………52

2.8. Флуорисцентний аналіз…………………………………………………….53

Висновки до розділу                                                                                              54

РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО

ТА ЯКІСНОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛІЗУ В УФ ТА

ВИДИМОМУ ІНТЕРВАЛАХ ДОВЖИН ХВИЛЬ……………………………..56

3.1. Класифікація спектрофотометричного обладнання………………………56

3.2. Джерела світла………………………………………………………………58

3.3. Диспергуючий елемент……………………………………………………..60

3.4. Фотодетектори………………………………………………………………61

3.4.1 Фотодетектори із зовнішнім фотоефектом………………………………63

3.4.2 Фотодетектори з внутрішнім фотоефектом……………………………...64

3.5. Види і характеристики кювет для спектрофотометричних

вимірювань в УФ та видимій області довжин хвиль………………………….67

3.6 Вимірювання спектрів при кількісному та якісному

люмінесцентному аналізі………………………………………………………..70

3.7. Багатокомпонентний аналіз………………………………………………...72

3.8 Засоби  реєстрації квантового виходу люмінесценції

в спектрофотометричних дослідженнях……………………………………….73

3.8.1 Флуориметр із світлофільтрами…………………………………………..73

3.8.2 Спектрофлуориметр……………………………………………………….74

Висновки до розділу                                                                                              76

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МАКЕТУ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

ТА АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАНЬ………………………………77

4.1. Методи та засоби вимірювання кількісних та якісних параметрів

вибраних хімічних сполук у багатокомпонентних системах в рідкій

фазі методами люмінесцентної спектрофотометрії…………………………...77

4.2. Розробка макету вимірювальної установки……………………………….85

4.3 Розробка джерела освітлення засобу вимірювань…………………………92

4.4 Вибір фотодіодного СЕП у якості первинного перетворювача та

схеми керування…………………………………………………………………98

4.4.1 Загальні принципи функціонування фотодіодів…………………………98

4.4.2 Розрахунок схеми влючення фотодіодного приймача…………………101

4.5 Удосконалений метод та спосіб реєстрації виходу люмінесценції

слаболюмінесціюючих сполук………………………………………………...105

4.6 Застосування барвників визначеної концентрації в якості опорних

зразків реєстрації виходу люмінесценції……………………………………..116

Висновки до розділу                                                                                            119

РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ

ТА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

ХІМІЧНИХ СПОЛУК В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМАХ

ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ»………………….……………………...120

5.1 Опис ідеї проекту…………………………………………………………...120

5.2 Технологічний аудит ідеї проекту………………………………………...123

5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту………………..125

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту………………………………….131

5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту…………………134

5.6 Висновки……………………………………………………………………137

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….139

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...………142

ДОДАТКИ……………………………………………………………………....144

ВСТУП

У зв’язку із стрімким розвитком різних галузей промисловості в Україні і світі широкого застосування набули різні типи органічних та неорганічних харчових добавок різної хімічної природи (барвники, стабілізатори, емульгатори, консерванті та ін.). В процесі виробництва, зберігання та транспортування харчової продукції для підвищення смакових якостей, зовнішнього вигляду, терміну придатності дуже часто використовують речовини що мають певний ступінь небезпеки для кінцевого споживача, виявити які в продуктах досить важко [5]. Про наявність таких сполук в продуктах виробники часто або взагалі не вказують на етикетках, або значно занижують концентрації домішок в готовому продукті. Потрапляння в організм даних супутніх сполук в незначних кількостях не несуть значного негативного впливу на організм людини, проте при щоденному вживанні вони можуть дуже негативно позначатися на здоров’ї.

Враховуючи все вищесказане, досить перспективним є застосування оптичних методів експрес-аналізу харчових продуктів (в лабораторних та виробничих умовах), з яких найбільш ефективними по відношенню затрати/результат є саме оптичні методи аналізу.

В оптичних аналітичних методах дослідження якісних і кількісних властивостей продуктів харчування використовується ультрафіолетова (УФ), видима та інфрачервона (ІЧ) області спектру електромагнітного випромінювання. Методи, засновані на дослідженні спектрів виборчого поглинання випромінювання аналізованою речовиною, називаються спектроскопічними. Для кожної речовини спектри поглинання індивідуальні і залежать від будови речовини [3].

Люмінесценція – один із широко поширених в природі видів світлового випромінювання. Вона виникає в результаті поглинання речовиною енергії електромагнітних хвиль певної довжини та збудження і переходу атомів опроміненого об’єкту з нормального – в збуджений електронний стан. При збудженні люмінесценції, зазвичай, використовують ультрафіолетові промені (УФ). При цьому відбувається поглинання короткохвильового УФ випромінювання досліджуваною речовиною з подальшим випусканням променів з більшою довжиною хвилі (світіння досліджуваного об'єкта) [10].

Метою магістерсько дисертації є вдосконалення методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом.

Для вирішення даної мети необхідно виконати такі завдання:

1. Провести огляд методик виявлення органічних сполук певного хімічного складу та їх інформативних параметрів що базуються на основі спектрофотометричних (оптично стимульована люмінесценція або фото-стимульована люмінесценція) методах дослідження хімічних речовин.

2. Провести огляд та дослідження характеристик фотодіодів та фотоді

одних матриць, придатних для використання у якості первинних перетворювачів для реєстрації інформативних параметрів вибраних хімічних сполук в багатокомпонентних системах методами оптично стимульованої люмінесценції.

3. Виконати порівняльний аналіз і підбір фотодіодів та фотодіодних матриць придатних до використання у якості первинних перетворювачів.4. Виконати дослідження факторів та ефектів, які визначають похибку вимірювання люмінесценції (ефект внутрішнього фільтра та вторинного поглинання).

5. Виконати дослідження математичної моделі експериментальної установки відповідно до умов експерименту.

6. Виконати  аналіз шляхів вдосконалення підходів до використання фотодіодів та фотодіодних матриць у якості первинних перетворювачів для реєстрації та ідентифікації вибраних органічних сполук методами оптично стимульованої люмінесценції.

Розділ 1. Сучасний стан СПЕКТРАЛЬНих МЕТОДів АНАЛІЗУ Інформативних параметрів хімічних речовин

1.1. Основні характеристики електромагнітного випромінювання.

Спектральні методи дослідження будови і властивостей хімічних з'єднань і методи контролю якості продукції, що на них базуються засновані на взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, що приводить до виникнення в ньому різних енергетичних переходів – електронних, коливальних, обертальних, а також переходів, пов'язаних зі зміною напрямку магнітного моменту електронів і ядер.

Діапазон електромагнітного випромінювання, що викликає зміни в речовині, аналізовані спектральними методами, включає -промені, рентгенівське, ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне, а також мікро- і радіохвильове випромінювання [24].

Електромагнітне випромінювання прийнято характеризувати рядом величин.

1. Довжина хвилі – лінійна одиниця, що характеризує найменшу відстань між точками, що коливаються в однакових фазах. Залежно від довжини хвилі в електромагнітному спектрі зазвичай виділяють наступні ділянки:

|  | -промені; |
| --- | --- |
|  | рентгенівські промені; |
|  | ультрафіолетове світло; |
|  | видиме світло; |
|  | інфрачервоне випромінювання; |
|  | мікрохвильове випромінювання; |
|  | радіохвильове випромінювання. |

2. Частота коливання – кількість коливань в 1 сек.

– швидкість світла.

3. Хвильовие число

4. Енергія коливань, обумовлена рівнянням Планка-Ейнштейна,

|  | (1.1) |
| --- | --- |

де h = 6,62 х 10-27 – універсальна постійна Планка [6].

Зрозуміло, що природа взаємодії випромінювання сильно розрізняються за своєю енергією з речовиною, буде принципово різною. Наприклад, вплив -випромінювання пов'язане з протіканням ядерних процесів, випромінювання рентгенівського діапазону призводить до електронних переходів у внутрішніх електронних оболонках атома, випускання УФ або видимого світла або поглинання його речовиною – наслідок зміни енергетичного стану зовнішніх валентних електронів, поглинання інфрачервоного або мікрохвильового випромінювання пов'язане з енергетичними переходами між коливальними і обертальними рівнями молекул. Поглинання випромінювання радіохвильового діапазону призводить до зміни орієнтації спінів електронів або ядер атомів.

1.2. Класифікація спектральних методів

Спектроскопію і спектри класифікують за рядом ознак:

1. По областях електромагнітного випромінювання (радіочастотна, мікрохвильова, інфрачервона (ІЧ), видима і ультрафіолетова (УФ), рентгенівська, -променева). Спектри УФ, видимої та ІЧ-областей називають оптичними, а відповідний розділ спектроскопії – оптичною спектроскопією.

2. За характером взаємодії випромінювання з речовиною спектроскопію ділять на спектроскопію поглинання (абсорбційну спектроскопію), випускання (емісійну спектроскопію), розсіювання (спектроскопію комбінаційного розсіювання) і відображення (спектроскопію відображення).

3. За типом досліджуваних об'єктів спектроскопію поділяють на атомну і молекулярну [7].

Атомна спектроскопія вивчає речовину, що знаходиться в стані розрідженого атомарного газу або пари, і, отже, може дати інформацію лише про елементний склад аналізуючої речовини. Молекулярні спектри містять інформацію не тільки про елементний склад аналізуючої  речовини, а й про те, як атоми з'єднані між собою в молекулі. Інша важлива відміннність (і перевага) молекулярної спектроскопії від атомної (за винятком рентгенівської) полягає в тому, що в процесі отримання спектрів речовина може залишатися незмінною.

4. За фазового стану аналізуючої речовини (спектроскопія газів, рідин, розчинів, твердих тіл).

5. За характером вивчення спектроскопію підрозділяють на класичну спектроскопію (некогерентного випромінювання) і лазерну спектроскопію (спектроскопію когерентного випромінювання).

1.3. Вимоги до практичного застосування молекулярної спектроскопії

Завданням молекулярної спектроскопії є отримання відомостей про будову і її властивості молекул і речовини в цілому на основі закономірностей його взаємодії з електромагнітним випромінюванням. Електромагнітне випромінювання має властивості як хвильового руху, так і потоку частинок (так званий корпускулярно-хвильовий дуалізм). Хвильова природа світла була експериментально доведена Томасом Юнгом при вивченні інтерференції. Одним із доказів квантової природи електромагнітного випромінювання є ефект Комптона. Для суворого опису взаємодії випромінювання з речовиною майже завжди залучається концепція квантів світла (фотонів), тоді як для орієнтовної оцінки поведінки великого числа фотонів корисні хвильові уявлення [21].

Енергія випромінювання безпосередньо пов'язана з частотою співвідношенням  ( - постійна Планка, дорівнює ) і виражається в електронвольтах (еВ), в зворотних сантиметрах (см-1) або кілокалоріях (ккал). Співвідношення між цими одиницями наступне:   .

Сучасна молекулярна спектроскопія базується на квантової теорії, згідно з якою будь-яка молекула може існувати в стаціонарних станах, які відповідають певним енергетичним рівням. З одного стану в інший молекула може переходити, поглинаючи або випускаючи квант світла, енергія якого визначається різницею енергій вихідного та кінцевого стаціонарних станів. При цьому спектри молекул, пов'язані з переходами валентних електронів, з коливаннями ядер і обертанням молекули як цілого, розташовуються в оптичній області частот, що підрозділяється на інфрачервону, видиму і ультрафіолетову області (табл. 1.1).

Крім того, кожна з ІЧ-і УФ-областей ділиться на близьку і далеку (для УФ-області вакуумну) зони. У табл. 1.1 вказані довжини хвиль і хвильові числа для цих областей спектра, а також процеси, що відбуваються в результаті поглинання (або випромінювання) молекулами випромінювання цих областей спектра [16].

Таблиця 1.1

Оптична область спектру електромагнітного випромінювання

| Спектральна область | Довжина хвилі | Хвильові числа | Енергія, еВ | Процеси, які відбуваються в результаті взаємодії випромінювання з молекулою |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УФ: вакуумна близька | <200 200-400 | > 5·104 5·104 – 2,5· 104 | 105 – 107 | Електронні переходи |
| Видима | 400-700 | 2,5·104 – 1,3·102 | 10–1 – 101 | —х— |
| ІФ: близька далека | 700 - 7,5 ·104 7,5 · 104 - 106 | 1,5·104–1,3·102 1,3·102–10 | 10-2 – 10-3 | Коливання молекул Обертання молекул |

Молекулярні спектри – це спектри випускання, поглинання або комбінаційного розсіювання електромагнітного випромінювання вільними або слабо пов'язаними молекулами. Вони мають вигляд сукупності смуг (рідко ліній) в УФ, видимій, інфрачервоній і радіохвильової областях спектра. Положення смуг в спектрах випускання (емісійних молекулярних спектрах) і поглинання (абсорбції молекулярних спектрах) характеризується частотами , довжинами хвиль  або хвильовими числами , як правило в їх максимумі, і визначається різницею енергій Екінц. і Епоч., між якими відбувається перехід [35]:

|  | (1.2) |
| --- | --- |

Стан молекулярних систем, переходи між якими проявляються у вигляді тих чи інших молекулярних спектрів, мають різну природу і сильно розрізняються по енергіях. Рівні енергії деяких видів розташовані далеко один від одного, так що при переходах молекула поглинає або випромінює високочастотне випромінювання.

Відстань між енергетичними рівнями іншої природи не велике, а в деяких випадках, за відсутності зовнішнього поля, рівні зливаються (вироджуються). При малих різницях енергій переходи спостерігаються в низькочастотній області. Наприклад, ядра атомів деяких елементів і неспарені електрони володіють власним магнітним моментом.

Під час відсутності зовнішнього магнітного поля орієнтації магнітних моментів цих частинок довільні, тобто вони не квантуються, і відповідні енергетичні стани виродилися. При накладенні зовнішнього постійного магнітного поля виродження знімається і з'являється можливість переходу між рівнями енергії, які спостерігаються в радіочастотній області спектра. Так виникають спектри ЯМР і ЕПР.

Традиційно до власне молекулярних спектрах відносяться тільки спектри, пов'язані з оптичними переходами між електронно-коливально-обертальними рівнями енергії молекули, пов'язаними з трьома основними типами енергетичних рівнів молекули – електронними Еел., коливальними Екол. і обертальними Еоб., що відповідають трьом типам внутрішнього руху в молекулі [5].

| Емол. = Еел. + Екол. + Еоб. | (1.3) |
| --- | --- |

За Еел. приймають енергію рівноважної конфігурації молекули в даному електронному стані. Набір можливих електронних станів молекули визначається властивостями її електронної оболонки і симетрією. Коливальні рухи ядер в молекулі щодо їх рівноважного положення в кожному електронному стані квантуються так, що утворюється складна система коливальних рівнів енергії Екол .. Обертання молекули як цілого, як жорсткої системи пов'язаних атомів характеризується обертальним моментом кількості руху, який квантів, утворюючи обертальні рівні енергії Еоб. При цьому:

| Еел. > Екол. > Еоб. | (1.4) |
| --- | --- |

Зазвичай енергія електронних переходів має величину105 - 107 Дж/моль (кілька еВ), коливальних 103 - 105 Дж/моль (10-2 - 10-1еВ), обертальних 10 - 103 Дж/моль (10-5-10-3 еВ). Схема енергетичних рівнів молекули представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема енергетичних рівнів молекули [34]:

Е0, Е1, Е2 – електронних енергетичних рівнів молекули;

– коливальні рівні молекули в збудженому стані;

– коливальні рівні молекули в I збудженому стані;

J – обертальні рівні молекули

Таким чином, у молекули не може бути чисто електронних переходів, а можливі тільки електронно-коливально-обертальні (ЕКО) переходи. Очевидно, що число ЕКО-переходів у молекули свідомо більше, ніж електронних переходів атомів.

Спектри молекул, як правило, складніші і складаються з великого числа спектральних ліній, які, завдяки близькості своїх характеристик, найчастіше зливаються в спектральні смуги різної ширини.

Якщо на молекулу аналізованої речовини впливає випромінювання УФ і видимого діапазону, то в молекулі можуть відбуватися ЕКО-переходи типу «а», «б» (рис. 1.1). При цьому ЕКО-переходи типу «а» відповідають поглинанню УФ і видимого діапазону. Вони вивчаються електронною спектроскопією поглинання УФ і видимого діапазону, що лежить в основі фото- та спектрофотометрического аналізу. ЕКО-переходи типу «б» відповідають випускання випромінювання цього ж діапазону і лежать в основі явища люмінесценції і заснованого на ньому флуоресцентного аналізу [16].

Якщо молекула аналізованої речовини взаємодіє з ІЧ-випромінюванням, його поглинання призводить до зміни коливального стану молекули в межах основного електронного стану. Енергії мікрохвильового випромінювання досить лише для зміни обертальної енергії молекули в збудженому електронному стані.

1.4. Елементарні процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною

Згідно квантової теорії атоми (молекули) мають дискретні рівняння енергії. Внаслідок виконання закону збереження енергії для кожного елементарного процесу система може поглинати або випромінювати тільки такі фотони, енергія яких hv приблизно збігається з різницею енергій її рівнів. Для простоти будемо вважати, що випромінювання взаємодіє з атомами, які мають всього два рівні енергії:  і .

Існують три процес взаємодії випромінювання з речовиною.

Поглинання світла. В цьому випадку поглинається фотон з енергією , а атом здійснює квантовий перехід (рис. 1.4, а). Віднесену до одиниці часу ймовірність процесу поглинання випромінювання речовиною можна представити у вигляді [4]:

|  | (1.5) |
| --- | --- |

де - другий коефіцієнт Ейнштейна, або коефіцієнт Ейнштейна для поглинання,  - спектральна щільність випромінювання, пов'язана з його інтегральною інтенсивністю I співвідношенням , визначається формулою Планк [4]:

|  | (1.6) |
| --- | --- |

Імовірність поглинання випромінювання тим більша, чим більша щільність його випромінювання. Відповідно до цього спектральна щільності, потужності що поглинається буде [4]:

|  | (1.7) |
| --- | --- |

де  — число атомів з енергією .

Середнє число переходів з основного стану в збуджений  за проміжок часу від  до  дорівнюватиме:

|  | (1.8) |
| --- | --- |

Спонтанне випромінювання. Цей вид випромінювання відбувається при самовільному переході атома з більш високого рівня   на більш низький  (рис.1.2,б). Для виникнення такого процесу наявність зовнішнього поля випромінювання не є необхідним [2].

За квантовим уявленням мимовільний перехід атома при відсутності зовнішнього впливу відбувається миттєво, причому як момент випускання фотона, так і напрямок його руху носять випадковий характер. Позначимо віднесену до одиниці часу ймовірність даного процесу через . Ця величина є постійною і відноситься до конкретного квантовому переходу. Її прийнято називати першим коефіцієнтом Ейнштейна. Для системи, що знаходиться в першому збудженому стані , де є  не взаємнопоглинаючих атомів, число переходів за час dt складе [2]:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

де  — середнє число переходів. При цьому неможливо вказати, які саме атоми здійснюють ці переходи.

Інтегруючи рівняння (1.7), отримаємо [2]:

|  | (1.10) |
| --- | --- |

де — число атомів, порушених до рівня з енергією  в момент часу .

Рис. 1.2. Схема переходів між енергетичними рівнями  і : а) поглинання; б) спонтанне випромінювання; в) вимушене випромінювання [2].

Спектральна щільність потужності спонтанного випускання (потужність спонтанного випускання одиниці об'єму речовини) може бути обчислена за формулою:

|  | (1.11) |
| --- | --- |

Отже, енергія спонтанного випромінювання різних атомів в одиницю часу убуває з часом за експоненціальним законом. Оскільки акти спонтанного випромінювання різних атомів носять випадковий характер і не пов'язані за часом, цей тип випромінювання некогерентний.

Вимушене (індуковане) випромінювання. В цьому випадку випускання фотона викликається вже існуючим полем випромінювання, причому подібно спонтанному випромінюванню атом переходить зі стану  в стан  (рис. 1.2, в). Ймовірність такого переходу в одиницю часу пропорційна щільності енергії змушуючого електромагнітного поля  на частоті переходу  і деякому коефіцієнту , що характеризує ймовірність випромінювання атома [21]:

|  | (1.12) |
| --- | --- |

Коефіцієнт пропорційності  називається коефіцієнтом Ейнштейна для вимушеного випромінювання; він залежить тільки від властивостей атомної системи. Для такого випромінювання середнє число переходів із збудженого стану в основний   за проміжок часу від  до  визначається співвідношенням [21]:

|  | (1.13) |
| --- | --- |

Вираз для спектральної потужності вимушеного випускання має вигляд

|  | (1.14) |
| --- | --- |

Властивості індукованих переходів.

1. Імовірність індукованих переходів відрізняється від нуля тільки для випадків, коли енергія кванта зовнішнього електромагнітного поля збігається з різницею енергій двох розглянутих станів системи.

2. Кванти електромагнітного поля випромінювання при таких переходах тотожні квантам світла, що викликає ці переходи.

3. Ймовірність індукованих переходів в одиницю часу пропорційна щільності енергії зовнішнього поля в одиничному спектральному інтервалі.

Співвідношення між вірогідністю переходів при тепловій рівновазі. Припустимо, що атоми перебувають в термодинамічній рівновазі з полем випромінювання. У цьому випадку будь-який процес, що протікає в такій системі, компенсується зворотним процесом, тобто дотримується принцип детального рівноваги.

Розподіл часток по рівнях енергії при термодинамічній рівновазі описується відомою формулою Больцмана [1]:

|  | (1.15) |
| --- | --- |

де  — ступінь виродження -го рівня енергії,  — загальне число частинок в одиниці об'єму та число часток на рівні , — постійна, обчислена з умови нормування,  — енергія -го рівня,  — постійна Больцмана,  — температура.

Запишемо умови детальної рівноваги. У цьому випадку число атомів, що переходять в одиницю часу зі стану 2 в стан 1, повинно дорівнювати числу переходів в зворотному напрямку [9]:

|  | (1.16) |
| --- | --- |

Оскільки ставлення при рівновазі (для невироджених рівнів) визначається розподілом Больцмана, то вираз (1.9) можна переписати в наступному вигляді [9]:

|  | (1.17) |
| --- | --- |

де  і  — ступеня виродження рівнів 1 і 2.

З рівняння (1.17) можна знайти щільність енергії поля випромінювання розглянутої рівноважної системи:

|  | (1.18) |
| --- | --- |

Згідно постулату Ейнштейна випромінювання, що випускається і поглинається при рівноважних переходах між енергетичними станами розглянутої рівноважної квантової системи, описується формулою Планка для рівноважного випромінювання абсолютно чорного тіла. У разі його справедливості результати, що випливають з (1.17) і формули Планка, повинні збігатися. Спільне рішення цих рівнянь дозволяє отримати співвідношення, що зв'язують коефіцієнти  і , і потім, визначити їх значення. Так, при  величина іv зростає, а . Тоді, розділивши (1.16) на  і нехтуючи, отримаємо6

|  | (1.19) |
| --- | --- |

У випадку невироджених рівнів  і . Вище вже зазначалося, що коефіцієнти  і  визначаються тільки властивостями атома і не залежать від зовнішніх умов, в яких відбуваються переходи. Тому рівність , отримана для граничного випадку , справедлива завжди, в тому числі і у випадку відсутності теплової рівноваги.

Порівняння виразу (1.16) з формулою Планка з урахуванням дає наступне співвідношення:

|  | (1.20) |
| --- | --- |

Отже, ймовірність спонтанного випускання пропорційна коефіцієнту Ейнштейна для вимушеного випромінювання. Таким чином, всі три коефіцієнта Ейнштейна пов'язані між собою [1].

З позиції фотонних уявлень ці три процеси можна описати наступним чином: у разі спонтанного випромінювання атом, випускаючи фотон, переходить з рівня  на рівень  при вимушеному випромінюванні падаючий фотон також викликає перехід  — в результаті виникають два фотона (падаючий плюс зпущенний); 3) в процесі поглинання падаючий фотон поглинається, викликаючи перехід .

Слід зазначити, що при дослідженні процесів поглинання світла вимірюється наведена спектральна щільність поглинаючої потужності , що визначається різницею двох вимушених процесів (1.6) і (1.8). При розрахунку за (1.17) можна отримати:

|  | (1.21) |
| --- | --- |

де  — різниця щільності заселеності рівнів 1 і 2 з урахуванням їх статистичного ваги.

1.5. Класифікація електронних переходів.

У видимій і УФ-областях спектра кванти світла мають таку кількість енергії, що завдяки цьому електрони з найслабшими зв'язками - валентні електрони - можуть порушуватися і, відповідно, підніматися на більш високий енергетичний рівень.

Як електрони атомів (атомні спектри), так і електрони молекул поглинають фотони і випускають їх при поверненні в основний стан. Міграція електронів триває протягом приблизно 10-16 с1. Залежно від електронів, що беруть участь  можливі переходи між різними енергетичними рівнями.

Валентні електрони з'єднань прийнято поділяти на електрони σ- і π-зв’язків. У разі гетероатомів додаються ще незв’язані електрони неподілених пар, які визначаються як n-електрони. У збудженому стані електрони парами з протилежним спіном заселяють нижчі енергетичні рівні молекули. В результаті абсорбції квантів світла, чи фотонів, що відповідає енергії електрони можуть переходити в вакантний незв’язаний стан, що позначається верхнім індексом (зірочкою) поряд з символом електрона. При використанні такої класифікації можливі електронні переходи, представлені в табл. 1.2 [30].

Довгохвильові поглинання подвійних зв'язків, що відбуваються в результаті електронних переходів між вищими заповненими і нижчими вільними орбіталями; π-зв'язків молекул, відомі як π→π*-переходи. Подібні довгохвильові переходи можливі ще тільки при наявності атомів з електронами неподілених пар. Вони засновані на електронних переходах з незв’язуючих орбіталей атомів на порушені орбіталі молекул σ- або π-зв'язків (так звані n→σ* або n→π*-переходи) (рис. 1.3).

Таблиця 1.2.

Електронні переходи в сполуках [30]

| Символ | Вид переходу |
| --- | --- |
| π→π* | Перехід між заселеними і незаселеними енергетичними рівнями π-зв'язків |
| n→σ* | Перехід n-електрона з незв’язуючого атомного енергетичного стану на незаселений енергетичний рівень σ-зв'язків |
| n→π* | Перехід n-електрона з незв’язуючого атомного енергетичного стану на незаселений енергетичний рівень π-зв'язків |
| σ→σ* | Перехід між заселеним зв'язуючим і збудженим незв’язуючим енергетичним рівнем σ-зв'язків |
| N→R* | Переходи між основним станом і встановленими вище молекулярними орбіталями (N - збудженому стані, R - стан Рідберга) |

Абсорбція з'єднань, що містять тільки електрони σ-зв'язків, протікає, як правило, у вакуумній УФ-області нижче 180 нм. У цьому діапазоні, якому відповідають вже досить значні енергії збудження, виявляють також впорядковані смуги серій Ридберга (N→R*-переходи), які за аналогією з відповідними серіями атомних спектрів здійснюються в результаті збудження електрона на вище розташовані орбіталі молекул в напрямку їх іонізації.

Молекули зазвичай володіють одним синглетним станом з антипаралельними спінами електронів в якості незбудженого стану і - як синглетним, так і триплетним - станами з паралельними спінами електронів в якості електронно-порушуваних станів. Оскільки взаємодія між спіном електрона і електромагнітним полем світла не настільки активна, ймовірність зміни орієнтації спіна при електронному збудженні дуже низька. Тут діє правило відбору (як у випадку атомів), згідно з яким переходи дозволені тільки між станами рівними мультиплентності, тобто виключно між синглетними або між триплетними станами. Тому переходи з переорієнтацією спіна «заборонені». Із зростанням атомної ваги елементів в результаті так званого спін-орбітального зв'язку, тобто зв'язку спіна електрона з електронними орбіталями, стають можливі і синглетно-триплетні переходи, що викликають явища фотолюмінесценції [2].

Рис. 1.3. Схема π→π* і n→π*-переходів карбонільної групи [2]

Багато молекул володіють електронною конфігурацією з порушеними зв'язують і також незв'язуючими електронами. Наприклад, в разі карбонільної групи >С==O можуть порушуватися як зв'язуючі n-електрони, так і незв'язуючі n-електрони атома О (Рис. 1.8). У подібних випадках поглинання здійснюється, звичайно, при різних довжинах хвиль.

1.6. Методи розрахунку електронних переходів в багатоатомних молекулах

За рівняння  можна обчислити поглинання світла чисто теоретичним шляхом, якщо вдасться розрахувати різні енергетичнi стани молекули  і т.д. Шлях такого рішення виникає з квантової механіки і реалізується через рівняння Шредінгера. Однак точне теоретичне вимірювання можливе тільки для атома водню, а при атомній системі навіть з двох електронів правильне обчислення недосяжне через взаємний вплив електронів. На відміну від атомів, де фактором, що заважає можна вважати виключно електронні взаємодії, у молекул додатково ще доводиться брати до уваги взаємодії з іншими ядрами, як і самих ядер один з одним. Зв'язок молекули є наслідком електронного обміну через нерозрізненості, що призводить до ймовірності кінцевого життя електронів і відповідно їх заряду між ядрами [34].

Не існує чисто математичного способу розв'язання задач з власними значеннями молекул і, отже, уніфікованого опису хімічного зв'язку на основі квантової механіки. У двоатомних молекул ще цілком допустимий опис електронних станів за допомогою головного квантового числа, орбітального квантового числа, магнітного квантового числа і спінового квантового числа.

Але якщо молекула складається з декількох атомів, то її розгляд обмежується електроном, який виконує переходи. Отже, для проведення необхідних розрахунків доведеться вдаватися до спрощень, щоб уникнути відомих складнощів математичного характеру. Для вирішення такого роду проблем пропонується два принципово різних методи наближеного обчислення молекулярних функцій, а саме: молекулярно-орбітальний (МО) і валентних зв'язків (ВЗ) [28].

Метод валентних зв'язків використовує лінійні комбінації атомних орбіталей, виходячи від роздільних атомів і їх орбітальних функцій (атомні орбіталі). Молекулярно-орбітальний метод йде від вже готового скелета ядра молекули і так званих молекулярних орбіталей. При цьому енергетичні стани електронів в найпростішому випадку виходять з лінійних комбінацій відповідних атомних орбіталей в формі молекулярних орбіталей, а скелет молекули з його залишковими електронами розглядається як постійний. Таким чином, мова йде про одноелектронне наближення зі створенням так званої молекулярно-орбітальної схеми енергетичних рівнів для всіх електронів молекули.

Ці напівемпіричні способи мають величезне значення для теоретичної інтерпретації електронних спектрів. Вони дозволяють співвідносити смуги, що спостерігаються  з певними електронними переходами. Теоретично оцінювати можна не тільки області поглинання окремих смуг, але і відомості про інтенсивність і вплив відповідних заступників. Цікаве застосування можна тут побачити, наприклад, в розробці сонцезахисних засобів, що наносяться на шкіру. Їх завданням є захист шкіри шляхом поглинання небезпечних променів УФ (від 320 нм). На основі математичних розрахунків вдається теоретично структурувати відповідні молекули, які ще пропускають бажані промені УФ (до 320 нм), необхідні для отримання засмаги, і поглинають більшу частину небажаних променів УФ, здатних викликати рак шкіри (рис. 1.9) [17].

Рис. 1.9. Теоретичний розрахунок поглинання сонцезахисного засобу [17]

Такі розрахунки демонструють залежності між УФ-спектрами, напівхвильовими потенціалами, потенціалами іонізації і рядом інших властивостей.

Це означає, що в разі найбільшого числа органічних сполук, що поглинають в ближній УФ і видимій областях спектра, мова йде про мезомірні з'єднання з системами зв'язаних кратних зв'язків. Але не існує простого правила або методу, що дозволяє ідентифікувати один хромофор, бо на спектр впливає дуже багато чинників, так що довелося б мати справу з незліченною кількістю можливих структур.

Розділ 2. Люмінесцентні методи аналізу із застосуванням спектрофотометрії у видимому та УФ діапазоні довжин хвиль

2.1. Класифікація фотометричних методів

Фотометричним називається метод аналізу, заснований на вимірюванні поглинання випромінювання УФ і видимого діапазону речовиною, що знаходиться в молекулярному стані. Відповідно до класифікації, яку ми вже використали для спектральних методів, цей метод є методом молекулярної абсорбційної спектроскопії, в основі якої лежить зміна електронно-коливально-обертального стану речовини.

Фотометричний аналіз поділяють на колориметрію, фотометрію і спектрофотометрію. Якщо визначення інтенсивності поглинання світла тією чи іншою речовиною, що аналізується проводиться візуально, що можливо тільки, якщо речовина поглинає видиме світло, метод аналізу називають колориметричним [7].

Власне фотометричний і спектрофотометричний методи засновані на застосуванні для оцінки інтенсивності поглинання світла фотоелектронних пристроїв – фотоелементів і фотоелектронних помножувачів. Ці методи можуть бути використані для проведення якісної ідентифікації та кількісного визначення не тільки забарвлених речовин, але і речовин, прозорих у видимій області спектра [5].

Різниця між фотометрією і спектрофотометрією полягає в тому, що при проведенні фотометричного аналізу для монохроматизації випромінювання, що пропускається через аналізовану пробу, використовують світлофільтри, а при проведенні спектрофотометричного аналізу – монохроматори призменного або дифракційного типу, що дозволяє підвищити чутливість і точність визначення, тому що досягається більш точна установка приладу на максимум смуги поглинання речовини, що визначається. Також в такому випадку є можливість більш точної селекції відгуків діагностованих молекулярних сполук в багатокомпонентних системах.

2.2. Вид спектрів, положення спектральних смуг

Електронні спектри поглинання та вимушеного випромінювання речовини – графічне зображення розподілу енергії, що поглинається та перевипромінюєтся на певних довжинах хвиль. Способи подання спектрів розрізняються величинами, відкладають по осях х та у. По осі абсцис може бути відкладена довжина хвилі, частота, хвильове число. По осі у відкладають оптичну щільність, логарифм оптичної щільності, пропускання. Вибір системи координат визначається завданнями аналізу, досліджуваної області спектра та ін. Вид спектрів, зображених в різних системах координат, відрізняється (рис. 2.1) [8].

Рис. 2.1. Вид типових спектрів поглинання в УФ і видимій області

Рис. 2.2. Вид спектра поглинання в УФ і видимій області [8].

Так як енергія, що поглинається призводить до зміни не тільки електронного, але і коливального, і обертального станів поглинаючих молекул, що спостерігаються спектри поглинання являють собою широкі смуги з одним або декількома максимумами в безперервній області поглинання або декількома максимумами в різних областях, розділених областями пропускання. Особливу увагу слід приділити системі координат, в якій можуть бути побудовані спектри поглинання і на їх вигляд (рис. 2.1-2.3).

Смуги поглинання в електронному спектрі характеризуються довжиною хвилі та інтенсивністю, вимірюваними в максимумі. Положення смуги на шкалі довжин хвиль визначається різницею енергій станів, між якими відбувається перехід. Інтенсивність смуги поглинання визначається ймовірністю переходу.

Структурний елемент молекули, відповідальний за появу смуги поглинання в спектрі, називають хромофором. Поглинання світла даними ізольованим хромофором типова, тобто має певне значення  і смуги поглинання. Деякі атоми або групи атомів, приєднані до хромофорної системи, зміщують характерні смуги поглинання. Такі атоми і групи називаються ауксохромами [12].

Всі ці та інші взаємозалежності, використовуються для встановлення будови хімічного з'єднань, вивчення впливу різних умов на стан з'єднання.

Таблиця 2.1

Характеристичне поглинання деяких хромофорів [12,31].

| Хромофор | , нм | , л, моль·см |
| --- | --- | --- |
| С = С | 180 | 10000 |
| С = С – С = С | 220 | 20000 |
| С6Н5 | 200 | 7000 |
| - N = N - | 350 | 100 |
| Cl- | 181 | 10000 |
| Br- | 199,5 | 11000 |
| J- | 226 | 12600 |
| OH- | 194 | 12600 |
| NO3- | 302,5 193,6 | 7500 8800 |

Аніони деяких елементів при певних ступенях окислення, наприклад хрому, марганцю у вигляді сполук К2Сr2О7, К2СrО4, КМnО4, поглинають в різних частинах видимого діапазону. Катіони елементів перших періодів системи Менделєєва у видимій та ближній УФ-частинах спектра не поглинають, тобто їх розчини безбарвні.

Катіони важких металів поглинають або не поглинають УФ і видиме випромінювання в залежності від заповнення d-орбіталей. При повністю заповнених d-орбіталях, наприклад, у цинку і кадмію, розчини солей безбарвні. У Со, Ni, Cu – елементів, d-орбіталі яких недобудовані, розчини солей поглинають вивчення видимого діапазону.

Як видно з табл. 2.1, молекулярні спектри поглинання в УФ і видимій областях (особливо в УФ) мають низьку специфічність – смуги поглинання багатьох хромофорів перекриваються, вони широкі і дуже сильно спотворюються домішками, зміщуються під дією розчинників. Тому проводити ідентифікацію невідомої речовини тільки по її спектру поглинання практично не можна, за винятком деяких іонів і їх сольватокомплексів, наприклад, лантаноїдів (елементи 58-71) актиноїдів (елементи 90-103), які мають дискретну структуру, подібну до структури спектрів атомарних газів [12].

Фото- і спектрофотометричні методики кількісного визначення розроблені для більшості контрольованих компонентів харчових продуктів, дуже багатьох компонентів промислової продукції. За своєю застосовності в практиці заводських, контролюючих та дослідницьких лабораторій фотометрія є найпоширенішим методом, що пояснюється:

а) доступністю, дешевизною, простотою роботи і обслуговування устаткування – фотоелектроколориметрів, спектрофотометрів;

б) досить високими аналітичними характеристиками методу: межа виявлення  компонента, що визначається  може досягати 10-4-10-5 %, точність аналізу – 1-2%; метод експрес, не вимагає високої кваліфікації персоналу при виконанні масових аналізів [2, 5, 14].

2.3. Фізичні основи визначення кількісних параметрів молекулярних сполук методами спектрфотометрії

Кількісний фотометричний аналіз в більшості випадків заснований на перерахунку концентрації компоненту, що визначається його взаємодією з відповідним реагентом в з'єднанні, що поглинає світло УФ- або видимого діапазону, і вимірюванні оптичної щільності цього розчину на довжині хвилі , відповідної, як правило, максимуму поглинання (пропускання). Тут Iо – інтенсивність випромінювання джерела на довжині хвилі ; I – інтенсивність цього випромінювання, що пройшов через кювету з аналізованою речовиною:

|  | (2.1) |
| --- | --- |

або визначення коефіцієнту пропускання [3]:

|  | (2.2) |
| --- | --- |

З'єднання аналізованого компонента, що поглинає світло в зручній для проведення аналізу частини спектра, може бути отримано при впливі неорганічних реагентів. Наприклад, при взаємодії безбарвних з'єднань Fе (III) з роданідом калію утворюється комплекс яскраво-червоного кольору, при взаємодії Ni (II) з аміаком – яскраво-синій комплекс. Але таких реакцій також порівняно мало. Найчастіше для фотометричних визначень використовуються численні реакції неорганічних іонів з органічними реактивами, що супроводжуються утворенням забарвлених сполук. Наприклад, для визначення міді використовують дитизон, який утворює комплексне з'єднання, що характеризується  = 430 нм. Цинк з дитизоном утворює комплекс з  = 538 нм, нікель – з  = 665 нм [3,7].

Оптична щільність аналізованого розчину пов'язана з його концентрацією і іншими умовами вимірів законом БугераЛамберта-Бера

|  | (2.3) |
| --- | --- |

де , л / моль х см – молярний коефіцієнт поглинання або екстинкції. Цей коефіцієнт є молекулярною характеристикою речовини, що не залежить від концентрації і товщини поглинаючого шару. С - концентрація компонента, що визначається , моль / л; l – товщина кювети, см.

Якщо закон Бугера-Ламберта-Бера в аналізованій системі дотримується, то при фіксованій товщині шару речовини (кювети) оптична щільність лінійно залежить від концентрації речовини. Однак в реальних системах, закон Бугера-Ламберта-Бера дотримується не завжди [3].

Причини відхилення D від лінійної зв'язку з концентрацією речовини:

а) хімічні – міжмолекулярні взаємодії компонентів суміші, включаючи специфічні (водневий зв'язок, утворення ассоциатів) і хімічні взаємодії. Хімічні відхилення найчастіше істотні при високих концентраціях речовини;

б) інструментальні – занадто висока або занадто низька інтенсивність випромінювання, ширина щілини монохроматора, перевищує власну ширину смуги поглинання речовини, а також ефекти відображення, розсіювання випромінювання.

При проведенні кількісних визначень завжди проводиться перевірка дотримання закону світлопоглинання і найчастіше будуються градуювальні графіки по розчинам відомої концентрації. Головна вимога до використовуваних розчинників – відсутність власного поглинання розчинника на довжині хвилі, на якій проводиться вимір.

Рівняння Бугера-Ламберта-Бера показує, що основними параметрами фотометричного визначення є довжина хвилі , при якій проводиться вимірювання оптичної щільності , товщина кювети l і концентрація С поглинання розчину. На результати фотометричних вимірювань істотний вплив роблять також різні хімічні фактори, що зумовлюють повноту протікання фотометричної реакції, стійкість сполук, що утворюються, поглинаючих випромінювання, і інших реактивів, а також інші умови. Тому при проведенні фотометричного аналізу дуже важливо підібрати оптимальні значення основних впливаючих параметрів. При цьому слід враховувати основні взаємозв'язки, описані нижче. При визначенні в розчині однієї світлопоглинаючої речовини довжина хвилі, на якій проводять вимірювання, як правило, відповідає максимуму його смуги поглинання. Якщо в спектрі цього з'єднання є кілька смуг поглинання, для забезпечення максимальної чутливості аналізу вимірювання проводять, зазвичай, на довжині хвилі максимуму найбільш інтенсивної смуги. Якщо в спектрі поглинання речовини є плоскі максимуми, то фотометричні вимірювання бажано проводити на одній з довжин хвиль такого максимуму, так як в цьому випадку на результати вимірювань похибка установки довжини хвилі чинить менший вплив, ніж в разі використання гострих максимумів або крутоспадаючих ділянок спектральної кривої. Важливо також, щоб чутливість детектора в області аналітичної довжини хвилі була досить високою [4].

Кількісний фотометричний аналіз може бути здійснений методом калібрувального графіка, методом молярного коефіцієнта екстинціі, методом добавок, методом диференціальної фотометрії.

Метод калібрувального графіка полягає в тому, що в координатах «оптична щільність – концентрація» з використанням мінімум трьох стандартних розчинів світлопоглинаючого з'єднання визначаємого компонента будують калібрувальний графік, який, як випливає з закону Бугера–Ламберта-Бера, повинен являти собою пряму, що проходить через початок координат.

При відхиленнях від закону Бугера-Ламберта-Бера, тобто при порушенні лінійної залежності оптичної щільності розчину від його концентрації, число точок на графіку повинно бути збільшено [9].

Застосування калібрувальних графіків є найпоширенішим і точним методом фотометричних вимірів. Основні обмеження використання цього методу пов'язані з труднощами приготування еталонних розчинів і урахуванням впливу інших компонентів, які знаходяться в аналізованій пробі, не визначаються, але впливають на результати аналізу.

Метод молярного коефіцієнта поглинання полягає в тому, що визначають оптичну щільність декількох розчинів , для кожного розчину знаходять  і отримане значення  усереднюють. Потім вимірюють оптичну щільність аналізованого розчину  і розраховують концентрацію  за такою формулою [9]:

|  | (2.4) |
| --- | --- |

Застосування цього методу обмежена тим, що аналізована система принаймні в діапазоні досліджуваних концентрацій повинна строго підкорятися закону Бугера-Ламберта-Бера.

Метод добавок використовується при аналізі розчинів складного складу, так як дозволяє автоматично врахувати вплив компонентів, що заважають. Суть методу полягає в тому, що спочатку визначають оптичну щільність  аналізованого розчину, що містить компонент, який визначається невідомої концентрації , а потім в аналізований розчин додають відому кількість компонента, що визначається  і знову вимірюють оптичну щільність .

Оптична щільність  аналізованого розчину дорівнює [1,6]:

|  | (2.5) |
| --- | --- |

а оптична щільність аналізованого розчину з добавкою стандартного становить:

|  | (2.6) |
| --- | --- |

Вирішуючи рівняння щодо , отримуємо [1]:

|  | (2.7) |
| --- | --- |

або:

|  | (2.8) |
| --- | --- |

Метод добавок застосуємо для систем, що підкоряються закону Бугера-Ламберта-Бера. В іншому випадку можна використовувати калібрований графік, отриманий із застосуванням аналізованого розчину в якості фону.

Метод диференціальної фотометрії використовується при фотометрування інтенсивно забарвлених розчинів. У звичайній фотометрії порівнюється інтенсивність світла , котрий пройшов аналізований розчин невідомої концентрації, з інтенсивністю світла , що пройшов через розчинник. Коефіцієнт пропускання такого розчину дорівнює відношенню інтенсивностей [4]:

|  | (2.9) |
| --- | --- |

В диференціальній фотометрії другий промінь світла проходить не через розчинник, а через пофарбований розчин відомої концентрації – так званий розчин порівняння концентрації . Інтенсивність цього світла позначимо через ., а інтенсивність світла, що пройшло через аналізований розчин, . Відношення інтенсивностей  називають умовним коефіцієнтом пропускання :

|  | (2.10) |
| --- | --- |

Відношення  до  характеризує коефіцієнт пропускання розчину порівняння

|  | (2.11) |
| --- | --- |

Так як , а , то  або, перейшовши від коефіцієнтів пропускання до величиноптичної щільності:

| або , | (2.12) |
| --- | --- |

де  – відносна оптична щільність [1,4].

Це рівняння показує, що відносна оптична щільність, як і справжня оптична щільність пропорційна концентрації пофарбованої речовини, однак пряма  не проходить через початок координат (рис. 2.3).

Нехай, наприклад, оптична щільність аналізованого розчину дорівнює 4,0. Цю величину звичайної фотометрією досить точно виміряти не можна. Взявши замість розчинника розчин з , отримуємо відносну оптичну щільність . Цю величину оптичної щільності можна виміряти з достатньою точністю.

Рис. 2.3. Калібрувальний графік диференціальної фотометрії.

Таким чином, диференціальна фотометрія істотно розширює область концентрацій, доступну для точних фотометричних вимірів. Крім того, точність методик диференціальної фотометрії перевищує точність методик, заснованих на класичній фотометрії. При цьому потрібно пам'ятати, що, як показують теоретичні розрахунки і експериментальні дані, найбільш точні результати досягаються в тому випадку, коли оптична щільність розчину порівняння максимальна, а відносна оптична щільність мінімальна.

Рис. 2.4. Спектр поглинання двохкомпонентної суміші: 1– спектр компонента А; 2– спектр компонента В; 3– сумарний спектр [13].

Фотометрія і спектрофотометрія можуть бути продуктивно використані для аналізу багатокомпонентних систем. Якщо смуги поглинання двох або більше речовин, що знаходяться в одному розчині,  перекриваються, то аналіз суміші зводиться до визначення кожного компонента окремо. У разі перекривання смуг (рис. 2.4) для аналізу суміші використовують методи, засновані на законі адитивності оптичної щільності. Найбільш відомий з них метод Фірордта, що полягає у вимірюванні оптичної щільності суміші при декількох довжинах хвиль і складанні системи рівнянь, що включають невідомі концентрації компонентів суміші [23]. Нехай для суміші двох компонентів з концентраціями  і  виміряні оптичні щільності   і  при довжинах хвиль  і  відповідно. Тоді:

|  | (2.13) |
| --- | --- |
|  | (2.14) |

Система рівнянь з двома невідомими вирішується звичайними прийомами:

|  | (2.15) |
| --- | --- |
|  | (2.16) |

Зазвичай (але не обов'язково)  і  відповідають максимуму спектрів поглинання речовин. Застосування методу Фірордта вимагає підпорядкування обох компонентів основному закону світлопоглинання і попереднього визначення молярних коефіцієнтів поглинання речовин при двох довжинах хвиль [23,35].

Якщо в багатокомпонентної системі потрібно визначити тільки один компонент, то всі інші компоненти називають домішками, складовими фону. В цьому випадку можна провести спектрофотометричний аналіз без відділення домішок, використовуючи метод добавок, метод базової лінії, метод Аллена  та інші.

2.4. Люмінесцентні методи реєстрації кількісних та якісних параметрів хімічних сполук в багатокомпонентних системах

При поглинанні фотона електрон переходить на одну з вільних орбіталей (тобто на новий енергетичний рівень) і молекула виявляється в збудженому стані. Таких рівнів може бути декілька, і молекула може виявитися на будь-якому з них, в залежності від того, якою була довжина хвилі діючого випромінювання (див. рис. 2.5).

Зворотний перехід на основний рівень призводить до зменшення енергії системи, яка може виділитися по частинах, розтрата на коливальні рухи ядер і поступальний рух молекул розчинника, тобто теплоту, або ж ця енергія збудженого стану може виділитися однією порцією в вигляді кванта люмінесценції [8].

Важливо відмежувати явище люмінесценції від інших способів випромінювання світла молекулами. За визначенням С. І. Вавилова, люмінесценцією тіла в даній спектральній області називають надлишок випромінювання над температурним за умови, що це надмірне випромінювання має кінцеву тривалість, що перевищує період світлових коливань.

Рис.2.5. Електронні переходи в молекулі при поглинанні світла, флуоресценції і фосфоресценції.  Для близько збуджених рівнів (S1, S2, T) показано час життя відповідних станів в секундах [15].

Утворення електронно-збуджених молекул може бути не тільки результатом поглинання ними квантів світла, але і наслідком хімічних реакцій, електричного розряду та ін. Тому в залежності від джерела енергії при порушенні молекул кажуть про різні типи люмінесценції.

Люмінесценцію, що виникла в результаті освітлення молекул, називають фотолюмінесценції. Світіння, що супроводжує хімічні реакції, називається хемілюмінесценції (слабка хемілюмінесценція супроводжує, наприклад, вільннорадикальне ланцюгове окислення органічних сполук, включаючи ліпіди).

Багато живих організмів, наприклад світляки, бактерії, деякі морські організми, здатні випускати досить сильне світло в результаті реакцій, що каналізують специфічними ферментами; таке світіння називають біолюмінесценцією. У фізиці відомі явища термолюмінесценції, електролюмінесценції, сонолюмінісценції, тріболюмінісценції. Ці терміни вказують на те, що причиною утворення електронно-збуджених молекул в цих випадках є нагрівання зразків, пропускання електричного струму, вплив ультразвуком, тертя поверхонь [20].

2.5. Побудова схеми енергетичних рівнів і електронних переходів за спектрами поглинання і люмінесценції

У вихідному (не збудженому) стані молекули перебувають на найнижчому з можливих енергетичних рівнів (див. рис. 2.1), тобто на нижньому коливальному підрівні основного стану. У органічних молекул, що мають систему зв'язаних подвійних зв'язків, це стан синглетний, при якому спіни електронів на верхній заповненій орбіталі (S0) антипаралельні. Ймовірність самовільного переходу молекули на більш високий енергетичний рівень за рахунок теплової енергії молекул залежить від різниці в заселенні рівнів, яка визначається рівнянням Больцмана [3]:

|  | (2.17) |
| --- | --- |

де n0 і n - число молекул в основному і збудженому станах; ΔE - різниця енергій рівнів; k — постійна Больцмана; T - абсолютна температура.

Наприклад, в молекулі фенілаланіну ΔE для найближчих коливальних підрівнів ≅ 0,1 еВ (при 300K 1еВ ≅ 38 kT). Звідси знаходимо, що n/n0 = 2,2%.

Заселеність верхніх електронних рівнів ще нижча, так як ΔE між рівнями більше. Таким чином, в стані теплової рівноваги з навколишнім середовищем практично всі молекули знаходяться на найнижчому коливальному підрівні самого нижнього електронного рівня.

З основного стану S0 молекула може перейти на різні коливальні підрівні верхніх електронних енергетичних рівнів збудженого стану S1, S2 і т.д., поглинувши фотони відповідної енергії. Таким чином, довжина стрілок вгору на рис. 2.5 відображає частоти і довжини хвиль максимумів тонкої структури спектрів поглинання молекул по рівняннях: i .

Зазвичай доводиться вирішувати зворотну задачу: знаючи структуру спектра поглинання, будувати схему електронних рівнів. Приклад такої побудови наведено на рис. 2.6 [6].

Рис. 2.6. Схеми енергетичних рівнів і електронних переходів за спектрами поглинання і люмінесценції [6].

Зліва: спектри поглинання і люмінесценції в шкалі енергій (або частот) фотонів, положення максимумів вказані в нанометрах; справа: енергетичні електронні рівні.

Поглинання фотона відбувається за час порядку 10-14-10-15 с, протягом наступних 10-11-10-12 c, встановлюється теплова рівновага збудженої молекули з навколишнім середовищем. У стані рівноваги відносна заселеність підрівнів в збудженому стані, як і в основному, визначається рівнянням Больцмана. Тому фактично за 10-11 с відбувається розтрата частини енергії збудженого стану на тепловий рух оточуючих молекул (диссипація частини енергії фотона в теплоту). на схемі рис. 2.1 це виглядає як перехід збудженої молекули з різних коливальних підрівнів на нижній коливальний підрівень нижнього з порушених станів

У люмінісцентних молекулах порушений (синглетний) стан відносно стійкий: електрон може перебувати на відповідному рівні 10-9-10-8 с.

2.6. Основні закони люмінесценції

Згідно схеми на рис. 2.9 можна виділити декілька ключових законів що покладені в основу спектрофотометричних досліджень що дають змогу реєструвати квантовий вихід люмінесценції, які і послужили основою для створення самої схеми. Це закон Стокса, правило Каші, правило Левшина, закон Вавилова.

2.6.1 Закони Стокса

Спектром люмінесценції (флуоресценції або фосфоресценції) називають залежність виду: , де — інтенсивність світла люмінесценції в відносних одиницях, виміряна при довжині хвилі λ.

Відповідно до закону Стокса, спектр флуоресценції лежить в більш довгохвильовій області в порівнянні зі спектром поглинання того ж з'єднання. Це означає, що середня енергія квантів флуоресценції менша середньої енергії поглинених квантів. На рис. 2.6 дана закономірність проявляється в тому, що довжина прямих стрілок вгору (електронні переходи при поглинанні світла) в середньому більші довжини стрілок, спрямованих вниз (електронні переходи при флуоресценції і фосфоресценції). Причина такого явища вже була розглянута вище — це перетворення частини енергії поглиненого фотона в теплову енергію оточуючих молекул [5].

3.6.2 Правило Каші

Правило Каші відноситься до форми спектра флуоресценції при порушенні об'єкта світлом різних довжин хвиль. Випускання квантів флуоресценції завжди відбувається з нижнього порушеного рівня молекули, незалежно від того, на який рівень був покинутий перед цим електрон в результаті поглинання фотона. Це означає, що довжиною хвилі не була збуджена молекула (різні вертикальні стрілки вгору на 6 схемі), випромінювання буде відбуватися з одного і того ж стану молекули, і спектр флуоресценції у всіх випадках буде однаковим. Отже, спектр флуоресценції (і фосфоресценції) не залежить від довжини хвилі збуджуючого випромінювання .

Правило Каші і закон Стокса мають велике значення при проведенні спектрофлуориметричних вимірювань. Відповідно до закону Стокса, для збудження люмінесценції використовують випромінювання з довжинами хвиль, меншими короткохвильового кордону спектра флуоресценції. Завдяки цьому розсіяне об'єктом збудливе світло може бути повністю прибраний за допомогою світлофільтрів або монохроматора і не заважає реєстрації люмінесценції [3].

Якщо в розчині люмінісціює одна речовина, то на формі спектра люмінесценції довжина хвилі збудження не позначається (правило Каші). Це дозволяє використовувати спектрофлуориметр для якісного і кількісного аналізу люмінісцюючих речовин.

3.6.3 Правило Левшина

Правило Левшина, зване також законом дзеркальної симетрії, стверджує, що спектри флуоресценції за формою дзеркально симетричні довгохвильовій смузі спектра поглинання, якщо вони побудовані в шкалі частот (енергій). Ілюстрацією цього правила можуть служити спектри поглинання і флуоресценції антрацену, наведені на рис. 2.3. Таке явище можна пояснити тим, що властивості молекули, зокрема відстань між коливальними підрівнями і ймовірності переходів на них, близькі у молекул в основному і в електронно-збудженому станах. Це говорить про те що геометрія молекул в електронно-збудженому стані мало змінюється в порівнянні з основним станом.

Рис. 2.7. Правило дзеркальної симетрії спектрів поглинання і флуоресценції (правило Левшина). Зліва: спектри; праворуч - електронні рівні і переходи [2].

2.6.4 Закон Вавілова

Закон Вавилова полягає в тому, що квантовий вихід флуоресценції не залежить від довжини хвилі збудження люмінесценції. Квантовим виходом люмінесценції називають відношення числа квантів, висвітлених у вигляді люмінесценції, до числа поглинених зразком квантів. Очевидно, що ця величина може приймати значення від 0 до 1.

Від чого залежить квантовий вихід? Поглинання кванта світла в області основного електронного переходу призводить до утворення молекули в збудженому стані (див. рис. 2.1), тобто в стані S1. Імовірність переходу молекули зі стану S0 в стан

S1 при поглинанні фотона дорівнює одиниці і не залежить від довжини хвилі поглиненого фотона. Випромінювальний перехід молекули з нижнього підрівня порушеного стану відбувається з ймовірністю η, меншою одиниці, і супроводжується висвічуванням кванта флуоресценції. Очевидно, що η і є квантовий вихід флуоресценції. Він менше одиниці, оскільки є певна ймовірність (1 η) безвипромінювальних переходів в основний стан безпосередньо або через триплетний стан, а також інших способів розтрати енергії [10].

|  | (2.18) |
| --- | --- |

Сутність закону Вавілова полягає в тому, що на якому б рівні порушеного стану не виявилася молекула при поглинанні фотона (а це залежить від довжини хвилі збуджуючого світла), питання про те, бути чи переходу випромінювальним чи ні, вирішується тільки після того як молекула розтратила частину енергії збудження в тепло (різну в різних випадках) і виявилася на нижньому коливальному підрівні нижнього рівня збудженого стану (де вона знаходиться найдовше).

2.7. Виявлення залежностей інтенсивності люмінесценції з концентрацією речовини в багатокомпонетних системах

Якісний люмінесцентний аналіз заснований на порівнянні форми спектрів досліджуваної суміші речовин з формою спектра індивідуальних сполук, які можуть входити до складу досліджуваної суміші. З причин, викладених нижче, необхідно використовувати розчини з низькою оптичною щільністю (наприклад, менше 0,1), інакше потрібно враховувати ефекти екранування і реабсорбції. Як і в випадку абсорбційної спектрофотометрії, для ідентифікації флуоресціюючої речовини найбільше значення мають положення максимуму, наявність та характер тонкої структури спектрів, півширина смуг флуоресценції. Важлива особливість флуоресценції суміші декількох з'єднань полягає в тому, що спектр суміші змінюється при зміні довжини хвилі збудження, оскільки при різних довжинах хвиль можуть переважно порушуватися різні сполуки.

2.8.1. Флуорисцентний аналіз

Перейдемо до кількісного визначення флуоресцентної речовини в розчині. Припустимо, що на кювету з розчином флуоресцентної речовини падає монохроматичний пучок світла з потужністю I0.. Кількість поглиненої світлової енергії дорівнює , де T — пропускання розчину. Із загальної кількості поглинених фотонів частина, рівна квантовому виходу флуоресценції η, висвітиться зразком в різних напрямках і в усій спектральної області люмінесценції. З цього загального світлового потоку за допомогою світлофільтрів або монохроматора можна виділити і сфокусувати на приймач світла світловий потік, який буде зареєстрований у вигляді фотоструму Iлюм [23]:

|  | (2.19) |
| --- | --- |

Таким чином, інтенсивність люмінесценції Iлюм пропорційна інтенсивності збуджуючого світла I0, квантовому виходу люмінесценції η, коефіцієнту поглинання світла (1 – T).

Рис. 2.8. Схема проведення кількісного люмінесцентного аналізу [3].

Коефіцієнт пропорційності K залежить від тілесного кута, в межах якого зібране світло люмінесценції, ширини вирізуючої монохроматором або світлофільтром спектральної області, пропускання монохроматора або світлофільтру і чутливості приймача світла (рис. 2.8).

Важливо отримати залежність інтенсивності вимірюваної люмінесценції від концентрації і властивостей люмінесційованої речовини, для чого виразимо світлопропускання через концентрацію і молярний коефіцієнт поглинання [3]:

|  | (2.20) |
| --- | --- |

Розкладемо отриману ступеневу функцію в ряд; при малих значеннях  можна знехтувати вищими членами ряду і отримати остаточний вираз для кількісного люмінесцентного аналізу:

|  | (2.21) |
| --- | --- |

Отже, при низькій оптичній щільності розчинів інтенсивність люмінесценції пропорційна концентрації флуоресціюючої речовини. На цьому заснований кількісний флуоресцентний аналіз. Необхідно мати стандартний розчин визначуваного з'єднання з відомою концентрацією ; вимірюють інтенсивність флуоресценції такого розчину  і інтенсивність флуоресценції досліджуваного розчину . Концентрація речовини в досліджуваному розчині  легко визначається з відповідної системи рівнянь [3, 19].

Для зразків з низькою оптичною щільністю рівняння (2.4) переходить в рівняння (2.6). Так як K і η — постійна, то можна сказати, що спектр збудження  флуоресценції в розведених розчинах збігається (за формою) зі спектром поглинання флуоресціюючого з'єднання.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Таким чином, проаналізувавши люмінесцентні методи аналізу із застосуванням спектрофотометрії у видимому таУФ- діапазоні довжин хвиль, можна зробити висновок, що люмінесцентний аналіз знайшов застосування в різних областях науки і техніки.

У випадку кількісного визначення хімічних сполук використовуються методи флуоресценції, які включають в себе різні операції з розділення, очищення складових, обробки продукту флуорохромами та ін. Абсолютна чутливість люмінесцентного методу досить висока. Відносна концентрація речовини також може бути дуже малою, – для яскраво люмінесціюючих речовин вона становить величину порядку 10-10г/г. Даний метод застосовують для кількісного визначення поліциклічних органічних сполук, вітамінів, білків, нітратів, сульфідів, ціанідів, токсичних металів у складі продуктів, для діагностики псування овочів, плодів і виявлення в продуктах консервантів, лікарських препаратів, канцерогенних речовин та ін.

Якщо збудження люмінесценції здійснюється монохроматичним світлом, то з'являється можливість виміряти залежність інтенсивності люмінесценції від довжини хвилі збуджуючого світла. Характер цієї залежності ясний з рівняння (2.19).

Оскільки квантовий вихід флуоресценції для конкретної флуоресціюючої речовини, відповідно до закону Вавілова, від довжини хвилі збудження не залежить (так само як і константа К), ясно, що форма спектра збудження повторює форму залежності від довжини хвилі коефіцієнта поглинання, тобто функції . Таким чином враховуючи Стоксів зсув і правило Левшина (рис. 2.7) можна вибрати спектральний діапазон досліджень, у якому буде знаходитися максимум енегій квантового виходу люмінесценція. Виділивши «спектральне вікно» певного діапазону за допомогою смугових фільтрів і оптичного скла з відоммим коефіцієнтом поглинання, можно проводити в ньому вимірювання інтенсивності люмінесценція без використання складних диспергуючих елементів на базі монохроматорів та дифракційних решіток.

Розділ 3. Вимоги до обладнання для кількісного та якісного молекулярного аналізу в УФ та видимому інтервалах довжин хвиль

3.1. Класифікація спектрофотометричного обладнання

Прилади, які використовуються для проведення фотометричного і спектро-фотометричного аналізу – фотоелектроколориметри і спектрофотометри. Вони повинні виконувати дві основні задачі:

– розкладати поліхроматичне світло по довжинах хвиль і виділяти потрібний інтервал довжин хвиль;

– оцінювати поглинання світла речовиною при обраній довжині хвилі.

Кожен прилад включає: джерело випромінювання, пристрій для виділення потрібного інтервалу довжин хвиль (монохроматор або систему світлофільтрів), кюветноє відділення, детектор, перетворювач сигналу, індикатор сигналу (шкалу або цифровий лічильник).

Типові джерела випромінювання в фотометрії – лампа розжарювання з вольфрамовою ниткою, дейтерієва або галогенокварцева лампи. Ці джерела дають випромінювання в широкій області спектра, тому випромінювання потрібно монохроматизувати.

У фотометрії вимірюється не абсолютне значення оптичної щільності, а різниця оптичної щільності досліджуваного розчину і розчину, оптична щільність якого прийнята за нуль (розчин порівняння). Кювету, в яку поміщають досліджуваний розчин, називають робочою, а кювету для розчину порівняння – кюветою порівняння. Обидві кювети повинні бути по можливості ідентичними. Основна вимога до кюветах – прозорість в спостережуваної області спектра. Для роботи у видимій області кювети виготовляють зі скла, для УФ-області кювети повинні бути виготовлені з кварцу.

Приймачі випромінювання – фотоелементи і фотопомножувачі. Прилади можуть мати однохвильову і двоххвильову оптичні схеми.

Застосування фотометрії в контролі якості продукції. Застосування цього виду аналізу в контролі якості продукції як харчового, так і промислового призначення найширше і різноманітне. Фотометрія використовується для кількісного визначення таких компонентів продуктів харчування як барвники, білки, цукру, жири, нітрити та нітрати, токсичні елементи. Вона використовується при визначенні змісту багатьох компонентів різноманітних промислових товарів. Широке застосування методу пов'язано, в першу чергу, з доступністю, дешевизною і простотою обслуговування приладів, які використовуються для здійснення методу, – фотоелектроколориметрів і спектрофотометрів. При цьому аналітичні характеристики методу досить високі. Наприклад, чутливість більшості розроблених фотометричних методик досягає 10-5 моль/л, точність визначення – 1-2%. Метод відносно багатьох визначених компонентів відрізняється високою універсальністю та вибірковістю.

Традиційні спектрофотометри в УФ та видимому інтервалах довжин хвиль складаються з наступних основних вузлів:

• джерела випромінювання,

• диспергуючого елемента (системи світлофільтрів або монохроматора),

• камери зразка,

• детектора (приймально-реєструючого пристрою).

У спектроскопії УФ- і видимій областях спектра розрізняють два види приладів: фотометр і спектрометр [1].

Фотометри при обраних встановлених довжинах хвиль вимірюють поглинання, причому довжина хвилі вибирається за допомогою оптичних фільтрів в ході променів. Такі пристрої використовуються тільки для кількісних аналізів і не призначені для реєстрації спектрів.

Спектрометри послідовно і автоматично реєструють окремі довжини хвиль, причому довжина хвилі встановлюється за допомогою дифракційної решітки. Щоб компенсувати відмінності в залежній від довжини хвилі інтенсивності світла , спектрометри можуть мати двопроменеве виконання.

3.2. Джерела світла

Як джерела світла в УФ і видимій областях знаходять застосування випромінювачі із суцільним, або з лінійчатим спектром. Останні можуть використовуватися тільки в фотометрах, де окремі лінії виділяються за допомогою оптичних фільтрів. Відповідні інтерференційні фільтри з шириною смуг від 10 до 15 нм пропонуються для кожної ділянки спектру. Випромінювачам із суцільним спектром потрібний монохроматор для спектрального розкладання променистого потоку.

Серед випромінювачів з лінійчатим спектром найбільшою популярністю користується ртутна спектральна лампа завдяки її високій інтенсивності і можливості отримання великого числа ліній.

Оскільки тиск заповнення у цих ламп впливає на спектральний розподіл інтенсивності, то в залежності від області застосування вибираються лампи високого, середнього або низького тиску.  Лампи низького тиску заповнення (від 1 до 100 Па) досить інтенсивно випромінюють лінії в УФ-області спектра. Так, цікава для хімікоаналітичних цілей лінія близько 254 нм у цього виду ламп володіє дуже високою інтенсивністю [5].

Лампи середнього і високого тиску заповнення (від 0,1 до 10 бар) мають рівномірний розподіл інтенсивності в ультрафіолетовій і видимій областях спектра. Рисунок 3.1 демонструє спектральний розподіл інтенсивності галогенною лампою високого тиску. Тут чітко видно обумовлену відносно високим тиском частину суцільного спектра.

Якщо розглядати виключно спектрометри, то в цьому випадку в якості джерел світла припустимі лише випромінювачі з безперервним розподілом енергії. При цьому для УФ-області спектра пропонуються дейтерієві, а для видимої області - вольфрамово-галогенні лампи. Спектри випромінювання цих обох видів ламп представлені на рис. 3.2. При проходженні по всьому інтервалу довжин хвиль досягається за рахунок переключення дзеркал автоматична зміна світла - з дейтерієвої лампи на галогенну [2].

Рис. 3.1. Спектр випромінювання Hg-лампи високого тиску (зліва) та ксенонової лампи (справа).

Рис. 3.2. Спектр випромінювання дейтерієвої лампи (зліва) 
і галогенної лампи (праворуч) [2].

Якщо доводиться використовувати всю спектральну область при наявності одного-єдиного випромінювача, то в такому випадку найбільш підходящими вважаються ксенонові лампи. З рис. 3.3 видно, що ксенонові лампи в значній частині спектра дають безперервне випромінювання, а в середній частині виходять кілька накладених один на одну вузьких ліній. Але завдяки високій частці суцільного спектра можна для великої УФ/ видимої області вибирати будь-яку бажану довжину хвилі. Однак при цьому слід враховувати, що всі ці джерела світла в граничних інтервалах довжин хвиль показують сильне зниження інтенсивності випромінювання.

Багато ксенонових ламп класифікуються як «лампи без озону», так як вони мають кварцову колбу, що є непроникною для світла нижче 250 нм. З цієї причини значно скорочується озонування навколишнього повітря, так що відпадає необхідність в спеціальному відвідному обладнанні. Пряме світло лампи ні в якому разі не повинне потрапляти в очі: яскраві УФ-промені руйнують сітківку і рогівку ока.

3.3. Диспергуючий елемент

Суцільне світло від джерела освітлення в широкому спектральному діапазоні, проходячи через диспергуючий елемент, послідовно заповнює весь простір. Сучасні диспергуючі елементи у випадку високої спектральної точності вимірювань являють собою монохроматори, що у своїй більшості містять дифракційні решітки, якість яких визначається, крім іншого, розміром і числом штрихів. У подвійних монохроматорах часто вибираються також комбінації з призм і решіток, що безсумнівно підвищує якість пристрою.

Слід розрізняти плоскі і увігнуті дифракційні решітки. Плоскі решітки, як правило, нарізаються механічним способом, причому індивідуальна форма окремого штриха визначає довжину хвилі для максимальної ефективності («кут блиску»). Увігнуті решітки виготовляються голографічним способом і не мають власне кута блиску. Вони не досягають пікової ефективності решіток зі штрихами, яка може становити навіть 95%, але зате забезпечують більш рівномірну, розподілену по всій області спектра, але в цілому дещо меншу ефективність. Голографічні решітки відрізняються, природно, мізерно малими похибками, генеруючи в 10-100 разів менше розсіяного світла. [29].

Для щілинної функції надзвичайно важливо, щоб вхідні і вихідні щілини монохроматора могли одночасно налаштовуватися на різну спектральну ширину. При традиційному застосуванні (в разі спектрометрів послідовної дії) через вихідну щілину з спектра виділяється одна-єдина довжина хвилі, тобто ми маємо справу з монохроматичністю. Світло потрапляє в камеру зразка, яка - на відміну від ІК-спектроскопії - розташовується позаду диспергуючого елемента, щоб проба якомога менше піддавалася впливу високоенергетичного випромінювання [29].

Світло буде володіти тим більшою монохроматичністю, ніж більш вузьку щілину вдається встановити. Однак зменшення ширини щілини обмежена вимогою, що стосується досягнення максимально сприятливої для вимірювання інтенсивності пропущеного світла, і залежить, отже, від сили світла пристрою і чутливістю детектора.

Променистий потік, що виходить із щілини має, таким чином, якусь кінцеву «спектральну ширину», порядок величини якої становить від 0,5 до 2 нм і яка - поряд з похибками вимірювання і зчитування - обмежує точність визначення положення смуг спектра поглинання.

3.4. Фотодетектори

Фотодетектори зазвичай класифікують на підставі зовнішнього або внутрішнього фотоефекту. Крім того, існують класи фотодетекторів, які засновані на термоефекті або на фотохімічній реакції. Чутливість різних фотодетекторів залежить від області електромагнітного спектра, тому їх використовують в найбільш підходящих спектральних діапазонах (див. рис. 3.1 і 3.2) [1].

Рис. 3.3. Класифікація основних типів фотодетекторів що застосовуються в спектрофотометрії[1].

Рис. 3.4. Конструкції найбільш застосовуваних фотодетекторів, що можуть використовуватися в оптичній спектрофотометрії [2].

Табл. 3.1.

Матеріали напівпровідникових фотодетекторів і спектральні діапазони їх застосування

| Матеріал детектора | Спектральний діапазон (мкм) |
| --- | --- |
| Si | 0,2-1,1 |
| Ge | 0,8-1,8 |
| ln(Ga)As | 1,0-3,8 |
| lnSb | 1,0-7,0 |
| InSb (77 К) | 1,0-5,6 |
| HgCdTe (77 К) | 1,0-25 |

У таблиці 3.1 наведені деякі напівпровідникові матеріали придатні для виготовлення напівпровідникових фотодетекторів з їх піковою спектральною чутливістю [8].

3.4.1. Фотодетектори із зовнішнім фотоефектом

Фотодетектори цього класу засновані на так званому ефекті Ейнштейна, або на зовнішньому фотоефекті. Фотони здатні вибивати електрони з фотокатода, що виготовляється зі сплавів лужних металів з напівпровідниковими елементами: Sb-Cs, Na2-K-Sb, Cs-Te і інших. При цьому катод стає позитивно зарядженим. Вибиті з катода електрони при відповідній напрузі досягають анода, і ми спостерігаємо індукований світлом електричний струм  «фотострум». Щоб уникнути взаємодії з молекулами повітря фотокомірку необхідно вакуумувати. Фотострум можна значно підсилити - в цьому випадку вийде фото помножувач. У ФЕУ ряд дінодів зі зростаючим потенціалом утворює каскадне збільшення потоку електронів.

Збільшення струму електронів може досягати 106-107 крат. ФЕУ є одними з найбільш чутливих фотодетекторів, але вони відрізняються відносно високою вартістю, великими розмірами, труднощами в експлуатації, механічною крихкістю і високими вимогами до стабілізації напруги живлення [1,8].

Рис. 3.5. Залежність між фотострумом в високоякісному фотопомножувачі і інтенсивністю падаючого світлового потоку.

На рис. 3.5 представлена лінійна залежність між фотострумом в фотоупомножувачі і інтенсивністю падаючого світлового потоку.

Залежно від матеріалу катода і вхідного вікна ФЕУ вони застосовуються в основному в УФ/идимому діапазоні. Однак після винаходу «Hamamatsu» нового катода (з InGaAs) область застосування фото помножувачів розширилася на ближній ІЧ діапазон аж до 1 700 нм, але при цьому потрібно охолодження. Слід зазначити, що фотопомножувачі можна ще розділити на два класи за типом конструкції: з боковим і торцевих фотовікном.

Сучасна версія фотопомножувача вдає із себе багатоканальну плату. У конструкції цього фотопомножувача застосовується оригінальна конструкція посилення фотоелектронів. Мікроканальна плата робиться із сплавлених оптоволокон, серцевина яких виготовлена зі скла, а оболонка — з легованого свинцем силікатного скла. Серцевина оптоволокна витравлюється, і виходять трубки з внутрішнім діаметром менше 15 мкм. Довжина кожної трубки становить 500 мкм. Внутрішні поверхні трубок покриваються шаром з напівпровідника, а плата з двох сторін за допомогою напилення покривається металічними електродами. Таким чином, кожна окрема трубка працює як фотопомножувач. При подачі напруги (зазвичай 1 000 В) коефіцієнт посилення пристрою становить приблизно 10 000. Для отримання цільностей посилення мікроканальної плати можна з'єднувати послідовно, але з втратою дозволу. Подібні підсилювачі зображення успішно застосовуються в діодних пристроях або спектрометрах з CCD (ПЗС) реєстрацією [5].

3.4.2. Фотодетектори з внутрішнім фотоефектом

У напівпровідникових детекторах кванти потрапляючого на них світла збільшують кількість носіїв вільного заряду в твердому тілі (це так званий внутрішній фотоефект). На рис. 3.7 представлені типові криві чутливості фоторезистора (Cd-Se) і двох фотодіодів (Si, Ge) в порівнянні з чутливістю ока людини в спектральному діапазоні світла лампи розжарювання. Світло через вхідне вікно потрапляє на фотокатод. Внаслідок зовнішнього фотоефекту електрони з катода під впливом прикладеної напруги прискорюються по  індивідуальним трубках МКП і потрапляють на фосфореєструючий екран. Тут прискорені електрони знову перетворюються в світло і розпізнаються діодною матрицею або приладом зарядового зв'язку (ПЗЗ) = CCD детектором

Рис. 3.6. Принцип роботи мікроканальної плати (МКП).

Фотопровідники і фоторезистори виготовляються з сульфіду заліза або сполук кальцію; зміна їх опору не залежить від напрямку струму. Фотодетектори цього типу відрізняються низькою швидкістю перемикання (<10 Гц). Напівпровідникові детектори з pn-поверхневим переходом поділяються, в залежності від електричної схеми, на фотоелементи (працюють без прикладеної напруги) і фотодіоди (працюють при напрузі в реверсному напрямі). Напруга на фотоелементах збільшується логарифмічно зі збільшенням щільності потоку світла (цей ефект використовується в абсорбційної спектроскопії, в фотодіодах реверсивний струм пропорційний щільності потоку світла. Як матеріали напівпровідникових фотодетекторів використовуються германій (висока фоточутливість) і кремній (низька температурна залежність темнового струму). Частотні межі даних пристроїв лежать в мегагерцовому діапазоні [10].

Спеціальні фотодіодні матриці з 512 або 1 024 щільно упакованими окремими діодами використовуються в якості фотодетекторів в діодних спектрометрах. У фототранзисторах є два рп-переходи, що є додатковим підсилюючим фактором, однак «темновий шум» в цих приладах також посилюється, що не сприяє підвищенню межі виявлення.

Рис. 3.7. Чутливість напівпровідникових детекторів в порівнянні з чутливістю ока людини і емісійним спектром лампи розжарювання [10].

Функціонування лавинних діодів засноване (аналогічно фотопомножувачам) на механізмі внутрішнього посилення малих сигналів. Під впливом світла в даних приладах утворюються пари носіїв зарядів, які прискорюються напругою таким чином, що при іонізації зіткненням їх кінетичної енергії досить для утворення подальшої пари носіїв заряду.

Коефіцієнт посилення лавинних діодів зазвичай складає 100 (тобто на кілька порядків нижче, ніж в фотопомножувачах). Основним недоліком лавинних діодів є їх сильна температурна залежність.

Всі детектори, як і людське око, мають залежною від довжини хвилі чутливість. У фотопомножувачів матеріал катода визначає положення максимуму чутливості і її спектральний розподіл. Довгохвильова межа чутливості задана потенціалом виходу електронів при цьому матеріалі катода. Щоб відображати всю УФ/видиму-область, застосовують складні (багатокомпонентні) лужні фотокатоди. Для матеріалу вікна вибирають або кварц (з перекриттям всього УФ-спектра), або боросилікатне скло, яке обмежує УФ-область на рівні нижче 300 нм [2].

Стандартом ДІН нормована УФ/видима область спектру для 200-780 нм. Комерційні пристрої пропонуються в більшості випадків в інтервалі від 190 до 900 нм. Дані, наведені в проспектах для діапазону вимірювання нижче 190 нм, релевантні лише за умови, що весь спектрометр продувається азотом (шляху проходу світла, монохроматор, камера зразка). В іншому випадку при довжині хвилі нижче 190 нм випромінювання буде повністю поглинатися киснем повітря.

3.5. Види і характеристики кювет для спектрофотометричних вимірювань в УФ та видимій області довжин хвиль.

Широко поширеним способом реєстрації є вимірювання в розчині, для чого використовуються кювети - зазвичай з товщиною шару 1 см. Однак при необхідності можлива менша (до 0,1 мм) або велика (до 100 мм) товщина. Для проб невеликого обсягу пропонуються кювети зі зменшеним поперечним перерізом, але з тією ж товщиною оптичного шару. Оптична проникність визначається матеріалом кювети, в якості якого знаходять застосування різні види скла. Так, оптичне скло прозоре тільки до довжини хвилі близько 300 нм. Для вимірювання всій УФ-області до 190 нм потрібні кювети з більш дорогого кварцевого скла [8].

У найпростішому варіанті кювети заповнюються вручну і поміщаються в камеру зразка. Іноді пристрої оснащуються відповідними направляючими санчатами для одночасного прийому відразу декількох кювет. Поряд з варіантами ручного заповнення користуються популярністю також кювети, що самозаповнюються і виконані з завантаженням через лійку, що знаходиться за межами камери. Спорожнення і промивання здійснюються шляхом підключення невеликого всмоктуючого насоса. В інших випадках розчин проби подається за принципом всмоктування через тефлоновий шланг. Для безперервних вимірювань в режимі реального часу є спеціальні кювети з прокачуванням [14].

Зрозуміло, що камера зразка повинна бути надійно закрита від навколишнього простору лабораторії. Її розміри вибираються з розрахунком на те, щоб забезпечувалося термостатування не тільки кювети, а й самої камери. Це дозволяє виключити вплив екстремальних температур на електроніку вимірювального пристрою. Геометрія ходу променів розраховується таким чином, щоб і при великій товщині шару (наприклад, 10 см) хід променів не стикався з краями кювети.

В залежності від конкретного застосування і типу вимірювань розроблено велику кількість конструкцій кювет, які значно відрізняються за ціною. Вибір тієї чи іншої кювети залежить від концентрації зразка, його обсягу, спектрального діапазону і температури вимірювань. Вимірювання в УФ діапазоні нижче 320 нм, наприклад, вимагають застосування кварцового скла; вимірювання при температурах, відмінних від кімнатної, можливі при використанні спеціальних кюветотримачів, що забезпечують заданий рівень температури. Низькотемпературні вимірювання, наприклад при температурі рідкого азоту або рідкого гелію, здійснюються з застосуванням так званих судин Дьюара. При біохімічних вимірах часто потрібні анаеробні умови, тобто відсутність кисню в навколишньому середовищі. Це досягається пропусканням над зразком газів типу аргону, ксенону або азоту. Зазвичай кювети виготовляються з пластмаси, скла або кварцового скла (див. рис. 3.8).

Рис. 3.8. Основні типи кювет застосовані в рамках наших спектрофотометричних досліджень (а – вертикальна  кювета, металева нестандартна; б – горизонтальна стандартна кювета, в – проточна металева бікювета (зразок + контроль).

Стандартні кювети мають зовнішні розміри: 12,5х12,5х45 мм, а внутрішні – 10х10 мм. Кювети з меншим внутрішнім об'ємом, що випускаються одним виробником, мають той же зовнішній розмір, що і стандартні, але внутрішній, наприклад 10х1,25 мм. Проточні мікрокювети мають внутрішній обсяг усього кілька мікролітрів і дозволяють, наприклад в колоночній хроматографії, проводити спектральні вимірювання в процесі елюювання. При флуоресцентних вимірах трикутні кювети дозволяють проводити вимір флуоресценції з тієї ж поверхні, на яку падає збудливе світло, а загальнодоступні (прямокутні) - з поверхні, перпендикулярної падаючому променю після його проходження через вимірюваний обсяг [21].

В наших дослідження ми застосовували наступні типи кварцевих кювет (рис. 3.8) прозорих в УФ та видимій області довжин хвиль, порівняльні характеристики яких можна бачити на рис. 3.9:

Рис. 3.9. Порівняння проходження світла в загальнодоступній кюветі певної товщини, ультрамікрокюветі і кюветі з нержавіючої сталі з вертикальним ходом променя.

У більшості спектрометрів (і спектрофотометрів) застосовуються стандартні кювети, які призначені для такого розміщення, яке передбачає горизонтальну траєкторію променя світла. Основним недоліком подібних кювет є те, що тільки невелика частина зразка (близько 10%) висвітлюється вимірюваним світлом. В разі великої цінності зразка або доступності його в невеликому обсязі, можна використовувати мікрокювети або ультрамікроб-кювети з об'ємом 50 або навіть 2,5 мкл. Кювети дуже маленьких обсягів виявляють капілярні властивості, і виникають проблеми з утворенням пухирців повітря, що вимагає дегазації. Нарешті, з таких кювет складно витягти назад зразок.

Відповідно до закону Ламберта-Бера, поглинання пропорційне довжині траєкторії променя світла, що проходить через зразок. Тому для слабопоглинаючих зразків використовується багаторазове проходження променя світла через вимірюваний обсяг, що супроводжується багаторазовим відображенням всередині кювети. Ця продедура використовується, зокрема, в абсорбційній спектроскопії слабопоглощаючих газів - ІЧ спектроскопії ослабленого внутрішнього відображення. Для УФ - видимого діапазону вона менш важлива.

3.6. Вимірювання спектрів при кількісному та якісному люмінесцентному аналізі

У випадку люмінесцентної спектрофотометрії проби, що підлягають дослідженню можуть бути представлені у всіх трьох агрегатних станах. Для вивчення складу речовин найсприятливішими є спектри газу, при яких зв'язок між поглинанням світла і структурою окремих молекул в найменшій мірі порушується міжмолекулярними взаємодіями. Але для цілого ряду сполук такий варіант не годиться, оскільки вони в допустимих межах температур не мають необхідної летючість.

Тому найбільш поширеним способом реєстрації залишається вимір в сильно розбавленому розчині, причому використовуються кварцові кювети з нормальною товщиною шару в 1 см. Витрата речовини тут зовсім невелика, і, як правило, знаходять застосування розчини від 10-2 до 10-5 моль/л [18].

Як розчинники можуть розглядатися всі речовини, які не виявляють самопоглинання в досліджуваній області спектра.

Розчинники, які використовуються в УФ-спектрі, і їх гранична проникність в інтервалі коротких хвиль спектри поглинання з точки зору положення, інтенсивності та форми їх смуг в порівнянні зі спектрами газу змінені тим більше, чим сильніше міжмолекулярні взаємодії між розчиненим речовиною і розчинником, так що для цілей спектроскопії як розчинники найбільше підходять неполярні  вуглеводні – гексан, гептан або циклогексан (табл. 3.2).

Реєстрація спектрів поглинання та люмінесценції здійснюється переважно у формі графіка, де оптична щільність Е наноситься щодо довжини хвилі λ. Оскільки коефіцієнти оптичної щільності окремих смуг поглинання можуть відрізнятися до декількох десяткових порядків, то лише в логарифмічному масштабі навіть зовсім слабкі смуги здатні ще проявитися поряд з областями дуже інтенсивних поглинань. Отримані таким чином спектри поглинання та виходу люмінесценції можуть грати роль маркерів при ідентифікації тих чи інших речовин. У випадку проб, у яких компонент, що цікавить в біологічних матеріалах або при відносно сильному основному поглинанні відрізняється занадто слабкою абсорбцією, проблеми вибору способу вимірювання намагаються вирішувати на основі або диференціальної, або похідної спектрометрії [21].

Таблиця 3.2.

Перелік найчастіше використовуваних розчинників

| Розчинник | Мінімальна допустима довжина хвилі |
| --- | --- |
| Вода | 185 нм |
| Ацетонітрил | 190 нм |
| Петролейний ефір | 195 нм |
| Циклогексан | 195 нм |
| Метанол | 200 нм |
| Етанол | 200 нм |
| Складний ефір | 210 нм |
| Дихлорметан | 220 нм |
| Хлороформ | 237 нм |
| Тетрахлорметан | 257 нм |
| Бензол | 270 нм |

Особливо цінні відомості про будову досліджуваної речовини дає теоретична розшифровка спектрів, яка робить абсорбційну спектроскопію у видимій і УФ-областях незамінним допоміжним засобом для будь-якої сучасної хімічної лабораторії.

3.7. Багатокомпонентний аналіз

Якщо в одній пробі міститься кілька речовин, спектри яких накладаються один на одного, значить, доведеться мати справу з так званим «факторним аналізом». При багатокомпонентному аналізі передбачається, що лінійність закону Ламберта-Бера виконана для всіх компонентів і що ніякі взаємодії не порушать існуючу адитивність.

Мета такого аналізу полягає у вимірюванні концентрацій по сумарним спектрам на основі змістів окремих компонентів в сумішах. Кожен спектр реконструюється за допомогою лінійної комбінації значущих чинників, причому відповідні значущості служать в якості коефіцієнтів. Тоді можна за допомогою множини лінійної регресії встановити кореляції між значущим чинником і вимірюваними величинами екстинкції.

Припустимо, для  n компонентів в пробі треба виміряти оптичну щільність при n різних довжинах хвиль. При двокомпонентному аналізі було б цілком достатньо вимірювання при двох довжинах хвиль.

Наприклад індивідуальні спектри трьох зразків і результуючий сумарний спектр має вигляд:

|  | (3.1) |
| --- | --- |
|  | (3.2) |

Це означає, що оптична щільність при довжині хвилі , складається з фактора , помноженого на концентрацію речовини  плюс фактора , помноженого на концентрацію речовини  . Відповідним чином отримують і оптичну щільність при довжині хвилі . Дані фактори повинні бути спочатку визначені на основі спектрів окремих компонентів. При суміші з двох компонентів маємо тоді два рівняння з двома невідомими, СА і СВ, які вирішуються математичним шляхом. При n компонентах використовують відповідно n рівнянь, тобто n значень оптичної щільності при n різних довжинах хвиль, щоб визначити всі концентрації окремих компонентів [18,21].

На перший погляд, проведення такого факторного аналізу здається досить ризикованою справою. До деякої міри це вірно, оскільки саме калібрування, як при будь-якому кількісному аналізі, вимагає тут особливої ​​ретельності. З іншого боку, цей аналіз надзвичайно простий і в більшості випадків займає набагато менше часу, ніж альтернативні методи. Більш досконалі спектрометри мають у своєму розпорядженні для цієї мети відповідне програмне забезпечення, що значно полегшує проведення факторного аналізу завдяки управлінню через меню.

3.8. Засоби реєстрації квантового виходу люмінесценції в спектрофотометричних дослідженнях.

3.8.1. Флуориметр із світлофільтрами

Одна з переваг методу реєстрації люмінесценції полягає в тому, що для вирішення багатьох біологічних завдань не потрібне використання складних і дорогих приладів. Якщо не потрібно проведення точних спектральних вимірювань або застосування техніки дослідження швидко протікаючих процесів, а потрібно виміряти інтенсивність флуоресценції при збудженні і реєстрації в щодо широкої області спектра, то можна використовувати найпростіший флуориметр зі світлофільтрами.

При вимірі люмінесценції істотним є вибір світлофільтрів, необхідних для поділу світла, що порушує люмінесценцію, і світла люмінесценції. Світлофільтр для збудження люмінесценції повинен пропускати світло тільки в області поглинання досліджуваної речовини і не повинен пропускати світло в області, в якій зразок люмінесціює. Світлофільтр для люмінесценції повинен пропускати люмінесценцію, але збудливе світло повинне повністю їм поглинатися. Підбираючи таку пару світлофільтрів, слід домагатися їх хорошого схрещення: складені разом ці два світлофільтри зовсім не повинні пропускати світло (рис. 3.26) [27].

Рис. 3.10. Використання схрещених світлофільтрів для вимірювання люмінесценції: К - кювета зі зразком; 1 і 2 - світлофільтри; (1 + 2) - спектр пропускання схрещених фільтрів. Зліва: схема проходження світла; справа: спектри пропускання світлофільтрів.

При перестановці схрещених світлофільтрів фотострум фотоелементу або фотопомножувача, обумовлений люмінесценцією, повинен зникати (закон Стокса). В експерименті іноді необхідно зробити невеликі доопрацювання заводського приладу, такого як флуориметр, які дозволяють різко розширити його можливості. Наприклад, встановивши одну поляроїдну плівку на шляху збуджуючого світла перед кюветою і застосуваши систему поляроїдних плівок після кювети, можна вимірювати також величини поляризації люмінесценції. Можна вивчати кінетику процесу, користуючись проточними кюветами або додаючи розчини в кювету, забезпечену мішалкою [11].

3.8.2. Спектрофлуориметр

Спектрофлуориметри призначені для реєстрації спектрів люмінесценції або спектрів збудження люмінесценції. В ідеалі спектрофлуориметр складається з двох монохроматорів; один — для виділення монохроматичного збуджуючого світла, інший — для вимірювання спектра люмінесценції (рис. 3.14). Комерційні прилади, як правило, забезпечені кварцовими кюветами товщиною 1 см, кут між напрямками збудження і люмінесценції дорівнює 90° [12].

Таке розташування напрямку збудливого пучка і вимірюваного світла люмінесценції дозволяє збирати значну частину світу люмінесценції і, що не менш важливо, виключити люмінесценцію самої кювети, так як флуоресценція стінок не потрапляє на фотоприймач. Однак ця конструкція передбачає вимір зразків з малою оптичною щільністю, які до того ж не дуже сильно розсіюють світло. В зразках з високою оптичною щільністю світиться тільки тонкий шар розчину, прикрпленого до передньої стінки кювети, і описаний прилад вимірює лише малу частина світла люмінесценції. Щоб уникнути цього, в разі зразків з високою оптичною щільністю потрібно використовувати тонкі кювети, а вимір флуоресценції проводити з того боку кювети, на яку падає збудливе випромінювання [21].

| Рис. 3.11. Структурна схема спектрофлуориметру: | 1 – лампа; 2 – лінзи; 3 і 5 – диспергуючі елементи; 4 – кювета із зразком; 6 – ФЕУ; 7 – блок живлення ФЕУ; 8 – підсилювач; 9 – самописець; I0 – збуджуюче світло; Іл – люмінесценція зразка. |
| --- | --- |

При вимірі розчинів з малою оптичною щільністю така схема вимірювання спереду не дає переваги в порівнянні з вимірюванням збоку, оскільки флуоресценція кювети реєструється разом з флуоресценцією розчину і, отже, зростають вимоги до матеріалу кювет. Зате збільшення оптичної щільності зразка в цьому випадку не супроводжується зниженням інтенсивності вимірюваної люмінесценції При вимірах слабкої люмінесценції зростають вимоги до світлосили спектральних приладів, чутливості приймача світла, відсутності розсіяного світла в диспергуючому елементі. Особливу увагу слід звертати на можливу люмінесценцію кювети, розчинника і домішок до реактивів.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Основною передумовою правильного фотометричного вимірювання можна вважати наявність надійної високоякісної оптики. Відповідні характеристичні параметри, як то: мале розсіяне світло, висока фотометрична точність і хороша довготривала стабільність, - можуть бути просто запозичені з специфікацій обладнання. Знання цих даних дозволяє зробити правильний вибір на користь тих чи інших фотометрів від різних виробників.

Не менш важливе значення має також найбільш підходяща для поставленої аналітичної задачі реалізація методу і, нарешті, простота і надійність проведення аналізу. Це можливо лише за умови, що процес визначення буде недвозначним і ясним, з чіткою ідентифікацією зразків і наочним представленням результатів.

Концентраційні вимірювання займають в рутинній аналітиці одне з найважливіших місць. На основі оптичної щільності та належних до них стандартних концентрацій прилад виконує необхідні обчислення і складає відповідний градуйований графік. Найпростішу інтерпретацію забезпечує аналіз на основі однієї довжини хвилі, причому оптична щільність зазвичай вимірюється в максимумі спектру з подальшим обчисленням концентрації.

Якщо в одній пробі міститься кілька речовин, спектри яких накладаються один на одного, передбачається, що лінійність закону Ламберта-Бера виконана для всіх компонентів і що ніякі взаємодії не порушать існуючу адитивність. Тоді проводятся вимірювання концентрацій по сумарним спектрам на основі вмісту окремих компонентів в суміші. Кожен спектр реконструюється за допомогою лінійної комбінації значущих чинників, причому відповідні значущості служать в якості коефіцієнтів. Тоді можна за допомогою множини лінійної регресії встановити кореляції між значущим чинником і вимірюваними величинами екстинкції.

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МАКЕТУ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ТА АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАНЬ

4.1. Методи та засоби вимірювання кількісних та якісних параметрів вибраних хімічних сполук у багатокомпонентних системах в рідкій фазі методами люмінесцентної спектрофотометрії.

Основною люмінесцентною характеристикою більшості органічних сполук являються спектри люмінесценції та збудження, а також інтенсивність люмінесценції.

Рис. 4.1. Схема установки для вимірювання люмінесценції: С - джерело (наприклад, ксенонова лампа або УФ-світлодіод), ДЕ1 і ДЕ2 – диспергуючі елементи, З - зразок, Ф - фільтр, Д – детектор [27].

Принципова схема установки для вимірювання цих характеристик зображення на Рис. 4.1. Як джерело Д  може використовуватися як джерело світла з безперервним спектром випускання, так і з лінійчатим спектром. При використанні джерела світла з безперервним спектром випускання, наприклад, ксенонові лампи, довжини хвилі збудження задається диспергуючим елементом М1, а дисперсор М2 формує довжини хвиль в необхідному діапазоні вимірювання спектра люмінесценції. При вимірюванні спектру збудження, навпаки. довжини хвилі випромінювання фіксується десперсором М2, тоді як довжини хвиль збудження скануються в необхідному діапазоні за допомогою диспергуючого елементу М1. Очевидно, що при використанні в якості джерела збудження джерела світла з лінійчатим спектром, наприклад, азотного лазера, реєстрація спектра збудження неможлива. Подібну конструкцію в тому чи іншому вигляді має більшість промислових вимірювальних комплексів здатних до реєстрації спектрів поглинання та виходу люмінесценції досліджуваних зразків.

Рис. 4.2. Різні геометрії вимірювання спектрів люмінесценції [27].

Зйомку спектрів люмінесценції та збудження розчинів доцільно проводити, маючи в своєму розпорядженні джерело і детектор під. кутом, щоб уникнути попадання непоглиненої частки збуджуючого випромінювання на детектор.

У якості прикладу можна навести наступні вимірювальні комплекси з можливістю реєстрації виходу люмінесценії і флуоресценції вітчизняного та зарубіжного виробництва конструктивні рішення яких ми вирішили застосувати в розробці нашого проекту:

1. Багаторежимний рідер GloMax Discover. Данний вимірювальний прилад має наступні режими роботи – люмінесценція, люмінесценція з фільтрами, флуоресценція, BRET і FRET, поглинання. Прилад має широкий діапазон для роботи зі слабкими і сильними біолюмінесцентними зразками.

GloMax Discover оснащений вбудованими шейкером, термостатом і планшетним комп'ютером для керування приладом. Для роботи із зразками використовується ПО GloMax Discover, USB-порт і бездротове з'єднання з локальною мережею що забезпечують зручну роботу і зберігання даних.

Данний вимірювальний засіб має 3 режими роботи:

1) Реестрація люмінесценції.

Випромінювач: ксенонова лампа. Детектор: фотоумножувач, верхнє зчитування. Режими зчитування: світіння, спалах, кінетика, повтор. Швидкість зчитування: менше 1 хв. для 96-ямкового планшета, менше 3 хв. для 384-ямкового планшета.

Динамічний діапазон: 9 log Перехресні перешкоди: <3x10"5 (білий 96-ямковий планшет Corning, кат.А 3912).

Спектральний діапазон: 350-650 нм Люмінесценція з фільтрами: 4 попередньо стандартних фільтра люмінесценції: 495 нм SP *, 530 нм LP *, 540 нм SP *, 600 нм LP * і порожня позиція під фільтри користувача (можна замовити у Promega).

Рис. 4.3. Загальний вигляд рідера з можливістю реєстрації люмінесценції Promega GloMax Discover PE4 (2016 р.)

2) Реестрація флуоресценції.

Випромінювач: світлодіод певної довжини хвилі. Детектор: PIN-фотодіод, верхнє зчитування. Межа виявлення: 2 фмоль флуоресцена на / 200 мкл. Динамічний діапазон: 6 log, залежить від дослідження.

Вибір довжини хвилі: 5 стандартних оптичних фільтрів збудження і емісії в комплекті і порожні позиції для фільтрів збудження і емісії користувача.

Спектральний діапазон: УФ спектр (Збудж. 365 нм, Ем. 415-445 нм), синій спектр (Збудж. 475 нм, Ем. 500-550 нм), зелений спектр (Збудж. 525 нм, Ем. 580 - 640 нм) , червоний спектр (Збудж. 625 нм, Ем. 660 - 720 нм), AFC спектр (Збудж. 405 нм, Ем. 495-505 нм). Одиниці виміру: RFU

3) Вимірювання коефіцієнту поглинання (УФ - видимий спектр)

Випромінювач: ксенонова лампа. Детектор: фотоумножувач, верхнє зчитування. Динамічний діапазон: 0-4 OD при 260 і 280 нм.

Межа виявлення: 0.1 OD Спектральний діапазон: 200-600 нм. Вибір довжини хвилі: 9-позиційне колесо фільтрів в комплекті з фільтрами

Фільтри: 230,260,280,320,405, 450,490,560 і 600 нм, ширина смуги 10 нм.

2. Безреагентний аналізатор визначення нітратів у воді методом трьоххвильової фотометрії в УФ-області спектру «Сенсор-Л» розробки інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського.НАН України.

Даний вимірювальний засіб використовує хемілюмінесцентний метод визначення нітратів і нітритів у водах з використанням газової екстракції діоксиду азоту та детективації по світлу розчину люмінолу, має межі виявлення нітратів в розчинах 0,03 мг/дм3.

Рис. 4.4. Загальний вигляд вимірювача «Сенсор-Л» [22].

Представлений дослідний зразок пристрою для визначення концентрації нітратів (рис. 4.4) включає корпус з установленими всередині модулем з джерелом УФ-випромінювання на трьох довжинах хвилі, кюветою  та модулем з фотоприймачами. Модуль випромінювача обладнаний УФ-світлодіодами з потужним світлом, спектральна яскравість яких на два порядки перевищує дейтерієву лампу при струмі 20 мА на довжині хвилі 265 нм.

Обробка результатів вимірювань дозволяє визначити концентрацію тих домішок, на які налаштовано прилад, та передавати інформацію на віддалений пункт збору інформації. Схематичне зображення оптико-механічного модуля для кореляційної спектрометрії зображено на рис.4.5.

Рис. 4.5. Схематичне зображення пристрою для фотометричного визначення нітратів: 1 – корпус пристрою; 2 – модуль з джерелом УФ-випромінювання; 3  УФ-світлодіоди; 4 – кювета; 5 – фотоприймачі; 6 – модуль обробки (ПК) [22].

Проаналізауваши відомі на даний час схемні рішення і моделі аналізаторів квантового виходу люмінесценції що працюють в області довжини хвиль 0,3-1,2 мкм (таблиця 4.1), можна дійти висновку, що більшість з них мають у своєму складі лампи розжарювання різної будови, у якості джерела випромінювання. Таке рішення дозволяє отримати неперервний спектр випромінювання в широкому діапазоні довжин хвиль, але в  той же час потребує стаціонарного джерела живлення, і великих витрат електроенергії. До того ж, такі прилади схильні до частого виходу з ладу внаслідок пошкодження крихких скляних елементів джерел випромінювання внаслідок вібрації, ударів та інших негативних впливів зовнішнього середовища, або внаслідок деградації ламп розжарювання що мають ресурс до 1500-2000 годин.

Таблиця 4.1.

Порівняльна характеристика вітчизняних та зарубіжних УФ-спектрофотометрів з можливістю реєстрації квантового виходу люмінесценції досліджуваних зразків в рідкій фазі

| № п/п | Назва | Спектральний діапазон, нм | Роздільна здатність, нм | Оптична схема | Габаритні характеристики, мм, маса, кг | Джерело випромінювання/Фотодетектор | Ціна, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрометр Ocean Optics TORUS-25, 2015 США [ | 360-825 нм | ~ 1,6 нм | Тороідальна ВГДР (довжина хвилі блиску 400 нм) | 149,9х119,4х63,5 3,1 кг | Світлодіодна матриця Кремнієвий лінійний ПЗЗ | 101100 |
| 2 | Спектрометр Carl Zeiss CGS UV-NIR,2016 Німеччина | 190-1020 (190-935) | UV-VIS: <2.2 NIR: <2.5 і (UV-VIS: <2.0 NIR: <2.0) щілина 50 (40) мкм | Плоске поле Сферичне дзеркало НДР | 78х30х75, 0,3 кг | Метало-галогена лампа ПЗЗ (Back-thinned) | 6370 |
| 3 | Аналізатор рідини Флюорат-02-5М*, 2014, Росія | 250-900 | 4,5; 9,0; 15,0 | Селекція світлових потоків здійснюється світлофільтрами розміщеними на турелі. | 305x320x110 6,5 кг | Метало-галогена лампа Фотодіод, ФЕУ | 81 34710 |

Продовження таблиці 4.1.

| 4 | Люмінесцентний аналізатор ІнСпектр L405, 2015 Росія | 475,3-753,6 | 0,45-3 | Монохроматор-спектрограф Черні-Тернера | 230х146х60 1,6 кг | Для збудження сигналу люмінесценції використовується лазер з довжиною хвилі 405 нм / ПЗС-лінійка | 48360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | UV / VIS Excellence, мод .: UV5, UV7, UV5Bio Швейцарія 2016 | 250-1200 | 190-1100 1,5; 1,9; | Однопроменева / Спектрограф на основі увігнутої дифракційної решітки | 208x255x228 6,4 кг | Ксенонова лампа / Діодна лінійка (ПЗЗ) | 61100 |
| 6 | DR900 Німеччина, Китай 2016 | 252-610 540-890 (540-1180) | 2,5 5,0 | Монохроматор на основі увігнутої дифракційної решітки, світлофільтри. Окремі ревізії – монохроматор з решітками Ешельє | 236х87х47 0,6 кг | Світлодіод / Кремнієвий фотодіод | 82 35880 |

Продовження таблиці 4.1.

| 7 | Promega GloMax Discover PE4 2014, Німеччина-Китай | 200-650 180-600 365-850 | 1,5 3,0 Межа виявлення: 0.1 OD Спектральний діапазон: 200-600 нм. | Фільтри: 230,260,280,320, 405, 450,490,560 і 600 нм, ширина смуги 10 нм. | 285х167х95 2,15 кг | УФ-світлодіод, ксенонова лампа. Детектор: фотоумножувач, ПЗС-лінійка | 55900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | «Люмінес», наш макет, 2018 | 210-1080 нм. 350-650 нм Люмінесценція з фільтрами: 4 стандартних фільтра люмінесценції: 365 нм, 495 нм , 540 нм, 600 нм | ±5 нм в діапазоні 265-780 нм Динамічний діапазон: 6 log, залежить від дослідження | УФ спектр (Збудж. 365 нм, Ем. 415-445 нм), синій спектр (Збудж. 475 нм, Ем. 500-550 нм), зелений спектр (Збудж. 525 нм) Виміри проводилися із світлодіодами 365 нм та 475 нм | 220х105х85 1,2 кг | Випромінювач: світлодіод певної довжини хвилі. Детектор: PIN-фотодіод, верхнє зчитування. Межа виявлення: 10-4 – 10-6 мг флуоресцена на / 1000 мл. | 18720 |

83

Також, описані вище моделі приладів мають у своєму складі дорогі типи детекторів висока селективність яких обмежена, зазвичай, вузьким діапазоном лінійності (наприклад, для більшості найбільш поширених детекторів типу PbS, AsGa, AsInGa діапазон лінійності складає 0,4-0,7 мкм).

Таким чином доцільним є удосконалення засобу та методу вимірювання виходу люмінесценції використовуючи типову структурну схему люмінесцентного фотометра (типу «СФ-ХХ») із використанням у якості джерела збудження потужного УФ-світлодіоду (з виходом світлового потоку на рівні 1 Вт) з високим ступенем спектральної стабільності та малошумного фотодетектору здатного працювати у всьому можливому діапазоні реєстрації люмінесценії при роботі із зразками що мають вихід люмінесценції у діапазоні 0,3-1,2 мкм.Тому використовуючи типову структурну схему люмінесцентного фотометра (рис. 4.1) та уникаючи потрапляння на фотодетектор збдуджуючого випромінювання, можна виключити із схеми диспергуючий елемент, і обмежитися комплементарними парами світлофільтрів, та провести заміну джерела випромінювання і фотоприймача відповідно світло- і фотодоіодними компонентами що мають високу інерційність і дозвлоляють реєструвати низькі рівні випромінювання.

4.2. Розробка макету вимірювальної установки

Враховуючи що, під час розробки макету вимірювального засобу для визначення кількісних та якісних параметрів сполук здатних до люмінесценції в рідкій фазі, основна частина наших досліджень проводилася на базі та з використанням обладння науково-дослідного підприємства «ЛАМБІТ» інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського.НАН України, при розробці нашого макету, за основу ми взяли прилад «Сенсор-Л» для визначення концентрації сполук нітратів у колоїдному розчині в рідкій фазі методом трихвильової фотометрії в ультрафіолеті.

При виборі конструктивних рішень макету ми застосували конструктивну схему приладу «Сенсор-Л» з метою розширення можливостей приладу в якості вимірювача квантового виходу люмінесценції застосувавши пару світлодіодів у спектральному діапазоні 365 та 385 нм та систему комплементарних обрізуючих світлофільтрів на турелі у якості диспергуючих елементів. В якості фотодетектора знайшов застосування малошумний широкосмуговий фотоприймач TSL267 фірми «TAOS», що дозволило прийняти та зробити оцінку потужності світла, яке пройшло через кварцову кювету.

При виборі способу детекції виходу люмінесценції досліджуваних зразків ми зупинилися на способі реєстрації люмінесценції при якому фотоприймач розміщено під кутом 90º до нормалі проходження збуджуючого випромінювання (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Загальний вигляд системи кріплення смугових фільтрів та диспергуючого елементу для виділення вузького спектру збуджуючого випромінювання.

Таке схемне рішення дозволяє застосувати включення 2-х світлодіодів в лінію. В данному випадку збуджуюче випромінювання повністю гасится після проходження кювети із зразком і не створює завад при роботі фотодетектора. Також, в такому випадку є можливість почергового включення світлодіодів накачки що мают довжини хвиль 365 та 385 нм що при умові використання стандартних пар оптичних фільтрів збудження і емісії в комплекті дозволяє виділяти вузький спектр збуджуючого випромінювання та квантового виходу люмінесценції в межах ± 5 нм від базису.

Представлений дослідний зразок пристрою для визначення концентрації речовин здатних до люмінесценції включає корпус з установленими всередині стабілізованим по струму джерелом живлення, джерелами УФ-випромінювання на 2-х довжинах хвиль, кюветою, турелями для смугових світлофільтрів та модулем з фотоприймачем розміщеним під кутом 90º до нормалі проходження збуджуючого випромінювання (Рис.4.6).

Джереро світла 1

УФ-світлодіод

365 нм

Джереро світла 2

УФ-світлодіод

385 нм

Кювета

ФД

(ПРС)

ПФОС

ЕСП

ЕОМ

ОФС 1

ОФС 2

ОФС 3

Рис. 4.7. Структурна схема макету вимірювального засобу «Люмінес» призначеного для люмінесцентного визначення кількісних та якісних параметрів хімічних сполук в багатокомпонентних системах в рідкій фазі.

Макет вимірювальної установки містить оптичні формуючі системи (ОФС 1, ОФС 2, ОФС 2) що складаються із світло збиральної лінзи та кріплення для швидкої зміни смугових фільтрів. Засіб вимірювань включає  пристрій реєстрації оптичного випромінювання ПРС (напівпровідниковий малошумний фотодетектор TSL267 з можливістю зняття сигналу як в аналоговій формі (при підключенні трансімпендансного підсилювача на вихід фотодетектору) так і при підключені фотодетектору до вбудованого пристрою формування та обробки сигналу (ПФОС) вимірювача «Сенсор-Л» на базі 10 розрядного АЦП Arduino UNO R3 (ATmega328) що перетворює характеристики вихідного аналогового сигналу на виході фотодетектору в умовні одиниці інтенсивності люмінесценції методом широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) та здатний до вимірювання різницевих напруг на виході фотодетектору в лінійному режимі роботи . В процесі вимірювань поточні результати вимірювань можуть відображатися на екрані індикаторної панелі вимірювача «Сенсор-Л» (ЕСП) або заноситися в ЕОМ для подальшої обробки.

Даний модуляційний режим роботи випромінюючого світлодіода та фотоприймача потребує додаткових пристроїв компенсації темнового струму фотодіоду, використання драйвера світлодіода що забезпечує керування світлодіодом (джерелом випромінювання) за допомогою широтно імпульсної модуляції – (ШІМ) та пристрою корекції похибок при квантуванні.

У якості основного оптичного джерела збуження люмінесценції було застосовано фотодіод LTPL-C034UVH385 фірми «Liteon Optoelectronics» що має пік випромінювання в області 365 нм.

У якості додаткового оптичного джерела збуження люмінесценції застосовано фотодіод LTPL-C034UVH385 фірми «Liteon Optoelectronics» що має пік випромінювання в області 485 нм що дозволяє використати двоканальну схему накачки та збільшити квантовий вихід люмінесценції.

Таке рішення виключає більшість недоліків ламп розжарення у якості джерел випромінювання, та при правильному підборі світлодіодів по енергетичним характеристикам та лінійності спектральної кривої дає змогу здешевшати кіціевий зразок засобу реєстрації спетральної яскравості, потребує менших затрат електроенергії, має кращі характеристики часу роботи до настання деградації (а у випадку ламп розжарення – до деструкції) нагрівального елементу, та в меншій мірі виключає можливість фізичного пошкодження джерела випромінювання.

В той же час використання фотодіоду (у подальшому – лінійки фотодіодів) із вбудованим операційним підсилювачем, дозволяє уникнути необхідности використання фотодетекторів (на основі фоторезистивних елементів) із системою охолодження, а також дозволяє реєструвати дуже малу інтенсивність випромінюваня.

Так як фотодіоди являються малоінерційними приймачами випромінювання (їх інерційність не залежить від рівня збудження, тобто від потужності потоку випромінювання), відповідно вони мають низький рівень шуму і високу чутливість, що дозволяє використовувати їх для вимірювання дуже малих потоків випромінювання (Pmin  10-12 Вт).

Так як формування дискретного сигналу із використанням АЦП приладу потребує широкої серії випробувань, а саме:

– застосування, в ході розробки, модуляційного режиму роботи випромінюючого світлодіода та фотоприймача, щоб виключити додаткові пристрої компенсації темнового струму та значний температурний  дрейф фододіоду. У зв'язку з цим дуже ефективне використання модуляційного способу реєстрації із застосуванням синхронного детектування;

– використання в схемі вимірювань методу лічби одноелектронних імпульсів, при якому струм у ланці навантаження фотодіоду, як відповідь на опромінення, має імпульсний характер, що адекватно відбиває квантову структуру випромінювання, що реєструється;

– побудови додаткових калібрувальних графіків що характеризують роботу лічильника (із вбудованим генератором частоти), дискримінатора, модулятора драйвера світлодіода що забезпечує керування світлодіодом (джерелом випромінювання), за допомогою широтно імпульсної модуляції – (ШІМ), та корекції похибок при квантуванні.

Враховуючи, що описані вище методи потребують широкої серії додаткових досліджень режимів роботи АЦП та цифрової частини вимірювального засобу, в рамках даної роботи нами було впершу чергу звернено увагу на розробку структурного макету засобу вимірювань придатного для реєстрації люмінесценції та апробації його оптичної частин, розробки методики реєстрації квантового виходу люмінесценції та підбору аналогової частини вимірювального засобу з достатньою чутливістю та селективністю світлового потоку для забезпечення роботи приладу в діапазоні лінійності в заданому проміжку довжин хвиль світлового випромінювання.

Таким чином нами було вибрано лінійний режим роботи світло- та фотодіоду, виконавши підбір елементів для реєстрації люмінесценції відповідно до електричних параметрів вбудованого ПФОС приладу «Сенсор-Л», що дозволяє підключення серії фотодіодів з робочою напругою U = 3-6 В, та частотними спотвореннями на виході фотодетектору не більше 6 rms (μV/√Hz) при роботі на частотах до 1 КГц в діапазоні напруг VO = 0,1-4,5 В.

Основним методом реєстрації квантового виходу люмінесценції на данному етапі розробки вимірювальної установки є застосування аналогової електричної схеми включення, організованої на базі простого трансімпедансного підсилювача, з подальшою обробкою результатів та побудовою характеристичних графіків кількісних параметрів досліджуваних речовин засобами Microsoft Excel.  На рисунку 4.8 зображенно компонування структурних елементів макету вимірювальної установки під час роботи із дослідними зразками.

Рис. 4.8. Загальний вигляд компнонентів приладу реєстрації квантового виходу люмінесценції «Люмінес» в роботі.

Схемне рішення із застосуванням потужних УФ-світлодіодів у вимірювальній установці з виходом світлового потоку на рівні 1Вт та споживаною потужністю до 5 Вт потребує необхідності застосування імпульсного стабілізованого джерела живлення з постійною напругою на виході U =5-24 В і струмом споживання I 1000 мА.

Для зменшення операцій по зміні конструкції електричної схеми приладу було прийнято рішення застосувати малогабаритний стабілізований по струму імпульсний  блок живлення MeanWall NED-50A. Даний блок живлення має низький рівень частотних спотворень вихідних імпульсів та при навантаженні 80% по потужності його рівень частотних спотворень по напрузі становить менше 0,5%.

БЖ має наступні характеристики:

| Вхідна напруга: 85 ~ 264 В (AC); Вхідний струм: 1 ~ 6 A; Вихідна напруга: 5 ~ 24 В (DC); Вихідний струм: 2 ~ 6 A; | Коефіцієнт частотних спотворень вихідної напруги постійного струму: 0.03% Вихідна потужність (max.): 54 Вт. |
| --- | --- |

Рис. 4.10. Електрична принципова схема імпульсного стабілізованого джерела живлення.

Використання данного стабілізованого джерела живлення дозволяє застосування у вимірювальній установці серії потужних світлодіодів з максимальною потужністю до 10 Вт при різних схемах включення.

Найпоширенішим способом визначення концентрації барвників та слаболюмісціюючих полярних речовинах у рідкій фазі є фотометричний метод з використанням у якості розчинника води або етанолу високої чистоти заданих концентрацій . Для проведення фотометричних досліджень застосовують прилади на базі спектрофотометрів та спектрофлуориметрів, та комплексні вимірювальні установки що містять диспергуючий елемент (здатний до розкладу збуджуючого випромінювання широкого діапазону на монохроматичні промені) та інтегрований фотодетктор, робочий діапазон (діапазон лінійності) якого відповідає можливому спектру люмінесценції досліджуваних зразків.

Отже, виникає необхідність у розробці та виготовленні вітчизняного вимірювача, що дозволятиме проводити експрес-контроль вибраних речовин здатних до люмінесценції у рідкій фазі у реальному часі.

4.3. Розробка джерела освітлення засобу вимірювань

В даний час більшість УФ-приладів використовує світлодіоди, довжина ультрафіолетових променів яких становить 300-400 нм. Навіть розроблені світлодіоди, що випромінюють хвилю довжиною 210 нм. УФ світлодіоди працюють так само, як їх аналоги видимого спектру. Різниця тільки в складових компонентах світловипромінюючого напівпровідникового шару та домішках люмінфорів, де найчастіше всього застосовується нітрид галію, бору, алюмінію та індію. Їх застосовують в ліхтариках, детекторах грошових купюр та ін.

Малопотужні УФ світлодіоди виробляються в традиційному для цього виробу SMD корпусі. Може бути використана модель корпусу «емітер» для виробів потужністю 1-3 Вт. Потужним світлодіодам властива своя класична модель корпусу. На рисунку 4.9 зображено світлодіод Epileds KW-UV-3W-B з піком випромінювання в області 365 нм. Даний представник потужних УФ-світлодіодів має робочий струм 0,7 А та споживану потужність 3 Вт. При 514 мА падіння напруги на світлодіоді 3,68 В, потужність становить 1,89 Вт. При 707 мА, і падінні напруги 3,83 В, потужність виходить 2,7 Вт.

. 
Рис. 4.9. Зовнішній вигляд світло діоду Epileds KW-UV-3W-B 365 нм. потужністю 3 Вт на радіаторі зірка.

Для широкого користування доступні вироби з довжиною хвилі від 365 до 410 нм. Електричні показники світлодіодів з білим і ультрафіолетовим випромінюванням збігаються: діапазон падіння напруги становить від 3 до 4 вольт; робочий струм малопотужних виробів становить 20 мА, а для потужних аналогів цей показник коливається від 350 до 700 мА. Однакова робоча величина струму дозволяє працювати більшості світлодіодів від одних і тих же джерел живлення.

Найважливішою характеристикою світлодіодів є ефективність η перетворення електричної енергії в світлову. Ефективність світлодіода є його коефіцієнт корисної дії (ККД) і пов'язана із зовнішнім квантовим виходом електролюмінесценції співвідношенням

(1.1)

де  — енергія фотона, що відповідає максимуму спектра випромінювання,  — прикладена зовнішня напруга. Одним з основних факторів, що визначають ефективність СД, є структура діода і тип переходу, який використовується в ній. Застосування гетероструктур дозволяє збільшити ККД світлодіода в кілька разів. В загальному випадку світлодіоди характеризуються струмом насичення при якому відбувається вихід світло діоду на максимальну світловипромінювальну потужність (рис. 4.10).

Рис. 4.10 - Типова ват-амперна характеристика світло діоду.

Коефіцієнт виведення світла  визначається процесами поширення світла в активному матеріалі, його відображенням і поглинанням на кордонах розділу, в тому числі процесами повного внутрішнього відображення. Величина  являє собою оптичну ефективність виведення з кристала випромінювання, що генерується в активній області світлодіода.

Коефіцієнт виведення світла ηo можна підвищити, збільшуючи критичний кут  і зменшуючи відображення в межах вихідного конуса. Для цього над кристалом светловипромінюючого діода розміщують лінзу, що має напівсферичну, усічену сферичну або еліпсоїдальну геометрію. Використання лінзи дозволяє збільшити тілесний кут , що призводить до зростання значення  майже на порядок. Змінюючи форму лінзи, можна також регулювати діаграму спрямованості світлодіода.

Сильний вплив на спектр випромінювання світолодіоду надає температурні зміни ширини забороненої зони матеріалу, яке призводить до збільшення максимальної довжини хвилі випромінювання при зростанні Т. Розігрів може відбуватися не тільки при зміні температури зовнішнього середовища, але і при пропущенні прямого струму через структуру.

При роботі у робочому режимі, втрати випромінювання УФ-світлодіодів можуть виникати з трьох причин:

- УФ-промені частково загороджуються або розсіюються корпусом СД;

- УФ-промені випромінюються в нерівномірно з поверхні світловипромірюючого напівпровідникового переходу через неоднорідність люмінофорного шару;

- потік випромінювання послаблюється через забруднення або запилення світловипромінюючих поверхонь світлодіоду [5].

Що стосується третьої причини, доцільно розмістити прозорий для випромінювання світлодіоду передфільтр, очищающий повітря від пилу. Отже, даний передфільтр дозволить позбутися і від проблеми забруднення світловипромінюючих поверхонь. Перші дві проблеми можуть бути вирішені правильним підбором типу світлодіодів.

При виборі світлодіодів необхідно, в першу чергу, розглядати їх криві сили світла (КСС). Отже, КСС ​​описує, як саме вихідне світло розподіляється в просторі. Все різноманіття існуючих джерел світла можна уявити як варіації двох крайніх станів - світло може походити від джерела у вигляді вузького пучка або охоплювати широкий простір. Більшість світлодіодів та світлодіодних світильників займають пропроміжне положення між цими 2-ма типами.

Рис. 4.10. Основні типи кривої сили світла.

Рис. 4.11. Розподіл світлового потоку від різних видів світлодіодів:

а — КСС К; б — КСС Г; в — КСС Л; г — КСС Д.

При виборі УФ-світлодіодів ми керувалися наступними чинниками:

- застосовані світлодіоди повинні випромінювати в діапазоні 320-380 нм для забезпечення збудження люмінесценції в досліджуваних зразках що містять контрольні (Родамін 6G, Ееозин – спектр виходу люмінесценції 380-890 нм) та тестові (гумінова та фолієва кислоти – 400-910 нм) сполуки вибраних концентрацій у водних розчинах;

- дані світлодіодні джерела збудження повинні мати квантовий вихід на рівні 0,5-1,0 Вт випромінюваної потужності, та мати малі власні шуми та стабільну вольт-амперну характеристику у всьому робочому діапазоні;

- застосовані світлодіоди повинні мати рівномірність випромінювання світлового потоку з усією поверхні напівпровідникового світло- випромінюючого шару;

- необхідні нам СД повинні мати широкий тілесний кут розходження променів (100º-150º) для можливості застосування тільки однієї фокусуючої лінзи і зменшення явищ вторинного заломлення в формуючій оптичній системі (ОФС).

Використані в нашому схемному рішенні у якості основного джерела світла УФ-світлодіоди LTPL-C034UVH365 (UVH365) фірми «Liteon Optoelectronics»  є ультрафіолетовим СД із максимум випромінювання в області 365 нм повністю відповідає всім вищезазначеним вимогам, та має наступні характеристики:

| Пряма напруга живлення: 5,0 В; Зворотня напруга: 3 В при 10 мА; Робочий прямий струм: 500 мА; Максимальний прямий струм: 990 мА; Спектральний максимум: 365 нм; Вихідний світловий потік світло-діоду становить 430 лм/Вт. Кут розходження променів: 130ο Максимальна потужність: 910 мВт; Робочі температури: -40°-(+85°C); | Рис. 4.12. Вольт-амперні характеристики світлодіоду LTPL-C034UVH365 (UVH385) при t = 25οC. |
| --- | --- |

Рисунок 4.13. характеристичний спектр випромінювання світлодіодів LTPL-C034UVH365 (UVH385)

4.4. Вибір фотодіодного СЕП у якості первинного перетворювача та схеми керування.

4.4.1. Загальні принципи функціонування фотодіодів

Фотодіодами називають фотоприймачі, що містять p-n-перехід, і робота яких як приймачів випромінювання заснована на явищах, що проходять у приконтактній області між двома різними матеріалами (метал-напівпровідник, напівпровідник-напівпровідник).

Вольт-амперна характеристика електронно-діркового переходу, що відбиває описані події і показана на  рис. 4.15 (крива 1). Перехідна характеристика показана фотодіоду показана на рис. 4.15 (крива 2).

| Рисунок 4.14. Вольт-амперна характеристика фотодіода. | Рисунок 4.15. Схеми включення фотодіода; а – фотодіодна, б - фотогальванічна, |
| --- | --- |

Розрізняють два режими роботи ФД: фотодіодний - зі зворотним зміщенням (рис. 4.14 – аквадрант III, рис. 4.15, а) і фотогальванічний чи вентильний - без зовнішнього джерела живлення (рис. 4.14 - квадранти IV,I, рис. 4.15 б) [15].

Найчастіше вживаний на практиці фотодіодний режим роботи застосовується як з реєстраторами постійного, так і змінного струму. У першому випадку (рис. 4.16, а) необхідно використовувати ФД із малим темновими струмом, щоб виключити додаткові пристрої компенсації темнового струму та його значний температурний  дрейф. У зв'язку з цим дуже ефективне використання модуляційного способу реєстрації із застосуванням синхронного детектування.

Рисунок 4.16. Схеми включення ФД у фотодіодному режимі:  а) - за постійним струмом, б) – з використанням модулятора [15].

Рисунок 4.17. Схеми включення ФД у фотогальванічному режимі: а - короткого замкнення, б - холостого ходу [15].

Дуже простим за реалізацією є фотогальванічний режим короткого замкнення (4.17, а). У цьому випадку застосовуються підсилювачі з паралельним негативним зворотним зв'язком за напругою (перетворювачі струм-напруга), які мають малий вхідний імпеданс.

Для реалізації фотогальванічного режиму холостого ходу (4.17, б) потрібне застосування підсилювачів з дуже високим вхідним опором. Для цих цілей застосовуються повторювачі напруги (Uout = Uxx). Такий режим використовується досить рідко і лише в тих випадках, коли в межах однієї шкали потрібно вимірювати потоки випромінювання, що змінюються на декілька порядків (фотоекспонометри) [13].

Порівнюючи всі режими роботи ФД, можна сказати наступне. У фотодіодному режимі ФД має більш високу чутливість по напрузі: величина фотоструму практично не змінюється при включенні великого навантажувального опору (рис. 4.16). Отже, і сигнал, що знімається з RH, може досягати великої величини, тому що внутрішній диференціальний опір ФД у фотодіодному режимі, обумовлений нахилом вольт-амперних характеристик, дуже великий (>107Ом). Однак, варто пам'ятати, що досить широкий динамічний діапазон світлової характеристики може бути отриманий лише при використанні реєстратора струму (Rin  0). Друга перевага фотодіодного режиму перед фотогальванічним - менша інерційність (розсмоктування носіїв прискорюється зовнішнім електричним полем).

У свою чергу фотогальванічний режим відрізняється двома важливими особливостями - відсутністю джерела живлення, що значно спрощує використання ФД у малогабаритній апаратурі, і надзвичайно низьким рівнем шумів через відсутність темнового струму, флуктуації і температурний дрейф якого найчастіше і визначають цей рівень. Вибір же того чи іншого режиму роботи в кожнім конкретному випадку визначається сумою вимог, висунутих до фотоприймача в заданих умовах його застосування.

Фотодіоди - малоінерційні приймачі випромінювання. У звичайних фотодіодів, у конструкції яких не передбачено спеціальних заходів для підвищення швидкодії, постійна часу визначається часом дифузії неосновних носіїв через перехід. При товщині переходу в декілька мікрометрів час дифузії може бути  10-7...10-8 с.

На відміну від фоторезисторів, інерційність ФД не залежить від рівня збудження, тобто від потужності потоку випромінювання. Низький рівень шуму і висока чутливість ставить їх в один ряд з фотоприймачами високої граничної чутливості і дозволяє використовувати їх для вимірювання дуже малих потоків випромінювання (Pmin  10-12 Вт).

4.4.2. Розрахунок схеми влючення фотодіодного приймача

Враховуючи наявність в макетній установці стабілізованого по струму джерела живлення з постійною напругою на виході U = 5-24 В і струмом споживання I 1000 мА було застосовано малошумний фотодетектор TSL267 фірми «TAOS».

Даний фотодетектор містить вбудований операційний підсилювач та має наступні параметри:

| Напруга живлення: від 2,4 до 6 В; Розмір фотодіоду: 4,6 мм х2,6 мм; Чутливість: 0,45 мкА/мкВт (650 нм); | Ширина смуги частот: 14 кГц при RF = 1 MQ; Темновий струм: 100 мА. |
| --- | --- |
| Рисунок 4.18. Принципова схема включення фотодіоду. | Рисунок 4.19. Зовнішній вигляд фотодіоду. |

Фотодіодний приймач TSL267 є монолітнним фотодіодом із можливістю підключення трансімпенданстного підсилювчача (рис. 4.19) на виході. Комбінація фотодіода і підсилювача усуває високочастотні шуми, і досволяє отримати прокращення частотної характеристики внаслідок усунення паразитних ємностей. Вихідна напруга лінійно збільшується з інтенсивністю світла. Підсилювач призначений для роботи із одним або із двома джерелами живлення.

В фотодіодному режимі фотодіод працює в режимі фотопровіднсті забезпечуючи добру лінійність характеристик і низьке значення темнового струму. TSL267 працює з напругами від 2,4 В до 6 В і його темновий струм становить всього 100 мА. Діапазон напруг на виході фотодіодного детектору при включенні в фотодіодному режимі становить 1,2-2,8 В. Температурний діапазон роботи фотодіодного приймача становить від 0°C до 70°C.

| Рисунок 4.20. Спектральна чутливість фотодіоду при використанні в сукупності із трансімпендантним підсилювачем. | Рисунок 4.21. Коефіцієнт частотних спотворень фотодіодного детектору. |
| --- | --- |

Даний фотодіод має широку спектральну чутливість, та спектральний діапазон вимірювань інтенсивності світлового потоку 360-1180 нм. Діапазон лінійності фотодіоду по спектру становить 385-890 нм (рис 4.20).

Згідно специфікації фотодіодного підсилювача даний вимірювальний елемент дозволяє проводити вимірювання інтенсивності світлового потоку як по струму так і по напрузі, при внесенні додаткових опорів у вимірювальне коло.

Рис. 4.22. Електрична схема взаємодії випромінювача та фотодетектору вимірювальної установки

Рис. 4.23. Електрична приниципова схема включення ультрафіолетового світлодіоду LTPL-C034UVH365 (UVH365385) та фотодетектору TSL267 в режимі роботи із трансімпендантим підсилювачем.

102

У випадку застосування  операційного підсилювача на виході ми отримаємо напругу в межах від 2,4-36 В. Отриманий діапазон напруг є достатнім для побудови калібрувальних графіків у випадку подальших вимірювань із застосуванням логометричного методу зрівняння різницевих напруг при використанні двох вимірювальних каналів («еталон» + «зразок») із включенням вимірювальних ланок що містять фотодетектори паралельно.

Електрична приниципова схема включення ультрафіолетового світло діоду LTPL-C034UVH365 (UVH365385) та фотодетектору TSL267 в режимі роботи із трансімпендантим підсилювачем наведена на рис. 4.24.

У якості опорного джерела напруги (ОДП) використано джерело опорної напруги MAX6035AAUR50. Дане ОДП має високу прецізійність, малий власний шум, високу напруга живлення та встроєнний температурний канал контролю. У поєднанні із потужним операційним підсилювачем (ОП) L272M на вході світлодіоду отримуємо стабілізовану по струму постійну напруг 5 В та споживану потужність до 3,5 Вт що в повній мірі достатньо для живлення УФ-світлодіодів серії LTPL-C034UVH. Подібна схема включення має переваги перед прямим включенням світлодіоду на вихід стабілізованого джерела живлення MeanWall NED-50A що використовувався в якості джерела живлення нашого вимірювального макету, так як відбувається стабілізація вхідної напруги і по струму і по напрузі (використовуються смугові фільтри високих та низьких частот блоку живлення) та пристрій аналогового виведення що задає опорний потенціал. Від точності і, особливо, температурної і часової стабільності ОДП залежить точність всього приладу і відсутність частотних пульсацій світлового потоку

Використаний в якості операційного підсилювача L272M є подвійним ОП високої потужності. ОП призначений для нізкоімпедансних навантажень і забезпечує вихідний струм до 0,7А (2 Підсилювача, 350 кГц, 1 В/мкс, 4В до 28В). Він забезпечує більш жорсткі специфікації для вхідного струму зміщення і вхідної напруги зсуву та має низьку напругу насичення. ОП обладнано датчиком захисного відключення при перегріві.

4.5. Удосконалений метод та спосіб реєстрації квантового виходу люмінесценції слаболюмінесціюючих сполук

Якісний люмінесцентний аналіз заснований на порівнянні форми спектрів досліджуваної суміші речовин з формою спектра індивідуальних сполук, які можуть входити до складу досліджуваної суміші. Як і в разі абсорбційної спектрофотометрії, для ідентифікації флуоресціюючих речовини найбільше значення мають положення максимуму, наявність та характер тонкої структури спектрів, півсмуга смуг флуоресценції. Важлива особливість флуоресценції суміші декількох з'єднань полягає в тому, що спектр суміші змінюється при зміні довжини хвилі збудження, оскільки при різних довжинах хвиль можуть переважно збуджуватися різні сполуки.

Із загального числа поглинених фотонів частина, рівна квантовому виходу флуоресценції η, висвітиться зразком в різних напрямках і в усій спектральної області люмінесценції. З світлового потоку за допомогою світлофільтрів або монохроматора можна виділити і сфокусувати на приймач світла світловий потік, який буде зареєстрований в вигляді фотоструму:

Iлюм  = I0 K·(1-T)·η .

Таким чином, інтенсивність люмінесценції Iлюм пропорційна інтенсивності збуджуючого світла I0, квантовому виходу люмінесценції η, коефіцієнту поглинання світла (1-Т). Коефіцієнт пропорційності K залежить від тілесного кута, в межах якого зібрано світло люмінесценції, ширини спектру що обрізається монохроматором або світлофільтром спектральної області пропускання монохроматора або світлофільтру і чутливості приймача світла.

Рис. 4.24. Схема збудження люмінесценції в досліджуваних сполуках.

Якщо збудження люмінесценції здійснюється монохроматичним світлом, яке виділяються за допомогою монохроматора, то з'являється можливість виміряти залежність інтенсивності люмінесценції від довжини хвилі збуджуючого світла. Характер цієї залежності ясний з рівняння Оскільки квантовий вихід флуоресценції для конкретного флуоресціюючої речовини, відповідно до закону Вавілова, від довжини хвилі збудження не залежить (так само як і константа К) ясно, що форма спектра збудження повторює форму залежності від довжини хвилі коефіцієнта поглинання, тобто функції T=f(λ). Так як K і η - постійні, то можна сказати, що спектр збудження флуоресценції в розведених розчинах збігається (за формою) зі спектром поглинання флуоресціюючого з'єднання.

Одна з переваг методу реєстрації люмінесценції полягає в тому, що для вирішення багатьох біологічних завдань не потрібне використання складних і дорогих приладів. Якщо не потрібно проведення точних спектральних вимірювань або застосування техніки дослідження швидко протікаючих процесів, а потрібно виміряти інтенсивність флуоресценції при збудженні і реєстрації в відносно широкій області спектру (10±1 нм), то можна використовувати найпростіший флуориметр зі світлофільтрами. При вимірі люмінесценції істотним є вибір світлофільтрів, необхідних для виділення спектру, що збуджує люмінесценцію, і обрізання виходу люмінесценції.

Світлофільтр для збудження люмінесценції повинен пропускати світло тільки в області поглинання досліджуваної речовини і не повинен пропускати світло в області, в якій зразок люмінесціює. Світлофільтр для реєстрації люмінесценції повинен пропускати люмінесценцію, але випромінювання збудження повинне повністю ним поглинатися. Підбираючи таку пару світлофільтрів, слід домагатися їх комплементарного «схрещення»: складені разом ці два світлофільтри зовсім не повинні пропускати світло.

Для перших експериментальних робіт обрані водні розчини гумінових кислот у якості тестових зразків. Спектри поглинання даних речовин у водному розчині знаходяться в області 200-400 нм [1], що добре узгоджується зі спектром випромінювання сучасних напівпровідникових джерел (LED). В експериментальному пристрої використано світлодіодний випромінювач серії LTPL-C034UVH365 (1) з робочою вихідною потужністю 400 мВт в області 60 градусів, оптична формуюча система – короткофокусний об’єктив (2), кварцова кювета (3) з оптичним ходом до 10 мм. Реєстрацію люмінесценції здійснювали за допомогою напівпровідникового малошумного фотоприймача TSL267 фірми «TAOS (5) з аналого-цифровою обробкою (6). Для екранування випромінювання збудження використовували синьо-зелений світлофільтр СЗС-21. Синьо-зелений світлофільтр СЗС-21 має діапазон поглинання в області 620-1500 нм, в комбінації зі склом ОС-11, ОС-12, ОС-13, ОС-14 дозволяє виділення ділянок спектру в області 520-600 нм. Функціональна схема приведена на макету вимірювальної установки представлена на рис.4.32.

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

Рис 4.25. Функціональна схема малогабаритного одноканального люмінесцентного реєстратора (вимірювача).

Використання світлофільтрів для вимірювання люмінесценції забезпечує більш чистий спектр і відповідно достовірний результат вимірювання.

В ідеалі спектрофлуориметр складається з двох монохроматорів; один - для виділення монохроматичного збуджуючого світла, інший - для вимірювання спектра люмінесценції. Комерційні прилади, як правило, забезпечені кварцовими кюветами товщиною 1 см, кут між напрямками збудження і люмінесценції дорівнює 90°. Таке розташування напрямків збуджуючого пучка і вимірюваного світла люмінесценції дозволяє збирати значну частину світу люмінесценції і, що не менш важливо, виключити люмінесценцію самої кювети, так як флуоресценція стінок не потрапляє на фотоприймач. Однак ця конструкція передбачає вимір зразків з малою оптичною щільністю, які до того ж не дуже сильно розсіюють світло. У зразках з високою оптичною щільністю світиться тільки тонкий шар розчину, що примикає до передньої стінки кювети, і описаний прилад вимірює лише малу частину світла люмінесценції. Щоб уникнути цього, в серії зразків з високою оптичною щільністю потрібно використовувати тонкі кювети, а вимір флуоресценції проводити з того боку кювети, на яку падає збуджуюче випромінювання. При вимірюванні розчинів з малою оптичною щільністю така схема вимірювання спереду не дає переваги в порівнянні з вимірюванням збоку, оскільки флуоресценція кювети реєструється разом з флуоресценцією розчину і, отже, зростають вимоги до матеріалу кювет. Зате збільшення оптичної щільності зразка в цьому випадку не супроводжується зниженням інтенсивності вимірюваної люмінесценції.

У нашому експериментальному зразку спектральну чистоту випромінювання збудження забезпечує світлодіод, півширина випромінювання якого не перевищує 20 нм в області 365 нм. Для виділення лінії люмінесценції використовувалися фільтри, в тому числі смугові інтерференційні.

Для препаратів з рослинної сировини, які зберігають фрагменти лігнінової структури, спостерігаються особливості, які полягають у появі слабких максимумів в діапазоні 230-280 нм. Спектри поглинання водних розчинів гумінових препаратів в УФ-області (як спектр оптичної щільності, так і його друга похідна) можуть бути характеристичним показником для ідентифікації сировинного джерела гумінових препаратів, а оскільки багато фенолкарбонових кислот володіють високою фізіологічною активністю, наявність особливостей поглинання в УФ області також може побічно характеризувати потенційну ефективність гумінових препаратів в якості стимулятора росту рослин. Гумінові препарати з торфу, вермикомпосту, сапропелю мають схожий вид спектрів флуоресценції з природними гуміновими речовинами, максимум флуоресценції 430-440 нм при збудженні на 310 нм, а максимум для гумінових препаратів з вуглефікованих матеріалів  мають зміщення максимуму виходу люмінесценції щодо природних гумінових речовин в більш довгохвильову область на 40 нм. Синтезований з органічного відходу в процесі «штучної гуміфікації» Лігногумат характеризується відмінним від інших гумінових препаратів видом спектру флуресценціі з максимумом при 370 нм [2].

Для перших експериментальних робіт обрані водні розчини гумінових кислот. Спектри поглинання знаходяться в області 200-400 нм [1], що добре узгоджується зі спектром випромінювання сучасних напівпровідникових джерел (LED). На фото представлені експериментальні зразки вимірювача при збудженны виходу люмінесценції в гумінових кислотах і розчині фолієвої кислоти.

Рис. 4.26. Зовнішній вигляд оптичної систему та кюветного відділення вимірювальної установки.

У таблиці 4.2 наведено середні арифметичні значення результатів кількісних вимірів, які проведені за допомогою виготовленого експериментального зразку малогабаритного вимірюючого засобу. Кількість вимірювань для кожного зразку становила 40 разів для серії з певною концентрацією, при Р=0.95.

Таблица .4.2.

Інтенсивність люмінесценції хімічних сполук вибраних концентрацій.

| Діапазон збуджуючого випромінювання | Тип світлофільтру, діапазон обрізки | Концентрація, С (мг/л), моль/л - контроль | Інтенсивність люмінесценції, од. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумінова кислоти |  |  |  |
| 365±5 нм | СЗС-21 (maxпроп.=480нм) | 12 | 27 |
|  |  | 40 | 61 |
|  |  | 80 | 121 |
|  |  | 120 | 191 |
|  |  | 160 | 253 |
| Фолієва кислота |  |  |  |
| 365±5 нм | СЗС-21 (maxпроп.=480нм) | 12 | 16 |
|  |  | 40 | 32 |
|  |  | 80 | 51 |
|  |  | 120 | 69 |
|  |  | 160 | 83 |
| Барвник Еозин А |  |  |  |
| 365±5 нм | СЗС-21 (maxпроп.=480нм) | 0,000008 | 100 |
|  |  | 0,00002 | 170 |
|  |  | 0,0002 | 440 |

Результати вимірювалися в одиницях пропорційності що відповідали зміні значення напруги на виході фотодетектору (1 од. інт. = 0,01 В) в робочому діапазоні фотодетектору з трансімпендантним підсилювачем U = 2,4-32,4 В, при темновому струмі фотодетектору 100 мА та частотному діапазоні роботи fроб. = 10-104 Гц. В данному випадку увесь відносний динамічний діапазон можливих значень напруги на виході фотодетектору складав 3000 відносних одиниць.

Рис.4.27. Калібрувальні графіки для визначення концентрацій гумінової і фолієвої кислоти в чистому розчиннику (вода).

Така схема вимірювань дозволяє калібрувати динамічний діапазон вимірювального засобу по відомим відносним концентраціям хімічних сполук здатних до люмінесценції в чистих розчинниках. Зняття результатів вимірювань можливе як в аналоговій формі на виході фотодетектору (вимірюючи різницю потенціалів на виході 5 до землі, рис. 4.24) та записом результатів в таблицю із подальшою обробкою статистичних данних. Реакція фотодіода реєструвалася універсальним вимірювальним приладом типу В7-21 з малими внутрішніми похибками (δ=0,3%) з кроком вимірювань 0,01 В. Для шунтування виходу операційного підсилювача був використаний резистор номіналом 10 КОм.

Вимірюючи опорні напруги на виході операційного підсилювача (згідно схем на рис. 4.24) може виникнути небезпека зменшення точності вимірювання, якщо вхідний опір вольтметра відрізняється від заданого значення опору навантаження (R = 10КОм). Тоді режим роботи операційного підсилювача зміниться, і говорити про паспортну чутливості вже не доводиться. Наприклад, небезпечно підключати звичайні універсальні тестери – у них може бути сильний розкид вхідних опорів. В такому випадку, для забезпечення паспортної чутливості необхідно зашунтувати вихід операційного підсилювача опором RL і підключати вольтметри зі свідомо великим вхідним опором (сотні і тисячі кОм).

У випадку підлючення до виходу трансімпендантного підсилювача фотодетектору встроеного ПФОС приладу «Сенсор-Л» що має вхідний опір на рівні 1,2 МОм та розрахований на роботу із вихідною напругою фотодетектору Uроб. =2,0-36,0 В та fроб. = 10-104 Гц. з’являеться можливість вносити відгуки вимірювального сигналу в умовних одиницях в ЕОМ використовуючи встроєний АЦП ПФОС «Сенсор-Л».

Для вимірювання аналогових сигналів плата Arduino UNO R3 (мікроконтролер ATmega328) використовує АЦП послідовного наближення з аналоговим комутатором (рис. 4.27).

Arduino UNO R3 (мікроконтролер ATmega328) використовує 10 розрядний АЦП, що відповідає 1024 градаціям вихідного коду. Роздільна здатність або точність АЦП з ідеальною передавальної характеристикою дорівнює 100% /1024 = 0,098%.

Виробники мікроконтролерів ATmega88/168/328 нормують повну помилку перетворення АЦП, в яку включені: інтегральна нелінійність; диференціальна нелінійність; помилка квантування; помилка коефіцієнту перетворення; помилка зміщення нуля.

Рис. 4.27. Зовнішній вигляд плати розширення ПФОС Micro USB ATmega328P ПФОС вимірювального макету.

Повна похибка не перевищує 2 одиниць молодшого розряду, що відповідає похибці 100%/1024·2 = 0,2%.

В документації на мікроконтролери наводяться значення окремих точностних параметрів:

- інтегральна нелінійність - не більше 0,5 одиниці молодшого розряду, тобто 0,05%.

- інтегральна нелінійність характеризує відхилення реальної характеристики АЦП від ідеальної в середині кроку квантування.

- диференціальна нелінійність - не більше 0,25 одиниць молодшого розряду, тобто 0,025%. Цей параметр характеризує відхилення між центрами сусідніх кроків квантування реальної і ідеальної характеристик. Тобто показує наскільки однакові рівні характеристик.

- помилка коефіцієнта перетворення - не більше 2 одиниць молодшого розряду, тобто 0,2%. Показує наскільки нахил прямої між першою і останньою крапкою реальної характеристики перетворення відповідає ідеальному значенню. Помилка може бути скоригована множенням на поправочний коефіцієнт.

- помилка зміщення нуля - не більше 2 одиниць молодшого розряду, тобто 0,2%. Показує значення сигналу на вході АЦП при вихідному коді рівному 0. Може бути скоригована додаванням до вихідного коду поправочного коефіцієнту.

- динамічні характеристики (час перетворення АЦП) в системі Arduino UNO R3 становить приблизно 110 мкс [25, 26].

З вищесказаного можна зробити висновок, що похибка вимірювання Arduino UNO R3 (мікроконтролер ATmega328) не перевищує 0,2%. (додаток А).

Таким чином, на  даному етапі досліджень, враховуючи відношення точності та достовірність наших вимірювань на рівні Р=0,95 при 40 результатах, було вирішено всі подальші вимірювання відгуків квантового виходу люмінесценції проводити за допомогою встроєного ПФОС приладу «Сенсор-Л». В такому випадку відносна похибка квантування що становить 0,2% є достатньо малою для даної серії вимірювань (Р=0,95 при n=40), тому для даної серії вимірювань нею можна знехтувати.

В результаті проведення вимірів із використанням встроєного ПФОС приладу «Сенсор-Л» згідно структурної схеми (рис. 4.25) і використанням синьо-зеленого світлофільтру СЗС-21 були отримані наступні залежності інтенсивності квантового виходу люмінесценції від концентрації (мг/л) при роботі із розчиненими в воді гуміновою і фолієвою кислотами різних концентрацій. В даному випадку, динамічний діапазон вимірюваних значень по напрузі становив 6000 відносних одиниць що відповідають робочому діапазону по напрузі Uроб. = 2,4-32,4 В (рис. 4.28, 4.29).

Рис. 4.28. Інтенсивність квантового виходу люмінесценції гумінової кислота  в водному розчині концентрації 1 мг/л та 2 мг/л (СЗС-21).

Рис. 4.29. Зміна інтенсивності (у відносних одиницях) люмінесценції в залежності від концентрації (від 1, 2 мГ до 100 мг) гуміновой кислоти у воді.

Статистичні дані зображені на рис. 4.29 були отримані із застосуванням схеми досліду із застосуванням синьо-зеленого світлофільтр СЗС-21 в комбінації із оптичним склом ОС-11, ОС-12, ОС-13, ОС-14 що дозволило виділити робочий спектральний діапазон в області 520-600 нм.

4.6. Застосування барвників визначеної концентрації в якості опорних зразків реєстрації виходу люмінесценції.

У якості опорних зразків для калібрування спектрофотометричного приладу реєстрації виходу люмінесценції із використанням ПФОС на базі Arduino UNO R3 (мікроконтролер ATmega328), в рамках проведеної роботи було застосовано стандартний барвник визначеної концентрації (10-3 г/мл) Родамін 6G (R6G)

Родамін 6G використовується для екстракційно-люмінесцентного визначення Ih (III) з межею виявлення 4·10-3 мкг/мл (в бензолі довжина хвилі збуджуючого випромінювання 530 нм, максимум люмінесценціі 550-570 нм), як люмінесцентний кислотно-основний індикатор (при рН 1,0-1,3 колір люмінесценції змінюється від оранжевого до рожевого). Індикатор при титруванні Ag+ розчином КВr (перехід забарвлення від жовтувато-червоного до червоно-фіолетового).

Рис. 4.30. Структурна хімічна формула Родамін G (Rhodamine 6G).

Родамін 6G (R6G) або Родамін 590 є катіонним барвником з сильним поглинанням у видимому та високому виході флуоресценції. R6G широко використовується як барвник для відслідковування наявності дошішок у воді. Деякі приклади застосування родамін-барвника- флюоресцентна мікроскопія, проточна цитометрія, флуоресцентна кореляція,  спектроскопія та інші. У цій роботі представлені оптичні властивості R6G з різними концентраціями у воді, дослідження проводилися за допомогою вимірювання фотолюмінесценції.

Відзначено, що спектр випромінювання барвника R6G має два відмінні піки, на довжинах хвиль 550 нм та 602 нм. Концентрація барвника R6G впливає на ці максимуми. Зі зростанням концентрації R6G пік викидів зміщується з 550 нм, в якому домінує мономер, до 602 нм, в якому переважають димерні випромінювання.

Рис. 4.31. Характеристичний спектр Родамін G (R6G) концентрації (10-3 г/мл) в колоїдному розчині (багатокомпонентна система) [32].

Родамін-барвники, що належать до сімейства ксантен, мають відмінну фотостабільність та фотофізичні властивості. У родамінних барвниках, родамин 6G та його попередники також мають ксантен хромофор і показують високий флуоресцентний квантовий вихід. Похідні родаміну 6G є

Чутливість визначення люмінесценції R6G у водних розчинах становить до ~ 1·10-15 г/мл з межею виявлення 6·10-15 г/мл. Робоча крива лінійна понад чотири порядки і може бути продовжена до більш високих концентрацій [35]

Рис. 4.32. Порівняння піків емісії та спектрів випромінювання люмінесценції Родамін G (R6G) визначених концентрації (г/мл) в колоїдному розчині (багатокомпонентна система) [30].

Рис. 4.33. Зміна інтенсивності (у відносних одиницях) люмінесценції в залежності від концентрації (від 5 мг до 20 мг) барвника Родамін 6G у воді.

У процесі наших досліджень були отримані наступні характеристичні діаграми інтенсивності люмінесценції Родамін 6G вибраних концентрацій  (рис. 4.33) із застосуванням синьо-зеленого світлофільтру СЗС-21 в комбінації із оптичним склом ОС-11, ОС-12, ОС-13, ОС-14 (робочий діапазон 500-630 нм). В даному випадку, динамічний діапазон вимірюваних значень по напрузі становив 18000 відносних одиниць що відповідають робочому діапазону по напрузі Uроб. = 2,4-32,4 В

ВИСНОВКИ ДО РОДІЛУ

Резюмуючи проведений огляд доступних матеріалів по досліджуваній нами темі та проаналізувавши отримані нами статистичні дані, можна стверджувати, що встановлення методичної основи розробки та сертифікації вимірювального обладнання що визначає квантовий вихід люмінесценції Φ(f) хімічних сполук різної хімічної будови можна провести двома абсолютними методами з комплементарними принципами вимірювань: тут оптична спектроскопія використовується для ідентифікації типу хімічної досліджуваної речовини в зразку (сканування по спектрам відбуваюєтся досить повільно, але має при цьому досягається висока родільна здатність), в той же час люмінесцентна УФ-спектрофотометрія використовується в якості експрес-методики для визначення концентрацій відомих типів хімічних сполук в розчинах по їх квантовому виходу люмінесценції. Для оцінки агрегаційних спотворень вимірюваних квантових виходів люмінесценції та процедур для надійного розгляду таких ефектів, порівняння доцільно проводити в етанолі та у воді з використанням різних концентрацій досліджуваних контрольних та зразкових сполук.

Якщо не потрібно проведення точних спектральних вимірювань швидко протікаючих процесів, а потрібно виміряти інтенсивність флуоресценції при збудженні і реєстрації в відносно широкій області спектру (10±1 нм), то можна використовувати найпростіший флуориметр зі світлофільтрами. При вимірі люмінесценції істотним є вибір світлофільтрів, необхідних для виділення спектру, що збуджує люмінесценцію, і обрізання виходу люмінесценції.

РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА СТАРТАП ПРОЕКТУ «РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ТА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ХІМІЧНИХ СПОЛУК В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМАХ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ»

5.1 Опис ідеї проекту

При класичному контролі якості речовин фізико-хімічними методами, наявність та точну концентрацію різних домішок у харчових продуктах, які усі без винятку є органічними речовина, можна визначити тільки в спеціальних лабораторних умовах із застосуванням досить складного та дорогого обладнання за участю спеціально підготовлених фахівців. Дані методики потребують ретельної пробопідготовки та затрат часу і реактивів.

Люмінесцентний аналіз знайшов застосування в різних областях науки і техніки. Такий аналіз здійснюється в основному за допомогою візуальних спостережень або із застосуванням фотометричних детекторів з можливістю подальшої обробки відгуку досліджуваного зразка за допомогою ЕОМ.

При збудженні люмінесценції, зазвичай, використовують ультрафіолетові промені (УФ). При цьому відбувається поглинання короткохвильового УФ випромінювання досліджуваною речовиною з подальшим випусканням променів з більшою довжиною хвилі (світіння досліджуваного об'єкта). У випадку кількісного визначення компонентів харчових продуктів використовуються методи флуоресценції, які включають в себе різні операції з розділення, очищення складових, обробки продукту флуорохромами та ін. Абсолютна чутливість люмінесцентного методу досить висока. Відносна концентрація речовини також може бути дуже малою, – для яскраво люмінесціюючих речовин вона становить величину порядку 10-10г/г. Даний метод застосовують для кількісного визначення поліциклічних органічних сполук, вітамінів, білків, нітратів, сульфідів, ціанідів, токсичних металів у складі харчових продуктів (молоці, м'ясі та рибі), для діагностики псування овочів, плодів і виявлення в продуктах консервантів, лікарських препаратів, канцерогенних речовин та ін.

Таким чином, люмінесцентні методи діагностики кількісних показників органічних речовин та їх комбінація із різними засобами об’єктивного контролю та методами обробки отриманих результатів відповідають вимогам експрес-методу та можуть мати економічні перспективи у випадку подальших досліджень.

Тому нами був розроблений прилад для визначення концентрацій здатних до люмінесценції в розчинниках, з мінімальною попередньою пробопідготовкою.

В цьому розділі буде проведено аналіз стартап проекту який має на меті визначити чи наш продукт має шанси вийти на ринок і конкурувати з продуктами які вже зайняли на ньому своє місце

У таблиці 5.1 зображено зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів.

Таблиця 5.1.

Опис ідеї стартап проекту.

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Розробка приладу для ідентифікації та визначення концентрації хімічних сполук органічної природи здатних до люмінесценції в багатокомпонентних системах в рідкій фазі | Визначення наявності домішок та їх відносних концентрацій в продуктах харчування, питній воді, лікарських засобах під час виробництва та в процесі зберігання. | Впевненість в складі продуктів. |
|  | Контроль наявності вибраних хімічних сполук (синтетичних та натуральних барвників нітратів, сульфідів, стабілізаторів) у виробничому циклі певного харчового продукту | Забезпечення себе від можливого негативного впливу небезпечних речовин, надмірних концентрації дозволених до застосування домішок в харчових продуктах та органічній сировині. |
|  | Контроль наявності небезпечних домішок у продуктах контролюючими державними лабораторіями та лабораторіями санепідемнагляду |  |
|  | Визначення наявності домішок у продуктах при їх експорті та імпорті. | Можливість реалізації вітчизняної продукції що відповідає стандартам держави імпортера на світових ринках |

Основними конкурентами на ринку є аналізатор DR900 (Німеччина, Китай 2016, ), спектрометр Ocean Optics TORUS-25 (США, 2015) та спектрометр Carl Zeiss CGS UV-NIR (Німеччина, 2016).

Таблиця 5.2.

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту.

| № п/п | Техніко‐ економічні характерис‐ тики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (ней-трльна сторона | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конку‐ рент1 | Конку‐ рент2 | Конку‐ рент3 |  |  |  |
| 1. | Вартість приладу, $ | 720 | 1380 | 3850 | 4450 | - | - | + |
| 2. | Швидкість встановлення | 5 | 12 | 24 | 15 | + | - | - |
| 3. | Вартість обслуговування | 80 | 200 | 400 | 450 | - | - | + |
| 4. | Відсоток браку | 4 | 9 | 3 | 5 | - | + | - |
| 5. | Затрати на виробництво | Високі | Середні | Низькі | Середні | + | - | - |
| 6. | Відносини з органами державної влади | Добрі | Добрі | Нейтральні | Нейтральні | - | + | - |
| 7. | Торгова марка | Немає | Є | Є | Є | + | - | - |

Отже, пропонується удосконалений прилад для визначення концентрації вибраних хімічних речовин здатних до люмінесценції у продуктах харчування, воді, лікарських засобах, який відрізняється тим, що замість ламп розжарювання, які досить тривалий час використовуються у фотометричній апаратурі, застосовані напівпровідникові УФ-світлодіоди у якості джерела збудження люмінесценції та малошумний напівпровідниковий фотодетектор з підключенням до ЕОМ у якості реєструю чого засобу. Завдяки тому, що за своєю природою світлодіод випромінює потужне світло на досить вузький частині спектру, відпадає необхідність в дисперсійному елементі. Застосування напівпровідникового фотодетектору з можливістю підключення до ЕОМ дозволяє в режимі реального часу проводити кількісний та якісний аналіз вибраних хімічних сполук в динаміці. Зменшуються габарити пристрою, насамперед, через відсутність потужного блоку живлення, спрощується оптична система, зменшується металева конструкція. Зробити прилад доступним для широкого використання у експрес-діагностиці, зменшити його вартість та тривалість вимірювань стали завданням для цього етапу роботи.

Далі проводимо аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів:

− визначаємо перелік техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї;

− визначаємо попереднє коло конкурентів (проектів-конкурентів) або товарів-замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проводимо збір інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище переліку;

− проводимо порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначено показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні (N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (табл. 5.2).

Для формування конкурентоспроможності запропонованого товару на ринку визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей ідеї.

# 5.2 Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу проводимо аудит технології (методу визначення ), за допомогою якої можна реалізувати ідею створення проекту.

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз складових які вказані в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3..

Технологічна здійсненність ідеї проекту.

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук | Створення приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук на основі флуорисцентної фотостимульованої люмінесценції | Метод визначення на якому побудований прилад відкритий | Метод доступний |
| 2. | Розробка приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук | Створення приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук на основі термостимульованої люмінесценції | Метод визначення на якому побудований прилад відкритий | Метод доступний |
| 3. | Розробка приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук | Створення приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук на основі радіаційно стимульованої люмінісценції | Метод визначення на якому побудований прилад відкритий | Метод недоступний |
| 4. | Розробка приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук | Створення приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук на основі хемостимульованої люмінесценції | Метод визначення на якому побудований прилад відкритий | Метод доступний |
| 5. | Розробка приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук | Створення приладу для визначення концентрації барвників та слаболюмінісціюючих речовин на основі електростимульованої люмінісценції | Метод визначення на якому побудований прилад відкритий | Метод малодоступний |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: Розробка приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук |  |  | Створення приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук на основі флуорисцентної фотостимульованої люмінесценції |  |

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновок що наш проект можна реалізувати за допомогою більшості методів, які доступні на даний момент, але серед доступних нам ми обираємо метод флуоресцентної спектроскопії та будемо використовувати його для реалізації нашої ідеї.

# 5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту

Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які можуть перешкодити його реалізації.

Це дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

Спочатку проведемо аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (таблиця 5.4).

Таблиця 5.1.

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 3 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум.од | 187200 (10х18720) |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Патентування продукту, середня конкуренція, високий показник якості обслуговування. |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | ДСТУ EN 61326-2-1:2016 ДСТУ EN 61010-2-033:2017 ДСТУ EN 61010-2-201:2017 |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 78% |

За результатами аналізу таблиці можна зробити висновок що ринок є привабливим для входження за попереднім оцінюванням.

Надалі визначаємо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формуємо орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 5.5).

Таблиця 5.2.

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спрощення та прискорення розрахунку концентрації пилу | Промислові підприємства, які виготовляють продукцію і практикують додавання в її склад домішок Контролюючі державні лабораторії. Підприємства, які реалізують продукцію на території держави, або купують її для експорту. | Технічні стандарти які встановлюються на підприємствах. Після купівлі нашого засобу вимірювань з інтегрованим програмним забезпеченням клієнт може користуватися нею при розрахунках на протязі вказаного періоду після чого йому доведеться продовжити договір з продавцем. | - до продукції Невеликі розміри приладу. Можливість проводження досліджень в польових умовах. Невелика чутливість приладу до зовнішніх чинників. Можливість виведення результатів на комп’ютер. Безперебійна робота приладу. Зрозуміле управління приладом. Великий термін експлуатації. - до компанії-постачальника Відповідність приладу заданим характеристикам. Можливість технічної підтримки при виникненні проблем. Ввідний інструктаж по роботі з приладом. |

При купівлі даного продукту клієнт може зіткнутися з певними проблемами. Для їх попередження і швидкого виправлення  необхідні створення та доставка якісного приладу, наявність висококваліфікованих працівників для роботи із засобом вимірювань, забезпечення сприятливих умов роботи з вимірювальним засобом на об’єкті замовника для своєчасного усунення можливих технічних проблем в роботі вимірювального засобу. (таблиця 5.6).

Таблиця 5.3.

# Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкуренція | Можливість появи на ринку іноземних аналогів з кращими характеристиками і нижчою ціною. | Вивчення продукції конкурентів та вдосконалення своєї, для задоволення всіх потреб користувачів. |
| 2. | Інфляція | Зміна курсу гривні, за рахунок чого можуть зменшитися продажі | Реалізація продукту в більш стабільній (іноземній) валюті та моніторинг економічної ситуації в країні |
| 3. | Наявність локального конфлікту на сході | Може вплинути на коло потенційних покупців. | Пошук нових клієнтів на міжнародному ринку |
| 4. | Постачання | Проблема з фірмами постачальниками | Зміна політики розповсюдження продукту |
| 5. | Технічний | Збої в роботі приладу. | Спрощення алгоритмів налаштування або впровадження постійної підтримки кваліфікованих техніків |

Наявність певних загроз реалізації продукції дозволить вдосконалювати прилад та завжди бути в курсі всіх наукових новинок та економічної ситуації в країні. Окрім певних загроз, ми маємо ряд переваг та можливостей. (таблиця 5.7).

Таблиця 5.4.

Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Науково-технічні | Зміниться технологія виготовлення товару. | Впровадить технологію і змінить вартість товару. |
| 2. | Попит | Збільшення попиту на товар на ринку. | Збільшення продажів, а відповідно і прибутків компанії |

Продовження таблиці 5.5.

| 3. | Економічні | Політика протекціонізму; підтримка інноваційного виробництва. | Підвищення/пониження ціни на продукт; зменшення податкового тиску |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Політико правові | Може вплинути на купівлю/продаж товару. | Зміна напрямків імпорту |
| 5. | Екологія | Підвищення зацікавленості людей впливу різних речовин і продуктів на навколишнє середовище. | Реклама своєї продукція яка допомагає виявити підприємства які мають попит на товар. |

Таблиця 5.6.

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції | Олігополія | Можливість домовленості з іншими олігополістами для отримання взаємної вигоди |
| 2. Рівень конкурентної боротьби | Національний | Вдосконалення продукту і пошук можливості виходу на міжнародний ринок |
| 3. За галузевою ознакою | Міжгалузева | Розширення ринку за рахунок збільшення попиту |
| 4. Конкуренція за видом товарів | Товарно-видова | Вдосконалення та реклама для показу переваг |
| 5.За характером конкурентних переваг | Нецінова | Вдосконалення свого продукту і при цьому невелике зменшення цін відносно конкурентів |
| 6. За інтенсивністю | Не марочна | Розробка бренду і його активна реклама |

Після аналізу конкуренції проведемо більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі.

Таблиця 5.7.

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти |  | Товари-замінники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На даний момент на ринку присутні 3 прямі конкурент, які займаються виготовленням даного обладнання. | Потенційними конкурентами є іноземні компанії які згодом можуть вийти на наш ринок. Патенти на продукти. Законодавчі обмеження. Гнучкі ціни. | Постачальниками є інтернет магазини який займаються розповсюдженням програмного забезпечення для контролю складу повітря. Диференціація витрат. Концентрація постачальників. Значення розміру поставок | Основними клієнтами є підприємства легкої промисловості. Розмір закупівель. Система інформації. Прибутки. Контроль якості. |  | Компанія володіє доволі сильною пропозицією, максимальна схожі доступні аналоги практично відсутні |  |
| Висновки: | Проводити аналіз конкурентних пропозицій, працювати над зниженням собівартості. | Високий ризик входу нових гравців, адже вхідні бар’єри є не дуже високими. потенційних конкурентів немає | Так як концентрація постачальників доволі висока вони не диктують умови роботи на ринку. | Для клієнтів все вагомішим є питання ціни, вони хочуть платити менше. Для задоволення їх потреб потрібно розробляти нові пропозиції і підтримувати якість продукту | Підтримувати хороші позиції на ринку та конкурентну перевагу, розроблювали нові види товарів |  |

Провівши аналіз факторів робимо обґрунтування конкурентоспроможності. Точна оцінка конкурентоспроможності можлива лише після впровадження приладу, тому робимо лише попередню оцінку конкурентоспроможності.

Таблиця 5.8.

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ціна | Підтримка зворотного зв’язку з клієнтами, усунення виникнувших проблем при роботі, вдосконалення приладу, а відповідно збільшення попиту на продукт, що в результаті дозволить знизити ціну. |

Продовження таблиці 5.10.

| 2 | Велика кількість постачальників | Наявність приладу та своєчасна доставка продукту клієнту. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Висока якість | Висока якість і точність приладу, яка дозволяє клієнту отримувати максимально точний результат вимірювань. |
| 4 | Технічна підтримка | Наявність досвідчених спеціалістів, які зможуть швидко вирішити будь яку проблему в роботі приладу. |
| 5. | Наявність патентів | Наявність патенту на приладу, це дає споживачу упевненість в тому що він купує сертифікований продукт |

Таблиця 5.9.

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін приладу

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з нашим приладом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Наявність патентів | 16 | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Велика кількість постачальників | 15 |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Висока якість | 17 | + |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технічна підтримка | 19 |  | + |  |  |  |  |  |
| 5. | Ціна | 14 |  |  |  |  |  |  | + |

З таблиць 5.10 та 5.11 бачимо, що фактори конкурентоспроможності суттєві та мають великий позитивний внесок при впровадженні нового програмного забезпечення для розрахунку концентрації пилу. Основною перевагою та головним досягненням є висока якість продукту та технічна підтримка на протязі всього терміну його використання споживачем.

Таблиця 5.10.

SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: За наявності патентів споживач впевнений в якості отриманого продукту. За рахунок хорошої підтримки ми закріпляємо свої позиції на ринку. Завдяки високій якості продукту приваблюються нові клієнти. | Слабкі сторони: Так як на ринку багато постачальників, у клієнтів багатий вибір продукту, компанії необхідно проводити рекламу свого продукту і збільшувати кількість його постачальників. За рахунок високої ціни клієнти обирають більш дешевий продукт, що призводить до втрати потенційного заробітку. |
| --- | --- |

Продовження таблиці 5.12

| Можливості: 1. Зміниться технологія виготовлення товару. 2. Збільшення попиту на товар на ринку. 3. Політика протекціонізму; підтримка інноваційного виробництва. 4. Може вплинути на купівлю/продаж товару. 5. Підвищення зацікавленості людей впливу різних речовин і продуктів на навколишнє середовище. | Загрози: 1. Можливість появи на ринку іноземних аналогів з кращими характеристиками і нижчою ціною. 2. Зміна курсу гривні, за рахунок чого можуть зменшитися продажі 3. Може вплинути на коло потенційних покупців. 4. Проблема з фірмами постачальниками. 5. Збої в роботі приладу. |
| --- | --- |

На основі SWOT-аналізу розробляємо альтернативи ринкової поведінки для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок.

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів.

Таблиця 5.11.

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегія нейтралізації ринкових загроз сильними сторонами стартапу | Висока | 1 рік |
| 2 | Стратегія компенсації слабких сторін стартапу наявними ринковими можливостями | Висока | 1 рік |
| 3 | Стратегія виходу з ринку | Низька |  |

З зазначених альтернатив обираємо стратегію компенсації слабких сторін стартапу наявними ринковими можливостями.

# 5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів.

Таблиця 5.12.

Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промислові компанії | Зазначатиметься готовністю підприємств піти на додаткові витрати пов’язані з вдосконаленням приладу та розширення його функціональних можливостей. | Залежатиме від рівня та від темпу розвитку економіки взагалі і галузі споживача зокрема | Середня | Середні бар’єри входу на ринок |
|  | Державні установи контролю якості продукції. |  |  | Середня | Середні бар’єри входу на ринок |
|  | Інститути, вчені яких проводять дослідження в даній області |  |  | Середня | Середні бар’єри входу на ринок |
| Які цільові групи обрано: Під час аналізу потенційних груп споживачів було прийнято рішення що компанія буде працювати із промисловими компаніями. |  |  |  |  |  |

За результатами аналізу потенційних груп споживачів ми обрали цільові групи, для яких будемо пропонувати свій прилад та визначили стратегію охоплення ринку: стратегію диференційованого маркетингу, тому що працюємо із конкретним сегментом, розробляючи для нього програму ринкового впливу.

Для роботи в обраному сегменті ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку.

Таблиця 5.13.

Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підсилення сильних сторін стартапу за рахунок ринкових можливостей | Диференційований маркетинг | Якісний продукт, до якого прихильні споживачі, постійний зворотній зв'язок з клієнтами. | Стратегія диференціації |

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.16).

Таблиця 5.14.

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ні | Передбачається розвиток ринку | Ні, не буде. Буде утворено унікальну продукцію | Зайняття конкурентної ніші |

На основі вимог споживачів з обраного сегменту до постачальника і продукту, а також в залежності від стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розробляємо стратегію позиціювання яка визначається у формування ринкової позиції, за яким споживачі мають ідентифікувати проект

Таблиця 5.15.

Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вдосконалення продукту враховуючи побажання споживачів | Стратегія диференціації | Висока якість продукту. Формування лояльності і прихильності споживачів, підтримка вхідних бар’єрів. | Якість. Ціна. Зворотній зв'язок із виробником. Технічна підтримка. |

Результатом даного підрозділу є система рішень щодо ринкової поведінки компанії, вона визначає в якому напрямі буде працювати компанія на ринку

5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Під час розроблення маркетингової програми першим кроком є розробка маркетингової концепції товару, який отримає споживач. У таблиці 5.18 підсумовуємо результати аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 5.16.

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потреба в контролі складу продуктів, для безпеки їх використання. | Отримання результатів про склад продукції, який тяжко або неможливо визначити іншими пристроями або методами. | Постійна технічна підтримка. Безперебійна робота приладу. Систематизація та спрощення обробки результатів досліджень. |

# Таблиця 5.17.

# Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Створення приладу для ідентифікації та визначення концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук на основі флуорисцентної фотостимульованої люмінесценції. Можна виділити наступні вигоди використання: - Максимально точне визначення складу продуктів.; - Можливість розповсюдження продуктів на міжнародні ринки, завдяки прозорості їх складу. |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | 1.Довговічність (немає строку давності) 2. Гарантійний термін (довгий термін гарантійного обслуговування) 3.Досконалість виробничого виконання (Досконалий дизайн) 4.Вартість обслуговування (Низька вартість обслуговування) | Нм Нм Нм Нм | Тх Е Тл Вр |
|  | Якість: відповідає нормам ДСТУ EN 61326-2-1:2016, ДСТУ EN 61010-2-033:2017, ДСТУ EN 61010-2-201:2017 |  |  |
|  | Пакування: прилад в малогабаритному корпусі із стильним дизайном запакований в коробку із зазначенням всіх характеристик приладу та його зображенням. |  |  |
|  | Марка: |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До придбання товару, користувач може запросити до себе спеціаліста та протестувати прилад, провівши на ньому ряд необхідних досліджень протягом одного робочого дня. |  |  |
|  | Після придбання товару один раз в квартал клієнта буду відвідувати спеціаліст для налаштування, калі бровки, усунення несправностей, та неточностей у роботі приладу. |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: Від копіювання товар буде захищено шляхом патентування коду (отримання сертифікату про інтелектуальну власність) та надання кожній проданій копію індивідуального ліцензійного коду який необхідно вводити при запуску приладу. |  |  |  |

Далі визначаємо цінові межі, якими необхідно користуватися при визначенні ціни продукту, щоб він користувався попитом на ринку. При аналізі цінових меж та встановленні ціни необхідно враховувати ціни на прилад, які пропонують конкуренти та доходи потенційних клієнтів. (табл. 5.20).

Таблиця 5.18.

Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 000 – 100 000 грн. | 35 100 – 117 000 грн. | 300 000 – 400 000 грн. | 17 990-20 490 грн. |

# Таблиця 5.19.

# Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покупка товару один раз | Доставка товару покупцю, його встановлення та налаштування. | Канал збуту нульового рівня | Мережа інтернет |

Таблиця 5.20.

# Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необхідність контролю якості продукції та визначення наявності небезпечних домішок у них. Можливість виведення продукції на міжнародні ринки, через чистоту і прозорість їх складу. | Мережа інтернет, виставки, семінари, друкована продукція. | Спеціалізовані виставки | Проінформувати клієнта про те, що за допомогою приладу стає можливим максимально точне визначення складу продуктів, а відповідно наявності в них домішок і речовин, які тяжко визначити звичними методами, про які замовчують виробники, проте вони можуть нести загрозу здоровю та життю. | Вбережи себе від впливу небезпечних речовин у продуктах. Не вбивай себе небезпечними домішками – будь впевнений в якості продукту. Хочеш знати з чого складають твої продукти – тобі до нас. Втомився вірити брехні на етикетках – докопайся до істини. Ще досі віриш, що вживаєш корисні продукти? |

Результатом даного підпункту є ринкова програма яка включає концепцію збуту, просування, аналіз ціноутворення, вона залежить від цінностей та потреб потенційних клієнтів, переваги ідеї, стан ринку на якому буде впроваджено проект на даний момент та його динаміку, та відповідну обрану альтернативу поведінки на ринку.

5.6 Висновки

Провівши детальний аналіз стартап проекту, можна зробити висновок, що даний продукт буде цікавий потенційним клієнтам і має хорошу можливість ринкової комерціалізації. У зв’язку з хорошою динамікою ринку на розроблений продукт буде хороший попит у споживачів, і з точки зору рентабельності проект обіцяє бути дуже прибутковим. З огляду на потенційні групи клієнтів перспективи впровадження проекту є дуже високими. Але за рахунок того, що на ринку вже є присутні аналоги продукту який розробляється бар’єр входження на ринок є досить високим. Тому для успішного виходу на нього треба надати нашому продукту властивостей які будуть виділяти його серед конкурентів. На даний момент продукт є конкурентоспроможним але для підвищення довіри споживачів і формування своєї бази клієнтів необхідно:

Адаптація існуючих класичних фізико-хімічних методик аналізу органічних речовин в багатокомпонентних системах в рідкій фазі для даного виробу.

Удосконалення програмного забезпечення для автоматизації реєстрації вхідних вимірювальних сигналів та інтерпретації сигналів вимірювальної інформації.

Формування внутрішньовиробничих карт звітності з якості продукції отриманих за допомогою розробленого засобу вимірювань з подальшою реєстрацією результатів вимірювань в ДП"Укрметртестстандарт".

Проведення публічної презентації результатів проекту серед цільової групи користувачів,  та широкого кола науковців на профільних заходах.

Провести дієву рекламну компанію за допомогою електронних та друкованих профільних для галузі застосування засобу вимірювань видань, для зацікавлення продуктом потенційних користувачів.

Надати можливість проведення тестових вимірювань приладом на протязі серії робочих днів з можливістю залучення сторонніх фахівців для навчання персоналу замовника.

Підтримувати зворотній зв’язок з клієнтами, удосконалювати вимірювальний засіб для задоволення рекламацій клієнтів що виникли в процесі технічного обслуговування засобу вимірювань.

Як альтернативний варіант впровадження нашого стартап проекту для ринкової реалізації проекту доцільно обрати початок продаж нашого продукту в мережі інтернет і для одного сегменту ринку, а тільки після закріплення на ринку вже починати шукати клієнтів в інших сегментах і пропонувати їм наш продукт.

ВИСНОВКИ

Метою нашої магістерської дисертації було вдосконалено методів визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом.

Проведені нами дослідження квантового виходу люмінесценції вибраних хімічних сполук та наведені в роботі статистичні дані, показують переваги даного меоду в експрес-діагностиці та при поточних операціях контролю інформативних параметрів досліджуваних зразків. Даний метод має високу вибірковість та достатню точність вимірювань у рамках експрес-тестів, є мало затратним та потребує вимірювального обладнання з низькою металоємністю, а також характеризуються відсутністю впливу на об’єкт дослідження.

У ході виконання магістерської дисертації було:

1. Проведено огляд методик виявлення органічних сполук певного хімічного складу та їх інформативних параметрів що базуються на основі спектрофотометричних (фотостимульована люмінесценція) методах дослідження хімічних речовин.

2. Виконано огляд та дослідження характеристик фотодіодідних детекторів, придатних для використання у якості первинних перетворювачів для реєстрації інформативних параметрів вибраних хімічних сполук в багатокомпонентних системах методами оптично стимульованої люмінесценції.

3. Зроблено порівняльний аналіз і підбір потужних напівпровідникових УФ-світлодіодів у якості джерела збудження люмінесценції.

4. Розроблено калібрувальні графіки для визначених інформативних параметрів досліджуваних хімічних сполук в розчинах на окремих етапах процесу вимірювань. Сформовано електронну бази даних типових відгуків досліджуваних хімічних сполук різних концентрацій залежно від кількісного і якісного складу об’єкту досліджень, його агрегатного стану та умов проведення вимірювань.

6. Проаналізовано шляхи вдосконалення підходів до використання фотодіодів та фотодіодних матриць у якості первинних перетворювачів для реєстрації та ідентифікації вибраних органічних сполук методами оптично стимульованої люмінесценції.

Загальним результатом проекту «Розробка пристрою та методу визначення кількісних та якісних показників хімічних сполук в багатокомпонентних системах люмінесцентним методом» є наукове обґрунтування доцільності використання засобів та методів визначення відносних концентрації здатних до люмінесценції хімічних сполук на основі флуорисцентної фотостимульованої люмінесценції в процесі визначення інформативних параметрів продуктів харчування методами експрес-аналізу.

Подальше практичне впровадження вищезазначених методів та засобів пропонується у вигляді промислового зразка вимірювального засобу, що може використовуватися у багатьох сферах харчової промисловості та державних органах метрологічного контролю.

Довгостроковими результатами нашої роботи є апробація розробленого макету вимірювальної установки в різних режимах роботи, його удосконалення та формування бази даних відгуків хімічних сполук різних концентрацій в стандартних розчинниках.

Список використаних джерел

- Бахшиев Н.Г. Введение в молекулярную спектроскопию.Учеб. пособие. Л.: Изд.ЛГУ,1987, 216с.

- Берштейн И. Я. Спектрофотометрический анализ в органической химии / И. Я. Берштейн, Ю. Л. Каминский. – Л. : Химия, 1975. – 232 с.

- Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии(Структурные методы и оптическая спектроскопия).М.: Высш. школа, 1987, 367с.

- Власова И. В. Методология спектрофотометрического анализа смесей органических соединений. Проблема неаддитивности светопоглощения / И. В. Власова, В. И. Вершинин, Т. Г. Цюпко // Журн. аналит. химии. – 2011. – Т. 66, № 1. – С. 25-33.

- Глоба И.И. Оптические методы и приборы контроля качества.- Минск, БГТУ, 2003, 424 c.

- Глоба И.И., Ламоткин С.А. Хроматографические и спектральные методы анализа.- Минск, БГТУ, 2008. 408 c.

- Григорьянц А.Г., Коротаева М.А., Алехнович В.И., Шиганов И.Н. Инструментальные методы контроля состава и свойств полидисперсных сред. /А.Г. Григорьянц, М.А. Коротаева, В.И. Алехнович, И.Н. Шиганов //   Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2012. – №2. – С. 51-64.

- Дрозд А. В. Внутрішньолабораторна перевірка якості спектрофотометричних вимірювань / А. В. Дрозд, Н. О. Леонова, О. С. Каліненко // Метрологія та прилади.– 2010. – № 5 (25). – С. 62–66.

- Другов Ю.С., Родип A.A. Пробоподготовка в экологическом анализе. С-Петербург, Анатолия, 2002.С 283.

- Эммануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. Москва, Высшая школа. -1984. -С. 180-182.

- Изучение фотохимической активности водных растворов гуминовых кислот, выделенных из почв в пределах горизонта. Химия  в  интересах устойчивого развития. Новосибирск ,т.13 (2005) 79–83.

- Кижа Д. А., Лукин С.Б. Фотолюминесцентные методы контроля качества кофе. /Д.А. Кижа, С.Б. Лукин, // Научно-технический вестник информа-ционных технологий, механики и оптики. – 2006. – №8 (31). – С. 131-138.

- Леонова Н. А. Контроль накопления тяжелых металлов в объектах растительного происхождения методом многокомпонентной спектрофотометрии / Н. А. Леонова, А. В. Дрозд // «Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях» : Перша міжвузівська науково-методична конференція, 21 листопада 2012 р. : тези доп. – Харків, 2012. – С. 59–60.

- Лукин С.Б., Демин Р.Е. Исследование возможности диагностики качества мясных продуктов на основе спектров люминесценции. /С.Б. Лукин, Р.Е. Демин// Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2004. – №12. – С. 172-175.

- Лукин С.Б., Демин Р.Е. Экспресс-метод бесконтактного обнаружения патогенных бактерий на поверхности мясных продуктов. /С.Б. Лукин, Р.Е. Демин// Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2003. – №3(9). – С. 89-96.

- Люминесцентный метод контроля / Е.И.Тимошкин, Г.А.Маршалкин, А.В.Титкова, И.С.Алехина // Пищевая пром-сть. 1989. - №12. - с. 54- 55.

- . Фолієва кислота [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  https://www.kp.ru/guide/folievaja -kislota.html. – Назва з екрану.

- Орлова А.О. Анализ многокомпонентной смеси по двумерным спектрам люминесценции. Современные технологии. Труды молодых ученых ИТМО. Под ред. проф. С.А. Козлова, СПб, СПб ГИТМО (ТУ), 2001, с.24-31.

- Орлова А.О., Маслов В.Г. Применение метода последовательных исключений для определения люминесцирующих компонент фотосинтезирующих объектов. Оптический журнал, 2002, Т.69, №3, С.21-24

- Осинцева Е.В., Неудачина Л.К., Амфитеатрова А.В., Печищева Н.В. Люминесцентный метод определения меди в сухих молочных смесях для детского питания. /Е.В. Осинцева, Л. К. Неудачина, А. В. Амфитеатрова, Н. В. Печищева// Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2016. – № 9 (Том 72) . – С. 11-17.

- Основы аналитической химии: В 2 кн. / Под ред. Ю.С. Золотова.М.: Высшая школа, 2000, 264 c.

- Патент 101854 Україна. Спосіб фотометричного визначення нітратів у джерелах водопостачання. МПК G01 №21/25, G01 №21/23 – опублікований 13.05.13, Бюл. №9

- Перьков И. Г. Спектры аддитивных свойств и их модификация в неселективных методах анализа многокомпонентных систем / И. Г. Перьков // Журн. аналит. химии. – 1991. – Т. 46. – Вып. 10. – С. 2069-2087.

- Прикладная физическая оптика. Под ред. В.А.Москалева С.-Пб.: Политехника, 1995, 316 c.

- Специфікація мікроконтролеру ATmega328. [Електронний ресурс]: –Режим доступу: http://ww1.microchip.com/downloads/en/Device
Doc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Data
sheet.pdf – Назва з екрану.

- Специфікація плати розширення Arduino UNO R3 на базі мікроконтролера ATmega328. [Електронний ресурс]: – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf – Назва з екрану.

- Флуоресценция  водных растворов промышленных гуминовых  препаратов.Журнал прикладной спектроскопии.-Т. 78, № 6.   2011

- Шаталов И.Ф., Воронин А.В., Пурыгин П.Н. Химико-токсикологический анализ «летучих» и «лекарственных» ядов. // Уч.пособие. Самара: ООО «Содружество Плюс»: ГОУВПО «Сам-ГМУ». 2004. - 116-122.

- Wilson, R. G. Fourier Series and Optical Transform Techniques on Contemporary Optics: An Introduction, John Wiley & Sons, New York, 1995, pp. 124-128.

- Valeur, B.; Berberan-Santos, M.N. Molecular Fluorescence: Principles and Applications, 2nd ed.;Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2013, p 138-142.

- Rahul Chib, Bogumil Zelent, Yan Wang, et al. (2017). Edible Luminescent Probes as Sensors of Food Quality: Identification and Selection. (National) Biophysical Journal, Volume 112, Issue 3, Supplement 1, p 454-459, 3 February 2017.

- Pilipenko А.Т., Zui О.V., Terletskaya A.V. // Journal of Water Chemistry and Technology. – 1991. – 13, № 9. – С. 108–119.

- Pavia, D. L. Introduction to Spectroscopy: A Guide for Students of Organic Chemistry, Saunders College Publishing, 1997, pp. 96-100.

- Niki K., Kiso Y., Takeuchi T. et al. // Analytical Methods. – 2010. – V. 2. – P. 678-683.

- Maria G. Corradini, Yan Lavinia Wang , An Le, et al. Identifying and selecting edible luminescent probes as sensors of food quality. AIMS Biophysics, AIMS Biophysics, 2016, 3(2): p 319-339.

- Görög, S. Ultaviolet-Visible Spectrophotometry in Pharmaceutical Analysis, CRC Press Boca Raton Fl, 33487, 1995, pp. 215-220.

Додаток А