Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет авіаційних та космічних систем

(повна назва інституту/факультету)

__________Автоматизації експериментальних досліджень

(повна назва кафедри)

«На правах рукопису»

УДК 621.3.088.6

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

______ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”___________20__р.

Магістерська дисертація

зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(код і назва спеціальності)

на тему: «Автоматизація обробки інформації в надвисокочастотних радіометричних системах»

Виконав: 	студент VI курсу, групи ВА–61М

(шифр групи)

Циганов Артем Леонідович

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник 	доцент, д.т.н, Шевченко К.Л

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант

(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент 			професор, д.т.н. Яненко О.П.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень

з праць інших авторів без відповідних посилань. Студент _____________

(підпис)

Київ 2018 року

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ………………………………………………..	8

ВСТУП ……………………………………………………………………..	9

- ОГЛЯД ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ НВЧ СИГНАЛІВ ……………………………………………………………..	11

  - Радіотехнічні системи …………………………………………...	11

  - Класифікація РТС ………………………………………………..	11

  - Тенденції розвитку РТС …………………………………………	15

  - Радіометричні вимірювачі низькоінтенсивних НВЧ-сигналів ..	16

    - Класифікація вимірювачів потужності сигналів …………..	16

    - Застосування НВЧ-радіометрів ……………………………..	18

    - Типи та структури НВЧ-радіометрів ……………………….	19

  - Радіометричні методи дослідження ……………………………	25

    - Характеристика радіометричних методів дослідження …...	25

    - Радіометричні методи вимірювання в медицині …………..	25

    - Радіометричні методи вимірювання в техніці ……………..	28

    - Радіометричні методи вимірювання в радіобаченні та ………

зв’язку ……………………………………………………………….	31

- АНАЛІЗ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ ВИМІРЮВАННЯ  РАДІОМЕТРИЧНИХ СИГНАЛІВ ……………………………………	34

  - Аналіз вимірювального каналу радіометричної системи	35

  - Принцип роботи супергетеродинного кореляційного

радіометра	37

  - Аналіз флуктуацій вимірювального каналу радіометричної системи	43

  - Дослідження методики оптимальної фільтрації

радіосигналів ……………………………………………………	49

    - Постановка задачі оптимальної фільтрації ……………….	49

    - Імпульсна характеристика оптимального фільтру ………	50

    - Фільтрування стаціонарного сигналу ……………………..	53

    - Фізична реалізація оптимального фільтру ………………..	55

    - Оцінка сигналу фізично реалізовним оптимальним ………..

фільтром …………………………………………………….	56

    - Другий варіант реалізації оптимального фільтру ………...	58

  - Фільтр Калмана-Бьюсі …………………………………………	60

- ВИКОРИСТАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО МЕТОДУ …………………..	64

- СТАРТАП ПРОЕКТ …………………………………………………..	71

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ………………………………………………….	81

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

- АП – автоматичний перемикач

- АЧТ – абсолютно чорне тіло

- ВІС – велика інтегральна схема

- ЕМВ – електромагнітне випромінювання.

- ЕМП – електромагнітне поле

- КД – квадратичний детектор

- НВЧ – надвисокі частоти

- НВЧ радіометр – інструмент зондування, що проводить вимірювання енергії в діапазоні надвисоких частот [1].

- ПВТ – подвійний волноводний трійник

- ПВЧ – підсилювач високої частоти

- РС – радіометрична система

- РТС – радіотехнічні системи

- СД – синхронний детектор

- ФНЧ – фільтр нижніх частот

- ФЧХ – фазово-частотна характеристика

ВСТУП

Високочутливі радіометричні системи та радіометри радіохвильового діапазону широко використовуються під час вимірювання сигналів низької інтенсивності в НВЧ області. Серед галузей народного господарства, що використовують технології радіометричних систем  виділяють: радіоастрономію, фізику, метеорологію та інші галузі науки і техніки. Нерідко радіометри НВЧ діапазону використовують у науці під час вимірювань та досліджень. Ефективне керування виробництвом, контроль якості продукції, що випускається підприємствами різної спеціалізації, наукові експерименти, медичні дослідження використовують методи і засоби НВЧ радіометрії, які дають змогу оцінити параметри та характеристики досліджуваних фізичних та біологічних об’єктів [2, 3].

Вимірювання сигналів низької інтенсивності є дуже складним процесом. Ця складність обумовлена тим, що рівень корисного сигналу є рівним або навіть меншим ніж рівень власних шумів радіометричної системи. Другою проблемою є високі вимоги до чутливості радіометрів. Вона повинна забезпечувати можливість вимірювання сигналів на рівні 10-13… 10-16 Вт. НВЧ випромінювання від фізичних та біологічних об’єктів несе в собі важливу інформацію. Ці дані дозволяють визначити температуру, фізичні властивості, характер динаміки внутрішніх процесів в досліджуваному об’єкті.

Вимірювання низькоінтенсивних випромінювань НВЧ сигналів мають особливу перевагу, оскільки дають змогу досліджувати інтенсивність ЕМВ в локальних зонах та використовувати ці дані під час діагностики. Під час порівняння кількох результатів таких вимірювань можна, наприклад, отримувати інформацію про однорідність протікання процесів з поверхні, що обмежена цими зонами. Звідси випливає, що головною проблемою є підвищення чутливості апаратури вимірювання,  оскільки більш детальну інформацію можна отримувати із зон малого розміру, сигнали від яких мізерні.

Об’єктом дослідження є процеси перетворення інформативних параметрів високочастотних низькоінтенсивних сигналів досліджуваних об’єктів.

Предметом дослідження є підвищення точності вимірювання інформативних параметрів електромагнітних полів низької інтенсивності надвисокочастотної області.

Практична значимість роботи полягає в виборі оптимального методу вимірювання НВЧ випромінювань та створенні програмно-апаратного методу обробки результатів вимірювання, що забезпечує високу точність результату за рахунок цифрової обробки даних.

- ОГЛЯД ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ НВЧ СИГНАЛІВ

  - Радіотехнічні системи

Радіотехнічною системою (РТС) називають сукупність засобів та приладів, з’єднаних між собою та призначених для цілеспрямованого виконання єдиної задачі або ряду задач, що зв’язані з передачею, вилученням та перетворенням інформації [4].

РТС відносять до інформаційно-керуючих систем, які здійснюють вилучення, передачу та руйнування інформації за допомогою радіохвиль.

Основними ознаками радіосистеми є :

- Наявність радіосигналу, що складається з джерела радіохвиль, яке виступає в ролі носія інформації;

- Наявність середовища розповсюдження радіохвилі;

- Наявність приймача, що вилучає інформацію шляхом відповідної обробки радіохвиль, що досягають приймальної антени [6].

Інформація, яку несе в собі радіохвиля називається радіосигналом. Таким чином, характерної ознакою будь-якої радіосистеми є використання радіосигналу в якості носія інформації.

  - Класифікація РТС

Радіотехнічні системи можливо класифікувати за різними ознаками (рис. 1.1). За призначенням системи розрізняють:

- Системи передачі інформація;

- Системи вилучення інформації;

- Системи радіокерування;

- Системи руйнування інформації;

- Комбіновані системи [5, 6].

Так, серед систем передачі інформації розрізняють системи радіозв’язку (одноканального, багатоканального, радіорелейного чи через штучні супутники Землі (ШСЗ)), телеметрії, передачі команд, радіомовлення і телебачення.

До систем вилучення інформації відносяться радіолокаційні і радіонавігаційні системи, системи радіоастрономії, радіорозвідки радіотехнічних засобів противника.

Системи радіоуправління служать для управління роботою різноманітних об'єктів за допомогою радіосигналів.

Системи руйнування інформації призначені для створення умов, в яких робота радіосистем противника стає неможливою.

За видом прийнятих сигналів РТС поділяються на два класи:

- системи для прийому квазікогерентних сигналів;

- системи для прийому некогерентних сигналів.

Перший клас включає системи передачі та руйнування інформації, активних радіолокаційних і радіонавігаційних систем. Другий клас об’єднує системи, що застосовуються під час дистанційного та контактного дослідження складу та властивостей физичних та біологічних об’єктів, радіотеплолокації, радіоастрономії та інше [7].

Рисунок 1.1 Класифікація РТС за призначенням

За видом сигналу, що випромінюється РТС поділяються на:

- Системи з імпульсним випромінюванням;

- Системи з неперервним випромінюванням;

- Системи з цифровими сигналами.

Для імпульсних РТС сигнал представлений у вигляді послідовності радіоімпульсів, в якій інформацію можуть нести параметри окремих імпульсів (зміна амплітуди, частоти, фази, тривалості) або вся імпульсна послідовність. В системах з неперервним випромінюванням інформація міститься у зміні амплітуди, частоти або фази неперервних сигналів. В цифрових системах інформація, що передається міститься в певних кодових послідовностях сигналів [4].

За розміщенням первинного джерела випромінювання  радіохвиль розрізняють активні, напівактивні, активні з активною відповіддю та пасивні РТС.

В залежності від частот, що використовуються РТС поділяють на [5]:

- Системи дуже низького діапазону частот;

- Системи низького діапазону частот;

- Системи середнього діапазону частот;

- Системи високого діапазону частот;

- Системи дуже високого діапазону частот;

- Системи ультрависокого діапазону частот;

- Системи надвисокого діапазону частот;

- Системи вкрай високого діапазону частот.

Діапазони радіочастот та довжин хвиль наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Класифікація РТС в залежності від діапазону частот

| Діапазон радіочастот | Довжина хвилі | Назва діапазону радіочастот | Назва діапазону радіохвиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 3…30 кГц | 10…100 км | Дуже низькі частоти | Міріаметрові хвилі |
| 30…300 кГц | 1…10 км | Низькі частоти | Кілометрові хвилі |
| 0,3…30 МГц | 100…1000 м | Середні частоти | Гектометрові хвилі |
| 3…30 МГц | 10…100 м | Високі частоти | Декаметрові хвилі |
| 30…300 МГц | 1…10 м | Дуже високі частоти | Метрові хвилі |
| 300…3000 МГц | 0,1…1 м | Ультрависокі частоти | Дециметрові хвилі |
| 3…30 ГГц | 1…10 см | Надвисокі частоти | Сантиметрові хвилі |
| 30…300 ГГц | 0,1…10см | Вкрай високі частоти | Міліметрові хвилі |

  - Тенденції розвитку РТС

Розвиток РТС визначається досягненнями в галузі електроніки. Для нього характерним є зростаючий ступінь інтеграції. Великий інтерес представляють собою розробки інтегральних схем сантиметрового та міліметрового діапазонів частот, що виконуються на основі біполярних та польових транзисторів. Продовжується розвиток функціональної електроніки: з’явилися акустоелектронні процесори, пристрої на поверхневих акустичних хвилях, прилади з зарядним зв’язком та інші [5].

Останнім часом спостерігається тенденція к використанню пристроїв цифрової техніки в радіотехнічних системах для передачі, накопичення та обробки інформації. Це пояснюється ускладненням функцій, які пов’язані з виконанням даних операцій.

Все частіше виникає інтерес для вимірювання низькоінтенсивних НВЧ-сигналів під час дослідження природи електромагнітних властивостей речовин шляхом вимірювання потужності електромагнітних випромінювань (ЕМВ). Під час вимірювання параметрів низькоінтенсивних сигналів за допомогою радіометрів реєструють як власне радіотеплове ЕМВ так і відбите  зовнішнє випромінювання від різноманітних фізичних та біологічних об’єктів.

Зараз активно проводяться роботи зі створення радіометричної апаратури різного спрямування. Радіометри серійного виробництва не можуть забезпечити високі вимоги до чутливості (до  10-12 Вт), точності (похибка ±3 дБ) та обмеженості частотного діапазону (до 30 ГГц). Для приладів, які розробляються висувають вимоги:

- Підсилення та виділення корисного шумового сигналу в НВЧ-діапазоні на рівні 10-16…10-13 Вт;

- Отримання найбільшого співвідношення корисного сигналу до завади.

Використання радіометричних систем в контакті з об’єктом вимірювання дозволяє розглядати цей випадок, як перехід ЕМП з одного середовища в інше з різною діелектричною проникністю [8].

Загалом розвиток РТС визначається такими напрямами:

- Інтелектуалізація РТС на основі обчислювальних засобів;

- Освоєння в радіоелектронній техніці широкого діапазону радіохвиль;

- Перехід від окремих електронних елементів к функціонально складним інтегральним схемам;

- Підвищення ролі пристроїв обробки інформації;

- Розширення області застосування РТС.

  - Радіометричні вимірювачі низькоінтенсивних НВЧ-сигналів

    - Класифікація вимірювачів потужності сигналів

В багатьох країнах ведуться роботи, що пов’язані з розробкою радіометрів різного призначення. Залежно від рівня потужності сигналів, яка оцінюється, вимірювачі поділяються на (рис. 1.2):

- Вимірювачі великої потужності;

- Вимірювачі середньої потужності;

- Вимірювачі малої прохідної та поглинальної потужності;

- Вимірювачі малої потужності;

- Вимірювачі надмалої потужності;

Рисунок 1.2 Класифікація вимірювачів потужності низькоінтенсивних сигналів

Оцінка коефіцієнта послаблення, коефіцієнта поглинання та відбиття, повного опору високочастотних кіл, визначення коефіцієнту стоячої хвилі, коефіцієнту передачі високочастотних вузлів та інших параметрів тісно пов’язана з прямими вимірюваннями енергетичних параметрів та непрямим визначенням відповідних коефіцієнтів НВЧ-приладів.

Радіометричні вимірювачі в залежності від способу перетворення сигналу поділяються на:

- РС з прямим перетворенням сигналу;

- РС з проміжним перетворенням частоти сигналу.

Рисунок 1.3 Класифікація РС за способом перетворення сигналу: а) з прямим перетворенням сигналу; б) з прямим перетворенням сигналу гетерединуванням; в) канал прямого посилення

Радіометри першого типу здійснюють частотну вибірковість з демодуляцією сигналу та його подальшим підсиленням на частоті модуляції (рис. 1.3а). Головним недоліком таких вимірювачів є низька чутливість. Цю проблему можливо вирішити за допомогою застосування більш складних демодуляторів, зокрема автокореляційних.

Радіометри другого типу здійснюють вибірковість та підсилення сигналу на проміжній частоті (рис. 1.3б). Недоліком РС цього типу є підвищені вимоги до динамічного перетворювача частоти, його коефіцієнта шуму та рівню завад. Для підвищення чутливості за рахунок зниження власних шумів, у вхідному ланцюзі здійснюють попередню частотну вибірковість і погоджують антену із входом підсилювача (рис. 1.3в), сигнал на виході подається на підсилювач радіочастоти, який забезпечує частотну фільтрацію від перешкод [7].

    - Застосування НВЧ-радіометрів

Відомо, що вперше НВЧ-радіометри почали використовувати ще в колишньому СРСР з метою вимірювання температури об’єктів за інтенсивністю ЕМВ. В результаті подальших досліджень було виявлено, що використання високочутливих радіометрів НВЧ-діапазону дозволяє визначати температурні аномалії та неоднорідності як фізичних так і біологічних об’єктів.

У зв’язку з необхідністю вимірювання глибинної температуру почали розвиватися радіотеплові методи контролю. При цьому використовувалися радіохвилі більш довгих довжин, зокрема, міліметрових, сантиметрових та дециметрових. Це дозволило досліджувати градієнти температур за допомогою зміни частоти випромінювання на глибині до 10 сантиметрів [3].

В наш час НВЧ-радіометри знаходять своє призначення для вирішення широкого кола завдань. Одним з широко відомих напрямків застосування є дослідження складу та властивостей досліджуваних об’єктів. Паралельно з цим розвивається дослідження природи електромагнітних властивостей біологічних об’єктів під час вимірювання потужності ЕМВ НВЧ-діапазону.

Радіометри почали широко використовуватися для вимірювання енергетичних параметрів – інтегральної потужності, спектральної щільності шумових сигналів, розподіл інтенсивності та нерівномірності потужності сигналу за частотним діапазоном [3].

    - Типи та структури НВЧ-радіометрів

Під час розробки РС для дослідження ЕМВ в НВЧ-діапазоні основними проблемами є: забезпечення високої чутливості і точності приладів, проведення узгодження вхідних антен з об’єктами дослідження, забезпечення необхідної глибини проникнення хвилі та ін. Для вирішення цих проблем пропонують використання НВЧ-радіометрів модуляційного, компенсаційного та кореляційного типів (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 Типи радіометричних вимірювачів

Найбільшу чутливість вимірювання ЕМВ НВЧ-діапазону забезпечують компенсаційні радіометри, в яких власні шуми апаратури зрівноважуються сигналом з опорного джерела. Функціональна схема компенсаційного радіометра наведена на рис. 1.5.

Рисунок 1.5 Функціональна схема компенсаційного радіометра

У вимірювальному каналі цього радіометра вхідний сигнал

Uct=Ut[sinωt+ ϕ(t)]	(1.1)

через антену поступає на ПВЧ A1з подальшим підсиленням разом з власними шумами апаратури до коефіцієнту K1. Підсилений сигнал поступає на КД U1. На виході детектору дисперсія сигналу за рахунок некорельованності корисного сигналу та власних шумів має значення:

U12=K1(Uc2+ Uш2)	(1.2)

Сигнал квадратично детектується з крутизною Sд та усереднюється за допомогою ФНЧ з коефіцієнтом перетворення K2, при цьому сигнал на виході приймає вигляд:

U2=K1SдK2(Uc2+ Uш2)	(1.3)

З метою компенсування власних шумів вимірювального каналу, що обумовленні недоскональністю апаратури антену екранують, а постійну складову напруги компенсують опорним джерелом G1.

Головними перевагами РС цього типу є простота виконання та високий коефіцієнт використання енергії вхідного сигналу. До недоліків таких радіометрів слід віднести схильність до впливу флуктуацій. Складність компенсування флуктуації приводить втрати реальної чутливості та зниженню коефіцієнту підсилення за потужністю [3].

Для того щоб позбавитися впливу флуктуацій необхідно перенести сигнальну функцію в область високих частот з додатковою модуляцією сигналу або будувати радіометри з виключенням детектування власних шумів та квадратичним перетворенням сигналу.

В схемах модуляційних радіометрів проблема впливу флуктуацій вирішується саме першим способом. Функціональна схема такого радіометру приведена на рис. 1.6.

Рисунок 1.6 Функціональна схема модуляційного радіометру

В цій РС сигнал на вході (1.1) у вигляді шуму вимірювального каналу поступає на АП U1, який перемикається з частотою меншою за частоту сигналу Ω<ω. На виході перемикача формується відеосигнал, що заповнюється високочастотною складовою.

Um(t)=Ut1+m signsinΩtsin[ωt+ϕ(t)]	(1.4)

де m – коефіцієнт глибини амплітудної модуляції.

Далі сигнал підсилюється ПВЧ та детектується КД. На виході формується напруга, яка з урахуванням власних шумів каналу за кожен період комутації приймає значення

U'=K0Sд[Uc2+Uш2]	0<t<πΩ	(1.5)

U''=K0SдUш2	πΩ<t<2πΩ	(1.6)

де Sд – крутизна перетворення КД U2;

K0=K1K2; K1 – коефіцієнт передачі АП;

K2 коефіцієнт підсилення ПВЧ A1;

Uc та Uш – дисперсії сигналу та власного шуму радіометру відповідно.

Змінна складова сигналу КД має значення:

U1=U'-U''2=K0SдUc22 signsinΩt+Uшкд2(t)	(1.7)

де Uшкд - напруга власних шумів КД U2.

З виходу КД сигнал поступає на вхід підсилювача з полосовим  фільтром, який налаштовується на частоту модуляції. Далі сигнал демодулюється в СД за допомогою множення сигналу на опорну напругу. Постійна складова виокремлюється ФНЧ та поступає на індикатор, шкала якого представлена в одиницях потужності сигналу:

U2=12K0SдK3K4K5Uc2	(1.8)

де K4 – коефіцієнт перетворення СД U3;

K5 – коефіцієнт перетворення ФНЧ Z1.

В радіометрах цього типу спектральна щільність потужності флуктуацій менша ніж в радіометрах компенсаційного типу. Велика увага приділяється проектуванню АП, який повинен забезпечувати [3]:

- мінімальні втрати сигналів;

- мінімальні власні шуми;

- амплітудну модуляцію сигналу з глибиною близькою до 100%.

- добре узгодження з високо частотним трактом радіометру.

Перевагами такого типу радіометрів є простота реалізації та надійність роботи. Головним недоліком є менша чутливість ніж у компенсаційних радіометрів. В той же час залишається проблема детектування власних шумів, яку вирішують застосуванням РС кореляційного типу (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 Функціональна схема кореляційного радіометра

Вхідний сигнал з антени надходить на вхід радіометру, що має два канали ПВЧ А1, А2. Після підсилення сигнал разом з власними шумами надходить на перемножувач U1. За допомогою ФНЧ виділяється постійна складова та результат надходить на індикатор.

В момент відсутності вхідного сигналу на виході корреляційного радіометру виділяється потужність власних шумів знакозмінного характеру

PКРЛ1=0ΔFGш1(f)∙Gш2(f)df	(1.9)

де Gш – спектральна щільність потужності власних шумів 1-го та 2-го каналів.

Шуми обох каналів є некорельованими між собою, тому їх спектральна щільність наближується до нуля.

Після подання на вхід радіометру сигналу на входах помножувача виникають корельовані сигнали. Після фильтрації сигналу ФНЧ Z1 напруга, що  пропорційна потужності вимірюваного сигналу має значення:

PКРЛ2=PКРЛ1+PКРЛ С=0ΔFUx2(f)df	(1.10)

За умови малого співвідношення сигнал/шум вплив флуктуацій таких РС буде незначним [3]. Звідси випливає головна перевага кореляційних схем радіометрів серед інших. За умови незалежності шумів в обох каналах радіометра сигнал на виході має мінімальний вплив постійної складової на флуктуації власних шумів.

Серед недоліків кореляційних типів РС слід зазначити негативний вплив неідентичності  ФЧХ на співвідношення сигнал/шум. Цей фактор може спричинити флуктуації ФЧХ каналів вимірювання.

Інший недолік – менша надійність радіометрів, оскільки працездатність його різко знижується внаслідок відмови хоча б одного з елементів вимірювального каналу. РС цього типу застосовуються переважно у багатоканальних системах.

  - Радіометричні методи дослідження

    - Характеристика радіометричних методів дослідження

На даному етапі розвитку радіометрії широка увага надається радіометричним методам дослідження об’єктів в медицині та біології. Прилади, що застосовуються під час вимірювання здатні вимірювати сигнали вкрай малого рівня, інтенсивність яких складає 10-22-10-19 Вт/Гц ∙ см2. Такий рівень сигналу в загальному випадку є рівним або навіть меншим за рівень власних шумів вимірювального каналу.

Переважна більшість РС використовує дистанційний спосіб вимірювання енергетичних параметрів. Серед дистанційних методів дослідження розрізняють пасивні, які виконують тільки прийом ЕМВ, та активні, що здійснюють генерацію та прийом відбитого випромінювання.

Проведення активного експерименту передбачає застосування штучних активних джерел ЕМВ певної частоти. Використання таких джерел нерідко вимагає їх застосування в будь-який період доби та сезону. В умовах польоту РС потребують застосування технічних засобів для створення ЕМВ,  що відповідають відбивним властивостям досліджуваного об’єкту. Серед активних методів вимірювання виділяють: скаттерометрію, радіолокаційну зйомку, доплеровську радіолокацію.

Пасивні методи вимірювання передбачають наявність приймача власного випромінювання досліджуваного об’єкту. В загальному випадку таке випромінювання має шумоподібний характер. До пасивних методів вимірювання відносять: радіотеплолокацію, радіоастрономію.

    - Радіометричні методи вимірювання в медицині

Радіометричні системи використовують в медицині для вимірювання власного ЕМВ біологічних об’єктів. Розрізняють теплове та нетеплове випромінювання. Під тепловим випромінюванням розуміють енергію коливання атомів та молекул біологічної речовини. Нетеплове випромінювання характеризується наявністю механізму метаболізму у людини, та залежить від температури органів та тканин.

Інтенсивність ЕМВ залежить від стану, структури, температури, частоти випромінювання та інших процесів в тканинах досліджуваних об’єктів.

З точки зору квантової медицини, людині притаманне когерентне ЕМП клітин, що обумовлено резонансним характером коливань клітинних мембран, з частотами 1010-1011 Гц. Наявність заряду на мембранах, свідчить про можливість використання їх в якості джерел ЕМВ з потужністю пропорційною квадрату прискорення зарядів. Внаслідок цього в тілі людини й виникає когерентне поле, що підтримується електромагнітною активністю клітин організму [10].

Інтенсивність нетеплового ЕМВ є меншою за теплове. Для кількісного визначення інтенсивності випромінювання вводять спеціальний коефіцієнт, для якого досліджуваний об’єкт ідеалізують з абсолютно чорним тіло. Ідеалізація у вигляді АЧТ дозволяє розглядати об’єкт у вигляді моделі, що має температуру живого організму та метаболізм, що виникає внаслідок хімічних реакцій.

Нетеплове ЕМВ біоб’єктів  характеризується ймовірнісним характером руху носіїв заряду. Для теплового випромінювання спектральна щільність АЧТ розраховується за формулою Планка:

U0(f, T)=8πhf3c3∙1exphfKT-1	(1.11)

Когерентність ЕМП тісно пов’язано з відстанню до об’єкту вимірювання. При збільшенні відстані до об’єкту когерентність зникає та випромінювання набуває квазішумового характеру з широким енергетичним спектром, що накладається на радіотеплове [10].

Застосування радіометричних систем можливе під час мікрохвильової резонансної терапії (МРТ). Спектр випромінювання є суцільним внаслідок перекриття сусідніх ліній. Таке явище пояснюється «ієрархією дисипативних систем», що призводить до розширення спектральних ліній, а перекриття сусідніх ліній створює ефект суцільного спектру [11].

Використання низькоінтенсивного випромінювання має важливе значення під час лікування захворювань, внаслідок того, що радіометрична апаратура імітує власні керувальні сигнали живого організму. Через вплив такого випромінювання на клітини відбуваються покращення характеристик імунної системи.

Пасивне вимірювання ЕМВ дозволяє досліджувати температурні аномалії та неоднорідності між здоровою та злоякісною тканинами тим самим виявляючи пухлини. При такому способі обстеження тіло людини не підлягає ніякому впливу зовні. Даний метод не застосовує опромінення електромагнітними полями та не передбачає виконання хірургічного втручання в біотканини. Це є підставою для визнання його безпечним. Для вимірювання власного ЕМВ людини застосовують спеціальні антени аплікатори. Використання цих антен зменшує вплив відбиття електромагнітних хвиль. Радіометри аплікаційного типу називаються радіотермометрами.

Процес вимірювання температурних аномалій тканин людини потребує спеціальної апаратури, яка повинна вирішувати ряд складних задач. Серед таких задач виділяють [8]:

- забезпечення високої чутливості пристрою;

- проведення узгодження аплікаційної антени;

- забезпечення необхідної глибини проникності;

- забезпечення необхідної роздільної здатності;

- забезпечення вимірювання абсолютних значень температур з похибкою не гірше ±0,1°С.

У світовій практиці доведено, що методи радіометрії в медицині сприяє виявленню певних пухлин, за рахунок того, що ці пухлини в мікрохвильовому діапазоні мають різний енергетичний спектр. Також було виявлено прямо пропорційну залежність між швидкістю росту пухлини та ЕМВ [12].

Перед проведенням діагностики пухлин апаратуру потрібно проградуювати. Для цього необхідно навчити радіометр розрізняти здорову тканину від ураженої. На спеціальному макеті проводиться вимірювання на тканині, що містить уражену пухлиною зону, а потім на тканині, що є здоровою.

    - Радіометричні методи вимірювання в техніці

В технічній галузі вимірювання радіометричними системами проводяться переважно дистанційно. Такі вимірювання застосовуються для отримання інформації про космічні об’єкти планети та навколишнього космічного простору. Основним джерелом інформації про такі об’єкти є ЕМП. Для водного та повітряного середовища основними джерелами інформації, крім ЕМП, є акустичні та температурні поля.

Під час дистанційного зондування енергія ЕМП може вимірюватися пасивним або активним методом. В разі наявності власного ЕМВ, вимірювання інформації від об’єкту дослідження відбувається пасивне вимірювання, в іншому випадку об’єкт потребує опромінення джерелом електромагнітного поля. В якості стороннього джерела може бути використана енергія Сонця. Проте коли головною метою стає моніторинг стану об’єкту дослідження протягом будь-якого часу доби та сезону, постає проблема відокремлення необхідних інформативних параметрів. Ця проблема обумовлена тим, що об’єкт знаходиться в змішаному режимі та в кожний період часу інформативні параметри мають абсолютно різну фізичну природу.

Радіометричні методи вимірювання можливо застосовувати для контролю екологічного стану води під час визначення нафтових плям у водних середовищах. Реалізуються такі вимірювання за допомогою дистанційного багатоканального пристрою у видимому та інфрачервоному спектрі.

Під час визначення нафтових плям користуються залежністю контрасту та довжини хвилі радіолокатора. Зі збільшенням довжини хвилі радіолокатора контраст зменшується. Під контрастом розуміють відношення потужності сигналу, розсіяного областю чистої води до потужності сигналу із зони забруднення нафтою. Найбільші контрасти досягаються для локаторів діапазону частот 30-60 ГГц. Для локаторів з брегговською довжиною хвилі порядку такі контрасти дуже малі [10].

Контрасти в НВЧ діапазоні залежать, крім довжини хвилі ще й від швидкості вітру та фізичних характеристик плівок [13].

Тепловізійні  методи використовують спеціальне фізичне явище для підсилення контрасту нафтових забруднень. Схвильована водна поверхня розглядається в двох станах: як самостійний об’єкт спостереження та як підстилаюча поверхня під час визначення на її фоні забруднюючих утворень. Для визначення ЕМВ водної поверхні при цьому явищі досліджують зв’язок характеристик інфрачервоного випромінювання водної поверхні в діапазоні довжин хвиль 2-14 мкм [13].

Перевагою використання радіометричних методів дослідження у НВЧ діапазоні є те, що отримання теплових знімків можливо виконувати незалежно від освітлення та погодних явищ, зокрема наявності хмарності.

За допомогою РС можливо виконувати моніторинг екологічного стану навколишнього середовища. Важливим є застосування таких систем в лісному господарстві для моніторингу та запобіганню лісних пожеж та руйнівних стихій. Під час отримання інфрачервоних знімків з космічних апаратів можна переконатися, що таку випромінювання представляє собою ЕМВ зі спектром в області червоного видимого світла та мікрохвильового випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,74 мкм до 2000 мкм. При проходження через атмосферу Землі теплове випромінення поглинається та розсіюється. В той же час інфрачервоне випромінювання поглинається в смугах спектру з центрами, відповідними певним довжинам хвиль [10]:

- води – 2,7; 3,2; 6,3 мкм;

- вуглекислого газу – 2,7; 4,3; 15 мкм;

- озону – 4,8; 9,6; 14,2 мкм;

- закису азоту – 4,7; 7,8 мкм;

- окису вуглецю – 4,8 мкм;

- метану – 3,2; 7,8 мкм.

Уникнути поглинання теплового випромінювання водою та вуглекислим газом можливо за умови обрання вузького спектру . В той же час існує ймовірність отримання помилкових даних внаслідок сонячних відблисків та хмарних утворень. Для вирішення цих проблем необхідно коригувати спектральні діапазони, що мають в своєму складі дані по поверхні землі і води, а також дані стосовно розташування хмарних утворень. Для земної поверхні спектральні діапазони повинні відповідати довжинам хвиль 0,4-2 мкм, для хмарних утворень – 11-12 мкм.

Аналізуючи температурні неоднорідності земної поверхні можна визначити місця виникнення пожежі використовуючи мультиспектральні теплові канали [14].

Пасивний моніторинг навколишнього середовища заснований на реєструванні відбитого сонячного випромінювання в сумі з випромінюванням атмосфери, хмар та земної поверхні. Під час вимірювання ЕМВ Землі важливо враховувати: прозорість атмосфери між реєструвальним пристроєм та об’єктом вимірювання; випромінювання атмосферних джерел та підстилаючої поверхні (атмосфера, хмари, земна поверхня, космічні джерела). Одним з визначальних факторів формування прозорого стовпа атмосфери є спектри поглинання газів в атмосфері з діапазонами довжин хвиль від 100 м до 100 нм. Ступінь сигналу до фотоприймача приладу залежить від місця розташування робочої ділянки в сонячному спектрі. При обох методах вимірювання, як пасивному так і активному, величина корисного сигналу залежить від спектрів поглинання мінералів та відображення об’єктів моніторингу [14].

    - Радіометричні методи вимірювання в радіобаченні та зв’язку

Радіометричні методи вимірювання використовуються в умовах обмеженої видимості, коли важко або неможливо визначити візуально положення об’єкту. Кораблі широко використовують радіолокацію для визначення перешкод за відбитим ЕМВ.

Ще одним способом використання радіометричних методів є шумова радіолокація (інша назва надширокосмугова радіолокація). В шумовій радіолокації застосовуються безперервні чи імпульсні шумові сигнали в якості зондувальних. Перші експерименти радіовиявлення металевих об’єктів були виконані з використанням широкосмугових сигналів при їх некогерентному прийомі. При забезпеченні когерентного прийому широкосмугових сигналів вони могли б стати одними з найфективніших зондувальних сигналів. Такі сигнали дозволяють забезпечити ефективні характеристики радіоприймача під час експлуатації, а саме:

- високе розділення дальності;

- високу завадостійкість;

- електромагнітну сумісність;

- скритність роботи;

- завадостійкість та ін.

Для перспективи розвитку шумової радіолокації важливим є вирішення наступних завдань:

- створення ефективних джерел шумових радіосигналів;

- створити широкосмугові приймачі для когерентної обробки шумових сигналів.

Одним з варіантів джерел шумових сигналів може бути генератори, побудовані з використанням лавино-пролітних діодів. Конструкція таких генераторів включає лавино-пролітні діоди та генераторну частину, що слугує в якості блока узгодження вхідного опору p-n-переходу з опором навантаження. Головним джерелом випромінювання в лавино-пролітних діодах є флуктуації струму насичення діода.

Вимірювачі, що використовують генератори шуму на лавино-пролітних діодах дозволяють проводити вимірювання в дециметровому та сантиметровому діапазоні довжин хвиль. Вони здатні зберігати працездатність в режимі безперервних коливань та в режимі імпульсної модуляції при тривалості імпульсу менше мікросекунди.

Іншим варіантом генератору шуму можуть бути газорозрядні генератори.  Широко застосовуються газорозрядні шумові трубки у радіометричних системах сантиметрового діапазону хвиль. Такі трубки мають певний ряд позитивних характеристик:

- висока рівномірність спектральної щільності потужності шуму в широкій смузі частот;

- стабільний та високий рівень потужності;

- простота в експлуатації;

- стійкість до жорстких впливів зовнішнього середовища;

- висока експлуатаційна надійність.

В Україні шумова радіолокація знайшла широке використання. Її вивченням займається відділ нелінійної динаміки електронних систем Інституту радіофізики та електроніки НАН України [15].

Радіобачення – ще одна галузь застосування радіохвиль для спостереження за об’єктами. Використання радіометричних систем в цій сфері дозволяє отримувати високо деталізовані зображення. Засоби радіобачення сприяють отриманню зображень об’єкту (в тому числі невидимі в оптичному діапазоні) незалежно від погодних умов та освітленості, на великій відстані та в широкій області огляду.

Використання пасивних радіометричних методів вимірювання в міліметровому діапазоні є перспективним для створення бортових приладів всепогодного бачення. Такі прилади зазвичай застосовуються під час сліпої посадки летального апарату. Хвилі міліметрового діапазону найбільш «комфортні» для застосування у радіобаченні. Вони володіють всіма необхідними характеристиками, такими як:

- найкоротша довжина хвиль;

- здатність вільного пропускання атмосферою;

- можливість конструювання приладів з високою роздільною здатністю.

Порівняно з пристроями активного способу вимірювання, радіометричні системи більш економічні, недоступні для виявлення в пасивному режимі, мобільні. Пасивне радіобачення слугує для вимірювання власного ЕМВ фізичних об’єктів.

Недоліками пристроїв радіобачення є:

- мала роздільна здатність порівняно з оптичними системами;

- невисока швидкодія.

Для подолання невисокої швидкодії застосовують решітки сенсорів, що, в свою чергу, дозволяє прискорити процес вимірювання. Це особливо актуально під час проведення зйомок теплових зон в режимі реального часу. Для підвищення роздільної здатності необхідно подолати релеївський поріг роздільної здатності. В ідеальному випадку це можливо було б зробити, збільшивши діаметр приймальних антен радіооптичних систем. Проте нескінченно збільшувати діаметр антен в реальності неможливо, тому для підвищення роздільної здатності використовують математичну обробку радіозображень, тобто з використанням нерелеївської роздільної здатності.

Радіобачення сприяє вирішенню задач всепогодної розаідки:

- виявлення малорозмірних наземних цілей, у тому числі прихованих рослинністю, нерухомих та рухомих;

- виявлення скупчень військ, фортифікаційних споруд, переправ, нових доріг, мінних полів, гребель, дамб, нафтопроводів;

- оцінка стану аеродромів, залізничних вузлів, морських портів;

- детальне спостереження поля бою, визначення лінії бойового зіткнення, оцінка результатів бойової діяльності [10].

Крім того радіобачення застосовують для картографування місцевості, ведення інженерної розвідки, складання карт рослинності та снігового покрову, визначення льодової обстановки, виявлення нафтових плям, оперативного контролю надзвичайних ситуацій та багатьох інших завдань.

Для забезпечення радіобачення основними завданнями є отримання найбільшої роздільної здатності за дальністю та кутом спостереження. Проблему високої роздільної здатності за дальністю спостереження вирішують шляхом застосування широкосмугових зондувальних сигналів та радіометричних приймачів. Для вирішення другої проблеми застосовують антени великого розміру, проте на літальних апаратах такі антени розмістити неможливо.

- АНАЛІЗ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ ВИМІРЮВАННЯ  РАДІОМЕТРИЧНИХ СМГНАЛІВ

Дослідження структури та властивостей фізичних об’єктів з використанням радіометричного метода дослідження дозволяє вимірювати інформативні параметри, що містять інформацію про їх стан. Оскільки сигнали, що вимірюються є низькоінтенсивними та носять переважно шумоподібний характер, то достовірність результатів сильно залежить від точності вимірювання ЕМВ. Вимірювання таких сигналів здійснюється радіометричними системами, для яких характерними є наявність часової флуктуації та мала потужність. Основною складовою похибки вимірювального каналу є випадкова складова.  Наявність цієї складової похибки пояснюється існуванням власних шумів приймача та наведеннями в інформаційно-вимірювальному тракті.

В першу чергу необхідно провести дослідження виникнення часової флуктуації та проаналізувати статистичні методи її корекції. Вирішенням цієї задачі має стати програмний інтерфейс корекції результатів вимірювання. Ще одною задачею є вибір критерію обмеження викидів результатів вимірювання, що пов’язані з наявністю випадкової похибки. Обидві задачі будуть вирішені з використанням цифрової обробки корисних сигналів за допомогою програмного інтерфейсу. З літератури відомі апаратні засоби, що використовують структурно-алгоритмічні методи для зменшення похибки від паразитних наведень [3]. Основною метою є застосування сучасних конструктивних рішень радіометричних систем в сукупності з цифровою обробкою сигналів.

Аналіз типів радіометрів в першому розділі показав, що найбільш стійким до флуктуації є кореляційний радіометр. Тому саме його схему розглянуто в дисертації.

  - Аналіз вимірювального каналу радіометричної системи

Радіометричні системи широко використовуються для вимірювання сигналів низької інтенсивності, рівень яких в загальному випадку нижче рівня власних шумів цих систем. Під час пасивного вимірювання ЕМВ в контакті з об’єктом дослідження, основну увагу приділяють міліметровому діапазону довжин хвиль. Дослідження електромагнітних властивостей даного діапазону проводяться або на обраних фіксованих частотах, або на певному частотному проміжку. Виходячи з цього, найбільш прийнятним є використання радіометра з гетеродинним перетворенням сигналів. Конструювання такого радіометру відбувається з використанням вбудованих мікроконтролерів. Їх наявність дозволяє проводити дослідження сигналів за допомогою розробленої програми, а також оптимізувати та зберігати результати вимірювання.

З літератури [16] відома конструкція автоматизованого супергетеродинного радіометра (рис. 2.1). Його призначенням є аналіз інтенсивності мікрохвильових полів фізичних та біологічних об’єктів. За допомогою цієї РС можливо проводити оптимізацію вимірювання корисного сигналу, що отримується за допомогою приймальної антени, на тлі переважаючих власних шумів радіометра з забезпеченням робочого діапазону вимірювання  на частотах понад 100 ГГц.

Рисунок 2.1 Функціональна схема супергетеродинного кореляційного радіометра

О – досліджуваний об’єкт; 1 – приймальна антена; 2, 13 – подвійний волноводний трійник; 3 – еквівалент шумів антени; 4, 8 – змішувач; 5, 7 – вентилі; 6 – бінарний двійник; 9, 11 – узгоджуючий підсилювач; 10 – гетеродин; 12 – волноводний комутатор; 14, 15 – підсилювачі проміжної частоти; 16, 17 – квадратори; 18, 20 – резистори; 19 – конденсатор; 21 – диференційний підсилювач; 22 – виборчий підсилювач; 23 - синхронний детектор; 24 – фільтр нижніх частот; 25 – аналого-цифровий перетворювач; 26 – мікропроцесор; 27 – подільник частоти; 28 – пристрій індикації.

За допомогою такого радіометра вимірювання ЕМВ об’єктів міліметрового діапазону довжин хвиль дає можливість підвищити чутливість

  - Принцип роботи супергетеродинного кореляційного радіометра

Вимірювання корисного сигналу радіометром відбувається наступним чином. Корисний шумовий сигнал від досліджуваного об’єкту «О», що має інтенсивність пропорційну температурі джерела випромінювання електромагнітних хвиль реєструється за допомогою антени 1. Вихідна напруга обчислюється за формулою:

U12=S1βTx∆f1	(2.1)

де S1 – чутливість антени;

β – коефіцієнт випромінювальної здатності об’єкту дослідження;

Tx – температура об’єкту дослідження;

∆f1 – полоса частот високочастотної частини радіометра.

Інтенсивність сигналу з виходу антени, включаючи власні шуми антени, складається з суми дисперсії некорельованих шумів, та обчислюється за формулою:

U12=U02+Uш12	(2.2)

де Uш12 – дисперсія власних шумів антени.

Далі сигнал поступає на H- і E- входи подвійного волноводного трійника (ПВТ). При цьому на одному з виходів 2 відбувається формування сигналу, пропорційного сумі вхідних сигналів, а на другому – різниці цих сигналів. Шуми еквіваленту антени 3 обираються з умови рівності шумам антени 1. Звідси випливає, що дисперсія сумарного сигналу подвійного волноводного трійника рівна:

U22=U02+2Uш12	(2.3)

В той же час дисперсія різниці сигналів:

U32=U02	(2.4)

Далі сумарний сигнал надходить на змішувач 4, а потім на узгоджуючий підсилювач 9. В той же час різницевий сигнал потрапляє на змішувач 8, а потім на узгоджуючий підсилювач 11.

Частотне перетворення сигналів у змішувачах 4 та 8 здійснюється за рахунок сигналу гетеродина 10, який наводиться в змішувачі крізь вентилі 5, 7 та бінарний двійник 6.

Вихідний сигнал 11 надходить на перший вхід ПВТ 13. На другий вхід ПВТ через волноводний комутатор 12, надходять почергово вихідні сигнали 9 з протилежними фазами.

Керування автоматичним переключенням комутатора займається мікропроцесор 26. За певним законом на його виході знаходиться перший або другий сигнал.

За певним положенням комутатора на сумарному виході ПВТ 13 формується сигнал U2(t), в той же час на іншому виході ПВТ формується різницевий сигнал U3t.

Вихідні сигнали з ПВТ 13 потрапляють на підсилювачі проміжної частоти 14 та 15, де сигнали набувають основного підсилення.

За допомогою квадраторів 16 та 17 підсилені сигнали підлягають квадратичному перетворенню та набувають, в результаті, значень постійної напруги.

Конденсатор 19 через резистори 18 та 20 заряджається різницею напруг. При другому циклі роботи волноводного комутатора змінюється фаза напруги на одному з входів ПВТ 13 на 1800. Згідно з цим вихідні напруги U3 та U4 з врахуванням шумів підсилювачів проміжної частоти 14 та 15 набувають іншого значення та конденсатор 19, в цьому випадку, заряджається до іншого значення різницевої напруги.

В результаті періодичної зміни фаз одної з напруг, на виході ПВТ 13, конденсатор 19 періодично перезаряджається, що призводить до виникнення змінної напруги комутації на вході диференційного підсилювача 21.

Симетрична змінна напруга на вході диференційного підсилювача 21 перетворюється в лінійну змінну напругу на його виході, яка підсилюється селективним підсилювачем 22, який налаштовано на частоту гетеродину вбудованого в мікропроцесор.

Підсилена низькочастотна напруга з виходу селективного підсилювача 22 випрямляється синхронним детектором 23, що керується за допомогою мікропроцесора. Випрямлена напруга згладжується за допомогою ФНЧ 24 та надходить на пристрій індикації 28, який передає сигнал в мікропроцесор для подальшого перетворення.

Зміною режиму роботи гетеродина 10 керованого кодом, підбору та оптимізації частоти комутації, смуги пропускання селективного підсилювача 22 і параметрів вхідного фільтра диференціального підсилювача 21 за допомогою мікропроцесора 26 автоматично проводиться оптимізація режимів виділення і вимірювання корисного сигналу, прийнятого антеною 1, на тлі переважаючих власних шумів антени 1, елементів частотного перетворення і узгодження, а також шумів підсилювачів 14 і 15 проміжної частоти і забезпечується діапазонна робота радіометра в діапазоні частот понад 100 Ггц [16].

На рис. 2.2 наведена блок схема обробки сигналів мікропроцесора.

Рисунок 2.2 – Блок схема обробки сигналів мікропроцесором

Структурна схема мікропроцесорного блоку для радіометру, що аналізується наведено на рис. 2.3

Рисунок 2.3 – Структурна схема мікропроцесорного блока

До складу мікропроцесорного блока входять такі основні елементи:

- мікропроцесор (МП);

- генератор тактових імпульсів (ГТІ);

- оперативно запам’ятовуючий пристрій (ОЗУ);

- постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗУ);

- аналого-цифровий перетворювач (АЦП);

- програмований контролер клавіатури та індикації (ПККіІ);

- клавіатура (К);

- адресна шина;

- шина даних;

- шина управління;

- гетеродин (G2);

- цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП);

- монітор (P1).

При конструюванні мікропроцесорного блоку в якості принципових елементів можуть використовуватися:

- оперативно-запам’ятовуючий пристрій статичного типу з організацією пам’яті зберігання у вигляді слів К537РУ10. Умовне зображення та позначення виводів такої мікросхеми наведені на рис. 2.4. Мікросхема має матрицю запам’ятовуючих елементів 128х128 М та представляє собою накопичувач ємністю 16 Кбіт, дешифратори адреса строк (DCK) та стовбців (DCS), блок керування, адресні та вихідні формувачі й розрядні підсилювачі запису-зчитування. Режим роботи встановлюється за допомогою сигналів CS, OE, WE;

Рисунок 2.4 – Умовне позначення оперативної пам’яті (КР537РУ10)

- ПЗУ з ультрафіолетовим затиранням типу К573РФ2, умовне графічне позначення та найменування пінів мікросхеми наведено на рис. 2.5.

Рисунок 2.5 – Умовне позначення постійної пам’яті (К573РФ2)

- мікропроцесорний комплект КР580, який містить центральний процесор разом з пристроєм керування. Комплект виконаний у вигляді окремої великої інтегральної мікросхеми та має фіксовану розрядність та вбудовану систему команд. Мікропроцесорний комплект включає в себе:

- мікропроцесорну ВІС КР580ВМ80;

- програмований пристрій вводу-виводу паралельної інформації різного формату КР580ВВ55

- програмований блок пріоритетного переривання КР580ВН59;

- програмований пристрій прямого доступу до пам’яті КР580ВТ57;

- інтервальний таймер КР580ВИ53;

- універсальний синхронно-асинхронний програмований приймач КР580ВВ51;

- програмований контролер електронно-променевої трубки КР580ВГ75;

- програмований контролер клавіатури КР580ВВ79;

- системний контролер К58ВК28;

- тактовий генератор КР580ВК28;

- тактовий генератор КР580ГФ24;

- шинні формувачі КР580ВА86,87;

- буферні регістри КР580ИР82,83.

Схеми виконані за n-МОН технологією, вхідні та вихідні сигналі відповідають рівням роботи ТТЛ-схем. Мікро-ЕОМ, що конструктивно виконана на основі використання комплекту, працює на татовій частоті до 2 МГц. Схема програмується за допомогою фіксованого набору команд мікропроцесорних ВІС КР580ВМ80.

Така мікросхема представляє собою однокристальний 8-розрядний мікропроцесор з двома магістралями. Одна магістраль є 16-розрядною адресною магістраллю, інша – 8-розрядною магістраллю даних. В схемі присутні 12 сигналів керування – 6 на вході та 6 на виході.  Мікропроцесорний комплект розраховано на виконання логічних та арифметичних операцій з 8-розрядними числами в двійковій та двійково-десятковій системах числення, а також операцій з 16-розрядними числами.

Головна перевага обраної схеми вимірювання є можливість вимірювання шумоподібних інформативних сигналів та їх виділення на тлі переважаючих власних шумів антени, елементів частотного перетворення та узгодження, а також шумів підсилювачів проміжної частоти. Таке конструктивне виконання радіометру дає змогу автоматизувати процес вимірювання та забезпечити високу чутливість. Флуктуаційний поріг чутливості при цьому складає 10-21 Вт/Гцхсм2, а похибка не перевищує ±1,5 Дб [16].

  - Аналіз флуктуацій вимірювального каналу радіометричної системи

Будь-яка система, навіть та, що знаходить в стані рівноваги має свої внутрішні процеси. Такий стан називають динамічною рівновагою. В цьому стані елементи мікроскопічного світу здійснюють складні рухи та взаємодії між собою. Ці рухи та взаємодії визначають усередненні значення властивостей макроскопічних систем та їх флуктуації [17].

Інформативні параметри, що характеризують систему під час вимірювання дуже часто визначаються своїми середніми значеннями. Проте під час відхилення цих параметрів від середнього значення у часі, виникають флуктуації. Звідси постає задача знаходження закону розподілу ймовірності цих відхилень (флуктуацій). В сучасному світі, внаслідок швидкого розвитку науки та техніки, було створено багато систем, які здатні вимірювати середні значення інформативних параметрів, але все частіше виникає потреба в визначення природи флуктуацій цих параметрів.

Статистично, задача визначення ймовірності розподілу вирішується наступним чином: ставиться задача знаходження елементарної ймовірності dp, що значення параметру сигналу знаходиться в інтервалі від x до x+dx. Ця ймовірність пропорційна ширині dx інтервалу та залежить від значення x. Звідси, елементарна ймовірність дорівнює:

dp=wxdx	(2.5)

де wx – щільність ймовірності.

Для повного визначення випадкового процесу необхідно визначити n-мірний закон розподілу ймовірностей для відповідних випадкових величин x1, x2,…, xn wn(x1, x2,…, xn). Ряд функцій w1(x1), w2x1, x2… wn(x1,…, xn) послідовно описують все більш детальніше випадковий процес. На практиці обмежуються лише двома першими розподілами ймовірностей. Маючи значення wx, можна легко знайти середнє значення та дисперсію параметра x.

x=-∞∞xwxdx

D(x)=σx2=-∞∞(x-x)2wxdx

Дисперсія D(x) характеризує інтенсивність флуктуацій. Тож задача флуктуації радіометричної системи закладається в знаходженні функції wx. Ця функція є математичною моделлю флуктуацій системи.

Відомо, що радіометри призначенні для вимірювання сигналів, що мають інтенсивність на рівні шумів вимірювального каналу. Під час вимірювання ЕМВ об’єктів за допомогою радіометру, пріоритетним стає питання визначення ймовірності потрапляння вибіркового значення, що не несе в собі інформативної складової про склад та властивості досліджуваного об’єкту. Оскільки для кількісної характеристики інтенсивності ЕМВ використовують операцію інтегрування результату вимірювання, то було б непогано сформулювати критерії відкидання хибного результату.

Передача сигналів по лініям зв’язку вимірювального каналу завжди супроводжується шумами, які здатні впливати на точність вимірювання. Джерелами шумів можуть бути як зовнішні, наприклад, теплове випромінювання від предметів в навколишньому середовищі, що сприймаються приймальною антеною, так і внутрішні, що виникають в результаті теплового руху електронів, дробового ефекту, явища мерехтіння електронної емісії та інших. Крім того існує ймовірність створення штучних завад флуктуаційного характеру [18].

Тепловий шум обумовлено хаотичним рухом носіїв заряду в еклектичному колі. В той же час тепловий рух вільних електронів сприяє виникненню мікро токів, а на виході вимірювального каналу випадкових значень напруги, середні значення яких рівні нулю, але миттєві – мають ненульові значення. Це свідчить про те, що миттєві значення напруги є випадковою функцією часу. Шуми, що виникають через теплові флуктуації електронів не можуть бути повністю усунені  та завжди супроводжують сигнали на виході приймача.

Тепловий шум визначає нижню границю шумів будь-якого детектора, джерела сигналу чи підсилювача. Повний активний опір радіометричної системи є джерелом виникнення теплового шуму. Середній квадрат флуктуацій напруги на активному опорі, що знаходиться при температурі T, обчислюється за формулою Найквіста:

Uш2=4RkT∆f	(2.6)

де k=1,37∙10-23Вт∙сК  - постійна Больцмана;

∆f – ширина полоси частот системи.

Згідно з (2.6), енергія теплового шуму рівномірно розподілена за частотами зі спектральною щільністю Fω=4RkT. Відомо [18], що формула (2.6) для  Fω справджується лише до певних частот, спадаючи до нуля, починаючи з деякого значення. Цей факт пояснюється тим, що в іншому випадку потужність шумів, що розсіюється на активному опорі системи була б нескінченно великою. З літератури [18] відомо, що граничними значеннями для формули (2.6) є частоти понад 1013÷1014 Гц. Спектральна щільність флуктуацій струму є рівномірною. Це виходить з того, що потік електронів може розглядатися як послідовність коротких імпульсів, що відповідають проходженню електронів з одного кінця опору до іншого. Тривалість проходження електрону є малою порівняно з періодом тих частот, що пропускаються системою.

Теплові шуми та шуми внаслідок дробового ефекту є основними шумами, що мають найвагоміший вплив на результат вимірювання. Для теплового шуму відомо декілька основних положень:

  - Постійна складова шумового струму чи напруги рівна нулю;

  - миттєві значення струму в кожен момент часу в часовій області розподілені за нормальним законом;

  - Рівень теплового шуму не залежить від матеріалів з яких виготовлені провідники за однакової температури, оскільки цей рівень обумовлений хаотичним рухом носіїв струму та пов’язаний з атомною будовою речовини.

Повна характеристика властивостей флуктуаційних шумів та характеру їх проходження через радіоприймальний пристрій можливе лише при застосуванні статистики флуктуаційних процесів. Шуми на виході будь-якої реальної системи являють собою випадкові величини, що змінюються у часі. Особливе місце займає стаціонарний випадковий процес, який характеризується постійним значеннями своїх ймовірнісних властивостей у часі, що має місце у пристроях для яких закінчився перехідний процес.

В реальному радіометрі зміна чутливості пов’язана зі зміною параметрів навколишнього середовища, що призводить до зміщення нуля реальної статичної характеристики. В загальному випадку рівень ЕМВ від об’єкту вимірювання є порівнянним з ЕМВ власних шумів апаратури та має таку ж природу. Тому фільтрація не може забезпечити велике значення співвідношення  корисний сигнал/шум. Підсилення сигналу на вході також не вирішить проблему, оскільки підсилювачі мають великий коефіцієнт шуму.

Компенсація власних шумів елементів апаратури можлива за використання модуляційного методу вимірювання, коли прийняття сигналу під час вимірювання періодично переривається.

Флуктуаційні шуми можуть бути представлені у вигляді суми окремих коливальних процесів з випадковою амплітудою та фазою. Для них використовується  нормальний закон розподілу ймовірності:

wx=12πσe-x22σ2	(2.7)

Можливість використання нормального закону розподілу обумовлюється умовою достатньо великого середнього числа збурень за проміжок часу, який рівний тривалості одного збурення. Другий розподіл ймовірності дає інформацію про флуктуаційний процес. Його використовують для визначення середнього значення добутку випадкових величин для двох моментів часу:

xtx(t+τ)=xxτ

Згідно визначення, формулу можна записати наступним чином:

xxτ=-∞+∞xxτw(x,  xτ)dxdτ	(2.8)

Якщо випадкова величина нецентрована, то (2.8) можна записати наступним чином

∆x∆xτ=(x-x)(xτ-xτ)=xxτ-xxτ=xxτ-x2	(2.9)

Величину ∆x∆xτ називають функцією кореляції величини x. Проте функцією кореляції користуються для аналізу поведінки процесу у часі, у випадку коли потрібна кількісна характеристика для того, щоб охарактеризувати зв’язок параметрів випадкового процесу користуються коефіцієнтом кореляції:

Rτ=xxτx2	(2.10)

Величина Rτ характеризує статистичний зв’язок між величинами  x та xτ. У випадку повної незалежності xxτ=xxτ=0 та Rτ=0.

Для реальних флуктуаційних процесів характерним є те, що завжди можна вказати таке значення τ0, що при τ>τ0, x та xτ можна вважати незалежними.

На практиці існує зв’язок між функцією кореляції та спектром флуктуаційного процесу F(ω). Цей зв’язок описується теоремою Хінчина:

Fω=4-∞+∞xxτcos⁡(2πft)dτ	(2.11)

xxτ=4-∞+∞Fωcos⁡(2πft)df	(2.12)

Спектр флуктуаційних шумів при проходженні через лінійну систему визначається за формулою:

Fвих(ω)=FвхωK(ω)2	(2.13)

де Kω – коефіцієнт передачі лінійної системи.

У випадку рівномірного спектру флуктуацій на вході, вихідний спектр визначаються частотною характеристикою системи.

В дисертації пропонується застосуванням оптимальної фільтрації результатів вимірювання за допомогою цифрового фільтру.  Під оптимальною фільтрацією розуміють алгоритм обробки реалізацій випадкового процесу, що спрямований на максимальне пригнічення завад, що зашумлюють корисний сигнал. В основу покладено метод Вінера-Колмогорова та його рекурентні модифікації, що відомі як фільтр Калмана-Бьюсі.

  - Дослідження методики оптимальної фільтрації радіосигналів

    - Постановка задачі оптимальної фільтрації

Проведений аналіз характеристик флуктуаційних шумів дають змогу сформувати шляхи виділення слабких сигналів на фоні завад. Задача полягає виділенні корисного сигналу на фоні адитивної завади у вигляді флуктуаційного шуму.

Нехай на вході РС маємо реалізацію x(t), що представляє собою суму корисного сигналу ξ(t) та завади η(t), що представляють собою центровані випадкові процеси з відомими кореляційними функціями Bξ(u, v) та Bη(u, v) на інтервалі часу (0, T). Необхідно синтезувати оцінку ξ(t) сигналу за отриманою реалізацією x(τ), 0≤τ≤T.

Визначення оцінки ξ(t) як функціонала от x(τ) при t=T називається задачею фільтрації сигналу, при 0<t<T – задачею інтерполяції сигналу та при t>T – задачею екстраполяції [19]. Маючи реалізацію сигналу з завадою інколи виникає потреба знайти оцінку іншого сигналу, що представляє собою деяку операцію над цим сигналом. Ці операцій можуть бути лінійними чи нелінійними.

Задачу оптимальної лінійної фільтрації формулюють наступним чином. За оцінку сигналу приймають лінійний функціонал [19]:

ξt=0Tht, t-uxt-udu	(2.14)

З формули (2.14), що оцінка сигналу на фоні завади представляє собою реакцію на імпульсну характеристику лінійного фільтру, коли на вхід поступає суміш сигналу та завади. Постає питання визначення в класі лінійних фільтр саме того фільтру, що є оптимальним за критерієм  мінімуму середнього квадрату помилки оцінювання [19]:

minhσε2t=minhm1{ε2(t)}	(2.15)

де εt=ξt-ξ(t).

Якщо припустити, що сигнал та завада є центрованими випадковими процесами, то середній квадрат похибки співпадає з її дисперсією. Згідно з цим положенням критерій (2.15) називають критерієм мінімуму дисперсії.

Було доведено [19], що для визначення імпульсної характеристики h(t,  τ) фільтру достатньо мати апріорні дані про сигнал та завалу. При постановці задачі оптимальної фільтрації роблять припущення про те, що сигнал та завада є некорельованими. Першими роботами в області теорії оптимальної лінійної фільтрації були роботи А.Н. Колмагорова та Н. Вінера.

    - Імпульсна характеристика оптимального фільтру

Для синтезу імпульсної характеристики лінійного оптимального фільтру вважають, що реалізація x(τ) адитивної суміші сигналу та похибки визначена для всіх дійсних значень τ. Звідси випливає, що оцінку сигналу можна представити в наступному вигляді.:

ξt=-∞+∞ht,  τxτdτ	(2.16)

Дисперсія помилки оцінки:

σε2t=m1-∞+∞ht, τxτdτ- ξt=m1ξ2t-

-2-∞+∞ht, τm1xτξtdτ+

+-∞+∞-∞+∞ht, uht, vm1xuxvdudv

або за відомими з умови кореляційними функціями

σε2t=Bξ(t, t) -2-∞+∞ht, τBξ(τ, t) dτ+

+-∞+∞-∞+∞ht, uht, vBx(u, v)dudv	(2.17)

оскільки

m1xuxv=Bxu, v=Bξu, v+Bη(u, v),

m1xτξt=Bxξτ, t=Bξ(τ, t).

З (2.17) виходить, що дисперсія лінійної оцінки залежить тільки від кореляційних функцій сигналу  та завади та не залежать від розподілу ймовірностей цих випадкових процесів.

Якщо позначити h*t, τ імпульсну характеристику фільтру оптимальну за критерієм (2.15), то для неї повинно справджуватися інтегральне рівняння:

Bξ(τ, t)=-∞+∞h*t,  yBx(τ, y)dy	(2.18)

або

Bξ(τ, t)=-∞+∞h*t,  y[Bξτ, y+Bη(τ, y)]dy	(2.19)

Підставляючи (2.18) у  (2.17) отримуємо:

σε2t=Bξ(t, t) -2-∞+∞-∞+∞ht, τh*t,  y[Bξτ, y+Bη(τ, y)]dτdy+

+-∞+∞-∞+∞ht, uht, vBxu, vdudv=

=Bξt, t--∞+∞-∞+∞h*t, τh*t, yBxτ, ydτdy+

+-∞+∞-∞+∞Bxu, vht, u-h*t, u[ht, v-h*t, v]dudv	(2.20)

В рівнянні тільки останній член має невідому функцію ht, u. Ця функція є невід’ємною та через позитивну визначеність кореляційної функції Bxu, v мінімальне значення дисперсії помилки σε2t буде відповідати фільтру з імпульсною характеристикою, яка обертає його в нуль. Такий сценарій можливий за умови ht, u=h*t, u.

Позначимо через ε*(t) помилку оцінки сигналу для оптимальної лінійною фільтрації. З урахуванням (2.18) та (2.19), отримуємо:

m1xτε*t=m1xτ-∞+∞h*t, yxydy-xτξt=

=-∞+∞h*t, yBxτ, ydy- Bξτ, y=0	(2.21)

тобто процеси xτ та ε*t є некорельованими. Формула (2.21) характеризує принцип ортогонального проеціювання, який є достатньою умовою мінімуму дисперсії помилок оцінювання сигналу.

За умови використання оптимального лінійного фільтра мінімальне значення дисперсії помилки

σε*2t=Bξt, t--∞+∞-∞+∞h*t, uh*t, vBxu, vdudv	(2.22)

або з використанням (2.18) та (2.19):

σε*2t=Bξt, t--∞+∞h*t, uBξu, tdu=

=-∞+∞h*t, uBηt,udu	(2.23)

Оскільки Bxu, v є позитивно визначеною, то від’ємне в (2.22) невід’ємне, звідси:

σε*2t≤Bξt, t 	(2.24)

З (2.22) випливає

σε*2t=Bξt, t-Bξt, t	(2.25)

тобто мінімальна дисперсія помилки дорівнює різниці дисперсії оцінюваного процесу та оцінки.

З останнього рівняння σε*2t можна виразити через інтеграл різниці миттєвих енергетичних спектрів процесу ξ(t) та його лінійної оцінки ξ(t):

σε*2t=12π0+∞[Фξt,ω-Фξ(t,ω)]dω	(2.26)

де Фt,ω – миттєвий спектр, а індекс при символі Ф вказує якому процесу належить спектр.

У випадку, якщо завада представлена у вигляді білого шуму з інтенсивністю N0 кореляційну функцію флуктуаційної завади представляють у вигляді Bηt, u=N0δt,-u. З (2.19) та (2.25):

Bξτ, t=N0h*t,τ+0+∞h*t,yBξτ,ydy	(2.27)

σε*2t=N0h*t,t	(2.28)

    - Фільтрування стаціонарного сигналу

Коли сигнал та завада стаціонарні процеси, а фільтр представляє собою лінійну систему з постійними у часі параметрами, інтегральне рівняння (2.18) подається у вигляді:

Bξτ-∞+∞h*uBxτ-udu=

=-∞+∞h*u[Bξτ-u+Bητ-u]du 	(2.29)

При цьому мінімальна дисперсія помилки:

σε*2t=Bξ0--∞+∞h*uBξudu	(2.30)

або

σε*2t=Bξ0-Bξ0	(2.31)

Очевидно, що мінімальна середня дисперсія оцінки дорівнює різниці середніх потужностей оцінюваного сигналу та оцінки.

Переходячи від середніх потужностей до спектрів процесів мінімальна дисперсія приймає вигляд:

σε*2t=12π0+∞[Sξω-Sxωk*(jω)2]dω	(2.32)

де Sxω=Sξω+Sηω;

k*(jω) – передавальна функція оптимального фільтру.

Оскільки права частина рівняння (2.29)  містить згортку функцій для яких перетворення Фур’є відповідає k*(jω) та Sxω, то здійснюючи перетворення Фур’є від обох частин рівняння (2.29), отримуємо:

k*(jω) =SξωSξω+Sηω	(2.33)

Результат формули (2.32) можна отримати розв’язавши задачу про визначення характеристики оптимального фільтру, у випадку, коли не враховується фізична реалізованість оптимального фільтра. Це означає, що використовуються не тільки всі попередні, але й усі майбутні реалізації сигналу x(τ). В цю саму мить фільтр здійснює оцінку сигналу в попередньо заданий момент часу з нескінченним запізненням.

З (2.32) видно, що права частина рівняння є дійсною, звідси випливає, що вона представляє собою частотну характеристику оптимального лінійного фільтру. Слід зауважити, що в (2.32) фазова характеристики тотожно рівна нулю. Підставляючи значення коефіцієнту передачі оптимального фільтру (2.33) в рівняння визначення мінімальної дисперсії помилки (2.32), отримуємо:

σε*2t =12π0+∞SξωSηωSξω+Sηωdω	(2.34)

З рівняння (2.34) випливає, що дисперсія похибки при оптимальній фільтрації перетворюється в нуль, за умови, якщо спектри сигналу та завади не перетинаються, тобто коли чисельник SξωSηω тотожно рівний нулю при всіх значеннях ω. З метою уникнення перекриття, необхідно, щоб спектри Sξω та Sηω дорівнювали нулю хоча б на деяких інтервалах частот.

Наприклад, при фільтрації сигналу на фоні білого шуму зі спектральною щільністю N0 дисперсія помилки за (2.34) складає:

σε*2t =N02π0+∞SξωSξω+N0dω

Звідси випливає, що дисперсія помилки при оптимальній фільтрації адитивної завади у вигляді білого шуму рівна нулю. В літературі таке явище називають сингулярністю [19]. Тобто наявність білого шуму виключає сингулярність.

Фільтр з передавальною функцією (2.33) можна представити у вигляді двох послідовно з’єднаних фільтрів з передавальними функціями k1(jω) та k2(jω), квадрати модулів яких мають значення:

k1(jω) 2 =[Sx(ω)]-1

k2(jω) 2 =[Sξ(ω)]2Sx(ω)

k*jω=k1(jω)k2(jω)

При проходженні сигналу з реалізацією x(τ) через перший фільтр k1(jω)  на виході отримаємо білий шум з інтенсивністю рівною одиниці. Фільтр з передавальною характеристикою k2(jω) здійснює оптимальну фільтрацію білого шуму для отримання оцінки ξt з мінімальною дисперсією.

    - Фізична реалізація оптимального фільтру

Для того щоб оптимальний фільтр мав змогу стати фізично реалізованим необхідно виконання деяких вимог. Для фільтрації сигналу повинна використовуватися попередня реалізація x(τ) до моменту часу, коли проводиться оцінка. Для оцінки сигналу з використанням фізично реалізованого фільтру використовують рівняння:

ξ(t) =-∞th(t,τ)x(τ)dτ	(2.35)

В формулі (2.35) використовуються усі значення реалізації x(τ), що передують моменту t, для якого проводиться оцінка  помилки. Якщо реалізація скінченна то має місце рівняння:

ξ(t) =0th(t,τ)x(τ)dτ	(2.36)

Найкращу лінійну фільтрацію, що використовує метод мінімальної дисперсії помилки здійснює така лінійна система, імпульсна характеристика якої задовольняє рівнянню Вінера-Хопфа [19]:

Bξt,τ=0th*t,uBξτ,u+Bητ,udu, 0≤τ≤t	(2.37)

В даному випадку для побудови фізично реалізовного оптимального фільтру необхідною та достатньою є умова некорельованості похибки на реалізації.

Мінімальна дисперсія похибки фізично реалізовного оптимального фільтру:

σε*2t=Bξt,t-0th*t,uBξu,tdu=

=0th*t,uBηt,udu	(2.38)

    - Оцінка сигналу фізично реалізовним оптимальним фільтром

Якщо сигнал та завада стаціонарні, а цифровий фільтр є лінійною системою з постійними у часі параметрами, то при спрямування часу реалізації сигналу, що розглядається, імпульсна характеристика визначається рішенням інтегрального рівняння (2.39).

Bξτ-0+∞h*yBξτ-ydy=0, τ≥0	(2.39)

Виходячи з останнього рівняння мінімальне значення дисперсії помилки:

σε*2t=0+∞h*uBηudu	(2.40)

Позначимо вираз у лівій частині рівняння (2.39) через g(τ). Очевидно, що gτ≡0 за умови τ≥0. При використанні перетворення Фур’є від функції gτ можна отримати спектр, який має полюси лише в нижній напівплощині. З перетворення Фур’є виразу (2.39) отримуємо:

Sξω-k*jωSxω=G(jω)	(2.41)

З виразу (2.41) знаходимо передавальну функцію оптимального фільтру k*jω. За умови регулярності функції G(jω) у верхній напівплощині, висуваємо припущення, що спектр Sxω припускає використання факторизації, тобто його можна подати у вигляді добутку:

Sxω=Zx(jω)Zx(-jω)	(2.42)

Слід зауважити, що в даному випадку всі нулі та полюси функції Zx(jω) знаходяться в нижній напівплощині. Підставляючи значення Sxω в рівняння (2.41) та поділивши на Zx(-jω) отримаємо:

SξωZx(-jω)-k*jωZxjω=G(jω)Zx(-jω)	(2.43)

Перший член рівняння (2.43) представляють у вигляді суми функцій:

SξωZx(-jω)=H(jω)++H(jω)-	(2.44)

де H(jω)+ регулярна в нижній напівплощині, а H(jω)- - в верхній. Якщо ліва частина  (2.44) є дробово-раціональною функцією частоти ω, то розкладання на суму функція не представляє собою ніяких складностей.

Підставляючи значення (2.44) у (2.43) можна отримати:

H(jω)+-k*jωZxjω=GjωZx-jω-H(jω)-	(2.45)

Оскільки ліва частина рівняння (2.45) регулярна у нижній напівплощині, а права – у верхній, то випливає що обидві частини рівності повинні дорівнювати нулю. З цієї умови передавальна функція фільтру може бути виражена рівнянням:

k*jω=H(jω)+Zxjω	(2.46)

Виконуючи зворотне перетворення Фур’є знаходять імпульсну характеристику h*t для оптимального фізично реалізовного фільтру, яка в свою чергу є рішенням інтегрального рівняння Вінера-Хопфа.

Очевидно, що визначення фізично реалізовного оптимального фільтру можливе за факторизації спектру адитивної суми сигналу та завади та розкладанню функції SξωZx(-jω) на суму спряжених функцій. Така факторизація можлива, якщо фільтр відповідає виконанню умови Вінера-Пелі [19]:

0+∞lnSx(ω)1+ω2<∞	(2.47)

Ця умова виконується для дробово-раціональних спектрів. У випадку білого шуму Гауса, спектр котрого пропорційний exp-βω2, β>0, умова стає недійсною. Слід зауважити, що за невиконання умови Вінера-Пелі, значення сигналу з ймовірністю одиниці можутьбути екстрапольовані за вибіркою, що спостерігається на будь-якому скінченному інтервалі часу.

Передавальна функція (2.46) оптимального фільтру може бути реалізована на двох послідовно з’єднаних фільтрах з передавальними функціями [Zxjω]-1 та H(jω)+. При проходженні через перший фільтр сигналу з флуктуаційною завадою, на виході отримують білий шум. Другий фільтр слугує для виділення сигналу корисного сигналу на фоні білого шуму.

    - Другий варіант реалізації оптимального фільтру

Якщо спектр сигналу є раціональною функцією змінної ω2, то можливий інший варіант створення оптимального за критерієм мінімуму середнього квадрату похибки фільтру.

Нехай на виході формувального фільтру отримано сигнал зі спектром:

Sξω=S01+(ωτ)2	(2.48)

Цей сигнал можна охарактеризувати за допомогою диференційного рівняння першого порядку:

dξ(t)dt+1Tξt=v(t)	(2.49)

де v(t) – білий шум зі спектральною щільністю S0. Далі висуваємо припущення, що завада η(t) також є білим шумом з щільністю N0 та η(t) й v(t) некорельовані.

Якщо застосувати лінійну оцінку сигналу (2.36), тоді імпульсна характеристика оптимального фільтру задовольняє умові (2.37). Звідси випливає:

dξ(t)dt=0tdh*t,τdtx(τ)dτ+h*t,tx(t) 	(2.50)

З умови (2.37) випливає:

∂Bξ(t,τ)∂t=0t∂h*t,τ∂tBx(τ,u)du+h*t,tBx(t)

або враховуючи (2.49)

∂Bξt,τ∂t=m1dξtdtξτ=-1TBξt,τ=

=-1T0th*t,uBx(u,τ)du

При τ<t

Bxt,τ=Bξt,τ=0th*t,uBx(u,τ)du

З попередніх викладок можна винести, що:

0t∂h*t,u∂t+h*t,th*t,u+1Th*t,uBxu,τdu=0

Очевидно, що інтеграл може бути рівний нулю для будь-якої довільної функції Bxu,τ, за умови, зо вираз у дужках рівний нулю, тобто:

∂h*t,u∂t=-1Th*t,u-h*t,th*t,u	(2.51)

Підставляючи (2.51) в (2.50), отримаємо:

dξ(t)dt=-1T0th*t,τxτdτ-h*t,t0th*t,τxτdτ+h*t,tx(t)

або

dξ(t)dt=-1Tξt+k(t)[xt-ξ(t)] 	(2.52)

де kt=h*t,t

Вираз (2.52) є оптимальним за критерієм мінімуму дисперсії похибки алгоритмом фільтрації корисного сигналу зі спектром на фоні адитивного білого шуму. Цей алгоритм реалізується у структурній схемі оптимального фільтру Калмана (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Схема фільтра Калмана

І – інтегратор.

В алгоритмі невідомою залишилася функція k(t), яка виступає в якості коефіцієнту підсилення. Для білого шуму цей коефіцієнт визначається наступним чином:

kt=σε*2tN0

Очевидно, що коефіцієнт підсилення повністю визначається мінімальним значенням дисперсії похибки за лінійної фільтрації сигналу.

  - Фільтр Калмана-Бьюсі

Фільтр Калмана-Бьюсі є різновидом оптимальних фільтрів, який може бути використано для спостерігання корисного сигналу низької інтенсивності на фоні адитивної флуктуаційної завади. Даний фільтр, як типовий представник оптимальних фільтрів повинен дати оцінку процесу деякої динамічної системи,  якщо відома математична модель цієї системи, вхідні впливові фактори та начальні умови. Аналіз динамічної системи у часі необхідно виконувати для опису процесів, що закінчуються або в даний момент часу, або для передбачення майбутніх подій.

Особливу увагу потрібно приділити внутрішнім процесам системи, як при визначені зміни у часі стану динамічної системи, так і при побудові керувальної функції, що має централізований вплив на поведінку системи. Оскільки внутрішній стан не завжди можна виміряти за допомогою технічних засобів, тому його можна віднайти за допомогою обчислення результатів вимірювання на виході системи. Внаслідок присутності флуктуацій у вимірювальному каналі, що мають випадковий характер таке обчислення може давати лише приблизну характеристику внутрішніх процесів, так звану оцінку внутрішнього стану системи.

В минулому таку задачу вирішували з використанням більш простих методів, зокрема методу найменших квадратів, які не враховували випадкові похибки. Якщо випадкові похибки мають відомі ймовірнісні характеристики, то з використанням методів теорії ймовірностей можна отримати точніше оптимальне значення оцінки. В такому випадку похибки вимірювального каналу, а також невідомі вхідні впливи чи флуктуації інтерпретуються як векторні випадкові процеси та говорять про задачу стохастичної фільтрації.

В 1960 році Р. Калман запропонував алгоритм розв’язку задачі оптимальної лінійної фільтрації для дискретних нестаціонарних випадкових процесів. В наступному році спільно з Р. Бьюсі він опублікував алгоритм вирішення цієї задачі [20].

В рамках цієї теорії Калманом були запропоновані дві концепції:

- Динамічна система розглядається як переміщення в просторі станів;

- лінійна фільтрація розглядається як ортогональна проекція в гільбертовому просторі.

Фільтр Калмана-Бьюсі перетворює вхідний сигнал у вигляді корисного сигналу та адитивної домішки випадкової завади, за рахунок введення в рівняння коефіцієнту перетворення фільтру рівняння динаміки системи. Метод Калмана-Бьюсі вносить вагомий вклад в підвищення швидкодії ЕОМ, оскільки використовує рекурентну формулу, що значно знижує навантаження на обчислювальні ресурси персональних комп’ютерів. Використання рекурентної формули обумовлює те, що результати, які циклічно надходять до пам’яті одразу оброблюються без необхідності зберігання у пам’яті комп’ютера.

Метод Калмана-Бьюсі дозволяє [20]:

- Отримувати найкращі в сенсі мінімуму дисперсій лінійні оцінки використовуючи апріорні дані про статистичні характеристики вхідного сигналу та завади;

- Обробляти результати вимірювання в процесі їх надходження, що дозволяє використовувати метод в системі реального часу;

- Отримувати практично реалізовну структуру оптимального фільтру та розв’язувати задачу синтезу багатомірних динамічних систем;

- Будувати фільтри з кінцевою, зростаючою та нескінченною пам’яттю для різних сигналів (стаціонарних та нестаціонарних, неперевних чи дискретних) за довільного розподілу сенсорів вимірювань та часу їх включення та роботи;

- зберігати структуру алгоритму за сумісного рішення задачі оптимальної фільтрації та оптимального керування.

Задача, яку вирішує метод Калмана-Бьюсі починається з припущення, що існує пара випадкових процесів ξ та η. Як і в розглянутих задачах оптимальної фільтрації: ξ – процес, який спостерігається, η – випадкова флуктуаційна завада. Виникає проблема визначення оцінки випадкової завади за реалізацією корисного сигналу.

Нехай φ=φ(x) – борелівська функція. Випадкова величина φ(ξ) називається оцінкою η за ξ, а величина M[η-φ(ξ)]2 є середньоквадратичною похибкою такої оцінки.

Оптимальна оцінка φ*(ξ) можлива за виконання умови:

Δ≡Mη-φ*ξ2=infφM[η-φ(ξ)]2	(2.53)

де inf обирають з класу усіх борелівських функцій.

Для даного методу існує кілька основних теорем:

- Якщо  Mη2<∞, тоді оптимальна оцінка φ*=φ*ξ існує та її значення може бути:

φ*x=M(η|ξ=x)

- Якщо (ξ, η) гаусовський вектор з дисперсією Dξ>0, то оптимальною оцінкою η за ξ є:

Mηξ=Mη+cov ξ, ηDξ(ξ-Mξ)

а її похибка

Δ≡Mη-Mηξ2=Dη-cov ξ, ηDξ

Якщо (θ,ξ) гаусовський вектор, де θ=θ1,…,θn, ξ=(ξ1,…,ξn), то справджується теорема нормальної кореляції

- Для гаусовського вектору (θ,ξ) оптимальна оцінка Mθξ вектору θ за ξ та її матриця помилок:

Δ=Mθ-Mθξ[θ-Mθξ]*

Mθξ=mθ+DθξDξξ-1(ξ-mξ)

Δ=Dθθ-DθξDξξ-1DθξDθξ*

де mθ=Mθ  , mξ=Mξ – вектори стовбці середніх значень;

Dθθ, Dθξ, Dξξ – матриці коваріацій, та висувається припущення про існування Dξξ-1.

Нехай X,Y=(Xn,(Yn)) – частково спостережувана послідовність випадкових векторів, таких що

Xn=(x1n,…,xk(n))

Yn=(y1n,…,yl(n))

Дана послідовність (X,Y) керується рекурентними співвідношеннями:

Xn+1=AXn+Bun

Yn+1=CXn+Dun 	(2.54)

Виходячи з першого положення вираз mn=MXnFnY=(m1n,…,mk(n)) є оптимальною в середньоквадратичному сенсі оцінкою вектору Xn, в той же час рівняння

Mγn=MMxn-mnxn-mn*FnY=

=M[xn-mnxn-mn*]

є матрицею помилок оцінювання.

Звідси випливає, що задача фільтрації полягає в знаходженні цих коефіцієнтів для довільних послідовностей, керованих рівняннями (2.54). Якщо припустити, що умовний розподіл P(X(0)≤a|Y(0)) є гаусовським, то отримаємо:

PX0≤aY0=12πγ0-∞ae-(X-m0)22γ02dx	(2.55)

де m0=m0Y0, γ0=γ0(Y0)

- Нехай (X, Y) – частково спостережувана послідовність що задовольняє умовам (2.54) та (2.55). Тоді (mn,γn) підпорядковуються наступним рекурентним співвідношенням:

mn+1=Amn+BD*+AγnC*∙DD*+CγnC*∙[Yn+1-Cmn]

γn+1=AγnA*+BB*-BD*+AγnC*∙DD*+CγnC*∙[BD*+AγnC*]*

- ВИКОРИСТАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО МЕТОДУ

Експериментальна перевірка запропонованої методики та моделювання проводились із застосуванням програмного методу оптимальної фільтрації на базі цифрового фільтру Калмана-Бьюсі.

Для дослідження характеристик сигналу низької інтенсивності використовувались результати вимірювання виконані радіометричною системою з еталонним генератором шуму на вході у діапазоні частот 37-53 ГГц. Крок дискретизації аналізованого сигналу обрано 1 ГГц та виконано з використанням гетеродинного генератору радіометричної системи.

З метою оцінювання випадкової похибки результату вимірювання радіометричною системою застосовувався алгоритм методу Калмана. При постіному значенні потужності на вході РС робилось 500 спостережень напруги. Значення вимірюваної величини мали нормальний закон розподілу.

Результати вимірювання були отримані внаслідок вимірювання власного випромінювання від біоб’єктів. Вимірювання проводились для частоти f=45 ГГц при п’яти значеннях вхідної потужності: Pвх=6,7∙10-13, 3,3∙10-13, 1,7∙10-13, 8,3∙10-14 та 4,2∙10-14 Вт. Результати вимірювань наведені в таблицях 3.1 – 3.5.

Таблиця 3.1 Результати вимірювання вихідної напруги РС при f=45 ГГц та Pвх=6,7∙10-13 Вт

| Uвих, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1104 | 1056 | 1120 | 1056 | 1024 | 1056 | 1040 | 1120 | 1096 | 968 |
| 1088 | 1096 | 1080 | 1056 | 1104 | 1088 | 960 | 1088 | 1088 | 1104 |
| 1056 | 1048 | 1088 | 1120 | 1120 | 1048 | 1088 | 976 | 1120 | 1096 |
| 1120 | 1096 | 1088 | 1088 | 1056 | 1128 | 1080 | 1024 | 1072 | 1032 |
| 1088 | 1112 | 1120 | 1056 | 1096 | 1104 | 992 | 1016 | 1088 | 1064 |
| 1104 | 832 | 984 | 1040 | 1040 | 1104 | 1112 | 1104 | 1080 | 960 |
| 1032 | 1080 | 984 | 1056 | 1120 | 1104 | 1064 | 1088 | 1120 | 1032 |
| 1088 | 1080 | 1104 | 1032 | 1128 | 1104 | 1104 | 1056 | 1024 | 1032 |
| 1072 | 1016 | 1056 | 1088 | 1104 | 1056 | 1040 | 1016 | 1088 | 1080 |
| 1080 | 1072 | 1056 | 1040 | 1120 | 1016 | 1056 | 1064 | 992 | 1096 |

Таблиця 3.2 Результати вимірювання вихідної напруги РС при f=45 ГГц та Pвх=3,3∙10-13 Вт

| Uвих, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 840 | 864 | 848 | 1056 | 864 | 880 | 896 | 624 | 928 | 1008 |
| 584 | 720 | 960 | 1032 | 888 | 1064 | 1064 | 936 | 944 | 864 |
| 536 | 848 | 928 | 928 | 696 | 992 | 872 | 968 | 1072 | 1056 |
| 1032 | 1056 | 1056 | 952 | 568 | 1080 | 784 | 976 | 800 | 936 |
| 520 | 856 | 992 | 968 | 800 | 704 | 560 | 648 | 992 | 1056 |
| 904 | 768 | 712 | 576 | 1056 | 736 | 1024 | 1024 | 896 | 928 |
| 704 | 768 | 976 | 984 | 768 | 872 | 1080 | 848 | 912 | 912 |
| 672 | 992 | 592 | 616 | 904 | 672 | 984 | 1080 | 1056 | 672 |
| 904 | 728 | 856 | 648 | 936 | 800 | 992 | 736 | 720 | 976 |
| 960 | 584 | 992 | 928 | 896 | 944 | 872 | 320 | 880 | 736 |

Таблиця 3.3 Результати вимірювання вихідної напруги РС при f=45 ГГц та Pвх=1,7∙10-13 Вт

| Uвих, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 624 | 176 | 688 | 416 | 704 | 640 | 608 | 616 | 864 | -80 |
| 800 | 672 | 928 | 573 | -71 | -110 | 753 | 546 | 279 | 337 |
| 624 | 1008 | 769 | 975 | 57 | 83 | 768 | 800 | 360 | 641 |
| -64 | 576 | 512 | 785 | 592 | 413 | 977 | 641 | 788 | 301 |

Продовження таблиці 3.3

| 112 | 520 | 152 | 496 | 848 | 672 | 928 | 512 | 800 | 640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 656 | 216 | 544 | 280 | 696 | 664 | 528 | 736 | 512 | 736 |
| 744 | 480 | 416 | 800 | 584 | 576 | 192 | 384 | 672 | 899 |
| 672 | 648 | 736 | 528 | 752 | 381 | 488 | 512 | 880 | 472 |
| 400 | 448 | 608 | 448 | 480 | 632 | 640 | 904 | 800 | 568 |
| 896 | 504 | 768 | 648 | 712 | 136 | 416 | 720 | 736 | 448 |

Таблиця 3.4 Результати вимірювання вихідної напруги РС при f=45 ГГц та Pвх=8,3∙10-14  Вт

| Uвих, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 2 | 336 | 600 | 576 | 128 | 120 | 200 | 104 | 384 |
| 96 | 440 | 104 | -30 | 530 | -71 | -18 | 400 | 56 | 520 |
| 288 | 456 | 344 | -304 | 536 | 448 | 352 | -98 | 0 | 430 |
| 456 | 704 | -24 | -88 | 168 | 448 | 384 | -336 | 160 | 160 |
| 640 | 632 | -304 | 0 | -32 | 442 | -160 | -40 | 97 | 240 |
| 604 | 468 | 224 | 64 | 64 | 528 | 360 | 72 | 272 | 424 |
| 384 | 72 | 384 | 352 | 184 | 248 | -8 | 208 | -32 | 168 |
| -232 | -264 | 352 | -128 | 752 | 408 | 0 | 80 | 640 | 480 |
| -320 | 32 | 168 | 128 | 288 | 432 | 752 | 168 | 392 | 72 |
| 264 | 728 | 464 | 136 | 568 | -205 | 31 | 570 | 898 | 8 |

Таблиця 3.5 Результати вимірювання вихідної напруги РС при f=45 ГГц та Pвх=4,2∙10-14  Вт

| Uвих, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 0 | 336 | 600 | 577 | 126 | 122 | 201 | 104 | 384 |
| 96 | 440 | 104 | -32 | 528 | -72 | -16 | 400 | 56 | 520 |
| 288 | 456 | 344 | -304 | 536 | 448 | 352 | -96 | 0 | 432 |
| 456 | 704 | -24 | -88 | 168 | 448 | 384 | -336 | 160 | 160 |
| 640 | 632 | -304 | 0 | -32 | 448 | 384 | -336 | 160 | 160 |
| 608 | 464 | 224 | 64 | 64 | 528 | 360 | 72 | 272 | 424 |
| 384 | 72 | 384 | 352 | 184 | 248 | -8 | 208 | -32 | 168 |
| -232 | -264 | 352 | -128 | 752 | 408 | 0 | 80 | 640 | 480 |
| -320 | 32 | 168 | 128 | 288 | 432 | 752 | 168 | 392 | 72 |
| 264 | 728 | 464 | 136 | 568 | -200 | 320 | 568 | 896 | 8 |

Результати фільтрування подано на рисунках 3.1 – 3.5

Рисунок 3.1 – Результати фільтрування при f=45 ГГц та Pвх=6,7∙10-13 Вт

Рисунок 3.2 – Результати фільтрування при f=45 ГГц та Pвх=3,3∙10-13 Вт

Рисунок 3.3 – Результати фільтрування при f=45 ГГц та Pвх=1,7∙10-13 Вт

Рисунок 3.4 – Результати фільтрування при f=45 ГГц та Pвх=8,3∙10-14 Вт

Рисунок 3.5 – Результати фільтрування при f=45 ГГц та Pвх=4,2∙10-14 Вт

- СТАРТАП ПРОЕКТ

- ПІБ (команда)

Циганов Артем Леонідович

II.	Назва проекту

«МЕТОДИКА КОРРЕКЦІЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ В НАДВИСОКОЧАСТОТНИХ РАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМАХ» made by Artem Tsyganov.

(скорочено – КОРЕКЦІЯ ПОХИБКИ НВЧ РАДІОМЕТРІВ)

III.	Короткий опис проекту

Проект розробки та реалізації методики «КОРРЕКЦІЇ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ В НАДВИСОКОЧАСТОТНИХ РАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМАХ» призначений для вирішення проблем споживача, що пов’язані з надмірною похибкою вимірювання через наявність власного шуму радіометра, рівень якого може досягати такого ж порядку як і рівень корисного сигналу.

Відмінними якостями досліджуваної методики є:

- Можливість застосовувати методику у надвисокочастотних радіометрах компенсаційного, модуляційного та кореляційного типів;

- Збільшення чутливості радіометрів до 10-13 – 10-16 Вт/см2;

- Отримання результату вимірювання з похибкою менше 30%, що для сучасних НВЧ радіометричних систем є важко досяжною;

Застосовується під час:

- Контролю теплового стану досліджуваних матеріалів;

- Дослідження структури та складу виробів з кераміки та ситалів;

- Дослідження електромагнітного випромінювання та випромінювальної здатності будівельних матеріалів та виробів з них;

- Дослідження випромінювальної здатності мінералів та напівкоштовних каменів;

- Дослідження комфортності текстильних та шкіряних матеріалів;

- Неруйнівного контролю якості твердих матеріалів;

- Дослідження нестаціонарного стану рідин довготривалого зберігання.

Вимірювання низько інтенсивних сигналів за допомогою надвисокочастотних радіометрів за методикою «КОРЕКЦІЯ ПОХИБКИ НВЧ РАДІОМЕТРІВ» дозволяє виділити корисний шумовий сигнал в НВЧ-діапазоні на рівні 10-16-10-13 Вт з мінімальною похибкою.

Унікальність методики в тому, що  з її допомогою можна отримувати найбільше відношення корисного сигналу до завади (власних шумів радіометра та сторонніх завад) за рахунок компенсації основної похибки вимірювання функцією кореляції випадкового шумового сигналу.

4. Бізнес-модель

I.	Цінний продукт

Цінними якостями методики  «КОРЕКЦІЯ ПОХИБКИ НВЧ РАДІОМЕТРІВ» made by Artem Tsyganov відмінними від існуючих є:

- можливість застосування методики під час неруйнівного контролю матеріалів за рахунок вимірювання слабких електромагнітних випромінювань від об’єктів контролю;

- виділення корисного шумового сигналу в НВЧ-діапазоні на рівні 10-16 - 10-13 Вт для забезпечення реєстрації, обробки та вимірювання вихідного сигналу;

- отримання найбільшого співвідношення корисного сигналу до завади (власних шумів радіометра та сторонніх завад).

Застосування методики стане корисною у галузі:

- медицини -  для отримання інформації про інтенсивність випромінювання окремих органів або ділянок органів;

- дефектоскопії – під час отримання оцінок рівнів електромагнітних випромінювань матеріалів, для отримання необхідного хімічного та гранулометричного складу цих матеріалів;

- космічній – під час здійснення дистанційного дослідження навколишнього середовища;

- текстильній – з метою виготовлення комфортних текстильних матеріалів в залежності від погодних умов середовища.

II.	Сегмент споживачів

Споживачами можуть бути виробники надвисокочастотних радіометричних систем, військові організації, органи з контролю якості чи космічна галузь виробництва.

III.	Канали збуту

Головний канал збуту методики для корекції похибки вимірювання в надвисокочастотних радіометричних системах:

Прямі продажі дозволу на використання методики

Інформаційний:

- офіційний сайт стартапу;

- буклети з перевагами методики.

Продажні:

- додаткові буклети з детальним описом методики для використання;

Пост продажні:

Можливість звернутися за допомогою після отримання дозволу:

- до прямої консультації із спеціалістами виробника.

IV.	Взаємодія з споживачами

ЗАЛУЧЕННЯ

Надання клієнтам різних бонусів в обмін на рекламу і залучення нових покупців,  % скидок для нових покупців,  яких приведе попередній клієнт.

ПІДТРИМКА

- інтерактивний сайт з інформацією про переваги;

- по телефону.

V.	Дохід (монетизація) – дохід буде отримуватись шляхом прямих продаж дозволу на використання методики.

VI.	Дохід стартапом буде отримуватись від Каналів збуту відповідно до п.іv.

VII.	Ключові види діяльності

Ключовим видом діяльності стартапу буде здійснення продажу дозволу на використання методики для корекції похибки вимірювання в надвисокочастотних радіометричних системах.

VIII.	Ключові ресурси

Матеріальні – комплектуючі складові методики будуть:

1) удосконалюватися 3– ма кваліфікованими робітниками (метролог, зварник, електрик) на орендованій стартапом виробничій ділянці;

2) закуплятись комплектуючі елементи на вітчизняному і зарубіжному ринку по специфікації стандартних комплектуючих (нановольтметр, мікропроцесори, програматор, резистори)

Інтелектуальні ресурси:

- будуть використані власні технічні розробки, патенти, креслення, розрахунки, дані експериментальних досліджень та дослідних випробувань автоматизованої обробки інформації в надвисокочастотних радіометричних системах.

Людські ресурси:

1) Інженер-дослідник, головний розробник проекту досліджуваної методики

Всього: 1 працівник.

Фінансові ресурси:

IX.	Ключові партнери

Космічні лабораторії

Текстильні заводи

Медичні заклади

Керамічні заводи

Вузи

X.	Витрати (підраховуються для конкретного інвестора за таким порядком)

Реалізація методики :

- Повна собівартість реалізованої продукції стартапу ......0  (використана лабораторія вже устаткована потрібними комплектуючими елементами)

- Прибуток стартапу.................................................................... 100000 грн

- Оптова ціна виробника............................................................ 100000 грн

Непрямі податки:

- Податок на додану вартість.................................................... 20000 грн

- Оптова ціна відпускна.............................................................. 120000 грн

5.      Споживчі властивості товару

Методика для покупця має головну властивість:

В результаті використання методики за призначенням споживач має можливість:

- Застосовувати методику у надвисокочастотних радіометрах компенсаційного, модуляційного та кореляційного типів;

- Збільшення чутливості радіометрів до 10-13 – 10-16 Вт/см2;

- Отримання результату вимірювання з похибкою менше 30%, що для сучасних НВЧ радіометричних систем є важко досяжною.

6.     Дослідження ринку

На світовому ринку дана методика не використовується , оскільки це є НОУ-ХАУ авторів проекту.

7.     Дослідження конкурентного оточення

Конкурентне оточення продажу аналогів методики  - в і д с у т н є.

8.     Маркетингова стратегія просування

Нова методика на існуючий ринок.

9.     Елементи фінансового плану

I.	Опис бізнес-проекту

Організація реалізації та подальше дослідження методики у формі стартап-проекту з метою  покращення  у відповідності до заявленого проекту.

II.	 Опис товару/послуги/технології

Методика  для вирішення проблеми споживача через його придбання дозволу на використання, для забезпечення підвищення точності вимірювання у різних галузях виробництва.

III.	Маркетинг та продаж

Надвисокочастотні радіометричні системи є інформаційно-вимірювальними системами, тому масове виробництво та продаж відсутні. Існують дві радіометричні ІВС, які розроблені для військової галузі виробництва в Україні, але усі відомості засекречено.

IV.	Фінансовий план (розробляється для конкретного інвестора):

Витрати на організацію стартапу на період 9 місяців:

- Закупівля комплектуючих та інструментів ……………… 2000 грн

- Придбання необхідного ліцензованого програмного забезпечення ………………………………………………………………………….. 33905 грн

- Розробка робочих креслень та креслень системи ……… 1000 грн

- Резерв, непередбачувані витрати ……………………… 10000 грн

ВСЬОГО ................................................................................ 46905 грн

V. Резюме

Радіовимірювальні прилади у сучасному світі знаходять широке застосування у науці, техніці зв’язку та телекомунікаціях, у космічних та ядерних дослідженнях, в народному господарстві, а також у військовій справі, де обумовлені високі вимоги до точності, чутливості та інші метрологічні характеристики. Радіометрична апаратура є наукоємною продукцією та використовується для дослідження складу та властивостей фізичних або біологічних об’єктів. Реалізація вимірювань здійснюється шляхом реєстрації та оцінювання власного радіотеплового випромінювання в надвисокочастотному (НВЧ) діапазоні.

Дослідження процесу вимірювання орієнтовано на розвиток концепцій проектування та побудови високочутливих радіометрів, які здатні вимірювати та оцінювати параметри надзвичайно слабких сигналів НВЧ-діапазону.

Інтерес до наукового дослідження та впровадження у промисловість радіометричних систем пов’язаний з можливістю реалізації екологічно чистих процесів вимірювання, швидкодією та енергоекономією вимірювальних систем, а також наявною можливістю локального впливу на об’єкт вимірювання.

10.     Презентація проекту інвестору

I.	Ідея (суть) проекту

Організація реалізації та подальше дослідження методики у формі стартап-проекту з метою  покращення  у відповідності до заявленого проекту.

II.	Опис проблеми або можливості

На світовому ринку методики  похибки вимірювання в надвисокочастотних радіометричних системах АНАЛОГИ ВІДСУТНІ (власне НОУ-ХАУ авторів проекту).

III. Рішення (Продукт або Послуга)

Дана методика для покупця має головну цінність :

В результаті використання методики за призначенням покупець має можливість отримати дозвіл на використання методики, яка застосовується під час:

- Контролю теплового стану досліджуваних матеріалів;

- Дослідження структури та складу виробів з кераміки та ситалів;

- Дослідження електромагнітного випромінювання та випромінювальної здатності будівельних матеріалів та виробів з них;

- Дослідження випромінювальної здатності мінералів та напівкоштовних каменів;

- Дослідження комфортності текстильних та шкіряних матеріалів;

- Неруйнівного контролю якості твердих матеріалів;

- Дослідження нестаціонарного стану рідин довготривалого зберігання.

IV. Конкуренти

Конкурентне оточення продажу аналогів методики - в і д с у т н є.

V. Ринок

Новий товар на старий ринок

VI. Бізнес модель

i. Цінний продукт

Цінними якостями методики відмінними від існуючих є (фактори створення цінності):

- Можливість застосовувати методику у надвисокочастотних радіометрах компенсаційного, модуляційного та кореляційного типів;

- Збільшення чутливості радіометрів до 10-13 – 10-16 Вт/см2;

- Отримання результату вимірювання з похибкою менше 30%, що для сучасних НВЧ радіометричних систем є важко досяжною.

Виконує вимоги:

•	можливість застосування методики під час неруйнівного контролю матеріалів за рахунок вимірювання слабких електромагнітних випромінювань від об’єктів контролю;

•	виділення корисного шумового сигналу в НВЧ-діапазоні на рівні 10-16 - 10-13 Вт для забезпечення реєстрації, обробки та вимірювання вихідного сигналу;

•	отримання найбільшого співвідношення корисного сигналу до завади (власних шумів радіометра та сторонніх завад).

VII. Маркетингова стратегія

Участь у технічних ярмарках

Участь у спеціалізованих виставках

Активне просування через інтернет-платформи

VIII. Поточна ситуація

Стартап у стадії формування пропозиції інвестору

IX. Команда проекту

Попередні домовленості про участь 5-ти потенційних робітників

X. Фінансові показники

Доопрацьовуються

Попередньо на 9 місяців витрати 46905 грн.

XI. Пропозиція інвестору

Вкласти угоду на фінансування для подальшого дослідження системи з метою удосконалення методики і для збільшення прибутку від проекту.

3. Подальші кроки в проекті

XII. Наукова діяльність

Продовження дослідницько-експериментальних робіт з метою удосконалення методики.

XIII. Організаційна діяльність

Розширення орендної території для дослідження, закупівля комплектуючих елементів системи та збільшення кількості робочих місць.

XIV. Маркетингова діяльність

Збільшення каналів донесення інформації до потенційних покупців на дозвіл використання методики для корекції похибки вимірювання в надвисокочастотних радіометричних системах.

XV. Комерційна діяльність

Немає

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Labzovskiy Lev, Микроволновой радиометр [Электронный ресурс]: материал из википедии – свободной энциклопедии /   Labzovskiy Lev.

- Колисниченко М. В. Радиометрия СВЧ-диапазона: медицинские аспекты использования [Текст] / М. В. Колисниченко, В. П. Куценко, д. т. Н. Ю. А. Скрипник, д. т. н. А. Ф. Яненко // Биомедицинская элеектроника: сб. статей. – г. Киев, 2003 г. – с. 23-25.

- Куценко В. П. Методы и средства сверхвысокочастотной радиометрии / К 88 [Куценко В. П., Скрипник Ю. А, Трегубов Н. Ф., Шевченко К. Л., Яненко А. Ф.]ю – Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. – 324 с.

- Никольский Б. А. Основы радиотехнических систем [Электронный учебник] / Б. А. Никольски; Минобнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). – Электрон. текстовые и граф. дан. (3,612 Мбайт). – Самара, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

- Лазаренко С. В. Радиотехнические цепи и сигналы [Электронный ресурс] / Лазаренко С. В. // РТС Заочники 2014 / Лекции РТС / Лекция РТС № 1 / Донской Государственный Технический Университет, 2016 г.

- Зырянов Ю. Т. Основы радиотехнических систем : учебное пособие / Ю. Т. Зырянов,  О. А. Белоусов, П. А. Федюнин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 144 с.

- Куценко В. П. Огляд та класифікація методів та засобів вимірювання параметрів низькоінтенсивних НВЧ –сигналів [Текст] / В. П. Куценко / Казенне наук.-вироб. п-во «Кварсит», м. Костянтинівка, «Штучний інтелект», с. 144-151, 2011.

- Скрипник Ю. О. Можливості та перспективи використання НВЧ-радіометрії в медицині та наукових дослідженнях / Скрипник Ю.О., Яненко О.П., Куценко В.П., Іващенко В. О // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2003.-№ 25. с. 114-120.

- Радиоизмерения на миллиметровых волнах / [Бурдун Г. Д., Валитов Р.А, Кукуш В. Д. и др.]. – Харьков: Изд. ХГУ, 1958. – 122 с.

- Шпілін О. О. Програмно-апаратний метод радіометричних досліджень [Текст] : дис. / Шпілін Олег Одександрович. – К., 2015. – 111 с.

- Ситько С.П., Мкртчян Л.Н. Введение в квантовую медицину // К.: «Паттерн» - 1994. – 146 с.

- Никитин, О.Р. Радиометрические СВЧ-методы диагностирования новообразований молочной железы / О.Р. Никитин [и др.] // Биомедицинская радиоэлектроника. – 2010. №7. с. 24-28.

- Экспериметнтальные исследования зависимости теплового излученя взволнованной водой поверхности от угла наблюдения / Г.С. Мельников, С.С. Зенченко, В.И. Поварков и др. – Таллин, 1980.

- Валендик Э.Н., Кисляков Е.К. Оценка пожарной опасности лесов по радиотепловому излучению // Сб. Исследование Земли из космоса. – 1980. - №2. – с. 14-19.

- Лукин К.А. Шумовая радарная технология // Радиофизика и электроника. – Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – 1999. – 4, № 3. – с. 105-111.

- Булавин А. Н., Куценко В. П. Автоматизация радиометрических измерений низкоинтенсивных сигналов мм-диапазона // Молодой ученый. — 2010. — №12. Т.1. — С. 9-13. — URL https://moluch.ru/archive/23/2475/ (дата обращения: 06.05.2018).

- Джилавдари И.З. Физические основы измерений [Текст] / Курс лекций .

- Мисежников Г.С. Спектры радиолокационных сигналов и их оптимальная фильтрация / Министерство авиационной промышленности СССР / Научно-исследовательский институт / Москва. – 1956, № 139. – с.36.

- Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1989. – 656 с.: ил.

- Браммер Л. Фильтр Калмана-Бьюси / Л. Браммер, Г. Зифлинг. - М.: Наука, 1982. - 200 с.