Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вимірювальні прилади

курсовий проєкт

Рекомендації до виконання 
курсового проєкту

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра 
за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології»
спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Укладачі: В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, А.П. Щербань

Електронне мережеве навчальне видання

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2023

УДК 621.317.7

Укладачі:	Єременко Володимир Станіславович, д-р техн. наук, доц.

Мокійчук Валентин Михайлович, канд. техн. наук, доц.

Щербань Анастасія Павлівна, канд.техн.наук

Рецензент	Монченко О.В., к.т.н., доц., доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини факультету  екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету

Відповідальний 
редактор	Морозова М.М., к.т.н., старший викладач кафедри ІВТ

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(протокол № 3 від 07.12.2023 р.) 
за поданням вченої ради Приладобудівного факультету 
(протокол № 10 від 17.10.2023 р.)

|  | Вимірювальні прилади. Курсовий проєкт [Електронний ресурс] : рек. до виконання курсового проєкту : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спец. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, А.П. Щербань . – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 40 с. |
| --- | --- |
|  | Викладено рекомендовану тематику, структуру та вимоги до оформлення курсового проєкту. Наведено зразки розрахунків окремих блоків вимірювальних приладів та розрахунки метрологічних характеристик. Призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Також буде корисний для здобувачів ступеня бакалавра з інших інженерних спеціальностей, пов’язаних з приладобудуванням. |
|  | УДК 621.317.7 |

Реєстр. № НП 23/24-159. Обсяг 1,8 авт. арк.

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
https://kpi.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів 
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023

ЗМІСТ

| Вступ………………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1 Загальні відомості………………………………………………………………………… | 4 |
| 2 Структура курсового проєкту……………………………………………………………. | 5 |
| 3 Правила оформлення курсового проєкту……………………………………………….. | 6 |
| 4 Захист курсового проєкту………………………………………………………………... | 10 |
| 5 Приклади розрахунків структурних схем приладів……………………………………. | 13 |
| 6 Розрахунок інструментальних похибок………………………………………………… | 20 |
| 7 Тематика курсового проєкту……………………………………………………………... | 28 |
| Список рекомендованої літератури……………………………………………………….. | 31 |
| Додатки……………………………………………………………………………………… | 32 |

Вступ

Курсовий проєкт з дисципліни “ Вимірювальні прилади. Частина 2. Цифрові вимірювальні прилади.” виконується у 5 навчальному семестрі і є кінцевим результатом розробки нового вимірювального приладу, або його значної частини, виконаний студентом самостійно під керівництвом викладача, протягом встановленого терміну відповідно до технічного завдання на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь, а також матеріалів промислових та науково-дослідних підприємств, студентських науково-дослідних товариств.

1. Загальні відомості

1.1. Мета курсового проєктування

Курсовий проєкт виконується з метою закріплення, поглиблення, систематизації та узагальнення теоретичних знань, набутих студентами під час вивчення даної дисципліни, самостійного та комплексного розв’язання завдань, пов’язаних з розробкою нових вимірювальних приладів із застосуванням  сучасної елементної бази та новітніх інформаційних технологій, довідникової літератури, , єдиних стандартів та норм, типових проєктів тощо.

Виконання курсового проєкту здійснюється згідно завдання, що видається керівником проєкту (додаток 1).

1.2. Зміст і обсяг курсового проєкту

В процесі роботи над курсовим проєктом студенти розробляють технічне завдання на вимірювальний прилад за завданням викладача, виконують розрахунки основних параметрів заданого приладу, розробляють структурну та принципову схеми приладу.

1.3. Перелік матеріалів проєкту

Документація проєкту складається з:

- технічного завдання,

- пояснювальної записки (20-25 сторінок),

- креслень, виконаних відповідно до вимог ЄСКД (схеми електричної структурної та принципової),

- допоміжної технічної документації (переліку елементів електричних принципових схем, специфікацій тощо).

- програми, що симулює роботу приладу на персональному комп’ютері (ПК) (складену, наприклад, в системі Electronics Workbench, Multisim, тощо).

1.4. Вся графічна і текстова документація проєкту повинна оформлюватись у повній відповідності з вимогами єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) або в електронному варіанті в прийнятих для вибраного прикладного пакета позначень і “Положення про курсове проєктування”.

Технічне завдання та пояснювальна записка, як текстові документи, повинні відповідати вимогам щодо конструкторської документації.

Технічне завдання повинно відповідати ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво» [1].

При викладенні матеріалу роботи необхідно вживати терміни згідно ДСТУ 2681-94 [2].

Пояснювальна записка, у загальному випадку повинна містити такі розділи:

- вступ,

- огляд та аналіз відомих технічних рішень згідно запропонованої теми проєкта,

- вибір, обґрунтування та розрахунок структурної схеми,

- розрахунок вузлів принципової схеми,

- опис роботи принципової схеми,

- розрахунок похибок,

- виконаний на ПК розрахунок характеристик приладу, градуювальна характеристика та необхідні графіки, що характеризують його роботу,

- висновки,

- перелік посилань.

1.5. Етапи курсового проєктування

Курсове проєктування складається з наступні етапів:

- визначення теми;

- оформлення завдання на курсове проєктування;

- безпосереднє виконання курсового проєкту;

- оформлення пояснювальної записки, графічного та іншого ілюстративного матеріалу;

- захист курсового проєкту.

1.6. Завдання на курсовий проєкт

У завданні на курсове проєктування можуть бути наведені тільки основні вимоги і якщо в ньому відсутні певні дані, потрібні, за думки студента, для виконання проєкту , він повинен висунути керівнику пропозиції щодо внесення до завдання необхідних доповнень.

Якщо пропозиції щодо уточнення завдання будуть визнані керівником обґрунтованими, то після їх обговорення формулюється уточнена редакція завдання.

1.7. Виконання курсового проєкту

Для забезпечення керованості курсовим проєктуванням та високої якості їх виконання керівник проєкту розробляє графік консультації і доводить його до відома студентів.

Консультації можуть бути груповими та індивідуальними.

У терміни, передбачені графіком курсового проєктування, але не рідше одного разу в два тижні, студент зобов’язаний інформувати керівника про виконану роботу.

Після перевірки виконання чергового етапу роботи керівник дозволяє студенту перейти до наступного етапу.

Відповідальність за всі прийняті в курсовому проєкті (роботі) рішення несе автор – студент.

Курсовий проєкт, що відповідає всім висунутим до нього вимогам допускається до захисту, про що керівник робить відповідний запис у пояснювальній записці, на кресленнях та плакатах.

1.8. На захист студент представляє технічне завдання, пояснювальну записку, графічний матеріал та розроблену програму, що моделює роботу розробленого приладу.

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

2.1. Курсовий проєкт являє собою сукупність документів (пояснювальної записки, креслень, що виконані з обов’язковим додержанням вимог ЄСКД, та іншого ілюстративного матеріалу).

2.2. Пояснювальна записка повинна мати структуру згідно ДСТУ 3008-95 [6]:

- титульний аркуш;

- завдання на виконання курсового проєкту ;

- технічне завдання;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 
термінів;

- вступ;

- основна частина, в розділах якої розкривається зміст курсового проєкту;

- висновки та рекомендації;

- список використаної літератури;

- додатки.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

3.1. Пояснювальна записка, креслення, плакати та інші матеріали оформлюються в одному примірнику.

Пояснювальна записка має бути зброшурованою таким чином, щоби аркуші біли щільно стиснутими. Не допускається їх з’єднання скріпкою або швидкозшивачем.

3.2. Пояснювальна записка повинна розкривати зміст курсового проєкту, містити обґрунтування вибору методу вирішення поставленого завдання, необхідні розрахунки, описи проведених експериментів, аналіз отриманих результатів тощо.

3.3. Матеріал пояснювальної записки має бути викладений грамотно, чітко та стисло. При цьому в тексті записки обов’язково мають бути посилання на використані літературні та інші джерела.

3.4. У тексті пояснювальної записки не рекомендується вживати звороти із займенниками першої особи, наприклад: “Я вважаю…” , “Ми вважаємо…” тощо. Рекомендується вести виклад, не вживаючи займенників, наприклад: “Вважаємо…”, “…знаходимо…” тощо.

Без пояснень дозволяється використовувати тільки загальноприйняті скорочення, наприклад: ПЕОМ, ДСТУ тощо.

Числа з розмірністю необхідно писати цифрами, а без розмірності – словами, наприклад: “Висота – 600 м”, “…за другим варіантом…”.

Порядкові чисельники, які йдуть один за одним, можуть бути подані цифрами з відмінковим закінченням, яке ставлять лише при останній цифрі, наприклад: 1-е; 7,8,9-й тощо.

3.5. Текстовий та графічний матеріал записки друкується комп’ютерним способом на одному боці аркушів формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, текст вирівнюється по ширині аркуша.

Для набору тексту використовується текстовий редактор Word for Windows, версія 2000 або пізніша.

Шрифт – Times New Roman, кегль 14 пт.

3.6. Зразок оформлення титульного аркуша пояснювальної записки наведено в додатку 1.

Зразок оформлення аркуша завдання на виконання курсового проєкту наведено в додатку 2.

3.7. Реферат пояснювальної записки призначений для ознайомлення зі змістом курсового проєкту. Він має бути стислим, але інформативним, і містити відомості, які дозволяють отримати повну уяву щодо проєкту, що розглядається.

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, літературних джерел;

- основний текст;

- перелік ключових слів (словосполучень).

Реферат може містити також інформацію про умови розповсюдження курсового проєкту.

Текст реферату повинен відображати подану в пояснювальній записці інформацію в такій послідовності:

- об’єкт дослідження або розроблення;

- мета роботи;

- методи дослідження, технічні та програмні засоби;

- основні конструктивні, технологічні та інші характеристики і показники;

- результати та їх новизна;

- значущість роботи та висновки;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- галузь застосування та ступінь впровадження;

- прогноз щодо розвитку об’єкту дослідження або розроблення.

Обсяг реферату – не більше 500 слів.

Перелік ключових слів (словосполучень), що є визначальними для розкриття суті курсового проєкту, розміщується після основного тексту реферату. Цей перелік повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку через кому. Зразок оформлення реферату наведено в додатку 3.

3.8. Аркуш зі змістом пояснювальної записки розміщується безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають заголовки структурних елементів пояснювальної записки: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно назви (заголовки) всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів пояснювальної записки; висновки та рекомендації; список посилань; додатки. Справа наводиться номер сторінки, з якої починається зазначений матеріал.

3.9. Усі прийняті в пояснювальній записці малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни пояснюють у відповідному переліку, який розміщується безпосередньо після аркушу зі змістом, починаючи з нової сторінки.

3.10. Вступ є важливою складовою пояснювальної записки, незважаючи на його невеликий обсяг (2-3 сторінки), оскільки він не тільки орієнтує користувача в подальшому розкритті теми, але й містить усі необхідні її кваліфікаційні характеристики. У вступі:

- формулюються мета та завдання курсового проєктування;

- встановлюються об’єкт та предмет розробки;

- даються посилання на відповідні нормативні документи;

- відмічаються положення, що виносяться на захист.

3.11. Основна частина пояснювальної записки складається з декількох розділів. Орієнтовний перелік розділів може бути таким:

- стислий огляд відомих технічних рішень (методів та засобів вимірювання);

- вибір, обґрунтування та розрахунок схеми приладу електричної структурної ;

- розробка схеми приладу електричної функціональної;

- розробка схеми приладу електричної принципової (або його основних вузлів за визначенням викладача);

- розробка пристрою керування роботою приладу;

- аналіз інструментальних похибок вимірювання;

- визначення основних метрологічних характеристик розробленого приладу (згідно ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 [4]);

- методика виконання вимірювань (повірки приладу).

- результати моделювання приладу (градуювальна характеристика, температурні випробування тощо).

3.12. За результатами виконання курсового проєкту студент має зробити обґрунтовані висновки та рекомендації. Ця частина записки носить форму синтезу накопиченої в основній частині пояснювальної записки науково-технічної інформації.

3.13. У списку посилань наводяться всі використані під час курсового проєктування літератури джерела. Бібліографічні видання наводяться в порядку їх згадування в тексті згідно з вимогами чинних стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 [5], ДСТУ 3582-97 [6]), наприклад:

1. Чинков, В. М. 463 Цифрові вимірювальні прилади [Текст] : навч. посіб. / В. М. Чинков. -Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 508 с. ISBN 978-966-593-690-9.

3.14. Відповідно до вимог стандартів та ЄСКД кожний розділ пояснювальної записки курсового проєкту повинен починатися з нового аркушу й мати рамку з полями: ліве – 20 мм, верхнє, нижнє, праве – по 5 мм.

Зразок оформлення першого заголовного аркушу розділу курсового проєкту наведено в додатку 4.

Усі наступні аркуші розділу повинні мати рамку з наведеними вище полями, в правому нижньому куті якої виділяється квадрат розміром 10х10 мм для номера сторінки (додаток 5).

3.15. При оформленні пояснювальної записки курсової роботи дозволяється використовувати аркуші без рамки. Аркуші повинні мати такі поля: ліве, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.

3.16. Заголовки структурних елементів та розділів друкуються великими напівжирними літерами без крапки в кінці і вирівнюються посередині рядка.

Заголовок, що складається з двох речень розділяють крапкою. Перенесення та підкреслення слів у заголовку розділу не допускається.

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів друкуються з абзацу (5 знаків) звичайними літерами, починаючи з першої великої літери без крапки в кінці назви. Відстань між заголовком та наступним чи попереднім текстом повинна бути два рядки.

Заголовки розділів, підрозділів, таблиць, окремі слова та речення в тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом за єдиним правилом.

Розміщення заголовку в нижній частині аркуша, якщо після нього залишається менше двох рядків тексту, забороняється.

3.17. Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. У кінці номера підрозділу, пункту та підпункту крапку не ставлять.

Номер підрозділу складається з номеру розділу та порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою, наприклад:

1.1 Аналіз похибок квантування

Номер пункту складається з номера підрозділів та порядкового номера пункту, розділених крапкою, наприклад:

1.1.3 Аналіз похибки нелінійності інтегратора

3.18. Заголовки структурних елементів пояснювальної записки: РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ не нумеруються.

3.19. Ілюстрації (схеми, графіки, креслення, таблиці) розташовуються таким чином, щоби їх можна було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Ілюстрації позначаються словом “Рисунок” (крім таблиць) і нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (за винятком ілюстрацій, наведених у додатках). Позначення ілюстрації з номером, що складається з номеру розділу та її порядкового номеру, розділених крапкою, та пояснювальною назвою без крапки в кінці розташовується нижче під ілюстрацією, наприклад: 
“Рисунок 1.2 – Функціональна схема вимірювача різниці фаз”.

Ілюстрації розташовуються безпосередньо після першої згадки в тексті, або на наступній сторінці з обов’язковим посиланням на них у тексті, наприклад, “…на рис. 1.2…”, “…(рис.1.2)”.

3.20. Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (за винятком ілюстрацій, наведених у додатках). Надпис “Таблиця” з вказівкою номера, що складається з номеру розділу та її порядкового номеру, розділених крапкою, без знака № та назва таблиці розташовується ліворуч над таблицею, наприклад:

Таблиця 2.3 – Результати градуювання приладу

Таблиці розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці з обов’язковим посиланням на них у тексті, наприклад, “…в табл. 2.3…”.

3.21. Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, причому, вище та нижче кожної формули має бути по одному вільному рядку. Номер формули складається з номера розділу та її порядкового номеру, розділених крапкою. Номер вказується в круглих дужках на рівні формули в крайній правій позиції по рядку.

Розміри символів при використанні редактора формул нас-тупні: Звичайний – 14 пт, Крупний індекс – 10 пт, Малий індекс – 8 пт, Крупний символ – 24 пт, Малий символ – 14 пт. Цифри, грецькі та кириличні букви не повинні мати нахилу.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул наводяться безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені в формулі. Причому, перший рядок пояснення кожного символу надається з нового рядка але без абзацу. Наприклад:

,	                              (3.1)

де  – частота сигналу,

– початкова фаза.

Нумерувати потрібно ті формули, на які є посилання у тексті. Посилання на формули зазначають їх порядковим номером в дужках, наприклад: “…у формулі (3.1)…”.

3.22. Посилання в тексті на використані літературні джерела зазначаються порядковим номером зі списку посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад: “…до вимог, наведених у [4]…”.

3.23. Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назви виробів та інші власні імена в тексті пояснювальної записки наводяться мовою оригіналу. Дозволяється власні імена та назви наводити в перекладі на мову пояснювальної записки з додаванням (при першому згадуванні) оригінальної назви.

3.24. Сторінки пояснювальної записки нумеруються наскрізно, арабськими цифрами в правому нижньому куті, Нумерація сторінок починається з цифри 3 на аркуші реферату.

3.25. У додатках, як правило, доцільно наводити тексти комп’ютерних програм, методики, акти впровадження результатів курсового проєктування, інші матеріали.

Додатки оформлюються як продовження основної частини пояснювальної записки і розташовуються в порядку згадування в основному тексті.

Кожний додаток має починатися з нової сторінки з вказівкою в її правому верхньому куті слова “Додаток” з номером (якщо кількість додатків більш одного), наприклад: Додаток 2, і мати змістовний заголовок, що розташовується нижче. Заголовки додатків друкуються великими напівжирними літерами без крапки в кінці і вирівнюються посередині рядка.

3.26. Тексти комп’ютерних програм та результати розрахунків на ПК, що розміщуються в додатках, мають бути надрукованими на аркушах формату А4.

3.27. Обсяг графічного матеріалу та докладні вимоги до його виконання встановлюються керівником проєкту.

Використання стандартів, які закладені в пакетах прикладних програм комп’ютерного програмного забезпечення і відрізняються від ДСТУ, дозволяється винятково за погодженням з керівником.

3.28. Креслення та плакати інший ілюстративний матеріал можуть бути виконані на паперових, плівкових (слайди) або магнітних (дискета 3.5’) носіях. В останніх двох випадках для демонстрації графічного матеріалу використовуються слайд-проєктори та мультимедійні засоби.

3.29.  При оформленні та демонстрації матеріалів курсового проєкту з дозволу керівника можна використовувати різноманітні презентаційні пакети, наприклад Microsoft PowerPoint.

3.30. Креслення та плакати, незалежно від виду носія, мають бути обов’язково дубльовані на паперових аркушах формату А4 і розміщені в додатку до пояснювальної записки.

4 ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

4.1. Рейтинг студента з кредитного модуля розраховується зі 100 балів.

Рейтингова оцінка з курсового проєкту матиме дві складові. Перша (стартова) характеризує роботу студента з виконання курсового проєкту – якість пояснювальної записки та графічного матеріалу: обґрунтованість прийнятих рішень та розрахунків, охайність оформлення та відповідність вимогам до оформлення пояснювальної записки. Друга складова характеризує якість захисту студентом курсового проєкту. Розмір шкали стартової оцінки дорівнює 60 балів, а другої складової – 40 балів.

- Стартова складова.

Виконання курсового проєкту складається з 8 етапів. При цьому оцінювання якості виконання кожного етапу здійснюється окремо. Максимальний бал, який може отримати студент за кожний етап становить 7,5 балів.

| Рівень результатів навчання | Кількість балів | Опис критеріїв оцінювання |
| --- | --- | --- |
| «відмінно» | 7…7,5 балів | етап виконано правильно і в повному обсязі; наявні всі необхідні пояснення, графіка, рисунки, формули; наявне детальне пояснення отриманих аналітичних виразів; розділ пояснюваної записки оформлено охайно, у відповідності до вимог нормативних документів; розділ подано у відповідності з графіком виконання курсового проєкту |
| «добре» | 5…6 балів | етап виконано правильно і в повному обсязі; наявні всі необхідні пояснення, графіка, рисунки, формули; наявне часткове пояснення отриманих аналітичних виразів; розділ пояснюваної записки оформлено недостатньо охайно, з деякими порушеннями вимог нормативних документів; або графік виконання курсового проєкту порушено не більше ніж 1 тиждень (але не пізніше останнього строку виконання курсового проєкту). |
| «задовільно» | 4…5 балів | етап виконано правильно і в повному обсязі; наявні не всі необхідні пояснення, графіка, рисунки, формули; відсутні пояснення отриманих аналітичних виразів; розділ пояснюваної записки оформлено недостатньо охайно, з деякими порушеннями вимог нормативних документів; або графік виконання курсового проєкту порушено більше ніж 1 тиждень (але не пізніше останнього строку виконання курсового проєкту). |
| «незадовільно» | 0 – 3 бали | етап виконано неправильно або неповно; або пояснювальна записка оформлена неохайно і не відображає логічно впорядкованих пояснень, розрахунків тощо. В цьому випадку розділ не зараховується і повинен бути доопрацьований |

- Складова захисту курсового проєкту

До захисту допускаються студенти, які виконали кожен етап курсового проєкту не менше ніж на 4 бали.

Під час захисту курсового проєкту проводиться перевірка володіння матеріалом з кожного поданого етапів. При цьому перевіряється не лише ступінь володіння відповідними знаннями, а й загальне розуміння поставленого завдання курсового проєкту та ролі кожного окремого етапу для вирішення поставленої задачі, його вплив на вибір методів та способів виконання наступних етапів. Кожен етап оцінюється максимум в 5 балів.

| Рівень результатів навчання | Кількість балів | Опис критеріїв оцінювання |
| --- | --- | --- |
| «відмінно» | 5 балів | студент володіє матеріалом, може проаналізувати можливі варіанти та обґрунтовано поясними обраний |
| «добре» | 4 бали | студент володіє матеріалом, може обґрунтовано поясними обраний варіант рішення, однак аналіз можливих варіантів у нього викликає труднощі |
| «задовільно» | 3 бали | студент задовільно володіє матеріалом, може пояснити обраний варіант рішення, однак його відповіді неповні або неточні |
| «незадовільно» | 0 – 2 бали | студент недостатньо володіє матеріалом, етап курсового проєкту не зараховується |

- Сума стартових балів та балів за захист курсового проєкту переводить до залікової оцінки відповідно до таблиці.

| Бали | Оцінка |
| --- | --- |
| 95…100 | Відмінно |
| 85…94 | Дуже добре |
| 75…84 | Добре |
| 65…74 | Задовільно |
| 60…64 | Достатньо |
| Менше 60 | Незадовільно |
| Курсовий проект не допущено до захисту | Не допущено |

Захист курсового проєкту здійснюється в комісії із двох-трьох викладачів, призначеній завідувачем кафедри, причому, одним із членів комісії є керівник курсового проєктування. Голову комісії призначає завідувач кафедри.

До складу комісії з правом дорадчого голосу можуть входити і представники підприємств, організацій та установ, якщо курсове проєктування здійснювалося за їх тематикою.

4.2. Комісія працює прилюдно, за присутності студентів даної академічної групи та інших осіб, в термін, визначений графіком курсового проєктування. У випадку дистанційної форми навчання захист здійснюєть у вигляді конференції на платформі Zoom, GoogleMeet або MicrosoftTeams.

4.3. Захист складається зі стислої, але змістовної доповіді студента тривалістю сім – вісім хвилин та з його відповідей на запитання членів комісії. Захист супроводжується обов’язковою демонстрацією роботи моделі розробленого вимірювального приладу на ПК.

Студент під час захисту повинен дати відповіді та пояснення на всі запитання по суті проєкту. З дозволу голови комісії запитання можуть бути задані також присутніми на захисті студентами або іншими особами.

4.4. При виставленні оцінки комісія бере до уваги складність постановленого керівником завдання на курсове проєктування та якість його виконання, вірність прийнятих студентом рішень та їх обґрунтування, переконливість його відповідей на поставлені під час захисту запитання, відповідність виконання пояснювальної записки й графічного матеріалу вимогам ДСТУ та інших нормативних документів, своєчасність подання проєкту до захисту.

4.5. Студент, який не подав до захисту курсовий проєкт (роботу) у встановлений графіком термін, або не захистив його з позитивною оцінкою, вважається таким, що має академічну заборгованість. Порядок її ліквідації регламентується відповідними нормативними документами.

4.6. Після закінчення своєї роботи комісія з проведення захисту курсових проєктів проводить заключну конференцію (бесіду) зі студентами, на якій аналізує подані до захисту проєкти з вказівкою типових помилок та недоліків.

4.7. Курсові проєкти, що мають практичну та теоретичну цінність, можуть бути представлені до участі в конкурсі, а також рекомендовані до впровадження в навчальному процесі або на виробництві.

5. ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ СТРУКТУРНИХ СХЕМ ПРИЛАДІВ

5.1. Розрахунок структурної схеми моста постійного струму

Вихідні дані для розрахунку: вимірювана величина (опір); межі вимірювання; похибка вимірювання; допустима потужність розсіювання плеча, час заспокоєння.

Структурна схема моста постійного струму наведена на рис. 5.1. Ця схема є основною. До неї шляхом відповідних перетворювань приводяться всі модифікації мостових схем.

Рисунок 5.1 – Структурна схема моста постійного струму

Схеми складається з чотирьох опорів , що з’єднані у вигляді кільця і створюють чотириполюсник. При вимірюванні в одне з плечей моста (наприклад,  ) вмикають вимірюваний опір  і, змінюючи опори інших плечей, досягають відсутності струму в ланцюгу індикатора I. Тоді

.

Використовують два засоби зрівноваження схем мостів: змінюванням  при  (магазинні мости) та змінюючи  при  (лінійні мости). Найбільше розповсюджені магазинні мости, в яких як  використовують високоточний магазин опорів, а для розширення меж вимірювання  змінюють  ступенями кратними 10. Як індикатор І зазвичай використовують магнітоелектричний гальванометр.

Для створення моста потрібної точності треба врахувати три фактори:

- вибрати індикатор з необхідною чутливістю;

- вибрати джерело живлення з відповідною напругою (потужністю);

- вибрати вигідні співвідношення плечей.

Визначимо вимоги до мостової схеми, індикатора та джерела живлення.

5.1.1 Чутливість всього пристрою вважають достатньою, якщо відносне відхилення значення , що дорівнює відносній похибці вимірювання

викликає відхилення покажчика індикатора не менше, ніж на одну поділку шкали (або на 1 мм). Чутливість моста  дорівнює добутку чутливості мостової схеми  та чутливості індикатора

.

5.1.2 Для вибору гальванометра визначають вихідний опір мостової схеми  та вихідну напругу  при :

,

де  – напруга живлення мостової схеми .

При електрорушійній силі , опорі  та загальному струмі мостової схеми

Вибирають гальванометр, у якого зовнішній критичний опір  приблизно дорівнює  або трохи менше, а стала за напругою  не більше , що відповідає мінімально необхідному відхиленню гальванометра в 1 мм та найменшому часу відліку. Коли  вимірюється в широкому діапазоні значень, то  та  змінюються. Вибирають гальванометр з  приблизно рівним середньому геометричному найменшого та найбільшого значень :

та перевіряють, чи відповідає його чутливість значенням  на краях діапазону .

Якщо гальванометр має значний запас чутливості, то можна зменшити напругу живлення , регулюючи .

5.1.3 Одним з основних критеріїв вибору напруги живлення  мостової схеми є допустима потужність розсіювання в плечах.

Співвідношення, що зв’язують потужність розсіювання в плечах та напругу живлення, такі:

,

.

Максимально допустима напруга живлення визначається допустимою потужністю в найбільше навантаженому плечі. При вимірюванні  в широкому діапазоні значень регулюють  за допомогою .

5.1.4 Вибір опорів плечей проводять за критерієм оптимальної чутливості мостової схеми. Оптимальна чутливість досягається при вертикальній симетрії плечей відносно діагоналі гальванометра та при найменших опорах плечей.

Причинами похибок вимірювання опору зрівноваженим одинарним мостом є:

- неточність підгонки та регулювання взірцевих опорів , залежність їх від нагріву струмом, що протікає, та температури навколишнього середовища;

- недостатня чутливість гальванометра;

- недостатня чутливість мостової схеми.

Відносна похибка вимірювання опору визначається як

,

де  – похибка, що обумовлена неточністю опорів плеч:

,

– похибка обумовлена неповним зрівноваження моста:

де  – мінімальне відхилення покажчика гальванометра,

– чутливість гальванометра та мостової схеми.

Звичайно домінуючою похибкою є , граничне значення якої

5.1.5 При розробці принципової електричної схеми одинарного моста дотримуються таких правил.

Схема моста з широкими межами вимірювання звичайно складається таким чином, щоби взірцевий змінний опір плеча порівняння змінювався у відносно невеликих межах. Потрібні межі досягаються за допомогою плеч відношення. Втрату чутливості мостової схеми на відміну від оптимального режиму компенсують підвищенням чутливості гальванометра або напруги живлення. Плече порівняння повинне забезпечити установлення опору з необхідною точністю в межах, граничні значення яких відносяться як 1:10. Число значущих цифр опору визначається точністю відліку, яка відповідає точності вимірювання. Кількість декад магазина плеча порівнювання дорівнює потрібній кількості знаків. На практиці кількість декад збільшують на одну.

Зазвичай в плечі порівняння застосовують взірцевий магазин опорів, декади якого мають по 10 ступенів 1, 10, 100,1000 Ом. Рідко при вимірюванні опорів понад 106 Ом використовують ступені 104 Ом.

Опори плечей відношення мають такі ж значення.

Типовий вигляд принципової електричної схеми одинарного моста наведений на рис. 5.2.

Rx

1:100

1:10

1:1

I

R3

R5

R7

SW1

R6

R4

R2

SW2

E

Рисунок 5.2 – Типова принципова схема одинарного моста

5.1.6 Методика повірки мостової схеми складається на підставі ДСТУ 2708:2006 [11]. Повірка полягає у визначенні похибки та варіації показів, порівнянні їх з вимогами технічного завдання і виконується за допомогою взірцевого магазина опорів , який включається замість невідомого опору.

Для визначення похибки та варіації показів стрілку приладу необхідно установити регулюванням взірцевого магазина опорів на оцифровану позначку шкали двічі з боку менших  та більших  значень. Обчислюють абсолютну похибку приладу  за формулою

,

де  –  опір, відповідний позначці шкали, що повіряється;

– дійсне значення опору, що дорівнює показу взірцевого магазина опорів:

.

Варіація показань приладу  визначається як

.

Операція повторюється для всіх оцифрованих позначок шкали. За найбільшим значенням абсолютної похибки знаходять зведену похибку

,

де  – граничне значення шкали.

Це значення зведеної похибки порівнюють з класом точності приладу та встановлюють його придатність до застосування. Варіація не повинна перевищувати значення основної похибки приладу.

5.1.7 Порядок проведення повірки

- Перевірити візуально:

- відсутність механічних пошкоджень;

- наявність органів управління;

- наявність клейма попередньої повірки;

- наявність запобіжників;

- наявність заземлення.

- Перевірити та відкоригувати механічний нуль індикатора.

- Встановити перемикач піддіапазонів в потрібне положення.

- Підключити взірцевий магазин опорів до приладу.

- Включити прилад та прогріти його протягом 15 хв.

- Встановити електричний нуль приладу.

- При відсутності зауважень до приладу за попередніми вимогами перейти безпосередньо до визначення метрологічних характеристик.

- Результати вимірювань оформити у вигляді таблиці.

- На основі обчислених значень  та варіації зробити висновок про придатність приладу до застосування.

5.2 Розрахунок схеми цифрового частотоміра середніх 
значень

Вихідні дані для розрахунку: межі вимірювання  клас точності ; час вимірювання ; вивід вимірювальної інформації на цифровий індикатор; вимірювальний сигнал – синусоїдальний, , де  – амплітуда,  – невідома частота сигналу, мінімальна амплітуда сигналу – ; робочий діапазон температур ; додаткова відносна температурна похибка .

5.2.1 Розрахунок похибки від квантування та номінального числа рівнів квантування :

.                                                 (5.1)

5.2.2 Визначення нижнього граничного  значення вимірюваної частоти

.                                            (5.2)

5.2.3 Вибір метода вимірювання та методу вимірювального перетворення. У випадку, якщо , доцільно  в якості методу вимірювання обрати метод зіставлення. Якщо , то необхідно вибрати метод вимірювального перетворення з множенням частоти вимірювального сигналу або з визначенням пропорційного періоду коду  з наступним обчисленням оберненого значення . Надалі передбачається, що виконується перша умова.

5.2.4 Вибір структурної схеми приладу. Основними вузлами схеми є: вузол міри часу  , вхідний  формувач, пристрій порівняння, лічильник імпульсів. Структурна схема цифрового частотоміра середніх значень наведена на рис. 5.3. На схемі позначено: Ф –формувач, К – ключ, ЛІ – лічильник імпульсів, ЦІ – цифровий індикатор, ГКІ – генератор квантуючих імпульсів, ПЧ – подільник частоти.

Міра часу Tц

ГКІ

ПЧ

Ф

ГКІ

ЛІ

ЦІ

U(t,fx)

Автомат керування

Рисунок 5.3 – Структурна схема вимірювача

5.2.5 Основне рівняння перетворення в цьому випадку має такий вигляд:

.                                                               (5.3)

5.2.6 Розрахунок максимальної відносної сумарної мультиплікативної похибки :

.                                                              (5.4)

5.2.7 Визначення мультиплікативної  похибки частотоміра яка залежить від похибки міри часу з коефіцієнтом впливу рівним 1,

,

де  – похибка міри часу.

5.2.8 Визначення додаткових температурних похибок. Якщо похибка квантування не залежить  від температури, а адитивними складовими похибки, що викликана шумами на вході формувача (при правильному виборі параметрів формувача) можна знехтувати, то

,

де  – додаткова температурна мультиплікативна похибка міри часу.

5.2.9 Розрахунок основних ланок, які входять до схеми частотоміра:

Визначення параметрів вхідного формувача: напруги  дрейфу спрацьовування в робочому діапазоні температур (напруга порога спрацьовування прийнята рівною нулю), напруги  гістерезису порога спрацьовування формувача, середньоквадратичного значення низькочастотного   та високочастотного  шумів на вході формувача при температурі   виходячи з умов

,

,

де  – смуга частот високочастотного шума.

Визначення обсягу  лічильника імпульсів:

.

Визначення часу вимірювання  на різних межах вимірювання за (5.1), (5.2):

.                                                             (5.5)

Визначення обсягу лічильника  та частоти  зразкового генератора за (5.3)

,

де  – максимальний час вимірювання отриманий за (5.5).

5.2.10 Розрахунок основної та додаткової мультиплікативних похибок міри часу. Похибка міри часу визначається двома складовими: похибкою установки частоти зразкового генератора  та похибкою , яка викликана неідентичністю часу затримки  спрацьовування тригерів синхронного лічильника імпульсів. Враховуючи, що коефіцієнти впливу цих похибок дорівнюють 1, а число мультиплікативних складових похибки   , маємо

,

.

5.2.11 Вибір типів елементів, які входять до складу вузлів та блоків. Вибір здійснюється по розрахунковим даним пп.5.2.9, 5.2.10 з урахуванням співвідношень

,

,

де  – додаткова температурна похибка частоти зразкового генератора;

– нестабільність часу затримки спрацьовування тригерів в діапазоні температур .

Необхідна швидкодія  елементів визначається за частотами   та .

5.2.12 Визначення основних та додаткових похибок частотоміра з урахуванням нормованих характеристик вибраних блоків та функціональних ланок. Оскільки похибка   підпорядкована нормальному закону розподілу, а  – трикутному, то для довірчої вірогідності 0,95 маємо

,

,

де , 	.

Подальший розрахунок виконується згідно наступним пунктам послідовності розрахунку параметрів цифрових вимірювальних приладів.

6 РОЗРАХУНОК ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОХИБОК

Одним з найвідповідальнішіх етапів проєктування вимірювальних приладів є розрахунок інструментальних похибок приладів. Ця задача вирішується на основі структурного аналізу, який дозволяє привести похибки окремих складових блоків приладу до його входу чи виходу. Нижче розглядається методика підсумовування похибок для класу лінійних засобів вимірювання.

6.1 Розімкнена структура.

Приклад розімкненої структури засобу вимірювання наведено на рис. 6.1.

k1

k2

kn

x

y

Рисунок 6.1 – Розімкнена структурна схема засобу вимірювання

Для такої структури залежність між інформативними параметрами вихідного та вхідного сигналів (рівняння перетворення):

(6.1)

де

,                                                                     (6.2)

ki – коефіцієнт перетворення i – того блока;

kп – загальний коефіцієнт перетворення.

Припустимо, що відносні похибки коефіцієнтів перетворення окремих блоків (мультиплікативні похибки) дорівнюють відповідно . Тоді похибка коефіцієнта перетворення

γ = γ1 + γ2 +…+ γn.                                                         (6.3)

Отже, сумарна мультиплікативна похибка засобу вимірювання із розімкненою структурою визначається рівнянням:

.                                                                 (6.4)

Якщо мультиплікативні похибки окремих блоків є систематичними похибками із заданими границями допустимих відхилень , то сумарна систематична похибка розімкненої структури

.                                                            (6.5)

Якщо мультиплікативні похибки окремих блоків будуть представляти собою випадкові похибки з математичним сподіванням  та середнім квадратичним відхиленням (с.к.в.) , то за умови незалежності похибок, математичне сподівання та с.к.в. сумарної похибки   дорівнюватимуть відповідно

,                                                               (6.6)

(6.7)

Довірчий інтервал сумарної мультиплікативної похибки при заданій ймовірності  визначатиметься як

,                                            (6.8)

де  – коефіцієнт, який визначається згідно закону розподілу похибки та ймовірності .

Розглянемо, як приклад, вимірювальний перетворювач розімкненої структури, який складається з двох блоків (цьому випадку відповідає структура на рис.6.1 при ). Рівняння перетворення має вигляд: .

Нехай похибка першого блоку  є випадковою і розподілена за рівномірним законом з граничними значеннями відносної похибки  γгр1 = 0,01 = 1%. Щільність розподілу цієї похибки наведена на рис. 6.2.

Рисунок 6.2 – Симетричний закон розподілу похибки

Нехай похибка другого блоку  представляє собою похибку від нелінійності, причому її максимальне дорівняє . Якщо рахувати похибку від нелінійності систематичною, отримаємо

γс.доп. = γ2с.доп. = 2%, ,

= ± 1%  (P =1).

Тоді довірчий інтервал сумарної мультиплікативної похибки

1% ≤ γy ≤ 3%,  (P = 1).

Ускладнимо розглянуту задачу. Нехай похибка другого блоку складається із систематичної та випадкової похибок. Остання має несиметричний рівномірний закон розподілу, наведений на рис. 6.3.

Рисунок 6.3 –Несиметричний закон розподілу похибки

Тоді вихідні значення похибки дорівнюють:

γгр 1 = 1%,  γс.доп.2 = 2%,   γгр 2 = 2%.

Згідно з цими вихідними даними маємо

γс.доп. = γс.доп.2 = 2%, ,

%, 0,82%.

Для отримання границь довірчого інтервалу випадкової складової похибки, знайдемо композицію двох рівномірних законів розподілу. Оскільки , композиція уявляє собою трикутний розподіл (рис. 6.4), тому  =2,4 при ймовірності

a

b

(a+b)/2

Рисунок 6.4 –Трикутний закон розподілу сумарної похибки

Отже, граничне значення випадкової похибки  дорівнює

γгр = =2,4 ·0,82  2%.

Тоді границі довірчого інтервалу для сумарної похибки з (6.8) визначають так

1%  γy  5%,   (Р =1).

Припустимо, що виходячи з умови задачі необхідно записати довірчий інтервал з імовірністю . Тоді з інтегрального розподілу визначають нижній та верхній квантилі, що відповідають імовірності  та  , де .

Трикутному розподілу щільності ймовірності (рис. 6.4) відповідає інтегральний розподіл, аналітичне рівняння для інтегрального розподілу має вигляд:

(6.9)

В даному випадку . Якщо , то границями довірчого інтервалу будуть квантілі  та  , які знаходяться з наступних відношень:

(6.10)

(6.11)

Введемо в рівняння (6.10), (6.11) значення  , отримаємо:

Таким чином, границі довірчого інтервалу для сумарної мультиплікативної похибки відповідно дорівнюють:

1,4% ≤ γy ≤ 4,6%,   (Р = 0,95).

Якщо в даному перетворювачі є тільки мультиплікативні похибки та необхідно записати клас точності згідно з ГОСТ8.401-80, то межа вірогідного значення похибки дорівнює 5% і тоді визначення класу точності в документації – клас точності 5,0.

Виконаємо аналіз розімкненої структури за наявності адитивних похибок. Якщо на вхід перетворювача рис. 6.1 одночасно з корисним сигналом  діє завада , то рівняння перетворювача має вигляд:

.                                                         (6.12)

Абсолютна адитивна похибка визначається рівнянням:

.                                                           (6.13)

Зведена адитивна похибка дорівнює:

,                                                 (6.14)

де  – номінальні значення відповідно вихідної і вхідної величин.

Якщо завада  діє на вхід другого блоку, то рівняння перетворення приймає вигляд:

.                                                       (6.15)

Абсолютна адитивна похибка визначається як

.                                                       (6.16)

Зведена адитивна похибка дорівнює

.                                              (6.17)

Таким чином, якщо завада діє на вхід -тої ланки, рівняння перетворення та рівняння, що визначає похибку має вигляд:

,                                                           (6.18)

(6.19)

(6.20)

Розглянемо, як приклад, вимірювальний перетворювач розімкненої структури, який складається з двох блоків. Якщо перший і другий блоки мають відповідно адитивні похибки (приведі до входу блоків)  та , то рівняння для адитивної похибки

.                                                          (6.21)

Якщо похибки  та  систематичні та задані своїми допустимими відхиленнями   та , то

.                                               (6.22)

Зведена адитивна похибка дорівнює:

.                                                  (6.23)

Якщо похибки блоків випадкові та незалежні, мають математичне сподівання ,  та с.к.в. , , то

,                                                     (6.24)

(6.25)

,                                               (6.26)

(6.27)

Довірчий інтервал адитивної похибки за  наявності систематичної та випадкової складових похибки становить

.                       (6.28)

Якщо в якості приклада блок 1 предсталяє собою вхідний пристрій з коефіцієнтом перетворення  та граничною напругою 99 мВ. Дрейф нуля, зведений  до входу блока, не перевищує  мВ. Другий блок представляє собою аналого-цифровий перетворювач (АЦП). Ступінь квантування АЦП складає 1мВ. Нехай викликана дрейфом нуля похибка має нормальний закон розподілу (усічений за значеннями ), а похибка від квантування підпорядкована рівномірному симетричному закону розподілу. Тоді

=  = 0,33 мВ,

=  = 0,29 мВ,

= 0,44 мВ,

= 0,44%.

Для визначення коефіцієнта   знайдемо композицію рівномірного та нормального розподілу. Відомо [13], що інтегральний закон розподілу суми рівномірно і нормально розподілених випадкових величин визначається виразом

,                                      (6.29)

де

– інтеграл ймовірності,

,

– с.к.в. випадкової величини з законом розподілу Гауса,

– границі рівномірно розподіленої  величини.

Оскільки для даного випадку

скористуємося наближеним графіком , який наведено в [3] для  (рис. 6.5).

P

z/a

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,5

1,0

1,5

2,0

Рисунок 6.5 – Графік залежності ймовірності сумарного розподілу від 
відношення

При   маємо   Отже .

Границі довірчого інтервалу для адитивної складової похибки становлять

-1мВ  ад.y  1 мВ,             (P=0,95),

-1%    1%,                   (P=0,95).

6.2. Замкнена структура

Приклад замкненої структури засобу вимірювання наведено на рис.6.5.

k1

k2

kn

x

y

β

Рисунок 6.6 – Схема приладу із замкненою структурою

Залежність між інформативними параметрами вихідного і вхідного сигналів (рівняння перетворення) має вигляд:

y =                                                   (6.30)

де 	– загальний коефіцієнт перетворення засобу вимірювання

=,    		                                 (6.31)

– загальний коефіцієнт передачі блоків прямого перетворення,

,

– коефіцієнт  передачі блока зворотного зв’язку.

Припустимо, що відносні мультиплікативні похибки коефіцієнтів блоків прямого перетворення дорівнюють , а похибка блока зворотного зв’язку дорівнює . Тоді похибка засобу вимірювання дорівнюватиме

.		                            	(6.32)

Якщо >>1, то співвідношення (6.32) можна представити

.                                                        (6.33)

Отже, сумарна мультиплікативна похибка замкнутої структури визначається співвідношенням (6.32).

Якщо мультиплікативні похибки окремих блоків  уявлятимуть систематичні похибки  із заданими межами допустимих відхилень  та , то сумарна систематична похибка замкнутої структури

.                                                (6.34)

Якщо мультиплікативні похибки окремих блоків прийняти як випадкові похибки з математичним сподіванням  та с.к.в. , то за умови незалежні похибок, математичне сподіванням та с.к.в. сумарної похибки  дорівнюватимуть відповідно

,                                                   (6.35)

.                                                 (6.36)

Аналіз адитивних похибок проводиться аналогічно п 6.1.

7. ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

Варіант завдання обирається за порядковим номером у списку групи згідна таблиці 7.1.

Принципову схему слід реалізувати у системі Electronics Worckbanch або Multisim 14.

| № вар. | Тема | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Цифровий вольтметр середніх значень | , , |
|  | Цифровий мілівольтметр середніх значень | , , |
|  | Цифровий вольтметр амплітудних значень | , , |
|  | Цифровий мілівольтметр амплітудних значень | , , |
|  | Цифровий тригерний фазометр | , , |
|  | Цифровий тригерний фазометр | , , |
|  | Цифровий фазометр з перекриттям | , , |
|  | Цифровий фазометр з перекриттям | , , |
|  | Цифровий вимірювач ємності з перетворенням ємність-частота | , |
|  | Цифровий вимірювач ємності з перетворенням ємність-частота | , |
|  | Цифровий вимірювач ємності з перетворенням ємність-тривалість імпульса | , |
|  | Цифровий вимірювач ємності з перетворенням ємність-тривалість імпульса | , |
|  | Цифровий частотомір миттєвих значень | , , |
|  | Цифровий вимірювач часових інтервалів | , , |
|  | Цифровий частотомір номінальних значень | , , |
|  | Цифровий вимірювач параметрів імпульсів (амплітуда і швидкість зростання) | , , , |
|  | Цифровий вимірювач параметрів імпульсів (амплітуда і швидкість зростання) | , , , |
|  | Цифровий вимірювач тривалості переднього та заднього фронту імпульсу. | , , , |
|  | Цифровий вимірювач тривалості переднього та заднього фронту імпульсу. | , , , |
|  | Цифровий вимірювач опору | , |

Список рекомендованої літератури

- ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво: чин. з 2001-07-01. – Київ: Держстрандарт України, 2000.– 38 с.

- ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення: чин. з 1995-01-01.– Київ: Держстрандарт України, 1994.– 68 с.

- ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення: чин. з 1996-01-01.– Київ: Держстрандарт України, 1995.– 36 с.

- ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений: Введ. 1986-01-01.– М.: Издательство стандартов, 1985. – 38 с.

- ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чин. з 2007-07-01.– К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

- ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: чин. з 1998-07-01.– Київ: Держстрандарт України, 1998.– 27 с.

- ДСТУ 2708:2006 Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення: чин. з 2006-07-01.– К.: Держспоживстандарт України, 2006. – з поправкою 1, (ІПС. 2006. №7). – 47 с.

- Чинков В.М. Цифрові вимірювальні прилади: Навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 508 с.

- Акулов А.Т., Білокурський Ю.П., Галеєв Е.Р. та ін. Збірник задач з метрології, стандартизації та сертифікації із спеціальності  7.091.302 «Метрологія та вимірювальна техніка». Навч. посібник/ Під заг. ред В.В.Семенця. – Харків: ХТУРЕ, 1999. – 140 с.

- Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контрою. Навчальний посібник. – Вінниця: Велес, 2001. – 219 с.

- Ціделко В.Д., Яремчук Н.А. Невизначеність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2002.– 176 с.

- Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань

- Метрологія та вимірювальна техніка  під редакцією Подіщука Є.С.

- Основи метрології та вимірювальної техніки . Том 2. Вимірювальна техніка – Дорожовець, Мотало, Стдник, Василюк і т.д.

- В.П. Бабак, В.С. Єременко Аналогові та цифрові вимірювальні прилади. Частина 1 Конспект лекцій / В.П. Бабак, В.С. Єременко та ін. – К.: Кн. вид-во НАУ,2005. -150 с.

- Цифрові вимірювальні прилади: Комп’ютерний лабораторний практикум: Навч. посібник / За ред. чл.-кор. НАНУ В.П. Бабака. – К.: Кн. вид-во НАУ, 2006. – 165 с.

- М.М. Дорожовець, та ін. Основи метрології та електричні вимірювання / за ред. д-ра техн. наук, проф. Б.І. Стадника. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 372 с.

- М.М. Дорожовець, та ін. Основи метрології та електричні вимірювання – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 312 с.

- І. Ф. Домнін Моделювання і дослідження електронних схем у програмному середовищі Multisim 11: навч. посіб. НТУ "ХПІ", 2014 р.

- В.П. Бабак та ін. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем: Підручник /за ред.. чл..-кор. НАН України В.П. Бабака / 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ун-т новітніх технологій; НАУК, 2017. – 496 с.

Додаток 1

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

з дисципліни “ Вимірювальні прилади. Частина 2 Цифрові 
вимірювальні прилади ”

Тема: Цифровий вимірювач часових інтервалів

Виконав: студент групи ПІ-

приладобудівного факультету

ПІБ

Керівник: к.т.н., доцент Мокійчук В.М.

Київ 202_

Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВЕ ПРОЄКТУВАННЯ

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ЗАВДАННЯ

на виконання курсового проєкту

студента Петрова Івана Івановича

Тема курсового проєкту: Цифровий вимірювач часових 
інтервалів

- Термін виконання проєкту: з 10.10.2023 р. до 15.12.2023 р.

- Вихідні дані до проєкту:

- вимірювана величина                               час t;

- межі вимірювання                                    10 – 10000 мкс;

- похибка вимірювання                              0,1%;

- амплітуда вхідного сигналу                    0,1 – 10 В.

- Етапи роботи над курсовим проєктом:

- визначення теми, оформлення завдання              – до 25.10.23;

- виконання курсового проєкту                              – до 25.11.23;

- оформлення пояснювальної записки, креслень  – до 15.12.23;

- захист курсового проєкту                                      – до 25.12.23.

- Перелік обов’язкового графічного матеріалу:

- схема електрична структурна;

- схема електрична принципова.

- Завдання видав__________________(_____________)

(підпис керівника)           (П.І.Б.керівника)

“_____”________20__ р.

6. Завдання прийняв до виконання_____________________

(підпис студента)

Курсовий проєкт захищений з оцінкою_______________

Голова комісії: __________________“_____”________20__ р.

Члени комісії:__________________ ____________________

___________________________________________________

Додаток 3

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсового проєкту “_________________________________________________” 
складається з 25 с., 5 рис., 5 табл., 2 додатки, 7 літературних джерел.

Об’єкт дослідження – ...

Мета роботи ...

Метод дослідження ...

Встановлено, що ....

Результати курсового проєктування рекомендується використовувати при проведені наукових досліджень та в практичній діяльності фахівців.

Прогнозні припущення щодо ....

Додаток 4

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПЕРШОГО АРКУШУ

РОЗДІЛУ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

Додаток 5

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАСТУПНИХ АРКУШІВ РОЗДІЛУ
 КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

13

Додаток 6

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ЛІЧИЛЬНИКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

1 Наіменування приладу

1.1 Лічильник електричної енергій однофазний типу СОЕ-ХХХХ.

2 ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ

2.1 Лічильники призначені для вимірювання електричної активної енергії змінного струму в однофазних дводротових ланцюгах змінного струму.

2.2 Область застосування лічильників – облік споживання активної електричної енергії змінного струму на підприємствах та комунально-побутовій сфері.

3 Склад виробу

3.1 Виріб складається з власне лічильника та захисної кришки.

3.2 Лічильники можуть мати основний і (чи) перевірочний  виходи типу “сухий контакт”, гальванічно розв’язані від ланцюгів струму і напруги, а також один від одного.

Основний вихід лічильників реалізується тільки за замовленням споживача.

За вимогою споживача лічильники поставляються із вбудованим реле відключення споживача від мережі.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Лічильники повинні відповідати вимогам завдання на проєктування, ДСТУ 30207,  ДСТУ 22261 та дійсних технічних вимог.

4.2 Основні параметри і розміри

4.2.1 Номінальна напруга – 220 В.

4.2.2 Номінальний струм – 5 А. Максимальний струм – 50 А.

4.2.3 Номінальна частота – 50 Гц.

4.2.4 Габаритні і установочні розміри лічильників не повинні перевищувати відповідно:

- 190132110 мм і 13792 мм для СОЕ-5020;

- 214×136×112 мм і 138,5×92 мм для СОЕ-5020К.

4.2.5 Маса лічильників не повинна перевищувати 1,4 кг.

4.3 Характеристики

4.3.1 Границі  основної допустимої похибки лічильників, що викликані зміною струму, не повинні перевищувати значень, зазначених у таблиці 1.

Таблиця 1 – Границі похибки

| Значення струму | Коефіцієнт потужності, cos | Границі похибки, % |
| --- | --- | --- |
| 0,25 А | 1 | ± 2,5 |
| Від 0,5 до 50 А включ. | 1 | ± 2,0 |
| 0,5 А | 0,5 (інд.) | ± 2,5 |
| От 1 до 50 А включ. | 0,5 (інд.) | ± 2,0 |

4.3.2 Границі допустимої додаткової похибки лічильників, викликаної відхиленням напруги від номінального значення в межах установленого робочого діапазону  (± 10 %) при номінальному струмі, повинні бути:

- ± 1,0  % – для cos = 1;

- ± 1,5 % – для cos = 0,5 (при індуктивному навантаженні).

Для граничного робочого діапазону напруг (від мінус 20 % до мінус 10 % і від плюс 10 % до плюс 15 % від номінальної напруги) границі допустимої додаткової похибки повинні бути:

- ± 3,0 %  –  для cos  = 1;

- ± 4,5 %  – для cos  = 0,5 (при індуктивному навантаженні).

4.3.3 Границі допустимої додаткової похибки лічильників, викликаної відхиленням частоти від номінального значення на ± 5 % при номінальному струмі і номінальній напрузі, повинні бути:

- ± 1,3  %  –  для cos  = 1;

- ± 1,5 % – для cos  = 0,5 (при індуктивному навантаженні).

4.3.4 Границі допустимої додаткової похибки лічильників, викликаної зміною форми кривої струму, що викликана наявністю третьої гармоніки рівноюм 10 % загального струму, при номінальному струмі і cos  = 1, не повинні перевищувати ± 0,8 %.

4.3.5 Границі допустимої додаткової похибки лічильників, викликаної наявністю постійної складової в ланцюзі змінного струму, при   I = 25 А і cos  = 1 не повинні перевищувати ± 6 %.

4.3.6 Межі  допустимої додаткової похибки лічильників, яка викликана зовнішнім постійним магнітним полем, для номінального струму і cos  = 1, повинні дорівнювати ± 6 %.

4.3.7 Межі допустимої додаткової похибки лічильників, яка викликана зовнішнім магнітним полем індукції 0,5 мТл, що утворюється струмом, частота якого співпадає з частотою вимірюваної лічильником напруги і при несприятливих фазі і напрямку, для номінального струмі і cos  = 1, повинні дорівнювати ± 3,0  %.

4.3.8 Межі допустимої додаткової похибки лічильників, яка викликана впливом високочастотних електромагнітних полів, для номінального струму і cos  = 1, повинні дорівнювати   3,0 % .

4.3.9 Межі  допустимої додаткової похибки лічильників, яка викликана зміною температури навколишнього середовища в межах встановленого діапазона зміни температур від мінус 25 до плюс 55 С, повинні дорівнювати:

- ± 0,10  % / С для I  = (0,5  50) А включно і cos  = 1;

- ± 0,15  % / С для I = (1  50) А включно і cos  = 0,5 (при індуктивному навантаженню).

4.3.10 Змінювання похибки, викликаної саморозігріванням, не повинне перевищувати  1,0 % при максимальному струмі іcos = 1 і  1,5% для максимального струму і cos = 0,5 (для індуктивного навантаження).

Змінювання основної похибки, викликане нагріванням лічильника власним струмом, не повинно перевищувати  0,8 % для максимального струму і cos = 1, причому стале значення основної похибки не повинно перевищувати  2 %.

4.3.11 Самохід лічильників. Після прикладення напруги, що дорівнює 115 % Uном., і за відсутності струму в ланцюгу струму повірочний вихід лічильника не повинен створювати більше одного імпульса впродовж 20 хвилин.

4.3.12 Чутливість лічильників. Лічильники повинні включатись і продовжувати реєстрацію показань для напруги Uном= 220 B, струмі Iзап=  0,025 А и cos  = 1.

4.3.13 Активна і повна потужність, що споживається ланцюгом напруги лічильників при номінальній напрузі, номінальному струмі і нормальній температурі, не повинна перевищувати 2 Вт і 3 ВА відповідно.

4.3.14 Повна потужність, споживана ланцюгом струму лічильників при номінальному струмі, номінальній частоті і нормальній температурі, не повинна перевищувати 0,5 ВА.

4.3.15 Лічильники повинні нормально функціонувати не пізніше, ніж через 5 с після того, як до затискачів лічильника буде прикладена номінальна напруга.

4.3.16 Короткочасні перевантаження струмом не повинні викликати пошкодження лічильників.

Лічильники повинні витримувати короткочасне перевантаження струмом 1500 А впродовж одного напівперіоду і 150 А впродовж 0,5 с при номінальній частоті.

4.3.17 Рахунковий механізм

4.3.17.1 Одиницею вимірювання енергії повинна бути кіловат-година (кВт∙год), якій повинні відповідати 3200 імпульсів на перевірочному виході.

4.3.17.2 Крайній правий барабан рахункового механізму повинний мати 10 оцифрованих поділок, кожна з який поділяється на 10 рівних частин.

4.3.17.3 Ємність рахункового механізму при обліку енергії, що відповідає максимальному струму при номінальній напрузі і коефіцієнті потужності, рівному одиниці, дорівнює  9999,9 кВт∙годин, починаючи з нуля.

4.4 Вимоги щодо конструкції.

4.4.1 Конструкція лічильників повинна відповідати стандарту.

4.4.2 Корпус лічильників повинен бути опломбований таким чином, щоби виключити доступ до його внутрішніх частин без порушення цілісності пломб. Конструкція кожуха повинна забезпечувати його зняття тільки за допомогою інструмента.

Корпус повинен бути сконструйований і встановлений таким чином, щоби будь-яка безпосередня деформація не могла порушити нормальне функціонування лічильників.

4.5 Вимоги щодо надійності.

4.5.1 Лічильники відносяться до виробів, що ремонтуються і не відновлюються на об'єкті.

4.5.2 Середній наробіток на відмовлення лічильників у нормальних умовах застосування повинний бути не менш 50000 ч.

4.5.3 Середній термін служби лічильників до першого капітального ремонту повинен бути не менше 30 років.

Капітальним вважається ремонт, витрати на проведення якого перевищують 60 % вартості лічильників.

4.6 Вимоги стійкості до зовнішніх умов.

4.6.1 По захисту від проникнення пилу і води лічильники повинні відповідати ступені  захисту ІP51  для оболонок категорії 2.

4.6.2 Лічильники повинні бути вологостійкими, тобто повинні зберігати характеристики в межах норм, встановлених у 1.3.1, 1.3.11, 1.3.12 і 2.1.5, під час впливу на них відносної вологості повітря 90 % при температурі 30°С.

4.6.3 За кліматичними умовами лічильники повинні відповідати вимогам ДСТ 30207.

4.7 Вимоги до електромагнітної сумісності.

4.7.1 Лічильники по стійкості до електростатичних розрядів повинні відповідати ступеню жорсткості 4.

4.7.2 Лічильники по стійкості до наносекундних імпульсних перешкод, що виникають у результаті комутаційних процесів, повинні відповідати ступеню жорсткості 2.

4.7.3 Лічильники по стійкості до високочастотних електромагнітних перешкод повинні відповідати встановленим стандартам.

4.7.4 Лічильники не повинні генерувати проводні або випромінювані радіозавади, що можуть впливати на інше устаткування.

За вимогами щодо індустріальних радіозавад лічильники повинні відповідати класу В.