Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

(повна назва інституту/факультету)

Оптичних та оптико-електронних приладів

(повна назва кафедри)

| На правах рукопису УДК 621.384.3 | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ________ В. Г. Колобродов (підпис) (ініціали, прізвище) “_16__”_____05________2018р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації) 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна

(код і назва спеціальності)

техніка

на тему: Методи підвищення точності вимірювання модульно-передавальної функції інфрачервоних  об'єктивів

Виконав: студент __6__ курсу, групи  ПО-62 м

(шифр групи)

Опіч Анатолій Вікторович

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник  доцент, к.т.н. Кучеренко О.К.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант	Стартап-проект	к.е.н., доцент, Бояринова К.О.

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)	(підпис)

Рецензент  доцент, к.т.н., Петрик В.Ф.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018

РЕФЕРАТ

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ МОДУЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ІНФРАЧЕРВОНИХ ОБ’ЄКТИВІВ

Обсяг роботи – 111 сторінок;

Кількість ілюстрацій - 37;

Кількість таблиць - 35;

Кількість додатків – 15 стр;

Кількість джерел за посиланням - 18.

Актуальність. В основі сучасної системи пізнання матеріального світу лежить вимірювання, вимірювання завжди цікавило людство, а точне вимірювання стає все більш актуальною задачею. Закономірні зв’язки природи, виявляються найчастіше у чисельній формі, у результаті кількісних оцінок спостережуваних об’єктів та явищ. Від розвитку методів і засобів досліджень та вимірювань, від граничної точності та чутливості, які досягаються в процесі вимірювання, залежить достовірність опису досліджуваних об’єктів і, в кінцевому результаті, адекватність моделі навколишнього світу. Звідси значна і все зростаюча роль оптичних вимірювань в більшості областей природничо-наукових і науково-технічних досліджень, в технічній, військовій, медичній та біологічній практиці.

З усіх відомих методів вимірювань оптичні дослідження та вимірювання відносять до найбільш точних. Порогова чутливість і точність класичних методів оптичних вимірювань знаходиться на рівні довжини хвилі застосовуваного випромінювання, яка для видимого (світлового) випромінювання становить величину порядку 0,5 мкм. Сучасні технології, в тому числі електронні та комп’ютерні, так як і інші науково-технічні досягнення, дають можливість підвищення точності та чутливості ще в десятки разів, але за умови якісного зображення, що формує об’єктив. Незамінною властивістю результатів оптичних вимірювань та досліджень є їх наочність, надійність й переконливість [1].

Метою дослідження є вдосконалення методів підвищення точного вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів для характеристики якості зображення.

Завдання дослідження:

- Визначення критеріїв якості оптичних систем.

- Аналіз роботи стендової апаратури для визначення ОПФ.

- Оцінка похибки вимірювання модуляційної передавальної функції.

- Розроблення стартап-проекту.

Об’єкт дослідження: вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів.

Предметом дослідження є стендова апаратура для вимірювання МПФ.

Публікації. За матеріалами магістерської дисертації опубліковано дві статті, одна з яких в міжнародному науково-технічному журналі та дві тези у збірнику тез доповідей.

- Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» №4 2017р., Методы коррекции неоднородности чувствительности инфракрасных матричных приемников.

- Збірник статей XI науково-практична конференція студентів та аспірантів. «Погляд у майбутнє приладобудування» 2018р. Визначення вимог до точності базування інфрачервоних об’єктивів при вимірюванні модуляційної передавальної функції.

- X науково-практична конференція студентів та аспірантів. «Погляд у майбутнє приладобудування» Збірник тез доповідей. Принцип побудови коліматора для випробування тепловізійних приладів.

- IX науково-практична конференція студентів та аспірантів. «Погляд у майбутнє приладобудування» Збірник тез доповідей. Проектирование коллиматора для тестирования тепловизионных приборов.

Ключові слова: інфрачервоні об’єктиви, модуляційна передавальна функція, стенди вимірювання МПФ, точність вимірювання.

ABSTRACT

METHODS OF ADJUSTMENT OF ACCURACY OF MEASUREMENT OF MODULAR-TRANSFER FUNCTION OF INFRARED OBJECTS

Scope of work -111 pages;

Number of illustrations - 37;

Number of tables -35;

Number of applications – 15 pages;

Number of sources per link - 18.

Topicality. At the heart of the modern system of knowledge of the material world lies the measurement, the measurement is always interested in humanity and precise measurement becomes actual task. Natural relationships of nature are most often founding in numerical form, because of quantitative estimates of observed objects and phenomena. From the development of methods and means of research and measurement, from the extreme accuracy and sensitivity that are achieve in the measurement process, the reliability of the description of the objects under study and, ultimately, the adequacy of the model of the surrounding world depends. Hence the significant and ever-increasing role of optical measurements in most areas of natural sciences and scientific and technical research, in technical, military, medical and biological practice.

Of all known measurement methods, optical studies and measurements are among the most precise. Threshold sensitivity and precision of classical methods of optical measurements are at the wavelength of applied radiation, which for a visible (light) radiation is about 0.5 microns. Modern technologies, including electronic and computer, as well as other scientific and technological achievements, give an opportunity to increase the accuracy and sensitivity of dozens of times, but with the qualitative image, that forms the lens. An indispensable property of the results of optical measurements and studies is their visibility, reliability and credibility [1].

Purpose of the research: The improved the methods for increasing the accurate measurement of MTF IR lenses for image quality characteristics.

Research objectives:

1. Determination of quality criteria for optical systems.

2. Analysis of the work of the bench equipment for the determination of OTF.

3. Estimation of error of measurement of modulation transfer function.

4. Development of a startup project.

Object of research: measurement of low-level IR lenses.

The subject of the study is a bench instrument for measuring the MPF.

Keywords: infrared lenses, modulation-transmitting function, MTF measuring stands, measurement accuracy.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	9

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1 КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ	11

1.1 Узагальнена схема комплексу методів оптичних вимірювань та досліджень	11

1.2 Критерії оцінки якості оптичного зображення	15

1.3 Оптична передавальна функція та метод її визначення	27

1.4 Висновки	33

РОЗДІЛ 2 СТЕНДОВА АПАРАТУРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПФ	34

2.1 Стендова аппаратура для визначення ОПФ з гармонійним аналізом оптичного сигналу	34

2.2 Стендова аппаратура для визначення ОПФ з гармонійним аналізом електричного сигналу	37

2.3 Стендова апаратура для визначення ОПФ  з неперіодичним тест-об'єктом	39

2.4 Коліматор, як основний пристрій вимірювального стенда	43

2.5 Висновки	48

РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ МПФ	49

3.1 Похибки коліматорного блока	50

3.2 Похибки фотоприймального блока	53

3.2.1 Компенсація нерівномірності чутливості	53

3.2.2 Похибки базування фотометричного блоку.	60

3.3 Похибки блока базування об’єктива та мікрооб’єктива	65

3.3.1 Похибки базування випробувального об’єктива	65

3.3.2. Похибки мікрооб’єктива	70

3.4 Висновки	72

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ	74

4.1 Опис ідеї проекту	74

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту	75

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	76

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту	83

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	86

4.6 Висновки	90

ВИСНОВКИ	91

Список використаної літератури	93

ДОДАТКИ	96

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АЧТ – абсолютно чорне тіло

ІЧ – інфрачервоний

МПФ – модуляційна передавальна функція

ОПФ – оптична передавальна функція

ОС – оптична система

ФРЛ – функція розсіювання лінії

ФРТ – функція розсіювання точки

# ВСТУП

Стрімкий розвиток та застосування інфрачервоних (ІЧ) оптичних систем  в вимірювальній, навігаційній та космічній техніці для отримання точної та детальної інформації про об’єкт спостереження супроводжується проблемою передачі високоякісної інформації через оптичну систему (ОС), та підвищення якості її зображення. Такі системи передбачають використання об’єктивів з високою, майже дифракційною якістю зображення. Для контролю якості  таких об’єктивів застосовують атестаційні стенди [2]. Нормативна документація в галузі вимірювання якості ІЧ об’єктивів передбачає допустиму похибку визначення критеріїв якості зображення в межах ±5%. Попередній аналіз показав, що фактори впливаючих на точність вимірювання стендів багато. З розгляду літературних джерел можна зробити висновок, що досліджень по оцінці точності стендів замало. Крім того, кожен стенд характеризується специфічними похибками. У зв’язку з цим, в магістерській дисертації було поставлено завдання дослідити похибки найбільш преспективної на наш погляд схеми вимірювального стенда.

ОПФ характеризує передачу структури предмету ОС як функція просторових частот. Модуль з оптичної передавальної функції і є МПФ або ще її називають частотна-контрастна характеристика – це один з параметрів, що характеризує якість ОС, і тому при виробництві та експлуатації оптичних та оптико-електронних приладів є надзвичайно важливим та актуальним. Сучасне життя вже неможливо представити без оптики, більшість людей використовує її переважно в розважальних цілях, але є також люди, які за допомогою оптики проводять різноманітні дослідження та відкриття, створюють нові механізми для збереження або захисту життя (або в деяких випадках його знищення). Тому сьогодні щось створити або відкрити без оптичних, а тим паче оптико-електронних систем, майже неможливо. Є необхідність забезпечити спеціалістів, науковців, інженерів якісним інструментом, за допомогою якого вони будуть робити свою роботу.

РОЗДІЛ 1 КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ

## 1.1 Узагальнена схема комплексу методів оптичних вимірювань та досліджень

Узагальнена схема має на увазі точкове джерело випромінювання, із якого сферичний хвильовий фронт поширюється у вхідну зіницю, що зображує ОС. Хвильовий фронт, перетворений досліджуваним об'єктом у вимірювальній схемі, вписаний у вихідну зіницю.

Структура хвильового фронту, що характеризує якість досліджуваної системи, може бути представлена ​​функцією просторових координат на зіниці чи на предметі. Розглянемо хвильовий фронт, сформований досліджуваним оптичним елементом в схемі контролю.

Рисунок 1.1 –  Узагальнена схема комплексу методів оптичних вимірювань і досліджень [3].

Тут M' та m' – координати на вихідній зіниці оптичного елемента в схемі, x' та y' – координати в площині зображення тест-об'єкта, W – координата форми хвильового фронту; I –  відносна освітленість в зображенні тест-об'єкта.

Дослідження оптичного елемента здійснюється, головним чином, в двох зонах [3]:

- У зоні зображення 2; об'єктом дослідження служить, в більшості випадків, амплітудна характеристика випромінювання – двовимірний розподіл освітленості в площині зображення, що характеризує концентрацію енергії в зображенні і повноту передачі інформації про структуру зображуваного об'єкта.

Тут формується оптичне вимірювальне зображення першого роду, подібне об'єкту і несе інформацію в першу чергу про його геометричні параметри і зовнішній структурі.

- У зоні зіниці 1; об'єктом дослідження служить, найчастіше, фазова характеристика хвильового фронту, а саме - відхилення ΔW форми фронту хвилі від форми, відповідної необхідної якості зображення (найчастіше – від сферичної форми).

Тут формується оптичне вимірювальне зображення другого роду, як правило, не подібне об'єкту, але несе інформацію про характер хвильового фронту в частині його фазових деформацій, про абераціях досліджуваних ОС і елементів і про помилки форми оптичних поверхонь.

Відомості про структуру зображення, побудованого ОС, можуть бути отримані двома шляхами – прямим і непрямим.

Прямі способи оцінки якості зображення складаються в спостереженні зображення тест-об'єкта, сформованого за допомогою досліджуваної системи в зоні II (зоні зображення), і вимірі фотометричної структури цього зображення, тобто визначенні функція розсіювання (наприклад, функції розсіювання точки ФРТ або функції розсіювання лінії ФРЛ). Функції розсіювання і пов'язані з ними оптична передавальна функція ОПФ, функція передачі модуляції ФПМ і функція концентрації енергії в зображенні точкового тест об'єкта служать на практиці кількісними характеристиками якості зображення оптичної системи.

Непрямі методи оцінки якості зображення складаються у вимірі структури деформацій хвильового фронту в зоні I (зоні зіниці), на виході оптичної вимірювальної схеми, і подальшому обчисленні, на основі отриманої карти хвильового фронту, функцій, що описують структуру і якість оптичного зображення.

До обмежень непрямих методів слід віднести: високу трудомісткість розшифрування даних, складний математичний апарат обробки даних, дороге програмне забезпечення. Крім того, при таких оцінках не враховується вплив на якість зображення ряду важливих факторів, які можуть докорінно змінити структуру зображення і різко погіршити його якість в порівнянні з передбаченим (змодельованих) за допомогою згаданого непрямого методу [3].

До таких факторів належать [3]:

- дрібноструктурні дефекти оптичних поверхонь (наприклад, що виникають при ретуші великогабаритної оптичної поверхні малим полірувальником), а також їх залишкова шорсткість;

- дрібноструктурні дефекти оптичних середовищ (звили, неоднорідності, включення, каламутність);

- дефекти оптичних покриттів,

- дефекти склеювань,

- розсіяне світло в системі,

- відблиски в ОС,

- світло, відбите від елементів оправи ОС і елементів внутрішньої конструкції оптичного приладу.

Однак у відповідальних випадках, при оцінці реальної якості зображення, сформованого виготовленої оптичною системою, вплив цих факторів необхідно враховувати, так як вони здатні суттєво знизити якість реального зображення.

Прямими методами оцінки якості зображення враховуються всі без винятку фактори, які беруть участь у формуванні структури реального оптичного зображення. У цьому полягає істотна і основна перевага прямих методів. Тому в відповідальних випадках, при дослідженнях і вимірах оптичних систем високої точності, методи прямої і непрямої оцінки якості зображення застосовуються спільно.

Первинний і найбільш універсальний тест-об'єкт при дослідженні якості зображення оптичних систем – тест-об'єкт типу "крапка, що світиться". Він матеріалізується у вигляді круглої діафрагми малого діаметра, освітленим світлом, що проходить (або її зменшеного зображення).

Зображення тест-об'єкта "крапка, що світиться" (рисунок 1.2) є пляма розсіювання або дифракційне коло [3].

Рисунок 1.2 – Дифракційне коло       		Рисунок 1.3 – ФРТ

Спостереження дифракційного кола, який формується досліджуваною системою, дозволяє виявляти аберації системи з чутливістю на рівні до 0,1 λ.

Функція, що описує розподіл освітленості в зображенні тест-об'єкта "крапка, що світиться", є двовимірна функція, що носить назву функція розсіювання точки або ФРТ, що зображена на рисунку 1.3 [3].

Експериментально знайдена ФРТ, характеризуючи якість системи, дозволяє враховувати всі особливості хвильової поверхні, сформованої системою, в тому числі і характер мікрорельєфу оптичних поверхонь, дефекти оптичних матеріалів, відблиски, відхилення пропускання (або відображення) на зіниці, зрушення зображення, що виникли при роботі приладу і т. д.. За допомогою ФРТ в осередненої і миттєвої форми можна враховувати флуктуації оптичних характеристик повітряного тракту, безперервно змінюються в часі за складним випадковим законом. ФРТ дозволяє надійно атестувати якість зображення системи з декількома зіницями. ФРТ, будучи первинною характеристикою якості зображення, дозволяє перейти до інших необхідним характеристикам якості зображення, таким як ФРЛ, ЧКХ, крайова функція, концентрація енергії та інші.

Тест-об'єкт "крапка, що світиться" описує часто зустрічаються в оптичної вимірювальної практиці об'єкти, такі як, наприклад, небесні об'єкти типу зірок або орбітальні об'єкти військового і невійськового призначення [3].

## 1.2 Критерії оцінки якості оптичного зображення

Характеристики якості зображення залежать від вимог, що пред'являються до ОС. ОС астрономічних приладів, телескопічних систем, розраховуються з мінімальними абераціями, і основним обмеженням таких систем є дифракція на вхідній зіниці. Для оцінки якості зображення в таких системах, може бути використана функція розсіювання. Якість зображення ОС, що мають велике кутове поле зору, працюючих з оком, матричним приймачем, телевізійною камерою, краще характеризувати контрастом, різкістю, мірою геометричної подібності. Критерієм якості зображення в цих системах може бути гранична крива [4].

ОС оптико-електронних приладів, що працюють з одноелементним приймачем, які призначені для передачі світлової енергії на чутливу ділянку приймача променистої енергії, краще характеризувати функцією концентрації енергії.

Універсальною характеристикою якості зображення є ОПФ, яка включає дві складові:

- модуляційну передатну функцію (МПФ);

- фазову передатну функцію (ФПФ).

Ці характеристики можуть бути отримані з математичного рівняння процесу формування зображення. Це рівняння встановлює залежність між розподілом освітленості в площині зображення, якістю ОС і розподілом яскравості в площині предмета. Виглядає це рівняння таким чином [5]:

,         (1.1)

де  – функція, що характеризує розподіл освітленості в площині зображення  в поблизу точки з координатами ;  – коефіцієнт пропускання ОС;  – апертурний кут ОС в площині зображення;  – функція розсіювання ОС; ,  – змінні координати поблизу точки з координатами  ;  – функція, що характеризує яскравість в площині предмета в точці з координатами  і ;  – збільшення оптичної системи.

Принцип взаємного розташування координат для довільної точки А ілюструє рисунок 1.4.

A

Рис. 1.4. Принцип взаємного розташування координат [4].

Інтеграл (1.1) справедливий для лінійних і інваріантних (ізопланарних) ОС. Система вважається лінійною, якщо її реакція на одночасну дію декількох сигналів дорівнює сумі реакцій на кожен сигнал окремо. Система вважається інваріантною, якщо імпульсний відгук системи залежить тільки від відстані між точками і не залежить від положення початку системи координат.  Система ізопланарна або інваріантна, якщо її коло розсіювання однакове по усьому полю зображення.

Для реальних ОС ця вимога не виконується. Тому  поле зображення ділять на зони, в межах яких систему можна вважати ізопланарною. В межах кожної зони коло розсіювання однакове. Таких зон прийнято дві:

- по центру поля зору;

- по краю поля зору.

Інтеграл (1.1) є згортком функцій і L. Виконавши перетворення Фур'є, можна перейти від лінійних координат до просторових частот і отримати вираз (1.1) у частотному виді [5]:

,                                          (1.2)

де ,  і  – перетворення Фур'є відповідних функцій;  – просторові частоти, рівні зворотному значенню періоду синусоїдальної зміни освітленості в просторі зображення по двох координатах.

Залежність між періодом синусоїдальної функції, що характеризує зміну освітленості в площині зображення і просторовою частотою ілюструє рисунок 1.5.

Рисунок 1.5 – Залежність між періодом сінусоідальної функції, що характеризує зміну освітленості в площині зображення і просторовою частотою [4].

Рівняння (1.2) характеризує процес утворення зображення в частотному вигляді [4].

Функція розсіювання – це розподіл освітленості в зображенні, нескінченно віддаленої в площині предметів точки, що світиться, в площині найкращого зображення. Цей розподіл  є дифракційною картиною [4].

Для реальних ОС ця функція розсіювання найчастіше апроксимується гаусоїдою обертання згідно співвідношення:

,                                                      (1.3)

де  – полярна координата точки в площині зображення;  – апроксимуюче значення полярної координати при якому  освітленість складає 0,606 від максимального значення.

Визначення   апроксимуючого значення полярної координати пояснює рисунок 1.6.

0,606

1

Рисунок 1.6 – Визначення   апроксимуючого значення полярної координати.

Для ідеальних ОС, в яких якість зображення обмежується тільки дифракцією, вид функції розсіювання є дифракційним диском Ері. Математичне вираження функції розсіювання у такому разі має вигляд [4]:

,                                                         (1.4)

де  – функція Бесселя першого порядку;   – аргумент функції, що дорівнює [5]: , де D – діаметр вхідної зіниці ОС; – фокусна відстань об’єктива ; – довжина хвилі;    – відстань від центра кола розсіювання.

Вигляд нормованої функції розсіювання для ідеальної ОС графічно приведений на рисунку 1.7.

Рисунок 1.7 – Нормована функція розсіювання ідеальної ОС.

В центральному колі функції розсіювання міститься приблизно 84% світлової потужності всього кола розсіювання. Це коло приймають за зображення точки. Периферійні кільця містять відповідно 16% світлової потужності і являють собою фон зображення. В реальних системах відбувається перерозподіл енергії між центральним колом і периферійними кільцями. Особливо складно виглядає картина для позавісьової точки в площині зображення. У зв’язку з цим функцію розсіювання в основному використовують для оцінки якості зображення оптичних систем з невеликим полем зору і по центру поля зору [4].

Радіус першого темного кільця має назву кола Ері, який дорівнює [4]:

.		(1.5)

Методом графічної інтерполяції (наближення) можна знайти співвідношення між радіусом кружка Ері  і апроксимуючим радіусом :

.                                                              (1.6)

Функція розсіювання, що характеризує розподіл енергії в зображенні світної точки носить назву функції розсіювання точки (ФРТ). Поняття функції розсіювання поширюють і на розподіл освітленості в зображенні світної лінії, що розташована в нескінченності в площині предметів. У цьому випадку функція розсіювання носить назву функції розсіювання лінії (ФРЛ). ФРЛ є результат інтегрування  ФРТ по одному з напрямів, наприклад, y [5]:

.                                             (1.7)

Вигляд функції розсіювання лінії показаний на рисунку 1.8 [5].

Рисунок 1.8 – Вигляд функції розсіювання лінії.

Для виробничого контролю оптичної системи по функції розсіювання використовують різні числові критерії:

- лінійна або кутова роздільна здатність;

- число Штреля;

- функція концентрації енергії в колі розсіювання.

Лінійну роздільну здатність при некогерентному освітленні визначають як найменшу відстань між двома точками, контраст сумарного зображення яких не менше порогового контрасту приймача.

Для візуальних систем користуються критерієм Релея, при якому лінійна роздільна здатність дорівнює радіусу кружка Ері.

Кутова роздільна здатність оптичних систем з урахуванням певного значення радіусу кружка Ері визначається в радіанах за формулою [4]:

.				       (1.8)

Для когерентних систем значення  виявляється дещо більшим, ніж для некогерентних систем і дорівнює:

.					(1.9)

Це пов'язано з тим, що сумарна освітленість  приймача випромінювання при освітленні двома точковими джерелами, визначається співвідношенням:

.				(1.10)

Недолік цього критерію полягає в тому, що характеристики оптичних систем визначаються спільно з характеристиками приймача випромінювання. Тому був використаний більш об'єктивний критерій, що оцінює тільки оптичні системи і носить назву число Штреля, або визначальна яскравість.

Число Штреля – це відношення найбільших значень освітленості в центрі дифракційної плями реальної системи, для якої хвилева аберація не дорівнює нулю, і безабераційної системи. Тобто, це найбільше нормоване значення освітленості в дифракційній картині зображення від точкового джерела [4].

,				(1.11)

де  – освітленість;  – параметр, що характеризує значення хвилевої аберації.

Встановлено, що оптична система є високоякісною, якщо .

Функція концентрації енергії в колі розсіювання. Її характеризує відношення кількості енергії всередині кола з радіусом  до усієї енергії в колі розсіювання [4]:

.		(1.12)

Чим більше значення , тим краща  оптична система.

Аналітичне значення для  відомо тільки для безабераційної системи з круглою зіницею:

(1.13)

де ,  – функції Бесселя нульового і першого порядку; ,  – параметри функцій, в які входять  значення .

Гранична крива –  це розподіл освітленості в зображенні пограничного тесту. Пограничний тест є межею світлого і темного полів. Функція яскравості такого тесту є функцією стрибка. Вигляд розподілу яскравості для пограничного тесту і розподілу освітленості в зображенні цього тесту показаний на рисунку 1.9 [5].

Рисунок 1.9 – Вигляд розподілу яскравості для пограничного тесту і розподілу освітленості в зображенні цього тесту.

Аналітично розподіл яскравості в пограничному тесті для контраста рівного одиниці описується співвідношенням (1.14) [5].

.				(1.14)

Для кількісної оцінки якості різних оптичних систем  з використанням граничної кривої застосовують такі числові характеристики [5]:

- пограничний градієнт  – значення тангенса кута нахилу дотичної в середній точці пограничної кривої до осі абсцис;

.				          (1.15)

Чим більше значення , тим кращою є ОС [5].

- критерій  враховує перепад максимальних і мінімальних значень освітленості в граничній кривій.

.						(1.16)

Математично гранична крива може бути отримана як результат інтегрування функції розсіювання лінії по одній з координат [5]:

.				(1.17)

Зв'язок  між пограничною кривою і ФРЛ наступний [5]:

.					(1.18)

Практика оцінок ОС в умовах їх велико-серійного виробництва показує, що характеризувати якість зображення функціональної залежністю недостатньо зручно і надмірно трудомістким. Потрібно охарактеризувати якість зображення одним числом. Таке число, зване критерієм якості зображення, отримують при аналізі обраної характеристики якості зображення або безпосередньо з самого зображення обраного тест-об'єкта.

1. Лінійний межа дозволу по Релею. Це один з перших критеріїв. Він був розроблений з появою телескопів і мікроскопів. Лінійний межа дозволу вимірюється як мінімальна відстань між двома точками об'єкта, при якому вони видно роздільно через оптичний прилад при безпосередньому спостереженні в високоякісний мікроскоп.

Визначимо лінійний межа дозволу за допомогою ФРТ і ОПФ. Якщо  h1(x,y) і h2(x,y) –  розподілу освітленості в двох роздільних зображеннях світяться точок, то при близькому розташуванні точок їх зображення частково накладаються і дають деякий сумарне розподіл освітленості.

Дві точки об'єкта розрізняються, якщо контраст в їх зображенні більше або дорівнює пороговому контрасту приймача. Якщо дозвіл відповідає критерію Релея, то центральний максимум першої точки накладається на перший мінімум другий точки. При цьому контраст в зображенні пари точок становить 22,5%.

2. Частотний критерій. На практиці роздільна здатність часто визначається за граничним кількістю ліній R, відтворюваних на 1мм довжини зображення:

R=1,64A'λ						 (1.19)

де A' – задня апертура досліджуваної системи.

Величина дозволу показує, яку частоту можна відтворити при даній апертурі ідеальною системою, тобто системою, яка не має аберацій і формує сферичний хвильовий фронт.

Для оцінки по частотним критеріям користуються функцією передачі модуляції. Графіки МПФ дозволяють здійснити аналіз створюваного об'єктивом зображення і наочно показують, з яким контрастом передає об'єктив ту чи іншу просторову частоту.

Критерієм оцінки якості системи по МПФ служить точка перетину графіка МПФ і графіка контрастної чутливості приймача зображення.

Застосовуючи частотні критерії до об'єктивів, які будують зображення для подальшого розглядання (фото- і кіно-об'єктиви, телевізійні та проекційні системи), прагнуть до визначення числових співвідношень, що зв'язують результати вимірювань з суб'єктивною оцінкою якості зображення. При цьому критерії класифікуються відповідно до вимог, що пред'являються до зображення.

3. Роздільна здатність є зручним критерієм для оцінки об'єктивів, призначених для розрізнення малих деталей об'єкта. В даний час цей критерій використовується при контролі якості більшості кіно-фотооб'єктивів. Його обмеженість полягає в тому, що в багатьох випадках передача деталей, близьких до межі дозволу, не впливає вирішальним чином на оцінку зображення.

Відомі спроби використовувати для отримання критерію якості зображення середнє значення МПФ в сюжетно важливому інтервалі просторових частот. Наприклад, для малоформатних фотооб'єктивів приймають інтервал μ=0÷0.40 мм.

Критерій обчислюється за формулою

J=1μпр 0μпр Tμdμ					 (1.20)

де μпр – частота, прийнята в якості граничної на сюжетно важливому інтервалі.

Запропоновано також оцінювати якість зображення по МПФ, визначаючи значення контрасту на деякої критичної частоті μкр . Найбільш поширеним є визначення μкр  при T=0,8.

Існує ряд інших критеріїв, заснованих на математичній інтерпретації МПФ, проте до теперішнього часу дослідження з визначення переважного критерію не завершені.

4. Концентрація енергії в плямі розсіювання. Значення концентрації енергії плями розсіювання в гуртку заданого діаметра широко використовується в якості критерію оцінки якості астрономічних систем.

Строго кажучи, енергія розподілена по всій площині, в якій сформовано зображення світиться точки. Однак цей розподіл надзвичайно нерівномірно, і близько 84% всієї енергії, що пройшла через зіницю при відсутності аберацій, зосереджено в центральному максимумі дифракційної плями[4].

## 1.3 Оптична передавальна функція та метод її визначення

Оптична передатна функція (ОПФ) - це найбільш універсальний критерій, який повністю характеризує якість оптичної системи. Він показує, як оптична система відтворює різні просторові частоти [4]. Міжнародна система по стандартизації (ISO) прийняла його як основний для оцінки якості оптичної системи.

Формально ОПФ може бути отримана з рівняння процесу утворення зображення, записаного в частотній формі (див. формулу 1.2). Математично ОПФ є результатом Фур'є-перетворення функції розсіювання. Наприклад, Фур'є перетворення функції розсіювання для двовимірного об'єкту (точка, що світиться) наступне [4]:

.		(1.21)

Для подальших перетворень можна скористатися формулою Ейлера , розклавши експоненту на косинус  і синус  складові :

.					(1.22)

З урахуванням рівняння (1.25) для одновимірного об'єкту (тест-об'єкт – лінія, що світиться), перетворення Фур'є функції розсіювання виглядатиме таким чином:

(1.23)

У співвідношенні (1.26) існують дійсна і уявна частини, що є відповідно косинус і синус Фур'є-перетвореннями :

(1.24)

- дійсна частина;

(1.25)

- уявна частина.

З урахуванням цього визначити ОПФ можна на основі співвідношення:

.						(1.26)

ОПФ можна представити у вигляді модуля і аргументу. Модуль ОПФ дорівнює:

.				(1.29)

Модуль ОПФ  має назву  модуляційна передатна функція (МПФ).

Аргумент ОПФ  назву фазова передатна функція (ФПФ), яка визначається із співвідношення  :

.						(1.30)

Фізично модуль ОПФ показує, з яким контрастом ОС відтворює різні просторові частоти. Його інколи називають частото-контрастною характеристикою, яка може бути визначена із співвідношення:

,								(1.31)

де - контраст в площині зображення на просторовій частоті ;  - контраст в площині  предметів на тій самій просторовій частоті [4].

Зв'язок між максимальним і мінімальним значеннями яскравості в площині предметів для синусоїдальної міри і контрастом в площині предметів ілюструє рисунок 1.10.

Рисунок 1.10 – Максимальне і мінімальне значення яскравості в площині предметів для синусоїдальної міри.

Аналітично ці залежності мають наступний вигляд:

- просторова частота

;							(1.32)

- контраст в площині предметів [5]:

.						(1.33)

Відповідно в площині зображення контраст визначається максимальним і мінімальним перепадами освітленості, як це показано на рисунку 1.11. При визначенні періоду відповідної гармоніки слід враховувати збільшення оптичної системи.

Рисунок 1.11 – В площині зображення контраст визначається максимальним і мінімальним перепадами освітленості.

Аналітичні співвідношення в площині зображення мають наступний вигляд [5]:

;					(1.34)

,					(1.35)

де  збільшення оптичної системи.

Для двовимірного об’єкта з урахуванням наведених вище співвідношень ОПФ може бути записана в наступному вигляд [4]:

.                       (1.36)

Нормована модуляційна передавальна функція  показана на рисунку 1.12 [4].

Рисунок 1.12 – Нормована модуляційна передатна функція [4].

ФПФ показує як ОС впливає на початкові фази гармонік, що характеризують об'єкт. Для систем з осесиметричною аберацією ФПФ дорівнює нулю. У інших випадках початкові фази гармонік в площині зображення опиняються зрушеними відносно початкових фаз тих же гармонік площини предметів.

Нормована фазова передатна функція  показана на рисунку 1.13 [4] .

Рисунок 1.13 – Нормована фазова передатна функція [4].

Перевага ОПФ перед іншими критеріями полягає в тому, що МПФ складної системи може бути отримана, як результат добутку МПФ окремих її елементів [4]:

(1.37)

Для виробничого контролю  якості зображення що створюють оптичні системи по ОПФ використовують наступні числові критерії.

Роздільна здатність гранична просторова частота  при визначеному значенні МПФ або пороговому контрасті. Значення лінійної роздільної здатності, яка визначена як  співпадає із значенням отриманим із ФРТ.

Число Штреля S

,		(1.38)

де  – ОПФ безабераційної ОС; – ОПФ реальної ОС.

Для ОС з симетричними абераціями, коли ФПФ дорівнює нулю, для S отримаємо:

(1.39)

де i  – значення МПФ для безабераційної і реальної систем.

Графічно величина  може бути визначена як відношення площин, що обмежені вісями координат та кривими МПФ для реальної і безабераційної систем.

1.4 Висновки

1. Переваги непрямих методів полягають у тому, що вони дозволяють за відомою топографії відхилень фронту хвилі розрахувати більшість характеристик якості зображення (таких, як МПФ або функція концентрації енергії (ФКЕ)). Непрямі методи дають можливість визначити вплив конкретних спотворень хвильового фронту, що вносяться системою, на якість зображення.

2. Найбільш повно ОС характеризується ОПФ, а саме її МПФ та її аргументом ФПФ.

3. МПФ характеризує здатність ОС передавати різноманітні просторові частоти та дозволяє отримати інформацію про амплітудні зміни, внесені в ОС в просторово-частотний спектр зображення об’єкта. В математичному  представленні МПФ являє собою модуль ОПФ, отриманої шляхом перетворення Фур’є від ФРТ або ФРЛ, які фактично, є імпульсним відгуком ОС.

4. Первинною інформацією для отримання МПФ є імпульсний відгук ОС S(x'), що отримується шляхом нормування розподілу освітленості в зображенні тест-об’єкта. Отримана функція є набором дискретних значень, взятих через перід T. Величина T вибирається на підставі теореми Найквіста – Котельникова (теорема відліків).

РОЗДІЛ 2 СТЕНДОВА АПАРАТУРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПФ

2.1 Стендова аппаратура для визначення ОПФ з гармонійним аналізом оптичного сигналу

Ці установки найбільш прості по конструкції, збираються на оптичній лаві і діють за принципом фотоелектричного фотометра. Для вимірювання МПФ на кожній просторовій частоті достатньо вимірювати модуляцію в зображенні синусоїдальної міри на цій просторовій частоті і поділити на модуляцію потоку випромінювання в самій мірі.

В установках такого типу ОС, що досліджується будує зображення тест- об’єкта простої форми (синусоїдальної міри), а розташований  в площині зображення аналізуючий елемент (вузька щілина) пересувається в площині зображення послідовно вимірюючи максимальне і мінімальне значення освітленості. Схема установки представлена на рисунку 2.1 [4].

М

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12

9

13

7

Рисунок 2.1 – Схема установки з гармонійним аналізом оптичного сигналу.

Установка містить: 1 – джерело світла; 2 – конденсор; 3 – світлофільтр, розрахований на спектральну область роботи випробовуваного об'єктиву;         4 – світлорозсіювач або молочне скло; 5 – тест-об'єкт; 6 – коліматорний об'єктив; 7 – випробовуваний об'єктив; 8 – проекційний мікрооб'єктив;                9 – аналізуюча (щілина) діафрагма; 10 – приймач променистої енергії (одноелементний); 11 – підсилювач; 12 – блок реєстрації; 13 – кроковий двигун, що забезпечує переміщення з блоком управління кроковим двигуном

Для того, щоб установка працювала за принципом гармонійного аналізу оптичного сигналу тест-об'єкт 5 повинен мати закон розподілу яскравості, що є гармонійною функцією. Враховуючи, що технологія створення таких тест-об'єктів складна, на практиці застосовують тест-об'єкти з прямокутним законом розподілу яскравості, як це показано на рисунку 2.2 [4].

Рисунок 2.2 – Тест-об'єкт з прямокутним розподілом яскравості.

Закон розподілу яскравості такого тест-об'єкта має вигляд якій  показаний на рисунку 2.3 [4].

Рисунок 2.3 – Закон розподілу яскравості тест-об'єкта.

Закон розподілу яскравості при використанні прямокутних мір в частотному вигляді представляється  декількома гармонійними складовими. Їх можна описати таким чином:

(2.1)

У площині зображення в частотному вигляді закон розподілу освітленості в цьому випадку виглядає таким чином:

(2.2)

При цьому вважається що ФПФ ОС, що досліджується дорівнює нулю. Тоді всі гармоніки мають максимальні амплітуди при x'=0, а мінімальні при . При цих значеннях x всі косинуси у формулі (2.2) дорівнюють відповідно +1та -1, тоді отримаємо [4]:

(2.3)

(2.4)

Коефіцієнт передачі контрасту на кожній просторовій частоті дорівнює:

(2.5)

Якщо зробити обчислення відповідно до виразу (2.5), то коефіцієнт передачі контрасту по прямокутній світі визначиться із співвідношення:

(2.6)

Використовуючи результати виміру МПФ по прямокутних мірах з просторовими частотами , ,  можна відповідно до формули Колтмена, за цими даними порахувати МПФ для синусоїдальної світи на просторовій частоті  по формулі:

(2.7)

Недолік цього методу вимірів полягає в трудомісткості і неможливості отримувати результати в реальному масштабі часу.

2.2 Стендова аппаратура для визначення ОПФ з гармонійним аналізом електричного сигналу

До цих установок відносяться спеціалізовані стенди, які призначені для виміру ОПФ ОС в широкому діапазоні їх фокусних відстаней і полів зору. Періодична гратка тест-об’єкта або аналізатор пересуваються рівномірно або по визначеному закону. При цьому виконується гармонічний аналіз зображення тобто автоматично вимірюються амплітуди і фази змінних складових електричного сигналу для різних просторових частот.

Схема такої установки представлена на рисунку 2.4 [4].

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рисунок 2.4 – Схема установки з гармонійним аналізом електричного сигналу.

Установка містить: 1 – джерело випромінювання; 2 – конденсор;                3 – світлофільтр; 4 – молочне скло; 5 – призма-ромб; 6 – барабан, що обертається; 7 – колімаційний об'єктив; 8 – випробовуваний об'єктив;                    9 – проекційний мікрооб'єктив; 10 – аналізуюча щілина; 11 – фотоприймач (частіше усього ФЕУ); 12 – підсилювач; 13 – аналізатор гармонік електричного сигналу; 14 – стабілізований привід обертання дзеркального барабана.

Дзеркальний барабан є циліндром, по твірній якого нанесені вузькі прямокутні прозорі штрихи у вигляді діафрагм. Крок штрихів  багато більше, ніж ширина штриха . Закон розподілу яскравості, якщо узяти розгортку цього барабана,  представлено на рисунку 2.5 [4].

Рисунок 2.5 – Закон розподілу яскравості  дзеркального барабана.

У комплект установки входять три змінні барабани із співвідношенням . Ширина штриха у всіх циліндрах однакова і дорівнює    мм. Такій конструкції барабана відповідають просторові частоти    ліній на міліметр.

При обертанні барабана перед аналізуючою діафрагмою 10 пробігає ланцюжок функцій розсіювання. В цьому випадку електричний сигнал фотоприймача містить змінні складові як основної частоти f1, тобто частоти слідування штрихів  так і сигнали більш високих часових частот кратних до основної 2f1,  3f1  і т. д..

Зв'язок між електричними частотами електричного вихідного сигналу і просторовими оптичними частотами має наступний вигляд:

,							(2.8)

де  – просторова частота;  – лінійна швидкість переміщення поверхні барабана.

Першій гармоніці сигналу відповідає просторова частота в зображенні  =1 f1 / f2 ,де f1 і  f2 фокусні відстані відповідно коліматорного і випробуваного об’єктивів. А більш високим гармонікам сигналу можна поставити у відповідність кратні просторові частоти 2, 3  і т. п..

Аналізатор гармонік 13 (рисунок 2.4) визначає амплітуди і фази усіх електричних складових вихідного сигналу, а потім з використанням співвідношення (2.8) переходять до просторових оптичних частот.

2.3 Стендова апаратура для визначення ОПФ  з неперіодичним тест-об'єктом

Такі установки також використовують сканування зображення, що будується ОС яка випробується. Відмінністю від попередніх установок є те, що в них використовуються неперіодичний  тест-об'єкти у вигляді точки, що світиться, або лінії. Розподіл яскравості тест-об'єкта у вигляді лінії , що світиться показано на рисунку 2.6 [4].

Рисунок 2.6 – Розподіл яскравості тест-об'єкта у вигляді лінії, що світиться.

При цьому вважається, що. Такий закон розподілу яскравості має назву одиничного імпульсу. Функція  називається дельта-функцією і позначається . Вона дорівнює нулю в усіх випадках, крім випадків, коли точка . При цьому площа імпульсу вважається кінцевою і дорівнює одиниці:

.					(2.9)

Умова нормування має наступний вигляд:

(2.10)

Спектр цієї функції з урахуванням перетворення Фур'є має наступний вигляд:

.          	(2.11)

Враховуючи можливість розкладання з використанням формули Ейлера можна дійти висновку,  що модуль ОПФ міститиме косинус-гармоніки, значення яких при  рівні 1 для усіх просторових частот . Тобто спектр цієї функції містить усі гармоніки з амплітудою, рівною 1, а фазова характеристика такого сигналу дорівнює 0 для усіх просторових частот.(рисунок 2.7)

Рисунок 2.7 – Спектральні характеристики одиничного імпульсу.

Схема установки з неперіодичним тест-обє'ктом представлена на рисунку 2.8.

Установка містить наступні елементи: 1 – джерело випромінювання (АЧТ); 2 – дзеркальний конденсор; 3,4 – набір змінних світлофільтрів, розрахованих на спектральні діапазони роботи випробовуваних об'єктивів;       5 – вузол щілинної діафрагми з можливістю її розвороту в горизонтальну і вертикальну площини; 6 – коліматорний (дзеркальний); 7 – випробовуваний об'єктив; 8 – проекційний мікрооб'єктив; 9 – мікробалометрична матриця;      10 – електронний блок;  11 – формувач відеосигналу; 12 – аналого-цифровий перетворювач; 13 – інтерфейс; 14 – комп'ютер, що виконує дискретне перетворення Фур'є і документує результати виміру; 15 – поворотний стіл для

14

12

11

10

15

1

3

4

5

6

7

9

8

2

13

оцінки якості зображення по центру і по краях поля зору.

Рисунок 2.8 – Схема установки з неперіодичним тест - об'єктом [4].

При проектуванні подібних установок враховують, що безперервні сигнали, що мають обмежений спектр цілком визначаються кінцевим числом значень на протяжному кінцевому інтервалі. Це положення знаходить підтвердження в теоремі Котельникова, яка сформульована наступним чином: якщо функція  не містить частот більших ніж  то вона повністю визначається шляхом завдання її координат в послідовних точках, віддалених одна від одної на відстань . Значення  може бути розраховане заздалегідь на підставі конструктивних параметрів випробовуваного об'єктиву з формули

,					(2.12)

де  – діаметр вхідної зіниці об'єктиву;- фокусна відстань об'єктиву;  довжина хвилі.

При застосуванні в якості фотоприймача багатоелементної мікробалометричної матриці необхідно  вибрати збільшення мікрооб'єктиву згідно із співвідношенням:

,					(2.13)

де  – період дотримання пікселів мікробалометричної матриці.

В ході проектування стенду необхідно розраховувати допустиму ширину щілини тест-об'єкта. Якщо прийняти, що амплітудний спектр тест-об'єкта на просторовій частоті  має амплітуду, що відрізняється від одиниці менш ніж на 5%, то вважають, що ширина діафрагми задовольняє умовам виміру, і її розмір визначається із співвідношення [4]:

,		     		 (2.14)

де     – фокусна відстань коліматорного об’єктива.

Це положення ілюструє рисунок 2.9.

Реальна

Ідеальна

Рисунок 2.9 – До визначення ширини діафрагми.

2.4 Коліматор, як основний пристрій вимірювального стенда

Основним блоком стенда для визначення МПФ є коліматор. В роботі запропонована схема неосьового коліматора, яка представлена на   рисунку 2.10 [6]. Неосьовий коліматор конструктивно складається з двох дзеркал: головного параболічного неосьового коліматора та вторинного плоского дзеркала. Цей коліматор не має мертвих зон на головному дзеркалі із-за зміщення вторинного дзеркала за границі, що надходить на коліматор зображення (рисунок 2.10). Головне дзеркало виготовлене як несиметрична частина великого параболічного дзеркала (материнського дзеркала). Вторинне дзеркало виготовлене у вигляді плоского дзеркала в формі еліпса.

Рисунок 2.10 – Блок схема неосьового коліматора

Джерелами інфрачервоного випромінювання є любі матеріальні системи, які випромінюють електромагнітні хвилі інфрачервоної області спектру. Їх прийнято ділити на наступні групи:

- Еталонні джерела випромінювання (штифт Нернста, глобар, моделі абсолютно чорного тіла);

- Джерела випромінювання, що застосовуються для технічних цілей електричні лампи накалювання, стержньові і плоскості джерела з електричним нагрівом, джерела з газовим нагрівом, з електрично люмінесценцією, дугові лампи.

- Лазери.

- Природні джерела випромінювання (небесні тіла, земні ландшафти, атмосфера).

- Джерела випромінювання, які необхідно виявити (кораблі, літальні апарати, промислові об’єкти) [7].

Часто для четвертої и п’ятої групи джерел ІЧ випромінювання застосовують терміни «фони» та «цілі» відповідно.

Моделі абсолютно чорного тіла широко використовують для абсолютної тарировки (градуювання вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв) інфрачервоної апаратури різноманітного призначення. Абсолютно чорне тіло (АЧТ) – це поняття абстрактне; побудувати такий ідеальний випромінювач не можна. У практиці застосовають джерела з постійним по спектру коефіцієнтом випромінювання, величина якого небагато менша за одиницю. Такі джерела називають моделями або імітаторами АЧТ.

Отже, АЧТ — фізична абстракція, що вживається у термодинаміці; тіло, яке цілком поглинає проміння (всіх довжин хвиль), що падає на нього. Не зважаючи на назву, АЧТ може випускати теплове випромінювання. Спектр випромінювання АЧТ визначається тільки його температурою. Практичною моделлю чорного тіла може бути порожнина з невеликим отвором і зачорненими стінками, оскільки світло, що потрапляє крізь отвір в порожнину, зазнає багатократних віддзеркалень і сильно поглинається. Глибокий чорний колір деяких матеріалів (деревного вугілля, чорного оксамиту) і зіниці людського ока пояснюється тим же механізмом. Термін АЧТ введений Густавом Кірхгофом у 1862 році [8].

У практичних конструкціях АЧТ зустрічаються різні по геометрії порожнини (рисунок 2.11) .

Рисунок 2.11 – Форми порожнини чорного тіла [7].

а – конічна, б – клиновидна, в – циліндрична, г – циліндрична з гофруванням, д – сферична, е – циліндрична з випромінюванням через круглий отвір у боковій поверхні.

Сучасна модель АЧТ може бути побудована на ефекті Пельтьє. Ефект Пельтьє – це термоелектричне явище, при якому відбувається виділення або поглинання тепла при проходженні електричного струму у місці контакту (спаю) двох різнорідних провідників. В моделях АЧТ використовується Елемент Пельтьє – це термоелектричний перетворювач, принцип дії якого базується на ефекті Пельтьє. Ефект, зворотний ефекту Пельтьє, називається ефектом Зеєбека.

Принцип дії. В основі роботи елементів Пельтьє лежить контакт двох струмопровідних матеріалів з різними рівнями енергії електронів у зоні провідності. При протіканні струму через контакт таких матеріалів, електрон повинен отримати енергію, щоб перейти у більш високоенергетичну зону провідності іншого напівпровідника. При поглинанні цієї енергії відбувається охолодження місця контакту напівпровідників. При протіканні струму в зворотному напрямку відбувається нагрівання місця контакту напівпровідників, додатково до звичайного тепловому ефекту.

Перевагою елемента Пельтьє є невеликі розміри, відсутність будь-яких рухомих частин, а також газів і рідин. Зручне регулювання температур та мало нагрівається. При оберненому напрямку струму можливо як охолодження, так і нагрівання — це дає можливість термостатування (забезпечує стабільність температури у системі) при температурі навколишнього середовища як вище, так і нижче температури термостатування.

Недоліком елемента Пельтьє є дуже низький коефіцієнт корисної дії, що веде до великої споживаної потужності для досягнення помітної різниці температур. Незважаючи на це, елементи Пельтьє знайшли широке застосування, так як без будь-яких додаткових пристроїв можна реалізувати температури нижче 0 ° C[9].

В таблиці 2.1 представлені технічні характеристики контролера моделі АЧТ-6И [10].

Таблиця 2.1

| Характеристики |  | Значення |
| --- | --- | --- |
| АЧТ | Діапазон температур, ◦C | 15 - 100 |
|  | Роздільна здатність, ◦C | 0,01 |
|  | Похибка установки температури, ◦C | 0,1 |
|  | Час виходу на встановлений режим, хв | 3 - 4 |
| Термометр | Діапазон вимірювальних температур, ◦C | 10 - 100 |
|  | Роздільна здатність, ◦C | 0,01 |
|  | Похибка відносних вимірювань температури в діапазоні +5◦C, ◦C | 0,02 |
|  | Похибка абсолютних вимірювань температури, ◦C | 0,1 |
| Загальні | Тип інтерфейсу зв’язку | USB |
|  | Габарити керуючого блока, мм | 225х200х85 |
|  | Габарити випромінювача, мм | 150х170х100 |
|  | Час неперервної роботи | Необмежено |

Коліматори також діляться на дві конфігурації: вертикальної та горизонтальної конфігурації.

В коліматорах вертикальної конфігурації фокальна площина коліматора знаходиться над дзеркалом коліматора. При використанні коліматора в системах по тестуванні тепловізорів[11], то поворотний пристрій зміни мір встановлюється над коліматором (в його фокальній площині). АЧТ знаходиться над пристроєм зміни мір.

Такий тип коліматорів дозволяє виготовити компактні по конструкції системи тестування (необхідно наявність невеликого вузького стола для розміщення коліматора). Це є також важливою перевагою коліматора вертикальної конфігурації. Системи тестування тепловізорів, які використовують коліматори вертикальної конфігурації, дозволяє досягнути більш рівномірного розподілу температури АЧТ, чим в системах, які використовують такі ж модулі, але використовують коліматори в горизонтальних конфігураціях.

Ця різниця у продуктивності чорного тіла обумовлена наявністю меншого коливання повітря у системах тестування з коліматорами вертикальної конфігурації.

Рисунок 2.12 – АЧТ з пристроєм зміни мір

встановлених у системах тестування.

Коліматори вертикальної конфігурації більш компактні розміри і дозволяють створювати на своїй основі компактні тест-системи для використання їх в рішенні різноманітних задач. Тим не менше, горизонтальна конфігурація, дефокус знаходиться на одній і тій же висоті, що і оптична вісь. Використання такої конфігурації дозволяє зробити конструкцію тест-системи більш гнучкою, де всі модулі системи розташовуються на одному оптичному столі.

Змінення конфігурації коліматора технічно проста задача, досить повернути головний модуль (чорне тіло з пристроєм зміни мір) на 90°.

2.5 Висновки

1. Установки з гармонічним аналізом оптичного сигналу потребують складної конструкції тест-об’єкта та багато часу для проведення вимірювання, тому не можуть бути рекомендованими для оперативного вимірювання МПФ.

2. Установки з гармонійним аналізом електричного сигналу характеризуються складним вузлом джерела випромінювання, яке недоцільно використовувати при оцінці якості ІЧ-об’єктивів.

3. Коліматорний блок вимірювального стенда доцільно будувати на використанні децентрованої схеми з дзеркальним об’єктивом та джерелом випромінювання на основі моделі АЧТ, що використовує ефект Пельтьє.

4. Найбільш перспективною схемою вимірювального стенда є схема з неперіодичним тест-об’єктом та визначення МПФ за допомогою Фур’є-перетворення.

РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ МПФ

Для оцінки похибок вимірювального стенда за основу була взята схема з неперіодичним тест-об’єктом, яка приведена на рисунку 2.8.

Початкові дані:

Схема стенду з неперіодичним тест-об'єктом, що зображений на рисунку 2.8 призначений для вимірювання МПФ має наступні параметри:

- Фокусна відстаньf`кол=1200±15 мм;

- Діаметр вхідного зіниці Ø=100 мм;

- Збільшення мікрооб'єктива – V=20х;

- Мікроболометрична матриця з розміром пікселя 25х25 мкм;

- Спектральний діапазон λ=8-14 мкм;

- Діапазон вимірюваних просторових частот – ν=0…100 мм-1.

Похибка вимірювання МПФ на стенді буде складатися з наступних похибок:

- Похибки коліматорного блока;

- Похибки фотоприймального блока;

- Похибки блока базування об’єктива та мікрооб’єктива.

Моделювання проводилося на безабераційній моделі об'єктива                    (f`=85,77мм,Øвх.зін=85мм), побудованої на параболічному дзеркалі і безаберраційній моделі мікрооб'єктива зі збільшенням V=20х, побудованої на двох параболічних дзеркал, а також на виведених теоретичних формулах.

Розглянутий діапазон просторових частот об'єктива ν=100мм-1, а частота Найквіста дорівнює νн=50мм-1.

У площині зображення мікрооб’єктива (площину мікроболометричної матриці) розглянутий діапазон просторових частот буде лежать в межах         ν=ν/V=0…5лін/мм. Моделювання МПФ велось для λ=10мкм.

3.1 Похибки коліматорного блока

Похибка установки ширини щілини в фокальну площину коліматорного об'єктива –– ∆Т1.

Поздовжня точність установки щілини в фокальній площині коліматорного об'єктива – визначається чутливістю поздовжньої наводки і дорівнює:

∆Z=0.2U`2=0,2Dk2f`k2=0,12 мм 					(3.1)

Моделювання проводилося шляхом зміщення на ∆Z=0,12мм і знаходження нової площині зображення шляхом зміщення фотоприймального пристрою.

Таблиця 3.1

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ, відносних од. | Абсолютна похибка визначення МПФ, від. од. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94062 | – |
| 20 | 0,88138 | – |
| 30 | 0,82165 | – |
| 40 | 0,76169 | – |
| 50 | 0,70170 | 0 |
| 60 | 0,64293 | – |
| 70 | 0,58498 | – |
| 80 | 0,52794 | – |
| 90 | 0,47184 | – |
| 100 | 0,42129 | -0,00006 |

Отже, похибка вимірювання МПФ через похибку установки щілини в фокальну площину коліматора становить

∆T1ν=50=0;  ∆T1ν=100=0,00006.

Похибка збільшення системи коліматорний об'єктив – випробувальний об'єктив при перерахунку її впливу на значення розміру зображення ширини щілини в фокальній площині випробувального об’єктива – ∆Т2.

Так як в коліматорного об’єктива фокусна відстань f'кол=1200±15мм, а випробуваний об'єктив f'в.о.=85,77±8мм, то в результаті перерахунку Slinc корекції через похибку збільшення коліматорний об’єктив-випробуваний об'єктив виникає похибка вимірювання МПФ ∆Т2.

Графік абсолютної похибки збільшення коліматорний об’єктив – випробуваний об'єктив при перерахунку впливу щілини на МПФ представлений на рисунку 3.1.

Абсолютна похибка визначення МПФ. F = 85,77 мм

Рисунок 3.1 – Абсолютна похибка визначення МПФ

Графік відносної похибки збільшення коліматорний об’єктив – випробуваний об'єктив при перерахунку впливу щілини на МПФ представлений на рисунку 3.2

Відносна помилка визначення МПФ. F = 85,77 мм

Рисунок 3.2 – Відносна похибка визначення МПФ

Отже, абсолютна похибка вимірювання МПФ через похибку збільшення системи коліматорний об’єктив – випробуваний об'єктив при розмірі щілини в зображенні aзобр=1мкм складає:

∆Т2ν=50=0,00001; ∆Т2ν=100=0,00003.

Похибка виготовлення коліматора – ∆Т3.

Параболічне дзеркало коліматора має розмах деформації поверхні           PV=0.074λ і середньоквадратичну деформацію RMS=0.011λ на діаметрі Ø=100мм. Основний внесок в деформацію поверхні (80%) вносить астигматизм, тому моделювання деформації параболічного дзеркала було здійснено тільки коефіцієнтом Цернике С22, описує астигматизм, і відповідного виміряної деформації.

В результаті моделювання були отримані наступні величини коефіцієнтів передачі контрасту:

Таблиця 3.2

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ Меридіональне перетин | Абсолютна похибка визначення МПФ | МПФ Сагітальній перетин | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94132 | – | 0,93952 | – |
| 20 | 0,88152 | – | 0,87982 | – |
| 30 | 0,82044 | – | 0,82004 | – |
| 40 | 0,75874 | – | 0,76022 | – |
| 50 | 0,69702 | -0,00468 | 0,70034 | -0,00136 |
| 60 | 0,63656 | – | 0,64174 | – |
| 70 | 0,57777 | – | 0,58338 | – |
| 80 | 0,52049 | – | 0,52580 | – |
| 90 | 0,46626 | – | 0,46979 | – |
| 100 | 0,41679 | -0,00456 | 0,41593 | -0,00542 |

Отже, похибка вимірювання МПФ через похибку виготовлення параболічного дзеркала-коліматора становить:

∆Т3ν=50=0,00468; ∆Т3ν=100=0,00542.

Похибка через нерівномірність засвічення вхідної зіниці коліматорного об’єктиву – ∆Т4.

В результаті юстування стенду не може бути досягнута повна рівномірність засвічення вхідної зіниці дзеркала-коліматора. Моделювання проводилося завданням аподизації зіниці параболічного дзеркала-коліматора з коефіцієнтом аподизації G=0,2, при цьому освітленість на краю зіниці становить 67% від освітленості в центрі зіниці.

В результаті моделювання були отримані наступні величини коефіцієнтів передачі контрасту:

Таблиця 3.3

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94124 | – |
| 20 | 0,88116 | – |
| 30 | 0,82097 | – |
| 40 | 0,76155 | – |
| 50 | 0,70175 | 0,00005 |
| 60 | 0,64181 | – |
| 70 | 0,58430 | – |
| 80 | 0,52743 | – |
| 90 | 0,47125 | – |
| 100 | 0,41665 | -0,0047 |

Отже, похибка вимірювання МПФ через похибки виготовлення параболічного дзеркала-коліматора становить:

∆Т4ν=50=0,00005; ∆Т4ν=100=0,0047.

3.2 Похибки фотоприймального блока

### 3.2.1 Компенсація нерівномірності чутливості

Використання ІЧ матричних приймачів потребують врахування неоднорідності чутливості окремих елементів матриці (пікселів) та компенсації цього фактору з цілю покращення якості отриманого зображення. Неоднорідність чутливості ІЧ матричних приймачів обумовлена [12]:

- наявністю неробочих пікселів (bad pixels) у матриці (у якісних приймачів їх кількість складає 0,01%);

- технологічними погрішностями при виготовленні матричних приймачів (різна геометрія пікселів та відповідно їх площина);

- зміною у часі чутливість окремих пікселів матриці;

- погрішності електронної обробки сигналів при зчитуванні.

З метою усунення неоднорідності чутливості проводиться корекція в результаті якої забезпечується отримання однакових вихідних сигналів з кожного пікселя при однаковому вхідній дії на кожен піксель.

На практиці застосовують дві основні групи Nonuniformity correction (NUC) методів:

- методи, які використовують випромінювач з відомою температурою;

- методи, які використовують сигнали від спостережуваної сцени;

1) У цій групі методів передбачається лінійна залежність вихідних сигналів пікселів з координатами i, j ІЧ матричного приймача від потоку випромінювання на вході в довільний момент часу (t):

(3.2)

де– вихідний сигнал, – вхідний сигнал, – коефіцієнт посилення (gain) або яскравість, – коефіцієнт зміщення (offset) або контраст.

В якості випромінювача використовуються абсолютно чорні тіла або заслінки / шторки з рівномірною температурою. Досліджувані ІЧ матричні приймачі в лабораторних умовах встановлюються впритул до чорного тіла з відомою температурою. Випромінююча поверхню чорного тіла створює в високого ступеня рівномірне випромінювання, яке направляється на ІЧ матричний приймач. У польових умовах використання чорних тіл для корекції чутливості неможливо або утруднено, в зв'язку з чим використовуються спеціальні конструкції ІЧ випромінювачів (шторки). Шторки можуть бути нагрітими до температур  () і імітують роботу чорного тіла або бути зачорнені. В ході випробувань на кожен піксель матричного приймача потрапляє практичний рівний потік випромінювання від того чи іншого випромінювача. Відмінності в вихідних сигналах пікселів коригуються коефіцієнтами посилення і зміщення, згідно схеми представленої на           рисунку 3.3 [12]:

Вихідний сигнал Sn,m

Точка корекції

Корекція коефіцієнта зміщення                  Корекція коефіцієнта посилення                 Корекція коефіцієнту

Піксель1,1

Потік випромінювання, Ф

Піксель2,62

Піксель152,3262

Піксель1,1

Піксель2,62

Піксель152,3262

Вихідний сигнал Sn,m

Піксель1,1

Піксель2,62

Піксель152,3262

Вихідний сигнал Sn,m

Всі пікселі

Вихідний сигнал Sn,m

Потік випромінювання, Ф

Потік випромінювання, Ф

Потік випромінювання, Ф

Рисунок 3.3 – Принцип корекції неоднорідності чутливості інфрачервоних матричних приймачів

При використанні однієї точки (температури) корекції метод називається однокрапкового корекцією. Найбільш часто корекція нерівномірності чутливості ІЧ матричних приймачів проводиться по двох точках (),які обмежують діапазон робочих температур (метод двох точкової корекції). У цьому випадку корекції відбувається за лінійною схемою, а коефіцієнти підсилення і зсуву розраховуються наступним чином:

(3.3)

В результаті вихідний сигнал від пікселів матричного приймача в точках корекції набуває вигляду, наближений до ідеального вихідному сигналу.

В інших точках (при різних температурах) вихідний сигнал відхиляється від ідеального значення вихідного сигналу як показано на рисунку 3.4 [12].

Ідеальна крива вихідного сигналу

Потік випромінювання, Ф

Вихідний сигнал S n, m

Відхилення вихідного сигнала

Піксельn2, m2

Піксельn1, m1

Точки корекції

Рисунок 3.4 –  Двох точкової метод

Щоб уникнути цього недоліку застосовують багатоточкові методи, де за допомогою збільшення кількості точок корекції домагаються більш точної відповідності реального і ідеального значення вихідного сигналу.

2) Методи, які використовують сигнали сцени спостереження, засновані на обробці спеціальними алгоритмами кадру або кадрів сцени, в поле зору матричного приймача. Кадром називається сцена, яка спостерігається за допомогою матричного приймача, при цьому інформація змінюється від кадру до кадру, а неоднорідність чутливості залишається постійним у всіх кадрах і в часі. Серед цих методів можна виділити дві групи:

- фільтраційні;

- статистичні.

1. Фільтраційні методи корекції неоднорідності чутливості покладена одновимірної і двовимірної фільтрації вихідних сигналів у часовій і частотній областях. У кадрі високочастотний сигнал відноситься до інформації про що спостерігається сцені, а низькочастотний - до інформації про неоднорідності чутливості. При віднімання низькочастотного сигналу від високочастотного відбувається корекція чутливості матричного приймача. Процес корекції показаний на рисунок 3.5 [12]:

Рисунок 3.5 – Часовий високочастотний фільтр

Співвідношення фільтрації:

(3.4)

де – вихідний сигнал після фільтрації, – вхідний сигнал,

– низькочастотний фільтр, який розраховується як:

(3.5)

де n – номер кадра.

Адаптивні фільтри – це нейронна модель, яка працює під управлінням алгоритму, що забезпечує настройку синаптичних ваг нейронів. Нейрон - одиниця обробки інформації.

Метою нейронної моделі є побудова одного вихідного сигналу невідомої динамічної системи з декількома вхідними на основі нейрона. Принцип обробки вхідних сигналів показаний на рисунок 3.6 [12].

Рисунок 3.6 – Принцип роботи нейронної моделі.

Алгоритм роботи нейронної моделі наступний:

- Вхідні сигнали множаться на персональні коефіцієнти (синаптичні ваги).

- Помножені на ваги вхідні сигнали підсумовуються.

- Обчислюється сигнал помилки як відхилення вихідного сигналу від вихідного сигналу реальної системи , який ще називається цільовим сигналом (target signal)

(3.6)

- Процес адаптації, що включає автоматичне підстроювання синаптичних ваг нейрона на основі сигналу помилки .

Алгоритм застосування сигналу помилки  для корекції синаптичних ваг нейрона визначається функцією вартості, використовуваної конкретним методом адаптивної фільтрації.

2. Статистичні методи корекції неоднорідності чутливості матричних приймачів засновані на аналізі та використанні статистичних характеристик тепловізійних зображень, зокрема гістограм виділяються об'єктів, кластеризації, і т. п .. Найбільш поширені два статистичних методу: глобальної постійної статистики (Global constant statistic (GCS)) і локальної постійної статистики ( Local constant statistic (LCS)).

Метод GCS заснований на лінійній реакції пікселя на вхідний вплив відповідно до формули (3.2). Також метод передбачає однакове середнє значення вхідного потоку від часу  та однакове середньоквадратичне відхилення  вхідного потоку потрапляє на всі пікселі ІЧ матричного приймача. Для цього необхідно, щоб всі пікселі спостерігали всі можливі значення освітленості сцени спостереження в часі. Сигнал спостережуваний від сцени спостереження буде дорівнює [12]:

(3.7)

де  і  розраховуються відповідно до формулами:

(3.8)

Тоді підставляючи (3.8) в (3.7) отримаємо::

(3.9)

де  - нормоване значення коефіцієнта зсуву;

- нормоване значення коефіцієнта посилення;

– просторове усереднення сигналів всіх елементів ІЧ матриці.

Метод GCS дає необхідний  результат тільки, коли всі пікселі ІЧ матричного приймача спостерігають однакове вхідний вплив. Поза лабораторних умов це складно піддається реалізації. З цієї причини метод LCS передбачає, що тимчасовий розподіл вхідного впливу постійно на кожному локальному пікселі, але неоднорідне за ІЧ матричному праймача. Сигнал сцени, так як і в методі GCS буде дорівнювати:

(3.10)

де та  визначаються наступним чином:

(3.11)

(3.12)

де  – високочастотна просторова компонента сцени спостереження;

- матриця ідентичності пікселів матриці.

Компенсація нерівномірності чутливості матричних ІЧ приймачів випромінювання є важливою науково-технічною задачею, вирішення якої присвячено багато публікацій у вітчизняній і зарубіжній літературі. Актуальність вирішення цієї проблеми пов'язана як з необхідністю підвищення точності вимірювань температури ІЧ радіометрами, так і з поліпшенням якості зображення тепловізійних приладів різного призначення.

### 3.2.2 Похибки базування фотометричного блоку

Похибка перпендикулярності щілини та рядка мікробалометричної матриці  при перерахунку впливу щілини на МПФ  – ∆Т5.

Похибка установки щілини перпендикулярності мікробалометричної матриці призводить до збільшення розміру самої щілини в площині  зображення і за своєю дією еквівалентна похибці установки розміру щілини. Величина зміни ширини щілини визначається за формулою:

∆a=a1cosφ -1. 				(3.13)

Для моделювання було вибрано значення не перпендикулярність рівне 4° і за формулами була розрахована відносна похибка виміру МПФ для кількох значень ширини щілини в зображенні. Для кожного конкретного випадку по відомим фокусної відстані і робочої довжині хвилі для безабераційного випадку можна розрахувати МПФ з теоретичної формулою. Це дає можливість підрахувати абсолютною похибку визначення МПФ. На рисунку 3.8 показана абсолютна похибка визначення МПФ.

Абсолютна похибка визначення МПФ.

F=85,77 мм. Довжина хвилі 10 мкм. Кут відхилення 4°.

Рисунок 3.8 – Абсолютна похибка визначення МПФ

На рисунку 3.8 показана залежність відносної похибки вимірювання МПФ.

Відносна помилка визначення МПФ. Кут відхилення 4°.

Рисунок 3.9 – Відносна похибка визначення МПФ

Отже, абсолютна похибка вимірювання МПФ при не перпендикулярності щілини і мікробалометричної матриці рівній 4° при розмірі щілини в зображенні азобр=1мкм складе:

∆Т5ν=50=0,0000166; ∆Т5ν=100=0,000052.

Похибка установки фотоприймального пристрою в площину зображення мікрооб’єктива – ∆Т6.

Фотоприймальний пристрій має можливість подовжнього переміщення за допомогою мікрометричного гвинта. Ціна поділки шкали зрушення мікрометричного гвинта – 0,01мм. З огляду на ціну поділки і люфти в конструкції приймемо похибку поздовжньої наведення фотоприймального пристрою в фокальній площині випробуваного об'єктива ∆S'=±0,01мм.

Моделювання проводилося шляхом зміщення фотоприймального пристрою на ±0,01мм, дані представлені в таблиці 3.5

Таблиця 3.4

При зміщенні фотоприймального пристрої на ∆S'=+0,01мм

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94153 | – |
| 20 | 0,88110 | – |
| 30 | 0,81884 | – |
| 40 | 0,75569 | – |
| 50 | 0,69251 | -0,00919 |
| 60 | 0,63064 | – |
| 70 | 0,57096 | – |
| 80 | 0,51326 | – |
| 90 | 0,45932 | – |
| 100 | 0,41070 | -0,01065 |

Таблиця 3.5

При зміщенні фотоприймального пристрої на ∆S'=-0,01мм

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – |
| 10 | 0,93877 | – |
| 20 | 0,87840 | – |
| 30 | 0,81801 | – |
| 40 | 0,75761 | – |
| 50 | 0,69716 | -0,00454 |
| 60 | 0,63805 | – |
| 70 | 0,57901 | – |
| 80 | 0,52087 | – |
| 90 | 0,4644 | – |
| 100 | 0,409670 | -0,01168 |

Отже, похибка вимірювання МПФ через похибку поздовжньої установки фотоприймального пристрою в фокальній площині випробуваного об'єктива становить:

∆Т6ν=50=0,00919; ∆Т6ν=100=0,01168.

Похибка не перпендикулярності рядка мікробалометричної матриці до оптичної осі мікрооб’єктива – ∆Т7.

В результаті складання площину рядка мікробалометричної матриці може бути встановлено не перпендикулярно оптичній осі мікрооб’єктива фотоприймального пристрою або, в іншому випадку, сам фотоприймальний пристрій може бути обернений на деякий кут відносно оптичної осі випробуваного об'єктива. Припустимо, що загальний нахил мікробалометричної матриці щодо оптичної осі об'єктива становить θ=5°. Моделювання проводилося шляхом нахилу площини зображення.

В результаті моделювання були отримані наступні величини коефіцієнтів передачі контрасту:

Таблиця 3.6

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ Меридіональний перетин | Абсолютна похибка визначення МПФ | МПФ Сагітальній перетин | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94065 | – | 0,94042 | – |
| 20 | 0,88141 | – | 0,88095 | – |
| 30 | 0,82167 | – | 0,82098 | – |
| 40 | 0,76170 | – | 0,76078 | – |
| 50 | 0,70169 | 0,0 | 0,70055 | -0,00115 |
| 60 | 0,64292 | – | 0,64159 | – |
| 70 | 0,58496 | – | 0,58342 | – |
| 80 | 0,52793 | – | 0,52623 | – |
| 90 | 0,47285 | – | 0,47104 | – |
| 100 | 0,42135 | 0,0 | 0,41938 | -0,00197 |

Отже, похибка вимірювання МПФ при не перпендикулярності рядка мікроболометричної матриці до оптичної осі мікрооб’єктива:

∆Т7ν=50=0,00115; ∆Т7ν=100=0,00197.

Похибка дискретизації через розміри пікселя рядка матриці – ∆Т8.

За допомогою матриці ми вимірюємо функцію розсіювання одного поперечного перерізу щілини. Ця функція є сумою функцій розсіювання точок на даному перетині. За рахунок кінцевих розмірів рядків матриці виникає похибка, обумовлена ​​тим, що сигнал, який потрапляє на одну клітинку, усереднення, хоча на різні ділянки поверхні даного осередку можуть потрапляти різні за величиною сигнали. Похибка буде тим більше, чим більше лінійні розміри даного осередку.

Так як строчка матриці - дискретна система, то вона буде передавати зображення через кінцеве число дискретних точок, при цьому максимальна просторова частота, яка може бути однозначно перетворена, – це частота Найквіста, при якому кожен піксель строки матриці відповідає максимуму або мінімуму зображення. Тому прийнято виражати МПФ як функцію просторової частоти, нормованої на частоту Найквіста для кожної матриці, де частот Найквіста: ν∥=12p. (3.30)

МПФ мікробалометричної матриці TМNi є функцією від просторової частоти і дорівнює:

TМνi=sin(π×νi×p)π×νi×p,					(3.14)

у стенді, що зображений на рисунку 2.8 застосована мікробалометрична матриця з розміром пікселя p=0,25мм. Для цієї матриці похибка вимірювання за рахунок дискретизації приймача складе:

T8νi=1-TМνi					(3.15)

Графік похибки дискретизації ∆Т12 представлений на рисунку 3.10.

Похибка дискретизації приймача

Рисунок 3.10 – Графік похибка дискретизації.

З рисунка видно, що похибка вимірювання МПФ за рахунок дискретного значення розмірів пікселя рядка матриці складає:

при застосуванні мікрооб’єктива V=20х  ∆Т8ν=50=0,00201;

∆Т8ν=100=0,00804.

3.3 Похибки блока базування об’єктива та мікрооб’єктива

### 3.3.1 Похибки базування випробувального об’єктива

В роботі було поставлене завдання визначити які вимоги слід встановити при установці типових ІЧ об’єктивів в стенд для вимірювання МПФ, щоб похибка її визначення не перевищувала 5% [13]. Для досліджень були використані запатентовані схеми ІЧ об’єктивів з різними значеннями фокусних відстаней та кутів поля зору [14–16]. Похибка, вплив якої аналізувався, стосувалася можливого зсуву об’єктива вздовж вісі вимірювального стенда, що приводить до розфокусування фотоприймального аналізатора якості зображення.

Принцип вимірювання МПФ та основні теоретичні положення

Математично ОПФ, складовою якої є МПФ є Фур’є-перетворенням від ФРТ або ФРЛ. При визначенні ФРЛ за допомогою матричного приймача використовується дискретне Фур’є-перетворення згідно співвідношення [13]:

(3.16)

де: – період дискретизації значень ФРЛ;  – нормоване значення ФРЛ;  – номер відліку у масиві ФРЛ;  – номер дискретного значення просторової частоти;  – лінійна координата в площині зображення.

З урахуванням (3.16 )та формули Ейлера МПФ, як модуль ОПФ дорівнює:

(3.17)

Вимірювання МПФ проводяться на стенді, схема якого представлена на рисунку 2.8.

У вимірювальних стендах для контролю зборки та юстування ІЧ-об’єктивів можуть мати місце дефокусування, тобто неточність у взаємному положенні випробувального об’єктива та площини аналізатора зображення. Ці дефокусування можуть призвести до помилкових результатів при вимірюванні МПФ та можуть бути сприйняті як результат похибки пов’язаної з зборкою об’єктива. МПФ  при дефокусуванні випадку симетричної зіничній функції, може бути розрахована наступним чином [17]:

(3.18)

де  – просторова частота у відносних одиницях,   – дефокусування, – просторова частота в лініях/мм,  – робоча довжина хвилі об’єктива,

– діафрагмове число, – порядок ф-ції Беселя

З (3.18) видно, що дефокусування має значний вплив на  вимірювальну МПФ ІЧ-об’єктива.

Для визначення вимог до точності базування ІЧ об’єктивів при вимірюванні МПФ у стендах контроля якості збірки та юстуванні ІЧ об’єктивів було проведено комп’ютерне моделювання, яке дозволяє оцінити вплив дефокусування на похибку вимірювання МПФ. Для моделювання були взяті конструктивні параметри трьох типових ІЧ об’єктивів, які працюють в діапазоні довжин хвиль 8-12 мкм. Значення цих параметрів показані в таблицях 3.7 – 3.9 [14–16].

Таблиця 3.7

Конструктивні параметри  випробувального об’єктива з мм, діафрагмове число, поле зору .

| Номер поверхні | Радіус кривизни, мм | Товщина по осі, мм | Матеріал |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 56,4 | 6,59 | Ge |
| R2 | 85,0 | 5,42 |  |
| R3 | -23,0 | 3,59 | Ge |
| R4 | -26,658 | 43,32 |  |
| R5 | 23,0 | 7,15 | Ge |
| R6 | 27,0 | 8,19 |  |
| R7 | ∞ | 1,0 | Ge |
| R8 | ∞ | 2,366 |  |

Таблиця 3.8

Конструктивні параметри випробувального об’єктива з мм, діафрагмове число, поле зору .

| Номер поверхні | Радіус кривизни, мм | Товщина по осі, мм | Матеріал |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 55,56 | 6,59 | ІКС25 |
| R2 | 158,63 | 5,42 |  |
| R3 | 505,84 | 3,59 | ZnSe |
| R4 | 92,63 | 43,32 |  |
| R5 | 20,65 | 7,15 | ІКС25 |
| R6 | 21,41 | 8,19 |  |

Таблиця 3. 9

Конструктивні параметри другого випробувального об’єктива змм, діафрагмове число, поле зору .

| Номер поверхні | Радіус кривизни, мм | Товщина по осі, мм | Матеріал |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 90,92 | 10,54 | ІКС25 |
| R2 | 291,28 | 8,88 |  |
| R3 | 1017,81 | 6,13 | ZnSe |
| R4 | 151,95 | 71,90 |  |
| R5 | 30,92 | 5,55 | Ge |
| R6 | 31,17 | 13,89 |  |

Моделювання проводилося з використанням програми ZEMAX. Розрахунки відхилень значення МПФ в залежності від розфокосувань проводилося на частоті Найквіста. Максимально допустимий зсув мікроболометричної матриці фотоприймального пристрою визначався з припущення, що похибка вимірювання МПФ не повинна перевищувати ±5% [13]. На рисунках 3.12–3.14 представлені графіки МПФ при розрахунковому положенні приймача і при можливих розфокусуваннях.

Рисунок 3.12 – Графіки МПФ при 1 – розрахункове положення приймача,

2 – при розфокусуванні в -0,026мм, 3 – при розфокусуванні в +0,018мм.

Рисунок 3.13 – Графіки МПФ при 1 – розрахункове положення приймача,

2 – при розфокусуванні в -0,005мм, 3 – при розфокусуванні в +0,007мм.

Рисунок 3.14 – Графіки МПФ при 1 – в розрахункове положення приймача,

2 – при розфокусуванні в -0,01971мм, 3 – при розфокусуванні в +0.0166мм.

Як видно з графіків, при похибці визначення МПФ на частоті Найквіста 5% допустимі розфокусування складають:

– для  об’єктива з ,мм;

– для об’єктива з,мм;

– для об’єктива з,мм;

Похибка базування об’єктива у вимірювальному стенді суттєво впливає на результат вимірювання МПФ. Найбільш шкідливим є можливе  пересування матричного приймача в напрямку до об’єктива який досліджується. Допустимі значення похибок базування знаходяться в межах від 0,005мм до 0,026мм при зсуві матриці до об’єктива і від 0,007мм до 0,018мм при зсуві в протилежному напрямку. Подальші дослідження будуть спрямовані на оцінку інших похибок вимірювального стенда.

### 3.3.2. Похибки мікрооб’єктива

Похибка збільшення мікрооб’єктива фотоприймального пристроя – ∆Т9.

Так як об'єктив будує в площині мікробалометричної матриці збільшення зображення функції розсіювання від щілини, то похибка збільшення мікрооб’єктива впливатиме на значення величини передачі контрасту. На величину похибки збільшення мікрооб’єктива фотоприймального пристрої впливають похибки виготовлення самого мікрооб’єктива, похибка установки мікробалометричної матриці в задану площину. При моделюванні цієї похибки була взята величина ±1% від номінального збільшення.

В результаті моделювання були отримані наступні величини коефіцієнта передачі контрасту:

Таблиця 3.10

Збільшення V=20.2х(+1%)

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94008 | – |
| 20 | 0,88026 | – |
| 30 | 0,81994 | – |
| 40 | 0,75939 | – |
| 50 | 0,69881 | -0,00289 |
| 60 | 0,63957 | – |
| 70 | 0,58108 | – |
| 80 | 0,52367 | – |
| 90 | 0,46831 | – |
| 100 | 0,41640 | -0,00495 |

Таблиця 3.11

Збільшення V=20.2х(-1%)

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94121 | – |
| 20 | 0,88255 | – |
| 30 | 0,82340 | – |
| 40 | 0,76401 | – |
| 50 | 0,70459 | 0,00289 |
| 60 | 0,64627 | – |
| 70 | 0,58885 | – |
| 80 | 0,53221 | – |
| 90 | 0,47747 | – |
| 100 | 0,42630 | 0,00495 |

Отже, похибка вимірювання МПФ через похибку збільшення мікрооб’єктива фотоприймального пристрою становить:

∆Т9ν=50=0,00289; ∆Т9ν=100=0,00495.

Похибка виготовлення мікрооб’єктива – ∆Т10.

Мікрооб’єктив у даній схемі вимірювань працює тільки точкою на осі. Вхідна апертура мікрооб’єктива (А=0,4) набагато перевищує вихідні апертуру випробуваного об'єктива, тому пропускає пучок променів без додаткової дифракції, в результаті чого МПФ мікрооб’єктива для всіх частот дорівнює 1. Мікрооб’єктив добре виправлені для точки на осі і мають число Штреля      Sшт=0.98. Основна похибка при виготовленні мікрооб’єктива – це кома, викликана децентріровкою, тому при розрахунку моделювалося похибка коми на повній апертурі, щоб число Штреля Sшт=0.98.

В результаті моделювання були отримані наступні величини коефіцієнтів передачі контрасту:

Таблиця 3.12

| Просторова частота, ν мм-1 | МПФ | Абсолютна похибка визначення МПФ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,00000 | – |
| 10 | 0,94063 | – |
| 20 | 0,88139 | – |
| 30 | 0,82163 | – |
| 40 | 0,76166 | – |
| 50 | 0,70164 | -0,00006 |
| 60 | 0,64286 | – |
| 70 | 0,58489 | – |
| 80 | 0,52785 | – |
| 90 | 0,47277 | – |
| 100 | 0,42125 | -0,0001 |

Кінець таблиці 3.12

Отже, похибка вимірювання коефіцієнта передачі контрасту через похибку виготовлення мікрооб’єктива фотоприймального пристрою становить:  ∆Т10ν=50=0,00006; ∆Т10ν=100=0,0001.

3.4 Висновки

1. Найбільшу похибку в коліматорному блоці вносить похибка вимірювання МПФ через похибку виготовлення параболічного дзеркала-коліматора, її абсолютне  значення становить 0,00468 на ν=50 мм-1, та 0,00542 на ν=100 мм-1, менше впливає похибка  через нерівномірність засвічення вхідної зіниці об’єктиву коліматора, її абсолютне значення становить 0,00005 на    ν=50мм-1, та 0,0047 на ν=100 мм-1. Похибка установки ширини щілини у фокальній площині коліматорного об’єктива та похибка збільшення системи коліматорний об’єктив – випробувальний об’єктив при перерахунку її впливу на значення розміру зображення ширини щілини в фокальній площині випробувального об’єктива впливають не суттєво і ними можна знехтувати.

2. Похибки фотоприймального блока доцільно  поділити на дві групи. Це нерівномірність чутливості пікселів мікроболометричної матриці. Методи корекції, що використовуються при цьому застосовують джерела  випромінювання з відомою температурою. Вони мають той недолік, що корекція неоднорідності чутливості виконується в окремих точках графіка залежності потоку ІЧ випромінювання від температури. При цьому не враховуються такий фактор як часова залежність чутливості пікселів матриці від температури. Крім того, не враховується температурна залежність коефіцієнта випромінювальної здатності матеріалів від температури. Фільтраційні і статистичні методи істотно ускладнюють алгоритм обробки сигналу з матричного фотоприймача. Вони засновані на сигналах сцени і вимагають великої кількості кадрів для подальшого аналізу.

Друга група похибок це похибки базування фотометричного блоку. Найбільший внесок серед цієї групи  вносить абсолютна похибка поздовжнього встановлення фотоприймального пристрою у площині зображення  проекційного мікрооб’єктива, яка складає 0,00919 на ν=50 мм-1, та 0,01168 на ν=100мм-1 та абсолютна похибка дискретизації через розміри пікселя у рядку матриці, яка складає 0,00201 на ν=50 мм-1, та 0,00804 на ν=100 мм-1. Похибка перпендикулярності щілини та рядка мікроболометричної матриці та похибка не перпендикулярності рядка мікроболометричної матриці до оптичної осі мікрооб’єктива впливають не суттєво.

3.  Похибка базування випробувального об’єктива у вимірювальному стенді суттєво впливає на результат вимірювання МПФ. Найбільш шкідливим є можливе  пересування випробувального об’єктива в напрямку до матричного приймача. Допустимі значення похибок базування знаходяться в межах від 0,007 мм до 0,018 мм при зсуві випробувального об’єктива до фотоприймального пристрою, та від 0,005мм до 0,026мм при зсуві в протилежному напрямку.

4.Похибка вимірювання МПФ, через похибку виготовлення мікрооб’єктива фотоприймально пристрою не суттєва, нею можна знехтувати, чого не можна сказати про похибку вимірювання МПФ через похибку збільшення мікрооб’єктива фотоприймального пристрою відносне значення якої може становити 0,00289 на ν=50 мм-1, та 0,00495 на ν=100 мм-1.

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

«ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МОДУЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ

ФУНКЦІЇ ІНФРАЧЕРВОНИХ ОБ’ЄКТИВІВ»

4.1 Опис ідеї проекту

Метод належить до оптичного приладобудування, зокрема до інфрачервоних об’єктивів, які широко використовуються при різному виробництві – металургійному, хімічному, машинобудівному (починаючи від автомобільного та закінчуючи авіаційною та космічною технікою), приладобудуванні, вимірювальній та навігаційній техніці. Даний метод буде цікавим підприємствам, які займаються виготовленням інфрачервоних об’єктивів та/або їх атестацією, а також корисний для студентів в навчальний цілях.

Таблиця 4.1

Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Методи підвищення точності вимірювання модуляційної передавальної функції (МПФ) інфрачервоних об’єктивів | 1. Оптичне приладобудування, зокрема для спеціальних об’єктивів | 1. Простота методу (програми) у використанні при оцінці випробувальних об’єктивів |
|  | 2. Перевірка оптичних характеристик з реальними даними | 2. Можливість застосування метолу (програми) для вже готових об’єктивів |
|  | 3. У навчальних цілях для студентів оптичних та оптико-електронних приладів | 3. Навчитися оцінювати інфрачервоні об’єктиви |

Таблиця 4.2

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | Конкурент1 | Конкурент2 | Конкурент3 |  |  |  |
| 1 | Економічні | 1$ | 1000$ | 50$ | 3000$ |  |  | + |
| 2 | Призначення (технічні) | Проста та мала за розміром програма | Велика та складна програма з багатьма непотрібними функціями | Відносно складна та велика програма | Складна та велика програма |  | + |  |
| 3 | Надійність | Ремонтопридатний | Довговічний | Ремонтопридатний | Гарантійний термін – 2 роки |  |  | + |
| 4 | Ергономічні | Зручний в управлінні, простота набуття навичок | Складність у набуті навичок | Складність у набуті навичок | Складність у набуті навичок |  |  | + |
| 5 | Транспортабельні | Через мережу Інтернет | Через мережу Інтернет | Через мережу Інтернет | Через мережу Інтернет |  | + |  |

Кінець таблиці 4.2

Сильна сторона ідеї проекту полягає у її дешевизні та простоті використанні в порівнянні з іншими конкурентами, слабкою стороною в свою чергу є те, що метод (програмне забезпечення) не є відомим продуктом в області оптичного приладобудуванні. Метод  є  зручним в управлінні та простоті в набутті навичок.

Тому найважливішими перевагами ідеї перед конкурентами є – дешевизна, простота, зручність в управлінні та простота в набутті навичок.

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту

Таблиця 4.3

Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метод підвищення точності вимірювання МПФ інфрачервоних об’єктивів | Вимірювання модуляційної передавальної функції на базі мікробалометричної матриці | Наявні | Доступні |
| 2 | Програмне забезпечення | Оцінка якості інфрачервоних об’єктивів | Наявні | Доступні |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: підвищення МПФ ІЧ об’єктивів |  |  |  |  |

За результатами аналізу технологічного здійснення ідеї проекту, можемо зробити висновок, що реалізація проекту можлива. Обрана технологія реалізації – вимірювання модуляційної передавальної функції на базі мікробалометричної матриці.

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Таблиця 4.4

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку(найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од. | 4 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн/ум. од. | 200 000$ |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає (3% до 2020р.) |
| 4 | Наявність обмежень для входу | Відсутні |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Відсутні |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 13 |

Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту за попередньою характеристикою потенційного ринку стартап-проекту показав, що ринок є привабливим для входження за попереднім оцінюванням.

Таблиця 4.5

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точне вимірювання модуляційної передавальної функції інфрачервоних об’єктивів | Підприємства, що займаються оптичним виробництвом та атестацією інфрачервоних об’єктивів, навчальні заклади | Для точного вимірювання МПФ інфрачервоних об’єктивів необхідні спеціальні атестаційні стенди, методи вимірювання МПФ та спеціаліст з відповідними знаннями щодо проведення вимірювання | Приваблива ціна, швидкодія, результативність |

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту показала, що цільовою аудиторією є підприємства, що займаються оптичним виробництвом та атестацією інфрачервоних об’єктивів та навчальні заклади. Дана методика (програмне забезпечення) задовольняє вимогам потенційним споживачам товару.

Таблиця 4.6

Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зменшення ціни на товар компаній-конкурентів | Конкуренти можуть знизити ціну на власну продукцію з метою залучення користувачів | Зміна моделі розповсюдження на donationware або adware |
| 2 | Простота у використанні методу (програмному забезпеченню) | Конкуренти можуть запровадити (винайти) новий/ або вдосконалити вже відомий метод (програмне забезпечення) | Вдосконалити свою продукцію. |
| 3 | Зниження доходів потенційних клієнтів | Зниження доходів може призвести до відмови від подібних продуктів або неможливості імпорту комплектуючих | Запровадження розповсюдження продукції за «підпискою» |
| 4 | Ноу-хау конкурентів | Конкуренти можуть створити зовсім інший підхід або метод | Вдосконалення або створення зовсім іншого продукту |
| 5 | Створення нових послуг конкурентами | Конкуренти можуть запровадити нові додаткові послуги до продуктів | Створення додаткових послуг, запровадження програми лояльності або знижок |

Аналіз ринкового середовища показав фактори загроз, що можуть перешкодити впровадженню проекту, такими факторами є – конкуренти можуть зменшити ціну на власні методи (програмне забезпечення) та можливість винаходженню нового або вдосконалення старого методу (програмного забезпечення).

Таблиця 4.7

Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потреба клієнтів у дешевому методі (програмному забезпеченні) | Велика кількість споживачів потребує дешевого продукту | Встановлення обумовлено низької ціни |
| 2 | Досягнення лідерства на внутрішньому ринку | Зарекомендувати себе на ринку України як високоякісний продукт | Відносно вільний ринок держави, де розробляється продукт, дарує можливості з реалізації та технічної підтримки |
| 3 | Вихід на міжнародний ринок | Вийти на міжнародний ринок, залучення нових інвестицій | Збільшення фінансування за рахунок нових інвестицій |
| 4 | Розробка нових технологій | Вдосконалювати методу та збільшення функціональних можливостей | Вдосконалення продукту та його адаптація під новітні тенденції розвитку технологій |
| 5 | Підготовка спеціалістів | Проведення конференцій та тренінгів | Розроблення програм з підвищення кваліфікації |

Кінець таблиці 4.7

На сьогоднішній день одна з найголовніших потреб підприємств  – це здешевлення витрат на виробництво та збільшення чистого прибутку підприємств, тому є велика кількість споживачів, що потребують у підвищенні точності при вимірюванні модуляційної передавальної функції.

Таблиця 4.8

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1.Монополістична конкуренція | Галузь в основному є конкурентною, проте існує декілька явних лідерів | Показати недоліки монополіста, та на явну перевагу нашого методу (програмного забезпечення) |
| 2. Світовий рівень конкурентної боротьби | Конкуренти з різних країн світу | Здобути першість в Україні |
| 3. Внутрішньогалузева | Конкуренція спостерігається лише в галузі оптичного приладобудуванні | Зарекомендувати метод підвищення вимірювання модуляційної передавальної функції |
| 4.Товарно-видова конкуренція | Конкуренція між методами одного виду | Першість у різних галузях приладобудуванні |
| 5. Ціновий характер | Продукція дуже дорога | Зменшити вартість розробки |
| 6. Марочний характер | Для споживачів має значення «бренд» | Популяризувати власну продукцію за рахунок безкоштовного розповсюдження або низької ціни |

Ступеневий аналіз конкуренції ринку показав, що не дивлячись на високу конкуренції з боку монополіста, все рівно є шанси здобути першість в Україні за рахунок зменшення вартості на підвищенні вимірюванні модуляційної передавальної функції інфрачервоних об’єктивів  у різних галузях оптичного приладобудуванні.

Таблиця 4.9

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦКБ «Арсенал», ДП «Ізюмський оптико-механічний завод-Холдинг», НВК «Прогрес», та ін. | Затрати, ресурси та досвід | Кількість замовленої продукції | Кількість замовлень. Попит. | Ціна, лояльність споживачів |
| Висновки: | Більше спеціалізуються на іншому обладнанні | Є можливість входу в ринок за рахунок гучності цін та переваги у витрат Є потенційні конкуренти серед існуючих компаній | Постачальники не диктують умови роботи на ринк. Затримки під час встановлення та юстування спеціальних стендів. | Клієнти диктують наступні умови роботи на ринку: Якість. Висока вимірювальна точність МПФ | Обмеження для роботи на ринку через товари замінники Обмежують встановленню високих цін на метод |

За результатами аналізу таблиці можемо зробити висновок, що прямим конкурентом є КП СПБ «Арсенал», НВК «Прогрес», ДП «Ізюмський оптико-механічний завод-Холдинг» та інші, які більше спеціалізуються на іншому обладнанні. Основні бар’єри виходу на ринок є великі фінансові затрати на обладнання та ресурси для підвищення вимірювання модуляційної передавальної функції інфрачервоних об’єктивів та відносно малий досвід у цій сфері, але попри це є можливість входу на ринок в Україні через 1-2 роки та у світ через 6-8 років. Споживачу необхідне максимально точне вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів, але за розумні витрати та співвідношення час/результат.

Таблиця 4.10

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потреба споживачів | Підприємствам для виготовлення та атестації інфрачервоних об’єктивів у різних галузях (військова галузь, медицина, агарного, промислового та космічно-авіаційного сектору) |
| 2 | Простота в експлуатації | Метод простий у використанні. |
| 3 | Маркетинговий потенціал | Підвищення точності – надійність вкладень. |
| 4 | Вартість | Не завищена, конкурентна ціна. |
| 5 | Технічне обслуговування | Інструкція та міжнародна технічна підтримка, ремонтопридатність. |

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності показав, що існує фактор необхідності у підвищенні точності підприємствам для виготовлення/ атестації МПФ ІЧ об’єктивів у різних галузях, так як застосування у ІЧ об’єктивів має дуже широкий спектр, то відповідно і попит на них дуже високий, тому в якості маркетингових пропозицій було запропоновано гасло: підвищення точності, як надійність вкладень. Останній в таблиці фактор, але не останній за своїм значенням – вартість, все рівно залишається одним з найголовнішим фактором для споживачів (підприємств), тому ціна за підвищення точності вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів для даного методу є не завищеною, та конкурентоспроможною.

Таблиця 4.11

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «Підвищення точності модульно-передавальної функції інфрачервоних об’єктивів »

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з ЦКБ «Арсенал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Потреба споживачів | 15 |  |  |  |  |  |  | + |
| 2 | Простота в експлуатації | 19 |  |  |  |  |  | + |  |
| 3 | Маркетинговий потенціал | 13 |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Вартість | 20 |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування | 20 |  |  |  |  |  | + |  |

Кінець таблиці 4.11

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «Підвищення точності модульно-передавальної функції інфрачервоних об’єктивів» показав, що фактор конкурентоспроможності маркетингові пропозиції нашого проекту слабший ніж у ЦКБ «Арсенал», тому необхідно ще працювати в цьому напрямку. Сильними факторами конкурентоспроможності можна віднести – ціну, внутрішній ринок та необхідність проекту.

Таблиця 4.12

SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: Дешевизна, простота. Метод (програмне забезпечення) є ремонтопридатним, зручним в управлінні та простоті набутті навичок. Міжнародна доставка. | Слабкі сторони: Метод (програмне забезпечення) не є відомим продуктом в області оптичного приладобудуванні. Необхідність закупівлі деяких комплектуючих. Для високої якості – більше досвіду. |
| --- | --- |
| Можливості: Вихід на міжнародний ринок. Потреба клієнтів у дешевому/безкоштовному методу (програмному забезпеченні) | Загрози: Активізація конкурентів (конкуренти можуть знизити ціну на власну продукцію або можуть запровадити (винайти) новий/ або вдосконалити вже відомий метод). Збій імпорту комплектуючих. Недостатньо коштів. |

SWOT-аналіз стартап-проекту в підсумку дає зрозуміти, що сиьною стороною стартап-проекту є дешевизна, простота, ремонтопридатним, зручним в управлінні та в простоті набутті навичок. До слабких сторін проекту віднесено не відомість методу в області оптичного приладобудуванні, необхідність закупівлі деяких комплектуючих та для високої якості необхідно більше досвіду.

Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. Тому: зниження доходів потенційних підприємств – фактор загрози, на основі якого можна зробити прогноз щодо посилення значущості цінового фактору при виборі методу та відповідно, – цінової конкуренції (а це вже – ринкова загроза).

Таблиця 4.13

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При масштабному виробництві зниження собівартості. | 60% | 5-10 років |
| 2 | Закупівля деяких комплектуючих у вітчизняних виробників | 40% | 2-3 роки |
| 3 | Впровадження на підприємствах конкурентів | 50% | 10-12 років |

На основі SWOT-аналізу було розроблено альтернативну ринкову поведінку (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок (див. табл. 9, аналіз потенційних конкурентів).

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів показали, що при масштабному виробництві відбудеться зниження вартості на метод, ймовірність отримання ресурсів досягає 60%, а строки реалізації від 5 до 10 років. Для зменшення витрат на підвищення точності вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів, як альтернатива може бути запропоновано закупівля деяких комплектуючих у вітчизняних виробників, ймовірність отримання ресурсів – 40%, а строки реалізації – 2-3 роки.

Якщо ж не вийде налагодити своє масштабне виробництво, тоді можна впровадити метол на підприємствах конкурентів, ймовірність отримання ресурсів все рівно велика, і складає 50%, при строках реалізації в 10-12 років.

4.4 Розроблення ринкової стратегії проекту

Таблиця 4.14

Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Військові, медицина. | Заміна закордонних товарів. | Доступний товар в певних колах. | Досить велика конкуренція | Достатньо важко. |
| 2 | Авіаційний та космічний сегмент | Зменшення витрат на власне виробництво. | Високий попит на власному ринку | Відносно не велика конкуренція | Достатньо важко. |
| 3 | Мисливці, охорона, промисловість, аграрна | Заміна закордонних товарів. | Високий попит на власному ринку | Велика конкуренція | Середньої важкості входу у сегмент |
| Які цільові групи обрано: Військову, медицину, авіаційну та космічну, мисливці, охорона, промисловість та аграрні групи. |  |  |  |  |  |

Військові, медицину, авіаційну та космічні групи було обрано за цільові групи потенційних споживачів, незважаючи на важкість входу у сегмент, тому що в цих групах відносно не велика конкуренція. Але не зважаючи на велику конкуренцію в сегменті мисливців, охорони, промисловості та аграрного сектору, все рівно є шанси обрати ці сегменти за цільові групи потенційних клієнтів. Виходячи з стратегії охопленням ринку, можемо стверджувати, що компанія працює із всім ринком, пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками товару/послуги) – вона використовує масовий маркетинг.

Таблиця 4.15

Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якість перш за все | Наростаюча | Довіра до бренду, відповідна ціна. | Стратегія диференціації |

За базову стратегію розвитку обрано стратегію диференціації, яка передбачає надання товару важливою з точки зору споживача відмінних властивостей, які роблять товар відмінним від товарів конкурентів, в нашому випадку це підвищення вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів, що дає змогу випускати більш якісніші ІЧ об’єктиви для кінцевого споживача.

Переваги стратегії за Ж.-Ж. Ламбеном:

по відношенню до прямих конкурентів диференціація знижує ступінь замінності товару, посилює прихильність марці, зменшує чутливість до ціни і тим самим підвищує рентабельність;

прихильність клієнтів послабляє їх тиск на фірму і перешкоджає приходу на ринок нових конкурентів;

підвищена рентабельність збільшує стійкість до можливого зростання витрат в результаті дій сильного постачальника;

відмітні властивості товару і завойована прихильність клієнтів захищають фірму і від товарів-замінників.

Реалізація цієї стратегії вимагає, як правило, більш високих витрат. Проте успішна диференціація дозволяє компанії домогтись більшої рентабельності за рахунок того, що ринок готовий прийняти більш високу ціну (цінову премію бренду).

При веденні конкурентної боротьби з використанням цієї стратегії на ринку в першу чергу терплять фіаско фірми, що не здатні визначати потреби цільових ринків, оперативно реагувати на зміни в ринковому попиті, проводити ефективну політику маркетингових комунікацій, не мають необхідних навичок в області брендингу. Найважливішими здібностями, які повинна мати компанія, що приймає цю стратегію, є з генерування маркетингових ноу-хау, здійснення продуктових новацій [18].

Таблиця 4.16

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ні | Забирати існуючих у конкурентів. | Буде здійснено покращення існуючих методів, та як наслідок готової продукції (ІЧ об’єктивів) | Стратегія заняття конкурентної ніші. |

При визначенні базової стратегії конкурентної поведінки було обрано стратегію заняття конкурентної ніші. Тому що при прийнятті стратегії зайняття конкурентної ніші (інші назви – стратегія фахівця або нішера) компанія в якості цільового ринку вибирає один або декілька ринкових сегментів. Головна особливість – малий розмір сегментів/сегменту. Ця конкурентна стратегія являється похідною від такої базової стратегії компанії, як концентрація.

Ніша, для того, щоб вона була привабливою для компанії, повинна задовольняти таким умовам:

бути досить прибутковою, щоб робити доцільним процес виробництва і обслуговування;

залишатися стабільною упродовж тривалого проміжку часу;

має бути добре захищеною, мати високі вхідні бар’єри;

бути непривабливою для конкурентів;

відповідати цілям і ресурсам компанії, її специфічним можливостям.

Головне завдання для компаній, що вибирають стратегію нішера або фахівця, – це постійна турбота про підтримку і розвиток своєї конкурентної переваги, формування лояльності і прихильності споживачів, підтримка вхідних бар’єрів.

Таблиця 4.17

Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Висока точність | Стратегія диференціації | Використовувати нову якісну стендову апаратуру та впровадження нового методу для підвищення вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів | Точність, надійність, якість. |

Головною вимогою до товару цільовою аудиторії є висока точність, для забезпечення цього було обрано стратегію розвитку диференціації, а ключовими конкурентоспроможними позиціями власного стартап-проекту – використання нову якісну стендову апаратуру та впровадження власної методики підвищення МПФ ІЧ об’єктивів. Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту – точність, надійність та якість.

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Таблиця 4.18

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар/метод | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точне вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів | Точне вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів | Визначення найбільшого внеску в середньоквадратичну похибку вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів |
| 2 | Простота в керуванні | Доступність новим користувачам | Наявність інструкцій з усіма режимами та функціями стенду |
| 3 | Потреба клієнтів у дешевому/безкоштовному методу | Якісні інфрачервоні об’єктиви | Більш якісні ІЧ об’єктиви – більше споживачів. |

Кінець таблиці 4.18

Формування маркетингової концепції товару показала, що для підприємств у яких буде впроваджений даний стартап-проект буде задовольнятися потреба у точному вимірюванні МПФ ІЧ об’єктивів та у простоті керування методом, що дуже цікаво молодим підприємствам.  В свою чергу для кінцевого споживача впровадження даного проекту дасть йому більш якісні ІЧ об’єктиви.

Таблиця 4.19

Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Метод за задумом | Підвищення точного вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики | М/Нм | Вр/Тх /Тл/Е/Ор |
|  | 1. Фокусна відстань 2. Діаметр вхідного зіниці 3. Збільшення мікрооб'єктива 4. Мікробалометрична матриця з розміром пікселя | м м м м | 1200±15 мм 100 мм 20 крат 14х14мкм |
|  | Якість: галузевий стандарт на похибку вимірювань в ±5% |  |  |
|  | Пакування: коробки з картону, всередині коробок знаходяться частини вимірювального стенду, пустий простір заповнюється спеціальними наповнювачем. В коробці зверху находяться інструкції, рекомендації. В окремій коробці знаходяться всі необхідні кабелі, без наповнювачів, які змотані кільцями. |  |  |
|  | Марка: «ІЧ об’єктивиUA»Опіч А.В та КО , СТ 1376 |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу – не потребує особливих навичок |  |  |
|  | Після продажу – підтримка клієнтів |  |  |
| За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: Патенту на корисну модель, унікальності деяких деталей та комерційної таємниці. |  |  |  |

Опис трьох рівнів моделі товару показав, що основний задум даного стартап-проекту полягає у підвищенні вимірюванні модуляційної передавальної функції інфрачервоних об’єктивів, за допомогою стенду СТ1376, якість контролюється галузевим стандартом на похибку вимірювань в ±5%. Даний метод буде захищено від копіювання патентом на корисну модель, унікальністю деяких елементів та комерційною таємницею.

Таблиця 4.20

Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники | Рівень цін на товари-аналоги | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар/послугу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-20 тис $ | 20-25 тис. $ | 40-50 тис $ | 7-18 тис $ |

При визначенні меж встановлення ціни з’ясувалося, що рівень доходів цільової групи споживачів складає приблизно 40-50 тис. $, товари-замінники коштують – 10-20 тис. $, аналоги – 20-25 тис $, верхня та нижня межа встановлення ціни на товар складає 7-18 тис. $, що дає перевагу над товарами-замінниками та товарами-аналогами.

Таблиця 4.21

Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На сьогоднішній день споживачі купують продукт безпосередньо у науково-дослідницьких інститутах або ж розробляють власну продукцію | Встановлення контактів зі споживачами та їх підтримка. | Канал нульового рівня (виробник безпосередньо продає товару клієнту) | Збут продукції відбувається шляхом виставлення продукції на спеціальних виставках |

Таблиця 4.22

Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клієнти дізнаються про нові продукції з наукових публікацій та патентів, з сайту розробника, по рекомендаціях та наукових виставок | Конференції та виставки, Інтернет | SMM, контент-маркетинг | Представлення товару, його позиціювання з метою залучення клієнтів | «Точність та якість – запорука Вашого успіху!» |

Концепція маркетингових комунікацій показав, для того щоб популяризувати власну продукцію необхідно виступати з докладами на конференціях, публікувати науково-дослідницькі статті, показувати продукцію на виставках також необхідно мати власний сайт. Завданням рекламного повідомлення має стати представлення товару відповідній аудиторії (споживачам-підприємств).

4.6 Висновки

Виконавши загальний аналіз реалізації ідеї стартап-проекту з підвищенням точності вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів можна зробити загальні висновки.

Попит на продукцію (метод) надзвичайно великий, адже інфрачервоні об’єктиви використовуються у різних галузях, тому велика кількість підприємств, що виготовляють ІЧ об’єктиви необхідно точно знати їх характеристики. Після розрахунку, виробництва та юстування  ІЧ об’єктивів, їх необхідно атестувати на якість і саме на цій завершальній стадії виробництва, головній стадії, допоможе мій стартап-проект, який дозволяє підвищити точність вимірювання МПФ ІЧ об’єктивів, що допоможе зменшити брак, що в свою чергу задовольняє потребам споживачам-підприємств, які хочуть зменшити витрати на виготовлення ІЧ об’єктивів.

Конкуренція на ринку України в області військової техніки, медичного обладнання, авіаційного та космічного сегменту є досить великою, адже вже є монополісті в цій області. Специфіка цих всіх сфер потребує спеціальних дозволів та випробувань, але незважаючи на це, все рівно є фактори конкурентоспроможності, що робить можливим вихід на ринок, адже є потреба у підприємств, які виготовляють інфрачервоні об’єктиви для, починаючи від, аграріїв та закінчуючи авіаційними та космічними приладами.

В якості альтернативи впровадження проекту доцільно запропонувати (продавати) її конкурентам, адже точне вимірювання модуляційної передавальної функції інфрачервоних об’єктивів, як одна з найголовніших характеристик об’єктивів, за допомогою якою можна визначити якість об’єктива.

Подальша імплементація є доцільною, оскільки технології та проекти в інфрачервоній області надзвичайно популярні та продовжують розвиватися.

ВИСНОВКИ

1. Найбільш повно ОС характеризується ОПФ, а саме її МПФ та її аргументом ФПФ. Відповідно до завдання на магістерську дисертацію, в роботі було розглянуто фактори, що впливають на точність визначення модуляційної передавальної функції. МПФ характеризує здатність ОС відтворювати просторові частоти та дозволяє отримати інформацію про амплітудні зміни, внесені в ОС в просторово-частотний спектр зображення об’єкта. В математичному  представленні МПФ являє собою модуль ОПФ, отриманої шляхом перетворення Фур’є від ФРТ або ФРЛ, які фактично, є імпульсним відгуком ОС.

2. Установки з гармонічним аналізом оптичного сигналу потребують складної конструкції тест-об’єкта та багато часу для проведення вимірювання, тому не можуть бути рекомендованими для оперативного вимірювання МПФ. Установки з гармонійним аналізом електричного сигналу характеризуються складним вузлом джерела випромінювання, яке недоцільно використовувати при оцінці якості ІЧ-об’єктивів.

3. Коліматорний блок вимірювального стенда доцільно будувати на використанні децентрованої схеми з дзеркальним об’єктивом та джерелом випромінювання на основі моделі АЧТ, що використовує ефект Пельтьє.  Найбільш перспективною схемою вимірювального стенда є схема з неперіодичним тест-об’єктом та визначенням МПФ за допомогою Фур’є-перетворення.

4. Найбільшу похибку в коліматорному блоці вносить похибка вимірювання МПФ через похибку виготовлення параболічного дзеркала-коліматора, її абсолютне значення становить 0,00468 на ν=50мм-1, та 0,00542 на ν=100мм-1, менше впливає похибка  через нерівномірність засвічення вхідної зіниці об’єктиву коліматора, її абсолютне значення становить 0,00005 на ν=50мм-1, та 0,0047мм-1 на просторовій частоті 100мм-1. Похибка установки ширини щілини у фокальній площині коліматорного об’єктива та похибка збільшення системи коліматорний об’єктив – випробувальний об’єктив при перерахунку її впливу на значення розміру зображення ширини щілини в фокальній площині випробувального об’єктива впливають не суттєво і ними можна знехтувати.

5. Похибки фотоприймального блока доцільно  поділити на дві групи. Це нерівномірність чутливості пікселів мікроболометричної матриці. Методи корекції, що використовуються при цьому застосовують джерела  випромінювання з відомою температурою. Вони мають той недолік, що корекція неоднорідності чутливості виконується в окремих точках графіка залежності потоку ІЧ випромінювання від температури. При цьому не враховуються такий фактор як часова залежність чутливості пікселів матриці від температури. Крім того, не враховується температурна залежність коефіцієнта випромінювальної здатності матеріалів від температури. Фільтраційні і статистичні методи істотно ускладнюють алгоритм обробки сигналу з матричного фотоприймача. Вони засновані на сигналах сцени і вимагають великої кількості кадрів для подальшого аналізу.

Друга група похибок це похибки базування фотометричного блоку. Найбільший внесок серед цієї групи  вносить абсолютна похибка поздовжнього встановлення фотоприймального пристрою у площині зображення  проекційного мікрооб’єктива, яка складає 0,00919 на ν=50 мм-1, та 0,01168 на ν=100мм-1 та абсолютна похибка дискретизації через розміри пікселя у рядку матриці, яка складає 0,00201 на ν=50 мм-1, та 0,00804 на ν=100 мм-1. Похибка перпендикулярності щілини та рядка мікроболометричної матриці та похибка не перпендикулярності рядка мікроболометричної матриці до оптичної осі мікрооб’єктива впливають не суттєво.

6. Похибка базування випробувального об’єктива у вимірювальному стенді суттєво впливає на результат вимірювання МПФ. Найбільш шкідливим є можливе  пересування випробувального об’єктива в напрямку до матричного приймача. Допустимі значення похибок базування знаходяться в межах від 0,007 мм до 0,018 мм при зсуві випробувального об’єктива до фотоприймального пристрою, та від 0,005мм до 0,026мм при зсуві в протилежному напрямку.

7. 	Похибка вимірювання МПФ, через похибку виготовлення мікрооб’єктива фотоприймально пристрою не суттєва, нею можна знехтувати, чого не можна сказати про похибку вимірювання МПФ через похибку збільшення мікрооб’єктива фотоприймального пристрою відносне значення якої може становити 0,00289 на ν=50 мм-1, та 0,00495 на ν=100 мм-1.

8. Подальша імплементація є доцільною, оскільки технології та проекти в інфрачервоній області надзвичайно популярні та продовжують розвиватися.

Список використаної літератури

- Кирилловский В. К. Методы исследования и контроля качества оптических систем: учебное пособие [для студ. выс. учеб. завед.] /            В. К. Кирилловский, Т. В. Точилина. – СПб. : НИУ ИТМО, 2012. – 125с.

- Стендова апаратура для контролю якості інфрачервоних об’єктивів [Електронний ресурс] / С. В. Вдовиченко // Перша студентська науково-технічна конференція. – 2008. – С 114. Режим доступу до тез доповідей: http://pbf.kpi.ua/old/arch/scientific/stud_conf_2008.pdf

- Кирилловский В. К. Оптические измерения. Часть 6: В. К. Кирилловский Ле Зуй Таун. – СПб. : 2008. – 131 с.

- Кучеренко О. К. Юстування та випробування оптичних приладів / Олег Констянтинович Кучеренко. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. – 112 с.

- Креопалова Т. В. Оптические измерения / Креопалова Т. В., Лазарева Н. Л., Пуряев Д. Т.; Москва: Машиностроение, 1991. – 264 с.

- Опіч А. В. Проектирование коллиматора для тестирования тепловизионных приборов / Анатолій Вікторович Опіч. -  м. Київ, Збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», 17-18 квітня 2016р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ». – 2016. 180 с.

- Госсорг Ж. / Gilbert Gaussorgues; [пер. с франц. Н. Васильченко]. – Москва: Мир, 1988. – 416 с.

- Абсолютно чорне тіло [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Абсолютно_чорне_тіло

- Елемент Пельтьє [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Елемент_Пельтьє

- Паcпорт на контроллер модели абсолютно черного тела. [Електронний ресурс] / АЧТ-6И // С 8. – Режим доступу до паспорта: http://www.elir.ru/DOC/ACHT6.pdf

- Опіч А. В. Принципи побудови коліматора для випробування тепловізійних приладів // Анатолій Вікторович Опіч. – м. Киї, збірник тез доповідей X науково-практична конференція студентів та аспірантів. «Погляд у майбутнє приладобудування». 16-17 травня 2017р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ». – 2017. 125 с.

- Методы коррекции неоднородности чувствительности инфракрасных матричных приемников : (Міжнар. наук.-техн. журн.) [Електронний ресурс] / О. К. Кучеренко, А. В. Опіч // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. - №4. – С 192. – Режим доступу до журн. :		 http://fetronics.ho.com.ua/pdf/pdf_full/2017/vottp-2017-4.pdf

- Опіч А. В. Визначення вимог до точності базування інфрачервоних об’єктивів при вимірюванні модуляційної передавальної функції. // А. В. Опіч, О. К. Кучеренко. Збірник статей XI науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», 15-16 травня 2018р., м. Київ, ПБФ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Видавництво «Центр учбової літератури». – 2018. 562 с.

- Патент 116386 UA, МПК G02B 9/12 (2006.01) G02B 13/14 (2006.01) G02B 13/16 (2006.01) Інфрачервоний світлосильний трилінзовий об’єктив / Банделюк О. В., Гусєв А. Ю., Колобродов В. Г. ; заявник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – № u 201606546 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10, 2017 р.

- Патент 118054 UA, МПК G02B 13/14 (2006.01) Інфрачервоний об’єктив з термостабілізованою якістю зображення / Муравйов О. В., Романюк Т. А. ; заявники  Муравйов Олександр Володимирович, Романюк Тетяна Анатоліївна. – № u 201613027 ; заявл. 20.12.2016 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14, 2017 р.

- Патент 108282 UA, МПК G02B 9/14 (2006.01) G02B 13/14 (2006.01) Трилінзовий атермальний світлосильний об’єктив для інфрачервоного діапазону спектру / Тягур В. М., Лихоліт М. І., Варьонова Г.  Л. ; заявник  Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал». – № u 201308394 ; заявл. 04.07.2013 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 11, 2015 р.

- Шульман М.Я. Автоматическая фокусировка оптических систем /М.Я. Шульман – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1990. – 224с.

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

ДОДАТКИ

function varargout = my(varargin)

% Last Modified by GUIDE v2.5 09-Feb-2018 16:00:05

gui_Singleton = 1;

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...

'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...

'gui_OpeningFcn', @my_OpeningFcn, ...

'gui_OutputFcn',  @my_OutputFcn, ...

'gui_LayoutFcn',  [] , ...

'gui_Callback',   []);

if nargin && ischar(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

end

function my_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

% This function has no output args, see OutputFcn.

% hObject    handle to figure

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin   command line arguments to my (see VARARGIN)

% Choose default command line output for my

handles.output = hObject;

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes my wait for user response (see UIRESUME)

% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.

function varargout = my_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);

% hObject    handle to figure

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure

varargout{1} = handles.output;

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to edit1 (see GCBO)

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text

%str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double

x1=str2double(get(hObject,'String'))

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to edit1 (see GCBO)

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.

%See ISPC and COMPUTER.

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)

x2=str2double(get(hObject,'String'))

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)

x3=str2double(get(hObject,'String'))

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles)

x4=str2double(get(hObject,'String'))

function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles)

x5=str2double(get(hObject,'String'))

function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles)

x6=str2double(get(hObject,'String'))

function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles)

x7=str2double(get(hObject,'String'))

function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles)

x8=str2double(get(hObject,'String'));

function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles)

x9=str2double(get(hObject,'String'));

function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles)

x10=str2double(get(hObject,'String'));

function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles)

y1=str2double(get(hObject,'String'))

function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles)

y2=str2double(get(hObject,'String'))

function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit13_Callback(hObject, eventdata, handles)

y3=str2double(get(hObject,'String'))

function edit13_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit14_Callback(hObject, eventdata, handles)

y4=str2double(get(hObject,'String'))

function edit14_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit15_Callback(hObject, eventdata, handles)

y5=str2double(get(hObject,'String'))

function edit15_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit16_Callback(hObject, eventdata, handles)

y6=str2double(get(hObject,'String'))

function edit16_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit17_Callback(hObject, eventdata, handles)

y7=str2double(get(hObject,'String'))

function edit17_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit18_Callback(hObject, eventdata, handles)

y8=str2double(get(hObject,'String'))

function edit18_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit19_Callback(hObject, eventdata, handles)

y9=str2double(get(hObject,'String'))

function edit19_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit20_Callback(hObject, eventdata, handles)

y10=str2double(get(hObject,'String'))

function edit20_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit21_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit21_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit22_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit22_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit23_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit23_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit24_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit24_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit25_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit25_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit26_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit26_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit27_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit27_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit28_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit28_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit29_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit29_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit30_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit30_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit31_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit31_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit32_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit32_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit33_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit33_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit34_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit34_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit35_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit35_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit36_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit36_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit37_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit37_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit38_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit38_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit39_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit39_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit40_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit40_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

x1 = str2num(get(handles.edit1,'String'));

x2 = str2num(get(handles.edit2,'String'));

x3 = str2num(get(handles.edit3,'String'));

x4 = str2num(get(handles.edit4,'String'));

x5 = str2num(get(handles.edit5,'String'));

x6 = str2num(get(handles.edit6,'String'));

x7 = str2num(get(handles.edit7,'String'));

x8 = str2num(get(handles.edit8,'String'));

x9 = str2num(get(handles.edit9,'String'));

x10 = str2num(get(handles.edit10,'String'));

y1 = str2num(get(handles.edit11,'String'));

y2 = str2num(get(handles.edit12,'String'));

y3 = str2num(get(handles.edit13,'String'));

y4 = str2num(get(handles.edit14,'String'));

y5 = str2num(get(handles.edit15,'String'));

y6 = str2num(get(handles.edit16,'String'));

y7 = str2num(get(handles.edit17,'String'));

y8 = str2num(get(handles.edit18,'String'));

y9 = str2num(get(handles.edit19,'String'));

y10 = str2num(get(handles.edit20,'String'));

x = [x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10];

y = [y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10];

ySmooth = smooth(y)

xSmooth = x1 : 0.005 : x10

bar(x,y,1)

hold on;

% %plot(x,y)

ySmooth = pchip(x,y,xSmooth)

plot(handles.axes2,xSmooth,ySmooth,'r')

hold off;

set(handles.axes2,'XGrid', 'on');

set(handles.axes2,'YGrid', 'on');

xlim([-0.05 0.05])

ylim([0 1.1])

yy=y1+y2+y3+y4+y5+y6+y7+y8+y9+y10;

A=[];N=[];ch=30;

for n=0:1:ch

temp=sqrt((((y1*cos(2*pi*x1*n)+y2*cos(2*pi*x2*n)+y3*cos(2*pi*x3*n)+...

y4*cos(2*pi*x4*n)+y5*cos(2*pi*x5*n)+y6*cos(2*pi*x6*n)+...

y7*cos(2*pi*x7*n)+y8*cos(2*pi*x8*n)+y9*cos(2*pi*x9*n)+...

y10*cos(2*pi*x10*n))).^2)+((y1*sin(2*pi*x1*n)+y2*sin(2*pi*x2*n)+y3*sin(2*pi*x3*n)+...

y4*sin(2*pi*x4*n)+y5*sin(2*pi*x5*n)+y6*sin(2*pi*x6*n)+...

y7*sin(2*pi*x7*n)+y8*sin(2*pi*x8*n)+y9*sin(2*pi*x9*n)+...

y10*sin(2*pi*x10*n))).^2)/yy;

A=[A,temp];

N=[N,n];

end

plot(handles.axes1,N,A)

xlim(handles.axes1,[0 ch])

ylim(handles.axes1,[0 1])

set(handles.axes1,'XGrid', 'on');

set(handles.axes1,'YGrid', 'on');

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)

function uitable6_KeyPressFcn(hObject, eventdata, handles)

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)

yy = str2double(get(handles.edit11,'String'))+str2double(get(handles.edit12,'String'))+str2double(get(handles.edit13,'String'))...

+str2double(get(handles.edit14,'String'))+str2double(get(handles.edit15,'String'))+str2double(get(handles.edit16,'String'))...

+str2double(get(handles.edit17,'String'))+str2double(get(handles.edit18,'String'))+str2double(get(handles.edit19,'String'))...

+str2double(get(handles.edit20,'String'));

set(handles.edit45,'String',yy);

%A(x`)cos 2piNx`

%_________________________

%x`=x1          A(x`)

%x1=edit1       y1=edit11

%x2=edit2       y2=edit12

%x3=edit3       y3=edit13

%x4=edit4       y4=edit14

%x5=edit5       y5=edit15

%x6=edit6       y6=edit16

%x7=edit7       y7=edit17

%x8=edit8       y8=edit18

%x9=edit9       y9=edit19

%x10=edit10     y10=edit20

%_________________________

%A(x`)cos       A(x`)sin

%edit21=        edit31=

%edit22=        edit32=

%edit23=        edit33=

%edit24=        edit34=

%edit25=        edit35=

%edit26=        edit36=

%edit27=        edit37=

%edit28=        edit38=

%edit29=        edit39=

%edit30=        edit40=

%edit46         edit47=

%edit69 = N

%_______________start cos_______________

A1 = str2double(get(handles.edit11,'String'))...

*cos(2*pi*str2double(get(handles.edit69,'String'))...

*str2double(get(handles.edit1,'String')));

set(handles.edit21,'String',A1);

A2 = str2double(get(handles.edit12,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit2,'String')));

set(handles.edit22,'String',A2);

A3 = str2double(get(handles.edit13,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit3,'String')));

set(handles.edit23,'String',A3);

A4 = str2double(get(handles.edit14,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit4,'String')));

set(handles.edit24,'String',A4);

A5 = str2double(get(handles.edit15,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit5,'String')));

set(handles.edit25,'String',A5);

A6 = str2double(get(handles.edit16,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit6,'String')));

set(handles.edit26,'String',A6);

A7 = str2double(get(handles.edit17,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit7,'String')));

set(handles.edit27,'String',A7);

A8 = str2double(get(handles.edit18,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit8,'String')));

set(handles.edit28,'String',A8);

A9 = str2double(get(handles.edit19,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit9,'String')));

set(handles.edit29,'String',A9);

A10 = str2double(get(handles.edit20,'String'))*cos(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit10,'String')));

set(handles.edit30,'String',A10);

%_______________end cos_______________

%_______________start sin_____________

B1 = str2double(get(handles.edit11,'String'))...

*sin(2*pi*str2double(get(handles.edit69,'String'))...

*str2double(get(handles.edit1,'String')));

set(handles.edit31,'String',B1);

B2 = str2double(get(handles.edit12,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit2,'String')));

set(handles.edit32,'String',B2);

B3 = str2double(get(handles.edit13,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit3,'String')));

set(handles.edit33,'String',B3);

B4 = str2double(get(handles.edit14,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit4,'String')));

set(handles.edit34,'String',B4);

B5 = str2double(get(handles.edit15,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit5,'String')));

set(handles.edit35,'String',B5);

B6 = str2double(get(handles.edit16,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit6,'String')));

set(handles.edit36,'String',B6);

B7 = str2double(get(handles.edit17,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit7,'String')));

set(handles.edit37,'String',B7);

B8 = str2double(get(handles.edit18,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit8,'String')));

set(handles.edit38,'String',B8);

B9 = str2double(get(handles.edit19,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit9,'String')));

set(handles.edit39,'String',B9);

B10 = str2double(get(handles.edit20,'String'))*sin(2*pi...

*str2double(get(handles.edit69,'String'))*str2double(get(handles.edit10,'String')));

set(handles.edit40,'String',B10);

%_______________end sin_____________

AA = str2double(get(handles.edit21,'String'))+str2double(get(handles.edit22,'String'))+str2double(get(handles.edit23,'String'))...

+str2double(get(handles.edit24,'String'))+str2double(get(handles.edit25,'String'))+str2double(get(handles.edit26,'String'))...

+str2double(get(handles.edit27,'String'))+str2double(get(handles.edit28,'String'))+str2double(get(handles.edit29,'String'))...

+str2double(get(handles.edit30,'String'));

set(handles.edit46,'String',AA);

BB = str2double(get(handles.edit31,'String'))+str2double(get(handles.edit32,'String'))+str2double(get(handles.edit33,'String'))...

+str2double(get(handles.edit34,'String'))+str2double(get(handles.edit35,'String'))+str2double(get(handles.edit36,'String'))...

+str2double(get(handles.edit37,'String'))+str2double(get(handles.edit38,'String'))+str2double(get(handles.edit39,'String'))...

+str2double(get(handles.edit40,'String'));

set(handles.edit47,'String',BB);

function edit44_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit44_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit45_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to edit45 (see GCBO)

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit45 as text

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit45 as a double

%yy=str2num(get(hObject,'String'))

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function edit45_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to edit45 (see GCBO)

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.

%       See ISPC and COMPUTER.

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit46_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit46_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit47_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit47_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit48_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit48_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit49_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit49_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit50_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit50_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit51_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit51_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit52_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit52_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit53_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit53_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit54_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit54_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit55_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit55_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit57_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit57_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit58_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit58_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit59_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit59_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit60_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit60_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit61_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit61_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit62_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit62_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit63_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit63_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit65_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit65_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit66_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit66_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit67_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit67_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit68_Callback(hObject, eventdata, handles)

function edit68_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function edit69_Callback(hObject, eventdata, handles)

n=str2double(get(hObject,'String'));

function edit69_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))

set(hObject,'BackgroundColor','white');

end

function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to axes1 (see GCBO)

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes1

% --- Executes on mouse press over axes background.

function axes1_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles)

% hObject    handle to axes1 (see GCBO)

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --- Executes during object creation, after setting all properties.

function axes2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)