УДК 519.683

К.т.н., старший викладач Наливайчук М.В.,

магістрант Колесніков Є.О.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАСОБИ РОЗРАХУНКУ РИТМУ ДИХАННЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ ПУЛЬСОКСИМЕТРА

Abstract

Mykola V. Nalyvaichuk, senior lecturer; Kolesnikov Yevhenii, student

Methods for calculating respiratory rhythm based on pulse oximeter data

This paper concerns the task of fast detection of application-level DDoS attacks on webservers. Existing methods based on signal processing are reviewed and discussed. A modified approach involving the analysis of photoplethysmography (PPG) signal variations to estimate respiratory rate is proposed. Directions for further research and potential improvements in real-time respiratory monitoring based on pulse oximetry data are also suggested.

Вступ

Сьогодні, у зв’язку зі зростанням кількості пацієнтів із хронічними захворюваннями, зокрема дихальної системи, а також через пандемії, наприклад COVID-19, проблема моніторингу життєво важливих показників стала актуальною. Діджиталізація медичних послуг, що передбачає використання дистанційних технологій для моніторингу стану пацієнтів, набуває все більшого значення. Одним з таких показників є ритм дихання, який є важливим параметром для оцінки загального стану здоров’я та своєчасного виявлення респіраторних порушень.

Незважаючи на розвиток різних методів вимірювання ритму дихання, існує проблема точності та швидкості визначення цього параметру. Багато з існуючих підходів використовують складні обчислювальні моделі або спеціалізовані сенсори, що обмежує їх застосування у звичайній медичній практиці, особливо в умовах, де необхідна оперативність і низька вартість обладнання. Враховуючи це, існує потреба в розробці нових методів для точного і швидкого вимірювання ритму дихання за допомогою пульсоксиметрів, що є доступними для більшості пацієнтів і медичних установ. Автоматизоване визначення ритму дихання за допомогою пульсоксиметра має значний потенціал для зручного та неінвазивного моніторингу.

Постановка задачі

Метою даного дослідження є підвищення точності та швидкості розрахунку ритму дихання на основі даних пульсоксиметра шляхом розробки та реалізації алгоритму, який забезпечить стабільне вимірювання ритму дихання на портативних пристроях. Відповідно до поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі: оглянути існуючі методи розрахунку ритму дихання за допомогою пульсоксиметрії, запропонувати новий метод розрахунку ритму дихання з поліпшеною точністю і зниженою обчислювальною складністю, експериментально перевірити ефективність розробленого методу на різних типах даних і умовах вимірювання.

Термінологія

PPG (скор. від англ. photoplethysmography) – метод оптичного вимірювання об'ємних змін крові в тканинах. Зазвичай використовується для оцінки частоти серцевих скорочень і рівня насичення крові киснем, але також може містити інформацію про дихальні коливання.

Пульсоксиметр – це медичний пристрій, призначений для неінвазивного вимірювання рівня кисню в крові (сатурації) та частоти пульсу.

Джитер – небажані фазові та/або частотні випадкові спотворення під час передачі сигналу.

Аналіз існуючих підходів та алгоритмів

Алгоритми визначення ритму дихання за даними пульсоксиметра базуються на аналізі PPG-сигналу, який є результатом реєстрації змін, що виникають під час наповнення дрібних судин кров'ю залежно від фази кардіоциклу. Частоту дихання можна вимірювати за допомогою модуляції серцевого ритму залежно від кількості повітря в легенях, що створює "синусовий ритм" серцевих скорочень. Коли легені заповнені, барорецептори серця спричиняють більш часті серцеві скорочення з меншим ударним об’ємом. Зменшення ударного об’єму підвищує рівень постійної складової сигналу фотоплетизмограми. Зміна об'єму удару модулює амплітуду фотоплетизмографічного сигналу, тоді як зміна частоти серцевих скорочень спричиняє частотну модуляцію.

Огляд існуючих алгоритмів:

- Метод підрахунку піків. Цей підхід спирається на ідентифікацію піків періодичних сигналів, щоб оцінити частоту дихання. Однак цей метод стає проблематичним через джитер, спричинений нестабільною частотою серцевих скорочень, а також шум через фізичні зміни положення або рухи. Недоліки цього методу полягають у його чутливості до артефактів і його обмеженій точності за наявності значного базового шуму.

- Швидке перетворення Фур'є. Цей метод дозволяє перетворювати сигнал у частотну область для аналізу його компонент. Перевагою алгоритму є можливість оцінити частотний спектр та виділити частоту дихання серед інших сигналів. Проте, недоліком є те, що алгоритм може генерувати кілька потенційних піків частоти дихання, ускладнюючи вибір правильного піку без додаткової інформації. Це може потребувати знань про історію сигналу для правильного визначення головної частоти дихання.

- Перетворення вейвлетів. Цей метод дає можливість аналізувати сигнали як у часовій, так і у частотній області, дозволяючи краще виявляти дихальний ритм навіть за наявності шумів. Вейвлети добре працюють із нестаціонарними сигналами, що є перевагою для аналізу дихання, яке змінюється з часом. Недоліком може бути складність налаштування та обчислювальні витрати.

- Синхро-сжим. Це метод удосконалення перетворення вейвлетів, що підвищує роздільну здатність у частотній області та дозволяє більш точно виділити частоту дихання. Він ефективний для динамічних, нестаціонарних сигналів і допомагає зменшити неоднозначність вибору піку. Однак він також є обчислювально інтенсивним та потребує спеціалізованих налаштувань.

- Авторегресія. Цей метод використовує математичну модель для прогнозування поточного значення сигналу на основі його попередніх значень. Авторегресія допомагає зменшити вплив шумів і підвищує точність оцінки частоти дихання. Вона добре підходить для моделювання періодичних сигналів, але залежить від правильного вибору порядку моделі. Недоліком є складність налаштування та потреба у значному обсязі обчислень.

Пропонований метод

Запропонований метод для розрахунку ритму дихання базується на обробці сигналу від пульсоксиметра та аналізі нульових перетинів цього сигналу, що дозволяє визначати ритм дихання навіть за умов певних шумів. Алгоритм побудовано з урахуванням властивостей апаратних обмежень і обчислювальних вимог до часу реакції.

Кроки алгоритму:

- Попередня обробка сигналу. На першому етапі відбувається зчитування амплітуди систол та буферизація даних про частоту серцевих скорочень. Цей процес дозволяє відсіяти деякі шуми та зберігати дані у вигляді, зручному для подальшого аналізу.

- Перевірка кількості зразків. Алгоритм перевіряє наявність достатньої кількості зразків, що необхідні для надійного визначення ритму дихання. Якщо кількість зразків недостатня, алгоритм очікує накопичення необхідних даних перед продовженням обчислень.

- Визначення базової лінії та видалення дрейфу. Оскільки сигнал містить фонові збурення та дрейф, використовується базова лінія для вирівнювання сигналу. Для цього застосовуються різні фільтри, які дозволяють видалити низькочастотні компоненти та забезпечити стабільність нульових перетинів.

- Обчислення кількості нульових перетинів. Алгоритм розраховує кількість нульових перетинів сигналу, які використовуються для визначення частоти дихання. Нульові перетини є ефективним методом для оцінки частоти, оскільки вони менш чутливі до змін амплітуди сигналу.

- Адаптивне налаштування фільтрів. Зважаючи на різну тривалість циклів дихання, алгоритм використовує адаптивні фільтри з різною довжиною базових ліній. Це дозволяє налаштувати систему для визначення як повільного, так і швидкого дихання. Підбір фільтра здійснюється на основі коефіцієнта надійності, який розраховується за співвідношенням стабільності оцінок ритму та кількості змін знаку в базовій лінії.

- Згладжування результатів. Для зменшення зашумленості сигналу застосовується фільтр Калмана та змінний середній фільтр, які забезпечують стабільність вихідного результату. Дані згладжуються, що дозволяє отримати стабільне значення частоти дихання, яке менше піддається випадковим змінам.

Алгоритм чутливий до рухів користувача та різких змін частоти або амплітуди дихання, що може тимчасово знизити точність розрахунків. Відображення даних про ритм дихання стає доступним через 30 секунд після початку обчислень, а досягнення номінальної точності можливо через 40-50 секунд, коли доступна достатня кількість статистичних даних.

Загальна архітектура складається з таких етапів: накопичення, обробка, вибір та класифікація даних, адаптація фільтрів та розрахунок частоти дихання. Ключові методи включають збирання даних про частоту серцевих скорочень, нульові перетини та адаптивне налаштування фільтрів на основі коефіцієнта надійності.

Висновки

У даному дослідженні було розглянуто та реалізовано новий метод обчислення ритму дихання на основі даних пульсоксиметра. Запропонований алгоритм використовує нульові перетини та адаптивні фільтри для підвищення точності та стабільності обчислень ритму дихання в умовах реальних клінічних або побутових застосувань. Основна ідея полягала в тому, щоб розробити метод, який не залежить від складних обчислень, і може працювати на пристроях із обмеженими ресурсами, забезпечуючи швидке і надійне визначення ритму дихання.

Подальшого дослідження потребують такі питання: інтеграція додаткових статистичних параметрів для підвищення точності; розробка адаптивних фільтрів, які автоматично підлаштовуються під індивідуальні фізіологічні параметри користувача.

Література

- Chon KH, Dash S, Ju K. Estimation of respiratory rate from photoplethysmogram data using time-frequency spectral estimation. IEEE Trans Biomed Eng. 2009; 56:2054–2063.

- Foo JY, Wilson SJ. Estimation of breathing interval from the photoplethysmographic signals in children. Physiol Meas. 2005; 26:1049–1058.

- Leonard P, Beattie TF, Addison PS, Watson JN. Standard pulse oximeters can be used to monitor respiratory rate. Emerg Med J. 2003; 20:524–525.