Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені
ігоря сікорського»

Приладобудівний факультет                                   ь

(повна назва інституту/факультету)

Кафедра автоматизації експериментальних досліджень        ь

(повна назва кафедри)

«На правах рукопису»					«До захисту допущено»

УДК 629.324						   Завідувач кафедри

__________      Туз Ю.М.     т

(підпис)            (ініціали, прізвище)

“___”_____________2019 р.

Магістерська дисертація

зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка	к

(код та назва спеціальності)

на тему:       Автоматизована система бездемонтажної оцінки характеристик терморезистивних перетворювачів

Виконав (-ла): студент (-ка) ІI курсу, групи    ВА–81мп	т

(шифр групи)

Яценко Ольга Ігорівна                                    	    _________

(прізвище, ім’я, по батькові)	          (підпис)

Керівник         д.т.н., проф. Шевченко К.Л.                                          __________

(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище та ініціали)	          (підпис)

Консультант  Розробка стартап-проекту_д.е.н., доцент Бояринова К.О.  __________

(назва розділу)          (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)	          (підпис)

Рецензент  _____________________________________________	    __________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	          (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2019 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Факультет (інститут)                                   приладобудівний

(повна назва)

Кафедра автомаизації експериментальних досліджень

(повна назва)Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність (спеціалізація) 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Інформаційні вимірювальні технології та системи)

(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________  _____________

(підпис)            (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Яценко Ольги Ігорівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дисертації     Автоматизована система бездемонтажної оцінки характеристик терморезистивних перетворювачів

науковий керівник дисертації _______Шевченко К.Л., д.т.н., проф.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «__» __ 2019 р. № _____

2. Термін подання студентом дисертації  10 грудня 2019 р.

3. Об’єкт дослідження  процес вимірювання температури терморезистивними перетворювачами

4. Предмет дослідження підвищення точності вимірювання температури шляхом оцінки складових похибки без демонтажу перетворювача з об’єкту.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити

1) Розглянути існуючі методи бездемонтажної повірки датчиків.

2) Розробити алгоритм роботи методу повірки датчиків температури.

3) Розробити структурну схему, що реалізує запропонований метод

4) Провести експериментальні дослідження та оцінити результуючу похибку вимірювань при зміні характеристик терморезистора.

5) Розробити стартап-проект.

6. Орієнтовний перелік ілюстративного (графічного) матеріалу Класифікація методів вимірювання температури; аналіз методів бездемонтажної повірки; алгоритм запропонованого методу; структурна схема реалізації методу; порівняла оцінка результатів.

7. Орієнтовний перелік публікацій 1) Яценко О. І., Алексашин О. В. Бездемонтажна оцінка похибок терморезистивних перетворювачів;

2) Яценко О. І. Порівняльний аналіз методів та засобів повірки перетворювачів температури.

8. Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розробка стартап-проекту | Бояринова К.О. |  |  |

9. Дата видачі завдання

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розгляд існуючих методів | 01.09.2019 – 15.09.2019 |  |
| 2 | Розробка алгоритму | 16.09.2019 – 05.10.2019 |  |
| 3 | Опис методу застосування тестових впливів | 06.10.2019 – 26.10.2019 |  |
| 4 | Розробка структурної схеми | 27.10.2019 – 24.11.2019 |  |
| 5 | Розробка стартап-проекту | 25.11.2019 – 09.12.2019 |  |

Студент 	____________	     О.І. Яценко

(підпис)	(ініціали, прізвище)

Науковий керівник дисертації 	____________	    К.Л. Шевченко

(підпис)	(ініціали, прізвище

PEФEPАТ

Тема магістерської дисертації - “Автоматизована система бездемонтажної оцінки характеристик терморезистивних перетворювачів”.

Дисертація викладена на 70 сторінках машинописного тексту, ілюструється 12 рисунками та 22 таблицями, складається зі вступу, 4 розділів, висновку, переліку посилань з 20 найменувань.

Актуальність теми. Більшість засобів вимірювання температури, які використовуються у виробництві, не достатньо універсальні. Невідповідність температури вимогам приводить до значних похибок. Тож виникає необхідність розробити прилад вимірювання температури з високою точністю вимірювання.

Мета і задачі дослідження. На основі існуючих методів повірки, розробити спосіб та систему для бездемонтажної оцінки характеристик терморезистора. А також, дослідити можливість застосування такого методу на підприємствах.

Об’єкт дослідження. Процес вимірювання температури терморезистивними перетворювачами.

Предмет дослідження. Підвищення точності вимірювання температури шляхом оцінки складових похибки без демонтажу перетворювача з об’єкту.

Наукова новизна одержаних результатів. Завдяки розробленій системі, суттєво розширюється область використання тестового методу повірки. Використовується новий підхід для визначення складових похибки терморезистивного перетворювача.

Практичне значення одержаних результатів. Завдяки цьому дослідженню температурні датчики, на підприємствах, будуть повірятися швидше та точніше, можна буде дистанційно визначити коректність роботи датчика. А також з’являється можливість повірити датчик навіть якщо він розташований в недоступному для людини місці, або працює при високій температурі чи радіації.

Терморезистор, датчик, тестовий вплив, вимірювання, мікроконтролер, похибка, контроль.

ABSTRACT

Thesis topic: “The automated system of the dismantleless thermistor convectors characteristics evaluation”.

The dissertation is presented in 70 pages of typewritten text, is illustrated by 12 figures and 22 tables, consists of an introduction, 4 sections and conclusions.

Actuality. Most temperature measuring instruments used in manufacturing are not versatile enough. Temperature mismatching results in significant errors. Therefore, there is a need to develop a temperature measuring device with high measurement accuracy.

The purpose and objectives of the study. Based on existing calibration methods, develop a method and system for the non-destructive evaluation of thermistor characteristics. And also, to explore the possibility of applying this method in enterprises.

Object of study. The process of measuring temperature by thermistor converters.

Subject of study. Improve the accuracy of temperature measurement by estimating the error components without removing the inverter from the object.

Scientific novelty of the obtained results. Thanks to the developed system, the scope of testing test method is significantly expanding. A new approach is used to determine the components of the error of a thermistor converter.

The practical significance of the results obtained. Due to this research, temperature sensors at enterprises will be verified faster and more accurately, and it will be possible to remotely determine the correctness of the sensor operation. Also, it is possible to test the sensor, even if it is located out of the reach of humans or operating at high temperatures or radiation.

Thermistor, sensor, test impact, measurement, microcontroller, control.

ЗМIСТ

| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСТУП |  |  |  | 9 |
| 1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПОВІРКИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ |  |  |  |  |
|  | 1.1 Класифікація електричних датчиків температури |  |  | 11 |
|  | 1.2 Порівняння характеристик електричних датчиків температури |  |  | 13 |
|  | 1.3 Аналіз похибок вимірювання, що виникають при роботі з терморезистором |  |  | 16 |
|  | 1.4 Існуючі способи бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів температури та їх недоліки |  |  | 18 |
|  | Висновки до розділу |  |  |  |
| 2 АЛГОРИТМ РОБОТИ ПРИСТРОЮ ПОВІРКИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ |  |  |  |  |
|  | 2.1 Розробка алгоритму роботи пристрою для визначення похибки датчика 2.2 Спосіб визначення похибки датчика системи автоматичного регулювання параметрів технологічних процесів Висновки до розділу |  |  | 27 32 |
| 3 РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ БЕЗДЕМОНТАЖНОЇ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОРЕЗИСТИВНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 3.1 Структурна схема системи з МК 3.2 Характеристики датчика температури KTY 81 3.3 Аналіз мікроконтролера ATMEGA8 3.4 Розрахунок похибок Висновки до розділу |  |  |  | 40 42 43 51 |
| 4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ |  |  |  |  |
|  | 4.1 Опис ідеї проекту |  |  | 53 |
|  | 4.2 Технологічний аудит ідеї проекту |  |  | 56 |
|  | 4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту 4.4 Розробка ринкової стратегії |  |  | 58 65 |
|  | 4.5 Розробка маркетингової програми стартап-проекту |  |  | 68 |
|  | Висновки до розділу |  |  |  |
| ВИСНОВОК |  |  |  | 72 |
| ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТОК А ЛІСТИНГ ПРОГРАМИ |  |  |  | 73 |
|  |  | ДОДАТОК Б СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ |  |  |

ПEPEЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧEНЬ, СИМВОЛIВ, ОДИНИЦЬ, СКОPОЧEНЬ I ТEPМIНIВ

МК – мікроконтролер

АЦП – аналого-цифровий перетворювач

MUX – мультиплескор

ПК – персональний комп’ютер

ОП – операційний підсилювач

ДКН – джерело каліброваної напруги

ТД – температурний датчик

I/U – перетворювач струм-напруга

БЖ – блок живлення

ДН  - дільник напруги

ВСТУП

Існує багато різноманітних пристроїв для вимірювання температури, які використовуються на підприємствах в легкій та харчовій промисловості, а також в побуті. Тому дослідження температурних датчиків є дуже важливим, адже від цього залежить якість виготовлення продукції, пакування, зберігання. Відповідно встановленим нормам, будь-які датчики необхідно періодично повіряти, кожні 6 місяців. Але демонтаж датчика з об’єкту, порушує умови його роботи та може змінювати значення його похибки. А також, вивід об’єкту з експлуатації, на час повірки датчика або заміни датчика на резервний не завжди можливий і пов'язаний зі значними матеріальними затратами.

З часом, все більш автоматизовані методи та засоби контролю точності використовуються на виробництвах для зручності та ефективності. Тому, варто проаналізувати існуючі методи повірки, які розглядаються в даній роботі та визначити недоліки цих методів. А проаналізувавши основні недоліки існуючих методів необхідно знайти спосіб повірки, який буде з більшою точністю визначати похибки датчика. Таким чином, необхідно розробити новий метод та пристрій достатньо простий для реалізації в автоматичній системі регулювання параметрів, який допоможе підвищити точність та зручність визначення складових похибки датчика в процесі експлуатації.

Метою даного дослідження є розробка способу та системи для бездемонтажної оцінки характеристик терморезистора. А також, дослідження можливості застосування такого методу на підприємствах.

Об’єктом дослідження є процес вимірювання температури терморезистивними перетворювачами.

Предметом дослідження є підвищення точності вимірювання температури шляхом оцінки складових похибки без демонтажу перетворювача з об’єкту.

Наукова новизною даної магістерської дисертації є розробка системи, яка розширює область використання тестового методу повірки. А також використовується новий спосіб визначення складових похибки терморезистивного перетворювача.

Для того щоб розібратися з принципом роботи пристрою, який здійснює повірку датчика системи автоматичного регулювання параметрів технологічного процесу, необхідно розробити алгоритм роботи та структурну схему.

Завдяки даному дослідженню температурні датчики, на підприємствах, зможуть повірятися швидше та точніше. Також, можна буде дистанційно визначити характеристики датчика, в умовах коли терморезистор розташований в недоступному для людини місці, або працює при високій температурі чи радіації.

Основні положення і висновки дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на ХХ науково-технічній конференції студентів та молодих учених «Вимірювальна та обчислювальна техніка у технологічних процесах» та XV науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні».

- АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПОВІРКИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ

В наш час традиційним методом проведення перевірки датчика – в лабораторних умовах, базується на вилученні датчика, вимірюванні його характеристик і визначенні їх відповідності або невідповідності [1]. Демонтаж датчика з об’єкту, порушує умови його роботи та може змінювати значення його похибки. Тож метою дослідження була розробка методу підвищення точності температурних датчиків за рахунок дистанційного визначення похибок та її корекції. Представлене дослідження має цінність в тих випадках, коли терморезистор працює у недоступному для людини місці або через вплив радіації, температури або інших факторів, вилучити елемент для повірки неможливо.

Використання розглянутого методу допоможе не лише отримати дані з датчика але й скорегувати показники на відстані без демонтажу, а також виявити відхилення від допустимого значення похибки.

  - Класифікація електричних датчиків температури

На рисунку 1.1 наведена класифікація електронних датчиків температури, для обрання найбільш придатного до застосування.

Рис. 1.1 Класифікація електричних датчиків температури

До електричних датчиків відносять:

- Термоелектричні перетворювачі (термопара).

Термопара – спеціальний пристрій, який призначений для вимірювання температур. Використовуються термопари при температурах від 0 до 1800 градусів по Цельсію. Складається термопара з двох різнорідних провідників, які при контакті створюють термоелектрорушійну силу, в залежності від температури спаю. Отже, термопара перетворює значення контрольованої температури в ЕРС.

- Термометри опору (терморезистори).

Терморезистор – резистор, який виготовляється з напівпровідникових матеріалів. Основною характеристикою терморезистора є залежність електричного опору від температури. Терморезистори виготовляють з: напівпровідникових стрижнів, які мають різний питомий опір та виготовлені з різних матеріалів [2]. Терморезистор використовується для вимірювання та контролю температури, стабілізації напруги, вимірювання потужності та в інших випадках. Також терморезистори підрозділяються на провідникові і напівпровідникові [3].

- Діодні датчики температури.

В діодних датчиках температури є залежність між параметрами p-n переходу та температурою. Даний датчик застосовується для підвищення точності вимірювання температури і збільшення швидкодії. Кількість напівпровідникових  діодів залежить від кількості датчиків температури [4].

- Пірометри.

Пірометр, який ще часто називають інфрачервоним термометром, є приладом для дистанційного (безконтактного) вимірювання температури. Прилад дистанційно вимірює температури поверхонь в межах +100-250 градусів по Цельсію. Більшість пірометрів вимірюють температуру в інфрачервоному діапазоні. Пірометри можуть вимірювати температуру на відстані до тридцяти метрів [5].

Пірометри працюють за принципом вимірювання випромінюваної розігрітими тілами енергії, яка змінюється в залежності від температури цих тіл [6].

  - Порівняння характеристик електричних датчиків температури

Отже, проаналізуємо характеристики найбільш придатних датчиків температури та виявимо, який з датчиків є найзручнішим для даного методу.

Розглянемо переваги та недоліки термопар.

Температурні датчики на основі термопари поділяються за типом застосовуваних металів (Залізо-константанові, хромель-константанові, мідно-константанові, хромель-алюмелеві, ніхросил-нісилові, платинородій-платинові).

Від металу із якого виготовлена термопара залежать її основні характеристики:

Перевагами термопари є:

- Міцність і надійність конструкції.

- Простий процес виготовлення.

- Спай датчика можна заземлювати або з'єднувати з об'єктом вимірювання.

- Широкий інтервал експлуатаційних температур, що дозволяє вважати термоелектричні датчики найбільш високотемпературними з контактних видів. Великий температурний діапазон вимірювання: від 200 °C до 1800—2500 °C.

- Дешевизна (залежить від обраного металу, але найбільш розповсюдженими є  залізо та мідь)

Недоліками термопари є:

- Матеріал електродів реагує на хімічні речовини, і при поганій герметичності корпусу датчика, його робота залежить від атмосфери і агресивних середовищ;

- Градуювальна характеристика змінюється через корозію та появи термоелектричної неоднорідності;

- Якщо серйозні вимоги пред'являються до часу термічної інерції термодатчика, і потрібно заземлювати спай, то необхідно ізолювати перетворювач сигналу, щоб не було витоку струму в землю;

- Точність понад 1°C досягти буде важко, необхідно використовувати термометри опору;

- На показники впливає температура вільних кінців, на яку необхідно вносити поправку. У сучасних конструкціях вимірників на основі термопар використовується вимірювання температури блоку холодних спаїв за допомогою вбудованого термістора або напівпровідникового сенсора і автоматичне введення поправки;

- Ефект Пельтьє - в момент зняття показників, необхідно виключити проходження струму через термопару, так як струм, що проходить через неї, охолоджує гарячий спай і розігріває холодний;

- Виникнення термоелектричної неоднорідності в результаті різких перепадів температур, механічних напруг, корозії і хімічних процесів в провідниках призводить до зміни градуювальної характеристики і похибок до 5 К;

- На великій довжині термопарних і подовжувальних проводів для існуючих електромагнітних полів може виникати ефект «антени» [7].

Розглянемо основні параметри переваги та недоліки терморезисторів.

Основні параметри:

- ТКО - термічний коефіцієнт опору, дорівнює зміні опору ділянки кола при зміні температури на 1 градус. Якщо ТКС позитивний, то терморезистори називають позисторами (РТС-термістори). А якщо ТКС негативний, то термісторами (NТС-термістори). У позисторів при підвищенні температури підвищується і опір, а у термісторів все відбувається навпаки.

- Номінальний опір - це величина опору при 0 градусах.

- Діапазон роботи. Резистори ділять на низькотемпературні (менш 170К), середньотемпературні (від 170 до 510 К), високотемпературні (понад 570К).

- Потужність розсіювання. Це величина потужності, в межах якої терморезистор під час роботи забезпечує збереження заданих параметрів за технічними умовами [8].

Переваги та недоліки визначаються матеріалом з якого виготовлений терморезистор.

Перевагами терморезисторів є:

- Проста конструкція;

- Мають величезну кількість конструктивних виконань, різні (розміри, форми);

- Терморезистори, які виготовлені з платину, дозволяють витримувати широкий діапазон температур: мінус 200 – плюс 1200 градусів за Цельсієм,

- Мають високий Температурний коефіцієнт, стійкість до процесів окиснення і технологічність.

- Висока чутливість;

- Дешевші за термопари [9].

Недоліками терморезисторів є:

- Мала швидкодія;

- Додатковий нагрів від проходження робочого струму;

- нестабільність опору знімальних дротів, що підходять від вимірювальної схеми до перетворювача та інші.

- Відмінність характеристик терморезисторів, наприклад, розкид по опору ± 20% від номінального значення, робить важкою їх взаємну замінність [10].

Всі датчики температури на виробництві працюють за принципом перетворення температури в сигнал електричного струму, який можна передавати з великою швидкістю на далекі відстані. Будь-які величини можна перетворити в електричні сигнали, якщо перевести їх в цифровий код. Вони передаються з високою точністю, і обробляються обчислювальною технікою.

Проаналізувавши електричні датчики температури та порівнявши їх характеристики, було виявлено, що для даного методу найбільш придатним до застосування є електричний терморезистор. Він є дешевшим за інші датчики, має велику кількість конструктивних виконань, а також може досягати такої точності, якої термопара досягти не може.

  - Аналіз похибок вимірювання, що виникають при роботі з терморезистором

До похибки термометру опору входять похибки, що вносяться датчиком та електричним ланцюгом.

Методичні похибки, які є загальними для термометрів:

- Похибка через втрати від тепловипромінювання і теплопровідності.

- Похибка від неповного гальмування газового потоку.

- Динамічна похибка.

Для вимірювання різниці температур потрібно вибирати сучасні методи і точні засоби. Основними похибками терморезистору є:

- Вплив залишкових параметрів з’єднувальних ліній;

- Перегрів чутливих елементів вимірювальним струмом;

- Зміни значення вимірювального струму.

Для зменшення похибки вимірювання, терморезистори під’єднуються до вимірювального приладу, завдяки дво-, трьо- або чотирьох провідними лініями зв’язку.

Для зменшення похибок, що з’являються через невідповідність опору з’єднувальних провідників, використовують термоперетворювачі з декількома виводами і відповідне їх ввімкнення в мостове або компенсаційне коло [11]. Отже, можна зменшити похибку вимірювання різниці температур, використавши чотирипровідну схему підключення терморезисторів, можна уникнути впливу залишкових параметрів з’єднувальних ліній [12].

Існують ще такі похибки як:

- Похибка від споживання теплової енергії термоперетворювачем;

- Похибка від паразитного теплообміну між об’єктом дослідження та навколишнім середовищем;

- Динамічна похибка;

- Похибка, пов’язана з теплопередачею від об’єкту до термоперетворювача.

Для запобігання виникненню вище згаданих похибок необхідно:

- Виготовити найбільш придатний термоперетворювач, який буде забезпечувати найбільший контакт з об’єктом;

– 	Забезпечити додаткову теплоізоляція в таких місцях, де термометр виходить на поверхню;

–  	Щоб теплочутлива частина розташовувалась як можна ближче до його кінця;

– 	Зменшити коефіцієнт відображення, шляхом сріблення або золочення поверхні чутливого елементу;

- Виконувати умови вимірювання температури відповідним засобом [13].

  - Існуючі способи бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів температури та їх недоліки.

Відомо багато різноманітних способів повірки термоелектричних перетворювачів безпосередньо на контрольованому об’єкті без демонтажу і подальших лабораторних досліджень.

Варто порівняти існуючі методи та знайти найзручніший та найефективніший (з найменшою похибкою) метод вимірювання без демонтажу.

Розглянемо різні методи та пристрої, які використовували впродовж останніх років для повірки  термоелектричних перетворювачів без демонтажу. А також розглянемо їх недоліки та порівняємо їх ефективність від 80-тих років до сьогодення.

Наприклад, одним з перших запропонованих пристроїв для безмонтажної повірки термоелектричних перетворювачів був пристрій, що складається з комутатора, аналого-цифрового перетворювача, блока пам'яті, блока керування, який з'єднаний з індикатором, аналого-цифровим перетворювачем і комутатором. У цьому пристрої термоелектричний перетворювач має вбудований калібратор у вигляді зразкової речовини з відомою температурою плавлення, як правило, у ролі зразкової речовини застосовують чисті метали. Для використання калібратора необхідно температуру об'єкта, на якому встановлено термоелектричний перетворювач, довести до температури плавлення зразкової речовини.

Але недоліком даного пристрою є те, що на діючому об'єкті з заданим температурним режимом виконати даний метод складно.

Наступним був винайдений пристрій для бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів, який включає комутатор, аналого-цифровий перетворювач, блок обчислення, блоки пам'яті і керування, а також блок формування дозованих імпульсів і блок вторинних перетворювачів, включених між комутатором і аналого-цифровим перетворювачем, вхід якого з'єднаний з першим входом блока обчислення, а виходи з'єднані з індикатором і блоком формування дозованих імпульсів, що з'єднаний з комутатором.

Нагрівання робочого спаю термоелектричного перетворювача, що повіряється, дозованими імпульсами струму дозволяє проводити повірку термоелектричного перетворювача тільки на "холодному", тобто непрацюючому об'єкті. Але якщо робочий спай термоелектричного перетворювача нагрітий від об'єкта, то на тепловий потік, що йде від об'єкта, накладається Джоулеве тепло від імпульсу струму. Це не дозволяє безпосередньо порівнювати результати досліджень, що одержані на працюючому термоелектричному перетворювачі, з результатами, які раніше були зафіксовані при пусконалагоджувальних випробовуваннях нового термоелектричного перетворювача на холодному об'єкті.

Наступним було запропоновано спосіб бездемонтажної повірки термоелектричного перетворювача температури, при якому, повірюваний термоелектричний перетворювач на об'єкті з'єднують зустрічно-послідовно з однотипним термоелектричним перетворювачем, розміщеним в термостаті. Вирівнюють їх температури зміною температури термостата, пропускають імпульс струму через електроди перетворювачів і вимірюють приріст термоЕРС на контрольованому перетворювачі і на всьому послідовному ланцюгу. Похибку повірюваного термоелектричного перетворювача розраховують за формулою.

Однак, неминуча неідентичність характеристик двох, навіть однотипних перетворювачів, а також відмінності в умовах теплообміну додатково підігрітих перетворювачів на об'єкті і в термостаті не дозволяють достовірно оцінити похибку термоелектричного перетворювача на об'єкті.

Спосіб бездемонтажної повірки термоелектричного перетворювача температури також був розглянутий у роботі суть якої в тому, що покази термоелектричного термометра на відмітці шкали, що повіряється, порівнюють з дійсним значенням температури, яку задають, пропускаючи електричний струм через додатковий нагрівач, розміщений в зоні робочого спаю термоелектричного перетворювача. Після встановлення показу, що відповідає заданій температурі Т1 об'єкта за вторинним приладом термометра, виконують охолодження робочого спаю, пропускаючи через нього постійний струм, при цьому значення струму охолодження вибирають пропорційним струму нагрівача, реєструють усталений показ Т2 термометра, потім збільшують струм нагрівача і відповідно струм охолодження робочого спаю, реєструють усталений показ Т3 термометра, перестають пропускати постійний струм через робочий спай і реєструють усталений показ Т4 термометра, а шукану похибку DT визначають за формулою:

∆T=T1-T4-T1T4-T3-(T1-T2)*ПрI12λ

І1- струм нагрівача, що створює задану температуру Т1;

П - коефіцієнт Пельт'є для матеріалів, що створюють робочий спай;

р - коефіцієнт пропорційності між струмом нагрівача і постійним струмом охолодження робочого спаю;

λ - еквівалентна теплопровідність робочого спаю.

Але необхідність додаткового нагрівача на об'єкті, а також непостійність коефіцієнта Пельтьє, який входить в розрахункову формулу, обмежує можливість використання цього способу на більшості промислових об'єктів, де використовуються стандартні термопари без підігріву.

Наступний спосіб бездемонтажної повірки термоелектричного перетворювача температури здійснюється послідовним вимірюванням температури за вторинним приладом при зміні температури вільних кінців термоелектричного перетворювача на задану величину і змушеному охолодженні робочого кінця потоком повітря за допомогою компресора.

Але нелінійність реальних характеристик термоелектричних перетворювачів не дозволяє зміною температури вільних кінців на задану величину змінювати показання термометра на ту ж величину. Також охолодженням робочого кінця потоком повітря, температура якого непостійна, важко забезпечити постійність відносної зміни його температури при різних температурах робочого кінця. Тому точність повірки залишається невисокою.

Пізніше було розроблено пристрій для без демонтажної повірки термоелектричних перетворювачів, що включає джерело струму, перемикач, який під'єднаний до джерела струму, зразковий термоелектричний перетворювач, розміщений у регульованому задавачі температури, блок логічної обробки і ланцюг з двох послідовно з'єднаних резисторів, середня точка яких під'єднана до першого входу блока логічної обробки, до другого і третього входу якого під'єднана середня точка послідовно з'єднаних термоелектричних перетворювачів: зразкового і того, що повіряється, а його четвертий вхід з'єднаний з вільними кінцями порівнюваних термоелектричних перетворювачів.

Однак, наявність зразкового термоелектричного перетворювача, який розміщений в регульованому задавачі температури, не дозволяє вимірювати прирости термоЕРС термоелектричного перетворювача, що повіряється, в усталеному режимі через різні умови теплообміну робочих спаїв порівнюваних термоелектричних перетворювачів.

Інший спосіб бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів який складається з послідовно-зустрічного з'єднання термоелектричного перетворювача, що повіряється, і зразкового термоелектричного перетворювача, вирівнюванні їх температур додатковим нагріванням або охолодженням зразкового термоелектричного перетворювача, змін температури робочих спаїв обох термоелектричних перетворювачів шляхом одночасного пропускання через них імпульсів струму заданої тривалості і амплітуди, реєстрації різницевої термоЕРС у момент часу зразу ж після закінчення додаткового нагрівання. При короткочасному нагріванні і охолодженні робочих спаїв термоелектричних перетворювачів залежно від напряму струму, коли умови наближені до адіабатичних, нагрівання термоелектродів практично відсутнє. Тому виявити адитивну складову похибки, що викликається термоелектричною неоднорідністю термоелектродів і градієнтом температур, практично неможливо. Через різницю в умовах теплообміну зразкового термоелектричного перетворювача і того, що повіряється, достовір- ність повірки підвищується при зменшенні тривалості струмових імпульсів, але це призводить до зниження чутливості, тобто, і до збільшення визначення похибок термоелектричного перетворювача, що повіряється.

Недоліком даного способу є низька точність визначення похибок термоелектричних перетворювачів через необхідність вимірювання лінійно наростаючої термоЕРС робочих спаїв у момент закінчення імпульсу струму. Неминуча затримка у ввімкненні вимірювача термоЕРС викликає появу великих методичних похибок.

Серед сучасних способів та пристроїв для бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів відомо такий пристрій, який складається з двополюсного перемикача, нормуючого підсилювача, з'єднаного входами з одною парою виходів двополюсного перемикача, і аналого-цифрового перетворювача, під'єднаного входом до виходу нормуючого підсилювача. Крім того, відомий пристрій має секундомір, компресор, задачик витрат повітря, що під'єднаний з'єднувальними трубками до каналів фарфорової втулки термоелектричного перетворювача, а також цифровий міліамперметр і вольтметр, включені на виходах двополюсного перемикача.

Однак, короткочасне нагрівання і охолодження робочого кінця термоелектричного перетворювача у адіабатичному режимі не дозволяє виявити складову похибки від термоелектричної неоднорідності електродів і градієнта температур, що має місце. Крім того, потреба у компресорі і задавачі витрат повітря робить повірочний пристрій громіздким і обмежує можливості повірки будь-яких стандартних термоелектричних перетворювачів незалежно від їх конструкції. Тому точність бездемонтажної повірки термоелектричним перетворювачів відомими пристроями залишається низькою.

Більш детально зупинимося на двох останніх винаходах :

Спосіб бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів і пристрій для його здійснення реєструє значення термоЕРС, що відповідають різниці температур робочого спаю і вільних кінців термоелектричного перетворювача, який повіряється, зміні температури робочого спаю, реєстрації значень термоЕРС після зміни температури робочого спаю і визначення похибки термоелектричного перетворювача за формулою, який відрізняється тим, що після реєстрації значення термоЕРС E1" термоелектричного перетворювача температури об'єкта, який повіряється, робочий спай примусово охолоджують пропусканням постійного струму через електроди і робочий спай термоелектричного перетворювача протягом часу, більшого за потроєне значення теплової сталої термоелектричного перетворювача, реєструють усталене значення термоЕРС E2" , змінюють напрям пропускання постійного струму на протилежний і примусово нагрівають робочий спай відносно температури об'єкта протягом часу, більшого за потроєне значення теплової сталої термоелектричного перетворювача, реєструють усталене значення термоЕРС E2᾽᾽᾽, вимикають постійний струм, а значення похибки АГ визначають за формулою:

∆T=Tx'-E3"-E2"*E2᾽+E3᾽-2E1᾽2E3᾽-E2᾽*E2"+E3"-2E1"2*TH                                     (1.1)

де Tx'- температура об'єкта в процесі повірки, одержана за градуювальною характеристикою термоелектричного перетворювача, що повіряється або за вторинним приладом;

TH - початкова температура об'єкту при виконанні пусконалагоджувальних робіт на об'єкті; E1᾽, E2᾽ и E3᾽ - термоЕРС, зареєстровані в процесі пусконалагоджувальних робіт при початковій температурі об'єкта TH.

Пристрій для бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів, що складається з двополюсного перемикача, нормуючого підсилювача, з'єднаного входами з одною парою виходів двополюсного перемикача, і аналого-цифрового перетворювача, приєднаного входом до виходу нормуючого підсилювача, який відрізняється тим, що у нього введені штепсель втичного роз'єму, приєднаний до входу двополюсного перемикача, мікропроцесорний контролер, цифро-аналоговий перетворювач, цифровий індикатор і другий двополюсний перемикач, входи якого з'єднані з другою парою виходів першого двополюсного перемикача, перетворювач напруги в струм, виходи якого приєднані до протилежних виходів другого двополюсного перемикача, а вхід з'єднаний з виходом цифро-аналогового перетворювача, кодові входи якого під'єднані до першого виходу мікро- процесорного контролера, другий вихід якого з'єднаний із входом цифрового індикатора, третій і четвертий виходи його з'єднані з керуючими входами двополюсних перемикачів, вхід мікропроцесорного контролера під'єднаний до кодових виходів аналого-цифрового перетворювача.

Недоліком способу є: те що в результаті старіння і зносу робочого кінця і електродів термоелектричного перетворювача, а також зміни умов теплообміну робочого кінця з контрольованим об'єктом неминуче змінюються калібрувальні значення термоЕРС, отримані під час пусконаладних робіт на об'єкті. Це не дозволяє при тривалій роботі термоелектричного перетворювача на об'єкті за співвідношенням термоЕРС, отриманих в різний час, достовірно оцінювати похибку вимірювання температури [14].

Спосіб бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів температури  при якому вимірюють термоЕРС на його вільних кінцях, пропускають постійний струм через електроди і робочий кінець в напрямку, при якому він охолоджується, і визначають похибку термоелектричного перетворювача за формулою. Після охолодження робочого кінця поступово збільшують постійний струм, переривають його, вимірюють збільшену термоЕРС і доводять її до початкового значення збільшенням постійного струму, фіксують рівність термоЕРС при відсутності постійного струму, додатково вимірюють термоЕРС при протіканні постійного струму, а значення похибки термоелектричного перетворювачами ∆T визначають за формулою (1.2):

∆T=Tp-β(ET-E)βET-E-E*T0	                                        (1.2)

де Tp- температура робочого кінця термоелектричного перетворювача, що визначається за градуювальною характеристикою або за вторинним приладом;

ET і E - термоЕРС на вільних кінцях з протікаючим постійним струмом та без нього;

β - частковий коефіцієнт, що визначається при пусконаладних роботах на об'єкті;

T0 - температура вільних кінців термоелектричного перетворювача.

Спосіб бездемонтажної повірки термоелектричного перетворювача температури, при якому вимірюють термоЕРС на його вільних кінцях, від попередніх способів відрізняється тим, що після охолодження робочого кінця поступово збільшують постійний струм, переривають його, вимірюють збільшену термоЕРС і доводять її до початкового значення збільшенням постійного струму, фіксують рівність термоЕРС при відсутності постійного струму, додатково вимірюють термоЕРС при протіканні постійного струму, а значення похибки термоелектричного перетворювачами ∆T визначають за формулою (1.2).

Також даний спосіб відрізняється ще тим, що переривання постійного струму здійснюють періодично з частотою F, яку вибирають із умови (1.3):

10τД<F<13τn                                                      (1.3)

де τД - теплова постійна часу по теплоті Джоуля;

τn - теплова постійна часу по теплоті Пельтьє, а в півперіодах переривання і протікання постійного струму вимірюють середні значення імпульсів термоЕРС на вільних кінцях [15].

Висновки до pоздiлу:

Проведений аналіз існуючих методів показує, що відомі способи та пристрої мають ряд недоліків, серед яких:

- Старіння і знос робочих кінців і електродів термоелектричного перетворювача, а також зміни умов теплообміну робочого кінця з контрольованим об'єктом неминуче змінюються калібрувальні значення термоЕРС. Це не дозволяє при тривалій роботі термоелектричного перетворювача на об'єкті за співвідношенням термоЕРС, отриманих в різний час, достовірно оцінювати похибку вимірювання температури.

- Складність довести до температури плавлення зразкову речовину на об'єкті, на якому встановлено термоелектричний перетворювач.

- Якщо на об'єкті порівнюються два однотипні термоелектричні перетворювачі, які з’єднані зустрічно-послідовно, то є неминуча неідентичність характеристик двох, навіть однотипних перетворювачів, а також відмінності в умовах теплообміну додатково підігрітих перетворювачів на об'єкті і в термостаті не дозволяють достовірно оцінити похибку термоелектричного перетворювача на об'єкті.

- Деякі способи мають низьку точність визначення похибок термоелектричних перетворювачів через необхідність вимірювання наростаючої термоЕРС робочих спаїв. Неминуча затримка у ввімкненні вимірювача термоЕРС викликає появу великих методичних похибок [16].

Через ряд недоліків, точність бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів відомими пристроями залишається низькою.

Частково, дані недоліки вирішуються у роботах: [15] та [16], але є необхідність  у поліпшенні методу, що зменшить вплив різноманітних факторів та збільшить точність визначення похибок.

Таким чином, необхідно запропоновати метод та пристрій достатньо простий для реалізації в автоматичній системі регулювання параметрів, підвищити точність та надійність визначення похибок, датчиків в процесі експлуатації.

- АЛГОРИТМ РОБОТИ ПРИСТРОЮ ПОВІРКИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ

Для датчиків технічних параметрів необхідно періодично проводити повірку, для того щоб виявити фактичне значення похибки. Завдяки проведенню повірки приймається рішення про подальше застосування датчика або його заміну на об’єкті. В першому розділі магістерської роботи детально розглядалося існуючі методи бездемонтажної повірки, але на практиці, зазвичай, застосовується спосіб повірки в лабораторних умовах [17] оснований на вилучені, демонтажі та повірці датчиків та елементів вимірювального каналу. Після проведення повірки датчика в лабораторії, датчик заміняється або повірений датчик знову вводиться в об’єкт. Але демонтаж датчика з об’єкту, порушує умови роботи датчика та може створювати додаткову похибку, а також, демонтувати датчик не завжди можливо. Адже в деяких випадках, на деяких об’єктах, датчики розташовані таким чином, що дістатися до них важко. На заваді може стати не тільки не зручне розташування датчика але й умови навколишнього середовища (наприклад: висока температура, близько 100°С, або радіація), при яких без спеціального одягу та обладнання неможливо демонтувати датчик.

2.1 Розробка алгоритму роботи пристрою для визначення похибки датчика.

Для початку, розроблюємо структурну схему системи бездемонтажної повірки датчика. Структурна схема зображена на рисунку 2.1:

Рисунок 2.1 – Структурна схема

До складу структурної схеми входять:

1 –  регульований об’єкт;

2 –  датчик;

3 –  суматор;

4 –  джерело;

5 –  ключ;

6 –  дільник напруги;

7 –  другий ключ;

8 –  блок порівняння;

9 –  задатчик;

10 – регулятор;

11 – виконавчий механізм;

12 – регулюючий орган;

13 – покажчик;

14 – вимірювач;

15 – інтенсивність енергетичного потоку;

Для того щоб розібратися з принципом роботи даного пристрою, який визначає похибку датчика системи автоматичного регулювання параметрів технологічного процесу, було розроблено алгоритм роботи, який зображений на рисунку (2.2):

Рис.2.1 – алгоритм роботи пристрою для визначення похибки датчика

Встановлюємо значення сигналу y0 з джерела постійної напруги (задатчика) з урахуванням чутливості S датчика. Тобто встановлюється необхідне значення регулюючого технологічного параметра х1=y0/S. Вводимо в контролер сигнал з датчика та безпосередньо в мікроконтролері порівнюємо сигнали. МК виконує функцію компаратора та порівнює сигнал з датчика та сигнал з задатчика y0.

Якщо сигнали не рівні то:

- Формується сигнал неузгодженості ε, який впливає на регулятор;

- На регуляторі формується керуючий сигнал для виконавчого механізму;

- Під дією керуючого сигналу змінюється положення β регулюючого органа.

- Регулюючий орган змінює інтенсивність А матеріального або енергетичного потоку, завдяки чому змінює температуру на регульованому об’єкті.

- Покажчиком запам’ятовується положення β1 регулюючого органу, а вимірювачем фіксується інтенсивність А матеріального або енергетичного потоку;

- Після зміни показників сигнали знову порівнюються на компараторі.

Після того як отримані сигнали зрівнялися, запам’ятовується положення регулюючого органу β1. Програмно на МК замикається ключ, який з’єднує джерело каліброваного сигналу з суматором, який сумує сигнали з датчика та джерела каліброваного сигналу. В джерелі каліброваного сигналу формується сигнал Z0 величина якого відповідає умові (2.11). Отже, на один з входів суматора поступає калібрований сигнал на другий вхід сигнал з датчика. В результаті сумування, порушується рівність при порівнянні сигналів. Виниклий сигнал неузгодженості через регулятор та виконавчий механізм змінює положення регулюючого органу тим самим значення регулюючого параметру до величини х2. В новому встановленому режимі покажчик змінюється положення на β2.

Після того як сигнали з задатчика та з датчика знову рівні, програмно на МК розмикаються ключі, які під’єднували джерело каліброваного сигналу та комутували дільник напруги. Дільником напруги встановлюємо каліброване ослаблення K0<1 у відповідності з умовою (2.11). В результаті, знову порушується рівність сигналів на компараторі. Під дією сигналу неузгодження знову змінюється положення регулюючого органу і регулюючий параметр набуває значення х3. По показнику вимірюється третє положення β3 регулюючого органу.

Отже, відомими є:

- Положення регулюючого органу β1,β2,β3;

- Інтенсивність потоку А;

- Значення каліброваного сигналу Z0;

- Коефіцієнта ослаблення K0;

- Завдання регулятору y0.

Тож обчислюємо складові похибки по формулі (2.17) та (2.29) вираховують поточне значення мультиплікативної та адитивної складової похибки датчика.

Калібрування значень електричного сигналу Z0 та коефіцієнт ослаблення K0 мають бути задані з високою точністю. Їх похибка має складати  не більше сотих відсотка.

2.2 Спосіб визначення похибки датчика системи автоматичного регулювання параметрів технологічних процесів.

В автоматизованих системах керування застосовують спеціальні методи автоматизованого контролю [18]. Дані методи полягають у тому, що через заданий інтервал часу на вхід вимірювального каналу подається зразковий сигнал який порівнюється з номінальним значенням. Якщо отримані значення перевищують допустиму похибку датчика, то автоматично подається сигнал невідповідності. Після отримання сигналу невідповідності датчик замінюється.

Даний способів повірки датчиків автоматичних систем регулювання параметрів технологічних процесів [19] полягає в тому, що в регульованому об’єкті встановлюються значення технологічного параметру. Декілька разів, певним чином, змінюється вимірюваний параметр технологічного процесу та декілька разів, вимірюється вихідний сигнал датчика. Після кожного вимірювання значення вихідного сигналу визначається похибка датчика.

Отже, знаходження значення похибки перетворення датчика, відбувається наступним чином:

- На вхід датчика подаються тестові впливи (використовуються калібровані величини).

- Вираховується дійсне значення вимірювальної величини або похибки перетворення датчика, обумовлені зміною чутливості та дрейфом нуля датчика в процесі його експлуатації.

Розширюємо область використання тестового методу повірки застосовуючи адитивний та мультиплікативний тести.

Адитивний тест – полягає у збільшені вхідного неелектричного впливу на датчик на точно відому величину.

Мультиплікативний тест – полягає у послаблені вхідної неелектричної величини в точно задане число раз.

Точність таких каліброваних впливів на більшість технологічних параметрів дуже низька. Відносна похибка неелектричної величини не менше 5-10%. Тож, необхідно підвищити точності визначення поточних похибок датчиків технологічних параметрів, без демонтажу з регульованого об’єкту.

Мультиплікативна складова похибки датчика визначається із співвідношення (2.1):

γ=β1,(1-β2,β1,)∙А,β11-β2β1∙А- 1	                                 	(2.1)

Адитивна складова похибки визначаємо з співвідношення (2.2):

δ=(К0∙β3β1-1)∙γ0(1-К0)∙S		                               	(2.2)

де β1,,β2,β3,− положення регулюючого органу;

А, − інтенсивність вхідного потоку в процесі калібрування;

γ0 − вихідний сигнал;

S – номінальна чутливість датчика;

Далі, відповідно алгоритму роботи пристрою, який представлено вище,  розглянемо послідовність визначення адитивної  та мультиплікативної складових датчика.

Регулюючий параметр х технологічного процесу, перетворимо в електричний сигнал у (2.3):

у=S1+γ(х+δ)	                               	(2.3)

де S – номінальна чутливість датчика (S=dydx) яка отримана при його градуюванні;

γ=∆SS – відносна мультиплікативна складова похибки датчика;

δ=∆х0  –  абсолютна адитивна складова похибки  датчика;

В результаті порівняння вихідного сигналу датчика з сигналом задатчика у0 утворюється сигнал розбіжності ε (2.4):

ε=у-у0=S1+γх+δ-у0;                               (2.4)

Сигнал розбіжності ε впливає на вхід регулятора, який формулу керуючий сигнал α, функціонально залежний від розбіжності (2.5):

α=F[ε(t)];		                   	       	  (2.5)

Керуючий сигнал впливає на виконавчий механізм, що змінює положення    регулюючого органу β. В результаті збільшується або зменшуються регулюючий вплив.

Технологічний параметр визначається значенням регулюючого впливу у відповідності з статичними характеристиками об’єкта (2.6):

х=Fβ,A; 		                    		  (2.6)

де А – інтенсивність потоку енергії на регульованому об’єкті.

Регульований параметра х залежить від положення регулюючого органа β та інтенсивності потоку А.  Ця залежність є нелінійна. Замінюємо степеневий поліном лінійною залежністю для приросту регулюючого параметру ∆х  (2.7):

∆х=с∆β А;			            	  (2.7)

де ∆β – контрольована зміна положення регулюючого органа, яке в процесі реалізації змінюється в невеликих межах ∆β≪β;

с – константа, що залежить від конструкції об’єкта;

Вихідний сигнал датчика врівноважується сигналом задатчика у=у0. Враховується відношення (2.3):

у0=S1+γ1х1+δ1;	                       	  (2.8)

де х1=сβ1А1 – дійсне значення регульованого параметра;

β1 та A1 – поточне значення положення регулюючого органу на об’єкту та поточне значення інтенсивності енергетичного потоку;

γ1 та δ1 – є адитивною та мультиплікативною складовими похибки датчика при х=х1.

Для знаходження мультиплікативної γ та адитивної δ складової похибки датчика необхідно до вихідного сигналу датчика у=у1 додати калібрований сигнал Z0, який перевищуючий поріг чутливості датчика ∆х0 не більше ніж на1-2% від вихідного сигналу датчика. Тобто вводимо адитивний тест (2.9):

S∆х0<Z0<0,01…0,02y0; 	                       (2.9)

Через розбіжность нового сигналу у2 і заданого у0 виникає керуючий сигнал, що змінює положення регулюючого органа до положення β2. Вимірюючи регулюючий параметру х, отримуємо (2.10):

у0=у2+Z0=S1+γ2х2+δ2+Z0;                  (2.10)

де х2 – друге значення регульовано параметра при Z0≠0;

γ2 та δ2 – складові похибки датчика при  х=х2;

При малих вимірюваннях регульованого параметра маємо співвідношення (2.11):

х2=сβ2А2; 				     (2.11)

де  β2 та A2 – поточне значення положення регулюючого органу на об’єкту та поточне значення інтенсивності енергетичного потоку;

Вводимо мультиплікативний тест. При цьому програмно відключаємо джерело каліброваного сигналу, тобто знову Z0=0 , а також за допомогою дільника напруги послаблюємо вихідний сигнал з датчика в певне число разів – К0, близько але не рівно одиниці. Аналогічно умові (2.12):

S∆х0<1-К0у0< /0,01…0,02/у0.                           (2.12)

Через розбіжность нового сигналу у3 і заданого у0 виникає керуючий сигнал, що змінює положення регулюючого органа до положення β3. Вимірюючи регулюючий параметру х, отримуємо (2.13):

у0=у3=К0S1+γ3х3+δ3,                              (2.13)

де х3=сβ3А3 –   поточне значення положення регулюючого органу β3 на об’єкту та поточне значення інтенсивності енергетичного потоку А3;

γ3та δ3 – складові похибки датчиків при  х=х3.

Зміна регульованого параметру не перевищує 1-2% від завдання. В формулі (2.14) та (2.15) виражаємо значення х2 та  х3 через початкове значення  х1. Якщо інтенсивність вхідного потоку в процесі трьох вимірів не змінюється (А1=А2=А3=А), що мають місце в більшості випадків. Тож регульовані параметри (2.14), та (2.15):

х2=х1-∆х1=х1-с(β1-β2)А;                                   (2.14)

х3=х1+∆х2=β3/β1∙х1;                                          (2.15)

В виразах (2.14) та (2.15) значення параметрів х2 та х3 визначаються контролюючими величинами β и А. Тому в рівняннях (2.10) та (2.12) заміняємо змінні х2 та х3 відповідним їх значенням з (2.14) та (2.15).

Тоді рівняння (2.8),(2.10) і (2.13) матимуть вигляд:

S1+γ1x1+δ1=y0;                                           (2.16)

S1+γ2x1-cβ1-β2А+δ2+z0=y0;                           (2.17)

K0S1+γ3(β3/β1∙х1+δ3)= y0 .              	            	 (2.18)

Рівняння (2.16), (2.17) та (2.18) відображують роботу датчика в межах робочої точки x=x1±∆x1.2,  задається сигналом у0 задатчика. Враховуючи, що:

∆x1.2≪x, можна рахувати складові похибки датчика при трьох однакових, близьких положеннях регулюючого органу γ1=γ2=γ3=γ та δ1=δ2=δ3=δ. Тоді рівняння (2.16), (2.17) та (2.18) матимуть вигляд:

S1+γx1+δ=y0;   		                   (2.19)

S1+γx1-cβ1-β2А+δ+z0=y0;                       (2.20)

K0S1+γ(β3/β1∙х1+δ)= y0 .    	                    	(2.21)

Складемо рівняння з (2.19) та (2.20), а також з рівняння (2.19) та (2.21):

S1+γx1= S1+γx1-cβ1-β2А+z0;		       (2.22)

x1+δ=K0(β3/β1x1+δ).		                     (2.23)

З рівняння (2.22) отримуємо мультиплікативну складової γ похибки:

γ=z0SCβ1-β2A-1 		                  	 (2.24)

з рівняння (2.23) отримує значення адитивної складової  δ похибки:

δ=K0β3/β1-11-K0 x1	            			 (2.25)

Виходячи з рівняння (2.24) константу С можна визначити, коли:

- параметри датчика мають нормальне значення;

- мультиплікативна складова похибки γ відсутня або відома в результаті повірки.

Якщо у виразу (2.24)  γ=0  то , отримаємо:

с=z0S(β1,-β2,)A,	       		            	 (2.26)

де β1, та β2, – положення регулюючого органу;

A, – інтенсивність вхідного потоку в процесі калібрування.

Якщо врахувати значення константи С, то з виразу (2.26) можна отримати значення мультиплікативної складової похибки:

γ=β1,(1-β2,/β1,)A,β1(1-β2/β1)А-1                                            (2.27)

де  β1 , β2 та А – контрольовані вхідні параметри.

З рівняння (2.23) можна отримати значення адитивної складової похибки:

δ= K0β3/β1-11-K0х1			                         (2.28)

У виразі (2.28) дійсне значення х1, яке нам невідоме, можна замінити іншим близьким до нього значенням з градуйованої характеристики датчика:

х1,=y0/S

Враховуючи це значення адитивної складової похибки (2.28) будемо визначати:

δ,= (K0β3/β1-1)γa1-K0S			                         (2.29)

Заміна дійсного значення регульованого параметра х на близьке до нього значення х, , впливає на появу методичної похибки у визначені адитивної похибки.

Дійсне значення регульованого параметра х, визначимо з виразу (2.19):

х1=у0S(1+γ)-δ=х,(11+γ-δSy0)                               (2.30)

Більш точне значення адитивної складової похибки за виразом (2.29) виглядатиме наступним чином:

δ,= K0β3β1-11-K0х1,(11+у-δSy0)                                     (2.31)

Відносна складова оцінки адитивної похибки визначається наступним чином:

ηδ=δ,-δδω0[%] 					 (2.32)

Якщо підставити у вираз (2.32) значення, які отримані з рівнянь (2.29) та (2.31), то отримаємо:

ηδ=γy0+δS(1+γ)y0-δS(1+γ)                                            (2.33)

Та якщо врахувати, що y0≫δS(1+γ) то друга складова буде дуже маленькою і її можна не враховувати:

ηδ=δS(1+γ)y0					 (2.34)

Висновки до розділу:

Детально розглянувши алгоритм роботи системи для повірки датчика на об’єкті та спосіб знаходження точнішої похибки при застосуванні адитивного та мультиплікативного тестових впливів [20], можна зробити певні висновки:

- Чим менша мультиплікативна складова похибки датчика γ, тим менша і відносна похибка адитивної складової похибки;

- При встановленні датчика на технологічний об’єкт початкові похибки не перевищують 0,2-0,5%, але в процесі експлуатації ці похибки можуть вирости до декількох відсотків;

- Не жорсткими є вимоги до точності показників регулюючого органу та до точності вимірювання інтенсивності потоку.

- Даний спосіб суттєво розширює область використання тестового методу повірки на датчики технологічних параметрів, та сприяє підвищенню точності періодичної повірки датчиків [21].

Таким чином, запропонований спосіб дає значний економічний ефект за рахунок підвищення точності визначення похибок датчиків.

Інформація про поточне значення адитивної та мультиплікативної складових похибки датчика, дозволяє продовжити термін використання датчиків.

Але недоліком способу та пристрою є саме складність створення тестових впливів (каліброваного адитивного та мультиплікативного впливу) на вхід датчика, коли вимірювальна величина не є електричною, наприклад, температура, тиск і т.д.

3. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ БЕЗДЕМОНТАЖНОЇ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОРЕЗИСТИВНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

3.1 Структурна схема системи з МК

В ході аналізу існуючих технічних рішень та розробки алгоритму роботи системи, було спроектовано узагальнену структурну схему вимірювальної системи, представлено на рис. 3.1

∩

#

МК

Atmega8

МК

Atmega8

G_

PB0

М

Х

N

U

=

PC0

G_

ТД

KTY81

PD0

U

I

БЖ

Рисунок. 3.1 Структурна схема системи

Умовні позначення на структурній схемі:

- G_ – джерело каліброваної напруги

- U/N – дільник напруги

- G_  – задатчик

- ТД – температурний датчик

- I/U – перетворювач струм-напруга

- МК – мікроконтролер

- МХ – мультиплексор

- ∩/# (АЦП) – аналогово-цифровий перетворювач

- =  – блок порівняння

- БЖ – блок живлення

Було спроектовано узагальнену структурну схему вимірювальної системи в програмі Proteus, представлено на рис. 3.2

Рисунок. 3.2 Структурна схема системи в програмі Proteus

3.2 Характеристики датчика температури KTY

Серія KTY81 це кремнієві терморезистори. Датчики змінюють свій опір залежно від температури.

У цього терморезистора тільки один істотний недолік - невисока точність вимірювання і нелінійність характеристики.

Нелінійність:

± 3,5 ° C в діапазоні до + 100 ° C і

± 8,5 ° C в діапазоні до + 150 ° C.

Нелінійність характеристики легко виправляється програмою мікроконтролера.

На рисунку 3.3 зображено терморезистор серія KTY81:

Рис.3.3 – терморезистор серія KTY81.

Якщо така похибка вимірювання допустима, то термодатчики KTY81 мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з інтегральними датчиками температури:

- Широкий діапазон вимірюваних температур -55 ... +150 ° C.

- Підключаються двох провідний лінією зв'язку.

- Висока стійкість перед перешкодами, за рахунок двох провідний, симетричною для перешкод, лінії зв'язку.

- Досить високий опір (1000 Ом і 2000 Ом) дозволяє знехтувати опором проводів зв'язку, тобто знову ж таки можна використовувати двох дротову лінію.

- Можливість шунтування термодатчика конденсатором великої ємності, для фільтрації перешкод.

На рисунку 3.4 зображено фрагмент схеми з терморезистором (датчиком), який має підключатися до МК:

Рисунок 3.4 фрагмент схеми з датчиком

3.3 Аналіз мікроконтролера ATMEGA8

Існує величезна кількість типів МК, які відрізняються архітектурою процесорного модуля, розміром і типом вбудованої пам’яті, а також типом корпусу та набором периферійних пристроїв.

Серед різноманіття мікроконтролерів було обрано універсальний мікроконтролер ATMEGA8. Даний МК зображений на рис.3.5

Рисунок 3.5 мікроконтролер ATMEGA8

Критеріями для вибору даного МК  були:

- Доступність;

- Низька вартість;

- Безкоштовне програмне забезпечення;

- Наявність детальної технічної документації;

- Наявність великої кількості літератури та достатньої кількості прикладів по даному типу МК.

На рис.3.6 зображена блок-схема ATMEGA8:

Рисунок 3.6 Блок-схема ATMEGA8

Мікроконтролер ATMEGA8 виконаний по технології CMOS, є 8 – розрядний, оснований на AVR-архітектурі RISC. ATMEGA8 досягає продуктивності 1 MIPS на МГц, дозволяє досягати оптимального співвідношення продуктивності до спожитої енергії.  Схематичне зображення МК-ATMEGA8 на рис.3.7:

Pin Configuration:

Рисунок 3.7 розташування портів МК-ATMEGA8

Нижче представлені технічні параметри ATMEGA8 взяті з datasheet-ATmega8.

Технічні параметри:

• Пам'ять для програм складає 8 Кб з можливістю перезаписати 10 000 раз;

• 512 байт флеш-пам'яті для зберігання змінних (100 000 циклів перезапису);

• 1 Кб ОЗУ і 32 регістра загального призначення;

• Два 8-розрядних Таймера / Лічильника;

• 16-розрядний Таймер / Лічильник;

• Таймер реального часу з незалежним генератором;

• 3 канали ШИМ;

• 6 каналів 10-розрядного АЦП;

• Двопровідний послідовний інтерфейс;

• Програмований послідовний USART;

• Інтерфейс SPI з режимами Master / Slave;

• Програмований сторожовий таймер з окремим незалежним генератором;

• Вбудований аналоговий компаратор;

• Скидання при включенні живлення, програмована захист від провалів живлення;

• Вбудований калібрований RC-генератор;

• Обробка внутрішніх і зовнішніх переривань;

• 5 режимів зі зниженим енергоспоживанням: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, і Standby;

• Напруга живлення 4.5 - 5.5В;

• Тактова частота 0-16 МГц;
23 порта вводу/виводу, об'єднані в 3 групи:

1. Порт В (PB0 - РВ7): Два виводи (РВ6 і PB7) використовуються для підключення кварцового резонатора.  Висновки РВ2 - РВ5 зарезервовані для програмування в середині схеми.  Таким чином, для загального застосування залишаються порти PB0 і PB1.

2. Порт С (PC0 - РС6: 7 виводів): Порти PC0 - РС5 можна використовувати в якості аналогових входів.  РС6 зазвичай використовується для скидання.

3. Порт D (PD0 - PD7: 8 виводів): Ці порти можна використовувати для загального застосування.

Опис виводів мікроконтролера ATMEGA8, які використовуватимуться у структурній схемі даного методу:

Для живлення:

7 VCC Вхід напруга живлення від +4.5 до +5.5 В;

8,22 GND Вхід Загальний (земля);

20 AVcc Вхід напруга живлення + 5 В для модуля АЦП;

21 ARef Вхід опорної напруги для АЦП;

Для того щоб розробити макет представленої системи на МК ATMEGA8 рекомендується мати такий набір інструментів як:

- Atmel Studio  (програма для написання коду та його компіляції);

- Datasheet на ATmega8 (технічна документація);

- Proteus  (для імітації роботи МК);

- Avrdude (для прошивки МК);

- Програматор USB ASP та встановити необхідні драйвера;

- Макетну плату (для зручної розробки макету);

- Мікроконтролер ATMEGA8.

В магістерській дисертації застосовувалися лише інструменти необхідні для емуляції роботи реального МК.

Зображення мікроконтролер ATMEGA8 в програмі Proteus на рис. 3.8:

Рисунок 3.8 мікроконтролер ATMEGA8

Мікроконтролера Atmega8 виконує функції суматора, ключів та  компаратора.

Інші елементи схеми, наприклад, джерело каліброваного сигналу, задатчик та температурний датчик безпосередньо мають підключатися до портів МК.

Всі сигнали вище вказаних елементів будуть підключатися до МК завдяки вбудованому 10 – розрядному АЦП, який буде перетворювати електричний сигнал в код (для обробки та периферії). Вимірювання будуть здійснюватися до 5В. Тобто при даній розрядності АЦП,  5В буде розділятися на 1024 [22].

5В/1024=0.0049В – з таким кроком можна вимірювати напругу.

На Рис 3.9 представлено блок-схему АЦП МК ATMEGA8:

Рисунок 3.9 блок-схема АЦП МК-ATMEGA8

Розглянемо елементи схеми, які будуть підключатися до МК ATMEGA8:

- Для того щоб провести адитивний тест, необхідно збільшити вхідний неелектричний вплив датчика на точно визначену величину. Такою величиною є 0.2В. В якості джерела напруги використовується батарейка з визначеною напругою U=1.455V виробника IKEA. Зображення отримання каліброваного сигналу 0.2В на виході з дільника напруги на рис. 3.10:

Рисунок 3.10 калібрований сигнал 0.2В

- Задатчиком установлюється значення регулюючого технічного параметру. Під дією сигналу неузгодження, який виникає в результаті порівняння сигналу з датчика та сигналу з задатчика, змінюється положення регулюючого органу і завдяки чому змінюється значення регулюючого параметру. Зображення задатчика на якому змінюємо значення регулюючого технічного параметру в залежності від положення регулюючого органу рис. 3.11:

Рисунок 3.11 задатчик для встановлення значення технологічного параметру

  - Розрахунок похибок

- Похибка вимірювань датчика

Серія KTY81 це кремнієві терморезистори. У цього терморезистора тільки один істотний недолік - невисока точність вимірювання і нелінійність характеристики.

- похибка нелінійності 0,1%;

- крос-чутливість 1%;

- додаткова температурна похибка ±0,01%;

- похибка зміщення ±125мg;

- частотна похибка 20 біт;

- похибка дискретності.

- Похибка АЦП

Максимальну відносну похибку можна розрахувати за наступною формулою:

△АЦП =△АЦП max12n

Де n – розрядність АЦП

△АЦП – сумарна абсолютна похибка АЦП

Основна похибка АЦП включає наступні складові:

△АЦП max=△інт.+△диф.

де △інт. – інтегральна нелінійність

△диф. – диференціальна нелінійність

Значення цих похибок можна знайти в технічній документації:

инт= ±2;

диф= ±0.2.

Для 10 розрядного АЦП похибка квантування = 0.1%

Сумарна похибка  АЦП:

δАЦП= 2.2* 12*210=0,0021

Висновки до розділу:

В даному розділі було розроблено структурну схему, завдяки якій можна дистанційно визначати характеристики температурних датчиків. Складається структурна схема з:

- регульованого задатчика, який встановлює технологічний параметр;

- джерела постійної напруги в 0.2В, завдяки якому задається тестовий адитивний вплив;

- температурного датчика, значення похибки якого аналізуються;

# 4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ « АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БЕЗДЕМОНТАЖНОЇ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОРЕЗИСТИВНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ »

З часом все більше розвиваються автоматизовані методи та засоби для контролю точності. Завдяки новим досягненням техніки все більше  освоюється у виробництві нова високоефективна техніка, розробляються нові прилади та засоби автоматизації.

# Розглянувши в попередніх розділах важливість зняття точних показань з датчика, який розташований у недоступному для людини місці або через вплив радіації, температури або інших факторів, вилучити елемент для повірки неможливо. В цьому розділі буде проведено аналіз стартап проекту «Автоматизована система бездемонтажної оцінки  характеристик терморезистивних перетворювачів».

4.1 Опис ідеї проекту

Ідея проекту полягає у більш точному вимірюванні адитивної та мультиплікативної складової похибок за допомогою тестових впливів  та дистанційній повірці терморезистора на об’єкті, що уточнено наведено в таблиці 4.1.

В розділ опису проекту входять:

- зміст запропонованої ідеї;

- можливі напрямки застосування;

- користь, що може  отримати кінцевий користувач;

- відмінність системи від аналогів.

Перші три пункти оформлені в вигляді таблиці для зручнішого уявлення про ідею.

В таблиці 4.1 зображено зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів.

Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Пропонується автоматизована система для бездемонтажної оцінки характеристик терморезистивних перетворювачів. Ця система допоможе оцінити точність будь-якого температурного датчика встановленого на об’єкті у не доступному для монтажу місці. Точність повірки датчика збільшується завдяки створенню адитивного та мультиплікативного впливів на вхід датчика. В якості температурного датчика застосовується терморезистор (ТСМ-100м), а в якості пристрою, який обробляє сигнал з датчика та калібровані сигнали з каліброваних джерел постійної напруги виступає мікроконтролер Atmega8. Даний МК є універсальним та забезпечує роботу системи. | Харчова промисловість | Точно повірений температурний датчик дозволяє контролювати відповідність умов виготовлення, збереження та транспортування, продукції підприємства. |
|  | Поліграфічне виробництво | Якісна повірка температурних датчиків для контроля процесу нагрівання. Нагрівання, супроводжує увесь процес створення виробу: ксерокопіювання (метод гарячого тиснення) сушка фарби (тобто кінцевого виробу або в перерві між різними процесами в період розробки), нагріві клею, а також в багатьох інших процесах. |
|  | Швейне виробництво | Якісна волого-теплова обробка швейних виробів. |
|  | Шкіряна промисловість | Якісна сушки шкіри, нанесення на виріб клею певної температури та консистенції. |

Отже, пропонується новий спосіб для дистанційної повірки температурних датчиків. Підвищується точність вимірювання за рахунок дистанційного корегування похибки датчика та використання каліброваних сигналів. Така система буде задовольняти потреби підприємств з датчиками контролю температури.  Система може застосовуватись в різноманітних областях промисловості, наприклад, в харчовій та легковій промисловості.

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів представлено у вигляді таблиці 4.2 та передбачає:

− визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик товару;

− визначення попереднього кола конкурентів (проектів-конкурентів) і товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проведення збору інформації щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-конкурентів відповідно до визначеного вище переліку;

− порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначаються показники, що мають а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні (N, нейтральні) значення; в) кращі значення (S, сильні) (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту, в порівнянні з пропозиціями по повірці  або заміні температурного датчика які є на ринку.

| № | Техніко- економічні характерис- тики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій Проект | Повірка компанії «Триос Плюс» , «Гремпіс» | Заміна датчика ТСМ-100м | W (слабка сторона) | N (нейтральна Сторона) | S (сильна сторона) |
| 1. | Вартість розробки, купівлі послуги повірки або нового датчика (грн.) | 600 | 300 | 530 | - | - | + |
| 2. | Необхідність затрат на повірку кожні 6 місяців | ні | так | так | - | - | + |
| 3. | Необхідність монтажу | ні | так | так | - | - | + |
| 4. | Час проведення повірки/заміни датчика | 15 хв | 1/2 дні | 2 год | - | - | + |
| 5. | Можливість маніпуляції отриманими даними безпосередньо на об’єкті | так | ні | так | - | + | - |
| 6. | Програмне забезпечення | Так (безкоштовне) | ні | так | - | + | - |
| 7. | Необхідність додаткового навчання персоналу | Так | Ні | Так | + | - | - |
| 8. | Торгова марка | Немає | Є | Немає | + | - | - |

Отже, запропонована ідея має певні переваги і недоліки. Серед переваг можна виділити не велику вартість розробки системи, універсальність системи для повірки різноманітних теплових датчиків. Проте недоліками проекту є відсутність торгової марки, а також аналогів систем. На даний момент датчики потрібно повіряти кожні 6 місяців. Є різні методи повірки. Але зазвичай, компанії, які займаються повіркою, монтують датчики та проводять повірку з застосуванням власного обладнання. Отже, можна розробити систему для продажу та дати інструкцію для можливої повірки різноманітних датчиків без їх демонтажу. Або спеціаліст, який має досвід роботи з цією системою, може повіряти датчики без демонтажу на об’єктах-підприємствах. Повірка температурного датчика даною системою на об’єкті буде займати 15 хвилин, тому через короткий час, підприємство зможе запускати виробничий процес.

4.2 Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу проводиться аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати технології створення товару.

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових:

- за якою технологією буде виготовлено товар згідно нашої ідеї?

- чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити?

- чи доступні такі технології нам?

Всі ці складові представлені у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бездемонтажна оцінка похибки датчиків, які розташовані у недоступному для людини місці або через вплив температури чи радіації демонтувати датчик неможливо. | Використання температурного датчика зі стійкістю до високих температур | Наявна | Доступна |
|  |  | Використання генераторів постійної напруги | Наявна | Доступна |
|  |  | За допомогою МК Atmega 8 порівнювати сигнал з генератора постійної напруги та з виходу датчика | Потребує розробки | Доступна |
| 2. | Бездемонтажна оцінка похибки, яка забезпечує точність періодичної повірки датчика. | Калібрований адитивний вплив на вхід датчика | Потребує розробки | Доступна |
|  |  | Калібрований мультиплікативний вплив на вхід датчика | Потребує розробки | Доступна |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: визначення похибки за допомогою зразкових каліброваних сигналів з точними значеннями постійної напруги, які періодично додаються або віднімаються до сигналу отриманого з виходу температурного датчика. |  |  |  |  |

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновок, що наш проект базується на новому способі оцінки похибки температурного датчика, завдяки введенню на вхід датчика каліброваних адитивних та мультиплікативних впливів.  Також аналізуючи таблицю видно, що дана технологія є доступною, окремі технології мають свою реалізацію у різних приладах, але саме цей спосіб дає можливість не тільки уникнути похибки, що створюється при демонтажу датчику з об’єкту, але й поліпшити точність визначення похибки та прискорити повірку датчика.

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту

Визначимо ринкові можливості, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які можуть перешкодити його реалізації.

Це дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

У таблиці 4.4 представлена попередня характеристика потенційного ринку даної продукції: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку.

Інформація бралася з розрахунку на те, що кожна послуга повірки датчиків коштує 300 гривень, а температурні датчики на підприємствах мають повірятися кожні 6 місяців і кожен учасник в місяць повіряє щонайменше 300 датчиків.

Таблиця 4.4 – Попередня характеристика ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 10 |
| 2 | Загальний обсяг продаж в міс, ум.од | 3000 |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Наявність необхідного обладнання для повірки різноманітних датчиків |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Немає |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 155% |

Отже за попереднім оцінюванням, можна сказати, що ринок є досить конкурентоспроможний, а його розвиток не стоїть на місці, тому  ринок сприятливий для впровадження проекту, проте можуть виникнути труднощі з рекламуванням та продажом послуги повірки, так як великі підприємства співпрацюють зі знайомим підрядником. Оскільки дана послуга, в більшій мірі, орієнтована на великі підприємства.

Далі визначено потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 4.5).

Таблиця 4.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання більш точної оцінки похибки датчика. Швидка повірка датчика на об’єкті. | Ринок повірки засобів вимірювання; Виробничі системи моніторингу правильності роботи датчиків при різних умовах. | - стандарти повірки засобів вимірювання; - швидкість повірки засобів вимірювання; - Авторитет компанії на ринку повірки засобів вимірювання. | - забезпечення необхідної точності повірки; - забезпечення швидкості повірки датчика; - Надійність та відповідальність компанії, що проводить регулярну повірку на об’єкті |

Проаналізувавши особливості потенційних клієнтів, можна зробити висновок, що існує безліч відмінностей та вимог у поведінці різних цільових груп. Що, звісно, не на користь впливає на впровадження даного стартап-проекту. Особливу роль може зіграти невисокий авторитет нової компанії на ринку повірки засобів вимірювання. Або те, що інженери, на підприємстві, зможуть використовуючи дану схему самостійно повіряти датчики. Система коштує доволі не дорого, а для компаній з великою кількістю датчиків на об’єкті це дуже вигідно.

При застосуванні даної технології існують певні загрози. (таблиця 4.6), які можна поділити на такі категорії: чинники попиту, чинники конкуренції, чинники збуту, економічні чинники, політичні і правові чинники, науково-технічні чинники та інше.

Таблиця 4.6 – Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конкуренція | На ринок виходять все більше малих компаній, які працюють у цій сфері | Введення додаткової реклами, яка допоможе зробити акцент на швидкості повірки датчика на об’єкті. |
| 2. | Збут | Якщо компанія одноразово купить таку (недорогу) систему, то вона зможе працювати з нею дуже довго. Що є загрозою для виробника системи. | Змінити орієнтир з великих підприємств на маленькі. А також змістити фокус на окремих людей, електриків, інженерів |
| 3. | Авторитет серед покупців | Якщо систему продавати, а не надавати послуги по повірці, то можна зіштовхнутися з нерозумінням клієнта, навіщо така система потрібна. Адже на ринку повірка є послугою. А отже аналогів немає. | Здобуття авторитету серед покупців шляхом співпраці з компаніями, пояснення економічної вигідності і т.д. |

Є фактори загроз але є і шляхи вирішення. Необхідність повірки засобів вимірювання буде існувати завжди. Тож не дивлячись на існуючі загрози клієнту треба запропонувати щось інноваційне,  більш швидке, точніше ніж у конкурентів. Скласти конкуренцію у ціні, створити акційні пропозиції та зарекомендувати себе як надійну компанію, що якісно надає свої послуги.

Але поряд із колом загроз існують і певні можливості (таблиця 4.7).

Таблиця 4.7 – Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інвестиції | Великі фірми суміжних областей можуть інвестувати в нові галузі, для розширення своїх можливостей | Використовувати всі переваги такої співпраці, для здобуття авторитету серед споживачів, та охоплення більшої кількості напрямків застосування. |
| 2. | Співпраця | Гравці ринку готові співпрацювати, для здобуття більшої кількості споживачів | Співпраця з компаніями виробниками засобів вимірювання |
| 3. | Попит | Поява нової системи на ринку, яка вигідно конкурує з компаніями по наданню послуги повірки. | Реклама та спеціальні пропозиції для підприємств |

Є можливості нарощувати кількість клієнтів, співпрацювати з різними компаніями виробниками засобів вимірювання. Розширювати свої можливості завдяки охопленню більшої кількості напрямків застосування.

Далі було проведено аналіз пропозиції: визначено загальні риси конкуренції на ринку.

Таблиця 4.8 – Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства |
| --- | --- | --- |
| 1 Тип конкуренції - монополістична | Існує велика кількість фірм конкурентів | Постійні зміни у вигляді точності повірки |
| 2 За рівнем конкурентної боротьби – міжнародний | Фірми конкуренти, які знаходяться в інших країнах завжди поліпшують методи повірки | В майбутньому можлива більш точна повірка без демонтажу, яка буде використовуватися конкурентами |
| 3 За галузевою ознакою – різногалузева | Система застосовується в різних галузях. На підприємствах де є встановлені датчики | Вдосконалення продукту, налаштування системи для роботи з більшим колом засобів вимірювання |
| 4 Конкуренція за видами товарів – товарно-родова | Характеристика товару, залежить від засобу вимірювання який повіряється | Створення товару з різними модулями |
| 5 За характером конкурентних переваг –цінова | Ціна на послугу змінюється з появою нової технології на ринку | Асиміляція до нових технологій |
| 6 За інтенсивністю – марочна | Більшість брендів конкурує | PR, реклама, просування бренду |

Особливістю конкурентного середовища є те, що технології постійно поліпшуються, розробляються нові, більш ефективні, методи повірки. Змінюється не лише якість надання послуги але і підхід до клієнта. Просування власного бренду стає важливою частиною співпраці з клієнтом. PR, реклама, грає велике значення для формування ціни послуги та створення конкуренції на ринку.

Далі проведено аналіз конкуренції у галузі за моделлю М. Портера.

Таблиця 4.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові анлізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Клієнти |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "ТРИОС ПЛЮС" | Компанії, що повіряють/калібрують різноманітні прилади також можуть створювати конкуренцію | Будь-які підприємства харчової та легкої промисловості |
| Висновки: | Доволі інтенсивна конкурентна боротьба | Є можливості виходу на ринок так як, є нова ефективна система для надання даної послуги | Клієнти диктують усі умови роботи на ринку. |

За результатами аналізу таблиці 4.9 було зроблено висновок про можливість роботи на ринку з огляду на конкурентну ситуацію. Також було зроблено висновок щодо характеристик, які повинен мати проект, щоб бути конкурентоспроможним на ринку. Цей висновок був врахований при формулюванні переліку факторів конкуренто спроможності у наступному пункті.

На основі аналізу конкуренції, проведеного в таблиці 4.9, а також із урахуванням характеристик ідеї проекту (таблиця 4.2), вимог споживачів до товару (таблиця 4.5) та факторів маркетингового середовища (таблиці 4.6, 4.7) визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за таблицею 4.10.

Таблиця 4.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Модифікована послуга | Поява нової форми надання послуги повірки датчиків |
| Ціна | Низька ціна на товар (так як залежить від часу повірки) |
| Застосування на різних виробництвах | Адже датчики усюди присутні на підприємствах |
| Простота виготовлення системи за допомогою якої дистанційно повіряються датчики | Виготовляється без застосування високотехнологічноо обладнання |
| Час повірки | Час повірки 15-20 хвилин замість цілої добі |

За визначеними факторами конкурентоспроможності (таблиця 4.10) проведено аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (таблиця 4.11).

Таблиця 4.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін

| Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг послуг-конкурентів у порівнянні з нашою послугою |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| Модифікована послуга | 18 |  | + |  |  |  |  |  |
| Ціна | 15 |  | + |  |  |  |  |  |
| Застосування на різних виробництвах | 8 |  |  |  | + |  |  |  |
| Простота виготовлення системи за допомогою якої дистанційно повіряються датчики | 8 |  |  |  | + |  |  |  |
| Час повірки | 20 | + |  |  |  |  |  |  |

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (таблиця 4.12) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (таблиця 4.11).

Таблиця 5.12 – SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: ціна, час повірки модифікована послуга, Застосування на різних виробництвах, простота виготовлення системи | Слабкі сторони: необхідність завоювати ринок, створити рекламу, яка б відображала всі можливості, які надає дана послуга, а також, підготувати повірщиків до користування |
| --- | --- |
| Можливості: попит, збільшити кількість повірених датчиків в місяць | Загрози: поява іноземних конкурентів з сучасними технологіями повірки, відсутність кваліфікованого персоналу |

На основі SWOT-аналізу було розроблено альтернативи ринкової поведінки для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів (див. таблицю 4.9).

Визначені альтернативи були проаналізовані з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (таблиця 4.13).

Таблиця 4.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| Альтернатива ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- |
| Просування бренду, PR, реклама | 80% | 5 місяців |
| Тестові повірки датчиків на підприємствах (безкоштовно) | 80% | 5 місяців |
| Акційні пропозиції | 30% | 5 місяців |

Після аналізі ринкового впровадження було встановлено, що найбільш ефективною стратегією входу на ринок є рекламування-співпраця з підприємцями. Безкоштовна повірка декількох датчиків на підприємстві буде найкраще відображати позитивні сторони послуги нашої компанії.

4.4 Розробка ринкової стратегії

Розробка ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: було проведено опис цільових груп потенційних споживачів (таблиця 4.14).

Таблиця 4.14 – Вибір цільових груп потенційних споживачів

| Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Побутові клієнти | Середня | Між середньою та високою | Висока | Середня |
| Промислові клієнти | Висока | Високий | Високий | Середня |

Цільовою групою було обрано групу промислових клієнтів.

За результатами аналізу потенційних груп споживачів було обрано цільову групу, для якої буде запропоновано дану послугу, та визначено стратегію охоплення ринку – стратегію диференційованого маркетингу (компанія працює із кількома сегментами, розробляючи для них окремо програми ринкового впливу).

Для роботи в обраних сегментах ринку сформовано базову стратегію розвитку (таблиця 4.15).

Таблиця 4.15 – Визначення базової стратегії розвитку

| Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку* |
| --- | --- | --- | --- |
| PR, рекламування, просування бренду | Диференційований маркетингу | Низка вартість для вирішення нагальних задач | Стратегія диференціації (Диференціація базується на спеціалізації у наданні послуги, яка являє собою модифікований варіант, більш зручний) . Така послуга стане незамінною для споживачів так як аналогічні компанії витрачатимуть більше часу на повірку та відповідно і коштуватиме така повірка дорожче) |

Отже, базова стратегія полягає у тому, що з виходом на ринок активно починається проведення тестових безкоштовних повірок та виконання повірок з високою точність та швидкістю за низьку вартість. Рекламування, домовленість з керівниками підприємств про знижку при повірці великої кількості датчиків на підприємстві. Розробка акційних стратегій для постійних клієнтів та для залучення нових клієнтів.

Наступним кроком обрано стратегію конкурентної поведінки (таблиця 4.16).

Таблиця 4.16 – Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| Чи є проект «першопро-хідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ні | Забирати існуючих | Ні, за потреби | Стратегія наслідування лідеру (Дана стратегія вибрана тому, що ринок має лідерів, що встановили стандарти повірки) . Щоб мати успіх необхідно спостерігати за тенденціями розвитку та коригувати свою лінію поведінки) |

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-компанії) та до продукту (див. таблицю 4.5), а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку (таблиця 4.15) та стратегії конкурентної поведінки (таблиця 4.16) розроблено стратегію позиціонування (таблиця 4.17), що полягає у формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект.

Таблиця 4.17 – Визначення стратегії позиціонування

| Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Невисока ціна, швидкість та точність повірки, враховуються побажання споживача | Позиціонування за показниками ціни та збільшеної точності, а також швидкості повірки | Наявність певних характеристик послуги, які суттєво відрізняються від аналогічних послуг | Мінімальні затрати, Висока точність, Швидкість повірки |

Результатом виконання підрозділу стала узгоджена система рішень щодо ринкової поведінки стартап-компанії, яка визначає напрями роботи стартап- компанії на ринку.

  - Розробка маркетингової програми стартап-проекту

Під час розробки маркетингової програми першим кроком є розробка маркетингової концепції товару, який отримає споживач. Для цього у таблиці 4.18 підсумовано результати попереднього аналізу конкурентоспроможності товару.

Таблиця 4.18 – Визначення ключових переваг концепції потенційної послуги

| Потреба | Вигода, яку пропонує послуга повірки | Ключові переваги перед конкурентами |
| --- | --- | --- |
| Мінімізація вартості | Придбання необхідних деталей для системи, яка буде повіряти датчики на підприємствах | Немає послуги з аналогічною характеристикою |
| Ціна | Низька ціна | Економія грошей для споживача |

Далі розробляється маркетингова модель послуги: уточняється ідея послуги, фізичні складові системи необхідної для запуску надання послуги, уточняється стратегія особливості процесу надання послуги (таблиця 4.19).

Таблиця 4.19 – Опис моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Товар за задумом | Новий спосіб для дистанційної повірки температурних датчиків. Підвищується точність вимірювання за рахунок дистанційного корегування похибки датчика та використання каліброваних сигналів. Така система буде задовольняти потреби підприємств з датчиками контролю температури. Та модифікуватись під повірку інших датчиків. |  |  |
| 2 Товар у реальному виконанні | Властивості\характеристики | М\Нм | Вр\Тх\Тл\Е\Ор |
|  | 1.Якість 2. Ціна 3. Зручність 4. Простота | М 1. Ціна 2. Якість Нм 1.Простота 2. Зручність | Тх: Збільшена точність визначення похибки; Ор: Швидкість повірки за короткий час; Повірка прямо на об’єкті; Е: Зниження вартості; |
|  | Якість: проведення повірок датчиків по встановленим стандарту |  |  |

Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на потенційну послугу (остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на аналогічні послуги, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (таблиця 4.20). Аналіз проведено експертним методом.

Таблиця 4.20 – Визначення меж встановлення ціни

| Рівень цін на заміну датчика | Рівень цін на аналогічну повірку | Рівень доходів цільової групи споживачів | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 грн | 250 - 400 грн | 20000-1000000 грн | 150-300 грн |

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого було прийняте рішення проводити збут власними силами без залучення сторонніх посередників (таблиця 4.21).

Таблиця 4.21 – Формування системи збуту

| Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати компанія, що надає послугу | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Необмежна кількість повірок на одному підприємстві | Компанія має обслуговувати клієнта з виїздом на об’єкт (на якому встановлено датчик), в незалежності від кількості датчиків, які на ньому будуть обслуговуватися | Дворівневий канал | Власними силами |

Останньою складовою маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (таблиця 4.22).

Таблиця 4.22 – Концепція маркетингових комунікацій

| Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клієнти обиратимуть зручний спосіб повірки з потрібними йому характеристиками | Соціальні мережі, електронна пошта | Ціна, швидкість, зручність | Показати переваги продукту, низьку ціну | Інноваційна технологія повірки. (розміщення даної реклами бажане на сайтах електроніки, купівлі різноманітних засобів вимірювання, повірки, а також, різноманітних приладів |

Результатом розділу стала ринкова (маркетингова) програма, що включає в себе концепції товару, збуту, просування. Дана програма спирається на цінності та потреби потенційних клієнтів, конкурентні переваги ідеї, стан та динаміку ринкового середовища, в межах якого впроваджено проект, та відповідну обрану альтернативу ринкової поведінки.

Висновки до розділу:

В даному розділі було проведено аналіз продукту – автоматизованої системи бездемонтажної оцінки характеристик терморезистивних перетворювачів у якості стартап-проекту.

Отже, пропонується новий спосіб для дистанційної повірки датчиків. Підвищується точність вимірювання за рахунок дистанційного корегування похибки датчика та використання каліброваних сигналів. Така система буде задовольняти потреби підприємств з датчиками контролю температури.  Система може застосовуватись в різноманітних областях промисловості, наприклад, в харчовій та легковій промисловості.

На ринку наявна конкуренція, існує десяток невеликих фірм -конкурентів, які мають клієнтів, що довіряють їм. Тому вихід на ринок не буде легким. Адже доведеться переконати, що новий спосіб повірки має багато позитивних можливостей. Для впровадження ринкової реалізації проекту слід забезпечити компанію необхідними коштами, не лише на створення самої системи але й забезпечення необхідного обладнання, наприклад, потужний ноутбук для налагодження та компіляції мікроконтролера, програматор для прошивки мікроконтролера, зручне програмне забезпечення і  т.д. Також, необхідно вкласти кошти в підготовку персоналу на належний рівень та забезпечити якісну рекламу. Одним з варіантів просування продукту на ринок розглядається надання фірмам знижок при оптовій повірці датчиків на підприємстві, а також акційні пропозиції та тестові повірки.

Подальший розвиток проекту є доцільним, оскільки він знайде свою цільову аудиторію.

ВИСНОВКИ:

- Проаналізувавши існуючі методи повірки та порівнявши їх характеристики точності, було виявлено необхідність розробки більш точного дистанційного методу повірки, який би максимально уникав недоліків існуючих методів;

- Наведено аналіз основних похибок температурних датчиків та методи їх мінімізації;

- Запропоновано спосіб який дає значний економічний ефект за рахунок підвищення точності визначення похибок датчиків;

- Розроблено алгоритм за яким проводиться визначення складових похибки датчика;

- В розробленому методі, завдяки використанню тестових впливів можна підвищити точність датчика. Знаючи поточні значення адитивної та мультиплікативної складових похибки датчика, що дозволить продовжити термін використання датчиків.

- Розроблено структурну схему, яка зображує саме пристрій (основні його складові) які необхідні для фізичної реалізації даного методу.

- Обґрунтовано вибір мікроконтролера Atmega8, який виступає в ролі джерела постійної напруги 4.5-5.5В, АЦП, суматора, компаратора та двох ключів.

- Завдяки розгляду потенціалу розвитку даного способу-пристрою у розділі: “Розробка стартап-проекту”  можна зробити висновки про певні переваги, які має даний метод над існуючими:

- датчик (терморезистор) з об’єкта не демонтується, а отже, не порушуються умови роботи датчика, адже демонтаж може змінювати значення похибки;

- робота підприємства не припиниться під час повірки датчика на об’єкті, це допоможе уникнути додаткових витрат;

- швидкість повірки датчика, на відмінно від повірки в лабораторних умовах, дуже висока, тому і вартість такої послуги буде дешевша.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ :

- Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник/В.Я.Баранов, Т.Х.Безновская, В.А.Бек и др., п/р В.В.Черненкова. Л., Машиностроение, Ленинградское отделение, 1987, с.817-819

- http://go-radio.ru/termorezistori.html

- http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=7929

- http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Tecnic/45885.doc.html

- http://bibliograph.com.ua/spravochnik-168-ventilyacia-condicionirovanie/10.html

- https://simvolt.com.ua/a250768-priladi-dlya-viznachennya.html

- https://www.kvota.com.ua/statti/termopara/

- https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/termorezistory/

- https://radio-detaly.com/uk/termorezistori-termopari

- http://opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/yemnisni-vimiryuvalni-peretvoryuvachi/termorezistivni-peretvoryuvachi.html

- Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин: підручник / Є.С. Поліщук. – Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 360 с.

- Олеськів Т.М. Електротехнічні та комп’ютерні системи / Т.М. Олеськів, В.О. Яцук // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2012. – № 06(82). – С. 106–109.

- http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vimiryuvannya_temperaturi

- Деклараційний патент №38066А, МПК G01K15/00. Спосіб бездемонтажної повірки термоелектричних перетворювачів і пристрій для його здійснення, Скрипник Ю. О., Дубровний А.В., Ляховецький О.В. - №2000052973, Заявка 24.05.2000. Опубл. 15.05.2001.

- Деклараційний патент №84054U, МПК G01K15/00. Спосіб бездемонтажної повірки термоелектричного перетворювача температури, Скрипник Ю. О., Каламєєць Т. П., Лукашевич В. А. - № u 2013 04215, Заявка 04.04.2013. Опубл. 10.10.2013.

- Яценко, О. І. Порівняльний аналіз методів та засобів повірки перетворювачів температури/ О. І. Яценко, О. В. Алексашин  //Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: матеріали доповідей ХV науково-практична конференції молодих вчених, 10-11 грудня -2019. – С. 543–545.

- Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник/В.Я.Баранов, Т.Х.Безновская, В.А.Бек и др., п/р В.В.Черненкова. Л., Машиностроение, Ленинградское отделение, 1987, с.817-819.

- Семенко Ю.И., Асташкин Н.Н, Синельников Г.А. Опыт автоматизации метрологических испытаний УВК АСУТП. – Приборы и системы управления, 1982, №2, с.3-4.

- Цапенко М.П., Измерительные информационные системы. М., Энергоатомиздат, с.391-393.

- Яценко, О. І. Бездемонтажна оцінка похибок терморезистивних перетворювачів / О. І. Яценко, О. В. Алексашин  //Вимірювальна та обчислювальна техніка у технологічних процесах: матеріали доповідей ХХ науково-технічної конференції молодих вчених, 14-17 червня -2019. – С. 92–94.

- Яценко, О. І. Бездемонтажна оцінка похибок терморезистивних перетворювачів / О. І. Яценко, О. В. Алексашин  //Вимірювальна та обчислювальна техніка у технологічних процесах: матеріали доповідей ХХ науково-технічної конференції молодих вчених, 14-17 червня -2019. – С. 92–94.

- Яценко, О. І. Система бездемонтажної оцінки похибки терморезистивних перетворювачів:  дипл. проект.  Київ  – 2018. – С. 65.

- https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ATMEGA8

Консультантом не може бути зазначено наукового керівника