НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет біотехнології і біотехніки Кафедра біотехніки та інженерії

«На правах рукопису» УДК

«До захисту допущено» Завідувач кафедри

В.М. Мельник

«	»	2021 р.

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

на тему: «Розробка полімерного перемішуючого пристрою  біореактора системи single-use для культивування клітинних культур»

Виконав:

студент VI курсу, групи БІ-01мп Беднарчук Станіслав Миколайович

Керівник:

к.т.н, доцент. Шибецький В.Ю.

Консультант з розробки стартап-проекту:

Рецензент:

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент

Київ – 2021 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет(інститут) 	біотехнології і біотехніки

(код, назва)

Кафедра 	біотехніки та інженерії

(код, назва)

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Спеціальність 	133 Галузеве машинобудування

(код, назва)

Спеціалізація	«Обладнання фармацевтичних та

( назва)

біотехнологічних виробництв»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

В.М. Мельник

(підпис)	(ініціали, прізвище)

«	»	20	р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Беднарчуку Станіславу Миколайовичу

(прізвище, ім'я, по-батькові)

- Тема дисертації: «Розробка полімерного перемішуючого пристрою  біореактора системи single-use для культивування клітинних культур»

- науковий керівник дисертації Шибецький Владислав Юрійович, к.т.н., доцент.

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від	«	»	20	р. №	_

- Термін подання студентом дисертації

- Об’єкт дослідження: Перемішуючий пристрій.

- Предмет дослідження: Дослідження забезпечення одноразовою апаратурою необхідних параметрів для культивування клітин; перевірка на стійкість та міцність перемішуючого пристрою.

- Перелік завдань, які потрібно розробити: провести літературний аналіз за темою дисертації, дослідження стану проблеми; провести розрахунки процесу; провести аналіз результатів розрахунків.

- Орієнтовний перелік графічного матеріалу: Апаратурно-технологічна схема (А1), Загальне креслення апарату в зібраному виді (А1), Арматура (А1) Перемішуючий пристрій (А1), Результати досліджень.

- Орієнтовний перелік публікацій:.

- Консультанти розділів дисертації

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Розробка стартап - проекту |  |  |  |

Дата видачі завдання___________

Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання магістерської дисертації | Строк виконання етапів магістерської дисертації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз літературних джерел: | 01.09.20-01.12.20 |  |
| 2 | Формування мети та задач досліджень за вибраною тематикою | 01.12.20-30.12.20 |  |
| 3 | Вивчення методики та проведення дослідження. | 06.03.21-25.03.21 |  |
| 4 | Створення математичної моделі та її побудова в середовищі Mathcad | 25.03.21-01.04.21 |  |
| 5 | Комп’ютерне моделювання основних вузлів апарату в середовищі SolidWorks | 01.04.21-25.06.21 |  |
| 6 | Аналіз отриманих результатів | 11.10.21-19.10.21 |  |
| 7 | Підготовка креслень апарата | 20.10.21-04.11.21 |  |
| 8 | Розробка стартап-проекту | 05.11.21-07.12.21 |  |
| 9 | Робота над пояснювальною запискою | 19.11.21-07.12.21 |  |

Студент					_____________		С. М. Беднарчук

(підпис)

Науковий керівник дисертації	_____________		В.Ю. Шибецький

(підпис)

Реферат

Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «Розробка полімерного перемішуючого пристрою  біореактора системи single-use для культивування клітинних культур» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Керівник к.т.н., Шибецький В.Ю. Виконавець Беднарчук С. М., студент групи БІ-01мп.

Робота складається з: 5 аркушів креслень формату А1 в перерахунку та пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, шести розділів, висновку, переліку джерел та додатків. Повний обсяг роботи становить 95 сторінок формату А4, 17 рисунків, 7 таблиць і перелік посилань з 112 найменувань.

В магістерській дисертації було проведено комп’ютерне та математичне моделювання з дослідження одноразового перемішуючого пристрою у складі одноразвого біореактора. За допомогою результатів моделювань було перевірено працездатність типового за геометрією обладнання виконаного із полімерних матеріалів. Також проводилось моделювання апарату в 3D у програмі SolidWorks з метою дослідження впливу навантажень, що виникають в процесі роботи апарату.

Працездатність та надійність конструкції було підтверджено розрахунками в проекті.

Всі креслення та розрахунки були виконані в сучасному програмному забезпеченні та згідно чинних стандартів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОДНОРАЗОВИЙ БІОРЕАКТОР, СТІЙКІСТЬ, МІЦНІСТЬ, ПОЛІМЕР, МОДЕЛЮВАННЯ.

Abstract

Master's thesis for obtaining the educational qualification level "Master" on the topic "Development of a polymer mixing device of a bioreactor of the single-use system for culturing cell cultures" / NTUU "KPI named after Igor Sikorsky". Head Ph.D., Shibetsky V.Yu. Performer Bednarchuk SM, student of group BI-01mp.

The work consists of: 5 sheets of drawings in A1 format in terms of and an explanatory note. The explanatory note consists of a list of symbols, an introduction, six sections, a conclusion, a list of sources and appendices. The full volume of the work is 95 A4 pages, 17 figures, 7 tables and a list of links from 112 titles.

In the master's dissertation, computer and mathematical modeling was performed to study a disposable mixing device in a disposable bioreactor. With the help of simulation results, the efficiency of typical geometry equipment made of polymeric materials was checked. The device was also modeled in 3D in the program SolidWorks in order to study the impact of loads arising during the operation of the device.

The efficiency and reliability of the structure was confirmed by calculations in the project.

All drawings and calculations were performed in modern software and in accordance with current standards.

KEY WORDS: DISPOSABLE BIOREACTOR, STABILITY, STRENGTH, POLYMER, SIMULATION

ЗМІСТ

ЗМІСТ	7

Перелік скорочень, умовних позначень і термінів	9

Вступ	10

1.	ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ	13

1.1	Системи одноразового використання у виробничих процесах для терапевтичних білків, огляд та класифікація продукту.	13

1.2	Виробничі приміщення одноразового використання	15

1.3 Типи систем одноразових сумок та методи перевірки цілісності	16

1.4 Мішки для обробки рідини та порошку	18

1.5 Системи обробки мішків і контейнерів	20

1.6 Системи одноразових пакетів для заморожування та відтавання	24

1.7 Перевірка цілісності закриття контейнера	26

1.8 Системи змішування для одноразового використання	29

1.9 Процес змішування	30

1.10 Якість змішування	31

1.11 Час змішування	32

1.12 Системи змішування одноразових пакетів	33

1.13 Системи змішування з обертовою мішалкою	34

1.14 Левітовані змішувачі	35

1.15 Магнітні змішувачі	36

1.16 Змішувачі з герметизацією	39

1.17 Системи змішування за допомогою барабанної мішалки	39

1.18 Системи змішування з коливальними пристроями	40

1.19 Системи змішування з гідравлічним приводом	43

2	МАТИМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІШУВАННЯ	45

3	КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ	47

4. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОРЕАКТОРА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	48

5. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ БІОРЕАКТОРА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ	49

5.1. Розрахунок біореактора одноразового використання	49

5.1.1. Розрахунок геометричних розмірів апарата	49

5.1.2 Розрахунок барботера	50

5.1.3. Матеріальний баланс	53

5.1.4. Тепловий баланс та розрахунок поверхні теплообміну	54

5.1.5. Розрахунок перемішуючого пристрою	58

5.1.5. Розрахунок обичайки одноразового біореактора та його сорочки під дією внутрішнього та зовнішнього тисків	58

5.1.6 Розрахунок еліптичного днища та еліптичної частини сорочки	61

6. РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ	64

6.1 Огляд проблематики та постанова задачі	64

6.2  Аналіз прогнозних ринкових позицій стартап-проєкту	72

6.3	Формування рівновагової ціни	77

6.4	Шляхи монетизації проєкту	82

Висновки	84

Список використаної літератури	86

# Перелік скорочень, умовних позначень і термінів

V – загальний об’єм апарату, м3;

D – внутрішній діаметр апарату, м;

Vд – об’єм еліптичного днища, м3;

H – висота апарату, м;

– висота еліптичного днища, мм;

hцд – висота відбортованої частини еліптичного днища, мм;

Fд – площа поверхні еліптичного днища, м2;

Sд  – товщина стінки еліптичного днища, мм;

– висота еліптичного днища, мм;
 – об’єм циліндричної частини апарата, м3;
 – відстань від перемішуючого пристрою до еліптичного днища апарата, м;
Fц – площа поперечного перерізу циліндричної частини апарату, м2;
 – висота циліндричної частини апарата, мм;
 – висота лопаті мішалки, мм;
 – діаметр мішалки, мм;
 – відстань між барботером і мішалкою, м;
 – загальна висота апарата, м;
 – діаметр барботера, м;
 – густина повітря, що подається на барботер, кг/м3;
 – густина культуральної рідини, кг/м3;
 – витрата повітря, м3/с;
 – тиск над рідиною у апараті, Па;
 – швидкість повітря при русі по трубі, м/с;
 – тиск повітря, що використовується для барботування, Па;

# Вступ

Світовий попит на білкові фармацевтичні препарати (і, зокрема, білкові терапевтичні засоби) за останні 10 років привів до збільшення зусиль щодо розширення ефективності процесу. Безсумнівно, величезне зростання знань у молекулярній та клітинній біології призвело до високопродуктивних клітинних ліній та покращених культуральних середовищ. Ці клітинні лінії  сприяють зменшенню розміру біореактора, що пов’язано з економією витрат [1]. Подальшої економії коштів можна досягти шляхом заміни нержавіючої сталі на одноразове обладнання у виробничому процесі [2, 3].

Як випливає з терміну «одноразового використання» (або «одноразового»), такі системи використовуються лише один раз. Одноразові засоби, які зараз використовуються, виникли у сферах медичної допомоги (наприклад, гумові рукавички, стерильні тампони та технологія внутрішньовенного застосування) та догляду за немовлятами (наприклад, паперові рушники та одноразові підгузки). За винятком захисного одягу та витратних матеріалів (наприклад, тампони та паперові рушники), вироби для одноразового використання, як правило, виготовляються з пластмас, таких як поліетилен, полістирол, політетрафторетилен, поліпропілен або етиленвінілацетат, схвалених відповідними інстанціями. Ці матеріали зазвичай доповнюються добавками для підвищення ефективності та/або продовження терміну використання [4, 5], тим самим забезпечуючи їх придатність у біофармацевтичному виробництві. У всіх випадках поверхні, що контактують з продуктом, не містять компонентів тваринного походження.

Одноразові предмети можуть бути жорсткими (формовані системи) або гнучкими (мішки з багатошарової плівки) і часто постачаються попередньо стерилізованими, пройшли гамма-опромінення при рівнях доз від 25 до 50 кГр [6, 7], хоча деякі автоклавують або стерилізують газом. . Це усуває необхідність подальшої стерилізації обладнання, наприклад стерилізації парою, яка зазвичай потрібна для компонентів з нержавіючої сталі. Тому одноразові речі можна швидко ввести в експлуатацію. Після завершення технологічних операцій використані одноразові матеріали знезаражують і викидають. Таким чином, тривалі та дорогі процедури очищення, які можуть вимагати використання агресивних хімічних речовин (які потенційно можуть становити небезпеку для здоров’я оператора) та води для ін’єкцій більше не потрібні у нинішніх об'ємах.

Технологія одноразового використання часто вважається більш екологічною через знижені вимоги до очищення та стерилізації. Крім того, скорочується час обороту обладнання, а зміна процесу та продукту може бути легше адаптована (особлива перевага у виробництві кількох продуктів), коли не потрібні ні очищення, ні стерилізація [7]. Аналогічно, зменшується ймовірність перехресного забруднення продукту та мікробного забруднення, а вимоги до валідації та технологічної документації зведені до мінімуму [5, 8, 9]. Подальші переваги одноразових матеріалів включають економію часу (наприклад, час розробки, час виробництва та час виходу на ринок), зниження витрат (наприклад, капітальні інвестиції та вартість проданих товарів) і зменшення площі об’єкта. Одноразові товари можуть мати явні переваги в порівнянні з їх аналогами багаторазового використання, якщо їх правильно вибирати та використовувати. Підсумовуючи, вони можуть бути меншими, безпечнішими, екологічними, швидшими та гнучкішими, забезпечуючи при цьому економію як капітальних, так і операційних витрат.

Проте все ще існують обмеження щодо використання одноразових речей через хімічні, біологічні та фізичні властивості пластикового матеріалу. Окрім витоку речовини, основним ризиком, пов’язаним із використанням одноразових речей, є потенційна міграція небажаних компонентів із пластикового матеріалу. Додатковими проблемами, які обмежують використання одноразових матеріалів, є обмежена масштабованість (через механічну міцність матеріалу), обмежена доступність одноразових датчиків і відсутність передових методів автоматизації.

Поки що заміна одноразових компонентів призводить до збільшення експлуатаційних витрат і сприяє збільшенню вартості утилізації твердих побутових відходів і витратних матеріалів. Іншою слабкістю одноразових систем є залежність від постачальників, що виникає через відсутність стандартизації. Крім того, варто зазначити, що може знадобитися додаткове навчання персоналу, оскільки збільшуються масштаби виробничих потужностей, що містять одноразові товари. Проблемою, яку також не слід недооцінювати, є упаковка одноразових систем, яка охоплює цілісність системи на рівні постачальника, а також у виробництві та підтримці стерильності.

У даній роботі за мету було взято досідження актуальних систем одноразвого використання та розрахунок апарата з розробеою перемішуючого пристрою.

- ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

  - Системи одноразового використання у виробничих процесах для терапевтичних білків, огляд та класифікація продукту.

Типовий процес виробництва лікарського засобу, такого як терапевтичні білки, включає чотири основні стадії обробки: обробку первнну, подальшу обробку, кінцеве формування та наповнення; маркування та упакування. На стадії попередньої обробки готують культуральні середовища та буфери (змішують, стерилізують фільтрами 0,1 і 0,2 мкм, зберігають і транспортують), виробляють посівний матеріал і посівний шлейф, а також виготовляють так званий активний фармацевтичний інгредієнт (API). API, який, за деякими винятками, наприклад, мембранні білки, зазвичай секретується в культуральний бульйон, слід відокремити від клітин і очистити після збору. Подальші нижчезазначені процедури [10–17], які виробляють лікарську речовину, забезпечують зменшення домішок продукту (наприклад, протеїну А, білків клітини-хазяїна, дезоксирибонуклеїнової кислоти та агрегатів) до прийнятно низького рівня та включають очищення вірусів (інактивацію та видалення фільтрацією). Отже, API необхідно додатково концентрувати, розділяти та очищати, що вимагає процесів хроматографії (афінна хроматографія, аніонообмінна хроматографія, катіонообмінна хроматографія та хроматографія гідрофобної взаємодії) та фільтрації з поперечним потоком (ультра- та діафільтрація). Зберігання та транспортування рідини, а також приготування буфера також є частиною подальшої стадії обробки. Рідкий розчин готують шляхом додавання стабілізаторів перед стерилізацією фільтруванням та/або асептичним розливом у стерильні контейнери. Також лікарський засіб можна зберігати або транспортувати, коли він глибоко заморожується перед операціями заповнення та обробки. Потім маркується та упаковується, щоб стати комерційно доступним.

Сьогодні розробник і виробник терапевтичного протеїну може вибирати серед безлічі одноразових пристроїв від різних постачальників для всіх етапів виробничого процесу.

Одноразові пристрої можна розділити на три групи: витратні лабораторні предмети, прості периферійні елементи (автономні компоненти), а також багатокомпонентні системи для роботи підрозділів і технологічних платформ. Завдяки одноразовим біореакторам разом із пакетами для зберігання та транспортування, одноразовим змішувачам, одноразовим пластиковим шлангам, одноразовим пластиковим фітингам, одноразовим з’єднувачам та системами відбору проб і одноразовими насосами, системи перевірки герметичності і нові з’єднувачі (багатокористувацькі, гібридні та нейтральні версії) додатково покращили безпеку як під час обробки, так і для подальшої обробки. Системи одноразового використання, які переважно застосовуються в подальшій обробці, включають системи для центрифугування та фільтрації (мікро-, ультра- і тангенціальна проточна фільтрація), коли необхідно розділити біомасу, прояснити культуральний бульйон або вірус потрібно відокремити або інактивувати. Крім того, все більш поширеними стають одноразові мембранні адсорбери та розфасовані одноразові хроматографічні системи. Нарешті, етапи процесу приготування рецептури та наповнення вже можна виконувати з одноразовими системами, такими як одноразові системи зберігання, одноразові фільтри, одноразові змішувачі, одноразові ізолятори, одноразові системи дозування, одноразові голки тощо.

Кожен ключовий гравець у технології одноразового використання тепер пропонує технології одноразової технологічної платформи (для підготовки середовища, виробництва інокулята, ферментації та поділу біомаси, поділу вірусів та інактивації вірусів, формулювання та наповнення). Приклади продуктів включають серії ReadyToProcess і FlexFactory (GE Healthcare), серію Mobius (Merck), серію Allegro (Pall), серію FlexAct (Sartorius Stedim Biotech) і серію HyPerforma (Thermo Scientific). Ці технологічні платформи підтримують раціональне впровадження одноразових матеріалів та інтенсифікацію процесів.

Одноразові вироби можна використовувати так само, як і їх аналоги з нержавіючої сталі, за умови належної уваги їх специфічних характеристик. Вимоги користувача є основними критеріями в процесі прийняття рішень, у той час як прогнозований попит на продукт і оптимізоване використання активу також повинні бути прийняті до уваги. Необхідно також враховувати продуктивність одноразового використання, пов’язані з цим витрати та безпеку ланцюга поставок, а ризик використання одноразових товарів має бути мінімізованим. Одноразові товари становлять особливу проблему з точки зору оцінки технічного ризику, пов’язаного з їх використанням, та безпеки ланцюга постачання. Більшість продуктів не стандартизовані, і тому безпека постачання має першорядне значення при розгляді використання одноразових речей [18]. Важливою передумовою для впровадження одноразових матеріалів у біофармацевтичне виробництво є глибоке розуміння пов'язаних ризиків і відповідне управління ними. Як описано Пора і Роулінгс [19], а також Сінклер і Монж [20–28], необхідно враховувати численні фактори. Необхідно провести аналіз ризику, як показали Merseburger et al. [29, 30] або Merck [31].

  - Виробничі приміщення одноразового використання

Існує можливість виробництва терапевтичних моноклональних антитіл у повному виробничому комплексі для одноразового використання, як це робиться, наприклад, компанією WuXi Pharmatech у Шанхаї. Однак повністю одноразові виробничі потужності становлять лише близько 10% усіх таких об'єктів [32].

Зараз переважають об’єкти, в яких поєднуються пристрої одноразового та багаторазового використання. Це пов’язано з тим фактом, що подальша обробка ще не повсюдно реалізована за допомогою одноразових пристроїв у кожному випадку залежно від масштабу та режиму процесу.

Одноразове виробництво існує, коли транспортування, а також зберігання сировини, проміжних і кінцевих продуктів, а також масове перетворення здійснюються переважно або повністю в одноразових пристроях. Можна розрізняти одноразові споруди закритого типу та одноразові приміщення, що працюють на станціях. Об’єкт одноразового використання закритого типу (наприклад, система колекторів для приготування буфера та середовища) характеризується закритим виконанням усіх етапів процесу та обмежений невеликими робочими обсягами. Одноразові предмети готові та з’єднуються в послідовності, що відповідає необхідним етапам процесу. Транспортування матеріалу здійснюється за допомогою вільного дренажу або тиску. На відміну від цього, одноразове обладнання, яке працює на станціях, де матеріал переміщується з етапу процесу на наступний за допомогою транспортувальних одноразових контейнерів, є більш гнучким [33, 34]. Одноразові виробничі потужності, де обробка нагору повністю виконується за допомогою одноразових пристроїв, наприклад, установка Shire з виробництва велаглюцерази альфа в Лексінгтоні (штат Массачусетс), належать до одноразових установок, що працюють на станціях. Такі об'єкти вважаються біооб’єкти майбутнього, що дають змогу вести стале виробництво в менших приміщеннях та з меншими інвестиційними витратами. Їх ключовою особливістю є гнучкий і модульний дизайн, для якого визнано чотири концепції кімнат: концепція бального залу, концепція танцювального майданчика, iнтеграція модульних блоків чистої кімнати в бальну залу та складання модульних блоків, які можна конфігурувати, таких як модулі KUBio або FlexFactory (також згадуються як засоби планування). Концепції кімнат детально описані в Refs. [35, 36].

1.3 Типи систем одноразових сумок та методи перевірки цілісності

Середовища, буфери, вихідні матеріали, проміжні та готові продукти, можливо, доведеться відбирати, обробляти, зберігати, змішувати, заморожувати, розморожувати, транспортувати або відправляти під час виробництва біофармацевтичних препаратів. Системи одноразових пакетів стали загальноприйнятою альтернативою і навіть найсучаснішим технологіям для систем відбору проб, зберігання та транспортування, виготовлених зі скла або нержавіючої сталі, які традиційно використовувалися в цих процесах. Їх використання спочатку базувалося на технології, пов’язаної зі стерильними внутрішньовенними медичними застосуваннями, які зазвичай використовують одноразові пакети, що складаються з одношарових плівок з полівінілхлориду або етиленвінілацетату (EVA), для зберігання крові або інфузійних розчинів. Протягом десятиліть у дослідженнях, розробках і виробництві біофармацевтичних препаратів використовувалися різні пакети для біопроцесів [37–39].

Типове застосування пакетів у біофармацевтичному виробництві:

> Зберігання та зберігання продуктів: порошок, середовище, буфери, вода для ін'єкцій (WFI), реагенти та сипучі продукти

> Змішування: Приготування середовища та буфера, рецептура лікарських засобів

> Доставка та транспортування: доставка носіїв, буферів, WFI, реагентів та сипучих продуктів до місця використання

> Культивування клітин і ферментація: виробництво посівного матеріалу, перенесення посівного матеріалу, управління рідиною для середовища, збирання врожаю та бродіння стічних вод

> Відбір проб: технологічні зразки, еталонні зразки

> Відновлення та очищення: управління рідиною для мікрофільтрації

> Очищення та концентрація: управління рідиною для ультрафільтрації, діафільтрації, інактивації вірусів та технологічної хроматографії

> Заморожування та відтавання: виробництво проміжних продуктів, інокулята або очищених сипучих продуктів

> Наповнення та обробка: управління рідиною для остаточної фільтрації та наповнення

Одноразові пакети виготовляються з пластикових плівок [39], склад яких сильно впливає на їх конструкцію, експлуатаційні характеристики та виробничі можливості. Клієнт може вибрати пакет залежно від дизайну, об’єму, доступних портів, трубок, вбудованих фільтрів, роз’ємів, технічної функції та упаковки. Більшість виробників сумок пропонують як стандартні, так і індивідуальні рішення для сумок.

1.4 Мішки для обробки рідини та порошку

Вкладиші для цистерн — це прості відкриті одноразові мішки, які використовуються для обшивки контейнерів і транспортних систем. У деяких випадках вони не піддаються гамма-стерилізації. Як показано на рисунку 1.1, вкладиші для цистерн використовуються у відкритих одноразових системах, у яких мішок поміщається в контейнер для утворення підкладки [40]. Єдина функція контейнера - забезпечити фізичну підтримку.

Рисунок 1.1 - вкладиші для цистерн використовуються у відкритих одноразових системах

Функція футеровки бака полягає в тому, щоб утримувати вміст вкладиша та створювати бар’єр між вмістом вкладиша та стінкою контейнера та/або навколишнім середовищем. Наповнювачі резервуарів добре підходять для завдань змішування, таких як приготування середовищ і буфера або для приготування лікарських препаратів, у які необхідно додавати та розчиняти великі кількості твердих речовин. Комерційно доступні накладні змішувачі що можна легко інтегрувати, оскільки ці системи відкриті. Гільзи для резервуарів пропонуються без або з нижньою зливною лінією.

2D мішки використовуються, коли необхідно працювати з невеликими обсягами рідини. Типові об’єми рідини від 20 мл до 50 л. Використовуються плівки здебільшого на основі поліетилену (PE) або етилвінілацетату (EVA). Є мішки більшого розміру об’ємом до 200 л, але є винятками. Вони використовуються для спеціальних застосувань, таких як ферментація, як у випадку Cellbag 200 л і Flexsafe RM 200 л. Ці пакети виготовляються з багатошарових плівок на основі різних смоляних матеріалів, залежно від сімейства продуктів і виробника. В результаті утворюється плоска камера.

Кількість і розташування портів і вузлів (трубки, затискачі, з’єднувачі, фільтри тощо) залежать від типу мішка. Більшість виробників сумок пропонують ряд варіацій в рамках однієї стандартизованої серії типів сумок. Як згадувалося у вступі, доступні індивідуальні рішення. Однак налаштування збільшує витрати через додаткову складність, інженерію та вартість виробництва. Використання індивідуальних мішків може бути економічно вигідним, якщо мішки використовуються у великих кількостях або для дуже специфічних застосувань, що вимагають спеціальних технологій, а також для високоцінних продуктів.

2D сумки використовуються в лежачому або висячому положенні. На додаток до окремих одноразових пакетів, також доступні багаторазові 2D пакети, наприклад, для використання в колекторах для відбору проб, дозування та зберігання продуктів.

Мішки, призначені для транспортування твердих речовин, мають форму воронки, гнучкі та прозорі. Вони обладнані великою сантехнікою або асептичними системами перенесення на виході з воронки (див. Рисунок  1.2). Застосування цих порошкових пакетів (як вони також відомі) включають закрите перенесення та зберігання, а також транспортування сухих порошкових середовищ, буферних солей, фармацевтично активних речовин та допоміжних речовин. Вони доступні від різних виробників у різному виконанні з ємністю до 100 л [41–45].

Рисунок 1.2 - Thermo Scientific Powdertainer II із затискачем та лінією для промивання.

3D-мішки доступні для більш складних застосувань та більших об’ємів рідини, у яких контейнер зовнішнього мішка має функцію підтримки. Використовуються плівки здебільшого на основі поліетиленових шарів, що контактують з рідиною. Залежно від вимог замовника, ці мішки можуть вмістити рідину об’ємом до 5000 л. Тривимірний дизайн є результатом зварювання відповідних багатошарових плівок. Найпоширенішими конструкціями є циліндрична/конічна форма (Рисунок 1.3 а) або кубоподібна/прямокутна (Рисунок  1.3 б), які доступні з нижнім зливним отвором і без нього.

а                                        б

Рисунок 1.3 – а - кубоподібна/прямокутна; б - циліндрична/конічна форма

На відміну від 2D-сумок, 3D-сумки пропонують більшу гнучкість щодо розташування та кількості портів. Крім того, існує широкий вибір розмірів портів і їх складності. Нарешті, варто згадати, що 3D-сумки є основою всіх великих одноразових систем зберігання та транспортування, майже всіх одноразових систем змішування (крім систем малого об’єму, хвильових систем).

1.5 Системи обробки мішків і контейнерів

Завдяки притаманним характеристикам плівкових матеріалів і технологіям зварювання та виробництва, які використовуються під час їх виготовлення, системи одноразових пакетів мають обмежену здатність до механічного навантаження. Міцність плівок на розрив у поєднанні з міцністю зварних швів значною мірою визначає максимальну стійкість до механічних навантажень, а отже, розмір, форму та застосування мішка. Крім того, характеристики матеріалу сильно залежать від температури. Наприклад, деякі пластикові плівки можуть вийти крихким при низькій температурі.

Окрім невеликих 2D пакетів, які використовуються при температурі навколишнього середовища для внутрішнього зберігання, для всіх систем потрібен зовнішній контейнер. Однак навіть невеликий об’єм 2D мішків може бути складним для обробки, тому для цих мішків також рекомендується відповідна система обробки, щоб забезпечити безпечне зберігання та/або транспортування. У багатьох випадках для 2D-сумок підходять прості лотки або стелажі, виготовлені з пластику або нержавіючої сталі; проте дуже складні системи також можна отримати для конкретних застосувань. Прості системи, такі як штабельовані лотки з ручками для перенесення та вставками для напрямних труб, показані на рисунках 1.4 a і б [46, 47]. Оптимальна доступність і гнучкість забезпечується завдяки використанню модульних систем стелажів, що розширюються (див. Рисунок 1.4 в), які також можна використовувати для заповнення та зберігання колекторів сумок.

а                                    б                                          в

Рисунок 1.4 – а пластикові лотки Flexsafe/Flexboy; б Flexsafe/Flexboy з нержавіючої сталі та в стійка Flexboy/Flexsafe.

Для мішків, у яких заморожені рідини зберігаються та/чи транспортуються, має бути передбачений спеціальний захист. З’єднання порту/мішка викликають особливе занепокоєння, але також існує ризик крихкого руйнування в точках переходу труба/фітинг. Тому різні виробники розробили спеціальні пакети, виготовлені зі спеціальної плівки, і відповідні безпечні системи обробки, які можна використовувати при низьких температурах (див. Рисунок  1.5). Деякі системи обробки мішків навіть витримують низькі температури [48–50].

Рисунок 1.5 - Система обробки мішків для заморожених рідин.

Контейнери для внутрішнього застосування використовуються, якщо більші та складніші мішки необхідно обробляти на місці виробництва (Малюнок 1.6). Вони виготовлені із нержавіючої сталі або пластику і доступні для мішків циліндричної/конічної форми та мішків кубової/прямокутної форми об’ємом до 3000 л, але не призначені для транспортування. Сучасні кубоподібні контейнери для біопроцесів можна штабелювати та займати мінімально необхідний простір (Малюнок  1.6 в). Їх можна транспортувати за допомогою підйомних візків, палетних домкратів, навантажувачів або візків [48].

а                                    б                                         в

Рисунок 1.6 - Контейнер для внутрішнього застосування: а 3D-піддон з нержавіючої сталі для зберігання; б 3D-пластиковий піддон; в 3D-піддон з нержавіючої сталі для обробки рідини в процесі.

Контейнери біопроцесу для змішування можуть бути додатково оснащені тензодатчиками для зважування, кожухами для регулювання температури, а також можуть бути поєднані з блоками керування для одноразових датчиків, таких як pH та провідність, якщо потрібно. Температуру вмісту мішка можна контролювати за допомогою нагрівання або охолодження теплоносія, що циркулює в подвійній сорочці.

Існує попит на безпечні, стабільні та закриті контейнерні системи, коли стерильні рідини відправляються в одноразових пакетах. Фактори, що впливають на вибір відповідних систем, включають відстань пересування, засоби транспортування, температурну чутливість, об’єм та можливість утворення піни під час приготування [51]. Такі системи називаються контейнерами для транспортування рідини. Контейнерні системи для транспортування рідин також можна використовувати для внутрішніх застосувань, якщо вони відповідають вимогам застосування. Важливо зазначити, що деякі комерційно доступні системи підходять лише для використання в некритичних областях.

Зокрема, у разі більших об’ємів рідину необхідно утримувати в положенні та не допускати коливань. Постачальники контейнерних систем для рідких перевезень, наприклад Thermo Fisher Scientific і Sartorius Stedim пропонують відповідні пристрої, відомі як Smarttainer II Shipper і Flexel 3D Palltank для доставки відповідно. Ці пристрої забезпечують безпечне та надійне транспортування стерильних рідин об’ємом до 500 л, оскільки регульована кришка утримує рідину на місці й таким чином пригнічує будь-яку дію рідини під час транспортування (див. Рисунок 1.7). На даний момент на ринку доступні різні кваліфікації для систем доставки 2D та 3D сумок. Для рівня кваліфікації дуже важливо розрізняти доставку вантажівкою або повітрям, з одного боку, і цінність продукту, з іншого боку. В даний час системи доставки зазвичай використовуються для постачання носіїв і буферів, а також для проміжних і сипучих продуктів. Найвищий рівень кваліфікації, доступний зараз на ринку, базується на стандарті ASTM D4169 [52].

Рисунок 1.7 - Flexel 3D Palletatan для доставки.

1.6 Системи одноразових пакетів для заморожування та відтавання

Заморожені, біофармацевтичні проміжні та готові продукти залишаються стабільними протягом тривалого періоду, що полегшує зберігання та транспортування. Крім того, потенціал небажаних реакцій і забруднення зведений до мінімуму, і тому можливе транспортування при контрольованих і низьких температурах [53]. Системи заморожування, що використовуються у біофармацевтичному виробництві, залежать від природи та кількості замороженого вантажу. У той час як маленькі пластикові трубки та пакети знаходять застосування в мілілітровій шкалі, пакети, а також контейнери використовуються у шкалі L (1–20 л), а великі, транспортабельні та контрольовані контейнери для заморожування, виготовлені з нержавіючої сталі, використовуються у великих. шкали (50–500 л) [54, 55–60].

Одноразові пакети виявилися придатними для заморожування біологічних препаратів. Склад сумок, забезпечення безпечного використання при низьких температурах, а також наявність відповідних систем обробки мішків і контрольованих пристроїв для заморожування та розморожування, сприяє високій швидкості заморожування та розморожування без шкоди безпеці експлуатації [60]. Ще однією перевагою систем мішків є вбудовування систем наповнення колекторів. Як наслідок, перед заморожуванням може бути досягнуто просте порціонування рідини, що полегшує подальшу обробку. Це дозволяє розморожувати лише необхідну кількість продукту в будь-який конкретний час. Крім того, у поєднанні з процесами заморожування розробляються нові області застосування мішків, що дає можливість довготривалого зберігання та відокремлення етапів процесу. Наприклад, процедуру виробництва посівного матеріалу, отриманого з робочого банку клітин, можна спростити та скоротити. Таким чином, банки клітин великого об’єму можна наповнювати, заморожувати та зберігати в пакетах [61]. Потенційним недоліком мішків, який не слід недооцінювати, на додаток до визнаної проблеми вилуговуваних і екстрагованих частин, є невиявлене пошкодження замороженого пакета. Цілісність пакета, як правило, не може бути підтверджена, доки вміст пакета не буде розморожено [62].

Пакети, придатні для кріоконсервування, можна заморожувати та розморожувати в традиційних системах заморожування та розморожування, але неможливо контролювати процес заморожування та розморожування, якщо використовуються прості пристрої. Контрольоване заморожування та розморожування вимагає використання передових систем заморожування та розморожування, таких як система Celsius-Paks від Sartorius Stedim. Це був перший керований апарат для заморожування та розморожування для використання з пакетами з робочим об’ємом від 30 мл до 16,6 л. При використанні в поєднанні з блоком керування, модулями заморожування-розморожування, транспортними візками, модулями зберігання та транспортними блоками біофармацевтичні рідини можна заповнювати в пакети, заморожувати в контрольованих умовах, зберігати та/або транспортувати, контролювати розморожування та подальшої обробки (див. рис. 1.8) [55, 63]. Компанія Single Use Support також пропонує системи для заморожування та розморожування. Технологія заснована на оболонці, в яку можуть бути встановлені одноразові пакети різних постачальників. Технологія забезпечує масштабований, автоматизований та контрольований процес заморожування та розморожування. Найменша система дозволяє заморожувати до 4 л (4×1 л), а друга доступна система — до 240 л (24×10 л) (див. Рисунок 1.9). Незабаром оголошено про вихід на ринок ще однієї системи заморозки до 300 л.

а                                          б                                                в

Рисунок 1.8 - Система заморожування-розморожування Sartorius Stedim: а - 1 і 2 л Celsius-Pak, Celsius-Pak Carrier, 8,3 і 16,6 L Celsius-Pak; б - модуль заморожування-розморожування FT 100 з блоком термоконтролю CU 5000 і транспортними візками; в -  модуль зберігання, який можна відвантажувати (SSM) і візок SSM.

а                                                    б

Рисунок 1.9 - RoSS оболонка – а; і RoSS.pFTU для об’єму до 240 л - б

1.7 Перевірка цілісності закриття контейнера

Цілісність закриття контейнера (CCI) стає все більш важливою темою для одноразових систем і в даний час вважається однією з ключових проблем для одноразових систем технології в біофармацевтичній промисловості. У майбутньому одноразова обробка вимагатиме все більш надійних рішень і перевірених CCI, щоб підвищити безпеку пацієнтів і забезпечити відповідність нормативним вимогам. На сьогоднішній день не існує чіткого нормативного керівництва, яке б точно описало вимоги, науку та метод тестування для одноразових систем. Було запущено два нових робочих елемента ASTM [64] E55 щодо цілісності –  один як стандартна практика для забезпечення цілісності та тестування (постачальник і кінцевий користувач), а також один, який слугує методом випробування для тестування на проникнення мікробів на одиночних- використовувати системи. Крім того, перевіряється цілісність фармацевтичної упаковки PDA TR27 (1998), щоб включати одноразове використання [65]. BPSA (2017) проектування, керування та моніторинг одноразових систем для забезпечення цілісності [66] вже охоплює технологію одноразового використання. Для постачальників існує кілька важливих аспектів для забезпечення цілісності одноразових систем. Перш за все, підхід «якість за проектом» та перевірка на етапі розробки необхідні, щоб гарантувати стабільну надійність одноразових систем після складного виробничого процесу. Це включає екструзію плівки, виготовлення компонентів, складання та, у більшості випадків, гамма-опромінення. Критичні виробничі параметри, а також простір для проектування повинні бути визначені та відслідковані для кожного етапу виробництва, щоб досягти узгодженості між партією. Крім контролю якості та процесу, впровадження фізичного тестування цілісності постачальника та тестування точки використання може забезпечити додаткову безпеку для критичних додатків. Щоб розробити такі тести на цілісність, необхідно зрозуміти механізми витоку рідини та проникнення бактерій. Іншими словами, кореляція між межами виявлення та витоками рідини, а також мікробами може бути встановлено проникнення в умовах процесу. Проте все ще недостатньо розуміння розміру дефекту, який спричиняє витік рідини та потрапляння мікробів у системи одноразового використання в реальних умовах. Щоб розробити стратегію тестування, рекомендується ознайомитися з наявною статистикою з виробничої документації та документації з якості, оскільки історія довгострокового виробництва мішків, що сягає мільйонів, безсумнівно може допомогти у визначенні ризиків, моделей витоків, потенційних методів тестування, а також межі виявлення.

Наука щодо пластикових плівок та одноразових збірок, що використовуються у виробництві біофармацевтичних препаратів, детально не вивчена; однак дослідження, що стосуються упаковки кінцевого продукту, є хорошою основою. Таким чином, це може слугувати відправною точкою для дослідження розміру дефекту і може відігравати ключову роль у розробці та співвіднесенні меж виявлення фізичного тесту з результатами витоку рідини та мікробних результатів. Опубліковані дані та наш досвід показують, що існує тісний зв’язок між витоками рідини та проникненням мікробів. Згідно з дослідженнями Келлера [67], розміри витоку для потоку рідини істотно не відрізняються від розмірів витоку для втрати стерильності. Крім того, критичні розміри витоку залежать від таких параметрів, як поверхневий натяг рідини (характеристики рідини) і тиск (параметри процесу). Мікробного проникнення не було виявлено з мікропробірками діаметром 2 мкм за будь-яких умов, тоді як дослідження Гібні [68] показали, що мікровитік, заповнений рідиною, має легше пропускати мікроорганізми.

Крім того, слід брати до уваги максимальну допустиму межу витоку [69]. Різноманітні дослідження, які визначили, що межа падає в діапазоні 2–5 мкм при використанні капілярних трубок за умов негативного та позитивного тиску, а також різні методики тестування. Мортон та ін. [70] описують, що немає передачі мікробів, якщо немає витоку рідини. Це спостереження важливе, оскільки воно показує, що якщо не спостерігається витік рідини, мікробне забруднення технологічного розчину не може відбутися. Виходячи з цих висновків, слід зробити наступні кроки: визначення межу в умовах процесу, встановлення кореляції між витоком рідини/проникненням мікробів і перевіркою фізичної цілісності, і, нарешті, розробка та валідація фізичних методів випробування з виявленням обмеження для підтвердження відсутності витоку рідини/проникнення мікробів у системах одноразового використання.

Висновки Келлера [67] і Гібні [68] також свідчать про те, що витік рідини залежить від тиску, поверхневого натягу рідини та діаметра дефекту. Це необхідно враховувати при розробці тестів, як показує наступний приклад. Статичний тиск у наповненому мішку об’ємом 500 л з висотою стовпа води приблизно 0,7 м відповідає напору 70 мбар. Відповідно до моделі Гібні [69], очікується, що розмір витоку рідини становитиме близько 20 мкм. В експериментах був виявлений витік при 20 мкм, але не при 15 мкм. На основі цих результатів було визначено для цих умов процесу як 10 мкм після введення запасу міцності.

Розглядаючи заявки на доставку, необхідно враховувати додаткові аспекти. Імпульси тиску під час повітряного транспортування мішків не вплинули на розмір дефекту, оскільки в мішках не було значного тимку, тому перепад тиску не може мати жодного впливу. Однак на розмір дефекту впливає прискорення транспортування рідини. У реальному світі повітряні та вантажні перевезення зафіксували прискорення до 20 g. Здійснюючи теоретичний розрахунок з використанням моделі Гібні [70], при збільшенні прискорення з 1 до 20 g відповідна межа зменшиться з 10 до 2 мкм при висоті рідини 0,7 м (або 70 мбар) у 500 л.  під час відправлення. Підводячи підсумок, література та дослідження, засновані на плівках з лазерно просвердленими отворами, модельних розчинах та різних умовах випробувань, показали, що результати, отримані з плівковими матеріалами, потрапляють в існуючі моделі стерильного пакування з використанням мікропробірок. Вони також вказують на те, що 2 мкм, швидше за все, є межею за будь-яких відповідних умов процесу для витоку рідини, а також проникнення мікробів. З іншого боку, стратегія тестування також повинна враховувати практичні вимоги, а також техніко-економічні обмеження методологій тестування під час реальних виробництв постачальниками та кінцевими споживачами (наприклад, вартість виробництва, час, простір та інвестиції).

Після виготовлення мішкової камери та перед складанням герметичність мішкової камери перевіряється. Після остаточного складання мішкових камер із такими компонентами, як трубки та з’єднувачі, виконується перевірка цілісності постачальником за допомогою методу випробування гелієм. Основними перевагами гелієвого тесту є досяжна швидкість виявлення, короткий час випробування та можливість тестування зібраної готової продукції.

1.8 Системи змішування для одноразового використання

Змішування є однією з найважливіших технологічних операцій, що використовуються у виробництві біофармацевтичних препаратів [71], і використовується для досягнення гомогенізації, суспендування, диспергування (рідина–рідина та газ–рідина) та теплообміну. Такі одиничні операції часто необхідні при підготовці середовища та буфера, процедурах культивування клітин, під час ферментації, остаточного приготування та наповнення біологічних препаратів. Процедури змішування також можуть знадобитися для того, щоб уникнути осідання та розмішування, або для досягнення температурних зрушень під час збирання врожаю, концентрації, очищення, формулювання та наповнення [72–74].

Звичайні змішувальні пристрої, виготовлені з нержавіючої сталі, в даний час є золотим стандартом у виробництві біофармацевтичних препаратів [75]. Зростаючий інтерес до технології одноразового використання в біофармацевтичній промисловості через її численні переваги [76–84] та меншу кількість обмежень [85] у порівнянні зі звичайною сталлю призвело до розробки одноразових систем змішування пакетів до робочого об’єму. 5000 л. Клієнт може вибирати між численними одноразовими мішками, які відрізняються за своїми масштабами, принципом змішування та рівнем притаманної їм чистоти, приладів та автоматизації.

1.9 Процес змішування

Процес змішування являє собою розподіл твердих або рідких елементів в обсязі, в якому ці елементи відрізняються хоча б однією властивістю. Властивості визначаються концентрацією, агрегацією, розміром і формою частинок, розміром і формою крапель, температурою, в'язкістю, кольором, щільністю тощо. Метою змішування є досягнення певного ступеня змішування та отримання проміжного або кінцевого продукту. . Більше того, змішування є передумовою деяких наступних реакцій і може сприяти як тепло-, так і масообміну [86, 87]. Змішування можна розділити на три категорії: розподільне змішування, дисперсійне змішування та дифузійне змішування. Розподільне змішування — це регулювання властивостей, що веде до просторової однорідності всіх компонентів. Дисперсійне змішування визначається як розпад агломератів або грудок до бажаного кінцевого розміру зерен твердих частинок або розмір домену (краплі) рідин, що не змішуються [88].

Дифузійне змішування (яке менш актуальне в промислових процесах) характеризується рівноважною концентрацією, що виникає внаслідок молекулярної дифузії [86]. Ламінарне перемішування, яке часто зустрічається в рідинах з високою в’язкістю, походить від поздовжнього перемішування. Частинки рідини течуть уздовж паралельних ліній току незалежним від часу способом. Для досягнення однорідності необхідне додаткове радіальне перемішування поперек лініях течії, яке може бути досягнуто шляхом зсуву, розширення, стиснення, розминання та використання зворотного та спірального потоку [86, 89]. Нарешті, турбулентне змішування забезпечує найбільшу ефективність. Це пов’язано з просторовими та тимчасовими флуктуаціями потоку, які вимагають від частинок рідини безперервно переорієнтовуватися вздовж лагранжових траєкторій [89], що призводить до ефективного турбулентного масообміну.

Процеси змішування зазвичай описуються статистичними параметрами, такими як якість суміші, час змішування та розподіл часу перебування. Крім того, безрозмірне число Рейнольдса і питома введена потужність є важливими параметрами для визначення ефективності змішування. Усі ці параметри (які коротко викладені нижче) також використовуються для збільшення та зменшення процесів змішування.

1.10 Якість змішування

Загалом, якість змішування зазвичай визначається як відхилення вимірюваної властивості, пов’язане з середнім значенням. Для кількісної оцінки змішування використовується ряд індексів, які відрізняються залежно від застосування [90–92]. Загальновідомо шість специфічних умов якості змішування: повністю незмішані системи, ідеально однорідне змішування, розмішування, однорідне випадкове змішування, реальне змішування та змішування текстури [91]. У повністю незмішаній системі всі компоненти локально розділені (Малюнок 1.10a). Ідеально змішана система (також відома як ідеально однорідна система) схожа на кристалічну решітку, в якій кожен компонент x примикає до такої ж кількості компонентів y (Малюнок 1.10б). Як показано на малюнку 1.10в, розмішування характеризується просторовим розділенням компонентів, які починаються біля стінок системи. Однорідна випадкова суміш (Рисунок 1.10г) є умовою, за якої існує однакова ймовірність того, що компонент x або y буде зустрічатися після достатнього часу змішування, що й слід очікувати, оскільки змішування є випадковим процесом. На практиці фактична умова змішування (рисунок 1.10д) у технічних системах змішування знаходиться між умовами, показаними на рисунках 1.10б і г. Змішування текстур (Рисунок 1.10е) не має значення в біовиробництві.

а                                             б                                              в

г                                             д                                             е

Рисунок 3.1 –  Умови змішування, що описують якість змішування: а -  повністю незмішана система; б - ідеально однорідне змішування; в – розмішування; г - однорідне випадкове змішування; д - реальне змішування; е - змішування текстури [21].

1.11 Час змішування

Час змішування — це другий параметр, який використовується для кількісної оцінки ефективності змішування і являє собою час, необхідний для досягнення визначеної якості змішування. Ступінь змішування 95% часто вважається відповідною продуктивністю в промислових системах змішування. Але високі вимоги висуваються до спеціальних застосувань. Визначення часу змішування описано в іншому місці [93].

Розподіл часу перебування, введений Данквертсом [94], описує ймовірність того, що елементи залишаться в безперервно працюючому апараті протягом певного часу. Таким чином, можна оцінити просторове та часове змішування [95].

Число Рейнольдса, що описує співвідношення сил інерції та сил в’язкості, названо на честь фізика Осборна Рейнольдса. Він використовується для аналізу режиму течії рідини і розглядається як один з найважливіших параметрів в теорії моделей. Наприклад, ламінарний потік виникає при низьких числах Рейнольдса і характеризується плавним і постійним потоком рідини. Турбулентний потік розвивається при високих числах Рейнольдса. На відміну від ламінарного потоку, в якому переважають в’язкі сили, турбулентний потік характеризується силами інерції, які мають тенденцію викликати нестабільність потоку, наприклад, випадкові вихри.

Питома введена потужність, що визначається як залежна від маси або об’єму кількість потужності, що вводиться в систему приводним механізмом, який може бути механічним, гідравлічним або пневматичним, є ще одним, критичним параметром, який використовується для оптимізації конструкції систем змішування та визначенні їх ефективності, а також у масштабуванні [96]. Висока питома вхідна потужність зазвичай призводить до короткого часу змішування. Однак напруга зсуву в такій суміші буде зазвичай  високою, і температура буде мати тенденцію до підвищення, що може бути шкідливим під час виробництва як проміжних, так і кінцевих продуктів, і, зокрема, при використанні систем змішування одноразових пакетів. Потужність можна визначити експериментально, проте часто необхідна спеціальна адаптація системи [93].

1.12 Системи змішування одноразових пакетів

Комерційно доступні одноразові системи змішування в пакетах класифікуються на основі механізму введення потужності та принципу їх роботи. Загалом, в даний час доступні два основних класи одноразових систем змішування, а саме з механічним і гідравлічним приводом. Тут головну роль відіграють системи з механічним приводом. Як видно з назви, вхідна потужність, необхідна для масо- і теплообміну в одноразових змішувачах з механічним приводом, забезпечується механічним способом. Цей клас змішувачів можна додатково розділити на одноразові змішувачі з обертовими мішалками, з необертовими мішалками, що створюють ефект перемішування за рахунок обертання, і з коливальними пристроями, такими як вібраційні диски. Одноразові змішувачі з обертовими мішалками або механічно з’єднані з валом (за допомогою простого ущільнення), або магнітно з’єднані. У випадку перекидних і вібраційних валів вал (або принаймні втулка) безпосередньо приварюється до одноразового змішувача.

Одноразові змішувальні пристрої з гідравлічним приводом простіші за конструкцією, ніж з механічним приводом аналогів. Петля рециркуляції, що керується зовнішнім насосом, забезпечує потік рідини через мішок. Для посилення ефекту змішування можна використовувати спеціальні інжектори.

1.13 Системи змішування з обертовою мішалкою

Найбільш часто використовуються мішалки з магнітним зв’язком, які мають перевагу високої стерильності та, отже, безпеки завдяки своїй закритій конструкції (Рисунок 1.11). Однак сміття, що утворюється на ковзаючих поверхнях, може забруднити суміш. Левітуючи мішалку, як і у випадку з технологією LevTech (змінний надпровідний приводний блок і запатентована левітуюча мішалка), утворення частинок повністю виключається за рахунок руху мішалки без тертя [94]. Однак переданий крутний момент обмежений магнітною силою (Рисунок 1.12).

а                                             б                                              в

Рисунок 1.12 - Системи перемішування: а - Левітована мішалка. Надпровідний приводний блок викликає левітацію та обертання крильчатки через пластиковий вкладиш мішка; б - Магнітно-зв'язана мішалка. Магнітна сила використовується для обертання мішалки, яка вбудована всередину мішка і прикріплена до підшипника; в -Безпосередньо пов'язана мішалка. Привід і мішалка безпосередньо з'єднані через вал, який інтегрований в мішок з ущільненням.

1.14 Левітовані змішувачі

Систему LevMixer від Pall в літературі називають неінвазивною одноразовою системою змішування пакетів [94]. По суті, він складається з сумки, що містить  левітуючу крильчатку з нижньою лінією, що призначена для змішування порошк-рідина та рідини-рідини. Випробування змішування порошок-рідина підтвердили, що здатність ресуспендувати осідалі частинки обмежена через обмеження верхньої швидкості левітованого робочого колеса 180 об/хв. Однак система призначена для кінцевої рецептури, а також для гомогенізації та суспендування продукту. Усі поверхні, що стикаються з продуктом, повністю одноразові [94]. Система доступна в розмірах від 30 до 2000 л з різними резервуарами (круглий, поліетиленовий утримуючий резервуар, круглий та/або кубічний резервуар з нержавіючої сталі) [95].

Сумка Flexel Bag для LevMixer від Sartorius поєднує в собі крильчатку з підйомом LevTech за ліцензією Pall і Flexel Bag Sartorius. Він складається з контейнера у формі куба з нержавіючої сталі з дверцятами для зручності кріплення сумки. Крім того, він має вікна для спостереження за процесом змішування, привід для левітації або обертання мішалки, а також одноразовий пакет з магнітною мішалкою в центрі. Система випускається в об’ємах 50, 100, 200, 400, 650 і 1000 л [96].

1.15 Магнітні змішувачі

Лінія продуктів ABEC Custom Single Run (CSR) на даний момент є однією з найбільших доступних одноразових змішувальних систем на ринку. Доступний до об’єму 5000 л. На основі експериментів компаній, системи CSR-General Mixing забезпечують продуктивність процесу, порівнянну з системами з нержавіючої сталі. Система призначена для використання в процесах, що перебувають на першому та нижньому етапі. Це може бути повністю інтегрований з системами фільтрації, включаючи насоси та датчики [97].

Магнітний змішувач від Pall містить мішок для змішування, що містить встановлене знизу крильчатку з магнітним приводом, здатне забезпечити змішування з високим крутним моментом для всіх застосувань змішування порошок-рідина та рідина-рідина [98, 99]. Ефективність змішування порошок-рідина оцінювали в резервуарі об’ємом 160 л з до 37 кг порошку діатомової землі, який було однорідно перемішано менш ніж за дві хвилини. Навіть повністю осаджений порошок був повністю перемішаний через п’ять хвилин без зупинки робочого колеса [99]. Крильчатка працює на інертному підшипниковому вузлі з низьким коефіцієнтом тертя, розробленому для забезпечення низького стирання. Під час випробувань була досягнута низька концентрація частинок менше 5 частинок на мілілітр з розміром частинок менше 10 мкм. Система дозволяє змішувати дуже високі завантаження порошку у великих обсягах рідини [98]. Усі поверхні, які стикаються з продуктом, є повністю одноразовими [98, 99]. Система доступна в розмірах 50,100, 200, 350, 500, 1000 і 2000 л [99].

Сумка Flexel для магнітного змішувача від Sartorius доступна в розмірах від 50 до 2000 л робочого об’єму. Система призначена для підготовки буфера та середовища. Для цих застосувань необхідний сильний вихор для перемішування порошку, який прагне плавати на поверхні рідини [99, 100, 101].

GE Healthcare пропонує чотиримісну систему змішування Xcellerex XDM, яка містить вбудовану магнітну мішалку з компактним двигуном, нижньою одноразовою мішалкою та одноразовим поліетиленовим пакетом низької щільності. З'єднання між двигуном і одноразовою мішалкою магнітне. Квадратна конфігурація забезпечує підвищену ефективність змішування за рахунок природного ефекту збентеження та компактного зберігання. Дно нахилено для забезпечення низького залишкового об’єму після розвантаження. Квадратна конфігурація мінімізує зморщування мішка. Проточні вимірювання та можливість відбору проб досягаються за допомогою вікна змішувача та портів мішкового зонда, порту для відбору проб і лунки для термометра, яка використовується для неінвазивного вимірювання температури. Система забезпечує гнучкість за допомогою двох стандартних типів мішків, які включають різну кількість трубопровідних ліній, з’єднань, а також можливості відбору проб і зондування для широкого спектру застосувань. Версії на 500 і 1000 л оснащені знімними дверцятами для легкого завантаження мішка. Система також доступна з поліпропілену або нержавіючої сталі з оболонкою для підігріву та охолодження. Системи XDM Quad Mixing доступні в п’яти стандартних розмірах: 50, 100, 200, 500 і 1000 л [102].

Змішувач Xcellerex XDUO 2500 від GE Healthcare має подвійний привід для двох мішалок, які магнітно з’єднані та можуть керуватися незалежно. Автоматична корекція pH дозволяє врівноважити середовище для клітинної культури та приготування буфера або може використовуватися для автоматичної інактивації вірусів. Номінальний об’єм системи становить 2500 л, і, таким чином, можна досягти більшого масштабу застосування як нагорі, так і вниз по течії. Менша Xcellerex XDUO Quad Intelligent Single-Use System Mixing System від GE Healthcare доступна від 100 до 1000 л. Він поєднує в собі можливості вбудованої автоматизації, включаючи вбудовані датчики та керування процесом, з хорошим змішуванням. Він підтримує програми для автоматизованого змішування буфера, середовища, продукту та проміжних продуктів, а також інших технологічних рідин [102].

Сімейство одноразових змішувачів Mobius Power MIX від Merck засноване на технології змішування NovAseptic з магнітним зв’язком, яка також використовується з резервуарами з нержавіючої сталі. Система доступна в розмірах 100, 200 і 500 л (поліетилен високої щільності і оболонка нержавіюча сталь) і 1000, 2000, 2500 і 3000 л (тільки з нержавіючої оболонкою). Для вимірювання рН доступні два варіанти: порт зонда для встановлення стандартного PG 13.5 різьбового зонда багаторазового використання або встановлений, попередньо відкалібрований і попередньо стерилізований одноразовий pH-сенсор Hamilton OneFerm.

Компанія Ecell з Кореї пропонує систему змішування на основі мішків об'ємом 50, 100, 200, 500, 1000 л. Він містить одноразовий мішок з інтегрованим робочим колесом, який магнітно з’єднаний, і бак з нержавіючої сталі з приводом і додатковими датчиками навантаження [103].

Ключовою особливістю системи JetMixer від Pall є одноразовий мішок у формі куба з турбіною з магнітним приводом, встановленим на дні мішка, який працює як відцентровий насос. Стверджується, що тривимірний (3D) контур рециркуляції, створений під час роботи, усуває мертві зони та забезпечує швидке та ефективне перемішування [99]. Утворення частинок становить лише 1% від дозволеного рівня частинок, визначеного для води для ін’єкцій. Ця система доступна в розмірах 50, 200, 500 і 1000 л робочого об’єму [98].

Подібні пакети доступні в JM BioConnect як JetMixer Bags розмірами від 1 до 1000 л. Мішок із вбудованим змішувальним пристроєм, який являє собою закріплену на дні турбіну з магнітним зв’язком, працює як відцентровий насос, втягуючи рідину вертикально і виштовхуючи її по горизонталі [101].

Крім системи змішування більшого масштабу, доступні дрібномасштабні системи з перемішуванням за допомогою магнітної мішалки. Змішувальну систему CellMiscelatore від CerCell можна оснастити різними мішалками для досягнення хорошого змішування. Жорстку одноразову посудину можна замовити в розмірах від 0,5 до 13 л [102].

1.16 Змішувачі з герметизацією

Новий одноразовий міксер Allegro від Pall з безпосередньо з’єднаною нижньою мішалкою забезпечує високопотужне змішування для застосування з високим вмістом порошку. Завдяки його безпосередньо пов’язаному валу його можна вважати дуже чистим, що також призводить до його потенційного застосування для процесів приготування. Система доступна в розмірах 50, 200, 500 і 1000 л і пропонує можливість приєднати датчики для онлайн-вимірювання (наприклад, провідності, pH та температури). Крильчатка з чотирма лопатями може обертатися за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, і, таким чином, можливий потік вгору і вниз залежно від застосування. Крім того, невелика версія одноразового міксера Allegro на 50 л оснащена спеціальною мішалкою, яка дозволяє працювати з дуже малими об’ємоми до 2 л.

Одноразовий міксер HyPerforma від Thermo Fisher Scientific складається з контейнера з нержавіючої сталі та одноразового пакета. У ньому використовується крильчатка, пов’язана з верхнім приводом, і з’єднана герметичним підшипником, який підтримує цілісність системи. Змішувальна мішалка встановлена ​​не по центру. Цей міксер призначений для змішування порошку-рідини та рідини-рідини та має стерильні одноразові контактні поверхні. Випускається в розмірах 50, 200, 500, 1000 і 2000 л робочого об’єму [104].

1.17 Системи змішування за допомогою барабанної мішалки

Завдяки гнучкості мішка, ущільнювачі не вбудовуються в системи змішування з лопаткою, призначеною для одноразового використання. Рух обертової мішалки вводиться в ємність для змішування зверху через вісь, повністю вбудовану в одноразовий пакет (Рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 - Система перемішування з барабанною мішалкою. Завдяки поворотному руху мішалки втулка може бути використана для об’єднання мішалки та її переміщення за допомогою вала, який з’єднаний із втулкою зовні.

PadMixer від Pall має верхню лопатку для перемішування, яка забезпечує ефективне та рівномірне перемішування у складних умовах, таких як приготування висококонцентрованих твердих/рідких сумішей або змішування високов’язких рідин. Напрямок обертання лопаті можна змінювати для покращення перемішування, а швидкість лопатки обмежується максимум 150 об/хв. Змішування суспензії до 45 кг на 120 л займало менше п’яти хвилин, тоді як ресуспендування осілого порошку завершувалося менше ніж за одну хвилину [105]. Pad‐Drive доступний у розмірах 25, 50, 200, 500 і 1000 л робочого об’єму в різних конфігураціях (швидкість і кут повороту лопаті) [99].

1.18 Системи змішування з коливальними пристроями

Замість обертання мішалки для викликання перемішування потоку рідини можна використовувати обертальний коливальний рух (Рисунок  1.14). Змішувач Pall WandMixer складається з мішка для змішування, у якому встановлене зверху робоче колесо, здатне забезпечити ефективне змішування для всіх видів змішування порошку-рідини та рідини-рідини. Крильчатка містить ротаційну осцилюючу трубку всередині інертної полімерної втулки і призначена для забезпечення низького стирання та повної герметичності при ефективній роботі в широкому діапазоні застосувань змішування. Змішування 22 кг порошку діатомової землі в 180 л води було завершено за 30 секунд при 250 об/хв. Ресуспензування осілого порошку було завершено за порівнянний час [102].

а                                               б

в

Рисунок 1.14 - Коливальні системи змішування: а -  Коливальна палочка в гільзі. Паличка вводиться до рукава, вбудованого в сумку, і обертається, щоб він коливався; б - Коливальний диск. Вал з диском з отворами з клапанами або без них безпосередньо інтегрований в мішок і коливається вертикально; в - Хвиля. Сумка з’єднана з платформою-гойдалкою, яка коливається вертикально.

Імпульс S.U.M. від Thermo Fisher Scientific на даний момент представляє другу систему змішування на ринку, яка доступна в розмірах до 5000 л. Ключовою особливістю системи змішування є змішувальний диск, який виготовляється з жорстких інженерних полімерів. Кілька рівномірно розподілених слотів пронизують диск. На нижній стороні диска є клапани у формі пирога. Ці клапани відкриваються, коли диск рухається вгору від нижньої частини змішувального мішка при ході приводу вгору, дозволяючи рідині протікати через прорізи диска. Стулки закриваються під час ходу вниз, виштовхуючи рідину до дна шестикутної посудини, а потім вгору до стінок посудини. Змішувальний диск, клапани, полімерний змішувальний вал і мембранний ущільнювач валу, який кріпиться до плівки мішка, є одноразовими. Одноразовий змішувач має герметичний пластиковий вал, який виходить за межі мішка для змішування і входить у зачеплення з приводом змішувача [106].

Meissner Filtration Products пропонує систему змішування під назвою SALTUS на основі вібраційного диска з конічними отворами. Внаслідок коливального руху та конічних отворів на звуженому кінці отворів розвиваються струмені рідини. Таким чином досягається осьова картина течії рідини. Частоту та амплітуду вібрації можна регулювати забезпечивши енергійне або м’яке перемішування. Одноразовий мішок вставляється в контейнер з нержавіючої сталі з приводом, встановленим у верхній частині контейнера. Мішок попередньо укомплектований одним або двома жорсткими вібраційними дисками, а також трубками, фільтрами, портом для відбору проб і вимірюванням температури. Через коливальний рух диска без тертя передбачається, що генерація частинок не відбувається, і, таким чином, SALTUS є ультрачистим. Мішок доступний у розмірі робочого об’єму 200 л, мінімальний робочий об’єм становить 10% від максимального рівня наповнення. Завдяки нижньому дренажному порту в мішку не залишається рідини після вивантаження вмісту [100].

Система FUNDAMIX SU від DrM поєднує в собі високопродуктивну технологію змішування FUNDAMIX, яка використовується в багатьох програмах з нержавіючої сталі, з одноразовою технологією. Технологія заснована на диску, який коливається вгору і вниз. Поліетиленова змішувальна плита монтується на валу, який, у свою чергу, повністю герметично прилягає до мішка. Система доступна в розмірах від 1 до 2000 л [102].

Система змішування PoGo G2 від Parker’s Mitos Biotech Business Unit доступна в 200 л, інші розміри доступні за бажанням клієнта. Ця система демонструє технологію диска взаємного змішування [98].

У змішувачах WAVE від GE Healthcare змішування досягається за рахунок горизонтальних коливань мішка який закріплений в коромислі. Рух гойдання надзвичайно ефективний у створенні хвиль, а рух, викликаний хвилею в мішку, викликає переміщення великих об’ємів рідини, полегшуючи розсіювання твердих речовин. Оптимальні робочі параметри залежать від комбінації геометрії контейнера, опори мішка, об’єму наповнення, кута розгойдування, швидкості розгойдування та характеристик суміші (тверді речовини, піна тощо). Стандартні системи доступні для мішків по 20 і 50 л, які можна використовувати для змішування об’ємів рідини від 1 до 35 л. Також доступні більші системи з робочим об’ємом до 500 л. Хвилі повинні поширюватися в пакеті для ефективного перемішування, тому мішок не повинен бути повністю заповненим. Як правило, можна використати близько 75% загального об’єму мішка. Сумка виготовлена ​​зі стійких до втоми матеріалів і монтується таким чином, що зминання структури мішка зводиться до мінімуму [101].

1.19 Системи змішування з гідравлічним приводом

Загалом гідравлічно змішана система складається з посудини або мішка та циркуляційного контуру, який перекачується (Рисунок 3.6). Сьогодні комерційно доступні дві системи.

Рисунок 1.15 - Системи змішування з гідравлічним приводом. Зовнішній насос переміщує рідину.

Рециркуляційна змішувальна система Bioprocess від Saint-Gobain являє собою просту, одноразову альтернативу змішування для біофармацевтичного застосування з об'ємом 200, 500, 1000, 2000 і 3000 л. Зовнішній насос здійснює рециркуляцію та змішує рідину в системі одноразового пакета. Насос використовує технологію магнітної левітації, що призводить до нульового утворення частинок. Через порт трубки Вентурі для порошку/рідини у зовнішньому контурі можна здійснювати додавання порошку або рідини. Застосування системи змішування функціонує як приготування та зберігання буфера та середовища, транспортування клітинної культури та центрифуги, операції утримання врожаю та очищення, операції хроматографії та концентрації, а також об’єднання продуктів та розподіл середовищ [103].

Сумки QuattroMix Bags від JM BioConnect поєднують одноразовий мішок з одноразовим мембранним насосом від QuattroFlow. Мішки доступні в різних розмірах до максимального об’єму 1000 л. Особливістю системи є вхідний отвір: він складається зі спеціально сконструйованої пластини з 16 насадками, що веде до плавного потоку рідини всередині мішка [104].

- МАТИМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІШУВАННЯ

За цією моделлю потік представляється у вигляді безперервного середовища,

що надходить до апарату та миттєво розподіляється по всьому об'єму внаслідок повного (ідеального) перемішування частинок потоку, при цьому концентрація та температура залишаються постійними у всіх точках обсягу даного апарату та на виході з нього (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Схематичне зображення процесу ідеального перемішування.

Свх=С0, vвх=v0 при постійному обсязі (V = const ).

Рівняння матеріального балансу потоків на вході та виході з апарату:

Iвх=vCвх, Iвх=vCвх,

де I – потік речовини [моль/с], v – об'ємна витрата потоку, м3/с; Свх, Свих, С – концентрація речовини в потоці на вході в апарат, виході з нього та у будь-якій точці об'єму апарату відповідно, моль/м3; V – об'єм, м3.

У режимі Івх=Івих . Якщо на вході в апарат відбулася зміна концентрації (обурення), то Івх≠Івих і в апараті відбудеться накопичення речовини. Припустимо, що розглядається зміна в апараті відбулася за дуже маленький проміжок часу ∆t →dt, за який в апараті відбудеться накопичення маси: ∆М →dM.

Розділивши обидві частини рівняння на об'єм апарату (V), отримаємо

dMVdt=vV∙C0-C, MV=C;

dCdt=vV∙C0-C

Рівняння (2.1) визначає зміну концентрації в апараті ідеальне змішування.

Враховуючи, що час контакту дорівнює

τ=Vv ,

отримаємо модель ідеального змішування у такому вигляді:

dCdt=1τ∙C0-C.

Початкові умови: при t=0 C0=C0.

Гідродинамічна модель ідеального змішування є моделлю із зосередженими параметрами, тому що змінна змінюється лише у часі.

Модель ідеального змішування (МІС) зазвичай використовують при описі апаратів, в яких забезпечується інтенсивне перемішування середовищ. Це апарати невеликих розмірів із порівнянною висотою та діаметром. На практиці – це апарати з мішалками барботажного типу чи апарати з дуже високою швидкістю циркуляції потоку.

- КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Основним питанням при використанні полімерних перемішуючих пристроїв, класичної для галузі компоновки, у одноразових біореакторах є забезпечення стійкості, міцності та виходячи з обмежень, що виникають при застосуванні даного типу обладнання, а саме достаній рівень диспергації газової фази і перемішування культуральної рідини загалом.

При виконанні даної роботи за основу було взято мішалку та вал перемішуючого пристрою, що відповідають ДСТУ згідно з розрахункових параметрів. Були проведені розрахунки та підібрано геометрію, яка б забезпечила роботоздатність обладнання виконаного із нержавіючих матеріалів.

Далі було проведено збір інформації стосовно властивостей полімерів завдяки чому одразу було відкинуто такі поширені варіант як ABS та Polyester, адже їх властивості малиб критичний вплив на середовище.

Для дослідження було обрано групу PE пластиків, які як видно із рисунка 3.1 забезпечують потреби виробництва. Навантаження на лопаст 10 т., відцентрова швидкість мішалки 4,29 м/с.

Рисунок 3.1 – Дослідження працездатності перемішуючого пристрою

# 4. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОРЕАКТОРА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Біореактор для  стадії приготування посівного матеріалу.

1. Об’єм апарату, м3                                                                               3.

2. Тип перемішуючого пристрою                                турбінна мішалка.

3. Частота обертання вала мішалки, об/с.                   3,33.

4. Потужність електродвигуна, кВт                            7,5.

5. Коефіцієнт заповнення                                             0,5.

6. Площа поверхні теплообміну сорочки, м2             8,5.

7. Робочий тиск, МПа

в корпусі                                              0,05;

в сорочці                                              0,3;

при стерилізації			    	  0,4.

8. Температура середовища, °С

в корпусі                                                28;

в сорочці:

початкова                         15;

кінцева                              25;

9. Витрата повітря, м3/с                   		 0,04

10. Маса апарату, кг                                                    2210;

11. Габаритні розміри, мм

довжина                                                1212;

ширина                                                 1985;

висота                                                   3505.

# 5. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ БІОРЕАКТОРА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

## 5.1. Розрахунок біореактора одноразового використання

### 5.1.1. Розрахунок геометричних розмірів апарата

Вихідні дані:

| Об’єм апарату V = 3 м3. |  |
| --- | --- |

Геометричні розміри апарату.

Враховуючи можливість розробки одноразового апарату відповідно до вимог замовника приймаємо діаметр та висоту апарату  за ДСТУ 20680-75:

D=1,6 м = 1600 мм; H = 1,85 м = 1850 мм.

Оскільки поліетиленові пакети мають забезпечувати таку ж надійність як нержавіючі вироби то приймемо днище аналогічне до еліптичного, отже висота днища  рівна:

| Hдн=0,25∙D+hцд=0.25∙1600+40=440 мм. |  |
| --- | --- |

Оскільки  приймаємо днище геометрично аналогічне до еліптичного то обираємо відповідно із стандартними виробами  за ДСТУ ГОСТ 6533-78. Обираємо днище 1600 – 8 – 400 ДСТУ ГОСТ 6533-78.

Основні геометричні  параметри днища:

Sд = 8 мм – товщина стінки днища;

Нд = 400 мм – висота опуклої частини днища;

hцд = 40 мм – висота відбортованої частини днища;

Fд = 2,98 м2 – площа внутрішньої поверхні днища;

Vд = 0,6141 м3 – об’єм днища.

Розрахуємо об’єм циліндричної частини:

Vц=V-2∙Vд=3-2∙0,6141=1,9718 м3,

де V – загальний внутрішній об’єм апарата;

Vд – об’єм днища.

Отже, висота циліндричної частини апарата:

Hц=VцFц=1,97182.01≈1 м,

де Fц – площа поперечного перерізу у циліндричній частині апарату:

Fц=π4∙D2=3.144∙1.62=2.01 м2.

Знаходимо висоту днища:

hд=hцд+Hд=40+400=440 мм=0,44 м.

Отже, загальна висота апарата:

Hзаг=Hц+2hд=1+2∙0,44=1,88 м.

Розрахуємо геометрію перемішуючого пристрою [6].

Приймаємо мішалку еквівалентну турбінній, діаметр якої:

dм=D4=16004=0,4 м.

Найближчий діаметр із стандартного ряду:

dм=0,4 м=400 мм.

Лопать висотою:

hл=0,2∙dм=0,2∙400=80 мм.

Відстань від мішалки до днища апарата:

hм=0,4÷1∙dм=160÷400 мм.

Приймаємо  hм = 0,3 м.

Діаметр барботера відповідно до стандартів

D0=0,75∙dм=0,75∙400=300 мм.

Розрахункова відстань між барботером і мішалкою:

hг=0,25∙dм=0,25∙400=100 мм.

### 5.1.2 Розрахунок барботера

Для того щоб забезппечити необхідну кількість газової фази необхідно розрахувати барботер згідно стандартам та адаптувати під особливості конструкції одноразового біореактора.

Вихідні дані:

| Загальна висота одноразового біореактора Hз, м | 1,88; |
| --- | --- |
| Об’єм культуральної рідини V, м3 | 1,5; |
| Густина культуральної рідини ρс, кг/м3 | 1060; |
| Густина повітря, що подається у газорозподільний пристрій ρп, кг/м3 | 1,127; |
| Тиск над рідиною P, МПа | 0,05; |
| Витрата газової фази Vп, м3/с | 0,04; |
| Діаметр газорозподільного пристрою Dб, м | 0,3; |
| Відстань між барботером та мішалкою hг, м | 0,1; |

Для подолання гідростатичного опору стовпа рідини у якій відбувається процес перемішування та забезпечення необхідного тиску у трубопроводах для забезпечення безперебойної подачі газової фази необхідно визначити тиск повітря при подачі, що визначають згідно формули:

Pп=ρп∙wп22∙1+ξ+g∙ρc∙Hр+P

де  – сума коефіцієнтів опору тертю і місцевих втрат при русі повітря по трубі і на виході з неї в середовище, що перемішується;

wп – швидкість повітря у трубі;

Hр – висота стовпа рідини, відповідно до формули:

Hр=φ∙Hзаг=0,5∙1,88=0,94 м,

де  φ=0,5  – коефіцієнт заповнення апарата.

Для визначення швидкості руху повітря трубою необхідно задати дану величину відповідно до потреб культури і визначаємо внутрішній діаметр труби газорозподільчого пристрою. Знаходимо розрахункове значення швидкості руху газової фази трубою та у випадку якщо розбіжність ε між значеннями менше 5% приймаємо обране значення.

Припустимо що швидкість газової фази:

w'п= 25мс,

тоді внутрішній діаметр труби газорозподільчого пристрою буде рівним:

d'тр=4∙Vпπ∙w'п=4∙0,04π∙25=0,045 м,

де Vп – попередньо прийнята витрата повітря.

Обираємо еквівалентний матеріал для підбору пластику відповідно до визначених параметрів. Обираємо стандартну трубу 51×3 мм за ДСТУ ГОСТ 10704-91.

Визначаємо тиск газової фази:

Pп=ρп∙wп22∙1+ξ+g∙ρc∙Hр+P==1,127∙2522∙1+1+9,81∙1060∙0,94+0,05∙106==60 479 Па≈0,0605∙106 Па.

Визначаємо итрату повітря:

V'п=0,28∙10-8∙K∙F∙Pп=0,28∙10-8∙31∙8.04∙0,0605∙106=0.042м3с,

де K=31 – дослідний коефіцієнт, який визначається залежно від інтенсивності перемішування. Приймаємо значення для середньої інтенсивності;

F=π∙R2=3,14∙1,52=8,04 м2 – площа вільної поверхні рідини до початку процесу перемішування.

Розбіжність між прийнятими V'п і розрахованими значеннями Vп становить:

ε=V'п-VпV'п∙100%=0,04-0,0420,04∙100%=0,5%.

Така розбіжність є допустимою.

Визначимо потужність на валу насоса:

N=Vп∙ΔPη=0,042∙0,0105∙1060,9=490 Вт,

де ΔP=Pп-P=0,0605∙106-0,05∙106=0,105∙106 Па – повний опір перемішування.

Враховуємо вірогідність заростання отворів газорозподільчого пристрою поживним середовищем  та обираємо діаметр отворів у діапазоні: d0=2÷5 мм.

При виборі діаметру отворів d0=5 мм, необхідна кількість отворів буде рівною:

z0=4∙Vпπ∙d02∙wп=4∙0.042π∙0.0052∙25=86.

Приймаємо кількість отворів z0=86.

Крок розміщення отворів по колу діаметром D0=300 мм буде:

t=πD0z0=π∙300164=10,96.

Округляємо до цілого та приймає  крок розміщення отворів t=11 мм.

### 5.1.3. Матеріальний баланс

Вихідні дані:

– холодний теплоносій – вода,

– початкова температура холодного теплоносія – tв1=15℃,

– кінцева температура холодного теплоносія – tв2=25℃,

– температура продукту – tз=28℃.

Поживне середовище, що буде завантажено до одноразвого апарату у перерахунок на цукор [9]:

Маса крохмалю, де Kкр=51%:

mкр=mм∙Kкр100=80∙51100=40,8 кг,

де mм - маса муки:

mм=50VнKз=50∙3,2∙0,5=80 кг,

де 50 - маса муки в 1 м3.

Маса цукру:

mц=mкр∙k1=40,8∙1,11=45,288 кг,

де k1 – коефіцієнт вираження крохмалю, k1=1,11.

Визначаємо кількість тепла:

C6H12O6+6O2=6H2O+6CO2+2820 кДж.

1 грам на моль цукру виділяє 2820 кДж тепла.

Маса одного молю цукру:

mц1=12∙6+1∙12+6∙16=180 г=0,18 кг.

Тепловиділення складає:

q=2820mц1=28200,18=15,7Мджкг.

Засвоєння цукру відбувається протягом τкульт, год. Приймаємо для спрощення, що тепловиділення відбувається рівномірно. Отже кількість виділеної теплоти,

Q1=mц3600∙qτкульт=45,2883600∙15,7∙10640=5000 Вт.

Для збереження оптимальних умов культивування необхідно здійснювати відвід тепла. Тепло відводять охолоджуючою водою Qвод, повітрям Qпов, через витрати у навколишнє середовище Qвт.

Тепловий баланс одноразовго апарата:

Q1=Qвод+Qпов+Qвт.

Можна не враховувати Qпов, оскільки повітря з температурою, близькою до температури середовища tср=28℃.

Втрати в навколишнє середовище 2% від Q1:

Qвт=0,02Q1=100 Вт.

Тепло, що відводиться водою:

Qвод=Q1-Qвт=5000-100=4900 Вт.

Витрата води для відводу тепла:

Gвод=Qводct2-t1=49004183∙25-15=0,117кгс=0,117∙3600=421,2кггод.

### 5.1.4. Тепловий баланс та розрахунок поверхні теплообміну

Метою теплового розрахунку є перевірка правильності вибору одноразовго біореактора.

Тепловий режим у одноразовому біореакторі забезпечується подачею у сорочку  холодної води.

Площі поверхні охолодження одноразового біореактора.

F=Qводk∙∆tср,

де k  - коефіцієнт теплопередачі від середовища до води в сорочці;

∆tср - середня різниця температур теплоносіїв:

- якщо ∆tб∆tм<2, то ∆tср=∆tм+∆tб2;

- якщо ∆tб∆tм>2, то ∆tср=∆tб-∆tмln∆tб∆tм;

∆tм=tк-t2=28-25=3℃ - менша різниця температур;

∆tм=tк-t1=28-15=13℃ - більша різниця температур.

133=4,3=∆tб∆tм>2,

отже ∆tср визначаємо за формулою:

∆tср=∆tб-∆tмln∆tб∆tм=13-3ln⁡(133)=6.82 ℃.

Розраховуємо коефіцієнт тепловіддачі від рідини до стінки.

Для апаратів з сорочкою при перемішуванні мішалкою коефіцієнт тепловіддачі визначається з критеріального рівняння:

Nu1=α1Dλ1,

де Nu1=0,36Re10.67Pr10.33μ1μст10,14,

Re1 – модифікований критерій Рейнольдса:

Re1=ρ1ndм2μ1;

Pr1 – критерій Прандтля:

Pr1=μ1с1λ1;

λ1 – коефіцієнт теплопровідності культури пліснявих грибів, при tк=28℃, λ1=0,6 Втм∙К;

D=1,6 м - внутрішній діаметр одноразовго біореактора;

ρ1 – густина рідкої культури, при tк=28℃, ρ1=1060кгм3;

n - число обертів мішалки, n=3,33 с-1;

dм-діаметр мішалки, dм=14D=14∙1,6=0,4 м;

μ1 і μст1- динамічна в’язкість середовища при середній температурі

рідини і температурі стінки; так як різниця між ними не суттєва,

приймаємо їх однаковими: μ1=μст1=1,5 мПа∙с;

c1=4000 Джкг∙К-теплоємність середовища, при tк=28℃.

Підставимо значення у формули, та знайдемо критерій Нуссельта:

Pr1=μ1с1λ1=1,5∙10-3∙40000,6=10;

Re1=ρ1ndм2μ1=1060∙3,33∙0,421,5∙10-3=3,77∙105;

Nu1=0,36Re10.67Pr10.33μ1μст10,14=0,36∙3,77∙1050,67∙100,33∙10,14==4192,3.

Звідси визначимо коефіцієнт тепловіддачі від середовища до стінки одноразовго біореактора:

α1=Nu1λ1D=4192,3∙0,61,6=1572,1 Втм2∙К.

Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі від стінки до охолоджуючої води.

Теплофізичні властивості теплоносія (води):

λ2=0,599- теплопровідність води при середній температурі води,

Втм·град;

S=0,006 - товщина стінки, м;

D1=1,7 - внутрішній діаметр сорочки, м;

wв- швидкість води в сорочці:

wв=Gводρ2f=0,117998,2∙0,209=5,6∙10-4мс;

f – площа перетину сорочки:

f=0,785∙D12-D-2S2=0,785∙1,72-1,6+2∙0,0082=0,219 м2;

ρ2= 998,2 - густина води при середній температурі води,кгм3;

υ2= 1,006∙10-6- кінематична в’язкість води при середній температурі

води,мс2;

c2= 4183 - теплоємність води при середній температурі води,Джкг·K;

μ2= 1004∙10-6 - коефіцієнт динамічної в’язкості води при середній

температурі води, Па·с.

Середня температура води:

tср=t1+t22=25+152=20℃.

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки апарату до теплоносія в сорочці:

α2=Nu2λ2Hp,

де Nu2=СGrPra,

звідки GrPr=Hp3tст-tсрB,

коефіцієнт B=15,5∙109 обирається в залежності від tср.

GrPr=0,943∙28-20∙15,5∙109=1,03∙1011,

при GrPr>109: С=0,15 та a=0,33.

Nu2=0,15∙1,03∙10110.33=646,14,

звідки визначаємо коефіцієнт тепловіддачі від стінки апарату до теплоносія в сорочці:

α2=Nu2λ2Hp=646,14∙0,5990,94=411,74Втм2∙К

Коефіцієнт теплопередачі від середовища до охолоджуючої води:

kт=11α1+δстλст+1α2=111572,1+0.00858,15+1411,74=312,27Втм2∙К,

де λст – коефіцієнт теплопровідності стінки, для сталі:

λст=58,15Втм∙К.

З урахуванням забруднень на стінках коефіцієнт теплопередачі:

k=0,95kт=0,95∙312,27=296,7Втм2∙К.

Для умов даного розрахунку поверхня охолодження сорочки:

F=Qводk∙∆tср=4900296,7∙8=2,0644 м2.

При діаметрі корпусу D=1,6 м, мінімальна висота сорочки у циліндричній частині:

H=Fπ∙D=2,0644π∙1,6=0,41 м.

Обираємо для одноразвого біореактора об’ємом 3 м3 стандартизовану площу теплообміну F=8,5 м2, яка перевищує розрахункову та забезпечить повне відведення теплоти.

### 5.1.5. Розрахунок перемішуючого пристрою

Враховуючи відношення Ddм=4, отримаємо діаметр мішалки [10]:

dм=0,4.

Приймаємо за ДСТУ 20680-75: dм=0,4.

Приймаємо частоту обертів мішалки n = 3,33 с-1. Тоді кутова швидкість мішалки:

ω=πdмn=3,14∙0,4∙3,33=4,185мс.

### 5.1.5. Розрахунок обичайки одноразового біореактора та його сорочки під дією внутрішнього та зовнішнього тисків

Вихідні дані:

| Внутрішній діаметр обичайки D, м | 1,6; |
| --- | --- |
| Внутрішній діаметр сорочки Dс, м | 1,7 |
| Робочий тиск в реакторі-ферментері P, МПа | 0,05; |
| Робочий тиск в сорочці Pс, МПа | 0,3 |
| Температура культуральної рідини tКР, ℃ | 28; |
| Матеріал корпусу та сорочки | Сталь 8Х18Н10Т |

Для знаходження розрахункового тиску розглянемо режим роботи культивування.

Розрахуємо обичайку в робочому стані. На неї діють надлишковий тиск всередині апарату P=0,05 МПа і надлишковий тиск в сорочці апарату Pсор=0,3 МПа.

Тоді розрахунковий тиск є зовнішнім і дорівнює  Pр=0,3-0,05 =0,25 МПа.

Розрахункова товщина стінки обичайки:

S'1R=max1,1∙P∙D2∙σK2∙D∙10-2→max1,1∙0,25∙1,62∙166,80,35∙1,6∙10-2→max0,00130,0056=0,0056 м,

де σ=166,8 МПа – допустиме напруження для Сталь 08Х18Н10Т при температурі стінки  28℃;

K2=0,35 – коефіцієнт, що визначається за номограмою та залежить від K1 та K3, які визначаються за формулами:

K1=0,865∙ny2,4∙PE∙10-6=0,865∙2,42,4∙10-6∙0,25∙1061,96∙1011=1,1;

K3=lD=11,6=0,625.

Виконавча товщина стінки:

S'=S'1R+c1+c2+c3=5,6+1+1=7,6 мм→8 мм.

Прибавки до товщини стінки:

c1=Пτ=0,1∙10=1 мм;

c2+c3=1 мм;

c4=8-7,6=0,4 мм.

Приймаємо стандартизоване значення S'=8 мм.

Допустимий тиск за умови міцності в межах пружності розраховується за формулою:

PМ=2∙σ∙(S'-c)D+S'-c=2∙166,8∙0,00561,6+0,0056=1,164 МПа

Допустимий тиск за умови стійкості в межах пружності:

PЕ=20,8∙10-6∙D∙Eny∙B1∙lR∙100S'-cD2.5==20,8∙10-6∙1,6∙1,982∙10112,4∙1∙0,4∙100∙0,00561,62.5=0,498 МПа.

де ny=2,4 – коефіцієнт запасу стійкості;

lR=0,4 – розрахункова довжина частини обичайки, що навантажена                      зовнішнім тиском;

B1=min1;9,45∙Dl∙D100S'-c→B1=min1;9,45∙1,60,4∙1,6100∙0,0055→

→B1=min1;33,6→B1=1.

Допустимий зовнішній тиск дорівнює:

P=PМ1+PМPЕ2=1,164∙106 1+1,164∙1060,498∙1062=0,458∙106 Па.

Перевіряємо умову міцності:

P≤P;

0,25 МПа≤0,458 МПа.

Умова міцності виконується.

Приймаємо товщину стінки циліндричної обичайки корпусу рівною S=8 мм.

Розрахуємо на міцність сорочку апарату, навантажену внутрішнім тиском за наступними вихідними даними:

- тиск в сорочці Pс=0,3 МПа;

- внутрішній діаметр обичайки сорочки Dс = 1,7 м;

- матеріал сорочки Сталь 08Х18Н10Т;

- час роботи апарату τ = 10 років.

Розрахункова товщина стінки сорочки:

S2R=P∙D2σφ-P=0,3∙1,72∙149,6-0,4=0,0023 м,

де σ=149,6 МПа – допустиме напруження для Сталь 08Х18Н10Т при температурі стерилізації 130 ºС [13].

Виконавча товщина стінки:

S2=S2R+c1+c2+c3=2,3+1+1=4,3 мм→6 мм.

c1=Пτ=0.1∙10=1 мм;

c2+c3=1 мм;

c4=6-4,3=1,7 мм

Приймаємо товщину стінки S2=6 мм.

Допустимий тиск:

P=2∙σ∙(S2-c)D+S2-c=2∙149,6∙0,00231,7+0,0023=0,404 МПа

Перевіряємо умову міцності:

P≤P

0,3 МПа≤0,404  МПа

Умова міцності виконується.

### 5.1.6 Розрахунок еліптичного днища та еліптичної частини сорочки

Вихідні дані:

| Внутрішній діаметр обичайки D, м | 1,6; |
| --- | --- |
| Висота стовпа рідини , м | 0,94; |
| Робочий тиск вP, МПа | 0,05; |
| Температура культуральної рідини tКР,℃ | 28; |
| Матеріал днища – Сталь 08Х18Н10Т (AISI 321). |  |

На днище,  крім внутрішнього тиску діє гідростатичний тиск стовпа культуральної рідини.

Розрахуємо гідростатичний тиск культуральної рідини на днище [14]:

PГ=ρgHp=1060∙9.81∙0.93=9670,7 Па.

Перевіряємо умову:

РГРр=9670,7400000=0,024→2,4%.

Отже гідростатичний тиск при розрахунках не враховуємо через його малість.

Розрахуємо днище апарату в робочому стані. На неї діє надлишковий тиск із середини апарату P=0,05 МПа і надлишковий тиск з боку сорочки Pс=0,3 МПа.

Тоді розрахунковий тиск є зовнішнім і дорівнює  Pр=0,3-0,05 =0,25 МПа.

S'3≥S'3R+c

Визначимо розрахункову товщину кришки:

S'3R=maxP∙D2∙σKЕ∙D510∙nyPE∙10-6→max0,25∙1,62∙166,80,9∙1,6510∙2,4∙0,25∙1061,982∙1011∙10-6→→max0,00120,0049=0,0049 м.

Визначимо виконавчу товщину стінки днища:

c1=Пτ=0,1∙10=1 мм;

c2+c3=1 мм;

S'3=S'3R+c1+c2+c3=4,9+1+1=6,9мм→8 мм,

приймаємо стандартне значення товщини стінки еліптичного днища, яке рівне товщині стінки циліндричної частини апарату S'3=8 мм. З нього отримуємо:

c4=8-6,9=1,1 мм.

Допустимий тиск за умови міцності в межах пружності розраховується за формулою:

PМ=2∙σ∙S'3-cD+0,5∙S'3-c=2∙166,8∙0,00491,6+0,5∙0,0049=1,02 МПа

Допустимий тиск за умови стійкості в межах пружності:

PЕ=26∙10-6∙Eny∙100∙S'3-cKЕ∙D2==26∙10-6∙1,982∙10112,4∙100∙0,00490,9∙1,62=0,249 МПа.

де ny=2,4 – коефіцієнт запасу стійкості;

KЕ=0,9 – конструктивний коефіцієнт, який залежить від радіуса кривизни днища.

Допустимий зовнішній тиск дорівнює:

P=PМ1+PМPЕ2=1,02∙106 1+1,02∙1060,249∙1062=0,242∙106 Па=0,242 МПа.

Перевіряємо умову міцності:

P≤P;

0,25 МПа≈0,242 МПа.

0,25-0,2420,25∙100%=3,2%<5%

Оскільки розрахунковий тиск перевищує допустимий менше ніж на 5%, то умова міцності виконується, отже міцність та стійкість еліптичного днища для  реактора-ферментера забезпечена. Приймаємо товщину стінки днища S'3=8 мм та обираємо Днище 1600 – 8 – 400  ДСТУ ГОСТ 6533-78.

Умова міцності виконується, адже робочий тиск у сорочці не перевищує допустимий, отже міцність еліптичного днища сорочки реактора-ферментера забезпечена. Отже обираємо для сорочки Днище 1700–6–425  ДСТУ ГОСТ 6533-78.

6. РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТУ

6.1 Огляд проблематики та постанова задачі

Аналізуючи промисловість нашої держави, а саме її фармацевтичні та мікробіологічні підприємства можна спостерігати, що більшість із них використовують застарілі методи та підходи. Особливо це питання стосується обладнання, що використовується для виробництва продукції.

Справедливо зазначити, що існують прогресивні підприємства такі як: «Фармак» та «Артеріум». Також є підприємства які мають потенціал та прагнення до осучаснення виробництва.

Саме для таких виробників розробляються ферментери системи Single-use, адже  вони йдуть у авангарді ферментаційних установок через об’єктивні переваги над типовим обладнанням, які ми розглянемо у ході виконання роботи.

Ідея стартап-проєкту: «Single-use ферментер коливального типу для культивування клітинних культур».

Мета наукової розробки: Впровадження Single-use ферментера коливального типу в апаратурно-технологічну схему, і як наслідок зменшення затрат на виробництво, можливість автоматизації (але за умови використання singe-use технологій на всій технологічній лінії) та більша екологічність виробництва.

Основною метою наукової розробки вважається отримання прибутку за рахунок виробництва і реалізації апаратів. Проєкт передбачає розробку single-use ферментера для культивування клітин. Основні споживачі товару це підприємства фармацевтичного та мікробіологічного спрямування. Розробка апарату передбачається та вважається оптимальною на території м. Києв чи його околицях.

У таблиці 1.1 представлена структурно-логічна послідовність відповідей на ключові питання у формуванні ідеї стартап проєкту: Що є? Що якщо? Що вау? Що робити?

Таблиця 1.1 Структурно-логічне формування ідеї.

| Питання | Відповідь |
| --- | --- |
| Що є? | Є інокулятори та подібні «ферментери» вартість та експлуатація яких досягає значих чисел |
| Що якщо? | Замінити даний тип обладнання на ферментери single-use системи |
| Що ВАУ? | Зменшуються амортизаційні витрати та собівартість продукції, що дає значний економічний ефект. Простіше забезпечити стерильність та зберегти цілісність клітин. Зменшення негативного впливу на екологію |
| Що робрити? | Розробити прототип та провести економічні підрахунки. |

У таблиці 1.2 наведені стартові характеристики стартап ідеї, а саме визначені об’єкт та суб’єкт стартапу, наведені потреби яку задовольняє даний проєкт, а також визначене місце стартапу у ланцюжку цінностей.

Таблиця 1.2. Стартові характеристики стартап ідеї.

| Характеристика | Розкриття характеристики |
| --- | --- |
| Об’єкт стартапу | Single-use ферментер |
| Суб’єкт стартапу | Розробник стартапу |
| Потреба яку задовольняє стартап: - У споживача - У виробника | У споживача: - Збереження стерильності - Збереження цілісності а отже і цінності клітинної маси У виробника: - Позитивний економічний ефект - Отримання прибутку у наслідок реалізації продукту «ферментера» |
| На покращення якого фактору у моделі ділової досконалості підприємства спрямований стартап | На покращення: «результатів для споживача». |
| Місце стартапу у ланцюжку цінностей продукту | «Технологічні розробки» |
| Гранична корисність старт-апу | Сервісне обслуговування лінії виробництва |

- Перший товар – це single-use ферментер. Тип товару – матеріальний. Споживач отримає інноваційне обладнання, яке необхідно внести в лінію виробництва. Даний варіант найдешевший, але і прибуток, який він принесе найменший.

- Другий товар – використовуючи дану технологію можна створити виробничу лінію. Даний варіант буде оптимальним з двох причин. По-перше значне зменшення вартості виробництва. По-друге забезпечення повної автономності виробничої лінії.

- Третій товар – клітинна культура отримана у наслідок використання розробленого апарату.

У таблиці 1.3 описані варіанти і опис можливого розвитку стартапу.

Таблиця 1.3 Варіанти та можливий розвиток ідеї.

| Варіанти | Стислий опис можливого розвитку |
| --- | --- |
| - Single-use ферментер. | Технічна документація на ферментер. Ферментер має запатентовану систему перемішування. Режим роботи періодичний. Номінальний об’єм апарату: 0,005 м3. Робочий тиск: 1 атм. Температура середовища: робоча 32оС; Маса апарату: 7 кг. Середовище в апараті: не агресивне, токсичне. Габаритні розміри: довжина - 500 мм, ширина - 500 мм , висота – 400 мм. Одноразовий пакет розміщений на поверхні коливального механізму. Механізм прохований корпусом апарату. |
| - Лінія виробництва лимонної кислоти. | Схема виробництва лимонної кислоти з удосконаленою стадією культивування. Включає в себе апарати: Повітрозабірник; Фільтр вісциновий; Турбокомпресор; Теплообмінник кожухотрубний; Ресивер; Фільтр головний 2 шт.; Фільтр тонкої очистки; Інокулятор І ступеня (замінюємо на наш апарат Single-use ферментер); Фільтр індивідуальний 8 шт.; Інокулятор ІІ ступеня; Реактор-змішувач 2 шт.; Насос відцентровий; Реактор-змішувач; Насос плунжерний ; Ферментер І ступеня ;Колона нагрівання ;Ферментер ІІ ступеня ; Буферна ємність-мірник для диметилсульфоксиду ; Насос відцентровий ; Колона нагрівання ; Витримувач ; Теплооблінник пластинчатий; Ємність буферна для культуральної рідини 2 шт.; Фільтр-прес автоматичний ; Ємність буферна для фільтрату ; Ємність буферна для осаду ;Шнек ; Сушарка двовальцьова. Наведені ціни на використані апарати Повітрозірник D-1,6 – 10000грн Фільтр вісциновий 70631/6В – 2000грн Турбокомпресор ТКР С 14 174 01 – 5000 грн Теплообмінник кожухотрубний ESKD 22 – 20000грн Ресивер А12 – 5000грн Система фільтрів АІ4 – 20000грн Реактор-змішувач –30000грн Насос плунжерний – 7000грн Ферментер І ступеня – 40000грн Буферна ємність-мірник для диметилсульфоксиду – 15000грн Теплооблінник пластинчатий– 20000грн Фільтр-прес автоматичний МВ-2 – 15000грн Сушарка двовальцьова Sh-Y2 – 18000грн |
| - Лимонна кислота. | (2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова кислота, C6H8O7) — кристалічна речовина білого кольору, температура топлення 153°C, добре розчинна у воді, розчинна в етанолі, малорозчинна в діетиловому етері. Слабка триосновна кислота. |

У таблиці 1.4 наведені основні прогнозовані елементи витрат.

Таблиця 1.4 Складові структури витрат стартап-проєкту

| Прогнозований елемент витрат | Прогнозована кількість, од | Прогнозована вартість, грн | Джерело покриття витрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Технічна документація ферментера (креслення, креслення загального виду, креслення складових елементів, специфікація) | 1 | 18 000 | Підприємство* |
| Випробування, компютерне та математичне моделювання | 1 | 20 000 | Підприємство* |
| Мішок | Кожна експлуатація потребує нового Орієнтовно на рік 140 шт. | 7 500 | Підприємство* |
| Вимірювальні пристрої | Кожна експлуатація потребує нового Орієнтовно на рік 400 | 8 2 | Підприємство* |
| Комунікації | Кожна експлуатація потребує нового Орієнтовно на рік 400 | 6 0 | Підприємство* |
| Обичайка | 1 | 25 000 | Підприємство* |
| Витратні матеріали (шпильки, гайки) | 30 | 700 | Підприємство* |

* «Фармак»

Товар – продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, також матеріальні та нематеріальні активи чи цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення [105].

У рамках даної роботи є 3 товари: ферментер, апартурно-технологічна схема та цільва продукція процесу культивування.

Продукт –  речовий або інтелектуальний результат людської праці, або речовина, яка служить матеріалом для виготовлення або вироблення чого-небудь, а також товар, який задовільняє бажання чи потреби ринку [106].

У рамках роботи це ферментер.

Ціннісна пропозиція –  сукупність або пакет переваг, які організація пропонує споживачам та заінтересованим сторонам. Деякі ціннісні пропозиції можуть бути інноваційні та представляють нову або руйнівну пропозицію. Інші можуть бути схожими на наявні ринкові пропозиції, але з додатковими функціями та атрибутами [107].

У рамках роботи позитивний економічний та екологічний ефект.

Споживач – фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника [105].

У рамках роботи неможливо чітко визначити споживача, але можна створити його образ та певні параметри.

Ринок збуту – в широкому сенсі - будь-який економічний простір для пропозиції товарів і послуг, що є кінцевою метою господарської діяльності підприємства [108].

У рамках даної роботи орієнтовний ринок збуту Україна та її економічний простір.

Конкурентні переваги – перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги [105].

На даний момент розглядаючи Україну та її ринок конкуренти відсутні. Є лише компанії які займаються прототипами і є потенційними конкурентами.

Собівартість проєкту – виражені в грошовій формі поточні витрати на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг). Включає витрати матеріалізованої та живої праці; є важливим кількісним показником, що характеризує діяльність підприємства [109].

Ринкова ціна продукту – ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах [110].

Джерелами фінансування є:

1) кошти Державного бюджету України;

2) кошти, передбачені на виконання програм і проектів;

3) власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;

4) інші не заборонені законодавством джерела фінансування [111].

У рамках роботи джерелом фінансування обране підприємство «Фармак», адже передовим на теренах України та зацікавлено у розвитку та отриманні сучасних розробок.

# 6.2  Аналіз прогнозних ринкових позицій стартап-проєкту

Жодне підприємство не існує у вакуумі від навколишнього середовища. Саме тому важливо враховувати можливі фактори впливу на нього зі сторони світу. Як приклад до зовнішніх економічних факторів можна віднести географію, демографію, політику, економіку, культуру і звісно ж, науково-технічний прогрес.

Базова цінність даного стартапу – «Single-use ферментер коливального типу для культивування клітинних культур».

Аналіз дозволяє зрозуміти свої сильні сторони як ззовні так і з середини. А найголовніше що він дає повну карти своїх вразливих місць. Опрацювання даної інформації надає широкий спектр можливостей для розвитку і реалізації. Разом з тим ігнорування вразливих секторів може загубити підприємство.

У таблиці 2.1, наведені характеристики потенційного споживача продукції стартапу.

Таблиця 2.1 Характеристика потенційного споживача.

| Критерій оцінки потенційного споживача | Значення |
| --- | --- |
| Форма власності | Змішане |
| КВЕД | 10.89 |
| За потужністю | Середні. |
| За масштабами виробництва | Серійні. |
| За рівнем спеціалізації | Багатопрофільне. |
| За ресурсами, що споживаються | Капіталомісткі |
| За чисельністю персоналу | Малі. |
| За сферою діяльності | Виробничі. |
| За приналежністю капіталу і контролю | Національні. |
| За географічним розташуванням | Територія України. |
| За наявністю вільних ОбЗ | Підприємство має вільні ОбЗ у вигляді сировини |

Дана таблиця дозволяє нам чітко визначити свій цільовий сегмент. А саме охарактеризувати та параметризувати основні аспекти підприємств з якими розглядається співпраця у тій чи іншій формі.

Анкета – хоча це і досить морально застарілий метод збору інформації, анкета все ж здатна надати певну інформацію про споживача товару.

Метою проведення анкетування є:

- Визначити споживчі переваги і фактори, які впливають на прийняття рішень.

- Виявити ставлення споживача до продукції.

Приклад анкети:

Анкета

- Чи готові Ви придбати модернізоване обладнання з покращеними показниками якості?

  - Так

  - Ні

- Чи готові Ви співпрацювати з виробником, який нещодавно вийшов на ринок або ж надаєте перевагу лідерам галузі?

  - Готовий(-а)

  - Не готовий (-а)

- Виділіть фактори, які мають ключове значення для вашого підприємства:

  - Інноваційність продукту

  - Досвідченість виробника

  - Ваш варіант________________________________

- Чи бажаєте Ви бути лідером у своїй галузі використовуючи інноваційне обладнання?

  - Бажаю

  - Не бажаю

- Чому Вас цікавить саме наше інноваційне обладнання?

- Як на вашу думку збільшиться Ваша цінність, якщо Ви придбаєте наше обладнання?

- Ви маєте намір укласти договір зараз чи на наступному економічному кварталі?

- Чи готові Ви надати доступ нашим працівникам для монтажу та наладки обладнання?

- Чи плануєте Ви використати нашу науково технічну базу для навчання Ваших працівників?

Застосовуючи дану анкету ми можемо доповнити інформацію про потенційного споживача та окрім виробничих аспектів дізнатися відповіді на конкретні запитання та побажання споживача.

За географічним розташування Укрекспо_Процес ООО є конкурентом №1. По-перше, воно також знаходиться в Київській області, по – друге, Компанія має багато постійних клієнтів саме в м.Києві та області.

За географією ринку збуту підприємство ООО «Лабтехсервис» може скласти конкуренцію. Так як наш стартап орієнтований не лише на вітчизняних споживачів, а й на іноземних, ми повинні враховувати способи транспортування обладнання.

За категорією споживача основним конкурентом вважається OliePress.

Компанія досить давно на вітчизняному ринку, її продукції довіряють майже всі вітчизняні виробники.

За продуктом  саме ООО «Лабтехсервис» може скласти нам основну конкуренцію, спеціалізується на механізації процесів і удосконалення ліній виробництва. За роки роботи підприємства було виготовлено і введено в експлуатацію ряди обладнання, які дійсно мали гарні відгуки від споживачів.

За властивостями продукту. приватне підприємство ООО «Лабтехсервис». Якісна продукція, найновітніші технології, які постійно розвиваються.

За ціною продукту основним конкурентом нашого стартапу являється підприємство Харьковспецмаш. Так як це широкоспеціалізоване виробництво (механічна обробка металевих виробів, виробництво обладнання загального призначення, виробництво обладнання спеціального призначення), воно має широкий спектр споживачів. Підприємство досить давно пропонує свої послуги, має налагоджені зв язки з постачальниками сировини чи вузлів обладнання. Ціни на апарати менші за ринкові.

За технологією виробництва основним нашим конкурентом може стати ООО Хорнет-Плюс. Це інженерно-виробнича компанія. Компанія представляє комплекс послух – від проектування до здачі об’єкта в експлуатацію.

Ключові фактори успіху – характерний перелік чинників для певної галузі, що надає їй переваги над іншими галузями, а також одним підприємством певної галузі над іншим.

Дані фактори не можна вважати постійними, тому що вони змінюються в залежності від особливостей тієї чи іншої галузі, сегментів ринку. Які обслуговуються, а також залежать від часу та етапу життєвого циклу на якому знаходиться підприємство.

Щоб більш наочно оцінити технічний рівень циркуляційно-акустичного екстрактора і його аналогів, а також для більшої об’єктивності порівняємо апарати за допомогою методу Шонфільда.

Щоб оцінити технічний рівень проектованого виробу і аналогів порівняємо продукцію за методом Шонфільда.

Для порівняння оберемо наступних виробників-конкурентів (рис 2.1):

А - infors-ht

B - electrolabtech

С - HyPerform

Рисунок  2.1 Метод Шонфільда

Висновок

Кожна компанія досягла найкращих показників порівняно з іншими принаймні в одній з категорій. Це можна пояснити тим що неможливо створити ідеальну для кожного з параметрів конструкцію.

Моя компанія досягла найкращих показників по параметрах 1, 3, 6 та 8
що робить її більш оптимальною за сумарною кількістю показників.

  - Формування рівновагової ціни

Таблиця 3.1 Економічні складові

| № п/п | Складова | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сировина та матеріали | 50 000 |
| 2 | Вартість приміщення | 5000 |
| 3 | Нематеріальні активи | 15 000 |
| 4 | Інше | 25 000 |
| 5 | Амортизація | 20 000 |
| 6. | Заробітня плата персоналу (+22% нарахування) | 75000+16500=91500 |
| 7. | Разом собівартість | 206500 |

Для виготовлення ферментера нам необхідні наступні матеріали: корпус – 25000 грн, генератор коливань – 12000 грн, електроніка – 10000.

Приміщення в якому розробляється і випробовується даний апарат – лабораторія, яку надає КПІ ім. І. Сікорського. Вартість 1000 грн/місяць. Орієнтований час виготовлення апарату 5 місяців, отже вартість приміщення – 5000 грн.

Нематеріальні активи, до яких відноситься технічна документація екстрактора – 18000 грн., для випробування апарату необхідно 20000грн.

За попередньою оцінкою вартість ліквідації апарату сягає 1000 грн. Отже, амортизація складає 20000 грн.

Для виготовлення апарату  залучено 3 студентів, які зацікавлені у розробці інновацій, та вважають дану роботу підробітком. Тому заробітня плата кожного складає 5000 грн/місяць. Фонд оплати праці складає 91 500грн.

Собівартість розробки 1 апарату:

С=Обз + А = 206500 грн

Сод=С/В=206500/1=206500 грн

Запланована ринкова ціна (за конкурентним методом) апарату:

Ц=300 000 грн/од.

Прибуток:

П=Ц-С=300 000-206500= 93500 грн

Рентабельність:

Р=(П/С)*100%=(93500/206500)*100%=45.3%

Для визначення собівартості продукції ми повиння визначити всі витрати, які використовуються в процесі виробництва. Для виготовлення циркуляційно-акустичного екстрактора будуть витрачені кошти на придбання матеріалів і сировини, заробітню плату залучених працівників, оплату затраченої електроенергії, а також додаткові затрати, пов язані з організацією виготовлення апарату. Собівартість 1 апарату складає  206500.

Необхідно визначити ціну інноваційного продукту. Здійснювати розрахунок будемо за допомогою чотирьох методів:

- Витратний;

- Параметричний;

- Конкурентний;

- Методом точки беззбитковості.

- Агрегатний

Витратний метод має в основі ідею розрахунку собівартості товару як головної складової ціни. Собівартість апарату в товарно-грошових умовах включає всі існуючі витрати, які затрачаються на виробництво і збут товару, які зроблені за рахунок підприємства. Але все ж існують такі витрати, які мають відношення до виробництва товару, але не відносяться до собівартості, тому що їх фінансування здійснюється за рахунок прибутку, спеціальних фондів та ін. [112]

Ц=С+%П=206500 +5%=216825 грн.

Параметричний метод належить до конкурентної моделі ціноутворення.  Якщо виробник розробив товар із певними технічними та економічними параметрами, кращими чи гіршими за ідентичні параметри свого конкурента, то він може встановлювати ціну з урахуванням інтегрального показника конкурентоспроможності.

Цнової моделі=Цбазової моделі*(балова оцінка нової моделі/балова оцінка базової моделі)=300 000*(10/8.2)=365853 грн

Даний метод враховує вагомість якісних показників нової моделі і оцінку зазначених параметрів споживачами як базової так і нової моделі.

Метод точки беззбитковості базується на розрахунках сукупних витрат підприємства і його сукупного доходу, який одержаний в результаті реалізації різних обсягів виготовленої продукції. Даний метод потребує розгляду різних варіантів ціни, і визначення їх впливу на обсяги збуту, необхідного для подолання рівня беззбитковості.

Ц=(А+Обз*В)/В=(20000+206500*1)/1= 226500 грн.

Метод конкурентних цін використовують підприємства, які виходять виключно з умов конкуренції і встановлюють ціну вищу чи нижчу ніж конкуренти. Даний метод зазвичай використовуються на ринку, де продаються однорідні товари в умовах чистої конкуренції. Ціни формуються в результаті спільних дій інформованих продавців і покупців, у таких умовах продати товар за вищою ціною неможливо, в той же час не раціонально встановлювати і нижчу ціну, оскільки товар можна продати і по прийнятій ринком ціні. Оцінивши ринкові ціни на обладнання для виготовлення олії, а конкретніше на обладнання для екстрагування олії, я вирішив встановити ціну в розмірі 150 000 грн за один апарат.

Агрегатний медот прийнято застосовувати до товарів, які складаються з певної окремих виробів або для товарів, які складаються з окремих вузлів, деталей.

Ц=Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5Н=25000+12000+10000+18000+5000+50000=115 000грн

Ц1=25 000грн – корпус.

Ц2=12000 грн – генератор коливань

Ц3=10000 грн – електроніка.

Ц4=18000 грн – технічна документація.

Ц5=5000 грн – ціна складання

Цн=50 000 грн – нормативний прибуток

Отже, після визначення цін вище зазначеними методами можна зробити висновки:

- Витратний метод є зручним, але використавши його можна помітити що ціна значно відрізняється від ринкової.

- Параметричний метод характеризується значною долею суб’єктивізму. Даний метод не враховує попит на ринку і інші споживчі властивості.

- Метод точки беззбитковості дуже точно визначає ціну на продукцію, але говорячи про прибуток даний метод не вигідний.

- Конкурентний метод дає змогу визначити оптимальну ціну для ринку, але виробник більше орієнтується на поточні ціни, а не на витрату й попит. Виробник встановлює власні ціни, трохи більші або нижчі за ціни конкурентів.

- Агрегатний метод можливо застосовувати лише для виробів, які складаються з вузлів або елементів.

Визначавши ціну на ферментер, я керувався методом конкурентних цін. При даному методі ціна є трохи вищою за середню (порівняно з іншими методами ціноутворення), але забезпечує для нас гарні показники, а саме прибуток  110 700 грн.

У таблиці 3.2 предсталені результати формування рівноваги цін.

Таблиця 3.2 Результати формування рівноваги цін.

| Метод ціноутворення | Прогнозна ціна | Планований прибуток | Максимально допустима собівартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Витратний | 216825 | 10325 | 206500 |
| Парметричний | 365 853 | 159353 | 206500 |
| Конкурентний | 300 000 | 93500 | 206500 |
| На підставі точки беззбитковості | 206500 | 0 | 206500 |
| Агрегатний | 115 000 | 80 000 | 55 000 |
| Оптимальні величини | 300 000 | 93500 | 206500 |

  - Шляхи монетизації проєкту

Для реалізації нашого проекту у сучасному світі необхідно продумати маркетингову стратегію, адже це частина конкурентної спроможності. В наведені методи просування стартап-проєкту на ринок, їх основні недоліки та переваги.

Надамо перелік конкретних рекламних заходів для просування продукції.

До них можна віднести:

- Обов’язковий для сучасного ринку підхід, а саме таргетна реклама у соціальних мережах та загалом на просторі інтернету.

- Обов’язкова присутність у кожній і соціальних мереж.

- Важливим та доступним методом це корпоративний канал на YouTube. Кількість переглядів та підписників буде малою, але їхня якість буде сприятливою для нас.

- Також обов’язковим пунктом є участь у різноманітних форумах, виставках та семінарах. З допомогою подібних івентів можна знаходить якісні контакти, що з високою вірогідністю можуть стати нашими клієнтами.

Всі вище зазначені методи будуть використані, як канали розповсюдження стартапу.

Згідно з опрацьованої інформації для нас оптимальним буде персональний (таргетний) підхід. Це пояснюється консервативністю ринку збуту та непоширеністю технології на теренах України.

Виконавши дану роботу було створено комплексну систему та маркетингову стратегію для реалізації створеної продукції.

Дослідження за використанням метода Бова показало, що інноваційна розробка відноситься до зони «Готові до атаки», тому що продукціє являється інноваційною та перспективною. Сприятливим фактором також є те що на ринку України відсутні серйозні конкуренти.

Ринок збуту поширюється на 3 великих промисловостей, а саме – харчова, хімічна, фармакологічна.

Ціну модернізованого апарату обрано 300 000 грн/од (конкурентний метод найоптимальніший). Планований прибуток 93500 грн/од. Максимальна собівартість апарату 206500.

Для виходу на ринок обрано метод особистого продажу, щоб якомога швидше знайти надійних споживачів. Але не варто обмежуватися одним методом. Стимулювання споживача, реклама, інтернет-маркетинг також матимуть місце у даному проєкті.

Отже враховуючи всі фактори даний проект є перспективним, інноваційним та конкурентним. Це забезпечує комплекс як технічних так і маркетингових рішень.

# Висновки

Прийняття одноразових систем, які можна отримати на всіх етапах процесу виробництва біофармацевтичних препаратів аж до середнього обсягу, зросло у виробництві біотерапевтичних засобів за останні 10 років. Це, зокрема, стосується розробки та виробництва терапевтичних гормонів, а також ферментів і вакцин, які в основному виробляються з безперервних ліній клітин тварин і людини. Проте, хоча одноразові пристрої все ще мають обмеження, а гібридні виробничі потужності переважають, перші біотерапевтичні препарати та їх біоподібні препарати вже виробляються в повністю одноразових виробничих установах. Очікується, що кількість впроваджених одноразових пристроїв і одноразових виробничих потужностей продовжить зростати у всьому світі. Спостерігається тенденція до менших, більш модульних, гнучких та стійких біофармацевтичних виробництв, у яких основна увага приділяється інтенсифікації процесу та безперервному режиму. Перфузія стає дедалі популярнішою. На додаток до біоподібних препаратів, кон’югати антитіл сприятимуть постійному зростанню одноразових пристроїв та їх технології. Нарешті, у майбутньому технологія одноразового використання буде все частіше затребувана для обробки первинних клітинних ліній, таких як Т-клітини та стовбурові клітини, рослинні клітини та мікробні клітини.

Використання 2D і 3D пакетів для біопроцесів добре зарекомендувало себе в більшості областей біофармацевтичного виробництва, включаючи дослідження, розробку та виробництво. Вони були розроблені від простих пристроїв зберігання даних, які зазвичай використовувалися до цього часу, до інструментальних біопроцесних блоків. Важливість одноразових пакетів як альтернативних рішень у традиційних системах відбору проб, зберігання, змішування, транспортування, заморожування та розморожування, а також у біотехнологічних установках зростає із зростанням популярності одноразових пристроїв і, зокрема, з впровадженням платформні технології.

Сумки для біопроцесів забезпечують більшу гнучкість і дозволяють простіше виконувати багатопродуктові засоби в біофармацевтичній промисловості в порівнянні з більш традиційними системами. Передбачається, що їхнє визнання продовжить зростати в майбутньому, здебільшого завдяки доступності вдосконалених матеріалів і технологій виробництва, а також кращим розумінням професійного поводження з одноразовими сумками та їх аксесуарами. Проте стандартизація мішків і контейнерів є дуже бажаною, зокрема, для полегшення заміни постачальників, але прогрес у досягненні цієї мети поки що був обмеженим.

Принципи роботи сучасних одноразових систем змішування пакетів добре корелюють з принципами їх багаторазових аналогів, хоча не всі принципи, дизайн і розміри можна передати. Ця невідповідність виникає через обмеження, пов’язані з конструкцією та виробництвом одноразових пакетів. Одноразові змішувачі обмежені з точки зору їх геометричної точності, стабільності та наявності конкретних форм і розмірів через матеріали та технології виробництва, які використовуються при їх виготовленні. Не дивно, що більшість принципів роботи систем змішування одноразових пакетів також можна знайти в одноразових біореакторах. Такі завдання, як гомогенізація, суспензіонування, газорідинне диспергування та теплообмін (електричний, подвійна сорочка або зовнішній теплообмінник) є основними операціями, необхідними як для успішного змішування, так і для оптимізації процедур вирощування.

Список використаної літератури

  - Kunert, R. and Reinhart, D. (2016). Advances in recombinant antibody manufacturing. Appl. Microbiol. Biotechnol. 100: 3451–3461.

  - Lopes, A.G. and Brown, A. (2016). Practical Guide to Single‐use Technology: Design and Implementation. Shawbury, Shrewsbury, Shropshire: Smithers Rapra.

  - Sandle T. (2018). Strategy for the adaption of single‐use technology. https://www.

europeanpharmaceuticalreview.com/article/73939/ strategy‐for‐the‐adoption‐of‐single‐use‐technology (accessed 11 November 2018).

  - Pora, H. and Rawlings, B. (2009). A user’s checklist for introducing single‐use components into process systems. BioProcess Int. 4: 9–16.

  - Aranha, H. (2004). Disposable systems. BioProcess Int. 9 (Suppl.): 6–16.

  - BSPA Subcommittee (2007). Guide to irradiation and sterilization validation of single‐use bioprocesses, part BioProcess Int. 8: 32–39.

  - BSPA Subcommittee (2007). Guide to irradiation and sterilization validation of single‐use bioprocesses, part BioProcess Int. 9: 60–70.

  - Hodge, G. (2004). Integrating emerging technologies to create a new multiproduct facility design. BioProcess Int. 5: 74–80.

  - Wong, R. (2004). Disposable assemblies in biopharmaceutical production. BioProcess Int. 9 (Suppl.): 36–38.

  - Bender, J. (2007). Protein concentration. In: Medicines from Animal Cell Culture (ed. G. Stacey and J. Davis), 331–346. Chichester West Sussex: Wiley.

- Wilson, M. (2007). Purification methods: protein concentration. In: Medicines from Animal Cell Culture (ed. G. Stacey and J. Davis), 347–370. Chichester, West Sussex: Wiley.

- Schmidt, F.R. (2007). From gene to product: the advantage of integrative biotechnology. In: Handbook of Pharmaceutical Biotechnology (ed. S.C. Gad), 1–52. Hoboken, NJ: Wiley.

- Shukla, A., Hubbard, B., Tressel, T. et al. (2007). Downstream processing of monoclonal antibodies – application of platform approaches. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed Life Sci. 848 (1): 28–39.

- Jacobi, A., Eckermann, C., and Ambrosius, D. (2007). Developing an antibody purification process. In: Bioseparation and Bioprocessing – a Handbook, vol. 2 (ed. G. Subramanian), 431–457. Weinheim: Wiley‐VCH.

- Strube, J., Sommerfeld, S., and Lohrmann, M. (2007). Process development and optimization for biotechnology production – monoclonal antibodies. In: Bioseparation and Bioprocessing – a Handbook, vol. 1 (ed. G. Subramanian), 65–99. Weinheim: Wiley‐VCH.

- Phillips, M.W., Bolton, G., Krishnan, M. et al. (2007). Virus filtration process design and implementation. In: Process scale Bioseparations for the Biopharmaceutical Industry (ed. A.A. Shukla, M.R. Etzel and S. Gadam), 333–365. Boca Raton: CRC Press.

- Paldus, B.A., Langer, E., Blomberg, M. et al. (2016). Single‐use/disposables technologies and equipment roundtable. https://www.americanpharmaceuticalreview. com/Featured‐Articles/184450‐Single‐Use‐Disposables‐ Technologies‐and‐Equipment‐Roundtable (accessed 18 November 2018).

- Pora, H. and Rawlings, B. (2009). A user’s checklist for introducing single‐use components into process systems. BioProcessInt. 4: 9–16.

- Monge, M. (2009). Disposables: vendor selection & qualification, supply chain & purchasing strategies: disposables in biopharmaceutical development and manufacturing. APV Conference “Lessons Learned in Disposable Biopharmaceutical Development and Manufacturing” (4–5 November). Dessau, Germany.

- Sinclair, A. and Monge, M. (2008). Disposable technologies implementation: understanding and managing risks. http://www.biopharminternational. com/disposable‐technologies‐implementation‐ understanding‐and‐managing‐risks (accessed 18 January 2010).

- Sinclair, A. (2009). The maturation of the biomanufacturing industry. BioProcess Int. 1 (Suppl.): 95–96.

- Anant, J. (2018). Risk Assessment for Single‐Use Pharmaceutical Manufacturing Systems. Kenilworth: Merck & Co.

- BioPlan Associates (2016). Thirteenth report and survey of biopharmaceutical manufacturing capacity and production: a study of biotherapeutic developers and contract manufacturing organizations. Bn 978‐1934‐106‐28‐0.

- Badertscher, B., Eibl, R., Eibl, D. (2016). Single‐Use Technologie von A‐Z. http://a‐z‐singleuse.org (accessed 16 November 2018).

- Anderlei, T., Eibl, D., Eibl, R., et al. (2018). Facility of the future. https://dechema.de/dechema_media/ Downloads/Positionspapiere/SingleUse_FoF+2018+engl.pdf (accessed 16 November 2018).

- Eibl, R. and Eibl, D. (2017). Single‐Use‐Systeme in der biopharmazeutischen Produktion. Pharm. Ind. 79 (5): 719–724.

- Eibl, D. and Eibl, R. (2017). Flexible biomanufacturing for the production of biotherapeutics. Pharm. Bioprocess. 5 (1): 001–002.

- Haughney, H. and Hutchinson, J. (2004). A disposable option for bovine serum filtration and packaging. BioProcess Int. 4 (9 Suppl): 2–5.

- Wong, R. (2004). Disposable assemblies in biopharmaceutical production: design, implementation and troubleshooting. BioProcess Int. 4 (9 Suppl): 36–38.

- Eibl, R. and Eibl, D. (2009). Application of disposable bag bioreactors in tissue engineering and for the production of therapeutic proteins. Adv. Biochem. Engin. Biotechnol. 112: 183–207.

- Barbaroux, M. and Sette, A. (2006). Properties of materials used in single‐use flexible containers: requirements and analysis. http://biopharminternational. findpharma.com/biopharm/article/articleDetail.jsp?id= 423541&sk=&date=&pageID=7 (accessed 28 December 2009).

- ThermoFisher Scientific. (2018). Powdertainer II BioProcess Container (BPC). https://www. thermofisher.com/us/en/home/life‐science/ bioproduction/single‐use‐bioprocessing/flexible‐ containment/standard‐bioprocess‐containers/ powdertainer‐II‐bioprocess‐container.html (accessed 21 December 2018).

- ATMI. (2009). ATMI Products. Catalog.

- Sartorius Stedim Biotech. (2009). Products process: bags, containers & fluid management systems. http:// www.sartorius‐stedim.com/index.php?id=6495 (accessed 8 December 2009).

- Dover Corporation. (2009). DoverPac® SF. http://www. doverpac.com/products_doverpac_sf.cfm (accessed 28 December 2009).

- Bean, B., Matthews, T., Daniel, N. et al. (2008). Guided wave radar at genentech: a novel technique for non‐ invasive volume measurement in disposable bioprocess bags: GWR may be a cheaper, more practical alternative to traditional methods. http://www. pharmamanufacturing.com/articles/2008/185.html (accessed 8 December 2009).

- Wang, E. (2006). Cryopreservation, storage and transportation of biological process intermediates. BioProcess Int. Ind. Yearbook 2006: 78–79.

- Thermo Fisher Scientific. (2009). Thermo scientific nalgene bioprocess bag management system. http:// www.nalgenelabware.com/features/featureDetail. asp?featureID=70 (accessed 28 December 2009).

- UFP Technologies. (2009). BioShell™. http://www. bio‐shell.com/gallery.html (accessed 28 December 2009).

- Sartorius Stedim Biotech. (2009). Products process: freeze and thaw systems. http://www.sartorius‐stedim. com/index.php?id=9547. (accessed 28 December 2009).

- Lok, M. and Blumenblat, S. (2007). Critical design aspects of single‐use systems: some points to consider for successful implementation. BioProcess Int. 5 (5 Suppl.): 28–31.

- ASTM (2016). ASTM D4169. Prüfung der Gebrauchseigenschaften von Versandbehältern und ‐ systemen. Beuth.

- Singh, S.K. (2007). Storage considerations as part of the formulation development program for biologics. Am. Pharm. Rev. 10 (3): 26–33.

- Goldstein, A., Loesch, J., Mazzarella, K. et al. (2009). Freeze bulk bags: a case study in disposables implementation: Genentech’s evaluation of single‐use technologies for bulk freeze‐thaw, storage, and transportation. http://biopharminternational. findpharma.com/biopharm/Disposables+Articles/ Freeze‐Bulk‐Bags‐A‐Case‐Study‐in‐Disposables‐Imple/ ArticleStandard/Article/detail/637583 (accessed 28 December 2009).

- Zeta. (2009). FreezeContainer®. http://www.zeta.com/ DE/Produkte/Freeze‐Thaw‐Systeme (accessed 28 December 2009).

- Singh, S.K., Kolhe, P., Wang, W., and Nema, S. (2009). Large‐scale freezing of biologics: a practitioner’s review, part 1: fundamental aspects. BioProcess Int. 7 (9): 32–44.

- Singh, S.K., Kolhe, P., Wang, W., and Nema, S. (2009). Large‐scale freezing of biologics: a practitioner’s review, part 2: practical advice. BioProcess Int. 7 (10): 34–42.

- Rathore, N. and Rajan, R.S. (2008). Current perspectives on stability of protein drug products during formulation, fill and finish operations. Biotechnol. Prog. 24 (3): 504–514.

- Wolfgram, I., Lombriser, R., Neubauer, P. et al. (2017). Perfusion‐based production of inoculum cultures for large‐volume cell banks. Continuous Biomanufacturing (26–28 June). Oxford, UK.

- Lam, P. and Sane, S. (2007). Design and testing of a prototype large‐scale bag freeze‐thaw system: the development of a large‐scale bag freeze‐thaw system will have many benefits for the biopharmaceutical industry. http://biopharminternational.findpharma. com/biopharm/Disposables/Design‐and‐Testing‐of‐a‐ Prototype‐Large‐Scale‐Bag‐/ArticleStandard/Article/ detail/473322 (accessed 28 December 2009).

- Weidner, J. and Jimenez, F. (2008). Scale‐up case study for long term storage of a process intermediate in bags. http://www.americanpharmaceuticalreview.com/ ViewArticle.aspx?ContentID=3486 (accessed 13 January 2010).

- ASTM International. (2013). ASTM F2095 standard test methods for pressure decay leak test for flexible packages with and without restraining plates.

- Parenteral Drug Association. (1998). PDA TR27 pharmaceutical package integrity.

- Bio‐Process Systems Alliance. (2017). Design, control, and monitoring of SUS for integrity assurance. http:// bpsalliance.org (accessed 26 November 2018).

- Keller, S. (1998). Determination of the leak size critical to package sterility Maintenance. PhD Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, VA.

- Gibney, M. (2000). Predicting package defects: quantification of critical leak size. Master Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, VA.

- U.S. Pharmacopeia. (2015). USP <1207> Sterile product – package integrity evaluation.

- Burell, L., Carver, M., Demuth, G., and Lambert, W. (2000). Development of a dye ingress method to assess container‐ closure integrity: correlation to microbial ingress. PDA J. Pharm. Sci. Tech. 54 (6): 449–455.

- Post, E. (2011). Container closure integrity test (CCIT): cross‐validation of the microbiological vs a physico‐ chemical CCIT. PDA Europe Conference (15–18 March). Berlin, Germany.

- Morton, D.K., Lordi, N.G., Troutman, L.H., and Ambrosio, T.J. (1989). Quantitative and mechanistic measurements of container/closure integrity: bubble, liquid, and microbial leakage tests. J. Parenter. Sci. Technol. 43 (4): 104–108.

- DePalma, A. (2006). Bright sky for single‐use bioprocess products. GEN 26 (3): 50–57.

- Langer, E.S. and Price, B.J. (2007). Biopharmaceutical disposables as a disruptive future technology. BioPharm Int. 20 (6): 48–56.

- Williamson, C., Fitzgerald, R., and Shukla, A.A. (2009). Strategies for implementing a BPC in commercial biologics manufacturing. BioProcess Int. 7 (10): 24–33.

- DePalma, A. (2005). Liquid mixing: solid challenges. http://www.pharmamanufacturing.com/ articles/2005/297.html (accessed 25 January 2010).

- Agalloco, J. and Akers, J. (2008). Sterile product manufacture. In: Pharmaceutical Manufacturing USP    United States Pharmacopeia 3D      Three‐dimensionalHandbook – Production and Processes (ed. S.C. Gad), 99–136. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

- Behme, S. (2009). Manufacturing of Pharmaceutical Proteins. Weinheim: Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

- Heinzle, E., Biwer, A.P., and Cooney, C.L. (2006). Monoclonal antibodies. In: Development of Sustainable Bioprocesses – Modelling and Assessment (ed. E. Heinzle, A.P. Biwer and C.L. Cooney), 241–260. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

- Morrow, K. (2006). Disposable bioreactors gaining favor. GEN 26 (12): 42–45.

- Rader, R.A. and Langer, E. (2018). Single‐use bioprocessing equipment trends and adoption by CMOs. BioPharm Int. 31 (11): 10–13.

- Charles, I., Lee, J., and Dasarathy, Y. (2007). Single‐use technologies – a contract biomanufacturer’s perspective. BioPharm Int. 9 (Suppl): 31–36.

- D’Aquino, R. (2006). Bioprocessing systems go disposable. Chem. Eng. Prog. 102 (5): 8–11.

- DePalma, A. (2004). Bioprocessing on the way to total‐disposability manufacture. GEN 24 (3): 40–41.

- Glaser, V. (2005). Disposable bioreactors become standard fare. GEN 25 (14): 80–81.

- Kranjac, D. (2004). Validation of bioreactors: disposable vs. reusable. BioProcess Int. Industry Yearbook 86.

- Lewcook, A. (2007). Disposables crucial in future of patient‐specific meds. http://www.in‐ pharmatechnologist.com/Processing‐QC/Disposables‐ crucial‐in‐future‐of‐patient‐specific‐meds (accessed 25 January 2010).

- Sinclair, A. and Monge, M. (2009). Evaluating disposable mixing systems. Biopharm Int. 22 (2): 24–29.

- Singh, V. (2004). Bioprocessing tutorial: mixing in large disposable containers. Gen. Eng. Biotechnol. News. 24 (3): 42–43.

- DeGrazio FL. (2006). The importance of leachables and extractables testing for a successful product launch. http://pharmtech.findpharma.com/pharmtech/Article/ The‐Importance‐of‐Leachables‐and‐Extractables‐Test/ ArticleStandard/Article/detail/482447 (accessed 25 January 2010).

- Pahl, M. (2003). Mischtechnik, Aufgaben und Bedeutung. In: Mischen und Rühren – Grundlagen und moderne Verfahren (ed. M. Kraume), 1–19. Weinheim: Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

- Paul, E.L., Atiemo‐Obeng, V.A., and Kresta, S.M. (2004). Introduction. In: Handbook of Industrial Mixing – Science and Practice (ed. E.L. Paul, V.A. Atiemo‐Obeng and S.M. Kresta), xxxiii–lviii. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

- Kresta, S.M. and Brodkey, R.S. (2004). Turbulence in mixing applications. In: Handbook of Industrial Mixing – Science and Practice (ed. E.L. Paul, V.A. Atiemo‐Obeng and S.M. Kresta), 19–88. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

- Szalai, E.S., Alvarez, M.M., and Muzzio, F.J. (2004). Laminar mixing: a dynamic systems approach. In: Handbook of Industrial Mixing – Science and Practice(ed. E.L. Paul, V.A. Atiemo‐Obeng and S.M. Kresta), 89–144. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

- Boss, J. (1986). Evaluation of the homogeneity degree of a mixture. Bulk Solids Handling 6 (6): 1207–1215.

- Kraume, M. (2003). Mischen und Rühren – Grundlagen und moderne Verfahren. Weinheim: Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

- Zlokarnik, M. (2001). Stirring – Theory and Practice. Weinheim: Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

- Meusel, W., Löffelholz, C., Husemann, U. et al. (2016). Recommendations for process engineering characterisation of single‐use bioreactors and mixing systems by using experimental methods. https://dechema. de/dechema_media/Downloads/Positionspapiere/ SingleUse_ProcessEngineeringCaracterisation_2016. pdf (accessed 18 November 2018).

- Danckwerts, P.V. (1953). Continuous flow systems: distribution of residence times. Chem. Eng. Sci. 2: 1–13.

- Nauman, E.B. (2004). Residence time distributions. In: Handbook of Industrial Mixing – Science and Practice (ed. E.L. Paul, V.A. Atiemo‐Obeng and S.M. Kresta), 1–18. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

- Zlokarnik, M. (2006). Scale‐up in Chemical Engineering. Weinheim: Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

- Pall. (2018). Webpage. https://shop.pall.com/us/en/ biotech/single‐use‐solutions/mixers (accessed 22 February 2019).

- Sartorius Stedim Biotech. (2018). Webpage. https:// www.sartorius.com/en/products/fluid‐management/ mixing (accessed 22 February 2019).

- Ecell. (2018). Webpage.http://www.ecellprocess.com/ bbs/content.php?co_id=sub0304 (accessed 22 February 2019).

- GE Healthcare. (2018). Webpage. https://www. gelifesciences.com/en/us/shop/liquid‐preparation‐and‐ management/single‐use‐mixers/mixing‐systems (accessed 22 February 2019).

- JM BioConnect. (2018). Webpage. http://www. jmbioconnect.com/jetmixing/ (accessed 22 February 2019).

- Merck. (2018). Webpage. http://www.merckmillipore. com/CH/de/products/biopharmaceutical‐ manufacturing/upstream‐processing/single‐use‐ manufacturing/mobius‐mixing‐systems/GBGb.qB. RM4AAAFDBEdUTxI9,nav (accessed 22 February 2019).

- ABEC. (2018). Webpage. http://abec.com/single‐use/ (accessed 22 February 2019).

- Thermo Fischer Scientific. (2018). Webpage. https:// www.thermofisher.com/ch/en/home/life‐science/ bioproduction/single‐use‐bioprocessing/single‐use‐ equipment/single‐use‐mixers.html (accessed 22 February 2019).

- CerCell. (2018). Webpage. https://cercell.com/ products/configurable‐product/cellmiscelatore‐sum/ (accessed 22 February 2019).

- Parker. (2018). Webpage. https://www.parker.com/ literature/Domnick%20Hunter%20Process%20 Filtration%20Division/PAFD_literature/Life%20 Sciences%20Literature/Life%20Sciences%20 Product%20Datasheets/DS_P_SpinBag.pdf (accessed 22 February 2019).

- Romynox. (2018). Webpage. https://sanisure.com/ product/mixed4sure‐carboy‐mixing‐system/ (accessed 22 February 2019).

- DrM. (2018). Webpage. https://drm.ch/de/portfolio‐ item/single‐use‐mischer/ (accessed 22 February 2019).

- Meissner Filtration. (2018). Webpage https://www. meissner.com/de/produkte/saltus‐single‐use‐mixing‐ system (accessed 22 February 2019).

- Saint‐Gobain. (2018). Webpage. https://www. biopharm.saint‐gobain.com/single‐use‐ bioprocess‐recirculating‐mixing‐system (accessed 22 February 2019).

- Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. — Т. 6 : Т — Я. — 768 с. — ISBN 966-7492-06-0.

- Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008;

- Ів Піньє, Алан Сміт, Александер Остервальдер, Тріш Пападакос, Ґреґ Бернарда. Розробляємо ціннісні пропозиції. Як створити продукти та послуги, яких хочуть клієнти / пер. Роман Корнута. К.: Наш Формат, 2018. — 324 с. — ISBN 978-617-7388-69-1

- Воронкова В. Г. Основи підприємництва: теорія і практикум: навч. посібник / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. О. Желябін, М. А. Ажажа. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 232 с.

- Конкуренция: сущность и структура взаимосвязанных категорий // Научное обозрение. — 2014. — № 12 — С. 229—236

- Постанова правління Національного банку України. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України (Інструкція, Розд.2) N 155 від 21 квітня 1998 року

- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про стандартизацію"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058). Верховна Рада України. 2014

- Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студенті інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.

- Підлісна, О. А. Розроблення стартап-проекту. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О. А. Підлісна, Ю. В. Тюленєва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 836,93 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 46 с. – Назва з екрана. -
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28628