Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

(повна назва інституту/факультету)

Оптичних та оптико-електронних приладів

(повна назва кафедри)

| УДК | «До захисту допущено» Завідувач кафедри ________ В. Г. Колобродов (підпис) (ініціали, прізвище) “_21__”_____05________2018р. |
| --- | --- |

Магістерська дисертація

зі спеціальності (спеціалізації) 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна

(код і назва спеціальності)

техніка

на тему: Інтраопераційна рефрактометрія  ока при хірургії катаракти

Виконала: студентка __6__ курсу, групи  ПО-62 м

(шифр групи)

Хрієнко Катерина Сергіївна

(прізвище, ім’я, по батькові)	(підпис)

Науковий керівник  д.т.н., професор Чиж І.Г.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)	(підпис)

Консультант	Стартап-проект	   к.е.н., доцент, Бояринова К.О.

(назва розділу)	(науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали)	(підпис)

Рецензент  доцент, к.т.н., Петрик В.Ф.

(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)	(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

(підпис)

Київ – 2018 року

РЕФЕРАТ

Магістерська дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, загального висновку, списку використаної літератури. Дисертація містить 90 сторінку основного тексту, 48 ілюстрацій, 33 таблиць і 31 посилання. Загальний обсяг роботи – 103 сторінки.

Актуальність теми: існуючі на цей час технології визначення персоніфікованого значення оптичної сили ІОЛ при лікуванні катаракти не гарантують допустиму планову післяопераційну похибку, яка повинна не перевищувати ±0.25дптр. Тому актуальною залишається задача підвищення точності визначення необхідної оптичної сили ІОЛ шляхом пошуку альтернативних методів і апаратних засобів, що вирішують зазначену задачу.

Мета і задачі дослідження: Мета – підвищення точності визначення потрібної оптичної сили ІОЛ, що підлягає імплантації в око при хірургії катаракти.

Задачі:

- Порівняльний аналіз існуючих методів та апаратних засобів для вимірювання оптичної сили ІОЛ з виявленням їх переваг і недоліків;

- Обґрунтування альтернативного методу приопераційної рефрактометрії ока, який вільний від недоліків аналогів і має потенційну здатність до більш точного визначення потрібної оптичної сили ІОЛ;

- Аналіз факторів, що обмежують точність визначення оптичної сили ІОЛ апаратним засобом, що пропонується, з метою обгрунтування умов та рекомендацій, виконання яких забезпечує досягнення потрібної точності визначення оптичної сили ІОЛ;

Об’єкт дослідження: рефрактометрія афакічного ока при хірургії катаракти.

Предмет дослідження: метод і апаратний засіб для здійснення інтраопераційної рефрактометрії.

Методи дослідження: для вирішення поставлених задач  в роботі використовуються: теоретичні основи геометричної оптики, а саме теорія гаусової оптики, теорії ідеальної оптичної системи; комп’ютерне моделювання дії методу та оптичної системи апаратного засобу, що пропонується; комп’ютерне моделювання

процесу рефрактометрії з використанням «схематичного ока».

Наукова новизна одержаних результатів:

- Запропоновано новий метод та апаратний засіб для визначення оптичної сили інтраокулярної лінзи, що підлягає імплантації при хірургії катаракти;

- Визначено допустиме відхилення позиціонування ІОЛ вздовж оптичної вісі ока, яке не призводить до недопустимої  похибки планової післяопераційної рефракції ока;

- Визначено допустимі похибки приопераційної біометрії ока запропонованим методом, що впливають та забезпечують потрібну точність визначення оптичної сили ІОЛ.

Практичне значення одержаних результатів: Результати досліджень дозволяють вдосконалити процедуру оцінки оптичної сили ІОЛ й забезпечити похибку планової післяопераційної рефракції в межах 0.25 дптр., що сприятиме залученню інвестиції для подальшої реалізації даного проекту.

Апробація результатів дисертації:

- Чиж І.Г. Хрієнко К.С. Інтраопераційна біометрія ока/ XVII Міжнарода науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВННЯ: стан і перспективи” - Київ-2018р. –с124.

- Чиж І.Г. Хрієнко К.С. Метод інтеропераційної рефрактометрії афакічного ока/ Наукові вісті НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”, №2, 2018р.

- Чиж І.Г. Хрієнко К.С. Спосіб вимірювання осьової довжини афакічного ока / Заявка №U2018 03694   від 06.04.18  на видачу патенту на корисну модель.

- Хриєнко Е. С. Вариооптические линзы на эффекте электросмачивания. Развитие и перспективы/ ХІ науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування» - Київ-2016р. – с51.

- Хрієнко К. С. Перспективи використання рідких лінз в приладобудуванні / Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси» - Київ – 2016р – 174-175с.

Ключові слова: інтраопераційна рефрактометрія ока, тривимірна мікрофотометрія, «повітряне» зображення мікрозони сітківки.

ABSTRACT

The master's dissertation consists of introduction, four chapters, conclusion, bibliography. The dissertation contains 90 pages of the main text, 48 illustrations, 33 tables and 31 references. The total amount of work is 103 pages.

Background: the current technologies of determining the person's  optical power of the intraocular lens in the treatment of cataracts do not guarantee a tolerable planned postoperative error, which should not exceed ± 0.25 diopters therefore, the task of increasing the accuracy of determining the required  optical power of the  IOL by finding alternative methods and hardware that solve the problem.

The purpose and objectives of the study: improve the accuracy of determining the required optical power of the intraocular lens that to be implanted in the eye during cataract surgery.

Objectives:

- Comparative analysis of existing methods and hardware for measuring optical power of the IOL with identify their strengths and weaknesses;

- Substantiation of the alternative method of intraoperative refractometry of the eye, which is free of disadvantages of analogues and has the potential to more accurately determine the required optical power  of the IOL;

- Analysis of the factors limiting the accuracy definitions of the optical power of the IOL by hardware that is proposed for  justify the conditions and recommendations, implementation  which will assist achieves the desired accuracy of optical power IOL

The object of the research: refractometry of the aphakic eye in cataract surgery

The subject of investigation:  method and hardware for the implementation of intraoperative refractometry.

Research methods: to solve the tasks using the theoretical foundations of geometric optics are used, namely, the theory of Gaussian optics, the theory of an ideal optical system; computer simulation of the method and optical system of the proposed hardware; computer simulation of the refractometry process using the "schematic eye".

Scientific novelties of the results are

- A new method and hardware device for determining the optical power of the intraocular lens to be implanted in cataract surgery is proposed.

- Allowable tolerance of the position of the IOL along the optical axis of the eye have determined, which does not lead to an unacceptable error of the planned post-operative eye refraction.

- The permissible intraoperative  errors of the biometrics of the eye by the proposed method have determined , which influence the accuracy of the determination of the optical power of the IOL

The practical significance of the results: The results of the studies allow to improve the procedure for assessing the optical power of the IOL and achieve an error of planned postoperative refraction within the range of ± 0.25 diopters; which will facilitate the attraction of investments for further implementation of this project.

Testing Results thesis.

- I.G. Chyzh, K.S. Khriienko, “Intraoperative biometrics of the eye” XVII International scientific and technical conference “Instrumentation Engineering: current state and trends”, Kyiv, 2018, 124p. (in Ukrainian)

- I.G. Chyzh, K.S. Khriienko, “Method of interoperative refractometry of the aphakic eye” Visnyk NTUU “KPI”, no.2, (in Ukrainian)

- I.G. Chyzh, K.S. Khriienko, “Method of measuring the axial length of the aphakic eye” Patent №8 U2018 03694, 2018, (in Russian)

- K.S. Khriienko, “Variooptical lenses on the effect of electric welding”, ХІ Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "A View to the Future of Instrumentation", Kyiv, 2016, 51p. (in Ukrainian)

- K.S. Khriienko, “Prospects for the use of liquid lenses in instrumentation”, / ІХ International Scientific and Practical Conference "Integrated Intellectual Robot Technical Complexes", Kyiv, 2016, 174-175p. (in Ukrainian).

Keywords: intraoperative refractometry of the eye, three-dimensional microphotometry, "aerial" images of the microzone of the retina.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ	9

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ	12

ВИМІРЮВАННЯ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ	12

1.1.	Методи визначення необхідної оптичної сили ІОЛ	13

1.2.	Методи та апаратне забезпечення для передопераційної біометрії	19

1.2.1.	Методи вимірювання кривизни поверхні рогівки	19

1.2.2.	Методи вимірювання довжини ока людини	24

1.3.	Системи для інтраопераційного розрахунку оптичної сили ІОЛ аберометричним методом	30

1.3.1.	Пристрій ORA System® with VerifEye™	31

1.3.2.	Аберометр   HOLOS IntraOp™ Wavefront Aberrometer	34

1.3.3.	Аналіз переваг і недоліків інтраопераційної аберометрії	37

Висновок до розділу 1	38

РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРИОПЕРАЦІЙНОЇ РЕФРАКТОМЕТРІЇ ОКА З ВИЗНАЧЕННЯМ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ	40

2.1.	Математична модель визначення Ф ІОЛ	40

2.2.	Апробація формули розрахунків Ф ІОЛ на спрощеній моделі Гульстранда	45

2.3.	Апробація формули розрахунків Ф ІОЛ на Аризонській моделі	51

2.4.	Апробація формули розрахунків Ф ІОЛ  для короткого та довгого ока на прикладі аризонської моделі	58

2.5.	Апробація формул з використанням параметрів реальної ІОЛ	59

2.6.	Аналіз впливу похибки встановлення ІОЛ вздовж візуальної осі на похибку післяопераційної рефракції ока	62

Висновки до розділу 2	65

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ АПАРАТНИМ ЗАСОБОМ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ	67

3.1.	Опис функціональної схеми апаратного засобу для інтраопераційного визначення Ф ІОЛ	67

3.2.	Аналіз впливу випадкової складової функції RMS(Фvar) на похибку визначення Ф ІОЛ	71

3.3.	Оцінка допустимих похибок вимірювання параметрів l, d1 , S’1 , що впливають на похибку визначення Ф ІОЛ	77

3.3.1.	Оцінка допустимих похибок вимірювання параметрів r, fvar, γ , що впливають на похибку визначення довжини ока l	81

Висновки до розділу 3	83

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП - ПРОЕКТУ "ІНТРАОПЕРАЦІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ"	84

4.1.	Опис ідеї проекту	84

4.2.	Технологічний аудит ідеї проекту	85

4.3.	Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту	86

4.4.	Розроблення ринкової стратегії проекту	93

4.5.	Розроблення маркетингової програми стартап-проекту	96

Висновки до розділу 4	98

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	100

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	101

ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ

ІОЛ - інтраокулярна лінза;

Ф - оптична сила;

ПЗВ – передньозадня вісь

AL (L) - осьова довжина ока;

ACD - глибина передньої камери;

К - кривизна рогівки;

С - глибина передньої камери;

УЗ - ультразвук;

ОСТ - оптична когерентна томографія;

RMS - середнє квадратичне значення;

дптр - діоптрії;

ВЛ – варіолінзи.

ФП – фотоелектричний приймач

ВСТУП

Катаракта – це одна з найпоширеніших захворювань ока у світі, що супроводжується помутнінням кришталика й втратою гостроти зору. За статистичними даними, в середньому у світі, на катаракту страждає більше 70% населення у віці старше 72 років та біля 20% у віці 40-60 років [1]. Єдиним ефективним методом лікування катаракти, на даний момент, є хірургічне втручання з видаленням помутнілого кришталика і заміною його на інтраокулярну лінзу (ІОЛ) [2-3], яка забезпечує безперешкодне розповсюдження світла в очах від рогівки до сітківки. Недоліком даної процедури являється втрата акомодаційної функції ока (можливості бачити предмети на різній відстані). Тому пацієнти замовляють саме таку післяопераційну рефракцію, яка дозволяє оку, неозброєному додатковими лінзами, чітко бачити об’єкти  на відстані до п’яти і більше метрів або на коротких дистанціях до 250-300 мм, які мають місце при читанні та при  роботі з комп’ютером, мобільним телефоном, планшетом, тощо. Проте персоніфіковане визначення потрібного значення Ф з урахуванням вимоги пацієнта є доволі складною задачею. Для її вирішення протягом останніх 50 років було створено і вдосконалено вже чотири покоління біометричних формул (SRK II, Holladay, SRK/ T, Hofier Q, Haigis) [1], а також розроблена складна прецизійна апаратура для визначення передопераційної біометрії ока [2] в надії мінімізувати похибку рефракції після заміни кришталика. Від точності вимірювань біометричних даних, а саме радіуса кривизни поверхні рогівки та осьові довжини ока залежить ефективність результатів корекції зору. Проте ні використання в клінічній практиці досконалої вимірювальної апаратури, ні складні алгоритми розрахунку значень Ф так і не забезпечили 100% позитивного результату імплантації ІОЛ. Цьому сприяє низка факторів: обмежена фактична точність передопераційних біометричних вимірювань, методичні похибки формул для розрахунку Ф ІОЛ на основі передопераційних біометричних даних, зміни геометричних параметрів ока після видалення кришталика. Так фактична похибка в межах ±0.5 діоптрій відносно планової післяопераційної рефракції ока пацієнта й досі  вважається успіхом, хоча, як відомо, похибка окулярної корекції аметропії більше ±0.25 діоптрій є недопустимою [1].

Як результат існуючі технології визначення потрібної оптичної сили ІОЛ ще не забезпечують бажаного  результату. Тому постає задача створення методу і апаратного засобу точного визначення Ф ІОЛ, які забезпечать зменшення або усунення дії вказаних негативних факторів за рахунок додаткової інтраопераційної біометрії ока в момент після видалення кришталика.

Метою даної роботи являється розробка та обґрунтування методу інтраопераційної рефрактометрії та апаратного засобу для визначення оптичної сили ІОЛ, що забезпечить меншу похибку відтворення післяопераційної рефракції ока при лікуванні катаракти.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ

ВИМІРЮВАННЯ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ

Катаракта – це одна з найпоширеніших захворювань ока у світі, що супроводжується помутнінням кришталика й втратою гостроти зору. Лише в Україні середня кількість хворих на катаракту складає до 1.5% кількості населення, а питома вага катаракти серед причин інвалідності по зору становить до 16%.  Щорічно у світі проводиться більше 20 мільйонів операцій з видаленням помутнілого кришталика і заміною його на ІОЛ [2], що є єдиним ефективним методом лікування даного захворювання.

На сьогоднішній час створено велику кількість різноманітних за своєю конструкцією ІОЛ. Проте переважна більшість (90%) імплантованих ІОЛ має фіксовану оптичну силу, через що око після операції втрачає здатність до акомодаційну [1,4]. Тому необхідною умовою для досягнення запланованої післяопераційної рефракції ока являється точне визначення Ф ІОЛ, що забезпечить можливість пацієнту бачити предмети на певній відстані не користуючись окулярами.

Для визначення потрібної Ф ІОЛ розроблено велику кількість біометричної апаратури, та створено вже чотири покоління спеціальних формул розрахунку Ф за результатами біометрії ока. Однак і досі точне визначення потрібного персоніфікованого значення Ф для ока конкретного пацієнта залишається до кінця невирішеною проблемою. Так фактична похибка в межах ±0.5 діоптрій відносно планової післяопераційної рефракції ока пацієнта й досі  вважається успіхом, хоча, як відомо, похибка окулярної корекції аметропії більше ±0.25 діоптрій є недопустимою.

В даному розділі буде проведено аналітичний огляд існуючих методів визначення необхідної оптичної сили ІОЛ з метою прогнозування тенденцій і шляхів подальшого вдосконалення цих методів

  - Методи визначення необхідної оптичної сили ІОЛ

З поширенням технології заміни природного кришталика людини на ІОЛ точний розрахунок Ф ІОЛ стає одним з найважливіших факторів, від якого залежить успішність проведення операції й досягнення максимальної гостроти зору. Точний розрахунок значення Ф потребує наявності точних даних про геометричні та оптичні параметри оптичних елементів та оптичних середовищ певного ока. Так у першу чергу необхідно мати дані про параметри геометричної форми передньої поверхні рогівки після факоемульсифікації, довжину ока вздовж візуальної осі, розташування ІОЛ в оці вздовж візуальної осі, геометричні та оптичні параметри самої ІОЛ, показники заломлення рідини, яка буде заповнювати передню камеру після операції та показник заломлення скловидного тіла.

Починаючи з кінця 60-х років попереднього століття було створено декілька поколінь формул розрахунку оптичної сили ІОЛ [5-7] Розглянемо еволюцію розвитку математичних формул для визначення параметрів ока, що необхідні для розрахунку. Розвиток  методів розрахунку ІОЛ почався з класичної роботи Федорова С. Н. Івашинко А.І. й протягом всієї історії розвитку технологій катарактальной хірургії з 60-х років 20ст. було створено чотири покоління формул:

- «Точні оптичні» і лінійні регресійні (Федоров – Калинко, Binkhorst, Colebrander)

- Оптичні формули з уточненими параметрами (Binkhorst-II, Hoffer та ін.)  і нелінійні регресійні формули (SRK II, Donzis-Kastl-Gordon та ін.)

- Формули з установленням персоніфікованого фактора для конкретного типи лінзи (Holladay 1, Hoffer Q та ін.)

- Формули (Haigis, SRK/T, Barret та ін.) мають декілька констант, отриманих за результатом багатофакторного регресійного аналізу (Haigis) та більш точними оптимізованими показниками

Формули першого покоління (Федоров Колінко, Binkhorst, Colebrander і ін.) були названі «точними оптичними», так як вони були виведені з умови фокусування параксіальних променів на сітківці відповідно до законів геометричної оптики. Ці формули можуть бути математично представлені в наступному вигляді [6]

|  | , (1.1) |
| --- | --- |

де, Ф - необхідна оптична сила лінзи для досягнення післяопераційної емметропіі; N - показник заломлення склоподібного тіла і водянистої вологи; L - осьова довжина ока (мм); C - передбачувана післяопераційна глибина передньої камери ока (мм); K - оптична сила рогівки (діоптрії).

Розрахунок був заснований на гаусівському параксіальному наближенні, що призводило до помилок при індивідуальних випадках. Також «Точні оптичні» формули першого покоління не привели до зникнення рефракційних помилок в зв'язку з відсутністю зворотного зв'язку між отриманим рефракційним результатом і формулою. Вони були засновані, головним чином на параметрі осьової довжини ока. З появою задньокамерних ІОЛ виникла необхідність врахування глибину передньої камери. Це призвело до необхідності створення «регресійних» формул, таких як SRK I, SRK II, Donzis-Kastl-Gordon, Gills і ін.

Регресивні формули були виведені на підставі регресійного аналізу великої кількості імплантацій ІОЛ. Назву «регресійних» формули отримали через застосування методу найменших квадратів щодо апроксимації функції, значення якої отримане було експериментально при дії різних перешкод і невизначеності деяких параметрів. Масивом даних для створення регресійних формул були результати біометрії ока для розрахунку Ф за існуючими теоретичними формулами, а також виявлені похибки післяопераційної рефракції. Апроксимаційні коефіцієнти, як виявилося, можуть вказувати на більш вірогідне розташування ІОЛ в оці пацієнта на основі даних про довжину ока, глибину передньої камери, геометричних параметрів рогівки та конструктивних властивостей конкретної моделі ІОЛ.

Автори регресійних формул ввели константу «А» для кожного виду ЫОЛ, що характеризує положення лінзи в оці за клінічними даними. Величина А-константи однієї і тієї ж моделі ІОЛ в залежності від точки фіксації лінзи буде різною [6,7] Також величина А-константи змінюється при зміні профілю гаптичної частини лінзи. Надалі було запропоновано встановлювати кожній зробленій серійно ІОЛ персональною А-константою, яка визначається дослідним шляхом при достатній кількості імплантацій. Зараз А-константа є обов'язковою характеристикою ІОЛ і застосовується практично у всіх сучасних формулах для розрахунку оптичної сили ІОЛ.

В останні роки були запропоновані різні методики індивідуалізації А-константи в залежності від застосовуваної хірургом технології екстракції катаракти [8]. Проте одним з найбільших недоліків регресійних формул є те, що вони не дають 100% гарантії точного визначення потрібного значення Ф ІОЛ в першу чергу тому, що всі вони отримані з обмежених масивів даних, належних конкретним  типам очей  пацієнтів.

Проаналізувавши велику кількість випадків, була виведена формула (1.2), що забезпечує емметропією, при установці ІОЛ. Ця формула була виведена Sanders, Retzlaff, Kraff в 1980 році і відома, як формула SRK:

(1.2)

де Ф - необхідна сила ІОЛ (діоптрії); AL - аксіальна довжина (мм), K - середнє арифметичне показання кератометрії (діоптрії); A - константа, для кожного типу ІОЛ своя (виробник вказує це значення)

Формула SRK - лінійне рівняння, отримане шляхом множення даних для прямої лінії. Однак, оптична система ока не є лінійної і підсумком цього є наявність помилок в післяопераційному періоді (особливо, в дуже довгих або коротких очах). Для підвищення точності ця формула була змінена з урахуванням параметра довжини передньо-задньої вісі (ПЗВ) ока. Автори виділили групи в залежності від довжини ПЗВ ока:

- короткі очі (менше 22 мм),

- середні очі (від 22,1 до 24,4 мм)

- довгі очі (24,5 мм і більше).

Для коротких і довгих очей були введені лінійні поправки до формули SRK. Таким чином, з'явилася формула SRK-II, що відноситься до формул другого покоління, в якій A-константа визначена для різних довжини ока:

Таблиця 1.1. Значення коефіцієнту А в залежності від довжини ока

| Коефіцієнт | Довжина ока L |
| --- | --- |
| АL = А+3 | L <20мм |
| АL = А+2 | 20мм < L < 21мм |
| АL = А+1 | 21мм < L < 22мм |
| АL = А | 22мм < L < 24,5мм |
| АL = А–0,5 | 24,5 мм < L |

.                                             (1.3)

Недостатня точність розрахунку оптичної сили ІОЛ при використанні даних формул призвело до появи нових, «змішаних» формул, виведених на базі «точних оптичних» формул з розрахунком деяких коефіцієнтів по емпіричним даним (Holladay, SRK / T і ін.).

У 1988 році Jack T. Holladay продовжив дослідження в області точності розрахунку формул і запропонував формулу в якій точність залежала не тільки від ПЗВ і глибини передньої камери (ACD), але і радіуса кривизни рогівки і положення ІОЛ, що поклало початок третього покоління формул. Замість одного значення ACD вводиться два – перше від вершини рогівки до площини радужки і другий відстань між площиною радужки і ІОЛ, що був названий «Фактор хірурга» SF.

Фактор хірурга визначається за клінічними даними і застосовується в якості атрибута певного типу ІОЛ, як і А-константа. Зв'язок між SF  та А був представлений формулою [1]:

.                                           (1.4)

При цьому формула знаходження Ф ІОЛ отримала вигляд [6]:

,		 (1.5)

,						(1.6)

(1.7)

де   показник заломлення рідкого та склоподібного тіла;

REF  післяопераційне  очікуване значення рефракції ока;

V  відстань між задньою поверхнею пробної лінзи офтальмологічної, встановленої перед оком, та передньою поверхнею рогівки;

L2    коригована осьова довжина ока (мм);

r      середня кривизна рогівки;

C2  анатомічна дистанція між піком рогівки ока та райдужною оболонкою;

SF   дистанція від райдужної оболонки до оптичного центру імплантованої ІОЛ (мм)

,                                     (1.8)

де  при умові r<7, або  при умові ,

при умові що , в іншому випадку .

Персоніфіковане значення дистанції SF розраховується за формулою (1.9), а її складові розписані виразами (1.10-1.16) [1]:

,		         		  (1.9)

,				 (1.10)

,				 (1.11)

(1.12)

(1.13)

(1.14)

(1.15)

,								 (1.16)

де AREF - оптична сила, еквівалентна післяопераційній рефракції (дптр)

S   оптична сила (сфера) вимірюється у дптр;

С  оптична сила (циліндр) вимірюється у дптр;

Також Holladay J.T порушив питання необхідності стандартизації біометрії та кератометрії для підвищення точності розрахунків Ф ІОЛ. Він проаналізував вплив конструктивних параметрів ІОЛ на помилки вказаних розрахунків та створив список більш ніж 800 зареєстрованих моделей ІОЛ зі значеннями констант А, АСD і SF, які часто виробниками ІОЛ спотворюються, тому що визначаються не за клінічними даними, а за параметрами аналогічних лінз. Проте навіть клінічні дані не гарантують помилок при визначенні вказаних констант, бо вони змінюються при зміні методу екстракції катаракти та способу фіксації ІОЛ, а це означає, що вони не можуть вважатися незмінними константами  [9].

В 1993р.  Hoffer K. J. ввів персоніфіковане значення persACD – положення конкретного типу ІОЛ, які можна вирахувати за формулою, знаючи SF, по емпіричні формулі  [10].

.	                                   (1.17)

З вище викладеного можна оформити таблицю 1.2 де указані параметри та константи, що необхідні для червоної формули а також указані рекомендації для їх застосування

Таблиця 1.2. Формули для розрахунку Ф ІОЛ

| Формула | Параметри | Константи | Показання для застосування формули |
| --- | --- | --- | --- |
| Haigis | AL ACD K | А0, А1, А2 | Може використовуватися при любій довжині ока, якщо кожна з трьох А-констант оптимізована |
| Hoffer Q | AL K | persACD | «Коротке» око, довжина менше 22мм |
| Holladay 1 | AL K | SF | Довжина осі ока 24-25мм |
| SRK/T | AL K | А-константа | Нормальний і міопічне око |
| Haigis L | AL K WTW, дифракція до операції, заднє вертексна відстань, | А-константи |  |

AL – довжина передньої, задньої осі ока

ACD – глиби передньої камери

K – кривизна і заломлююча сила рогівки

  - Методи та апаратне забезпечення для передопераційної біометрії

Досягнення заданого рефракційного результату видалення катаракти з імплантацією  ІОЛ – один з найважливіших критеріїв успіху операції в першу чергу для пацієнта. В основі правильного розрахунку оптичної сили ІОЛ лежить точна оцінка до операції біометричних даних ока.

Біометрія – діагностика ока пацієнта, що включає в себе точну оцінку рефракції рогівки ока і кришталика  до операції а також довжини оптичної осі ока, положення природного кришталика пацієнта. Діагностична процедура біометрії включає в себе використання статистичного аналізу до біологічних даних. Ці дані отримує оператор з допомогою наявних приладів, їх якості надзвичайно важлива для точності результатів аналізу

Розглянемо методи та апаратні засоби для дослідження передопераційної біометрії ока.

    - Методи вимірювання кривизни поверхні рогівки

Одним з найважливіших біометричних параметрів для визначення сили ІОЛ являється кривизна рогівки ока пацієнта.

Найбільший обсяг інформації про форму поверхні рогівки, а точніше відхилень її від сфери, надає метод кератотопографії, якій реалізовано у багатьох вимірювальних офтальмологічних приладах, [5]. Суть його полягає в тому, що перед оком встановлюється об’єкт концентричними білими і чорними кільцями, що чергуються між собою.. Аналізується віддзеркалене від поверхні рогівки зображення цього об’єкту. Так при неправильній формі рогівки форма кілець спотворюється. Чим менше радіус кривизни передньої поверхні рогівки, тим менше це зображення, а кільця диска Пласідо розташовуються ближче один до одного. При астигматизмі в області більш крутого меридіана кільця також будуть тісніше прилягати одне до одного Математична обробка зображення з виявленням геометричних параметрів зображення  та його спотворень дозволяє визначити топографію поверхні рогівки. Сучасного кератотопографи реалізуться за схемою яка показана на рис. 1.1 [2].

| а) | б) |
| --- | --- |
| r s' s''’ С F l' f' f’'об z' h CCD-камери матриця Об'єктив Мікродіафрагма Екран з кільцямиПласідо Рогівка s l F/об в) |  |

Рисунок  1.1 Схема до пояснення дії сучасних вимірювачів параметрів геометричної форми поверхні рогівки – радіусу кривизни, сферо-циліндричності та інше.

а) екран з кільцями Пласідо, встановлений перед оком пацієнта;

б) дзеркальне рогівкове зображення кілець Пласідо, зареєстроване CCD-камерою;

в) схема відтворення топографії поверхні рогівки за допомогою кератотопографера.

Перед оком на строго визначеній відстані встановлюється екран з кільцями Пласідо, рис 1.1 а). Промінь, що прямує від наперед визначеної ділянки конкретного кільця Пласідо з радіусом l у напрямку дзеркального фокусу F передньої поверхні рогівки, відбивається від неї і прямує у зворотному напрямку паралельно оптичній осі рогівки та оптичній осі об’єктива. Далі він проходить через задній фокус F/об об’єктива і потрапляє на поверхню фотоприймача зображень (матрицю CCD-камери). Телевізійна камера, що підключена до комп’ютера, дозволяє зареєструвати зображення кілець Пласідо, сформоване рогівкою як опуклим сферичним дзеркалом, рис 1.1 б). Промінь, що вказаний на рис 1.1 в), виділяються за допомогою мікро діафрагма, розташована у фокусі об’єктива. Далі проводячи аналіз ділянки кільця Пласідо, визначається відстань h, а потім за формулою (1.18) розраховується радіус кривизни поверхні рогівки у точці, де відбивається промінь [2].

,                                                   (1.18)

Якщо поверхня рогівки не має сферичної форми чи осьової симетрії, то зображення кілець Пласідо має вигляд деформованих децентрованих кілець, як показано на рис 1.1 в). Відповідна математична обробка отриманого зображення дозволяє виявити тороідальність рогівки, яка призводить до  астигматизму – аберації, що суттєво впливає на гостроту зору, зменшуючи її, і яку можна виправляти підбором спеціальних сфероциліндричних ІОЛ. Похибка при проведенні кератотопографії знаходиться в діапазоні ± 0,25 дптр. або 2-3 мкм, але в складних випадках може становити і ± 0,50-1,00 дптр. [11].

Конструктивно даний метод реалізується в фотокератометрів [5] (рис. 1.2.а) - це корпус 1 у вигляді півсфери з вбудованою в нього фотокамерою 2, укріпленою на стійці, що пов'язана з координатно-рухомим столиком, також ще до приладу додається лобно-підборідна опора. Усередині корпусу нанесені елементи вимірювальної марки: кільця 3 і радіальної лінії 4. На корпусі також змонтовані марки наведення 18. Для створення рівномірного фонового освітлення усередині корпусу 1 навколо тубуса 8 встановлено дифузний розсіювач 15. Підсвічування приладу здійснюється за допомогою ламп розжарення 14 та 16. На торці самого тубусу 9 встановлюють екран 17 для оберігання від засліплення у момент спалаху імпульсних ламп 16. Усередині фотокамери 2 розміщуються наступні компоненти зборки: 5 - фотооб'єктив, 12 - фіксаційні точки, 13 - діафрагма, 7 - відкидне дзеркальце, 6 - фотоплівка, 8 - пластина з перехрестям, 10 - дзеркало та 11 - окуляр.

На фотокератограмі виходить зображення близько 15-20 концентричних кілець, відстань між якими можуть бути різними, залежно від ступеня асферичності рогівки. Вимірюючи діаметр кілець в головних перетинах рогівки і координатах радіальної сітки, за спеціальними формулами розраховують коаксіальні радіуси кривизни рогівки (довжини нормалей від вимірюваних точок на поверхні рогівки до осі симетрії).

Зовнішній вигляд сучасних фотокератометрів різних виробників показано на рис. 1.2.

а)

б)

Рис 1.2 а) Фотокератометр  б) Кільця  Пласідо

Розрахунок топографії рогівки проводиться шляхом обчислення так званого коаксіального радіусу в різних кореальних зонах. Коаксіальний радіус (Rk) - це довжина нормалі від вимірюваної точки на поверхні рогівки до осі симетрії під певним кутом а до цієї осі. (див рис 1.3)

Рисунок  1.3 Схематичне зображення коаксіального радіуса

Формула для визначення Rk:

,					(1.19)

де dk - діаметр вимірювального кільця

Kk - таріровочний коефіцієнт (стала величина, яка вказана у паспорті приладу). Таким чином, для визначення необхідно заміряти діаметр зображення кільця на фотоплівці. Ці вимірювання можна проводити за допомогою, наприклад, проекційного мікроскопа, який дозволяє розглядати знімок на екрані з великим збільшенням. Зазвичай вимірюють кільця в двох меридіанах - у «крутому» і «плоскому».

Встановлено, що для виявлення закономірностей топографії рогівки і розрахунку конструкції контактних лінз, досить робити виміри в зонах, відповідних топографічним кутах 0 °, 15 °, 25 ° і 35 °, або на рівнях п'ятого, дев'ятого і тринадцятого кілець фотокератограми. Це дозволяє визначити радіуси кореальної кривизни в центральній, периферичної та перехідною середній зоні. Вимірювання зазначених показників проводять в двох взаємно перпендикулярних меридіанах [12]

Недоліками методів, що використовують кільця Пласідо являються залежність відображеного зображення від сльозової плавки яка може вплинути на результат.

    - Методи вимірювання довжини ока людини

В залежності від принципу вимірювання довжини ока людини, що використовується в офтальмології, методи біометрії можна умовно розділити на:

- Хвильові (на основі акустичних хвиль і випромінюванні ближнього інфрачервоного випромінювання )

- Ультразвукова біометрія (А, B і 3D методи)

- Ультразвукова біомікроскопія

- Лазерна чи когерентна біометрія

- Оптичні (за рахунок формування оптичних проекцій і зразів).

- Фотоофтальмомтрія

- Принцип розділення оптичних зрізів за допомогою зрізів

- Принцип шаймпфлюга

Одномірна ехографія (А-режим) була введена в клінічну практику в середині минулого. Розвиток ехографії пов'язаний з введення в клінічну практику комбінованого ультразвукового дослідження , що дозволяє дослідження  визначити  і об’ємні розміри анатомічних формувань

Для медичної діагностики використовуються коливання з частотою               0.8-10 МГц. Швидкість розповсюдження УЗ-хвиль у повітрі 340 м/с, а у воді та м’яких тканинах 1500 м/с, тому довжина вказаних хвиль у тканинах людини знаходиться в діапазоні 1.9–0.15 мм і можуть відбиватися від мікро неоднорідностей з такими ж розмірами [2].

Данний метод працює за допомогою п'єзоелектричного зонда, здійснюють генерування короткого (≈1 мкс) зондуючого імпульсу, і, орієнтуючи зонд відповідним чином на поверхні ока, направляють цей імпульс в досліджувану область.

Ехосигнали, відбиті від кордонів розділу і неоднорідностей біотканин сприймаються тим же зондом і перетворюються в пропорційні електричні сигнали. Час їх появи щодо моменту випромінювання зондуючого імпульсу свідчить про глибину залягання шару, що відбиває світло (формула 1.20), а амплітуда і форма ехосигналів несуть інформацію про його фізичних особливостях.

(1.20)

де l – відстань до досліджуваного шару ока

- швидкість проходження хвилі у середовищі ока

- час проходження імпульсу від випромінювача до досліджуваного шару й повернення поверненя до приймача.

В А-скан біометрії, один тонкий і паралельний звуковий промінь випромінюється з наконечника зонда при заданій частоті близько 10 МГц. Відлуння відскакує назад до зонда,  звуковий промінь "вражає" кожен інтерфейс. Інтерфейс являє собою з'єднання між будь-якими двома середовищами різної щільності і швидкості, які, в очах, включають передню поверхню рогівки, водну / передню поверхню лінзи, капсулу кришталика ока / передню склоподібну, задню склоподібну / поверхню сітківки, і судинна / передня поверхня склери.

Кожне середовище має свій хвильовий опір. Якщо два середовища мають опір R1 та R2 відповідно, то при відношенні R1/ R2=0 перехід УЗ-хвилі з першого середовища в друге неможливий, що призводить до повного відбиття хвилі. При переході УЗ-хвилі із повітря у тіло рогівки відбиття становить майже 99.9%, тому з повітря, тобто безконтактно, в око УЗ-хвилі практично не потрапляють. У зв’язку з цим ультразвуковий випромінювач притискається до рогівки через спеціальне желе для видалення повітряного проміжку між випромінювачем УЗ-хвилі та рогівкою [2].

На межі розділу середовищ, що відрізняються хоч трохи хвильовим опором,  відбувається відбиття УЗ-хвилі, яке можна зареєструвати як відлуння від межі. Для цього слугують ультразвукові сканери. На рис. 1.4 показані сигнали-відлуння від поверхонь рогівки, кришталика та сітківки.

При відомій швидкості розповсюдження УЗ-хвилі часові інтервали між відлуннями дозволяють визначати довжину окремих ділянок ока, наприклад вздовж візуальної осі, що називається ультразвуковим А-скануванням. При середній швидкості розповсюдження імпульсу УЗ-хвилі в середовищах ока 1500 м/с, відлуння від сітківки при довжині ока 25 мм надходить у А-сканер через 33 мікросекунди. За цей інтервал часу око не змінює свого положення через  тремор, що сприяє точності біометрії.

Перевагою УЗ-сканування ока є те, що воно дозволяє здійснювати сканування ока від рогівки до сітківки при непрозорому кришталику, враженому катарактою. Але у цього методу все ж є свій недолік – це потреба забезпечення механічного контакту випромінювача А-сканера із рогівкою, див. рис.1.4.

Рисунок 1.4 Ультразвукове А-сканування ока з метою вимірювання відрізків С , L

Притискання приладу до рогівки може призводити до недопустимих похибок вимірювання довжини передньої камери (С) та переднє-заднього відрізка (L) [13,14]. Наприклад, осьова деформація рогівки на 1 мм від притискання ультразвукового А-сканера викликає похибку вимірювання параметрів L і С, що набагато  перевищує похибку самого ультразвукового сканера. Ще одним фактором, який зменшує точність ультразвукового методу, є відсутність точних апріорних даних  про швидкість УЗ-хвилі у конкретних середовищах ока конкретної людини.

Як результат більш приближеним  до «Золотого стандарту» методу для вимірювання ока людини вважається імерсійний метод, Імерсія досягається при встановленні невеликої склеральної чашечки (циліндра) між віками. Чашечку  (циліндр) заповнюють розчином метил целюлози, в який занурюють датчик. Як результат не відбувається натиску на рогівку пацієнта.

Ще один методом для вимірювання довжини ока являється оптична когерентна томографія (ОКТ) [2,15,16], що широко використовується в сучасній медицині. Це неінвазивний і високоточний метод дослідження. Оптична когерентна томографія була розроблена в Массачусетському технологічному університеті в кінці 80-х років ХХ століття. Суть оптичної когерентної томографії полягає у вимірі часу затримки світлового променя, відбитого від досліджуваної тканини. Оскільки сучасне обладнання не дозволяє безпосередньо вимірювати цей параметр на настільки малих просторових відрізках, робота ОКТ побудована на принципах світлової інтерферометрії. До недавнього часу основою всіх когерентних томографів був інтерферометр Майкельсона. Джерелом світла повинен бути промінь низької когерентності. За допомогою дільника світловий пучок розщеплюється на дві рівні частини, одна з яких спрямовується на досліджувану структуру, друга - на рухоме дзеркало (опорне плече). Дослідник, шляхом зміщення робочої частини приладу, домагається того, щоб відстань до обох об'єктів було однаковою. Після цього відбиті промені, що реєструються фотодетектором, за допомогою комп’ютерного моделювання підсумовуються, що викликає ефект інтерференції,. Отримана амплітуда інтерферуючої світлової хвилі характеризує відбивну здатність конкретної точки досліджуваного об'єкта. При цьому чим більша затніть тканини відбивати хвилі використовуваної частоти, тим більшу амплітуду має інтерференційна картинка. Потім опорна плече зміщується і виконується дослідження наступної точки. В результаті формується одновимірний А-скан (axial scan). Двомірне зображення, що отримується шляхом підсумовування декількох А-сканів, за аналогією з ультразвуковим дослідженням, називається В-сканом. Відстань між точками А-скан визначає поздовжнє (аксіальне) дозвіл, між сусідніми А-сканами - поперечне.

По своїй суті аналогічна акустичній ехолокації. Але світло розповсюджується в оптичних середовищах ока із швидкістю, яка майже у 150 тисяч раз є більшою швидкості акустичних хвиль. Тому, інтервал часу для проходження світла від поверхні рогівки до сітківки і в зворотному напрямку складає приблизно 2,2*10-12 с, виміряти який з потрібною точністю поки що технічно неможливо. Вирішити проблему вдається методами інтерферометрії і томографії. Ці методи дозволяють здійснювати вимірювання С, L та інших відрізків за допомогою схем двопроменевої інтерферометрії з використанням в ній випромінювачів світла з низькою просторовою поздовжньою когерентністю.

На рис 1.6 показано спрощену схему оптичного вимірювача відрізків С, L. Він має у своєму складі джерело світла з коліматором, інтерферометр Майкельсона з референтним рухомим дзеркалом, фотоприймач з аналізатором електричного сигналу, підключений до комп’ютера. Випромінювач в цьому вимірювачі повинен генерувати світло з низькою повздовжньою просторовою когерентністю, довжина якої повинна бути на рівні допустимої похибки вимірювання вказаних відрізків – десятих і навіть сотих часток міліметра. Світлоділильник відбиває частину світлового потоку в бік референтного дзеркала, а іншу частину направляє в око пацієнта.  Відбиті від референтного дзеркала світлові хвилі і ті, що відбиваються від оптичних поверхонь ока, утворюють в зоні фотоприймача рухому інтерференційну картину, що перетворюється одноелементним фотоприймачем у відповідний  електричний сигнал. В той момент, коли оптична довжина шляху від референтного дзеркала до фотоприймача дорівнює оптичній довжині шляху від окремої поверхні ока до фотоприймача, інтерференційна картина із нестаціонарної перетворюється у стаціонарну завдяки когерентності цих двох хвиль.

На виході фотоприймача спостерігається  імпульсне зростання амплітуди гармонічного сигналу, рис 1.6.  Якщо референтне дзеркало має стабільну швидкість переміщення вздовж осі – , то доплерівська частота цього гармонічного сигналу  визначається за формулою , де - довжина світлової хвилі. В зареєстрованому на цій частоті сигналі,  може бути виявлено присутність відлуння від різних оптичних поверхонь ока, на яких змінюється показник заломлення чи спостерігається розсіювання світла, рис.1.5 [2]. Положення дзеркала вздовж осі – координата , при якому спостерігається перше зростання амплітуди гармонічного сигналу завдяки відбиттю світла від передньої поверхні рогівки, слугує початком вимірювання відрізків  C,L та інших.

Рисунок 1.5 Низько когерентна томографія оптичної системи ока з метою вимірювання відрізків C, L та інших

При визначенні довжини відрізків C,L потрібно виміряну їх оптичну довжину перевести у геометричну, поділивши відповідні значення оптичної довжини на показник заломлення n оптичних середовищ ока.

Корінний перелом в технології оптичної когерентної томографії стався з впровадженням в практику спектральних інтерферометрів, що використовують перетворення Фур'є. Їх відмінністю від інтерферометра Майкельсона є наявність спектрометра і високошвидкісний CCD - камери. Джерелом світла утворює низько когерентний промінь, що містить кілька довжин хвиль. При цьому світловий імпульс ділиться на дві рівні частини, одна з яких відбивається від фіксованого опорного плеча (дзеркала), друга - від досліджуваного об'єкта. Потім сигнали підсумовуються, а інтерферометричний промінь світла розкладається на складові частини спектра, які одночасно фіксуються CCD-камерою. Отриманий спектр інтерференції складається з сукупності світлових хвиль, відбитих від різних по глибині ділянок досліджуваного об'єкта. Потім, з отриманого масиву даних, шляхом математичного перетворення Фур'є виділяються частотні складові, з яких формується А-скан.

Таким чином, отримання лінійного скана відбувається не шляхом послідовного випромінювання властивостей, що відображається кожною окремою просторовою точкою, а одночасно. Глибина сканування при цьому дорівнює зоні когерентності.

Оптична когерентна томографія може забезпечити високу чутливість виявлення слабких відображень з різних глибин в тканинах, тому що, ґрунтується на інтерферометрії слабкої когерентності і вимірює поле оптичного променя, а не його інтенсивність.

Підводячи підсумок можна сказати, що на методи передопераційної біометрії впливає також наявність в хворому оці враженого катарактою хрусталика, що впливає на хід розрахунків й може призвести до появи похибок. Тому дані методи являються обов’язковими для визначення оптичної сили ІОЛ, але вони не можуть гарантувати високої точності вимірювання. Для вирішення даної проблеми було створено методики та пристрої для визначення чи уточнення заздалегідь вирахуваної сили ІОЛ, що проводяться під час операції після проведення факоемульсифікації [5,15], коли в оці відсутній кришталик й використовують аберометрію.

  - Системи для інтраопераційного розрахунку оптичної сили ІОЛ аберометричним методом

В світі є два пристрої працюючих інтраопераційної аберометр ORA System® with VerifEye™ (Optiwave® Refractive Analysis) компанії Wave Tec Vision Systems Inc (США), а другий, ще не набув великої поширеності так як тільки недавно з’явився на світовому ринку аберометр  HOLOS IntraOp™ Wavefront Aberrometer компанії Clarity Medical Systems (США).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1.6 Апарати з функцією інтеропераційної біометрії ока: а) аберометр ORA System® with VerifEye™ (Optiwave® Refractive Analysis) компанії Wave Tec Vision Systems Inc (США); б) аберометр  HOLOS IntraOp™ Wavefront Aberrometer компанії Clarity Medical Systems (США)

Вони базуються на принципах аналізу аберометрії ока

Аберації оптичної системи ока – це: 1) порушення гомоцентричності пучків променів після їх проходження через оптичні середовища ока, або іншими словами це деформація сферичного фронту світлової хвилі, яка формує на сітківці зображення предметної точки; 2) втрата геометричної подібності між дійсними обрисами об’єктів, які спостерігає око, та їх зображеннями на сітківці [5].

Реальна оптична система ока людини багато в чому відрізняється від оптичної системи схематичного, ідеалізованого ока тому аналізуючи відхилення хвильового фронту можна аналізувати похибки в передачі зорової системи людини.

    - Пристрій ORA System® with VerifEye™

ORang – система від WaveTec Vision Systems, Inc. була першим комерційно доступним інтраопераційним аберометром. Він використовував датчик Шака-Гартмана. Також він був попередником системи ORA яка замінила її у 2011 році.

Даний пристрій включає в себе рис 1.7: джерело когерентного світла,  об’єктив,  рефлектометр, вузол камери (датчика), аналізатор (ПК) [18]

Рисунок 1.7 Функціональна схема аерометра ORA

При цьому джерело світла створює на сітківці ока світлове м’ятно з певним діаметром. Діапазон довжин хвиль когерентного колімованого світла переважно становить від приблизно 770 нм до 790 нм. Сам  пучок світла переважно зміщений паралельно до головної вісі оптичної системи для усунення відображень інших поверхонь оптичної системи крім сітківки. Поверхня ока, сітківки ока або задня поверхня оптичної системи дифузно віддзеркалює і розсіює точкове джерело світла, утворюючи аберований хвильовий фронт. Об’єктив направляє розсіяне від сітківки світло на дефлектометр, що створює муарову картинку.

Дефлектометр складається з двох компонентів рис 1.7. Кожен з компонентів має сітку з однаково періодичних ортогональних ліній; наприклад.  Решітки переважно ідентичні. Перша квадратна сітка | розташована уздовж вимірювальної осі  для перехоплення хвильового фронту, що переміщається від об’єктива. Друга квадратна сітка паралельно зміщена відносно першої уздовж головної оптичної вісі у напрямку проходження променя на відстані Тальбота. При цьому можна спостерігати розподіл освітленості, ідентичний (подібний) до структури цієї гратки. Фронт світлової хвилі має форму площини, паралельної до екрану. Картина розподілу освітленості за екраном на відстані Zt має назву «ковдра Тальбота. «Ковдра» Талбота спостерігається за ґратками вздовж нормалі до них періодично з періодом    де  період  ґратки, довжина хвилі,  ціле число. Якщо ж на гратку Рончі падає деформований фронт світлової хвилі, то картина «ковдри Тальбота» викривляється відповідно до деформації фронту [5].

Таке викривлення можна зареєструвати за допомогою ПЗЗ-камери, проаналізувавши за допомогою математичного апарату отримується інформація про сферу, циліндр і осі інтраокулярної лінзи, що зможе мінімізувати похибку хвильового фронту світла, що проходить через афакічне око ока. Вузол  камери (датчика) передбачений і вирівняний таким чином, щоб вловлювати шаблон муарового картинки, який може бути проаналізований аналізатором  штрихового малюнка (наприклад, запрограмованим персональним комп'ютером) для забезпечення інформаціє про аберації хвильового фронту для аналізу та підбору правильного значення оптичної сили ІОЛ. Пристрій має орієнтацію відносно декартової системи координат,; тобто вісь z  представляє собою вісь вимірювання пристрою, а різні лінзи, решітки та камера лежати в площинах x-y. Тому схема може включати в себе систему вирівнювання, яка полегшує узгоджене вирівнювання і виміри пов'язані з системою координат.

Швидкість роботи такого аберометра практично обумовлюється інтервалом часу для реєстрації «ковдри» Талбота та для виконання математичної обробки зображення «ковдри» та розрахунків амплітуд абераційних мод ока комп’ютером аберометра. Протягом однієї хвилини ORA проводиться 40 вимірів. Система показує послідовне сканування, а  потім об'єднує та аналізує дані з центральної частини  (діаметром 4 мм) для визначення оптимальної потужності ІОЛ.

Доктор Янчулєв додав: "За допомогою  неінвазивного і дуже простого способу можна досягти чудових рефракційних результатів без внесення коректив до  процедури.  І як результат  ми можемо суттєво зменшити середню похибку, що на даний момент становить більше 0,75 дптр., й запобігти в деяких випадках «сюрпризам» у вигляді 1 і 2 дптр." [18,19].

Також потрібна сказати, що якщо рішення про вибір типу ІОЛ та вісі для торичних лінз раніше проводилися базуючись на передопераційних біометричних даних чи маркуванні рогівки тепер лікар має можливість обертати ІОЛ до тих пір поки аберрометр не покаже що астигматизм ока мінімізований, чи змінювати лінзу якщо її оптична сила виявиться не прийнятною.  У 2012 році д-р Кош Д. Д. дослідив 715 очей й виявив, що в більшої половини наявний задній астигматизм рогівки у розмірі − 0,3дптр. Нажаль за допомогою передопераційних даних це майже неможливо виявити це, що може призвести до надмірної корекції астигматизму

На засіданні Американського товариства катаракти та рефракційної хірургії (ASCRS), яке відбулося в 2013 році, компанія WaveTec оголосила про апаратне оновлення (VerifEye), яке має прискорити процес та додати безперервне відтворення відео та даних по рефракції.

Нажаль потрібно помітити що новітні високотехнологічні інструменти не мають зв’яжу між собою, що змушує лікаря переводити свою увагу від одного приладу до іншого й ускладнює використання.

    - Аберометр   HOLOS IntraOp™ Wavefront Aberrometer

HOLOS IntraOp являє собою новітню еволюцію в технології інтраопераційної аберометрії. Якщо Shack-Hartman і Talbot-Morié – показує результаті подібно до знімку, то аберометр від Clarity Medical Systems - більше подібний до потокового відео. При динамічному діапазоні вимірювань від -5.00 до +16.00 дптр, а точність сягає ± 0.13 дптр на площині рогівки, технологія наступного покоління готова встановити новий стандарт для IOL підтвердження сили під час операції.

Аберометр HOLOS IntraOp використовує запатентований метод фронтального аналізу хвиль, котрий забезпечує відтворення абераційних мод нижчих степеневих порядків без відтворення функції хвильової аберації ока у всіх її дрібних і маловпливових деталях, а також швидша, ніж інтерферометрія, використовувана ORA, дозволяючи їй швидше вимірювати і обчислювати деформування хвильового фронту.  Метод є гібридним, бо поєднує в собі елементи і переваги датчика Гартмана-Шека і методу рейтресингової аберометрії [20,21,5]. Принцип роботи датчика хвильового фронту Шака-Гартмана зображений на рис 1.8 [5] полягає в тому, що випромінювання проходить через лінзовий растр - матрицю мікролінз - і падає на фотоприймач. Лінзовий растр складається з ідентичних лінз, що звуться субапертурой. Вони розбивають падаючий фронт на малі потоки і фокусують їх на приймачі, зазвичай ПЗС-матрицю. Коли приходить хвильовий фронт плоский, все сфокусовані зображення розташовані в правильній сітці, зумовленої розташуванням лінз. Якщо падаюча хвиля має які-небудь спотворення, то зображення зміщуються від своїх номінальних значень, як зображено на малюнку.

Рисунок 1.8 Принцип роботи датчика хвильового фронту Шака-Гартмана

Принцип дії інтраопераційного аберометра приладу HOLOS пояснюється оптичною схемою на рис 1.9. Колімоване і лінійно поляризоване перпендикулярно до площини рисунка світло від лазерного джерела вузьким пучком променів потрапляє в око і концентрується світловою мікроплямою на сітківці. Відбите, деполяризоване і розсіяне сітківкою світло виходить через зіницю ока, заповнюючи весь її отвір.

Рисунок 1.9 Оптична схема інтраопераційного аберометра HOLOS IntraOp™

Деформований через дію значного дефокусу і астигматизму афакічного ока світловий фронт з поляризацією  у площині рисунку проходить через поляризаційний світлоділильний куб до чвертьхвильової пластини, отримує на ній циркулярну поляризацію і далі потрапляє на дзеркало. Дзеркало, нахилене під невеликим кутом до оптичної осі закріплене на валу крокового двигуна. Відбите від дзеркала світло проходить другий раз через чвертьхвильову пластину і  отримує на виході лінійну поляризацію, але з орієнтацією перпендикулярною до площини рисунку, а тому відбивається поляризаційною світлоділильною куб-призмою у напрямку до системи, утворену лінзами 2 і 3 фотоприймального каналу. При фіксованому куті повороту валу двигуна через апертурну діафрагму проходить світло від  фіксованого конкретного периферійного фрагменту деформованого оком хвильового фронту. Якщо через деформацію фрагмент фронту не є перпендикулярним до оптичної осі фотоприймального каналу, то у площині світлочутливої поверхні фотоприймача сфокусована лінзами 2, 3 світлова мікропляма зсувається відносно оптичної осі і займає положення, яке свідчить про величину і напрям нахилу фрагменту хвильового фронту. Зафіксувавши фотоприймачем координати світлової мікроплями при декількох кутових (достатньо від чотирьох до дванадцяти) положеннях валу двигуна, можна отримати інформацію для відтворення амплітуд мод дефокусу і астигматизму афакічного ока (або артифакічного ока з імплантованою ІОЛ). На таку процедуру в аберометрі HOLOS IntraOp™ витрачається  значно менше часу ніж у аберометрі ORA System®.

Нажаль на даний момент дана система не зайняла міцне становище на світовому ринку й не моє достатніх практичних застосувань.

    - Аналіз переваг і недоліків інтраопераційної аберометрії

Інтраопераційні аберометри у клінічній практиці з’явилися у 2008 році.  Спочатку їх застосовували лише для пацієнтів, що пройшли проникаючу кератопластику або радіальну кератотомію з малими оптичними зонами, так як у таких пацієнтів при проведенні звичайної передопераційної біометрії мали місце недопустимо великі похибки вимірювань. Із накопленням відповідного досвіду інтраопераційні аберометри стали використовувати частіше, але переважно для підтвердження вибору ІОЛ.  Хірурги ще продовжують планувати операцію і вибір ІОЛ на основі даних традиційної передопераційної біометрії і  тільки під час операції вони коригують хірургічний план на підставі інтраопераційних даних, що вже є позитивом.

Додатковий позитив від застосування інтраопераційної аберометрії полягає у наступному:

- інтраопераційна аберометрія дає основу для більш точного визначення Ф ІОЛ, коли різні традиційні апаратні засоби передопераційної біометрії та різні алгоритми розрахунків Ф ІОЛ дають великі розбіжності значення Ф, наприклад у випадках щільної катаракти;

- інтраопераційна аберометрія дозволяє виявляти і коригувати астигматизм, обумовлений задньою поверхнею рогівки, який дуже важко виявити при проведенні передопераційної біометрії ока;

- використання інтраопераційної аберометрія у реальному часі надає можливість оптимально позиціонувати імплантовану ІОЛ за критерієм мінімального залишкового астигматизму.

До недоліків інтраопераційної аберометрії, які можуть істотно впливати

на похибки аберометрії,  слід віднести  високу залежність результатів аберометрії від всякого роду оптичних завад, які створюють оптичні неоднорідності у середовищах ока, насамперед у скловидному тілі, можливі полоски від поверхні рогівки та від інших внутрішніх елементів  ока, де відбувається стрибок значення   показника заломлення, наявність на поверхні рогівки слізної плівки та інше. Суттєвий вплив на результати вимірювань має децентрування оптичної осі аберометра відносно візуальної осі ока. Як показала клінічна практика іноді похибки інтраопераційної аберометрії вимагали додаткових хірургічних маневрів. Через це, незважаючи на те, що вже ранні дослідження з використанням ORA показали зменшення післяопераційної рефракційної помилки до рівня (0,36 ± 0,30) дптр. [22,23], основна кількість хірургів поки що мають сумнів щодо надійності і точності результатів інтраопераційної аберометрії.

Ще одним недоліком є довгий час пристосування хірургів до нового приладу. Серед них приблизно 20 відсотків стверджують, що їм потребувалося провести більше 100 операцій, щоб почувати себе комфортно з інтраопераційним аберометром. Мають місце скарження на важке прочитання результатів аберометрії на деяких очах. Проблемою також є «доданий» операційний час. На питання про те, скільки часу додавалося до часу операційного втручання через проведення  інтраопераційної аберометрії, хірурги повідомляли про діапазон до 5-6 хвилин, який помітно збільшує тривалість операцій [20].

## Висновок до розділу 1

Підводячи підсумок можна відмітити, що хоча на даний момент й створено велику кількість формул й передопераційного апаратного забезпечення для знаходження оптичної сили ІОЛ все ж не завжди післяопераційна рефракція ока являється задовільною і відповідає запланованій. Так все ще вважається успішною фактична похибка в межах ±0.5 діоптрій відносно планової післяопераційної рефракції ока пацієнта, хоча, як відомо, похибка окулярної корекції аметропії більше ±0.25 діоптрій є недопустимою. Дану ситуацію покращили інтраопераційні аберометри, що дозволили офтальмологам досягнути післяопераційної похибки  в 0,3D, але велика вартість апаратури не дозволяє мати її кожній клініці. Потрібно відмітити, що даний пристрій збільшує час проведення операції й потребує деякого часу для пристосування лікаря до роботи з ним. А також наявні випадки скарг лікарів в труднощах прочитання результатів на деяких очах.

Тому науковим завданням даної роботи являється  розробка та обґрунтування нового методу приопераційної рефракції ока для визначенням оптичної сили ІОЛ та апаратного засобу, які не використовують приопераційну аберометрію афакічного ока, і забезпечують зменшення похибки післяопераційної планової рефракції ока.

РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ПРИОПЕРАЦІЙНОЇ РЕФРАКТОМЕТРІЇ ОКА З ВИЗНАЧЕННЯМ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ

З вище викладеного можна зробити висновок, що хоча поява аберометричних методів і удосконалення передопераційної біометрії визначення Ф ІОЛ і призвело до суттєвого підвищення точності досягнення потрібного післяопераційного стану рефракції, тим не менш клінічна практика показує відсутність повного вирішення проблеми досягнення потрібної точності. Пояснити цей факт можна тим, що біометрія ока змінюється після видалення кришталика, а на аберометрчний аналіз впливає неоднорідності ока.

Для вирішення проблеми досягнення запланованої післяопераційної рефракції ока в даному розділі буде приведено математичний розрахунок Ф ІОЛ для інтраопераційного методу. Метод заснований на використанні результатів фотоелектричного аналізу тривимірного розподілу освітленості в «повітряному» зображенні світлової мікроплями на сітківці афакічного ока. Термін «повітряне» зображення, що використовують в офтальмології, означає зображення фрагменту сітківки, сформоване оптичною системою ока в променях, які ідуть у зворотному напрямку від сітківки до виходу із рогівки. Тривимірна мікрофотометрія вказаного «повітряного» зображення дозволяє вимірювати параметри рефракційних аномалій ока – «сферу» та «циліндр».

Для підтвердження методу в даному розділі буде проведено моделювання на існуючих математичних моделях ока для декількох випадків (довге, середнє та коротке око) за допомогою комп’ютерної  програми ZEMAX.

  - Математична модель визначення Ф ІОЛ

На шляху до світлочутливої плями ока, що знаходиться на площині сітківки (макули), промені світла проходять через оптичну систему, яка представлена ​​рогівкою, водянистою вологою передньої і задньої камер, кришталиком і склоподібним тілом.

Кожна з цих середовищ має свій показник заломлення, середовища розділені заломлюючими поверхнями, які мають різний радіус кривизни. Тому промінь світла, що потрапляє в око, неодноразово змінює свій напрямок. Чим більше заломлююча сила оптичної системи, тим коротше фокусна відстань.

В умовах коли точкове джерело світла знаходиться на безкінечності в око пацієнта направляється паралельний пучок світла променів які сходяться в точку, що знаходиться в фокусній площині ока. Умовно ми іі позначимо A' (рис. 1). Дана точка буде оптично спряжена з точкою на площині предметів (точковим джерелом). У випадку коли оптична система ока являється еметропічною точка A' буде знаходитися на сітківці, в результаті чого людина бачитиме чітке зображення.

Під час проведення операції катаракти видаляється патологічний кришталик, що приводить до переміщення точки A за межі ока. Тоді в простому випадку система ока матиме такий вигляд рис 2.1 В результаті оптична сила ІОЛ повинна повністю забезпечувати фокусування променів, що входять у систему в точці на сітківці ока, для отримання еметропічного ока.

Рисунок 2.1 Розповсюдження світла в середині ока

l – загальна довжина ока (моделі);

d1 – довжина від рогівки до місця імплантації ІОЛ;

S1'=fр' - фокусні відстань рогівки.

Для визначення оптичної сили ІОЛ методом інтраопераційної рефрактометрії першим етапом являється визначення l довжини ока пацієнта після видалення кришталика під час проведення факоемульсифікації. Необхідними вихідними даними є кривизна рогівки r1, що вимірюється заздалегідь та яка в свою чергу буде пов'язана з формулою відрізків параксіального променя згідно теорії оптичних систем,  що має наступний вигляд:

.					(2.1)

Для променів, що проходять через рогівку запишемо:

,						(2.2.)

де – коефіцієнт заломлення повітря,

– коефіцієнт заломлення скловидного тіла ока,

− відстань  від головної площини рогівки до площини предметів,

− відстань від головної площини рогівки до площини зображення,

– радіус кривизни рогівки.

За умови, що площина предметів знаходиться на скінченій відстані S'р можна вивести  з вище  указаної формули 2.2 :

.						(2.3)

Для випадку коли площина предметів знаходиться на безкінечності при   формула 2.3 приймає вигляд:

, 						(2.4)

де – фокусна відстань рогівки.

– коефіцієнт заломлення скловидного тіла ока.

Представимо, що впритул до головних площин рогівки афакічного ока в точці "О" можна встановити "віртуальну" нескінченно тонку ВЛ з фокусною відстанню   (рис.2.2). Задача такої лінзи буде полягати у тому, щоб завдяки зміні фокусної відстані направлений паралельний пучок світла при проходженні через неї та рогівку зійшлися у точці А', тобто були сфокусовані.

Рисунок 2.2. Проходження світла через рогівку

− відстань  від головної площини рогівки до площини предметів,

− відстань від головної площини рогівки до площини зображення.

Як результат, знаючи радіус r, фокусну відстань «віртуальної» ВЛ fvar' та показник заломлення середовища ока n', у відповідності формулою відрізків параксіального променя, та використовуючи (2.2, 2.4) можна знайти довжину ока l за наступною формулою:

| l=n'∙r∙fvar'r+(n'-1)fvar' , | (2.5) |
| --- | --- |

Наступним кроком являється встановлення «віртуальної» тонкої ВЛ на відстані d1 від рогівки, що буде відповідати положенню ІОЛ в середині ока пацієнта  рис 2.3.

Рисунок 2.3. Розповсюдження світла в середині ока

S2' – відстань від ІОЛ до макули;

S2 – відстань від ІОЛ до точки А, в якій промені сходяться за сітківкою ока;

l – загальна довжина ока (моделі);

d1 – довжина від рогівки до місця імплантації ІОЛ;

S1'=fр' – фокусні відстань рогівки.

Скористаємося формулою відрізків параксіального променя (2.1). Для спрощення будемо враховувати, що перед поверхнею та за поверхнею «віртуальної» тонкої ВЛ показник заломлення однаковий. Для нашого випадку формула набуває наступного значення:

(2.6)

Тоді задня фокусна відстань ІОЛ буде дорівнювати:

(2.7)

де  – відстань від головної площини ІОЛ до площини зображення (повинно дорівнювати відстані від ІОЛ до сітківки ока пацієнта,

– відстань від головної площини ІОЛ до площини предметів (в даному випадку площина предметів для ІОЛ являється площиною зображення за рогівкою).

При цьому

(2.8)

де  – відстань між головними площинами рогівки та ІОЛ,

l –  осьова довжина ока.

В результаті підставляючи в формулу (2.6) рівняння (2.7) отримуємо:

.							(2.9)

  - Апробація формули розрахунків Ф ІОЛ на спрощеній моделі Гульстранда

В останні часи до практичного застосування запропоновано більш вдосконалені моделі ока. Вдосконалення стосуються створення таких модифікацій моделей ока, які більш точно моделюють проходження пучків променів не лише в параксіальній зоні, але й в більш широкій зоні зіниці. До того ж, знайдені моделі, які достатньо точно моделюють проходження через око пучків променів з великим нахилом до оптичної осі. Такі модернізації супроводжується введенням в схематичне око асферичних поверхонь. Вони надають сферичній аберації, астигматизму та хроматизму положення схематичного ока більш реалістичних значень, які узгоджуються з результатами 62 клінічних досліджень аберацій живого ока. Так, з’явилися моделі Лотмара (1971 р.), Коймана (1983 р.), Наваро (1985 р) [27]. Лотмар (1971 р.) для забезпечення в моделі клінічних рівнів сферичної аберації конструює передню рогівку з поліноміальною формою передньої поверхні, яка визначається з клінічних вимірювань. Задня поверхня кришталика має форму параболоїда. Койман та Наваро пропонують моделі, в яких асферичними є всі чотири поверхні оптичної системи ока. Модель Коймана враховує розподіл освітленості в зображенні точки на сітківці. Модель Наварро враховує дисперсію оптичних середовищ ока, що є важливим для моделювання хроматичної аберації ока людини. Подібні моделі (як, наприклад, дві фізичні моделі запропоновані Овчинніковим, Полонською і Поляковою) можуть адекватно моделювати роботу ока в широкому спектральному діапазоні, що потрібно для коректного тестування різних офтальмологічних приладів та установок.

З’являються моделі, в яких конструктивні параметри мають залежність від акомодаційного стану ока, а також від віку людини. Так, в 1980 р. Блейкер надає опис адаптивного схематичного ока. Воно представляє собою модифіковане параксіальне схематичне око Гульстранда № 1, в якому кришталик має дві поверхні, але показник заломлення кришталика – градієнтний. При цьому градієнтний показник заломлення, радіуси поверхонь кришталика, товщина передньої камери та кришталика є лінійними функціями від величини акомодації. В 1991 р. Блейкер модифікує схематичне око, враховуючи в ньому вплив віку людини на радіуси поверхонь кришталика та на осьові товщини передньої камери і кришталика, а також враховує зменшення обсягу акомодації залежно від віку людини віку [5].

Замість оптичної системи нормального людського ока для розрахунків у фізіологічній оптиці і в практичній офтальмології використовують редуковане око – умовна, сильно спрощена оптична система. Ця модель дозволяла отримувати орієнтовні дані про становище і величиною зображення на сітківці ока, що працює як без будь-яких додаткових систем, так і спільно з оптичними приладами. У моделі використані усереднені значення основних параметрів очі: показників заломлення прозорих середовищ, їх товщини (відстані від вершини рогівки), радіусів кривизни поверхонь. Однак розрахунки за допомогою схематичного ока дуже складні. Тому були запропоновані більш спрощені оптичні схеми - редукований очей, який складається з однієї заломлюючої поверхні і однієї заломлюючої середовища. З цих схем найбільш точним є редукований очей, запропонований В. К. Вербицьким, що видно із зіставлення деяких величин для схематичного ока Альвара Гульстранда запропонованих окремими авторами (таблиця 2.5) [24].

Таблиця 2.5 Величини для схематичного ока

Альвара Гульстранда запропонованих окремими авторами

| Оптичні параметри ока | Схематичне око Гульстранда | Редуковані очі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | з Лістингу | за Дондерсу | за Гульстранду | за Вербицкому |
| Заломлююча сила в діоптріях Довжина ока мм Показник заломлення Радіус кривизни, мм: рогівки Радіус кривизни поверхні сітківки | 58,64 24,0 1,34 7,7 10,5 | 65,93 19,6 1,33 5,1 8,6 | 66,67 19,3 1,33 5,0 8,4 | 58,48 22,2 1,33 5,7 5,7 | 58,82 23,4 1,4 6,8 10,2 |

Альвар Гульстранд ще в 1909 році створив модель ока - «схематичне око». Ця модель дозволяє отримувати орієнтовні дані про становище і величиною зображення на сітківці ока, що працює як без будь-яких додаткових систем, так і спільно з оптичними приладами. У моделі використані усереднені значення основних параметрів очі: показників заломлення прозорих середовищ, їх товщини (відстані від вершини рогівки), радіусів кривизни поверхонь. Для більшого спрощення розрахунку Альвар Гульстранд обчислив для «усередненого» ока положення головних і вузлових точок, переднє і заднє фокусні відстані і заломлення силу рогівки, кришталика і повної системи очі. Питання про збіг значень аберацій «схематичного ока» з реальними величинами аберацій живого ока при розрахунку більшості візуальних оптичних приладів: мікроскопів, телескопів, спектроскопії та ін. - не має великого значення, адже було доведено, що корекція аберацій не впливає істотно на якість зображення.

Для даної роботі розглядається метод, що проводиться під час операції коли з ока пацієнта видалений кришталик. Таке око являється афакічним.

Проведемо моделювання й аналіз методу, використовуючи конструктивні параметри спрощеної моделі Гульстранда, скористаємось розрахунковим пакетом для оптичних систем "Zemax" для її подальшого моделювання та розрахунку. Всі параметри ока вносяться з врахуванням особливостей інтерфейсу та загальної роботи програми. Зауважимо, що діаметри елементів в Zemax вказано як половина від дійсного діаметру (рис2.4.).

Рисунок  2.4. Параметри моделі ока Гульстранда, внесені у програму Zemax

Побудуємо 2D модель Гульстранда (рис 3)  оптичної системи ока.

Рисунок  3.5. 2D модель оптичної системи ока Гульстранда в Zemax:

Згідно рисунку зрозуміло, що промені на вході сходяться у фокусі (тобто на сітківці ока). Для підтвердження необхідно перевірити середньоквадратичне значення (RMS) у Spot-діаграмі (Рис. 4.6). Воно повинно приймати мінімальне значення.

Рисунок  4.6. Spot-діаграма моделі ока Гульстранда в Zemax

Для подальших розрахунків нам потрібно замінити кришталик ока на штучний. Щоб зробити цю заміну спочатку змоделюємо око без кришталика, видаливши з моделі ока поверхні що відповідають поверхням кришталика(рис. 2.7.).

Рисунок  2.7. Параметри моделі ока Гульстранда без кришталика в Zemax

Відповідно, промені більше не сходяться на сітківці, а фокусуються за нею, що підтверджує Spot-діаграма (Рис. 2.8)

Рисунок  2.8. Spot-діаграма моделі ока Гульстранда в Zemax з врахуванням видаленого кришталика

Для уточнення довжини афакічного ока встановимо ІОЛ, як параксіал-компонент впритул до передньої поверхні рогівки. За стандартом, фокусна відтань у параксіальному компоненті дорівнює 100мм. Для проведення оптимізації даний параметр необхідно встановити змінним, про що свідчить знак «v». Критерієм для проведення оптимізації являється досягнення найменшого значення RMS, що також буде говорити про те, що усі промені будуть сходитись на сітківці ока. Після проведення оптимізації отримуємо фокусну відстань ВЛ  77.426 мм. (рис. 2.9)

Рисунок  2.9.. Параметри моделі ока Гульстранда з ІОЛ після оптимізації в Zemax

Для знаходження довжини афакічного ока скористаємося формулою (2.5) Розрахунок проводився за допомогою пакету mathcad.

Наступним кроком, встановлюємо ВЛ, як параксіал-компонент на границі кришталика та скловидного тіла (на відстані 3.6мм від зіниці ока). Аналогічно попереднім діям проводимо оптимізацію для досягнення мінімального значення RMS Spot -діаграми. Після проведення оптимізації отримуємо фокусну відстань ІОЛ у повітрі, що дорівнює 41.758 мм. (рис. 2.10)

Рисунок  2.10. Параметри моделі ока Гульстранда з ІОЛ після оптимізації в Zemax

Проведемо розрахунок Ф ІОЛ у відповідності з математичною моделю підставляючи модель ока  Гульстранда

Розрахуємо фокусну відстань ІОЛ в оці по формулі (2.9) з урахуванням того, що він буде віддалений від передньої поверхні рогівки в моделі ока на відстань d1=3.6+3.6=7.2 мм. Тоді відстань від головної площини рогівки до площини зображення (фокусна відстань рогівки) буде розрахована по формулі і відповідно оптична сила ІОЛ:

Фокусна відстань в даному випадку зазначена для ІОЛ, що знаходиться в середовищі з коефіцієнтом заломлення 1.3333. У зв’язку з тим, що виробники вказують Ф ІОЛ, а також програма  Zemax розраховує фокусну відстань, для ІОЛ,  що знаходиться в повітрі, для проведення порівняння необхідно розраховане значення розділити на п=1.3333.

Як результат різниця між розрахованим значенням оптичної сили та значенням отриманим за допомогою програмі Zemax дорівнює , що являється досить малою похибкою

  - Апробація формули розрахунків Ф ІОЛ на Аризонській моделі

В останній час поширення набула так звана Аризонська модель ока, розроблена з урахуванням клінічних аберацій як осьових, так і позаосьових (нахилених) пучків променів. Параметри даної моделі вибрано у відповідності до середніх даних людського ока. Кришталик в ній має однорідний показник заломлення і, відповідно, не моделює реальне градієнтне розподілення показника заломлення в кришталику. Проте обраний показник заломлення кришталика, дисперсія й остаточні константи добре підходять для моделювання клінічних аберацій. Аризонська модель ока спроектована для моделювання поздовжньої хроматичної аберації ока по даним Атчісона і Сміта. До того ж, ця модель ока моделює середню поздовжню сферичну аберацію ока, знайдену Портером та ін. для зіниці в 5,7 мм. Для акомодації в 3 діоптрії поздовжня сферична аберація в моделі наближається до нуля. Для кутів поля зору, що не перевищують 40°, модель приблизно моделює запропонований Атчісоном і Смітом клінічний рівень астигматизму.

Кривизна сітківки спроектована так, щоб розділяти точки фокусів меридіональних і сагітальних перетинів променів. Також, однією з головних відмінностей аризонської моделі, від моделі ока Альвара Гульстранда - є те, що діаметр ока в аризонськії моделі становить 3мм, на відміну від Гульстранда - 1мм. Наступним важливим фактором є те, що "схематична модель ока" не працює у параксіальній області, що відіграє важливу роль у нашій дослідницькій системі.

Аризонська модель має більш сучасні та точні конструктивні параметри ока, які наведені у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6. Конструктивні параметри ока за схемою

| Поверхня | Передня рогівки | Задня рогівки | Передня кришталика | Задня кришталика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радіус кривизни ri[мм] | 7,8 | 6,5 | r3 | r4 |
| Конічний коефіцієнт k | – 0,25 | – 0,25 | k3 | k4 |
| Тип поверхні | витягнутий еліпсоїд | витягнутий еліпсоїд | гіперболоїд | параболоїд |
| Осьові відстані між поверхнями d [мм] | 0,55 | d2 | d3 | 16,6 |
| Показник заломлення n | рогівки 1,37710 | водянистої вологи 1,33740 | кришталика n3 | скловидного тіла 1,33600 |
| Число Аббе (ν) | 57,1 | 61,3 | 51,9 | 61,1 |

r3=12-0.4A, r4=-5.224557+0.2A ,

k3=-7.518749+1,28572A, k4=-1,353971-0,431762A ,

d2=2,97-0,04A, d3=3,767+0,04A ,

n3=1,42+0,0256A-0,00022A2, де А=0

ЧислоАббевизначаєтьсязаформулою:v=1-ndnF-nC .

де індекси d,F,C - означають, що показник заломлення визначено для довжини хвилі 0,5786 мкм, 0,4861 мкм і 0,6563 мкм відповідно [5].

Аналогічно попередньому розрахунку проведемо конструктивні параметри аризонської моделі в програмі Zemax (рис.2.12).

Рисунок  2.12. Параметри аризонської моделі в Zemax

Побудуємо Spot-діаграму (рис. 2.13) та 2D модель (рис 2.14) оптичної системи ока.

Рисунок  2.13 2D модель оптичної системи аризонської моделі ока в Zemax

Рисунок  2.14. Spot-діаграма аризонської моделі ока в Zemax

При видаленні кришталика отримаємо оптичну схему зазначену на рис 2.15 з відповідною Spot-діаграмою рис 2.16.

Рисунок  2.15. конструктивні параметри афакічного ока на прикладі аризонської моделі в Zemax

Рисунок  2.16. 2D модель оптичної системи аризонської моделі ока в Zemax:

Рисунок  2.17.. Spot-діаграма афакічного ока на прикладі аризонської моделі в Zemax

Для уточнення довжини афакічного ока встановимо ВЛ, як параксіал-компонент із указаною зміною фокусною відстанню впритул до передньої поверхні рогівки. Після проведення оптимізації й досягненні мінімального значення RMS отримуємо фокусну відстань ВЛ 74.491 мм. (рис. 2.18)

Рисунок  2.18. Параметри аризонської моделі ока з ВЛ після оптимізації в Zemax

Для знаходження довжини афакічного ока скористаємося формулою (2.5)

що в результаті того, що в формулі не враховується зміна коефіцієнту заломлення в рогівці ока являється на 23.887-23.743=0.144мм меншою ніж зазначається  в аризонській моделі ока. Даний факт потрібно враховувати при математичному і комп’ютерному моделюванні ока моделюванні

Наступним кроком, встановлюємо ІОЛ, як параксіал-компонент на границі кришталика на скловидного тіла (на відстані 3.767мм від зіниці ока). . Фокусна відстань цього компонента має бути змінною, як було раніше вказано.) Після проведення оптимізації отримуємо фокусну відстань ІОЛ у повітрі, що дорівнює 61.35 мм. (рис. 2.19).

Рисунок  2.19.  Параметри редукованого ока на прикладі аризонської

моделі після оптимізації в Zemax

Рисунок  2.20. Spot-діаграма редукованого ока на прикладі

аризонської моделі в Zemax

Проведемо розрахунок Ф ІОЛ у відповідності з математичною моделлю підставляючи аризонську модель ока.

Розрахуємо фокусну відстань ІОЛ в оці по формулі 2.9 з урахуванням того, що ІОЛ віддалена від передньої поверхні рогівки в моделі ока на відстань d1=0.55+2.97+3.767=7.287 мм. Тоді відстань від головної площини рогівки до площини зображення (фокусна відстань рогівки) та фокусна відстань ІОЛ буде розрахована по формулі:

Значення фокусної відстані для розрахованої ІОЛ, що знаходиться в повітрі

Як результат різниця між розрахованим значенням Ф ІОЛ та значенням отриманим в результаті моделювання в Zemax дорівнює

Дана похибка являється результатом того, що в формулі (2.9) не враховується показник заломлення рогівки. В результаті того, що коефіцієнт заломлення рогівки більший, оптичний шлях зменшується.

Проведемо розрахунок, коли головні  площини знаходяться в площині гаптики ІОЛ. Тобто у випадку з середньою довжиною ока будемо вважати, що головні площини знаходяться на відстані 0.94мм від зіниці ока.

Тоді маємо конструктивні параметри та spot-діаграма з урахуванням оптимізованої ІОЛ, що приведені на рис. 2.21.

Рисунок  2.21. Параметри редукованого ока на прикладі аризонської

моделі після оптимізації в Zemax

Рисунок  2.22. Spot-діаграма редукованого ока на прикладі

аризонської моделі в Zemax

Розрахуємо фокусну відстань ІОЛ в оці по формулі (2.8) з урахуванням того, що ІОЛ віддалена від передньої поверхні рогівки в моделі ока на відстань d1=0.55+2.97+0.97=4.46 мм. Тоді фокусна відстань ІОЛ буде розрахована:

Значення фокусної відстані для розрахованої ІОЛ, що знаходиться в повітрі буде дорівнювати:

Як результат різниця між розрахованим значенням Ф ІОЛ та значенням отриманим в результаті моделювання в Zemax дорівнює

  - Апробація формули розрахунків Ф ІОЛ  для короткого та довгого ока на прикладі аризонської моделі

Проведемо розрахунок для ока, з урахування випадку, коли око являється довгим та коротким. Аналіз проводиться аналогічно попередньому алгоритму:

- Введення конструктивних параметрів ока в комп’ютерну програму Zemax

- Видаляється кришталик

- Встановлюється параксіальний компонент впритул до передньої поверхні рогівки ока.

- Проводимо оптимізацію для уточнення значення довжини ока.

- Встановлюється параксіальний компонент в площині,що прилягає до задньої поверхні кришталика

- Проводиться оптимізація до отримання мінімального значення RMS

- Проводиться математичний розрахунок Ф ІОЛ з урахування коригованої довжини ока.

- Встановлюємо параксіальний компонент в площині гаплики

- Проводиться оптимізація до отримання мінімального значення RMS

- Проводиться математичний розрахунок Ф ІОЛ з урахування коригованої довжини ока..

- Проводимо порівняння отриманих значень

Результати запишемо у таблицю

Таблиця 2.7. Ф ІОЛ для короткого, середнього та довгого ока

|  | ІОЛ встановлено на задній поверхні кришталика | ІОЛ знаходиться на площині гаптики |  | ІОЛ встановлено на задній поверхні кришталика | ІОЛ знаходиться на площині гаптики |  | ІОЛ встановлено на задній поверхні кришталика | ІОЛ знаходиться на площині гаптики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L мм | 23.887 (нормальне око) |  |  | 24.707 (довге око) |  |  | 21.487 (коротке око) |  |  |
| r1 мм | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d1мм | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r2 мм | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d2 мм | 6.737 |  | 3.91 | 6.737 |  | 3.93 | 6.737 |  | 3.83 |
| f’ мм (zemax) | 39.359 |  | 51.480 | 48.75 |  | 63.15 | 26.15 |  | 35.51 |
| Ф дптр (zemax) | 25.407 |  | 19.425 | 20.513 |  | 15.835 | 38.24 |  | 28.161 |
| f' мм | 39.652 |  | 51.850 | 49.07 |  | 63.902 | 26.259 |  | 35.69 |
| Ф дптр. | 25.219 |  | 19.286 | 20.379 |  | 15.649 | 38.082 |  | 28.019 |
| dФ дптр. | 0.188 |  | 0.138 | 0.134 |  | 0.186 | 0.158 |  | 0.142 |

Як видно з таблиці 2.7 різниця між оптичною силою розрахованою за допомогою математичного методу та комп’ютерного моделювання в програмі Zemax не перевищує 0,188 дптр, що являється допустимою похибкою

  - Апробація формул з використанням параметрів реальної ІОЛ

Для підтвердження методу замість параксіал-компонента встановимо інтраокуляру лінзу з реальними контруктивними параметрами компанії US Optics в аризонську модель ока. Аналіз проведемо для нормальної довжини ока.

Конструктивні параметри ІОЛ визначимо за допомогою таблиці від компанії US Optics.

Таблиця 2.8. Конструктивні параметри ІОЛ від компанії US Optics

| Діоптрії | Радіус кривизни R, мм | Товщина лінзи d, мм | Діоптрії | Радіус кривизни R, мм | Товщина лінзи d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 248,00 | 0,39 | 18,00 | 13,78 | 1,01 |
| 2,00 | 124,00 | 0,42 | 18,50 | 13,41 | 1,03 |
| 3,00 | 82,67 | 0,46 | 19,00 | 13,05 | 1,05 |
| 4,00 | 62,00 | 0,50 | 19,50 | 12,72 | 1,07 |
| 5,00 | 49,60 | 0,53 | 20,00 | 12,40 | 1,09 |
| 6,00 | 41,33 | 0,57 | 20,50 | 12,10 | 1,11 |
| 7,00 | 35,43 | 0,60 | 21,00 | 11,81 | 1,12 |
| Продовження таблиці 2.8. Конструктивні параметри ІОЛ від компанії US Optics |  |  |  |  |  |
| 8,00 | 31,00 | 0,64 | 21,50 | 11,53 | 1,14 |
| 9,00 | 27,56 | 0,68 | 22,00 | 11,27 | 1,16 |
| 10,00 | 24,80 | 0,71 | 22,50 | 11,02 | 1,18 |
| 10,50 | 23,62 | 0,73 | 23,00 | 10,78 | 1,20 |
| 11,00 | 22,55 | 0,75 | 23,50 | 10,55 | 1,22 |
| 11,50 | 21,57 | 0,77 | 24,00 | 10,33 | 1,24 |
| 12,00 | 20,67 | 0,79 | 24,50 | 10,12 | 1,26 |
| 12,50 | 19,84 | 0,81 | 25,00 | 9,92 | 1,28 |
| 13,00 | 19,08 | 0,82 | 25,50 | 9,73 | 1,30 |
| 13,50 | 18,37 | 0,84 | 26,00 | 9,54 | 1,32 |
| 14,00 | 17,71 | 0,86 | 26,50 | 9,36 | 1,34 |
| 14,50 | 17,10 | 0,88 | 27,00 | 9,19 | 1,36 |
| 15,00 | 16,53 | 0,90 | 27,50 | 9,02 | 1,38 |
| 15,50 | 16,00 | 0,92 | 28,00 | 8,86 | 1,40 |
| 16,00 | 15,50 | 0,94 | 28,50 | 8,78 | 1,42 |
| 16,50 | 15,03 | 0,95 | 29,00 | 8,55 | 1,44 |
| 17,00 | 14,59 | 0,97 | 29,50 | 8,41 | 1,46 |
| 17,50 | 14,17 | 0,99 | 30,00 | 8,27 | 1,48 |

Показник заломлення такої ІОЛ дорівнює = 1,4581, що підтверджено CONTAMAC LTD:

Рисунок  2.23. Коефіцієнт заломлення ІОЛ від компанії US Optics

Маючи конструктивні параметри реальної ІОЛ (24 дптр), встановимо її у відповідності до вище вказаних розрахунків замість видаленого кришталика.

Рисунок  2.24  Конструктивні параметри аризонської моделі з встановленою

ІОЛ 24дптр.

Отримаємо значення RMS, що зображена на Spot-діаграмі рис 2.25

Рисунок  2.25 Spot-діаграма аризонської моделі з встановленою ІОЛ 24дптр.

Проведемо аналіз для випадку коли ІОЛ має оптичну силу 18.5дптр.

Рисунок  2.26. Конструктивні парамтери аризонської моделі з встановленою ІОЛ 18.5дптр.

Отримаємо значення RMS, що зображена на Spot-діаграмі рис 2.27.

Рисунок  2.27.  Spot-діаграма аризонської моделі з встановленою ІОЛ 18.5дптр.

Як видно з рис. 2.25 та 2.27,  менше значення RMS, а тому і вища точність  відповідає випадку в якому при розрахунку ІОЛ тонка ВЛ розміщувалася в площині гаптики.

  - Аналіз впливу похибки встановлення ІОЛ вздовж візуальної осі на похибку післяопераційної рефракції ока

В даному розділі приведемо математичний аналіз можливого зміщення розрахованої ІОЛ вздовж оптичної осі при імплантації. При  цьому збережемо  умову, що післяопераційна рефракція ока не повинні перевищувати більше ніж 0.25 дптр.

Знайдемо положення головних площин Н і Н’ в ІОЛ, що імплантується        рис 2.28 за допомогою формули:

(2.10)

де – ширина ІОЛ, що імплантується,

– коефіцієнт заломлення лінзи,

– оптична сила ІОЛ,

– оптична сила друої поверхності ІОЛ, що розраховується за формулою:

(2.11)

де  –  радіус кривизни другої поверхні ІОЛ.

Рисунок  2.28. Оптична система ока з ІОЛ

У зв’язку з тим, що радіуси кривизни двох поверхонь ІОЛ мають однакове значення й відрізняються лише знаком, головні площини будуть знаходитися внутрі лінзи на однаковій відстані (X=X').

Знайдемо положення головних площин, для  середньої довжини ока для розрахованої вище Ф ІОЛ, що дорівнює 18.5 дптр. Оптична  сила другої поверхні буде дорівнювати

Тоді у відповідності з формулою 2.10 матимемо

Як результат необхідне уточнення формули (2.8) для знаходження відрізків    (відстань від головної площини ІОЛ до площини зображення)  та  (відстань від головної площини ІОЛ до площини предметів) у відповідності з рис 2.28

(2.12)

де   – відстань між головними площинами лінзи Н і Н’

Для визначення можливого зміщення положення ІОЛ при імплантації введемо значення х, що відповідає значенню зміщення вздовж оптичної вісі рис. 2.28. Тоді формула (2.12) матиме вигляд:

(2.11)

Знайдемо максимальне відхилення положення ІОЛ при умові, що максимально допустиме значення післяопераційної рефракції ока 0.25 дптр, що відповідає положенню об’єкта на відстані 4000мм. Тоді у відповідності з формулою (2.3) маємо

Підставимо у рівняння (2.6) отримані значення S2' та S2 з урахуванням, що оптична сила ІОЛ 18.5дптр. Зазначимо, що  оптична сила для лінзи, що знаходиться у скловидному тілі з коефіцієнтом заломлення 1.3374 зменшиться до 13.83дптр

Тоді

Перевіримо отримані результати за допомогою програми ZEMAX. Введемо аризонську модель з урахування імплантованої ІОЛ. Встановимо відстань до предмету змінною та проведемо оптимізацію. В результаті оптимізації відстань до предмета становить 5263.876 мм (рис 2.29, 2.30), що відповідно дорівнює  та відповідає допустимій нормі в 0.25дптр.

Рисунок  2.29.  Конструктивні параметри аризонської моделі  аризонської моделі з встановленою ІОЛ 18.5дптр

Рисунок  2.30.  Spot-діаграма аризонської моделі з встановленою ІОЛ 18.5дптр

Висновки до розділу 2

- На основі комп’ютерного моделювання було підтверджено коректність запропонованого методу визначення Ф ІОЛ ока під час видалення природного кришталика.

- Встановлено, що похибки визначення оптична сила ІОЛ є істотно залежним від похибок  розташування  віртуальної ІОЛ вздовж оптичної осі ока .

- Запропоновано наступний порядок виконання оцінки Ф ІОЛ:

- вимірюється середнє значення r - радіус передньої поверхні рогівки після видалення кришталика і заповнення передньої камери рідиною для підтримки природного очного тиску

- за допомогою формули (2.5) розраховується  довжина ока пацієнта після видалення кришталика

- визначається місце ІОЛ, що підлягає імплантації, вздовж оптичної (візуальної) осі ока, тобто визначається відрізок d1.

- за формулою (2.9) розраховується  фокусна відстань ІОЛ та її оптична сила у повітрі.

- З аналізу  допустимої післяопераційної похибки відтвореної рефракції ока визначено допустиме  зміщення ІОЛ при імплантації. Так для ока з середньою довжиною при допустимій похибці рефракції у ±0.25 дптр  похибка встановлення ІОЛ вздовж осі не повинна перевищувати  ± 0.365мм.

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ АПАРАТНИМ ЗАСОБОМ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ

Починаючи з перших методів визначення оптичної сили інтраокулярної лінзи основним стало питання щодо похибки формул визначення та апаратного засобу, за для досягнення необхідної післяопераційної рефракції ока.

Основними задачами даного розділу є:

- Аналіз інструментального засобу для вимірювання оптичної сили ІОЛ при проведенні операції катаракти

- Обґрунтування допустимих похибок та аналіз впливу факторів що призводять до похибки визначення Ф ІОЛ,

- Аналіз допустимих відхилень номінальних параметрів що впливають на точність визначення оптичної сили ІОЛ.

  - Опис функціональної схеми апаратного засобу для інтраопераційного визначення Ф ІОЛ

Враховуючи проведені дослідження та розрахунки у попередніх двох розділах роботи, постає очевидне питання про створення апаратного засобу, за допомогою якого, вважається за ймовірним усунення недоліків (велика похибка, зменшення часу аналізу, можливість проведення аналізу після видалення кришталика),  які були підкреслені застосовуючи  аерометричний аналіз чи передопераційне дослідження.

В даній роботі пропонується метод інтраопераційної рефрактометрії, який заснований на використанні результатів фотоелектричного аналізу тривимірного розподілу освітленості в «повітряному» зображенні світлової мікроплями на сітківці афакічного ока. Термін «повітряне» зображення, що використовують в офтальмології, означає зображення фрагменту сітківки, сформоване оптичною системою ока в променях, які ідуть у зворотному напрямку від сітківки до виходу із рогівки. Якщо перед оком встановити лінзу, то при еметропії ока “повітряне” зображення опиниться у її задній фокальній площині, а при аметропії ока – на деякій відстані від фокальної площини. Знак і величина цієї відстані залежатимуть від величини та знака аметропії, а також від оптичної сили лінзи  Змінюючи оптичну силу лінзи досягається фокусування зображення плями на сітківці. При цьому аметропія афакічного ока визначається за мінімумом функції  , де  – середнє квадратичне значення радіусу другого гаусового полярного моменту, що розраховується за формулою [25,26]:

. 		(3.1)

Даний метод реалізовується за допомогою функціональної схеми що зображена на малюнку 3.1.

Рисунок  3.2.  Функціональна схема

1, 2 – лінзи телескопічної системи; 3 – варіолінза; 4 –поляризаційна світлоділильна куб-призма; 5 – джерело колімованого і лінійно поляризованого випромінювання; 6 – об’єктив відеокамери 7; 8 – комп’ютер

Від джерела світла поз.5 черес поляризаційну світлоділильну куб-призму поз.4, колімований пучок напрямляється в око людини. Для того, щоб запобігти встановленню впритул до рогівки варіолінзи поз.5 перед нею встановлюється телескопічна системи Бадаля, що включає в себе дві розсіювальні лінзи поз.1,2. Головні площини варіолінзи суміщаються з заднім фокусом лінзи поз.2, а головні площини оптичної системи ока – з переднім фокусом компонента 1. При кожному фіксованому значенні  fvar' об’єктив 6, відеокамера 7 та комп’ютер 8 здійснюють реєстрацію та мікрофотометрію розподілу опромінення у конкретному перетині «повітряного» зображення.

У напрямку до ока діаметр лазерного пучка на зіниці становить частки міліметра: 0,3–0,5 мм, а у зворотному від сітківки – 3–5 мм. Тому зміни у розподілі на фотоприймачі освітленості фактично будуть зумовлені лише порушенням оптичної спряженості між поверхнею сітківки і світлочутливим шаром відеокамери. А це означає, що відеокамера сканує “повітряне” зображення сітківки вздовж візуальної осі ока, тобто здійснює тривимірну фотометрію цього зображення.

Варіолінза – це лінза, що має змогу змінювати свою оптичну силу, принцип дії якої базується на ефекті електрозмочування.

Механізм електрозмочування вважається процесом модифікації поверхні між гідрофобною та гідрофільною речовиною, за допомогою електричної напруги. Механізм включає в себе не тільки сам ефект електрозмочування, а й властивості змочуваності різних поверхонь. При розміщенні каплі рідини на плоскій поверхні ми можемо спостерігати як краплина розтікається. Це відбувається завдяки тому, що  сила притягання між молекулами рідини та твердого тіла більша ніж між молекулами краплини. За рівень змочуваності поверхні відповідають такі показники, як розміри краплі та величина крайового кута  (що характеризує округлість). Гострий крайовий кут характеризує краплину, що розтікається по поверхні та добре її змочує. Рис. 3.3.

Рисунок  3.3. Приклад процесу змочування або незмочування поверхні

Також поверхня може змочуватись частково  та повністю . Така поверхня характеризується як ліофільна. Поверхня, на якій виникає тупий крайовий кут  та по якій краплина не розтікається, - ліофобна. При цьому також потрібно враховувати що результат розтікання так само залежить від матеріалу поверхні з якою контактує рідина. Це може бути як твердий матеріал, так і рідина або газ.

Форма краплини приймає вигляд лінзи. За допомогою електрозмочування можна впливати на  форму поверхні між двома речовинами одна з яких гідрофільна, а інша - гідрофобна, при застосуванні електричної напруги. (рис. 3.4).

Рисунок  3.4. вплив напруги на форму краплини

Зміна виникає через те, що змочуючі властивості поверхні змінюються під дією напруги, викликаючи зміну розташування молекул рідини в поверхневому шарі. Модифікована кривизна призводить до зміни фокусної відстані, що дозволяє нам використовувати рідину в якості оптичної лінзи зі змінним фокусом Рис. 3.5.

Рисунок  3.5. Схематичний поперечний переріз рідкої лінзи А) без включення напруги В) при ввімкненій напрузі

Конструкція ВЛ виглядає наступним чином: по бокам пластикового корпусу розташовуються вхідне вікно та вихідне. В ролі вікон виступають прозорі плоско-паралельні пластини зроблені з пластику. Між пластинами розташовуються дві рідини, що мають ліофобні характеристики – вода (електроліт із слабкою концентрацією) та олія (нафта). Рідини між собою не змішуються, лище контактують і утворюють оптичну поверхню. Сама оптична поверхня представляє собою границю розділу двох середовищ, які мають різні показники, включаючи показник заломлення. Електричне поле, утворене двома електродами, до яких прикладена напруга, змінює радіус кривизни поверхні [27.28]

| А) | Б) |
| --- | --- |

Рисунок  3.6.. А) Загальне креслення ВЛ;  Б) Загальний вигляд ВЛ

  - Аналіз впливу випадкової складової функції RMS(Фvar) на похибку визначення Ф ІОЛ

Точність функціонування є однією з основних характеристик якості оптичного приладу. Для можливості прогнозування післяопераційної рефракції ока необхідно враховувати похибку, що наявна в апаратному засобі. Класифікація похибок проводиться по різних ознаках, які є незалежними одна від одної.

Причиною появи похибок може являтися, як недосконалість методу вимірювання або невідповідність об'єкта вимірювання його моделі, прийнятій для вимірювання, що являється методичною похибкою, так і властивості апаратного засобу вимірювання, що являється інструментальною похибкою

Інструментальні похибки – це найбільш широкий клас похибок приладу, що ділиться на групи:

- Теоретичні інструментальні похибки приладу – включає в себе допущення у функції перетворення приладу

- Похибки виготовлення і зборки елементів приладів, що включає в себе технологічні похибки наприклад відхилення від розрахункових значень розмірів деталей, характеристики  матеріалів, похибки розташування і  форми  деталей.

- Експлуатаційні інструментальні похибки включають в себе похибки форми, розмірів, розташування деталей і зміни їх характеристик, обумовлені впливом умов експлуатації (коливання температури, тиску, вологість, сили тертя, радіаційного випромінювання і таке інше).

- Похибки реєстрації – обумовлені втратами інформації при реєстрації результатів роботи приладів. Ці похибки, як правило, пов'язані з оператором, похибками зчитування результатів виміру, неправильною обробкою результатів виміру і так далі [29].

Якщо розглядати функціональну схему що викладена в попередньому розділі можна говорити, що в ній можуть бути наявні конструктивні похибки такі як

- Теоретична інструментальна похибка, що включає в себе відхилення номінальних вхідних значень,

- Похибка позиціонування елементів пристрою, що призводить до дефокусування самого апаратного засобу,

- Похибка реєстрації сигналу та електронних шумів, що проявляється при неправильному зчитуванні сигналу фотоприймачем,

- Експлуатаційна похибка, що проявляється в неточному позиціонуванні пристрою відносно рогівки пацієнта.

Всі перераховані похибки є первинними похибками приладів  Кожна первинна похибка певним чином впливає на помилку вихідних параметрів приладу. Цей вплив називається частковим впливом первинної похибки і позначається відповідно:

;	;	.

За природою виникнення всі похибки можна розділити на випадкові і систематичні. Випадковими за своєю природою є похибки, що змінюються нерегулярно при багатократних випробуваннях. Вони не можуть бути визначені заздалегідь, але можуть характеризуватися статистичними характеристиками (математичне чекання, дисперсія і інші). Прикладом таких похибок є всі похибки технологічного характеру, відхилення властивостей матеріалів від розрахункових значень, експлуатаційні похибки, обумовлені дією випадкових чинників. Для випадкових величин основними характеристиками є закони розподілу: інтегральний і диференціальний.

Більш інформативним є диференціальний закон розподілу, який  є похідною від інтегрального закону розподілу і носить назву щільності вірогідності появи похибок. Цей закон характеризується залежністю [29]:

(3.3)

Закон характеризує вірогідність того, що випадкова похибка  поміщена в  інтервалі похибок  . (рис. 3.7).

Рисунок  3.7. Диференціальний закон розподілу похибок

Найчастіше сума великого числа незалежних випадкових похибок  приблизно підкоряється нормальному закону розподілу, що зображений. Щільність вірогідності появи похибок для цього закону розподілу визначається співвідношенням:

,			(3.4.)

де – математичне чекання похибки

– середнє квадратичне відхилення;

– гранична похибка.

Рисунок  3.8.  Нормальний закон розподілу похибок

Аналіз цього закону показав, що вірогідність  появи випадкових похибок у відповідних інтервалах наступна:

,

,

.

Одними з головних причин виникнення похибок являються фактори депозиціонування, що призводить до порушення оптичної спряженості поверхні сітківки та світлочутливою поверхнею ФП. При цьому  матиме вигляд

.                                (3.5)

Так в даному випадку форма лазерної плями приймає еліптичний вигляд з розподілом яскравості   зображеному на рис. 4.8.

Рисунок  3.8. Розподіл яскравості в еліптичному плями

Функція яскравості  даного плями приймає вигляд [26,30]

|  | (3.6) |
| --- | --- |

При порушенні оптичної спряженості – дефокусуванні кожна точка об’єкта у площині ФП отримує зображення у формі  рівномірно освітленого кола

Це явище призводить до появи у додаткової складової :

,

яка має вираз:  ,

де   - діаметр зіниці ока

При цьому кінцевий вираз для  має вигляд:

.		(3.7)

де та  являються значеннями розбіжності пучка лазера по осі x та y

D – діаметр зіниці ока

З даного виразу можна зробити висновок, що при мінімумі функції  () площина сітківки ока  з площиною ФП будуть оптично спряженими

Функцію  поблизу мінімуму апроксимується квадратичною параболою й має вигляд

,					  (3.8)

с0 с1  с2  апроксимаційні коефіцієнти, які знаходять за формулою [4]

,					 (3.9)

де  С  матриця рядок шуканих коефіцієнтів,

матриця стовпець, складена із значень , отриманих із результатів обробки зображень

матриця, елементами якої є коефіцієнти при невідомих ,  ,   в системі рівнянь:

(3.10)

де:   – значення з номером i оптичної сили варіооб’єктива, k  загальна кількість відеокадрів.

Кількість рівнянь в системі (3.10) не повинна бути меншою за кількість апроксимаційних коефіцієнтів.

Коефіцієнти  ,  ,    дозволяють за формулою  (3.11) знайти значення , при якому функція  досягає мінімуму :

.                                             (3.11)

Графік апроксимуючої функції матиме вигляд:

Рисунок  3.9. Графік апроксимуючої функції

В даній роботі потрібно також враховувати, що на знаходження відстані впливає електричний шум, так як розрахунок фактично здійснюється використанням значень електричних сигналів , що зчитуються з кожного пікселя відеокамери і який є пропорційними значенням  функції  – функції  розподілу освітленості у площині світлочутливого шару ФП. Як результат ми можемо спостерігати спотворення функції  , що призводить до похибок визначення дистанції. через що реальне значення вказаної функції стає випадковою величиною, дійсне значення якої знаходиться із заданою довірчою вірогідністю знаходиться у інтервалі   [30]

RMSrΦ=RMSrΦ±δRMS                                     (3.12)

де    RMSrΦ середнє математичне значення функції,

Значення   залежить від рівня електричного шуму.

Шум фотоелектричних сигналів також впливає і на точність визначення коефіцієнтів ,    Як результат матимемо

.                                 (3.13)

  - Оцінка допустимих похибок вимірювання параметрів l, d1 , S’1 , що впливають на похибку визначення Ф ІОЛ

У зв’язку з тим, що похибка окулярної корекції аметропії більше ±0.25 діоптрій є недопустимою. Тому похибка післяопераційної рефракції ока, що на даний час складає нерідко одну діоптрію і більше, а іноді становлять до трьох діоптрій, що змушує пацієнта після операції користуватися однією чи декількома парами окулярів  являється недопустимою. Тому будемо вважати, що максимальна похибка фокусної відстані ІОЛ, що розраховується за формулою (3.14) не повинна перевищувати 0.25 дптр.

(3.14)

де l  довжина ока

відстань від рогівки до уявної варіолінзи

відстань від головної площини рогівки до площини зображення після видалення кришталика.

n   коефіцієнт заломлення води

Змінні   являються не корильованими, тобто не мають між собою математичної залежності. Щоб знайти коефіцієнти впливу кожної змінної на результуючу похибку необхідно знайти часткові похідні по кожній зі змінних

Для визначення коефіцієнтів дисперсії параметрів l, d1, S1' та, відповідно, допустимих похибок цих параметрів, застосовується формула

,			(3.15)

Спочатку знайдемо вплив похибки вимірювання параметру довжини ока. Для цього знайдемо часткову похідну по l від оригінальної формули (3.14):

(3.16)

Коефіцієнт впливу відстані від рогівки до місця імплатації ІОЛ на фокусну відстань ІОЛ знайдемо отримавши часткову похідну по d1 від оригінальної формули (3.14):

(3.17)

Коефіцієнт впливу відстані від головної площини рогівки до площини зображення після видалення кришталика на фокусну відстань ІОЛ знайдемо, отримавши часткову похідну по S'1 від оригінальної формули (3.14):

(3.18)

Для розрахунку коефіцієнту впливу К кожної зі змінних необхідно підставити номінальні значення d1, l, S'1  в формули (3.3-3.5). Номінальні значення відповідають випадку коли око має середню довжину, зображення тонкої варіолінзи встановлюється в площині гаптили та виконується умова , що площина зображення знаходиться на безкінечності відстань S'1 буде дорівнювати задній фокусній відстані рогівки fр'.

Номінальні значення:

В результаті отримаємо числове значення коефіцієнту впливу К по параметру d (довжина ока):

Числове значення коефіцієнту впливу K по параметру d1 (відстань від рогівки до місця імплантацій ІОЛ):

Числове значення коефіцієнту впливу K по параметру S'1 (задня фокусна відстань рогівки)

Дійсне значення номінальних параметра Фіол знаходяться в інтервалі    де Фіол - номінальне значення оптичної сили ІОЛ, що іпмлатується  σP - середньоквадратичне відхилення розрахункової Фіол. з вірогідністю 95%. Розглянемо два випадки, при цьому в кожному з випадків необхідно досягнути похибки, що не буде перевищувати 0.25дптр.

Для випадку коли вірогідність становить 95% вихідними даними для розрахунків:

Вихідні данні по коефіцієнтам впливу, які були розраховані попередньо

У зв’язку з тим, що коефіцієнти впливу мають приблизно однакові значення загальне значення дисперсії буде розділено на три. Для визначення допустимої похибки параметру довжини ока l розрахуємо за формулою (3.19) :

(3.19)

Для визначення допустимої похибки параметру d1 (відстань від рогівки до місця імплантації ІОЛ) скористаємося формулою (3.20), що визначається наступним чином:

(3.20)

Допустима похибка параметру S'1 відповідно дорівнює:

(3.21)

Знаходимо необхідні похибки параметрів l, d1, S1' з більшої вірогідністі. Дійсне значення номінальних параметра Фіол знаходяться в інтервалі   з вірогідністю 95%.

Вихідні данні для розрахунків:

У відповідності вище розрахованими коефіцієнтами впливу допустима похибка параметру l дорівнює:

(3.22)

Допустима похибка параметру d1 дорівнює:

(3.23)

Допустима похибка параметру S'1 відповідно дорівнює:

(3.24)

Розрахунок допустимих похибок параметрів   для довгого та короткого ока приведено у таблиці 3.1

Таблиця 3.1. Розрахунок допустимих похибок

параметрів l, d1, S1'  для різних довжин ока

| параметри |  | Коротке око | Середнє око | Довге око |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальні значення | l (мм) | 21.487 | 23.887 | 24.707 |
|  | d1(мм) | 4.38 | 4.46 | 4.48 |
|  | S'1(мм) | 31.202 | 31.202 | 31.202 |
| Коефіцієнти впливу | Kl | -2.555 | -1.981 | -1.827 |
|  | Kd1 | -1.5157 | -0.936 | -0.7804 |
|  | KS'1 | 1.0393 | 1.0456 | 1.0471 |
| Допустима похибка при вірогідності в 95% | σl(мм) | 0.028 | 0.036 | 0.039 |
|  | σd1(мм) | 0.048 | 0.077 | 0.092 |
|  | σS'1(мм) | 0.06944 | 0.069 | 0.06892 |
| Допустима похибка при вірогідності в 99% | σl(мм) | 0.019 | 0.024 | 0.026 |
|  | σd1(мм) | 0.032 | 0.051 | 0.062 |
|  | σS'1(мм) | 0.04629 | 0.046 | 0.04595 |

Як видно з таблиці 3.1. найбільш жорстких умов до  допустимої похибки потребує вимірювання короткого ока. Тому при виготовленні апаратного засобу необхідно орієнтуватися на вимоги до точності саме короткого ока.

    - Оцінка допустимих похибок вимірювання параметрів r, fvar, γ , що впливають на похибку визначення довжини ока l

Розрахуємо коефіцієнти впливу параметрів (r, fvar') на значення довжини ока l, за умови що вони являються не корильованими. Визначається  наступним рівнянням:

(3.25)

Якщо враховувати, що телескопічна система має похибку при цьому кутове збільшення не дорівнює 1, тоді формула (3.9) матиме вигляд

(3.26)

де − кутове збільшення телескопічної системи.

Параметри   являється не корельованими,

Розрахуємо коефіцієнт впливу параметру r (радісу рогівки) на довжину ока:

(3,27)

Розрахуємо коефіцієнт впливу параметру fvar' фокусна відстань варіолінзина довжину ока:

(3.28)

Розрахуємо коефіцієнт впливу параметру γ на довжину ока l:

(3.29)

Використовуючи вище наведені формули (3.27, 3.29) підставимо наступні значення параметрів r і fvar' r=7.8мм, fvar'=75.6309мм γ=1, та розрахуємо їх відповідні коефіцієнти

У результаті того, що коефіцієнт     Kγ являється набарато більшим ніж Kfvar' та  Kr знайдемо допустимі похибки з урахування співвідношення кожного коефіцієнту.

Вихідні данні для вірогідності :

Коефіцієнти впливу:

Сума модулів коефіцієнтів впливу: .

Допустимо похибка параметру r дорівнює:

(3.30)

Допустимо похибка параметру fvar' дорівнює:

(3.31)

Допустимо похибка параметру γ дорівнює

(3.32)

Як видно з результатів найменша похибка допускається для параметру кутового збільшення γ телескопічної системи, що складає . Тому даний факт необхідно враховувати при реалізації даного пристрою й встановити жорсткі умови контролю даного параметру.

Висновки до розділу 3

В даному розділі було запропоновано апаратний засіб, що при умові контролю параметрів l, d1, S’1 в межах допустимих відхилень , забезпечить допустиме відхилення в ±0,25дптр від номінального значення оптичної сили ІОЛ. з вірогідністю 95%..

Для досягнення допустимого відхилення вимірювання параметру довжини ока l в  необхідно приділити особливу увагу параметру кутового збільшення телескопічної системи, що не допускає перевищення похибки

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП - ПРОЕКТУ "ІНТРАОПЕРАЦІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПТИЧНОЇ СИЛИ ІОЛ"

  - Опис ідеї проекту

В сучасному світі досягнення низького значення похибки післяопераційної рефракції являється одним із пріоритетних питань у лікуванні катаракти. При цьому не менш важливу увагу приділяють швидкості проведення аналізу та вартості. Розроблений на розглянутому в дисертації принципі аналізу пристрій призначений для точного визначення оптичної сили ІОЛ під час проведення операції катаракти без застосування передопераційного біометричного дослідження ока. Він не містить у собі механічних елементів, що збільшує точність, не включає в себе абераційного аналіз, на відміну від зазначених у першому розділі аналогів ORA System, Holos, що полегшує математичний аналіз та включає в себе новітні технології, такі як варіолінза. Зображення  вказаної лінзи відіграє роль основну роль варіокомонента, і утворює віртуальну лінзу, що поміщається в око пацієнта та дозволяє проводити аналіз із участю хворого.

В таблиці 4.1 наведено цілісне уявлення про зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів [31].

Таблиця  4.1.  Опис ідеї стартап-проекту

| Зміст ідеї | Напрямки застосування | Вигоди для користувача |
| --- | --- | --- |
| Точне визначення оптичної сили ІОЛ для афакічного ока під час проведення операції катаракти з використанням рефрактометрії | - Офтальмологія | Економія часу Зниження витрат (для розрахунку необхідний лише один пристрій) |
|  | - Хірургічний | Зниження показника похибки післяопераційної рефракції |
|  | - Наукове | Як стенд для моделювання корегування та дослідження рефракції ока |

Головним напрямком застосування являється офтальмологія, де є потреба у швидкому та точному вимірюванні ІОЛ. при цьому хірурги офтальмологи потребують пристрою, що не буде потребувати додаткових передопераційних вимірювань, й надавати післяопераційну похибку рефракції ока не більше ніж 0.5дптр. У зв’язку з тим, що пацієнт, не можу довгий час знаходитися під  анестезією, пристрій повинен задовольняти й потреби у швидкодії

Далі буде визначений перелік слабких, сильних та нейтральних техніко-економічних характеристик (чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників) та властивостей ідеї потенційного товару, що являється підґрунтям для формування його конкурентоспроможності. Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї  порівняно із пропозиціями конкурентів наведено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2. Визначення сильних, слабких характеристик ідеї проекту

| № п/п | Техніко-економічні характеристики ідеї | (потенційні) товари/концепції конкурентів |  |  | W (слабка сторона) | N (нейтральна сторона) | S (сильна сторона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мій проект | ORA System | Holos |  |  |  |
| 1. | Точність вимірювання (дптр.) | 0,25 | 0,3 | 0,25 |  |  |  |
| 2. | Швидкість проведення аналізу | До 30с. | До 2 хв. | До 1 хв. |  |  |  |
| 3. | Ціна (грн.) | 100000-350000 | 500000 | 500000 |  |  |  |
| 4. | Розмір початкового капітало- вкладень (грн.) | 10000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |
| 5 | Методика виготовлення | Частково | Наявна | Наявна |  |  |  |

Як  видно з таблиці головною перевагою проекту для користувачів являється зменшення часу на проведення аналізу, та його ціна, що являється одними з головних вимог користувача. У зв’язку з тим, що даний метод використовує новітні технології, вартість яких досить висока, слабкою стороною ідеї проекту являється необхідність у високому початковому капіталі для створення першого прототипу пристрою.

  - Технологічний аудит ідеї проекту

В таблиці 4.3 проводиться аудит технології, за допомогою якої можна реалізувати ідею проекту

Таблиця 4.3. Технологічна здійсненність ідеї проекту

| № п/п | Ідея проекту | Технології її реалізації | Наявність технологій | Доступність технологій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення приладу з новим принципом визначення оптичної сили ІОЛ для афакічного ока під час проведення операції катаракти | Розробка приладу, на основі абераційного аналізу ока з використанням рефлектометра Талбота Муара | Існуюча технологія (патент) | Доступна технологія |
| 2 |  | Розробка приладу, на основі абераційного аналізу ока з використанням рефлектометра Гартмана-Шека | Існуюча технологія (патент) | Недоступна технологія |
| 3 |  | Прилад на базі панкратичних систем | Існуюча технологія | Доступна технологія |
| 4 |  | Розробка приладу з урахуванням виміряних параметрів у програмі Zemax | Існуюча технологія | Доступна технологія |
| 5 |  | Розробка приладу на базі використанням варіолінзи | Існуюча технологія | Доступна технологія |
| Обрана технологія реалізації ідеї проекту: «Розробка приладу на базі рефрактометрії з використанням варіолінзи» |  |  |  |  |

З таблиці 4.3. обрано пункт 5 для реалізації ідеї проекту, тому що дана технологія дозволяє уникнути використання механічних елементів на відмінно від технології зазначеної в пункті 3, при цьому  має можливість змінювати свою фокусну відстань. Дана технологія являється доступною на ринку, що задовольняє необхідні характеристики до швидкодії.

  - Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Проведемо аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл. 4.4.).

Таблиця 4.4. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

| № п/п | Показники стану ринку (найменування) | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість головних гравців, од | 8 |
| 2 | Загальний обсяг продаж, грн.. | 5000000$ |
| 3 | Динаміка ринку (якісна оцінка) | Зростає |
| 4 | Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень) | Висока конкуренція Час на отримання ліцензії |
| 5 | Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації | Відповідність міжнародим стандартам: ISO 15004-2:2007 # ISO 10342-2008 |
| 6 | Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % | 30 |

На даний час на ринку спостерігається висока конкуренція між компаніями, що створюють пристрої для розрахунку ІОЛ, що створює обмеження. У зв’язку з тим, що розроблюваний пристрій відноситься до медичного обладнання й потребує отримання ліцензії  збільшується час та витрати для виведення пристрою на ринок.   Хоча коефіцієнт рентабельності не являється високим, але ринок являється перспективним так як  потребує нових розробок та рішень.

Для отримання більш чіткої картини ситуації на ринку визначимо потенційні групи клієнтів (табл..4.5), їх характеристики, та формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи

Таблиця 4.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

| № п/п | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зменшення залишкової похибки післяопераційної рефракції ока | Офтальмологічні відділення | Надається перевага ергономіці та точності | Низька ціна, Висока точність Зручність в експлуатації |
| 2 | Визначення ІОЛ після видалення кришталика | Офтальмологічні відділення | Надається перевага ергономіці та універсальності. | Можливість проведення вимірювання в реальному часі Висока точність Зручність в експлуатації |

У зв’язку з тим, що збільшується кількість населення з патологією кришталика, постає потреба у доступному засобі для вимірювання ІОЛ. Офтальмологічні клініки, борючись за «своє ім’я» бажають бачити у своєму розпорядженні апаратні засоби які матимуть достатню точність вимірювання, для отримання задовільного результату  після проведення операції. З цією метою їм також потрібні засоби для перевірки й контролю проходження операції в реальному часі з уникненням похибок, що привносить уражений кришталик при передопераційній діагностиці. Також одним з факторів на рішення цільової аудиторії може впливати ергономічність, адже рухи хірурга не повинні бути скуті незручностями принесенні застосуванням апарату.

Проведемо аналіз факторів ринкового середовища що сприяють ринковому впровадженню (табл. 4.6.) проекту, та факторів, що йому перешкоджають (табл. 4.7.),. Результати введемо до таблиці

Таблиця 4.6.  Фактори можливостей

| № п/п | Фактор | Зміст можливості | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зріст захворювань катаракти у пацієнтів | Збільшення кількості захворювань на катаракту | Прискорення виробництва приладів, збільшення реклами |
| 2 | Вихід нових компонентів | Покращення характеристик компонентів, що використовуються у приладі | Використання більш сучасних компонентів. |
| 3 | Поява нових інвестиційних джерел | Поява нових інвестиційних джерел допоможе проводити дослідження для удосконалення пристрою, збільшення реклами | Проведення нових досліджень для майбутнього удосконалення пристрою Збільшення реклами |
| 4 | Зацікавленість держави | Отримання пільг для виплати податків | Розробка правильної маркетингової стратегії |
| 5 | Збільшення купівельної спроможності населення, (підвищення економічного стану країни) | Підвищення купівельної спроможності населення дозволяє людям обирати нові технології для лікування, які являються більш дорожчими, але надають вищу якість | Інформування населення про дану технологію Можливе невелике підняття ціни |

Як видно з таблиці головними факторами для поліпшення становища даного сегменту ринку являється підвищення захворюваності, що збільшую потребу на ринку. Поява нових компонентів дозволить розвиватися й покращать характеристики пристрою, що призведе до збільшення зацікавленості клієнтів.

Таблиця  4.7.  Фактори загроз

| № п/п | Фактор | Зміст загрози | Можлива реакція компанії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зменшення кількості операцій, зниження доходу населення. | Зменшення кількості хірургічних операцій на пацієнтах із захворюванням катаракти | Можливе створення більш універсального приладу, а не вузько направленого |
| 2 | Ріст конкурентів | Ріст конкурентно-спроможних фірм | Покращення характеристик продуктів, випуск нових конкурентно-спроможних продуктів |
| 3 | Зміни компаній партнерів по поставці необхідних компонентів. | Поява ситуацій, що унеможливлюють поставку тих чи інших компонентів. | Укладення договорів з різними постачальниками елементів |
| Продовження таблиці 4.7. Фактори загроз |  |  |  |
| 4 | Інфляція | Зменшення купівельної спроможності населення. | Оптимізація використання доступних фінансових ресурсів |
| 5 | Поява приладів у конкурентів | Фірми-конкуренти можуть розробити аналогічні або наближені алгоритми для розрахунків | Патентування технології, Удосконалення технології. Пошук нових рішень для розрахунку ІОЛ |

Якщо підрахувати кількість факторів в таблиці 4.6 та 4.7, то негативних факторів більше, хоча в результаті того що даний сегмент ринку являється не насиченим це зменшує можливість негативного впливу. Одним з найбільш впливових й імовірних негативних факторів в нашій країні являється зниження доходу населення, що призводить до зменшення кількості операцій. Одним з рішень даної проблеми можна вважати зміну конструкторського рішення, при якому даний пристрій буде вмонтований в інші офтальмологічні пристрої. Другим рішенням являється зміна алгоритму розрахунків, при якому стане можливість діагностування інших захворювань окрім катаракти.

Надалі проведемо аналіз пропозиції (табл. 4.8.), де визначимо загальні риси конкуренції на ринку.

Таблиця 4.8.  Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

| Особливості конкурентного середовища | В чому проявляється дана характеристика | Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною) |
| --- | --- | --- |
| 1. Тип конкуренції Олігополія | На ринку існує не багато фірм які випускають продукцію даного типу, оскільки ринок є специфічним. | Потрібно працювати над репутацією компанії, забезпечуючи високу якість приладу. |
| 2. За рівнем конкурентної боротьби національний | Замовниками таких товарів є фірми з різних куточків світу. Доставка товару не відіграє велику роль в цьому сегменті | Потрібно як можна більше розширювати горизонти співпраці |
| 3. За галузевою ознакою внутрішньогалузева | Основною галуззю являється медицина, а саме офтальмологія | Розширювати можливості використання приладів |
| 4. Конкуренція за видами товарів: - товарно-родова | Спостерігається конкуренція між передопераційними та інтраопераційним пристроями | Підвищення якості та зменшення похибки пристрою. |
| Продовження таблиці 4.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку |  |  |
| 5. За характером конкурентних переваг - цінова | Ціни на такі прилади дуже високі, за допомогою нового алгоритму та нових компонентів зменшується ціна на пристрій | Підприємство може працювати над покращенням методу обробки тим самим дозволяючи не збільшувати ціну на продукт |
| 6. За інтенсивністю - марочна | Велику роль відіграє репутація компанії, що виготовляє пристрій | Збільшення кількості реклами. |

Оскільки ринок є специфічним й ненасиченим, на сьогоднішній час існує на ринку існує лише дві фірми які випускають продукцію даного типу, але існують товари замінники які проводять аналіз до операції і мають меншу точність. головною силою, що може впливати на ринок являються постачальники компонентів, як результат ціни на такі прилади дуже високі, З появою нових технологій даний ринок розвивається.

Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі за моделлю п’яти сил М. Портера (табл.. 4.9.)

Таблиця 4.9. Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

| Складові аналізу | Прямі конкуренти в галузі | Потенційні конкуренти | Постачальники | Клієнти | Товари-замінники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Навести перелік прямих конкурентів | Визначити бар’єри входження в ринок | Визначити фактори сили постачальників | Визначити фактори сили споживачів | Фактори загроз з боку замінників |
| Висновки: ринок не є насиченим, але конкуренція висока, оскільки компанії які являються конкурентами мають високу репутацію. Завадою являється необхідний високий рівень капіталовкладень | Alcon, ORA Clarity, HOLOS | Висока репутація конкурентних фірм Необхідний розмір капітало-вкладень Необхідний час на отримання ліцензії | Зазвичай постачаль-ники диктують умови співпраці | Спожи-вачі можуть бути чутливими до зміни ціни, проводять контроль якості | Передопераційні системи для біометрії ока Приклади фірм: Master, Carl Zeiss |

Головними бар’єрами для входження на ринок являється висока конкуренція. Хоча ринок і не є насиченим, офтальмологічні клініки бажають співпрацювати з перевіреними компаніями, що мають уже відомі для них «результати». В таких компаній техніка має схожі ергономічні властивості, що дозволяє лікарю швидко адаптуватися до нових технологічних рішень. Ще однією завадою є необхідність у високому початковому капіталовкладенні. Рішенням даної проблеми може стати пошук інвесторів.

На основі аналізу конкуренції, проведеного наведеного в табл. 4.9, а також із урахуванням характеристик ідеї проекту, що наведені в табл. 4.2, вимог споживачів до товару (табл. 4.5.) та факторів маркетингового середовища (табл.  4.6, 4.7) визначимо та обґрунтовуємо перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рівень якості товару та його стабільність | Підвищення точності вимірювання оптичної сили ІОЛ, зниження коефіцієнта післяопераційної похибки, що підвищує довіру до товару. |
| 2 | Цінова політика | Ціна на прилади буде відносно нижча за прилади конкурентних підприємств |
| 3 | Модульність | Принцип модульності, що дозволить введення системи в інші офтальмологічні пристрої (хірургічні мікроскопи чи інші офтальмологічні пристрої) |
| 4 | Ергономічність | Зручність у використанні |
| 5 | Програмна частина | Надає легкість у застосуванні й можливість швидкого навчання |
| 6 | Готова методика виготовлення | При готовій методиці виготовлення зменшується час очікування для покупця |
| 7 | Обслуговування | Споживачі потребуються консультування як в технічних так і в експлуатаційних питаннях |
| 8 | Репутація | У зв’язку зі специфічності даного сегменту ринку даний фактор є важливим для остаточного рішення клієнта |

Для підвищення «довіри» до товару необхідно впершу чергу приділити увагу таким факторам конкурентоспроможності як рівень якості товару та стабільність, що забезпечує точність проведення аналізу, обслуговування, що забезпечить технічну підтримку приладу, приділяти увага до зручності і легкості застосування.

За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4.10) проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.11).

Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «SYSTEM Intra-S»

| № п/п | Фактор конкурентоспроможності | Бали 1-20 | Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з Alcon, ORA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 1 | Стабільність (точність) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обслуговування | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цінова політика | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Програмна частина | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Репутація | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ергономічність | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Готова методика виготовлення | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модульність | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Як видно з таблиці 4.11 в розробці пристрою надано перевагу таким факторам як точність що являються головними фактором для позитивного рішення клієнта та обслуговування, що забезпечить технічну підтримку пристрою. Слабкими сторонами пристрою являється модульність, що унеможливлює введення пристрою як допоміжного вузла в уже існуючі офтальмологічні пристрою, та репутація, як нової фірми в даному сегменті ринку.

Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities), що наведено в таблиці 4.12. на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 4.11).

Таблиця 4.12. SWOT- аналіз стартап-проекту

| Сильні сторони: - Точність вимірювання - Висока швидкість проведення аналізу - цінова політика, | Слабкі сторони: - необхідне значне початкове капіталовкладення - методика виготовлення |
| --- | --- |
| Можливості: - Зріст захворювань катаракти у пацієнтів - Вихід нових компонентів Поява нових інвестиційних джерел - Зацікавленість держави - Збільшення купівельної спроможності населення, (підвищення економічного стану країни) | Загрози: - Зменшення кількості операцій, зниження доходу населення. - Ріст конкурентів - Зміни компаній партнерів по поставці необхідних компонентів. - Інфляція - Поява приладів у конкурентів |

Необхідно  передбачати появу несприятливих умов, таких як поява нових пристроїв у конкурентів та мінливість ринку для можливості швидкої реакція та зменшення наслідків. При цьому потрібно покращувати репутацію, за рахунок реклами та удосконалення з використанням нових технологій у пристрої.

На основі SWOT-аналізу розробимо альтернативи ринкової поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (табл. 4.13).

Таблиця 4.13. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

| № п/п | Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки | Ймовірність отримання ресурсів | Строки реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити перші прототипи у вигляді стендів | Отримання ресурсів буде швидким за рахунок швидкої доставки вже готової продукції | 1-2 тижні |
| 2 | Заміна компонентів з кращими характеристиками | Програмне удосконалення потребує певного часу на розробку. У випадку зміни ситуації на ринку, можна завжди у якості альтернативи просто використати готові модулі | 1 місяць |

Найкращою альтернативою буде використання другого пункту. Хоча створення перших прототипів у вигляді стендів має менші строки реалізації, але дана инкова поведінка не зможе забезпечити достатньої якості та ергономічності, що юуде заважати користувачам при роботі з даним пристроєм.

  - Розроблення ринкової стратегії проекту

Розробка ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 3.4.1).

Таблиця 4.14. Вибір цільових груп потенційних споживачів

| № п/п | Опис профілю цільової групи потенційних клієнтів | Готовність споживачів сприйняти продукт | Орієнтовний попит в межах цільової групи (сегменту) | Інтенсивність конкуренції в сегменті | Простота входу у сегмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Науковий | Висока | Середній | Інтенсивна | Висока складність |
| 2 | Офтальмологія | Середня | Низький | Не інтенсивна | Середня складність |
| 3 | Хірургія ока | Висока | Високий | Не інтенсивна | Низька складність |
| Висновок: обрано цільові групи: офтальмологічні клініки, дослідницькі компанії |  |  |  |  |  |

Головними споживачами даної продукції являються хірурги – офтальмологи, що потребуються нових технологій для визначення та уточнення оптичної сили ІОЛ під час операції, що забезпечує активність даної групи, а як результат і можливість швидкого входження у сегмент. Що до наукового сегменту проявляє активність для збільшення точності і безпеки проведення операцій. Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку (табл. 4.15.).

Таблиця 4.15 Визначення базової стратегії розвитку

| № п/п | Обрана альтернатива розвитку проекту | Стратегія охоплення ринку | Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи | Базова стратегія розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна компонентів з кращими характеристиками | Швидке підлаштування виробництва під мінливий ринок. Висока якість обслуговування | Підвищення точності та швидкості, за рахунок спрощеної математичної моделі. Обслуговування. Можливість включення даного пристрою до існуючих, що спростить використання. | Стратегія диференціації |

У результаті того, що запропонований продукт являється специфічним, в першу чергу він базується на потребах хірургів офтальмологів. Останнім групам клієнтів будуть запропоновані можливі часткові модифікації. Диференціація продукту буде полягати у високій точності, що буде забезпечуватися новим математичним алгоритмом, та обслуговування, що буде забезпечувати технічну підтримку пристрою.

Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16).

Таблиця 4.16.  Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

| № п/п | Чи є проект «першопрохідцем» на ринку? | Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів? | Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які? | Стратегія конкурентної поведінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Першопрохідцями являються Alcon, ORA Clarity, HOLOS, що використовували аберометричне вимірювання | Забирати існуючих клієнтів у фірм конкурентів | Так, планується закупляти схожі модулі що і у фірми конкурента. | Заняття конкурентної ніші |

У зв’язку з тим, що розмір ринкового сегменту являється не великим, при цьому являється досить прибутковим, стратегією конкурентної поведінки обрано «заняття конкурентної ніші». Цьому сприяє високий поріг для входження в даний сегмент ринку, що забезпечує захищеність від появи великої кількості конкурентів. Основною стратегією при цьому компанії повинно буде обрати турботу та завоювання прихильності споживача. Це можна зробити за рахунок підвищення точності пристрою та високої технічної якості обслуговування.

На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника та до продукту, а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку та стратегії конкурентної поведінки розробимо стратегію позиціонування (табл. 4.17).

Таблиця 4.17 - Визначення стратегії позиціонування

| № п/п | Вимоги до товару цільової аудиторії | Базова стратегія розвитку | Ключові конкурентоспроможні позиції власного стартап-проекту | Вибір асоціацій, які мають сформувати комплексну позицію власного проекту (три ключових) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якість | Стратегія диференціації | Швидкість, точність, стабільність | Точність, швидкість, |
| 2 | Обслуговування | Стратегія диференціації | Легко в використанні та обслуговувати, швидкий ремонт, | Легкість, простота |
| 3 | Ціна | Стратегія диференціації | Доступна цінова політика, Висока якість. | Гнучкість, доступність, якість |

Як видно з таблиці 4.17 для задоволення потреб даної товарно-ціньової аудиторії необхідно щоб товар мав такі властивості як якість, обслуговування та ціна. Ці всі елементи можна забезпечити високою точністю, швидкістю та стабільністю роботи пристрою у поєднанні з легким обслуговування та можливим швидким ремонтом. Для формування правильної і точного представлення споживачів про проект, щоб в майбутньому клієнти не плутали товар з іншими видами продукції, сформовано ринкові позиції, комплекс асоціацій таких як «точність й швидкість», «легкість й простота».

  - Розроблення маркетингової програми стартап-проекту

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає споживач табл. 4.18.

Таблиця 4.18 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

| № п/п | Потреба | Вигода, яку пропонує товар | Ключові переваги перед конкурентами (існуючі або такі, що потрібно створити |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Якість | Високі характеристики стабільності системи Простота в використанні | Можливість підвищити якості та точності приладу за рахунок уникнення використань механічних елементів. Швидка адаптація (простота в використанні) |
| - 2 | Швидкість | Швидкість роботи приладу | Висока швидкість за рахунок уникнення використання механічних елементів та спрощення математичної моделі. Швидка адаптація (простота в використанні) |

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару є важливим етапом в розробленні стартап-проекту для задоволення потреб і забезпечують очікувані вигоди як для споживачів, так і для товаровиробників. Тому вигідними сторонами товару обрано високі характеристики стабільності, точності та швидкості, що надає перевагу даному пристрою у порівнянні з конкурентами.

Розробимо трирівневу  маркетингову модель товару (табл. 4.19).

Таблиця 4.19 Опис трьох рівнів моделі товару

| Рівні товару | Сутність та складові |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Товар за задумом | Прилад використовується під час проведення операції катаракти, після видалення кришталика. Прилад буде мати високу точність визначення оптичної сили ІОЛ та високу швидкість аналізу, простий в використанні ергономічність показники. |  |  |  |
| ІІ. Товар у реальному виконанні | Властивості/характеристики |  |  |  |
|  | - Сфера (SPH) | -25,00 …+22,00D | М | Тх |
|  | - Циліндр (CYL) | -10,00…+10,00D | М | Тх |
|  | - Вісь | 0…180° | М | Тх |
|  | - відстань позиціонування пристрою | 25-225 мм | М | Тх |
|  | - Швидкість проведення аналізу | 10-20с | Нм | Тх |
|  | - Монітор | кольоровий TFT LCD | М | Тх |
|  | - джерело жиалення | 100В~240V, 50/60Гц | М | Тх |
|  | Відповідність до ISO 15004-2:2007, ISO 10342-2008 |  |  |  |
|  | Пластиковий чемодан |  |  |  |
|  | Марка: «SYSTEM, Intra-S» |  |  |  |
| Продовження таблиці 4.19 Опис трьох рівнів моделі товару |  |  |  |  |
| ІІІ. Товар із підкріпленням | До продажу навчання |  |  |  |
|  | Після продажу технічне обслуговування, інформаційна підтримка |  |  |  |
| Потенційний товар буде захищено від копіювання за рахунок логотипу, введення комерційної таємниці на розрахунки та конструкцію модуля, патент. |  |  |  |  |

Для спрощення задачі первинного орієнтування і представлення проекту в цілому було розроблено трирівневу маркетингову модель товару, що відображають складові задуму розробки та реальні характеристики. Чітко поставлена задача у досягненні високої швидкості та точності для можливості вирізнення запропонованого товару від товарів аналогів.

Наступним кроком визначимо цінові межі (табл. 4.20).

Таблиця 4.20 - Визначення меж встановлення ціни

| № п/п | Рівень цін на товари-замінники (грн.) | Рівень цін на товари-аналоги (грн.) | Рівень доходів цільової групи споживачів (грн.) | Верхня та нижня межі встановлення ціни на товар (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100000 | 500000 | 1000000 | 100000-350000 |

Як видно з таблиці 4.20 передбачувана вартість пристрою «SYSTEM Intra-S» являється нижчою, ніж ціна на сучасні аналоги, що дозволить збільшити кількість клієнтів. Нижній  рівень відповідає ціні товарів замінників, що проводять доопераційний аналіз, але в даний час більшість офтальмологів згодні відмовитися від даних методик та пристроїв, так як вони потребуються більшого математичного аналізу і не можуть гарантувати високу точність.

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого приймається рішення (табл. 4.21).

Таблиця 4.21 Формування системи збуту

| № п/п | Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів | Функції збуту, які має виконувати постачальник товару | Глибина каналу збуту | Оптимальна система збуту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попереднє замовлення з підписанням контракту | доставка в строки, контроль за уникненням пошкоджень, налаштування | Прямий | Прямий |

Для забезпечення ефективної реалізації стартап-проекту оптимальною системою збуту обрано прямий, без залучення посередників між виробником та споживачем. Для економії коштів попереднє замовлення буде проводитися за допомогою електронного сайту. Виробник буде забезпечувати контроль за доставкою в строки та без пошкоджень.

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів

Таблиця 4.22  Концепція маркетингових комунікацій

| № п/п | Специфіка поведінки цільових клієнтів | Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти | Ключові позиції, обрані для позиціонування | Завдання рекламного повідомлення | Концепція рекламного звернення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клієнтам потрапляє інформація про аналоги через інтернет | Інтернет, фахові видання, соц. мережі | Інтернет-маркетинг, реклама у соц. мережах | Інформування потенційних клієнтів про компанію, про її діяльність, про характеристики продукції через інтернет, виставки. | SYSTEM Intra-S це зір без завад |

У зв’язку з тим, що більшість потенційних клієнтів користуються інтернет ресурсами для пошуку необхідної інформації, тому основна маркетингова комунікація буде через інтернет. Створення нтернет сторінка з відео візуалізацією та вказаними повними характеристиками пристрою та консультативний центр.  дозволить клієнтам отримати  більше додаткові інформацію.

Висновки до розділу 4

Зважаючи на отримані результати в процесі  розробки  стартап-проекту можна сказати, що у зв’язку з тим, що збільшилася кількість населення з патологією кришталика, в офтальмологів, з’явилася потреба в апаратному засобі, який забезпечить швидке та точне вимірюванні ІОЛ та не буде потребувати додаткових передопераційних вимірювань, надаватиме післяопераційну похибку рефракції ока не більше ніж 0.5дптр. Ринок апаратних засобів такого типу є специфічним й ненасиченим,  оскільки на сьогоднішній час існує лише дві фірми (між якими спостерігається висока конкуренція) які випускають продукцію даного типу: (Alcon) ORA, (Clarity) HOLOS.

В ході проведення аналізу стартап-проекту були визначені ключові переваги концепції апаратного засобу в порівнянні з апаратами конкурентів, що являється важливим етапом для задоволення потреб і забезпечує очікувані вигоди як для споживачів, так і для товаровиробників. Вигідними сторонами товару обрано високі характеристики стабільності, точності та швидкості. Але потреба в у високому початковому капіталі для створення першого прототипу пристрою та необхідність отримання ліцензії, яка збільшує час виведення пристрою на ринок, являються обмеженнями для швидкої реалізації проекту. Також необхідно враховувати , що одним з найбільш впливових й імовірних негативних факторів в нашій країні являється зниження доходу населення, що призводить до зменшення кількості операцій. Одним з рішень даної проблеми можна вважати зміну конструкторського рішення, при якому даний пристрій буде вмонтований в інші офтальмологічні пристрої. Другим рішенням являється зміна алгоритму розрахунків, який надасть можливість діагностування інших, окрім виг, захворювань.

У зв’язку з тим, що більшість потенційних клієнтів користуються інтернет ресурсами для пошуку необхідної інформації, основна маркетингова комунікація буде через інтернет. Створення інтернет сторінки з відео-візуалізацією, вказаними повними характеристиками пристрою та координатами консультативного центру дозволить клієнтам отримати  більше додаткової інформації. Для забезпечення ефективної реалізації стартап-проекту оптимальною системою збуту обрано прямий підхід – без залучення посередників між виробником та споживачем.

З огляду на проведений аналіз негативних та позитивних факторів, що можуть вплинути на впровадження апаратного засобу інтраопераційної рефрактометрії ока для визначення ІОЛ, даний стартап- проект являється перспективним для розвитку і являється затребуваним в даному сегменті ринку.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В даній дисертації вирішена наукова задача створення нового методу і апаратного засобу, спрямована на підвищення точності забезпечення планової післяопераційної рефракції ока за рахунок використання приопераційної біометрії ока. Для визначення Ф ИОЛ запропоновано апаратний засіб, що заснований на відтворенні і аналізі залежності RMSr(Фvar), з використанням тривимірної мікрофотометрії зображення світлової мікроплями при встановленні в зоні ока віртуальної тонкої лінзи, в якій автоматично змінюється оптична сила і знаходиться те її значення , коли функція  RMSr(Фvar) досягає мінімального значення.

Експериментальним методом на основі схематичного ока Аризонської моделі було виявлено що результуюча післяопераційна рефракція залежить від позиціонування ІОЛ відносно передньої поверхні рогівки пацієнта. Так для середньої довжини ока 23.887мм при допустимій похибці рефракції у ±0.25 дптр  похибка позиціонування ІОЛ вздовж осі не повинна перевищувати  ± 0.365мм

В результаті проведення аналізу похибок апаратного засобу були розраховані допустимі відхилення параметрів l, d1, S’1, що становлять  для забезпечення  необхідної точності пристрою 0.25 дптр. Необхідною умовою являється встановлення жорстких умов для контролю кутового збільшення телескопічної системи для забезпечення визначення довжини ока з зазначеною допустимою похибкою

Наступним етапом для вдосконалення методу інтраопераційної рефрактометрії для визначення Ф ІОЛ та відповідного апаратного засобу являється проведення клінічних досліджень, для виявлення впливу фізіологічних параметрів ока. В результаті розробки стартап-проекту можна сказати, що на ринку медичної техніки існує попит на апаратний засіб, який має високі показники точності та швидкості. З огляду на розвиток даної галузі, високу комерціалізацію офтальмологічної хірургії  та на поширеність захворювання слідує, що даний проект, при умові його подальшого розвитку та впровадження в клінічну практику, може забезпечити високу потенційну рентабельність;  його втілення є перспективним напрямом діяльності.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Чиж І.Г., Миронович В.Є., Копилов Я.В. Еволюція методів визначення оптичної сили інтраокулярної лінзи, що імплантується в око під час хірургії катаракти// Вісник ХНУ. –  2017. – №2. – С.218-226.

- Чиж І.Г. , Копилов Я.В., Миронович В.Є.  Апаратне забезпечення біометрії ока при хірургії катаракти// Вісник ХНУ. – 2017. – №3. –  С.165-171.

- Копаевой. В. Г. Глазные болезни. Основы офтальмологии [Электронный ресурс]. – 2012. – 560 с.  – Режим доступу: http://vmede.org/sait/?page=13&id= Oftalmologiya_osnov_des_kopaeva_2012&menu=Oftalmologiya_osnov_des_k

opaeva_2012.

- Разновидности интраокулярных линз (ИОЛ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://docbondarenko.com.ua/oborudovanie-i-tekhnologii/lens-all.html— Назва з екрану.

- Око людини та офтальмологічні прилади/ В.М. Сокуренко, Г.С. Тимчик, І.Г. Чиж. – К.: НТУУ«КПІ», 2009. – 264с.

- Garg A., Fry L. L., Gutiérrez-Carmona F. J., Tabin G., Pandey S. K. Clinical practice in small incision cataract surgery (phaco manual). – 2004. London and New York: Taylor & Francis Group. – P. 981.

- Иванов М.И., Шевелев А.Ю. Формула расчета оптической силы ИОЛ // Вестник офтальмологии. - 2003. - № 4. - С. 52-54.

- Касьянов А.А. Рефракционные аспекты интраокулярной коррекции афакии: Автореферат дис. ... д-ра мед. наук. - Москва, 2006. - 47 с.

- Holladay J.T., Prager T.C., Chandler T.Y., etc. A three-part system for refining intrajcular lens power calculation // J. Cataract Refract. Surg.– 1988.– Vol. 14.– P. 17-23.

- Филиппова О.М. Выбор тактики хирургического вмешательства и планирования послеоперационной рефракции при глаукоме, катаракте и миопии// Глаукома – 2002. - №2. – С. 44-51.

- Кератотопография. Офтальмологический портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL:  http://www.vseoglazah.ru/eye-exams/corneal-topography/.

- Исследования формы роговицы. Офтальмология [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL:  https://zreni.ru/1275-issledovanie-formy-rogovicy.html.

- Findi O., Kriechbaum K., Sacu S. et al Influence of operator experience on the performance of ultrasound biometry before cataract surgery / G. Cataract Refract. Surg. 2003; 29: 1950-1955.

- Olsen T. Nielsen P. J. Immersion versus contact technique in the measurement of axial length by ultrasound.  ActaOpthalmol (Copenh) 1989; 67: 101-102.

- Haigis W. Optical biometry using partial coherence interferometry. In:   Shammas HJ, ed, Intraocular Lens Power Calculations. Thorofare , NG, Slack: 2004; 141-157. Citing.

- Shen P., Zheng Y., Ding X., et al. Biometric measurements in highly myopic eyes / G. Cataract Refract. Surg. 2013;39: 180-187.

- Копаевой. В. Г. Глазные болезни. Основы офтальмологии [Электронный ресурс]. – 2012. – 560 с. Режим доступу: http://vmede.org/sait/?page=13&id=Oftalmologiya_osnov_des_kopaeva_2012&menu=Oftalmologiya_osnov_des_kopaeva_2012.

- Pate A.,  Nguyen C., Intraoperative aberrometry [Online]// EyeWiki - February 2016. Available:  http://eyewiki.aao.org/Intraoperative_aberrometry.

- Roach L. Intraoperative Wavefront Aberrometry: Wave of the Future? [Online]// EyeNet Magazine September 2013. Available: https://www.aao.org/eyenet/article/intraoperative-wavefront-aberrometry-wave-of-futur.

- Patent of US   №  13/198,442. Large diopter range real time sequential wavefront sensor/  Zhou Y.,  Shea W. Publish.  2013.

- Patent of US   № 11/335,980. Sequential wavefront sensor/  Su W., Zhou Y., Zhao Q. C. Publish.  2013.

- L. Roach, “Intraoperative Wavefront Aberrometry: Wave of the Future?”, EyeNet Magazine, September 2013, [Online]. Available: www.aao.org/eyenet/article/intraoperative-wavefront-aberrometry-wave-of-futur.

- S. Mahdavi “Impact of ORA on refractive cataract surgery and the premium channel offering”, 2013. [Online]. Available:  http://sm2strategic.com/impact-of-ora-on-refractive-cataract-surgery-and-the-premium-channel-offering/.

- Редуковане око, Медична екнциклопедія портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL: http://medical-enc.com.ua/reducirovannyj-glaz.htm.

- Чиж И.Г Аберрометриявофтальмологии [Електронный ресурс] // LAP  LAMBERT  Academic Publiching.Saarbrucken.  2016.  238 с. – Режим  доступа: www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-91611-3/Аберрометрия-в-офтальмологии.

- Голембовський О. О., Рефрактометрія артифакічного ока з вимірюванням довжини фокусної області:  Автореф… дис. кан. техн. наук. – К.: 2018. – 24 с.

- B. Berge, J. Peseux, Variable focal lens controlled by an external voltage: an application of electrowetting, Eur. Phys. J. E 3, no. 2pp. 159-163, 2000.

- Simon E. A liquid lens with electro-optical focus and tilt control. Е Simon // SPIE Newsroom – 2011 DOI: 10.1117/2.1201101.003491.

- Кучеренко О.К., Розрахунок і конструювання оптичних приладів: Навч.        посіб.- К.: ІВЦ «Політехніка», 2011. 307 с.

- Афончина Н.Б. Голембовський О.О. Чиж І.Г Звіт про виконання науково-дослідницької роботи за темою 2797-ф-1 Київ – 2015.

- Методичні вказівки з оформлення стартап-проекту, КПІ 2018р.

ДОДАТКИ