Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний факультет

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

До захисту допущено:

Завідувач кафедри

_______ Володимир ЄРЕМЕНКО

«___»_____________2021р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу»

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

на тему: «Прилад визначення вмісту суспендованих твердих частинок у викидах інсинераторної установки»

Виконав:

студент IV курсу, групи ПН-п81

Єрофіцький Руслан Сергійович	__________

Керівник:

асистент, к.т.н.

Івасенко Віталій Михайлович	__________

Рецензент:

к.т.н., старший викладач

Муравйов Олександр Володимирович	__________

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент (-ка) ___________

Київ – 2021

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ

| № з/п | Формат | Позначення | Найменування | Кількість листів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А4 |  | Завдання на дипломний проєкт | 2 |  |
| 2 | А4 | ДП ХХХХ. 00.000 ПЗ | Пояснювальна записка | 4 |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  | 1 |  |

|  |  |  |  | ДП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПІБ | Підп. | Дата |  |  |  |
| Розробн. | Єрофіцький Р.С. |  |  | Відомість дипломного проєкту | Лист | Листів |
| Керівн. | Івасенко В.М. |  |  |  | 1 | 1 |
| Консульт. |  |  |  |  | КПІ ім. Ігоря Сікорського Каф. ІВТ Гр. ПН-п81 |  |
| Н/контр. |  |  |  |  |  |  |
| Зав.каф. |  |  |  |  |  |  |

Пояснювальна записка

до дипломного проєкту на тему:

«Прилад визначення вмісту суспендованих твердих частинок у викидах інсинераторної установки»

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Повна назва інституту/факультету

Кафедра  інформаційно - вимірювальних технологій

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Освітньо-професійна програма «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_______ Володимир ЄРЕМЕНКО

«___»_____________2021 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проєкт студенту

Єрофіцький Руслан Сергійович

- Тема проєкту «Прилад визначення вмісту суспендованих твердих частинок у викидах інсинераторної установки», керівник проєкту Івасенко Віталій Михайлович асистент, к.т.н., затверджені наказом по університету від «___»_________ 2021 р. №_____

- Термін подання студентом проєкту «20»  травня 2021 р

- Вихідні дані до проекту:

  - Конструктивні вимоги до приладу і його складових частин.

Габаритні розміри та маса виробу – мінімальні.

  - Умови експлуатації:

- Атмосферний тиск 84-106,7кПа

- Відносна вологість 30-80% при 25ºС

- Напруга живлення 220 ±33В

- Частота струму f = 50(±1) Гц

  - Вимоги безпеки:

Прилад повинен відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75. За способом захисту людини від ураження електричним струмом - клас 0,1 з живленням від мережі напругою 220В.

  - Характеристики приладу:

- Межі основної відносної похибки завдання витрати газу ± 10%;

- Межі основної відносної похибки вимірювання об'єму газу ± 10%;

- Температура газової проби 0-650°С;

- Діапазон швидкостей от 4 до 30 м/с.

- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

  - Характеристика об’єкту аналізу.

  - Розглянути способи очищення викидів інсинераторних установок.

  - Виконати огляд сучасних аналогів

  - Обгрунтувати структуру приладу.

  - Виконати опис конструкції.

  - Виконати розрахунок похибок.

  - Виконати висновки.

- Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): функціональна схема, складальний кресленик, креслення деталей, презентація доповіді.

- Дата видачі завдання "01" березня 2021 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проєкту | Термін виконання етапів проєкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика об’єкту аналізу. | 01.03.21р. |  |
|  | Розглянути способи очищення викидів інсинераторних установок. | 05.03.21 р. |  |
|  | Виконати огляд сучасних аналогів | 10.03.21р. |  |
|  | Виконати огляд сучасних аналогів | 19.03.21 р. |  |
|  | Обгрунтувати структуру приладу | 25.03.21 р. |  |
|  | Виконати опис конструкції | 10.04.21 р. |  |
|  | Виконати розрахунок похибок | 04.05.21 р |  |
|  | Підготувати креслення до дипломного проекту | 20.05.21р. |  |
|  | Підготувати презентацію та доповідь на захист дипломного проекту | 07.06.21р. |  |

Студент 	Руслан Єрофіцький

Керівник	Віталій ІВАСЕНКО

АНОТАЦІЯ

Задачею даного дипломного проекту є створення приладу для відбору проб у димових газах. Прилад призначений для вимірювання масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (пилу) у димових газах інсинераторній установці з автоматичним регулюванням швидкості відбору.

Даний прилад базується на гравіметричному методі.  На сьогодні ваговій метод широко використовується для вимірювання запиленості газів, що відходять промислових викидів. Метод визнаний стандартним в Україні, Англії, Франції, Бельгії, Нідерландах та інших країнах.

При вимірюванні концентрації пилу методами, заснованими на попередньому осадженні її, однією з головних стадій аналізу є отримання представницької проби, тобто ідентичною (по дисперсному і хімічним складом і концентрації) тієї пилу, з якої вона була взята. Ефективність аналізу знаходиться в прямій залежності від похибок пробовідбору. Більше того, саме пробовідбірні пристрої зазвичай визначає вартість вимірювальної апаратури. Діапазон вимірювання концентрації різних видів суспендованих частинок (пилу) у атмосферному повітрі знаходиться у межах 0,0001 до 0,5 мг/м3, що є основним критерієм визначення чутливість і похибки пиломірів, які повинні забезпечити вимірювання концентрації у даному діапазоні з допустимими метрологічними характеристиками.

Ключові слова: пробовідбірний пристрій, масова концентрація, пил, ізокинетичність, гравіметричний метод.

ABSTRACT

# The task of this diploma project is to create a device for sampling in flue gases. Apparatus for measuring the mass concentration of a substance in the form of suspended solid particles (dust) in the flue gases of an incinerator with automatic control of the sampling rate.

# This device is based on the gravimetric method. Today, the weighing method is widely used to measure the dust content of exhaust gases from industrial emissions. Recognition method is standard in Ukraine, England, France, Belgium, the Netherlands and other countries.

# When measuring the concentration of dust by methods based on the preliminary deposition of ee, one of the main stages of the analysis is to obtain a representative sample, ie identical (in disperse and chemical composition and concentration) of the dust from which it was taken. The efficiency of the analysis is directly dependent on the sampling errors. Moreover, the sampling device usually determines the COST of the measuring equipment. The range of measurement of the concentration of different types of suspended particles (dust) in atmospheric air is in the range of 0.0001 to 0.5 mg / m3, which is the main criterion for determining the sensitivity and error of pylomers.

# Keywords: sampling device, mass concentration, dust, isokinetics, gravimetric method.

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЗР – забруднююча речовина;

ГДК – гранично- допустима концентрація;

ГДВ – гранично-допустимий викид;

ГОУ – газоочисне усткування;

# ТПВ – тверді побутові відходи.

ЗМІСТ

ВСТУП	12

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ АНАЛІЗУ	14

1.1.	Інсинератор VTV-10	24

1.2.	Інсинератор  SAVA 75/50	26

1.3.	Інсинератор ASWI-402A	27

РОЗДІЛ 2 ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ІНСИНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК	30

2.1.	Методи очищення атмосферного повітря від пилу	31

2.2.	Інерційні пиловловлювачі	31

2.3.	Відцентрові пиловловлювачі	34

2.4.	Розподіл частинок в обертовому потоці	36

2.5.	Батарейні циклони	40

2.6.	Фільтри волокнисті	43

2.7.	Відбір проби пилу з газового потоку	51

РОЗДІЛ 3 ОГЛЯД І АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА СУЧАСНИХ АНАЛОГІВ ОБ’ЄКТУ ПРОЄКТУВАННЯ	53

3.1.	Ваговий метод	54

3.2.	Радіоізотопний метод вимірювання концентрації пилу	60

3.3.	Оптичний метод	61

3.4.	Трибоелектричний метод	63

3.5.	Голографічний метод	65

3.6.	Метод лазерного зондування	66

3.7.	Аналіз аналогів	70

3.7.1.	   Системи ізокінетичного відбору проб промислових викидів ХС-5000	70

Опис коштів вимірів.	70

3.7.2.	  Комплект апаратури для вимірювання параметрів газопилових потоків КИТОЙ-2	73

3.7.3.   Гравіметрична вимірювальна система концентраціі пилу SHC500	76

3.7.4.   Список і аналіз зарубіжних патентів на винаходи	79

РОЗДІЛ 4 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ	84

4.1.	Вибір та обгрунтування схеми	84

4.2.	Місце для відбору проб	86

4.3.	Газонапірні трубки	88

4.4.	Час відбору проб	93

4.5.	Проведення вимірювань	93

4.6.	Обробка результатів вимірювань	97

4.6.1. Оцінка похибки відбору проб	97

ВИСНОВКИ	100

СПИСОК ПОСИЛАНЬ	102

# ВСТУП

Охорона навколишнього середовища, зокрема повітрянного, на сьогодні визнана головною державною задачею. Необхідність посилення охорони атмосферного повітря відзначена в законі України про охорну наколишнього середовища.

Кількість технологічніх процесів, пов’язаних з виготовленням, застосуванням та переробкою запилених сипучих матеріалів безперервно зростає. Пил став одією з найбільш поширених шкідливих домішок як в атмосферному повітрі, так і в повітрянному середовищі виробничих приміщень.

Відомості про фізико-хімічні властивості пилу необхідні для обґрунтування інженерних рішень, спрямованих на попередження запиленості зовнішньої атмосфери та повітря в промислових будівлях, а також при розробці пиловловлювачів, які застосовуються в технологічних процесах для поділу частинок пилу та газоподібного середовища. Втім проектні та конструкторські організації не володіють цими відомостями, а їх отримання утруднене через відсутність книг, де були б викладені методи визначення комплексу основних фізико-хімічних властивостей пилу.

Розвиток багатьох областей сучасноії технології супроводжується значним підвищенням виготовленням і застосуванням тонкоподрібнених порошкоподібних матеріалів. Майже все тверде та рідке паливо спалюється у вигляді пилу та туману. Перетворення матеріалів у порошкоподібний стан є основною технологічною операцією в різноманітних галузях промисловості. До них слід віднести виробництво будівельних матеріалів, збагачувальні і агломераційні фабрики та заводи вогнетривких виробів чорної та кольорової металургії, комбінати з виробництва штучних добрив й отрутохімікатів для сільського господарства, виробництво керамічних виробів, харчову індустрію тощо.

Утворені в цих виробництвах запилені гази й повітря необхідно очищати від пилу перед викидом в атмосферу. Крім того, поділ частинок пилу і газоподібного середовища є невід'ємною складовою частиною технології багатьох виробництв.

Під час проектування, налагодження, випробування й експлуатації пилоуловлюючих установок необхідно враховувати ряд параметрів, які характеризують фізико-хімічні властивості пилу. До них відносяться концентрація, щільність, дисперсний склад, змочуваність, злипання, питомий електричний опір, вибуховість, абразивність, хімічний склад тощо.

Так, відомості про дисперсний склад і щільніть пилу необхідні для розрахунку ступеня очищення газу в пиловловлювачі; від змочуваності пилу залежить ефективність роботи мокрих пиловловлювачів. Знання абразивних властивостей пилу необхідне для обґрунтованого вибору товщини стінок пиловловлювачів і заходів щодо попередження їх зношення. Визначення нижньої межі концентрації вибуховості пилу необхідне для забезпечення умов техніки безпеки.

На основі сукупності цих властивостей вибирають тип пиловловлювачів і схему пилоуловлюючих установок, режим їх експлуатації, а також вирішують питання видалення пилу та його утилізації. У зв'язку з тим, що вирішенням цих питань займається велике коло осіб, виникла необхідність у розробці достовірних методів визначення фізико-хімічних властивостей пилу.

За останні десять років був опублікований ряд монографій щодо окремих фізико-хімічних властивостей пилу та порошкоподібних матеріалів, а також численні статті, присвячені новим методам і приладам для визначення цих властивостей. Протягом останніх трьох років проведено експериментальні дослідження для порівняльної оцінки різних приладів і розпочаті роботи по вивченню комплексу фізико-хімічних властивостей пилу.

# РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ АНАЛІЗУ

Тверді частинки в дисперсних системах можуть утворитися в результаті процесів подрібнення, конденсації та різних хімічних реакцій. Під впливом газових або повітряних потоків вони переходять у завислий стан і при певних умовах утворюють те, що прийнято називати пилом.

Пил – це дисперсна система з газоподібним дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою, яка складається з частинок, які за розмірами близькі від молекул до видимих неозброєним оком (приблизно від 0,001 до 100 мкм) і мають властивість перебувати в підвішеному стані більш-менш тривалий час.

Аерозоль також є дисперсною системою з газоподібним дисперсійним середовищем, але її дисперсна фаза може складатися з твердих і рідких частинок, які можуть перебувати в підвішеному стані протягом невизначенної кількості часу. Швидкість осідання частинок аерозолю вельми незначна. Найбільш тонкі аерозольні частинки за розмірами приблизні до великих молекул, а найбільші досягають 0,2-1,0 мкм. Поняття грубий аерозоль з твердою дисперсною фазою часто ототожнюють з пилом.

Уловлені або обложені частки пилу зазвичай ототожнюють з поняттям порошок, тобто матеріал, який має властивості, які характерні для сипучих матеріалів. У подальшому викладі вловлені частки для спрощення також називаються пилом, проте необхідно завжди враховувати принципову різницю між цими поняттями.

Концентрація пилу або аерозолю по масі частинок г або по числу частинок є масою частинок або їх число п, що містяться в одиниці об'єму газу або повітря.

Пил, аерозоль і порошкоподібний матеріал зазвичай полідисперсні, тобто містять частинки різного розміру. Лише деякі порошки за складом наближаються до монодисперсних, наприклад лікоподій – спори плауна. Монодисперсні порошки в невеликих кількостях готуються для калібрування деяких пилезамірних приладів. Проблема створення монодисперсних тонко подрібнених матеріалів у великих кількостях до нині не вирішена.

Під розміром б частинок пилу мают на увазі діаметр, довжину сторони частки або осередки сита, найбільший розмір проекції частинки тощо. Точно характеризує розмір частки тільки діаметр при наявності кулястої її форми.

Еквівалентним діаметром частки неправильної геометричної форми бе називається діаметр кулі, обсяг якого дорівнює обсягу частки або діаметр кола, площа якого однакова з площею проекції частинки.

Седиментаційною швидкістю частки У4 називаєтся швидкість осідання, яку приймає частка в спокійному середовищі під впливом сили тяжіння. Вона залежить від розміру частки, її форми та щільності, а також від щільності та в'язкості середовища.

Седиментаційним діаметром частки dсед називаєтся діаметр кулі, швидкість осідання і щільність якої рівні швидкості осідання і щільності частки неправильної форми. Седиментаційний діаметр частинок (в мкм) обчислюють, виходячи з даних седіментометрічного аналізу за такою формулою:

| dcед=18⋅107μН(ρт−ρж)gτ, | (1.1) |
| --- | --- |

Тут μ — динамічна в'язкість рідини, Па-с;

ρт — щільність матеріалу частинок, г/см3;

ρж — щільність рідини, г/см3;

Н — висота осідання частинок, см;

g — прискорення сили тяжіння, м/с2;

τ— час осідання, с.

Суспедовані тверді частинки (пил) у викидах димових газів промислових підприємств харктеризуюються значним діапазоном концентрацій, а також широким спектром розмірів частинок (0,1 - 120 мкм), високими швидкостями і температурами пило-газового потоку.

Щоб приділити більше уваги екологічним проблемам, включаючи гігієну, сертифікацію працівників, необхідний постійний контроль концентрації пилу – автоматичні пиломіри, які основуються на різних методах вимірювання залежно від умов експлуатації, місця установки, режиму роботи, обсягу, вимог та надійності.

Згідно Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами, наказу МОЗУ №52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», встановлені  нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) різних видів суспендованих частинок (пилу) таблиця 1.1 [2].

Таблиця 1.1. Нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) пилу різних речовин.

| № з/п | Назва речовини | ГДК, мг/м3* |  | Клас небезпечності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальна разова | Середньодобова |  |
| 1 | Пил азбестовмісний | - | 0,06 волокон в 1 мл повітря | 1 |
| 2 | Пил бавовни | 0,2 | 0,05 | 3 |
| 3 | Пил зерновий | 0,2 | 0,03 | 3 |
| 4 | Пил каїніту | 0,5 | 0,1 | 3 |
| 5 | Пилс калімагнезії (калімаг-40) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 6 | Пил неорганічний, | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 7 | Пил поліметалічний | - | 0,0001 | 1 |
| 8 | Пил цементного виробництва | - | 0,02 | 3 |
| 9 | Піридин | 0,08 | 0,08 | 2 |
| 10 | Поліфеніленоксид | 0,5 | 0,15 | 4 |

З Таблиці 1.1 зрозуміло, що діапазон  вимірювання концентрації різних видів суспендованих частинок (пилу) у атмосферному повітрі знаходиться у межах 0,0001 до 0,5 мг/м3, що є основним критерієм визначення чутливості і похибки пиломірів, які повинні забезпечити вимірювання концентрації у даному діапазоні з допустимими метрологічними характеристиками.

Крім нормування концентрацій в атмосферному повітрі, держава приділяє значну увагу викидам стаціонарних джерел, які встановлюють свої гра нично допустимі викиди в трупах ріхних підприємств. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1780 затверджені  нормативи гранично допустимих викидів ГДВ у забруднюючих речовинах зі стаціонарних джерел для різних виробничих процесів у промисловості, наведено в таблиці 1.2 [2].

Таблиця 1.2. Технологічні нормативи викидів пилу зі стаціонарних джерел.

| № | Виробничий процес | Технологічні нормативи викидів суспендованих частинок – пил |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поточні мг/м 3 |  | Перспективні мг/м 3 |
| 1 | Теплосилові установки, потужністю більше 50 мВт | 400-2000 (вугілля) 5-50 (газ) |  | 30-50 (вугілля) 5-10 (газ) |
| 2 | Виробництво цементного клінкеру 500 тон на день | 50-1200 |  | 50 |
| 3 | Виробництво нормального електрокорунду | 260 |  | 50 |
| 4 | Котелені, що працюють на лушпинні соняшнику | 100-600 |  | 50-100 |
| 5 | Коксові печі | 50-800 |  | 35-50 |
| 6 | Устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди | 190-980 |  | 50 |
| 7 | Устаткування (установки) для плавки феросплавів | 20-150 |  | 20 |
| 8 | Устаткування (установки) для виготовлення скла, 20 тон на добу | 100 |  | 10 |
|  |  | Метали (кадмій, кобальт, нікель, селен, хром, свинець) |  |  |
|  |  | 5,0 | 1,0-5,0 |  |

Таблиця 1.2 показує, що діапазон концентрацій різних видів пилу в технологічних процесах знаходиться в діапазоні від 1,0 до 2000,0 мг/м3. Відповідно, чутливість, похибка, швидкість пилорами забезпечують вимір концентрацій в цьому діапазоні. Затверджені технічні стандарти є обов'язковими для виконання у відповідних технологічних процесах. Існує необхідність використання засобів вимірювальної техніки – пиломірів для контролю концентрації пилу в атмосфері, виробничих процесів, атестації робочих місць. Концентрація пилу повинна бути виміряна не тільки для масової концентрації в мг/м3, але в багатьох випадках і дисперсії – вміст часток пилу.

Часто під час спалювання відходів стикаються з проблемою перевищення вмісту оксидів азоту, сірки й вуглецю, а також діоксинів в газових викидах сміттєспалювальних заводів над гранично допустимими викидами. Шкідливі викиди з'являються загалом при завантаженні нової порції відходів та різкому зниженні концентрації кисню в реакторі, або через погане перемішування горючої маси і, в результаті, низьку теплопередачу. Для боротьби з ефектом різкого зниження концентрації кисню в реакторі печі обладнають системами зупинки подачі відходів до моменту відновлення концентрації кисню до оптимальної або швидкої інжекції кисню в зону горіння.

Для знешкодження твердих промислових та побутових відходів використовують обертові печі, що дозволяють організувати перемішування відходів.

Обертові печі можуть спалювати практично будь-які горючі відходи, але призначені переважно для твердих відходів і смол, які не можуть бути перероблені в печах з рідким уприскуванням. Обертова піч є циліндричною конструкцією, стінки якої покриті термостійким матеріалом; вони монтуються горизонтально з невеликим ухилом. Типове відношення довжини до діаметру становить від 2:1 до 10:1, а швидкість обертання 1-5 об/хв; температура горіння 850-1650°С, тривалість перебування забруднюючих речовин – від декількох секунд до декількох годин в залежності від характеру спалюваних відходів. Обертання печі призводить до переміщення палаючих відходів та їх ефективному перемішуванню з повітрям, що забезпечує повноту згоряння. Негорючі відходи (зола, металобрухт) переміщаються уздовж нахиленої печі і після охолодження за допомогою впорскування води збираються в спеціальні бочки.

Фірмою «Waste Utilization Technologies» (м. Ліверпуль, штат Огайо, США) і «THREE М» (м. Сант-Пол, штат Міннесота, США) побудовані обертові печі з довжиною реактора 11 м. Спалюваний матеріал подається в бочках ємністю 150 м3 . Товщина ізоляції з високотемпературної термостійкої цегли близько 0,3 м. Спалюваний матеріал подається в бочках ємністю 55 галонів (в США галон для рідин дорівнює 3,785 куб.дм, а для сипучих тіл – 4,405 куб.дм). Середня маса таких ємностей 80 кг і може змінюватися від 70 до 230 кг (рисунок 1.1).

Використовуються дві системи роботи з відходами: для подачі відходів і для подачі твердих матеріалів у бочках. Система подачі відходів складається з насосної станції, баків для зберігання і баків для перемішування. Всі відходи для руйнування великих агломератів механічно перемелюють. Необхідно поводитися обережно і виключати можливість перемішування відходів, які можуть вступити в реакцію, затвердіти або полимеризоваться в баку, оскільки витрати на витяг таких утворень можуть бути дуже великі.

Рисунок 1.1. Пересувна обертова піч: 1 – подача відходів на спалювання; 2 – автоматична система подачі: воронки живильника, пневматичний живильник, засувка; 3 – подача повітря; 4 – обертовий циліндр з теплоізоляцією; 5 – обертова зона горіння; 6 – зола; 7 – охолоджувальна ємність; 8 – запальний контрольний пальник; 9 – управління; 10 – волога скрубберна установка: нержавіюча сталь, вологий скруббер, система охолодження газу; 11 – повітродувка для продуктів згоряння і труба; 12 – вода для рециркуляції і система збору летючої золи; 13 – опорна конструкція; 14 – опорні колони; 15 – камера допалювання; 16 – попереднє охолодження.

Відходи, що не перекачаються подаються за допомогою спеціального живильника, який має подвійний повітряний відсікач, і конвеєра для бочок, який подає їх до живильника. Робочий знімає кришку з бочки, що рухається на конвеєрі, візуально перевіряючи вміст. Бочки розвантажуються по черзі зі швидкістю, яка визначається теплотворною здатністю відходів. Спеціальні зачеплення автоматично підхоплюють бочку, як тільки вона входить до повітряного відсікача. Оператор може нахилити бочку для її спорожнення або скинути бочку в піч, якщо вміст не вивалюється. Обертова піч має вторинну камеру згоряння для доспалювання твердих частинок, зважених у газовому потоці, що виходить з печі. Ця камера працює при температурі 820-890°С і тривалості перебування 1с, чого достатнбо для повного спалення горючих твердих частинок розміром в 1 мк. Повітряний потік, що проходить через піч і вторинну камеру згоряння, підтримується за допомогою вентилятора, встановленого поза вологою скрубберною установкою очищення продуктів згоряння. Після того, як відходи завантажені в піч, єдиним способом управління температурою є контроль потоку повітря. Тому темп надходження відходів повинен бути постійним, щоб підтримувати незмінне підведення енергії.

Багатокамерні печі зазвичай використовуються для спалювання відходів у зв'язку з їх простотою, надійністю та легкістю зміни параметрів.

Такий тип печі спочатку був спроектований в 1934 р. та успішно використовувався для спалювання мулу, що залишається при очищенні комунальних стічних вод. Ці печі найбільш придатні для відходів, які важко піддаються горінню, або відходів з вмістом дорогоцінних металів, які потрібно витягти.

Піч представлена сталевою конструкцією, захищенною всередині термостійким матеріалом. Камери згоряння знаходяться одна над іншою. Тверді відходи або частково зневоднений мул подаються зверху. Спеціальний пристрій, що обертається, переміщує палаючі відходи до отвору. Неспалений матеріал падає в наступну камеру і процес повторюється, поки горіння не завершиться. Зола розвантажується знизу. Повітря для горіння подається назустріч палаючого матеріалу, газоподібні продукти згоряння виходять зверху. Додаткове паливо подається знизу разом з повітрям.

Робоча температура в першій камері багатокамерних печей становить зазвичай 800-900°С, послідовно зростаючи до 1100°С в третій камері. При досягненні температури 1050-1100°С в першій камері піч автоматично перемикається на режим охолодження. Багатокамерні печі обладнуються зональними пальниками з автоматичним підтриманням робочої температури і форсунками з автоматичним регулюванням подачі рідких ПВ. Таким чином, багатокамерні печі дозволяють знешкоджувати ТПВ, тверді і рідкі ПВ. Вологість не повинна перевищувати 60%.

Багатокамерні печі – це зазвичай досить великі і дорогі споруди. Вони вимагають значної кількості додаткового палива для переробки низькокалорійних відходів. Максимальна температура 980°С, але час перебування може становити кілька годин. Такі установки рідко використовувалися для переробки небезпечних відходів.

Прикладом установки, рівень викидів якої задовольняє сучасним європейським стандартам, є сміттєспалювач фірми «DURON» (Франція) продуктивністю 20 тис. т/рік. Низький рівень шкідливих газових викидів досягнуто додатковим введенням каталітичного блоку доспалювання бенз(а)піренів та діоксинів. Однак, і при цьому концентрація діоксинів перевищує норматив, встановлений в Європі кілька років тому.

Цікавим є спосіб знешкодження відходів з використанням доменної технології. У доменному процесі активно утворюється оксид вуглецю, за рахунок якого атмосфера домни має відновлювальні властивості, що перешкоджають утворенню оксидів азоту і сірки. Шар шламу дозволяє знешкоджувати будь-які хімічні відходи, аж до бойових отруйних речовин, в будь-якому агрегатному стані, будівельне сміття, залізобетонні конструкції і ТПВ.

Доменна міні-піч обладнується газоочисткою, системами випуску рідкого металу і шламу, ділянкою виготовлення з шламу гравію та облицювальної плитки. Горючий газ, що утворюється в доменному процесі, може повертатися в технологічний процес або використовуватися для отримання електроенергії. Капітальні витрати на будівництво установки продуктивністю 60 тис. Тонн в рік складають 20 млн. Дол. США.

Інсинератор GS-500 (Норвегія) складається з двох камер, що утворюють так звану полупіролізную систему, рисунок 1.2 камера (1) призначена для спалювання сміття, а камера (2) – для спалювання шламу. Інсинератор обладнаний паливної та шламового форсунками, об'єднаних в спеціальне топковий пристрій (на рисунку не показано) і газоходів (4). Вентилятор, що приєднуються до газоходу, створює в камерах необхідне розрідження.

Рисунок 1.2. Інсинератор GS-500.

Займання відходів відбувається за рахунок теплового випромінювання від топкового пристрою. Тверді відходи завантажуються через приймальний поворотний люк (3) після того, як температура в печі досягає заданого значення. Решітка (7), на яку потрапляють відходи, має шуруючий пристрій, що забезпечує більш ефективне їх згоряння. Потік газів, що відходять від спалюваних відходів, надходить у вторинну камеру, де відбувається їх допалювання, а також допалювання незгорілих частинок відходів. Пройшовши зону пальника, потік димових газів змішується з потоком охолоджуючого повітря і потім викидається в димохід вентилятором рециркуляції. У газоході між камерою згоряння і вентилятором встановлений шибер (заслінка). Положення заслінки змінює кількість повітря, що подається, регулюючи тим самим процес горіння.

Камери згоряння – це сталеві конструкції з обмурівкою з вогнетривких блоків (5). Обмуровка має модульну конструкцію, що дозволяє проводити заміну окремих блоків. Внутрішня сторона сталевих камер покрита шаром ізоляції. Подвійні сталеві листи утворюють повітряну охолоджуючу сорочку (6). Камери згоряння мають круглу форму і з'єднані між собою отвором в районі днища. Ємність приймального простору близько 125 л. Лицьова сторона інсинератора обладнана дверцятами (9) з оглядовим склом, яке дозволяє оператору здійснювати контроль за кількістю завантажених в камеру відходів і процесом горіння в інсинераторі. У нижній частині розташовані дверцята (8), призначена для видалення золи.

Топковий пристрій складається з форсунки з двома соплами, продуктивність якої становить від 14 до 28 л/год. Шламова форсунка також вмонтована в топковий пристрій і складається з двох труб. Внутрішня труба, діаметр прохідного перетину якої 8 мм, призначена для підведення шламу. Зовнішня труба служить для підведення пару, призначеного для розпилювання та підігріву шламу. Топковий пристрій розташований таким чином, щоб найбільш ефективно використовувати обертові смолоскипи. Обертові факели спочатку направляються до днища, звідки піднімаються в центральній зоні камери згоряння і лише потім направляються до газоходу. Охолоджуючий повітря, змішуваний з димовими газами на виході з камери, засмоктується з нижньої частини кожуха камери і знижує температуру газів, що відходять до рівня, що не перевищує 400°С. Процес спалювання автоматично контролюється спеціальною програмою. Для контролю горіння використовується фотоелектричний датчик.

## Інсинератор VTV-10

Інсинератор VTV-10 (Японія), рисунок 1.3, – це циліндр 1 з розташованої на ньому вертикальної конічної камерою (6). У горизонтальній частині розташована камера згоряння (спалювання відходів). Конічна камера служить для розведення газів, що відходять повітрям. Внутрішня частина камер згоряння і розведення футеровані. Між вогнетривким шаром і зовнішньої обшивкою є повітряний прошарок, що запобігає перегрів зовнішньої поверхні. На передній стінці камери згоряння, у верхній її частині, розташовані форсунка для спалювання нафтопродуктів (3) і оглядове скло, а в нижній частині – люк (2) для завантаження твердих відходів. На циліндричній частині вгорі розміщені форсунка дизельного палива (4) і пристрій для запалювання (5), а в районі конічної частини – щит управління, манометри, клапани, фільтри палива і повітря.

Рисунок 1.3. Інсинератор VTV-10

Піч розрахована на спалювання обводнених нафтопродуктів з вмістом води від 30 до 65%.

Шлам спалюється одночасно з нафтопродуктами, причому шлам подається дозами по 0,7-0,8 л протягом 7-9 с. Тверді відходи можна спалювати окремо або одночасно з рідкими відходами. Піч може працювати в ручному і автоматичному режимах управління.

Інсинератор обладнаний автоматичним захистом, що забезпечує відключення подачі палива незаймистості форсунки, температурі в камері згоряння понад 1100°С або температурі газів, що відходять більше 450°С, а також при тиску подачі палива менше 0,15 МПа. Під піччю розташовані вентилятор, що подає повітря для горіння і розведення газів, що відходять, насоси подачі дизельного і важкого палив, а також фільтр нафтопродуктів. Через відсутність спеціального отвору зола вивантажується через люк (2), призначений для завантаження відходів.

## Інсинератор  SAVA 75/50

Інсинератор SAVA 75/50 (Німеччина), схема якого представлена ​​на рисунку 1.4, складається з двох блоків: печі (5) і блоку підготовки рідких відходів (3). інсинератор призначений для спалювання твердих відходів, нафтового шламу і шламу стічних вод.

Піч прямокутної форми, двокамерна. Перша камера служить для спалювання твердих відходів, друга – для рідких, а також для допалювання газів, що відходять.

Камери розділені між собою низькою перегородкою, виконаною з вогнетривкого матеріалу, яким покрита вся внутрішня поверхня інсинератора. У нижній частині першій камери розташована решітка, що поліпшує процес спалювання твердих відходів, які завантажуються в піч через шлюзову камеру, розташовану на передній стінці.

Рисунок 1.4. Інсинератор SAVA 75/50

Під гратами перебуває сажосборнік, для спорожнення якого в нижній частині передньої стінки є спеціальний люк. У другій камері, в стельової її частини, розташована форсунка (6) для розпилювання рідких відходів, що подаються в топковий простір зверху вниз. Для займання рідких відходів в правій стінці верхньої частини камери розташована форсунка розпалювання (7), в яку подається дизельне паливо з видаткової цистерни (8). Кожух печі має подвійні стінки, в простір між якими надходить охолоджуючий повітря, що забирається димососом (4) з приміщення через спеціальні жалюзі. Повітря, пройшовши простір між стінками, надходить в камери згоряння для підтримки режиму спалювання відходів, а також для розведення димових газів.

Блок підготовки і подачі рідких відходів має обсяг 370 л, і обладнаний мішалкою імпелерного типу, встановленої на верхній кришці, датчиками контролю і управління рівнем відходів в ємності, пристроєм для підігріву нафтоводяної суміші. Рідкі відходи подаються в блок підготовки (3) спеціальним насосом (2) з суднової цистерни (1). Необхідна співвідношення води і палива (не більше 40% води) регулюється автоматично за допомогою спеціальної дозировочной системи.

## Інсинератор ASWI-402A

Інсинератор АSWI-402А (Данія), рисунок 1.5, складається з камери (3) для спалювання твердих відходів і камери (1) для спалювання шламу. Камери розділені керамічної теплопровідної стінкою (2), вирівнює робочі температури в діапазоні від 800°С до 960°С. Повітродувка (6) подає повітря в зазор між подвійними стінками корпусу, забезпечуючи його охолодження. Повітря також подається у вторинну камеру згоряння, де відбувається доспалювання газів, і в ежектор (7), створює розрідження в камерах згоряння.

До складу інсинератора входять також: система подачі дизельного палива (8), повітродувки (9), що забезпечує розпилювання палива, і система спалювання шламу. У цю систему входять шламовий танк (16), насос-подрібнювач (15), призначений для дроблення камбузних та інших великих включень і перемішування з основним об'ємом нафтового шламу.

Циркуляційний насос (14) забезпечує подачу суміші, підготовленої до спалювання, через фільтр, що самоочищається (13) і далі до насосів дозувань (12) в змішувач (11) об'ємом 20 л. У змішувачі відбувається перемішування шламу з додатковим паливом, якщо вміст води в шламі більше 60% і процес горіння погіршується. Потім шлам через спеціальну форсунку (10) надходить на спалювання.

Рисунок 1.5. Інсинератор АSWI-402А (Данія)

Граничною є температура 1050 ° С, при досягненні якої піч автоматично перемикається в режим охолодження. Процес згоряння починається з того, що запальний форсунка підпалює шламову, після чого відключається. Далі підйом температури відбувається за рахунок згорання шламу. Після досягнення 800 ° С настає режим згоряння твердих відходів, що завантажуються через шлюзову камеру (5) на решітку (4). При температурі понад 960 °С автоматично зменшується частота обертання насоса подачі шламу. Якщо нафтовий шлам відсутній, то процес згоряння забезпечується тільки за рахунок подачі палива.

# РОЗДІЛ 2 ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ІНСИНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК

Для зменшення викидів суспендованих твердих частинок використовують систему очистки. Система очищення відпрацьованих газів складається з п'яти основних компонентів: камери попереднього охолодження газів – уприскуванням води, піловловлюючої установки, системи відділення дрібних крапель води, витяжного вентилятора і труби висотою 60 м. У камері попереднього охолодження температура газів, що відходять знижується до 80°С, щоб виключити використання високотемпературної облицювання інших елементів системи. Сама камера попереднього охолодження покрита корозійно-стійкою цеглою і розчином. Використання корозійно-стійких матеріалів необхідно, так як в газах міститься, наприклад, хлорид водню.

Якість повітряних фільтрів оцінюють за багатьма показниками, але найважливішими з них є:

- ефективність пилеочистки;

- початкова і кінцева аеродинамічні опори фільтра.

До інших характеристик фільтрів відносять: пилоємність, номінальну продуктивність; «нулеву характеристику», показники міцності, вогнестійкість, надійність, інші умови експлуатації, зберігання і транспортування.

Найважливішим показником для повітряних фільтрів є ефективність (Е), яка визначається як процентне відношення різниці концентрацій частинок пилу (Nо) і після фільтра (N) до концентрації частинок до фільтра (Nо).

| Е=N0−NN0⋅100% | (2.1) |
| --- | --- |

## Методи очищення атмосферного повітря від пилу

Найважливішими умовами застосування тієї чи іншої пилевловлювальної техніки дня очищення атмосферного повітря є її висока ефективність при низькому аеродинамічному опорі. Відповідно до стандарта, опір одного ступеня пиловловлювання не повинен перевищувати 600 Па [11]. Проте, в деяких випадках застосовуються апарати, засновані на різних принципах, з підвищеним або дуже високим опором. Нижче розглянуті майже всі потенційні способи пилеочистки та деякі апарати, які можуть представляти інтерес при вирішенні проблем пилеочистки. У довіднику [4] досить детально розглянуті методи й апаратура для вловлювання промислового пилу.

Нижче розглядаються деякі спосо6и апарати сухого та «мокрого» знепилювання, що працюють на принципах видалення частинок з газопилового потоку під дією сил тяжіння, інерції, відцентрової сили або сил Коріоліса тощо.

## Інерційні пиловловлювачі

Ефективність знепилювання в простій пилоосаджувальній камері може бути збільшена, а габарити її зменшені, якщо часткам буде надано додатковий момент руху вниз в додаток до ефекту гравітаційного осадження. Існує велика кількість конструкційних розробок, заснованих на цьому принципі, починаючи з установки в камері простих відбивних щитів до спеціальних форсунок, що прискорюють процес осадження.

Прості інерційні пиловловлювачі (рисунок 2.1-а) іноді розміщуються послідовно. Хоча їх ефективність така ж, як і у простих пилоосаджувальних камер, перепад тиску більше, проте він може бути знижений при використанні закруглених відбивачів.

В інших інерційних пилоосаджувальних камерах застосовується спрямована вниз труба, що надає частинкам додатковий момент, що дорівнює приблизно 5/3, в додаток до гравітаційної сили. Один з дослідників припустив [31], що при використанні конуса з діаметром, що поступово збільшується, швидкість газу у дна пиловловлювача зменшується, знижується і захоплення частинок. Подібні міркування, ймовірно, лежать в основі вдосконаленої пилевідокремлювальної камери Проккета, яка нагадує воронку з високою циліндричною частиною (рисунок 2.1-г) [36].

Рисунок 2.1. а – простий інерційний пиловловлювач; б – пиловловлювач з круглою пасткою; в – пиловловлювач з подачею газу зверху; г – інерційний пиловловлювач з заглибленим бункером.

Глибина турбулентної зони в циліндричній частині камери є визначальним фактором в процесі захоплення частинок.

Сучасна конструкція простого інерційного пиловловлювача, в якому механізм осадження заснований на зміну напрямку руху, описаний Мушелькінауцем. Газовий потік проходить вертикально вниз по циліндричному газоходу, потім змінює напрямок руху на 180° і проходить через кільцеву трубу, що оточує вхід в уловлювач, при цьому пил осідає в бункері. На вході газу в пиловловлювач встановлюється ретельно розрахована кільцева муфта.

В одному з варіантів в кільцевого зазору перед муфтою вдмухується повітря (з обертовим моментом руху) зі швидкістю в три рази більшою, ніж осьова швидкість основного газового потоку. Цей кільцевий струмінь, вступаючи в зіткнення з основним газовим потоком на його кордоні, сприяє обертанню газу. Вихідний газохід служить для відводу очищеного газу, в ньому частина кінетичної енергії переходить в енергію тиску. У другому, менш ефективному варіанті, частина відпрацьованих газів просмоктується через щілини в кільцевій муфті. При цьому додаткове повітря не подається. Такі установки з типовими кривими фракційної ефективності наведені на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2. Сучасні інерційні пиловловлювачі (схема і криві фракційної ефективності): кільцева муфта (радіус 1 м).

Більш складним і більш ефективним є пиловловлювач, в якому гази при своєму русі стикаються зі стінкою, при цьому пил затримується, а гази проходять далі. В одному випадку, в інерційному пиловловлювачі Вентурі, газ проходить горизонтально через ряд відхиляючих сопел (1), утворених ромбовидними газоходами (2), розташованих на невеликій відстані від верху основного газоходу. Швидкість газу збільшується при підходжені до горловини відхилючого сопла, при цьому момент кількості руху частинок сприяє їх концентрвції уздовж напрямних стінок. Концентрат (тобто газ з підвищеним вмістом пилу) проходить через прорізь у вертикальному газоході (3) і стикається з У-подібною пасткою. Пил потрапляє в мішок, тоді як газ виходить через верх вертикального газоходу. Пастки розташовані в 6, 9 або 12 рядів, газовий потік регулюється заслінками (4), які діють як перепускні клапана.

Іншим типом пиловловлювача, що характеризується також дуже низьким перепадом тиску, є екранний пиловловлювач О.Е./Р. Основним його елементом є У-подібний профіль, де струмені запиленого газу, утворені в проміжках між цими профілями, стикаються з основою У-образного елемента. Газовий потік або відштовхується від основи, або рухається по колу вздовж кривої складової елемента. При зіткненнях і круговому русі пил відділяється від газового потоку і потрапляє в мішок, розташований внизу. У ряді випадків для полегшення видалення пилу з У-образних каналів вдаються до обстукування або вібрації. З цією ж метою може застосовуватися вприск рідини, що до того ж запобігає повторному винесенню пилу газовим потоком.

Система дуже надійна і може бути використана при роботі в умовах високих температур і наявності корозійних середовищ.

## Відцентрові пиловловлювачі

Пилевловлювальні системи, в яких тверді частинки віддаляються з закрученого газового потоку під дією відцентрових сил, називаються циклонами. Ймовірно, це найбільш поширений в промисловості тип знепилюючого обладнання. Вони прості за конструкцією і зазвичай не мають рухомих частин. Оскільки вони можуть виготовлятися з різноманітних матеріалів, зокрема з вогнетривких і корозійностійких, не існує температурних обмежень для їх застосування, та експлуатаційні витрати можуть бути зведені до мінімуму.

Відцентрова сила, що діє на частки в обертовому газовому потоці, набагато більше, ніж гравітаційна, тому циклони є ефективними для видалення частинок набагато менших розмірів, ніж в разі пилеосаджувальних камер, і при однакових обсягах газів розміри циклонів значно менше. З іншого боку, перепад тиску в циклонах довше, а витрата енергії набагато вище.

Циклони відрізняються від інерційних уловлювачів тим, що в циклоні здійснюється багатовиткове обертання потоку. Пилеосаджувальні камери та інерційні пиловловлювачі використовуються (за винятком рідкісних випадків) для видалення крупного пилу – розміром більше 76 мкм, в той час як промислові циклони ефективні для уловлювання частинок до 10 мкм (при щільності, що дорівнює 1 г/см3) і можуть застосовуватися для уловлювання ще більш дрібних частинок при внесенні деяких конструкційних змін.

Якщо газовий потік містить значну кількість крупно зернистих частинок, особливо дуже твердих, стінки циклону можуть постраждати від ерозії, тому перед циклоном бажано встановити пилеосаджувальну камеру або інерційний пиловловлювач.

Обертальний рух надається газовому потоку різними способами. Відповідно до цього гази можуть проходити через криволінійні напрямні лопатки в газоході; такі пристрої називаються прямоточними циклонами або вихровими повітряочисниками, в іншому випадку обертання проводиться спеціальними вентиляторами. У найбільш поширених протиточних циклонах гази надходять по дотичній в верхню циліндричну секцію, в центрі якої розташована вихлопна труба, причому вхід в вихлопну трубу знаходиться нижче входу запиленого газу. Нижня, конічна секція циклону з'єднана з мішком. Гази опускаються по спіралі до вершини конуса і потім піднімаються через вихідний отвір.

При поєднанні прямоточного і противоточного циклонів запилені гази надходять по осі як в прямоточному циклоні, в той час як додатковий потік повітря подається через сопла по дотичній до стінок, створюючи такий же тип руху газового потоку, як в протиточному циклоні; ефективність роботи при цьому підвищується [11]. Оскільки потік газу схожий на вихор, такий тип циклонів в Англії називають «торнадо», а в Німеччині, де він був розроблений, – обеспилувач з обертовим потоком.

Нижче обговорюється теорія поділу частинок в обертовому потоці та застосування цієї теорії при конструюванні різних циклонів. Описані промислові типи і, в міру можливості, для них дані експериментальні значення коефіцієнтів фракційної ефективності, а також детально обговорюються методи розрахунку ефективності циклонів і перепаду тиску.

## Розподіл частинок в обертовому потоці

Найпростіша система в циклонах є рухом часток у спіральному газовому потоці. Якщо газовий потік, що містить частку, рухається по колу (рисунок 2.3) і передбачається, що тангенціальна швидкість частинки дорівнює швидкості потоку, то відцентрова сила, що діє на частинку Р, тобто сила, перпендикулярна до дотичної дуги, розраховується за рівнянням

| F=muτ2R | (2.2) |
| --- | --- |

де, m – масса частинки, uτ – тангенціальна складова швидкості газового потоку, R –  радіус окружності.

Якщо газ рухається по спіралі уздовж стінок циліндра (система, зазвичай спостерігається в прямоточном циклоні), частки будуть рухатися назовні, так як вони зачеплюються уздовж осі газовим потоком і їх рух стане просторовою спіраллю, що розширюється. Швидкість частинки в цьому випадку може бути розкладена на три компоненти:

- тангенціальна швидкість спрямована по дотичній до спіралі та перпендикулярна осі;

- швидкість радіального дрейфу і перпендикулярна тангенціальному компоненту та осі;

- осьова швидкість спрямована по осі газової спіралі.

Відцентрова сила часто виражається через коефіцієнт n, який вказує у скільки разів вона перевищує силу тяжіння mg.

| n=uτ2Rg | (2.3) |
| --- | --- |

Діаграма обтікання газового потоку в звичайному циклоні (рисунок 2.3). Загалом, потік – це подвійна спіраль, причому потік у зовнішній спіралі рухається вниз по напрямку до бункера, а у внутрішній – по вісхідній до вивідної труби. На цей потік накладається вторинний газовий потік від зовнішньої спіралі до внутрішньої. Така модель руху була детально вивчена різними дослідниками й нещодавно була об'єктом великого огляду.

.

Рисунок 2.3. Розподіл швидкості частинки в спіральному газовому потоці.

Використовувані методи дослідження включали численні вимірювання за допомогою трубки Піто (використовували кульову трубку Піто), візуальні методи – виявлення диму в газовому потоці в циклоні, за допомогою барвника і порошкоподібного алюмінію в поєднанні з сучасною оптичною технікою в мокрих циклонах.

Найбільш ретельні вимірювання в газових циклонах були проведені Тер-Лінденом в Дельфті [16]. Для цієї мети використовували циклон нормальних розмірів зі спіральним входом. Діаграми Тер-Ліндена, на яких представлені тангенціальні, осьові та радіальні швидкості, а також загальний і статичний тиск, приведені на рисунку 2.5. Подібні діаграми, але для меншого інтервалу значень, були отримані Келсалом [31] для гідравлічного циклону.

Рисунок 2.4. Спектр потоку в звичайному протиточному циклоні [7]: I – внутрішні вихори; II – зовнішні вихори; III – зона взаємодії на вході; 1– корпус; 2 – внутрішній циліндр (трубчастий кожух); 3 – конус.

З наведених даних можна побачити, що біля стін існує зона, де гази рухаються по низхідній спіралі зі зростаючою тангенциальною швидкістю, тоді ближче до центру гази рухаються до виходу з тангенціальною швидкістю, більшою ніж на тій же висоті близько стінки. Тангенціальні швидкості досягають максимуму в колі, діаметр якого становить від 1/2 до 2/3 діаметра вихідного отвору. Всередині кола існує центральний «стрижень», де тангенціальні швидкості зменшуються, а осьова швидкість досягає максимуму.

Радіальна швидкість, яка набагато нижче тангенційної швидкості, залишається майже незмінною за всім поперечним перетином циклону. Позитивне значення означає дрейф у напрямку до осі. Виняток становить лише область центрального «стрижня», де дрейф спрямований назовні. Близько стрижневого кільця радіальна швидкість прямує до нуля. Це є одним з експериментальних підтверджень теоретичного припущення, прийнятого при розрахунках циклонів.

З діаграми тисків на різній відстані від стінок видно, що тиск поблизу стінок має позитивне значення, що не дуже сильно відрізняється від тиску на вході в циклон. В області центрального «стрижня» існує зона негативних тисків, що тягнеться аж до мішка. Будь-який підсос повітря в мішок веде до виникнення висхідного потоку уздовж циклону до вихлопної труби, при цьому відбувається зрив і винесення осівшего пилу. Тоді, коли відбувається відсмоктування з мішка, збільшується ефективність циклону.

Рисунок 2.5. Зміна тангенціального, радіального та вертикального компоненту швидкості в газовому циклоні: а – тангенціальна швидкість: б – вертикальна швидкість: загальний і статичний тиск на вході газу 900 Па, швидкість 10 7 м/с; на виході газу: 0 Па, 6,36 м/с; на виході пилу: 300 Па.

## Батарейні циклони

Практичне розв'язання задач найкращого розподілу газів, віднесення, відведення вловлюваного пилу тощо при необхідності встановлення великої кількості циклонів призвело до створення батарейного циклону. Останній – це пиловловлювальний апарат, складений з більшого числа паралельно включених циклонних елементів, які укладені в один корпус, має загальне підведення та відведення газів, а також збірний бункер.

Рисунок 2.6. Батарейний циклон.

На відміну від звичайних циклонів взаємодія газовго потоку обертального руху, необхідного для виділення пилн, в елементах батарейного циклону досягається не підводом до ННМ газів по дотичній, а установкою в кожному елементі направляючого апарату у вигляді гвинтів або розетки. В результаті розміри батарейного циклону (в плані) менше розмірів звичайних циклонів однаковою продуктивності. Наприклад, висота одиничного високоефективного циклону типу ЦН-15 продуктивністю по газу 4600 м3/год і Дн ам. 900 мм становить 7600 мм (циклон, бункер і вихлопна труба); для тих же умов висота батарейного циклопа 2400 мм. Знепилюючий газ через вхідний патрубок (2) надходить в розподільну камеру (3), звідки він виходить в кільцеві зазори між корпусами елементів (4) і вихлопними трубами (6). У проміжках встановлені направляючі апарати (5), закручують газовий потік таким разом, що створюється відцентрова сила відкидає частинки пилу до стінок корпусів елементів і пил зсипається через пилевідвідні отвори (7) в збірний бункер (8). Очищений газ через вихлопні труби надходить в камеру (1). Для кріплення корпусів елементів вихлопних труб використовуються відповідно нижня і верхня трубні дошки (10). Пил, який надходить в бункер відводиться по тічці (9), на якій встановлені розвантажувальні пристрої, що подають пил в систему пилетранспорту. Найбільш поширені типи циклонних елементів показані на рисунок 2.7.

Рисунок 2.7. Елементи батарейного циклону: а – з напрямним апаратом типу «гвинт»; б – з напрямним апаратом типу «розетка»; в – з напрямним апаратом типу «розетка» з безударним входом

Циклонний елемент складається з корпусу, вихлопної труби та направляючого апарату. Газ з розподільної камери надходить в елементи по осі. Лопатки направляючого апарату надають газу обертальний рух, та він направляється по низхідній в сторону отвору для спуску пилу. Частинки пилу набувають відцентрове прискорення і переміщаються до периферії обертового потоку. В результаті концентрація пилу в верхніх шарах газу, що рухаються під стінами корпусу елемента, зростає, а в областях, розташованих ближче до осі елементу, знижується. Частинки пилу, що сконцентрувалися на внутрішній поверхні корпусу, рухаються разом з обертовим потоком і надходять у збірний бункер. При цьому в бункер надходить також невелика частина газів з спадного вихору, яка у нормально працюючого елемента повністю всмоктується через центральну частину отвори для спуску пилу, даючи початок внутрішньому висхідному вихору чистого газу. Частинки пилу відокремлюються від вхідних в бункер газів під дією сил інерції, що виникає при зміні напрямку руху на 180°. По міру руху цього потоку вгору (в сторону нижнього отвору вихлопної труби) до нього поступово приєднуються порції газу, що відділяються від внутрішньої частини низхідного вихору. Це явище незначно збільшує винос пилу у вихлопну трубу, так як потік повітря рухається зі швидкістю, недостатньою для протидії руху частинок до периферії елемента через розподіл по значній висоті.

При зіставленні техніко-економічних показників батарейних і звичайних циклонів слід враховувати наступне:

- ступінь очищення газів в батарейних циклонах трохи нижче тієї, яку можна досягти в рівних по діаметру звичайних циклонах. Прийнято вважати, що приблизно однаковим КПД мають звичайні циклони вдвічі більшого діаметра, ніж батарейні;

- велике число циклонних елементів, об'єднаних загальним бункером в одній секції батарейного циклону, вимагає рівномірного розподілу газів, що очищаються;

- у разі застосування елементів малого діаметра відповідно збільшується їх необхідне число, що підвищує небезпеку нерівномірного розподілу газів й зростання шкідливих перетоків газів між елементами через загальний бункер.

Тому найчастіше для батарейних циклонів доцільно застосовувати елементи діам. 250 мм.

## Фільтри волокнисті

Відмінною особливістю волокнистих фільтрів-тумановловлювачів є концепція уловлених рідких частинок при контакті з поверхністью волокон і утворення на них плівки рідини, що видаляється по мірі накопичення мул шару в вгляді цівок або великих крапель, які переміщуються всередині шару і з тильної сторони під дією сили тяжіння, а також захоплення газовим потоком або капілярних сил. При цьому зазвичай не потрібно ніяких механічних впливів на фільтруючі шари, тобто фільтри працюють з постійним опіром у стаціонарному режимі саморегенерації (самоочищення).

Вигідно відрізняючись за багатьма параметрами від електрофільтрів та скрубберів Вентурі, волокнисті фільтри мають істотний недолік – можливістю заростання при наявності в тумані значи-ного кількості твердих частинок і при утворенні в шарі нерас-творяться відкладень солей за рахунок взаємодії солей жорсткості води з газами.

Незважаючи на зазначені недоліки, ці апарати характеризуються високим ступенем очищення, надійністю в роботі, простотою конструкцій, монтажу та обслуговування, а головне можливістю забезпечення очищення Тонкодісперсних туманів до будь-якої залишкової концентрації. Тому в ряді випадків туманоуловітелі є незамінними, а іноді єдиними апаратами для тонкого очищення газів від туманов в технологічних процесах отримання сірки і термічної фосфорной кислоти, концентрування різних кислот і солей упарки, виробництва хлор-газу, випаровування масел та інших органічних рідин.

Як тумановловлювачі широко застосовуються волокнисті самоочищаються фільтри, що споряджаються шарами зі скляних, синтетичних і металевих волокон, а також пакетами в'язаних металевих або синтетичних сіток. Уловлювання рідких частинок супроводжується складними вторинними процесами в шарі, в результаті чого структура його істотно змінюється. Захоплені волокнами крапельки розтікаються по їх поверхні з утворенням плівки, товщина якої збільшується, стає нестійкою і розпадається на окремі краплі, які скочуються по волокнам в місця вигинів і схрещування волокон під дією сил тяжіння і лобового тертя в потоці газів. Крім того, відбувається міграція рідини в плеіках на волокнах з малих крапель.

Внаслідок дії капілярних сил сусідні волокна можуть злипатися, в результаті зникають окремі дрібні волокна в недостатньо пружних матеріалах і утворюються більші пори. У той же час частина дрібних пір заповнюється рідиною, що призводить до збільшення істинної швидкості газів в більших порах шару. Таким чином, накопичення рідини призводить до значної зміни будови волокнистого шару, викликаючи падіння ефективності уловлювання частинок і зростання опору фільтра. Безперервне зростання опору н падіння ефективності в міру накопичення рідини тривають до тих пір, поки фільтруючий шар не увійде в стаціонарний режим самоочищення. Після цього кількість рідини, що утримується в шарі н стікає з нього, залишається постійним у часі при незмінних параметрах швидкості фільтрації і концентрації речовин.

Структура шару з основному обумовлює локальне накопичення рідини і формування певних шляхів і швидкості виведення її з шару. Капілярні сили не тільки утримують рідину в шарі, а й переміщують її по шару в місця з найбільшою щільністю упаков¬кі волокон. Чим більше щільність упаковки шару і менше діамером волокон, тим більша кількість рідини утримується в шарі.

У пухких матеріалах з тонких і непружних волокон діаметром менше 5 мкм відбувається сильне насичення шару. При цьому утворюються нові крапельки – виникає генерація вторинного аерозолю. Освіта численних бульбашок на тильній поверхні і в глибині тонковолокнистого шару і їх розрив призводять до утворення дрібних частинок, що буря газом. В результаті опір дуже різко зростає, а ефективність очищення падає, і тільки зниження насиченості рідиною шару може привести до зменшення вихідний концентрації. Цього можна домогтися зменшенням вхідний концентрації і швидкості фільтрації, використанням товстих і пористих шарів з більш великими і пружними волокнами в шарі, вертикальним розташуванням шару, односпрямованої упаковкою волокон в шарі, а іноді і примусовим відведенням рідини з останнього шару [24].

При уловлюванні туманів розчинів солей вирішальний вплив на фазовий стан сольового аерозолю може мати відносна вологість газу. Якщо вона більше рівноважної вологості над насиченим розчином, тверді кристали солей на волокнах не утворюються, якщо нижче рівноважної, то на волокнах виникає щільна швидко зростаюча сольова оболонка. У подібних випадках в гази додається пом'ятий пар, розпорошена рідина або сам шар зрошується з форсунок. Волок- ність фільтри-туманоулавлювателі поділяються на три типи [28]:

- низькошвидкісні (w=0,2 м/с), споряджаються волокнами діаметром 5-20 мкм та призначені для уловлювання субмікронних частинок за рахунок броунівський дифузії і ефекту зачеплення; ефективність їх збільшується зі зменшенням швидкості фільтрації, розміру часток і діаметра волокон;

- високошвидкісні (м/с) з шаром грубих волокон діаметром 20-100 мкм, службовці для виділення з газу частинок більше 1 мкм за рахунок механізму інерційного осадження, ефективність якого зростає зі збільшенням розміру часток і швидкості фільтрації до певної (критичної) величини (зазвичай 1-2,5 м/с), при якій починається вторинний бризгоунос уловленной рідини з шару у вигляді великих крапель;

- багатоступінчасті, що складаються з 2-3 фільтрів другого і першого типів, в яких перший ступінь працює при швидкостях вище критичної і є укрупнітелем вловлюваемих крапель при високих вхідних концентраціях туману.

Елемент складається з двох Соос розташованих циліндричних сіток з дроту діаметром 3,2 мм, приварених до дну і вхідного патрубка-фланця. Простір між сітками заповнене волокном дно елемента обладнано трубкою, зануреної в стакан-гідроза- твор, з якого вловлена рідина перетікає в корпус апарату. На опорній трубної решітці в корпусі фільтруючі елементи кріпляться через прокладку шпильками і гайками.

Для спорядження низькошвидкісних фільтрів оптимальною є суміш волокон з певним співвідношенням грубих і тонких. Грубі пружні волокна забезпечують рівномірний об'ємний розподіл більш тонких, збільшують швидкість виведення рідини з шару, надають шару механічну міцність і стабільность, забезпечуючи можливість роботи тоншим волокнам по всій глибині шару. Зазвичай застосовуються шари з суміші волокон діаметром від 5 до 20 мкм з пористістю 88-92% і товщиною від 0,01 до 0,10 м. Іноді використовуються волокна розміром від 8 до 15 мм з товщиною шару 50 мм. Характерна конструкція низької фільтруючого елемента наведена на рисунку 2.8.

| Рисунок 2.8. Циліндричний фільтруючий елемент: 1 - опорна трубчаста перемістечка; 2 - ущільнюючий патрубок - фланець; 3 - шпилька; 4 -прокладка; 5 сітка; 6 - скловолокнистий шар; 7 - днище; 8 - трубка гідрозатвору; 9 – стакан. | Рисунок 2.9. Розміщення фільтруючих елементів в абсорбційної кислотною вежі: 1 - елементи; 2 - опорна решітка; 3 - корпус; 4 - монтажний люк; 5 - вловлена кислота. |
| --- | --- |

Залежно від продуктивності установок в одному корпусі може монтуватися від 1 до 50-70 елементів. На існуючих сірчанокислотних заводах такі елементи часто встановлюються в від окремому корпусі, а в нових цехах - в верхніх частинах абсорберів (продуктивністю до 170 тис. М3/год) (рисунок 2.9). Найбільш поширеними за кордоном є туманоуловітелі і бризгоуловітель, що випускаються фірмою «Монсанто» (СШЛ). На рисунку 2.9 показані основні характеристики скловолокнистих фільтруючих елементів.

Для виготовлення волокон застосовуються спеціальні скла, стійкі до впливу концентрованих і розбавлених кислот. Для спорядження також використовуються синтетичні волокна з поліпропілену, поліефірів, полівінілхлориду, фторопласту та інших полімерів, причому опір і коефіцієнт проскакування частинок у таких фільтрів в режимі самоочищення нижче, ніж у фільтрів з гідрофільних скляних волокон.

Фільтрація запилених промислових газів і аспіраційного повітря в тканинних фільтрах є радикальним технічним рішенням для досягнення ефективного пиловловлювання при відносно помірних капітальних і експлуатаційних витратах. Зрослі вимоги до ступеня очищення газів виявили тенденцію до збільшення частки застосовуваних апаратів фільтрації в порівнянні з апаратами мокрого очищення газів і електрофільтрами.

Розвиток техніки фільтрації направлено в основному двома шляхами: створення способів регенерації для фільтрувальних матеріалів повстяного типу, що дозволяють працювати при підвищеній швидкості зі збереженням зффектівності пиловловлення, і розробка нових видів фільтрувальних матеріалів, перш за все повстяного типу, що дозволяють знизити гідравлічний опір, підвищити продуктивність апаратів по газу і збільшити термін, служби фільтрувальних елементів. При конструюванні фільтрів проявляється тенденція до модульного виконання апаратів, що спрощує їх монтаж, виготовлення і транспортування, а також до компактного розміщення фільтрувального матеріалу в обсязі апарату при полегшенні доступу до фільтрувальним елементів для їх монтажу і заміни.

Апарати фільтрації стають невід'ємною частиною технологічного обладнання в самих різних галузях промисловості. Їх застосовують для знепилювання газів плавильних печей чорної і кольорової металургії, в скляній і керамічній промишлечності, для очищення газів печей випалу, різного твань установок спалювання (сміття, шин, шламу), котельних установок в промисловості і в комунальному господарстві, установок отримання сажі, установок обсмаження кави.

Великий інтерес представляє знепилювання газів ТЕС, що працюють на вугіллі з різним вмістом сірки, а також газів АЕС. Досвід показує, що рукавні фільтри виступають серйозними конкурентами електрофільтрів.

Таким чином, апарати фільтрації проникають в області, в яких переважали інші методи очищення. Можна очікувати, що вже в найближчі роки з'являться фільтри для знепилювання димових газів з температурою до 500°С і вище, в яких присутні агресивні компоненти [30]. Для цих газів особливо важливо мати можливість працювати при підвищених швидкостях, щоб компенсувати температурне збільшення обсягу.

У тканинних фільтрах застосовують фільтруючі матеріали двох типів: звичайні тканини, що виготовляються на ткапкіх верстатах, і повсть (фетри), одержувані шляхом механічного змішування волокон голкопробивним шляхом.

Фільтрувальна тканина – це матеріал з певним видом переплетіння ниток (пряжі), скручених з коротких (штапельних) або безперервних волокон діаметром від 6 до 20-30 мкм. Більш товсті тканини з природних або синтетичних волокон часто піддаються начісування, а вовняні - ще і валки. В результаті на поверхні переплетення утворюється ворс або застил з розташованих в різних напрямках окремих волокон. Більш тонкі (легкі) тканини з скляних і синтетичних неперивних або штапельних волокон ворсування не піддавалося, але ступінь закручування ниток і щільність їх розташування значітелию вище, чий в товстих тканинах. У типових фільтрувальних тканинах розмір наскрізних пір між нитками і основи діаметром 300-700 мкм досягає 100-200 мкм. Волокна ворсу й ниток частково перекривають отвори між нитками.

Осадження частинок пилу в початковий період роботи фільтра за рахунок механізмів торкання, інерції, дифузії і електростатичного взаємодії відбувається на волокнах, розташованих на поверхні ниток, а також в ворсі. Волокна, що знаходяться всередині кручених ниток, в осадженні частинок практично не беруть участь, так як потік газу проходить в основному через отвори між нитками. В подальшому спостерігається процес соосаждетя частинок і формування «мостів» над порами і в самих порах, в результаті чого утворюється суцільний шар пилу, який сам стає «вторинної» фільтруючим середовищем, і ефективність очищення різко зростає. Осадження частинок в поверхнево пиловій шарі і всередині запиленій тканини засноване в значній мірі на ситових ефекті, так як порм в шарі, обтічні елементи (обложені пилинки) і уловлюються частинки мають близькі розміри.

Таким чином, в тканинних фільтрах тканина виконує роль несучої поверхні, тобто служить основою для формування і утримання фільтруючого пилового шару. Пористість і стабільність пилових шарів в залежності від розмірів, форми та інших властивостей частинок, а також від швидкості фільтрації, структури тканини і способів се регенерації змінюються в широких межах.

При низьких вхідних концентраціях пилу процес утворення шару займає багато часу, тому кращі результати досягаються при очищенні газів з високою запиленістю. При цьому накопичений слон пилу при регенерації не розпорошувати в газі, а руйнується, утворюючи великі агрегати. В результаті зменшується ймовірність повторного Осадження пилу на тканини і полегшується випадання її в бункер. Здатність більшості частинок з розмірами менше 5 мкм коагулювати з утворилася міцна агрегатів в потоці газу, в обсязі тканини і на її поверхні дає можливість використовувати в якості ефективної фільтруючого середовища навіть нещільні тканини, особливо при низьких швидкостях фільтрації. При регенерації частина осаду видаляється, але всередині тканини між нитками і волокнами залишається значна кількість пилу, що зберігає високу ефективність очищення газів, тому при регенерації тканин не можна допускати їх «переочистки».

У тканинних фільтрах доцільно використовувати невеликі швидкості фільтрації, зазвичай 0,5-1,2 см/с. При більшій швидкості відбувається надмірне ущільнення пилового шару, що супроводжується різким збільшенням його опору. При підвищених перепадах тиску і швидкості частинки проникають в глиб шару і тканини, наблюдається порушення спочатку сформованого пилового шару, що супроводжується вторинним винесенням пилу, особливо через отвори між нитками.

Розглянуті недоліки тканин значною мірою усуваються при існользованін в якості фільтруючого матеріалу (фетру).

Ефективність уловлювання частинок в цьому випадку не буде визначатися головним чином наявністю раніше сформованого шару пилу рівномірний розподіл волокон по всій поверхні і в голше фетру і відсутність наскрізних отворів забезпечує рівноцінну участь тяганини і процесі осадження частинок. Процес фільтрації протікає в обсязі матеріалу. При очищенні фетру всередині них завжди залишається частина пилу, що забезпечує дуже високу ефективність уловлювання субмікронних частинок.

## Відбір проби пилу з газового потоку

Властивості частинок пилу, зваженої в повітряному або газовому потоці, можуть істотно відрізнятися від властивостей уловленной пилу. Це найбільш ясно проявляється при визначенні дисперсного складу пилу [5] в зв'язку з тим, що певна частка частинок пилу в газах промислових установок або у вентиляційному повітрі являє собою агрегати, що складаються з декількох «злиплих» пилинок. Агрегати поводяться в газоподібному середовищі як частки більші, ніж ті, з яких вони складаються. Чим більше таких агрегатів в пилу і чим вони більші, тим легше їх виділити з повітря або газу і тим вищою може бути ступінь очищення пилоуловлюючих пристроїв.

Слід мати на увазі, що відбір представницької проби перед будь-яким пиловловлювачем являє собою складну операцію, що вимагає визначення поля концентрації пилу в перерізі газоходу. Це пояснюється тим, що пил перед пиловловлювальним пристроєм містить у великій кількості грубі фракції, які можуть нерівномірно розподілятися по перетину газоходу.

У деяких випадках дисперсний склад пилу в газі, що надходить в пиловловлювач, можна характеризувати за сукупністю даних її аналізу в газоході після пиловловлювача і проби уловленной пилу, відібраної з бункера. Пил після пиловловлювача (циклону, фільтра) зазвичай тонкодисперсна, і її можна відбирати в одній точці газоходу, так як вона розподіляється по його перетину досить рівномірно. Однак відбір представницької проби пилу з бункера пиловловлювача - також досить складна операція.

При відборі проби пилу з газоходу повинні дотримуватися всі вимоги, які пред'являються при визначенні її концентрації в газовому потоці, а саме [16]:

а) носик пилезаборної трубки повинен бути спрямований назустріч газовому потоку співвісно з основним її напрямком; відхилення не повинно перевищувати 5°;

б) швидкість газу у вхідному отворі наконечника пилезаборної трубки повинна бути рівна швидкості газового потоку в вимірюваної точці; допускається перевищення першої над другою не більше 10%;

в) відбирається проба повинна бути досить представницької, тобто відповідати середньому розподілу часток за розмірами в робочому перетині газоходу; при розрахунку по відібраній пробі концентрації пилу вона повинна бути дорівнює середньому її значенням в газоході.

Крім того, має бути забезпечено виконання двох додаткових умов:

- маса відібраної проби пилу повинна бути достатньою для визначення досліджуваної властивості, а при визначенні всього комплексу властивостей повинна становити близько 800 г;

- застосовується в пилезаборной установці фільтруючий пристрій має забезпечувати витяг всієї маси уловленной пилу з точністю до 3%.

# РОЗДІЛ 3 ОГЛЯД І АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА СУЧАСНИХ АНАЛОГІВ ОБ’ЄКТУ ПРОЄКТУВАННЯ

Більшість сучасних методів дисперсійного аналізу пилу включає дві операції: попереднє виділення з газоподібного середовища навішування пилу і подальше її розпорошення в рідкому або газоподібному середовищі. До них відносяться ситової аналіз, седіментометрія і ряд інших методів. При вторинному диспергування практично немає гарантій отримати первинний стан частинок: число і крупність агрегатів зазвичай змінюються. Тому при випробуванні ступеня уловлювання пилеочпстних пристроїв і визначенні гранулометричного складу реальної пилу в газовому або повітряному потоці бажано застосовувати методи, що виключають вторинне диспергирование. До приладів, заснованим на таких методах, відносяться різного типу Імпактори, сепаратори-ціклончікі і ротаційний аналізатор дисперсності РАД.

У тих випадках, коли в пилу немає агрегатів, методи дисперсійного аналізу порошкоподібних матеріалів повністю застосовні і до пилу.

Прикладом може служити експериментальна пил, яка використовується для штучного запилення повітря при стендових випробуваннях. Для її повного дезагрегірованія приймаються спеціальні заходи.

На сьогодні з фізико-хімічних властивостей пилу, які можуть бути визначені безпосередньо в газових потоках (газоходах), можна назвати тільки її дисперсний склад і питомий електричний опір [30, 44]. Решта властивості пилу незважаючи на те, що вони залежать від реальних умов і параметрів газоподібного середовища (температури, вологості, хімічного складу), доводиться визначати в лабораторних умовах на основі аналізу проб, відібраних з газоходів або вентиляційних повітропроводів, тобто шляхом аналізу уловленной пилу. Розглянемо найбільш пошірені и перспектівні методи.

## Ваговий метод

Гравіметричний метод вимірювання концентрації аерозолю полягає у виділенні часток з пилогазового потоку з подальшим осадженням їх на аналітичному фільтрі і осушення. За величиною приросту на фільтрі з урахуванням обсягу проби визначається масова концентрація аерозолю.

Концентрацію пилу в цьому випадку розраховують за формулою:

|  | (3.1) |
| --- | --- |

де m – маса пилу на фільтрі, мг;

Qв - об'ємна витрата повітря, м3 / ч

t – час відбору проби.

Рух газопилового потоку в газоходах характеризується розвиненою турбулентністю (зазвичай Rе> 104). У цих умовах розподіл часток по перетину, перпендикулярному до напрямку руху потоку, залежить від гравітації, турбулентності, обертання потоку і частинок, відскоку частинок від пружних стінок каналу, термо і фотофорез, електричного і молекулярного тяжіння (для горизонтальних потоків; для вертикального руху можна виключити гравітацію)

Рисунок 3.1. Приклад системи відбору проб сухого газу (фільтр всередині газоходу): 1 – вхідна насадка; 2 – фільтротримач; 3 – трубка Піто; 4 – зонд для вимірювання температури; 5 – вимірювач температури; 6 – прилад для вимірювання статичного тиску; 7 – прилад для вимірювання перепаду тисків; 8 – опорна трубка; 9 – система охолодження та осушення; 10 – всмоктувальний пристрій і газовий лічильник; 11 – запірно-випускний клапан; 12 – клапан для регулювання; 13 – насос; 14 – витратомір; 15 – волюметр сухого газу; 16 – прилад для вимірювання температури; 17 – барометр.

При русі пилогазового потоку по газоходу круглого перетину невеликого діаметру велику роль у розподілі часток по перетину грає їх відскік від стінок. Навіть якщо відсутня видимим осад, відбувається випадання частинок, які потім знову переходять у завислий стан. Особливо це явище позначається на розподілі концентрацій по перетину горизонтальних газоходів: найбільш важкі частинки рухаються стрибкоподібно в нижній частині газоходу, де концентрація, природно, зростає. В результаті створюється стан динамічної рівноваги, що визначається рівністю потоків. осідають і перекладаються знову у зважений стан частинок. З увеіченіем швидкості потоку висота стрибків і ефект від обертання частинок також зростають: частинки можуть долати уздовж поперечного перерізу газоходу відстані, рівні його діаметру. В результаті зі збільшенням швидкості руху відбувається вирівнювання концентрації пилу по перетину потоку [4-6].

У промислових газоходах можливі три характерних виду пилових профілів в залежності від розміру часток (рисунок 3.2). Для великих частинок концентрація пилу досягає максимального значення в центрі газоходу і майже лінійно падає у напрямку до стінок (рисунок 3.2-а). Інерція частинок настільки велика, що турбулентність потоку лише в незначній мірі впливає на радіальне рух частинок. Формування профілю визначається в основному процесами зіткнення часток пилу зі стінками газоходу і один з Другом. Зазначений пиловий профіль характерний для частинок розміром понад 180 мкм. Для дрібних частинок (менше 5 мкм) відношення сил інерції до сили тертя незначно, і частинки слідують в напрямку руху пилогазового потоку. Тому профіль останнього відповідає профілю швидкостей (рисунок 3.2-в). Для перехідної області розмірів частинок (рисунок 3.2-б) концентрація пилу в центрі газоходу мінімальна, на ділянках, що межують зі стінками, максимальна. Чим дрібніше пил і менше швидкість потоку, тим ближче до стінок розташовуються максимуми концентрації частинок пилу. Це можна пояснити зменшенням довжини прольоту частинок після зіткнення зі стінкою газоходу в міру збільшення їх розміру.

Рисунок 3.2. Характерні пилові профілі в газовідходах: а — крупий пил; б — перехідний профіль; в — мілкий пил.

Тому при відборі проби пилу з газоходу повинні дотримуватися всі вимоги, які пред'являються при визначенні її концентрації в пилогазового потоці:

- носик пилезаборної трубки повинен бути спрямований назустріч газовому потоку співвісно з основним її оприлюдненням; відхилення не повинно перевищувати 5;

- швидкість газу у вхідному отворі наконечника пилезаборной трубки повинна бути рівна швидкості пилогазового потоку в ізмеряемойточке; допускається перевищення першої над другою не більше 10%;

- відбирається проба повинна бути досить представницької, тобто відповідати середньому розподілу часток за розмірами в робочому перетині газоходу; при розрахунку по відібраній пробі концентрації пилу вона повинна бути дорівнює середньому її значенням в газоході.

Крім того, має бути забезпечено виконання двох додаткових умов: маса відібраної проби пилу повинна бути достатньою для визначення досліджуваного властивості, а при визначенні всього комплексу властивостей повинна становити близько 800 г, застосовується в пилезаборіой установці фільтруючий пристрій має забезпечувати витяг всієї маси уловленной пилу з точністю до 3%.

Важливим фактором, що впливає на точність одержуваних результатів, є швидкість у вхідному отворі використовуваного пробовідбірні пристрої, яка повинна дорівнювати швидкості запиленого потоку в газоході (изокинетический відбір газу). Якщо швидкість відбору перевищує швидкість газового потоку, більші частки пилн з зовнішньої частини відібраного об'єму газу, прагнучи за інерцією зберегти колишній напрям руху, пройдуть повз вхідного отвору пробовідбірні пристрої. В результаті отримана величина запиленості виявиться заниженою, а відібрана пил буде більш дрібної. При відборі зі зниженою швидкістю відбудеться зворотне явище. Більш великі частки пилу з зовнішньої відхиляється і не входить в відбирається обсяг частини газового потоку по інерції пройдуть у вхідний отвір пробовідбірні пристрої. Отримана при цьому величина запиленості виявиться завищеною, а відібрана пил буде більшою. При відхиленні вхідного отвору від положення, перпендикулярного напрямку газового потоку, навіть при дотриманні рівності швидкостей будуть отримані занижені результати по запиленості, а відібрана пил буде більш дрібної.

Показність результатів вимірювань залежить від місця рас-положення пилезаборіой трубки в газоході. Можливі варіанти розміщення пилезаборной трубки в газоході представлені на рисунок 3.3. При відборах проби за схемами, представленим на рисунок 3.3, а-в, виходить невірний результат через те, що потік пилових частинок розбивається безпосередньо після вигину газоходу або біля входу в трубку.

Рисунок 3.3. Варіанти розміщення пилезаборної трубки в газоході.

Тільки при розташуванні трубки паралельно основному потоку в невозмущеіной його частини при дотриманні умови ізокінетичності (рисунок 3.3-е) можна отримати найбільш достовірний результат. При порушенні умови ізокінетичності (рисунок 3.3, г і д) концентрація відібраного пилу не буде дорівнювати концентрації пилу в потоці.

Для отримання представницьких результатів необхідною умовою є правильний вибір перетинів газоходів для замірів. Вимірювальне перетин вибирається в третій чверті довжини вибраної ділянки по ходу газу. При відсутності досить довгих прямолінійних ділянок місце відбору проб має перебувати ближче до кінця ділянки. Не рекомендується проводити відбір проб безпосередньо після димососів, циклонів, якщо вони не мають випрямляючих потік пристроїв. Бажано вибирати вертикальні ділянки газоходів. На горизонтальних ділянках великої протяжності концентрація пилу в нижній частині перерізу газоходу вище, ніж у верхній, а пил більш грубодисперсна. Ділянки круглого перетину переважніше квадратних, а квадратні – прямокутних. Швидкість газу в вимірювальному перетині трубопроводу повинна бути не менше 4 м/с.

Навіть при дотриманні всіх перерахованих вимог в вимірювальних перетинах збережеться певна нерівномірність розподілу пилогазового потоку (а звідси і нерівномірність розподілу пилу, п її неоднорідність за властивостями, тим більша, чим складне конфігурація газоходу). Тому проби слід відбирати в різних, місцях перетину, умовно розділяючи його на ряд рівновеликих площ.

Якщо газохід має прямокутний перетин, його розбивають на площі, подібні перетину газоходу, площинами, паралельними його стінок, і вимірювання проводять в центрі кожного отриманого прямокутника (рисунок 3.4). Сторона такого прямокутника не повинна перевищувати 150-200 мм.

Рисунок 3.4. Розбивка газоходу на рівновеликі площі; а – прямокутний перетин; б – круглий перетин.

Мінімальна кількість вимірювальних точок – три в кожному напрямку. На двох взаємно перпендикулярних сторонах газоходу по осях, на яких розташовані центри прямокутників, прорізають отвори діам. 50 мм і в цих місцях приварюють короткі (25-30 мм) штуцера з відрізків труб з внутрішнім діам. 50 мм, які закривають металевою кришкою з різьбленням. Для підтримки трубки під час замірів рекомендується приварювати до газоходу перпендикулярно його осі поруч зі штуцером сталевий пруток.

Газоходи круглого перетину розбивають на ряд, концентричних кілець з рівновеликими площами, і вимір виробляють по двох взаємно перпендикулярним діаметрам, для чого до стінки газоходу приварюють два штуцери. Відстань між штуцерами – четверта частина кола газоходу.

## 3.2.	Радіоізотопний метод вимірювання концентрації пилу

Радіоізотопний метод вимірювання концентрації пилу заснований на властивості радіоактивного випромінювання (зазвичай β-випромінювання) поглинатися частинками пилу. Масу уловленого пилу визначають за ступенем ослаблення радіоактивного випромінювання при проходженні його через шар накопиченого пилу.

Результати вимірювання концентрації пилу радіоізотопним методом залежать певною мірою від хімічного і дисперсного складу, що обумовлено особливістю взаємодії радіоактивного випромінювання з речовиною і нелінійністю залежності ступеня поглинання від товщини шару поглинача.

Робота пиломіру заснована на визначенні маси затриманої фільтром пилу за ступенем ослаблення потоку бета-випромінювання, що пройшов через фільтр до і після відбору проби.

Функціональна схема (рисунок 3.5.) містить: джерело бета-випромінювання, лічильник бета-випромінювання, повітродувку, камеру розрідження, лінійку перерахунку, декади індикації, перемикач роду робіт (А), перемикач режиму робіт (Б), механізм пересування джерела іонізуючого випромінювання, забірної трубки і фільтрує стрічки (сектор), котушки провідну і відому для стрічки, секундомір, джерело живлення, перетворювач напруги, номограмму, регулятор витрати повітря, трубку забірну, індикатор кінця (обриву) стрічки.

Рисунок 3.5. Функціональна схема радіоізотопного пиломіру: 1 – джерело β-випромінювання; 2 – фільтруюча стрічка; 3 – газовий канал; 4 – вимірювальна іонізаційна камера; 5 – компенсаційна камера; 6 – підсилювач; 7 – вимірювальний прилад.

Слід зазначити деяку перевагу радіоізотопного методу вимірювання концентрації пилу в атмосферному повітрі в порівнянні з ваговим. Так як радіоізотопним методом визначають масу пилу, віднесену до одиниці поверхні фільтра, то зменшення площі останнього не знижує точності вимірювання, тоді як у ваговому методі точність вимірювання знижується зі зменшенням площі фільтра.

## 3.3.	Оптичний метод

Заснований на явищі поглинання світла при проходженні його через пилоповітряну середу. Відповідно до закону Бугера-Ламберта-Бера, оптична щільність D шару пилоповітряної середовища заданої товщини l прямо пропорційна коефіцієнту поглинання Е і концентрації пилу З в цьому середовищі. Дане твердження справедливе, якщо припустити, що пил складається з абсолютно чорних сферичний однакового діаметра і коефіцієнт поглинання не залежить від концентрації. Чутливість оптичного методу дорівнює:

| Δ Т/ Δ С = – Е𝑙𝐼0𝑒𝑥𝑝(– Е𝑙С) = – Е𝑙𝐼. | (3.2) |
| --- | --- |

Таким чином, чутливість методу тим вище, чим більше коефіцієнт поглинання Е, товщина поглинається шару l і ​​інтенсивність зміни світлового потоку t, що пройшов через пилоповітряну середу. При вимірюванні малих концентрацій пилу для підвищення чутливості використовують дзеркальні системи, щоб світловий потік двічі проходив через вимірювану пилоповітряну середу. Для кожного виду пилу слід визначити оптимальне значення l, при якому чутливість вимірювання буде максимальною. Інтенсивність минулого світлового потоку при заданих Е і l можна збільшити, використовуючи потужне джерело світла, наприклад лазер. Оптичний метод вимірювання концентрації пилу, який використовує ослаблення світла, також має переваги: ​​малу трудомісткість, практично безінерційність вимірювання і можливість вимірювання безпосередньо в пилоповітряної середовищі при повній автоматизації процесу. Метод дозволяє визначати миттєві значення концентрації пилу без внесення збурень в досліджувану середу (рисунок 3.6.)

Рисунок 3.6. Схема пиломіру безперервної дії: 1 – джерело світла; 2 – лінза; 3, 8 – захисні вікна; 4, 6 – патрубки; 5, 7 – отвори для подачі чистого повітря; 9 – об'єктив; 10 – фотоприймач.

## 3.4.	Трибоелектричний метод

Якщо два матеріалу вводять в контакт тертям, відбувається обмін електронами. Різниця електричних зарядів утворюється за рахунок обміну електронами поверхневих атомів. Таким чином, в прикордонному шарі розвиваються поверхні з позитивним і негативним зарядом, що знаходяться на малому молекулярному відстані один від одного.

Рисунок 3.7. Концентрація пилу, Модель приладу вимірювання.

Створена різниця зарядів, є основою для вимірювальних інструментів контролю концентрації пилу, заснованих на трибоелектричному методі, в результаті чого тут застосовується обмін зарядами між вимірювальним зондом і частинками пилу.

Залежність вихідного сигналу трибоелектричного методу залежить від механічних і електричних характеристик пилу. Швидкість потоку має найбільший вплив на трибоелектричних переносу заряду.

Під час розробки, було відзначено, що трибоелектричних заряд залежить від типу вимірюваної пилу. Як і у випадку більшості звичайних оптичних вимірювальних приладів контролю концентрації пилу, сигналу залежить від типових параметрів пилу (наприклад, розподіл часток за розмірами). Крім того, впливу включають склад газу, температура, вологість, ступінь турбулентності і швидкості потоку газу.

Рисунок 3.8. Калібрувальний графік вимірювального приладу контролю концентрації пилу.

Вміст пилу в газовому потоці має пряме лінійне вплив на кількість електричних зарядів, які обмінюються між твердими частинками і поверхнею датчика. Таким чином, трибоелектричний заряд прямо пропорційний запиленості.

Після концентрації пилу, швидкість потоку газу має найбільший вплив на заряд трибоелектричного вимірювання. Трибоелектричний вимірювальний сигнал знаходиться з концентрацією пилу в лінійному і з величиною потоку в потенційної залежності.

Методи вимірювання концентрації пилу поділяються на два великі класи: методи, засновані на попередньому осадженні пилу, і методи, які не вимагають осадження. Вимірювання концентрації пилу за допомогою її осадження в більшості випадків незручно, оскільки зникає можливість контролю стану пилогазової середовища в реальному часі. Цій вимозі задовольняє лише один з методів, заснованих на попередньо осадженному пилу. Це метод вимірювання перепадів тиску на фільтрі. До методів без пробовідтбору відносяться:

- оптичні методи (абсорбційний, метод інтегрального світлорозсіювання);

- електричні методи (індукційний, контакт-електричний, ємнісний, п'єзоелектричний);

- акустичний.

Найбільш прості в реалізації і точні оптичні методи. Також вони не впливають на пилогазового середу, в якій проводяться вимірювання. Серед оптичних методів при дослідженні полідисперсного пилу метод інтегрального світлорозсіювання має похибку 15%, а абсорбційний – 30%. До низької похибки можна віднести високу чутливість, навіть при невеликих концентраціях, і відсутність зсуву нуля.

## 3.5.	Голографічний метод

Аналіз аерозольних часток був однією з перших областей застосування голографії (1964). Голографічний метод заснований на отриманні голограми, яка представляє собою накладення дифракційної картини поля частинок і поля джерела світла. Метод дозволяє отримати інформацію про лічильної концентрації частинок, їх розмір і положення в просторі. На Рисунок 3.9 подана схема установки для отримання голограми.

Рисунок 3.9. Установка для отримання голограм частинок пилу: 1 – лазер; 2 – вимірювальна камера; 3 – лінза; 4 – голограма.

Для відновлення зображення по голограмі використовують тест – неоновий кадр з безперервним випромінюванням, який висвітлює голограму (Рисунок 3.10.). Відновлюване зображення поміщають в фокус лінзи, яка проектує зі збільшенням одну із зображених площин на трубку телевізійної камери. Зображення цієї площини спостерігається на телевізійному екрані. Загальне збільшення досягає 300.

Зміщуючи голограму у напрямку до лінзи і телевізійної камери, можна досліджувати будь-яку площину голографічного зображення, аналізуючи при цьому розподіл часток пилу в контрольованому просторі. За допомогою методу голографії можна виміряти частки в інтервалі 0,1-1000 мкм, при якому забруднення атмосферного повітря вимірюється на великих відстанях.

Рисунок 3.10. Установка для відновлення зображення по голограмі частинок пилу: 1 – голограма; 2 – відновлюване зображення; 3 – лінзи; 4 – телевізійна камера; 5 – телевізійний екран

## 3.6.	Метод лазерного зондування

Для вимірювання концентрації атмосферного пилу на великих просторах і пилу, що викидається в атмосферу промисловими підприємствами, віддаленими від місця вимірювання на відстань до 10 км, використовують оптичні дистанційні методи. Найбільш придатні для цієї мети оптичні методи аналізу в видимої і ближньої інфрачервоної області спектра із застосуванням лазерних роботів-лидаров. Схема приладу приведена на рисунку 3.11. Лазерне зондування атмосфери вперше було здійснено в 1963 р Пилові шари були виявлені на висоті 60-120 км. Метод лазерного зондування заснований на властивостях частинок поглинати або розсіювати лазерне випромінювання. При зміні світла, розсіяного частинками, лазер і фотоприймач розташовують поруч і останній реєструє інтенсивність обратнорассеянного випромінювання (метод зворотного розсіювання). Вимірювання поглинання лазерного випромінювання частинками можна проводити двома способами. Коли лазер і фотоприймач видалені на значну відстань або коли лазер і фотоприймач розташовані поруч, а промені лазера відбиваються від дзеркального відбивача, віддаленого на значну відстань. Принцип дії лазера аналогічний принципу дії радіолокатора. Основним елементом його є лазер, який використовується в якості джерела імпульсного випромінювання. Зазвичай застосовуються рубінові або неодимові лазери. Потужність в імпульсі цих лазерів досягає десятків мегават. Тривалість зондувальних імпульсів лежить в межах (1-2) • 10-8 е. Імпульси направляються на досліджуваний об'єкт за допомогою відповідної оптичної системи. Зворотне випромінювання, що розсіюється об'єктом, збирається за допомогою линзовой і дзеркальної системи і направляється на фотоумножувач, а після посилення подається на осцилограф або для запису на магнітні диски. Метод лазерного зондування має істотні переваги перед іншими методами вимірювання концентрації пилу, так як він дозволяє досліджувати просторово-часову структуру запиленості повітря і виявити джерела пиловиділення.

Рисунок 3.11. Оптична схема лазера: 1 – фотоумножувач; 2 – світлофільтр; 3, 8, 9 – лінзи; 4, 10 – призми;  5 – діафрагма; 6, 7, 12 – дзеркала; 11 – лазер.

Порівняльна характеристика методів приведена в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Порівняльний аналіз методів вимірювання концентрації пилу:

| Метод | Похибки | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- | --- |
| Гравіметричний метод | ±25% | Точність вимірювання, так як відбувається пряме вимір аерозолю і немає впливу фізико-хімічних властивостей на результати | Трудомісткість методу |
| Абсорбційний метод | ±30% | Простота, безінерційність, безперервність | Вплив зміни хімічного і дисперсного складу пилу на результат вимірювання |
| Метод інтегрального світлорозсіювання | ±15% | Відсутність зсуву нуля, не залежить від швидкості потоку | Залежність індикатриси розсіяння від розмірів частинки |
| Нефелометричний метод | – | Відсутність зсуву нуля, не залежить від швидкості потоку | Залежність індикатриси розсіяння від розмірів частинки |
| Голографічний метод | – | Широкий діапазон вимірювання на великих відстанях | Складність |
| Індукційний метод | – | Висока чутливість | Не задовольняє вимогам пожежо- та вибухобезпеки |
| Трибоелектричний метод | – | Не має вузлів, які можуть забруднитися, що дозволяє застосовувати прилади тривалий час в жорстких умовах | Результати вимірювання концентрації пилу радіоізотопним методом залежать певною мірою від хімічного і дисперсного складу вибухобезпеки |
| П'єзоелектричний метод | – | Висока роздільна здатність і високу швидкодію | Реєстрація частинок діаметром більше 2 мкм |
| Акустический метод | – | – | Складність вимірювальної апаратури |

Провівши огляд і порівняльний аналіз методів можна зробити висновок, що серед усіх методів первага надається гравіметричному методу, через те, що цей метод є абсолютним. З іншого боку виконання вимірювань цим методом пов’язане зі значною трудоємністю і займає більше часу, але при аналізі макрокомпонентів точність гравіметричного методу рідко вдається перевершити за допомогою будь-яких інших методів.

## 3.7.	Аналіз аналогів

## 3.7.1.	Системи ізокінетичного відбору проб промислових викидів ХС-5000

Системи ізокінетичного відбору проб промислових викидів ХС-5000 призначені для ізокінетіческого відбору і вимірювання об'єму проб в організованих (просторово обмежених тощо, що протікають в газоходах у вигляді труб круглого або прямокутного перерізу) стаціонарних газопилових потоках із заданим об'ємною витратою для подальшого аналізу в т .ч. для визначення масової концентрації зважених часток гравіметричним методом.

Рисунок 3.12. Зовнішній вигляд системи ізокінетичного відбору проб промислових викидів ХС-5000.

## Опис коштів вимірів.

Принцип дії приладів заснований на примусовому прокачуванні проби газу через поглинач або аерозольний фільтр за допомогою насоса. Значення обсягу відібраної проби, приведеного до умов 0 оС і 101,3 кПа, виводиться на дисплей приладу. Прилад автоматично контролює виконання умови ізокінетичного відбору проби і, в разі необхідності, коригує швидкість відбору проби. Одночасно з відбором проби система проводить контроль основних параметрів газопилового потоку (температура, тиск, швидкість) для розрахунку обсягу відібраної проби. До складу системи ізокінетичного відбору проб APEX XC-5000 входить п'ять основних блоків:

1. Блок управління системи, виготовлений в погодостійкому корпусі з ременем для носіння, має дисплей з відображенням обсягу і температури відбраної проби, тиску в трубі , температури системи.

2. Зовнішній пластинчато-роторний або діафрагмовий насос зі шлангами з швидкороз'ємними з’єднувачем і маслом.

3. Зонд в зборі, який включає корпус зонда з нержавіючої сталі, лайнер зонда (трубка, по якій здійснюється рух проби всередині зонда), трубчастий нагрівач, трубку Піто типу S, термопари типу К для викиду і нагрівача.

4. Блок відбору проб включає обігріваючий бокс для фільтрів, охолоджуєчий бокс для скляних поглиначів та електричні з'єднання.

5. Шлангокабель включає в себе електричні та пневматичні лінії для з'єднання блоку відбору проб з насосом для відбору проб і блоком управління системи відбору проб.

Датчики температури (крім датчика температури аналізованого газу) і датчики тиску (крім датчиків різниці тисків ΔР и ΔН) є індикаторами.

Програмне забезпечення.

Системи мають вбудоване програмне забезпечення APEX Autokinetic. Програмне забезпечення здійснює функції:

- розрахунок обсягу газу і приведення до н.у.;

- відображення результатів вимірювань на РКІ дисплеї;

- передачу результатів вимірювань по інтерфейсу зв'язку з ПК;

- контроль цілісності програмних кодів ПО, настроювальних

і калібрувальних констант;

- контроль загальних несправностей (зв'язок, конфігурація);

- контроль зовнішнього зв'язку (Ethernet).

Таблиця 3.2. Технічні характеристики:

| Діапазон завдання витрати газу* | 35-43, 70-88 дм3/хв |
| --- | --- |
| Діапазон вимірювань об'єму * газу | 150 - 99999,9 дм3 |
| Номінальна ціна одиниці найменшого розряду | 0,1 дм3 |
| Межі основної відносної похибки завдання витрати газу | + 5% |
| Межі основної відносної похибки вимірювання об'єму газу | + 5% |
| Температура газової проби | 0-650оС |
| Межі основної похибки вимірювання температури газової проби | ±1 оС абс. |
| Диференціальний тиск (для пневмометричної трубки) | От - 620 до 620 Па |
| Межі основної похибки вимірювання диференціального тиску (для пневмометричні трубки) | ±0,4 % прив. |
| Диференціальний тиск (на виході пробовідбірного пристрою) | От – 1240 до 1240 Па |
| Межі основної похибки вимірювання диференціального тиску (на виході пробовідбірні пристрої) | ±0,3 % прив. |
| Середній коефіцієнт перетворення динамічного (швидкісного) тиску Кт пневмометричні трубки | 0,7 - 0,9 (для діапазону швидкостей газового потоку от 4 до 30 м/с) |
| Межі відносної похибки коефіцієнта перетворення Кт | + 5% |
| Електричне живлення | 220В, 50Гц |
| Споживана потужність, ВА: - блок управління - пробовідбиральний зонд - насос (в кліматичному кейсі) - гарячий бокс для фільтра | 3300 325-600 370 714 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм: - блок управління - пробовідбиральний зонд - насос (в кліматичному кейсі) - гарячий бокс для фільтра | 584х305х533 (910-4900)х15,9 565х265х285 605х244х247 |
| Масса: - блок керування - занурити пробовідбиральний зонд - насос (в кліматичному кейсі) - гарячий бокс для фільтра | 17,7 4 14 2 |

Умови експлуатації:

- температура навколишнього повітря від 5 °С до 40 °С;

- атмосферний тиск 84 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.);

- відносна вологість 15 – 98 % (при 25 °С, без конденсації вологи).

Параметри аналізуючої проби:

- діапазон швидкостей от 4 до 30 м/с;

- температура, не більше: 650 оС.

## 3.7.2.	Комплект апаратури для вимірювання параметрів газопилових потоків КИТОЙ-2

Призначений для автоматизованих вимірювань температури, тиску, швидкості і розрахунку об'ємної витрати і масової концентрації пилу в технологічних газах в газоходах.

Рисунок 3.13. Комплект апаратури для вимірювання параметрів газопилових потоків КИТОЙ-2.

Вбудована мікро-ЕОМ здійснює оперативний контроль параметрів ізокінетичного пробовідбору пилу і розраховує середню швидкість, витрати і запиленість в газоході в режимі реального часу з урахуванням вологості газу в газоході. Комплект може оснащуватися психрометром ПТ-1 (по окремому замовленню) для вимірювання вологості газу.

Комплект апаратури застосовується на підприємствах теплоенергетики, деревообробки, на цементно-гірських комбінатах і металургійних заводах для контролю пилових викидів (екологічний моніторинг).

Особливості комплекту КИТОЙ-2:

- автоматичний контроль ізокінетічності відбору проб;

- повна автоматизація вимірювань і розрахунків;

- алфавітно-цифровий дисплей на 16 знакомісць;

- можливість інформаційного зв'язку з ЕОМ;

- комплектується платиновим термометром опору, а також пневмометричними і пилезаборними трубками різної довжини і набором алонжі.

Таблиця 3.3. Діапазони вимірювань:

| температури газу з абсолютною похибкою не більше ±2.5°С | 0...500°С |
| --- | --- |
| тиску з відносною похибкою не більше ±2.5% | от разрежения 20 кПа до избыточного давления 20 кПа (от разрежения 0.2 кгс/см2 до избыточного давления 0.2 кгс/см2) |
| швидкості газу в газоході з абсолютною похибкою не більше ±(0,3+0,017) м/с, где V - вимірювана швидкість, м/с | от 5 до 35 м/с |
| відносної вологості в газоході при температурі от +20 до +80°С з абсолютною похибкою ±10% (з психрометром ПТ-1) | от 0 до 100% |
| об'ємної витрати газу з відносною похибкою не більше ±15% | 0.05... 1500 м3/с |
| обсягу проби з відносною похибкою не більше ±5% при витраті газу через тракт відбору проби від 3 до 15 л/хв | 3..,1485л |
| масової концентрації пилу з похибкою не більше ±25% | от 0,01 до 100 г/м3 |
| Температура оточуючого повітря | от +10 до +35°С |
| Потужність споживана блоком вимірювання, не більше | 25 Вт |
| Середнє напрацювання на відмову, не менше | 15000 ч |
| Середній термін служби, не менше | 10 лет |
| Габаритні розміри: блок вимірювань комплект аксесуарів №1 (в укладанні) комплекту приладдя №2 (в чохлі) | 400*320*200 мм 350*270*90 мм 1900*200*40 мм |
| маса: блок вимірювань комплект аксесуарів №1 (в укладанні) комплекту приладдя №2 (в чохлі) | 10 кг 3 кг 7 кг |

## 3.7.3. Гравіметрична вимірювальна система концентраціі пилу SHC500

Переносна система Gravimat SHC500 призначена для визначення запиленості гравіметричним методом, а також витрати газових потоків. Вона використовується для точного калібрування інших вимірювальних приладів, а також для контрольних замірів при перевірці ефективності роботи різних пиловловлювачів.

Рисунок 3.14. Гравіметрична вимірювальна система концентраціі пилу SHC500.

Метод вимірювання.

У приладі використовується гравіметричний метод визначення запиленості газових потоків. За допомогою пилеотборного пристрою проводиться изокинетический відбір проби запилених газів. Пил осідає на спеціальному фільтрі. Концентрація твердих частинок визначається за допомогою зважування мішка з перебувають всередині нього фільтром до і після проведення вимірювань. Це дозволяє уникнути часткової втрати відібраної пилу, що неминуче відбувається при застосуванні традиційних пилезаборних трубок, коли для зважування потрібно виймати заповнений пилом фільтр. Концентрація твердих частинок (мг/м3) визначається як відношення маси пилу, відібраної на фільтр, до обсягу газу, що пройшов через фільтр.

Застосування:

- контроль викидів промислових підприємств;

- технологічні вимірювання.

Контроль за роботою пилоочисних установок Состав Gravimat SHC500:

- Контрольний-аналітичний блок (блок електроніки, датчики тиску, насос прокачування проби).

- Пилевідборний пристрій GS 500 (зонд, багатоканальний шланг, вимірювальна головка).

- Набори пилозбірників на низькі і високі концентрації.

Переваги:

- Безупинне вимірювання витрати, тиску і швидкості газового потоку;

- Ізокінетіческій відбір проби;

- Прості в установці, наладці та обслуговуванні;

- Висока точність;

- Висока надійність;

- Самодіагностіка;

- Зручне програмне забезпечення для введення даних і параметризації;

- Зручне управління;

- Вивід інформації на ЖК-дисплей або комп'ютер (RS232).

Особливості:

- Контрольні вимірювання та калібрування оптичних пиломіри;

- Запатентованна система відбору пилу без втрат;

- Автоматичне регулювання ізокінетичності відбору проби;

- Автоматичні вимірювання і збереження інформації;

- Можливість проведення вимірювань в діапазоні від 0,1 мг/м3 до 50000 мг/м3.

Принцип вимірювань.

Обсяг відбирається газу регулюється за допомогою додавання атмосферного повітря через соленоїдний клапан. Обсяг вимірюваного газу изокинетических залежить від перепаду тиску і відбирається з газоходу за допомогою пиловловлювача з фільтром, пристрої відбору проби, а також сепаратора конденсату. Швидкість газу і кут напрямку потоку розраховується на основі виміряних значень. Температура визначається вбудованим в пристрій датчиком PT100. Відсічний клапан запобігає зворотний потік в пиловловлювач до і після відбору проб. Об'ємна витрата обчислюється на основі виміряних

значень і даних про газоход.

Таблиця 3.4. Технічні характеристики:

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Вимірюваний компонент | Вимірювання масової концентрації пилу методом гравіметричного порівняння |
| Діапазон вимірювань | - від 0,1 до 200 мг/м3 з пиловловлювачами - від 50 до 50000 мг/ з пиловловлювачами |
| Точність | ± 1 % от максимальної продуктивності |
| Умови вимірюваного середовища |  |
| Температура | - стандарт: от 0 до 250 °С - з охолодженням повітря: от 0 до 400 °С - особливий варіант: от 0 до 600 °С |
| Тиск | від -70 до +70 гПа |
| Швидкість газу | від 2 до 48 м/с |
| Умови навколишнього середовища |  |
| Температура навк. средовища | від -10 до +50 °С |
| Загальна інформація |  |
| Склад системы | - блок управління 8НС-АЕ501/502 - пристрій відбору проби 655 - пиловловлювач малої або великої місткості |

## 3.7.4. Список і аналіз зарубіжних патентів на винаходи

Отже, за результатами цього огляду ми можемо зробити висновок, що існують наявні пристрої для відбору проб пили, виконані у вигляді трубок, що вводяться в трубопровід і дозволяють виконувати відбір проби з дотриманням умови ізокинетичності, що сприяє зменшенню похибки вимірювання. Недоліком засобів відбору проби є те, що вони легко забиваються пилом і позитивні результати не дають.

# РОЗДІЛ 4 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

## 4.1.	Вибір та обгрунтування схеми

При вимірюванні концентрації пилу методами, заснованими на її попередньому осадженні, однією з головних стадій аналізу є отримання представницької проби, тобто ідентичною (по дисперсному і хімічним складом і концентрації) тому пилу, з якого вона була взята. Ефективність аналізу знаходиться в прямій залежності від похибок пробовідбору. Більше того, саме пробовідбірні пристрої зазвичай визначають вартість вимірювальної апаратури.

Ваговий метод вимірювання концентрації пилу полягає у виділенні з пило-газового потоку частинок пилу і визначенні їх маси шляхом зважування. Концентрацію пилу розраховують за формулою:

| С=m(vBt) | (4.1) |
| --- | --- |

де m – масса пилу на фільтрі; vB– об'ємна швидкість просасиванія повітря через фільтр; t – час відбору проби.

Вимірювання концентрації пилу ваговим методом включає наступні операції: відбір проби запиленого повітря і вимір її обсягу, повне уловлювання міститься в пробі пилу і зважування обложеного пилу.

Рисунок 4.1. Структурна схема гравіметричного методу.

Процедура вимірювання концентрації у викидах в атмосферу:

- Підготовка обладнання для вимірювань (зважування фільтрів, перевірка або калібрування газоаналізаторів, перевірка аспіратор, газових лічильників, термопар, манометрів; підготовка осушувачів (силікагель, каплеуловитель), Газонапірний трубок, пробовідбірних зондів, барботёров з поглинаючими розчинами).

- Перевірка штуцерів на газоходах і наявність електрики на місці відбору (при відсутності або неправильному розміщенні штуцерів треба проінформувати керівництво підприємства (гл. Інженера) як необхідно обладнати димохід для відбору проб [штуцера, підведення електрики, що обігрівається майданчик для відбору]).

- Вимірювання параметрів газоходу (діаметр, ширина, глибина) для визначення площі перерізу газоходу в місці вимірювання.

- Визначення усередненої швидкості потоку і об'ємної витрати в газоході (вимір диференціального тиску газового потоку по перерізу газоходу для визначення швидкості в точках по перерізу газоходу; вимірювання температури, атмосферного тиску на майданчики відбору, статичного тиску в газоході, складу газу (O2, CO2, вміст вологи).

- Вимірювання забруднюючих речовин за допомогою газоаналізаторів (при необхідності: розміщення газоаналізаторів в чистій кімнаті, перевірка або калібрування газоаналізаторів по ПГС (повірочні газові суміші), розміщення лінії відбору від газоходу для газоаналізатора). Підключення USB для періодичної записи концентрацій ЗР в пам'ять пристрою.

- Відбір проб пилу (зважених речовин) на фільтри в точках по перерізу газоходу, розрахунок швидкості відбору проб через аспіратор для дотримання ізокінетічного відбору.

- Вимірювання температури і швидкості потоку в газоході між відборами проб пилу (для контролю об'ємної витрати в газоході і дотримання ізокінетічного відбору).

- Відбір проб забруднюючих речовин в барботери, сорбційні патрони (з дотриманням ізокінетічного відбору при необхідності).

- Обробка результатів вимірювань, пробопідготовка відібраних проб, проведення в лабораторії кількісних аналізів ЗВ в відібраних пробах (висушування і зважування фільтрів, кількісний аналіз металів, вуглеводнів, і ін.). Розрахунок концентрацій ЗР в газоході.

- Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерела. Розрахунок похибки вимірювань.

## 4.2.	Місце для відбору проб

Місце для відбору проб і проведення вимірювань параметрів потоку викидів вибирають з таким розрахунком, щоб ці вимірювання забезпечували отримання достовірних результатів.

Вимірювальне перетин слід вибирати на прямій ділянці газоходу на достатній відстані від місць, де змінюється напрямок потоку газу (коліна, відводи тощо) або площа поперечного перерізу газоходу (засувки, дросселирующие пристрою тощо). Переважно проводити вимірювання в вертикальних ділянках газоходу, в яких великі фракції пилу не осідають на стінках газоходу під дією сили тяжіння.

Рисунок 4.2. Вибір місця відбору на газоході.

Щоб забезпечити постійну швидкість потоку в площині відбору, ця частина прямої труби повинна бути, принаймні, сім діаметрів завдовжки. По довжині прямої частини труби розташуйте площину відбору на відстані п'яти діаметрів від вхідного отвору.

На майданчику необхідно передбачити місце для зберігання і розміщення вимірювальної апаратури; розмір площадки повинен забезпечувати можливість зручної та безпечної роботи обслуговуючого персоналу чисельністю не менше двох осіб. На майданчику повинно бути обладнане місце для розміщення обладнання, а також достатньо місця для переміщення довгих Газонапірний трубок і зондів при відборі проб всередині газоходу.

Рисунок 4.3. Приклади розміщення майданчиків для відбору проб.

## 4.3.	Газонапірні трубки

Вимірювання швидкості проводять з використанням стандартних трубок Піто (L-типу) (рисунок 4.4.) або інших газонапірний трубок (рисунок 4.5.) (наприклад трубок Піто s-типу, трубок НІІОГАЗ), які відкалібровані за стандартизованими трубках Піто (L-типу) відповідно до ІСО 10780.

Рисунок 4.4. Стандартна трубка Піто (L-типу).

Рисунок 4.5. Газонапірні трубки.

Газонапірну трубку підключають до манометра для вимірювання динамічного тиску газового потоку (для визначення швидкості потоку) і статичного тиску в трубі (використовується в розрахунках для визначення щільності газу). Кінець газонапірної трубки, призначеної для виміру повного напору газу, повинен бути спрямований назустріч газовому потоку.

Розглянемо два способи відбору проб:

1) Пристрої для фільтрування всередині газоходу: частина трубки між насадкою та фільтром повинна бути дуже короткою для зведення до мінімуму осадження пилу вище по потоку від фільтра. Трубка (всмоктуючий патрубок), розташована після фільтра, повинна мати довжину, достатню для її переміщення в встановлені точки відбору проб. Оскільки температура фільтрування зазвичай однакова з температурою пилогазового потоку в газоході, може статися закупорка фільтра, якщо пилової потік містить краплі води.

Рисунок 4.6. Пристрої для фільтрування всередині газоходу:

1 – вхідна насадка; 2 – фільтротримач; 3 – трубка Піто; 4 – зонд для вимірювання температури;  5 – вимірювач температури; 6 – прилад для вимірювання статичного тиску; 7 – прилад для вимірювання перепаду тисків; 8 – опорна трубка; 9 – система охолодження і осушення; 10 – всмоктувальний пристрій і газовий лічильник; 11 – запірно-випускний клапан; 12 – клапан для регулювання; 13 – насос; 14 – витратомір; 15 – волюметр сухого газу; 16 – прилад для вимірювання температури; 17 – барометр.

Для переміщення в газоході використовують герметичну, жорстку трубку (опорну трубку) достатньої довжини, розташовану нижче по потоку від корпусу фільтра і служить механічної опорою для насадки і корпусу фільтра.

2) Пристрої для фільтрування за межами газоходу: частина трубки між насадкою та фільтром (всмоктуючий патрубок) повинна мати довжину, достатню для її переміщення в встановлені точки відбору проб. Температуру всмоктуючого патрубка і корпусу фільтра регулюють, щоб забезпечити випаровування крапель води і уникнути труднощів, пов'язаних з кислими газами, що мають високі температури точок роси.

Рисунок 4.7. Приклад системи відбору проб сухого газу (фільтр за межами газоходу): 1 – вхідна насадка; 2 – фильтротримач; 3 – трубка Піто; 4 – зонд для вимірювання температуры; 5 – вимірювач температуры; 6 - прилад для вимірювання статичного тиску; 7 – прилад для вимірювання перепадів тиску; 8 – опорна трубка; 9 – система охолодження та осушки; 10 – всмоктуючий пристрій та газовий лічильник; 11 – запірно-випускний клапан; 12 – клапан для регулювання; 13 – насос; 14 – витратомір; 15 – волюметр сухого газу; 16 – прилад для вимірювання температури; 17 – барометр.

При визначенні запиленості газу методом внутрішньої фільтрації в якості пиловловлювача застосовують фільтрувальні патрони з об'ємною набиванням з непарафінірованного скловолокна. Після шару скловолокна встановлюють шар з прокаленного азбестового волокна, утримуваний сіткою з латуні або нержавіючої сталі. Фільтрувальний патрон за допомогою шнурової азбесту щільно, щоб не було підсмоктування газу, закріплюють в патронодержателе. Патронотримач закінчується трубкою діаметром 8-10 мм і довжиною, що дозволяє встановлювати фільтруючий патрон у всіх точках вимірювань.

Азбестове волокно для набивання фільтрувального патрона попередньо прожарюють в муфельній печі при температурі близько 400°C. Перед проведенням вимірів скловолокно набивають в патрон. Щільність набивки скловолокна повинна створювати умови витрачання газу близько 20 дм3/хв гідравлічний опір патрона 1 кПа.

Процедуру повторюють до тих пір, поки маса патрона при трьох послідовних зважування не стане постійною.

При концентрації пилу менше 1 г/м3 застосовують мембранні або аерозольні фільтри типу АФА, поміщені в фільтродержатель. Зі зворотного боку фільтра передбачена опорна сітка.

При визначенні запиленості газу методом зовнішньої фільтрації в якості пиловловлювача застосовують патрон з гільзою з фільтрувального паперу або з тканинним фільтром. Для запобігання конденсації вологи патрон постачають електрообігрівом і теплоізоляцією.

Паперові фільтри виготовляють з фільтрувального паперу і застосовують при температурі проходить газу, що не перевищує 200°C. Якщо кількість пилу в газі перевищує допустимий для паперового фільтра, застосовують тканинні фільтри. Для газів температурою до 110°C застосовують ворсисті шерстяні тканини, температурою 140°C – лавсан і до 350°C – тканину зі скловолокна.

При концентрації пилу менше 1 г/м3 можуть бути застосовані плоскі мембранні або аерозольні фільтри типу АФА, поміщені в фільтродержатель. При запиленості газів більше 15 г/м3 перед фільтром може бути встановлений циклон. Цей циклон приєднується до пилезаборной трубці на різьбі з допомогою накидної гайки або через короткий гумовий шланг. Фільтр з'єднують з пилезаборной трубкою або циклоном через гумову пробку з отвором.

При застосуванні паперових фільтрів їх витримують протягом 1 добу. на повітрі. Паралельно зі зважуванням робочих фільтрів зважують пачку контрольних фільтрів (зазвичай 10 шт.). Після відбору проб фільтри знову витримують у ваговій кімнаті протягом 1 добу. і також зважують разом з контрольними. Відповідно до зміни маси контрольних фільтрів вносять необхідні поправки до маси запиленого фільтра.

Приготований паперовий фільтр вставляють всередину патрона і герметизують за допомогою гумової пробки. Після приєднання патрона до пилезаборной трубці установку перевіряють на герметичність.

Фільтри типу АФА доводити до постійної маси перед зважуванням не потрібно. При використанні циклону його необхідно попередньо розібрати, перевірити якість прокладок ущільнювачів і вичистити зсередини.

Таблиця 4.1. Характеристики фільтруючих АФА.

| Тип фільтру АФА | Метод аналізу | Матеріал, який використовується у волокнах тканини ФПП | Площа рабочої поверхні фильтра, см2 | Допустима повітряне навантаження на фильтр, л/хв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АФА-ВП-10 | Ваговий | Перхлорвініл | 10 | 70 |
| АФА-ВП-20 |  |  | 20 | 140 |
| АФА-ВП-40 |  |  | 40 | 280 |

## 4.4.	Час відбору проб

Вважаючи відомої характеристику об'ємної витрати використовуваної системи відбору проб, може бути розраховане час відбору проб, при якому на фільтрі буде зібрана очікувана або необхідна маса твердих частинок, якщо їх приблизна концентрація відома заздалегідь.

Якщо очікувану концентрацію пилу попередньо визначають або вважають відомою, а масу зібраних твердих частинок задають або встановлюють, необхідний обсяг, л, що відбирається відходить пилогазового потоку обчислюють за формулою:

|  | (4.2) |
| --- | --- |

Однак обсяг проби дорівнює добутку загального часу відбору проб, хв, на об'ємний витрата (газу) в насадці, л / хв, в реальних умовах, тобто

|  | (4.3) |
| --- | --- |

Загальний час відбору проб в площині відбору проб обчислюють за формулою:

| або | (4.4) |
| --- | --- |

## 4.5.	Проведення вимірювань

Зібрану установку перевіряють на герметичність. Для цього, встановивши витрату 10-20 дм3/хв, щільно закривають вхідний отвір пилезаборной трубки. В цьому випадку при герметичності установки витрата газу повинен впасти до нуля. Відбір проб здійснюється при фіксованій витраті газу, що забезпечує умови ізокінетічності у вхідному перетині пилезаборного пристрою.

Ізокінетичні умови відбору проб виконують, коли швидкість газів, що надходять на вхід насадки зонда (vn), точно дорівнює швидкості наближаючихся газів, що відходять (vs), тобто vn = vs. Відсоток ізокінетічності визначається рівним 100%, тільки якщо vn = vs.

При vn ≠ vs (анізокінетичні умови) вміст пилу в пробі може бути спотворено через інерційні властивості частинок.

Якщо газовий потік є обуреним, як в анізокінетіческіх умовах, то:

a) великі частки рухаються в первісному напрямку;

b) маленькі частинки слідують у напрямку потоку;

c) частинки проміжного розміру декілька відхиляються.

Приклади ізокінетичних і анізокінетичних умов наведені на Рисунок 4.8.

Рисунок 4.8. Приклади ізокінетичних та анізокінетичних умов.

а – ізокінетичні умови на 100%; b – ізокінетичні умови на 200%; с – ізокінетичні умови на 50%. 1 – потік;   2 – насадка; 3 – дрібні частинки; 4 – великі частки.

Діаметр вхідного перетину накінечника (d), мм, (при зовнішній фильтрації) обчислюють за формулою:

|  | (4.5) |
| --- | --- |

де vi - швидкість газу в точці вимірювання (відбору проби), м/с.

Витрата відбираємого газу (Vp), дм3/хв, призводять до нормальних умов і обчислюють за формулою

|  | (4.6) |
| --- | --- |

де d – діаметр вхідного перетину накінечника або пилезаборного пристрою (при внутрішній фільтрації), мм;

Б – атмосферний тиск повітря, Па;

Рг – тиск (+) або розрідження (-) газу в місці відбору проби, Па*;

tг – температура газу в місті відбору проби, °C;

vi – швидкість газу в точці вимірювання, м/с;

ρ0 – щільність газу при нормальних умовах, кг/м3;

ρр - щільність газу, прийнята при калібрування аспіраційного пристрою, кг/м3;

tp – температура газу на вході аспіраційного пристрою, °C;

Рр – розрідження газу на вході аспіраційного пристрою, Па.

Тривалість відбору проби встановлюють залежно від запиленості газу, продуктивності аспіраційного пристрою і типу пиловловлювача. При великій запиленості газу (більш ніж 1 г/м3) відбір проби, як правило, повинен тривати 10-20 хв. Зі зменшенням запиленості газу і в залежності від ГДК визначених речовин час відбору зростає. Приріст паперової гільзи, обумовлений уловленной пилом, повинен бути не менше 0,1 г, інакше знижується точність вимірювання (використовують одну і ту ж чашку ваг). Пов'язана картина необхідних послідовних вимірювань і обчислень для визначення об'ємної витрати в газоході W (м3/с), концентрації пилу С (г/м3), і викиду пилу М (г/с) представлена на діаграмі рисунку 4.9.

Рисунок 4.9. Діаграма послідовних вимірювань та обчислень длязнаходження об'ємної витрати газу, концентрації пилу та викиду пилу.

З діаграми на рисунку 4.9 можна побачити, що з розрахунків швидкості газу в трубі (8), вимірювання температури (3), статичного тиску (4), вмісту води (6), можемо розрахувати щільність газу в трубі. Це включається в формулу для обчислення швидкості разом з виміряним динамічним тиском (1).

Використовуючи швидкість газу в трубі (8), і площу перетину труби (2), можна розрахувати об'ємну витрату газу в газоході при різних умовах: вологого газу при (р.у.) (9) , вологого газу при (н.у.) (10), сухого газу при (н.у.) (11). Для ізокінетіческого відбору проб, вибирається зручний діаметр накінечника, в залежності від потужності насоса, швидкості газу в трубі, концентрації зважених. Об'ємна швидкість газу через аспіратор для ізокінетіческого відбору (12), визначається діаметром накінечника (13), швидкістю газу в точці відбору (8), характеристиками газу в трубі: температурою (3), статичним тиском (4), вмістом води (6), а також тиском в газовому лічильнику (16), і температурою в лічильнику (17) . Швидкість потоку встановлюється відповідною.

Обсяг газу, котрий пройшов аспіратор (15) вимірюється, і отримане значення призводять до нормальних умов (н.у.) (21) (при розрахунках використовуються дані статичного тиску (16) і температури (17) в аспіраторі). Після відбору проби пилу (зважених) на фільтр, визначається маса осілого пилу на фільтр – віднімаючи масу порожнього фільтру (18) з маси фільтра з відібраною пробою (19).

Таким чином, ми отримаємо загальну масу зважених часток. концентрація зважених розраховується, як відношення маси пилу (зважених) [(18) - (19)] до обсягу сухого газу при н.у. що пройшло через аспіратор (21). Викид пилу (зважених речовин) (23) буде дорівнювати добутку концентрації (22) на об'ємну витрату сухого газу в трубі при н.у. (11).

## 4.6.	Обробка результатів вимірювань

Обсяг проби V, дм3, відібраний для аналізу, розраховується за формулою:

| V = Vp · t, дм3 | (4.7) |
| --- | --- |

де Vp – витрата відбираємого газу, приведена до нормальних умов і розрахована за формулою 2, дм3/хв;

t – час відбору проби, хв.

## 4.6.1. Оцінка похибки відбору проб

Похибка відбору проб при вимірюванні запиленості газопилових потоків, що відходять від стаціонарних джерел забруднення, включає в себе:

- похибка визначення швидкості газу в вимірювальному перетині;

- похибка визначення фізичних характеристик газу (температури, тиску) і атмосферного тиску повітря;

- похибка від неізокінетічності відбору газу;

- похибка від кута нахилу пилезаборной трубки до осі потоку;

- похибка від завантаження вимірювального перетину пилезаборним пристроєм;

- похибка від неточності установки пилезаборной трубки в точках вимірювань;

- похибка осреднения запиленості потоку;

- похибка від осадження пилу в канапе пилезаборной трубки (для зовнішньої фільтрації);

- похибка від неповного уловлювання пиловловлювачем;

- похибка визначення витрати газу через пиловловлювач.

Оцінка складових похибки відбору проб і визначення відносного середнього квадратичного відхилення (ВСКВ). Похибки визначення витрати газу через вимірювальний перетин, температури, тиску газу і атмосферного тиску повітря - розраховують по ГОСТ 17.2.4.06, ГОСТ 17.2.4.07. Похибка від неізокінетічності відбору проб для частинок діаметром менше 5 мкм дуже мала. Похибкою від кута нахилу осі пилезаборной трубки до осі потоку, що не перевищує 5 °, можна знехтувати. Похибкою від завантаження вимірювального перетину пилезаборним пристроєм при відношенні площі, займаної пилезаборним пристроєм, до площі вимірювального перетину, що не перевищує 5%, можна знехтувати.

Відносне середнє квадратичне відхилення (ВСКВ) відбору проб () розраховують виходячи з ВСКВ визначення: витрати газу через вимірювальний перетин, температури і тиску газу, атмосферного тиску, неізокінетічності відбору, осреднении потоку, неповного уловлювання пиловловлювачем, похибки аспіраційного пристрою.

Максимальна похибка відбору проб (δ) з довірчою ймовірністю 95% при нормальному законі розподілу не перевищить подвоєного значення середнього квадратичного відхилення ()

| δ = ± 2. | (4.8) |
| --- | --- |

Відносне середнє квадратичне відхилення (ВСКВ) відбору проб обчислюють за формулою:

|  | (4.9) |
| --- | --- |

де:

- ВСКВ визначення швидкості газу в газоході, рівне 0,03;

- ВСКВ визначення температури (t), тиску газу (р) і атмосферного тиску повітря (Б) при використанні засобів вимірювання з похибкою, що не перевищує ± 1% у верхній частині діапазону вимірювань, рівне 0,005;

- ВСКВ, обумовлене неізокінетічностью відбору газу, рівне 0,0025;

- ВСКВ від осреднения запиленості потоку, рівне 0,01;

- ВСКВ від неповного уловлювання пилу пиловловлювачем, рівне 0,01;

- ВСКВ похибки аспіраційного пристрою, рівне 0,025.

Тоді ВСКВ відбору проб, виходячи з вищевказаних даних,

Максимальна погрішність відбору проб з довірчою ймовірністю
95 %.

або ±8 %

# ВИСНОВКИ

Аналіз спроектованого проєкту

Вимірювання концентрації пилу ваговим методом включає наступні операції: відбір проби запиленого повітря і вимір її обсягу, повне уловлювання міститься в пробі пилу і зважування обложеної пилу.

Швидкість відбору проби пилу в газоході вибирають, виходячи з умови ізокінетічності.

При вимірі концентрації пилу в атмосферному повітрі і повітрі виробничих приміщень з гігієнічної точки зору оптимальною є швидкість відбору, яка дорівнює швидкості людського дихання, тобто швидкість легеневої вентиляції (10-15 л/хв). Швидкість повітря зазвичай виміряють за допомогою ротаметрів. Однак вони мають дуже високі похибки вимірювання: випадкову 15-30% і систематичну 20-30%. Більш високу точність дають капілярні витратоміри.

З урахуванням похибок всіх операцій, що здійснюються при вимірюванні концентрації ваговим методом, середня похибка цього методу становить ± 30%. При відборі проб пилу, маса яких не перевищує 1 мг, похибка зростає до ± 60%.

На сьогодні ваговій метод широко використовується для вимірювання запиленості газів, що відходять промислових викидів. Метод визнаний стандартним в Україні, Англії, Франції, Бельгії, Нідерландах та інших країнах.

Значно краще методу є можливість визначення масової концентрації пилу і відсутність впливу її хімічного і дисперсного складу на результат вимірювання. Однак, з усіх існуючих методів він трудомісткий, причому найскладнішою операцією є відбір проби пилу. Крім того, метод є циклічним навіть при повній автоматизації всіх операцій.

Набуті знання та навички під час виконання проєкту

- розвинув навички самостійного вирішення комплексних завдань по проектуванню, розрахунку та конструюванню наукових, аналітичних та екологічних приладів та систем;

- систематизував, закріпив та розширив теоретичні знання, здобуті під час вивчення профілюючих загальноприладобудівних, загальноінженерних дисциплін спеціальності;

- ознайомився з етапами проєктування та конструювання, аналітичних та екологічних приладів та систем, а також конструкцій типових деталей і вузлів цих приладів;

- поглибив навички самостійного вирішення інженерно-технічних завдань на основі одержаних знань за всіма попередніми загально освітніми і загальнотехнічними дисциплінами;

- оволодів технікою розробки конструкторських документів на різних стадіях проєктування і конструювання;
- здобув практичні навички кваліфікованої праці на персональних ЕОМ та виконання креслення за допомогою ЕОМ у відповідності з вимогами ЄСКД;

- навчився швидко і впевнено орієнтуватися і користуватися необхідною науково-технічною інформацією, а також обґрунтовано захищати самостійно прийняте під час виконання дипломного проєкту технічне рішення.

# СПИСОК ПОСИЛАНЬ

1. Кудряшов В.В., Палкин А.Б. Разработка автоматической станции пылевого контроля, III Всемирный конгресс по экологии в горном деле 7-11 сент., 1999 г. Труды конгресса т. I, -с. 240-247.

2. Кудряшов В.В., Палкин А.Б. Основы непрерывного измерения концентрации пылевого аэрозоля радиоизотопным методом. Международная конференция “Физика атмосферного аэрозоля (к 85-летию со дня рождения Г.В. Розенберга). Труды конф., Россия, М., 1999, -с. 315-319.

3. Кудряшов В.В., Воронина Ю.В.. Направления в разработке приборов пылевого контроля. В сб. Проблемы рудничной аэрологии. М.: Наука, 1974, с. 209-214.

4. ДСП 201-97. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами),. Наказ Міністерства охорони здоров’я від 09.07.1997 № 201. (SSR 201-97. State Sanitary Rules of air protection of settlements (from contamination by chemical and biological agents)), Order of the Ministry of Health of 09.07.1997 number 201.

5. Приміський В.П. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин і їх інструментальний контроль[Текст]/, В.П.Приміський, Івасенко В.М., Корнієнко Д.Г // Східно-Європейський журнал передових технологій, Харків, – 2014. – №3. – С. 8-15. (V.Primiskyy., Technological standards of permissible emissions of pollutants and their instrumental control [Text] / V.Primisky, V. Ivasenko, D. Kornienko // Eastern European Journal of advanced technologies, Kharkiv) - 2014. - №3. - P. 8-15.

6. Вартанов А. З. Методы  и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг [Текст]/А. З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. Л. Шкуратник. – М. : Горная книга, 2009. – 640 с. (Vartanov A. Methods and tools for environmental monitoring and environmental monitoring [Text] /. Z. Vartanov, A. Ruban, V. Shkuratnik. - M.: Mountain Book,) - 2009. - 640 p.

7. Клименко А.П. Методы и приборы для измерения концентрации пыли [Текст]/ М., «Химия». – 1978. –203с.(A. Klimenko, Methods and instruments for measuring dust concentration [Text] / M., "Chemistry"). - 1978. -203 p.

8. Балтренас П.Б. Методы и приборы определения физико-механических свойств пылей и аэрозолей  [Текст]  / П.Б.Балтренас, В.Шпакаускас. Вильнюс: Техника  –   1994. – 237 с. (P. Baltrenas, Methods and tools for determining the physical and mechanical properties of dusts and aerosols [Text] / P.B.Baltrenas, V.Shpakauskas. Vilnius: Engineering). - 1994. - 237 p.

9. Sampedro, Ó. Turbidimeter and RGB sensor forremote measurements in an aquatic medium [Text] / Ó. Sampedro, J.R. Salguei // Measurement . – 2015. - № 68(0). – Р. 128-134.

10. Mohd Khairi, M. A review on the design and development of turbidimeter [Text] / M. T.,  Mohd Khairi, S., Ibrahim, M. A., Md Yunus, M. Faramarzi //  Sensor Review. – 2015. - №35(1). – Р.98-105.

11. Я.Л.Миндюк «Методичні вказівки до виконання курсового проекту дисципліни «Аналітичні прилади і системи».

12. Франко Р.Т., Ларченко В.И. Анализаторы и средства их метрологического обеспечения. –В кн.:Методы и приборы контроля степени загрязнения атмосферы. Киев: Научные труды ВНИИАП, 1976.  с. 87 - 94.

13.   Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. М.-Л.: Химия, 1966. 535 с.

14.    Джейрам Р. Р. Масс – спектрометрия. Теория и приложения. М.: Мир, 1969,

252 с.

15.  Аграновский С.Г., Конопелько Л.А. Общие требования к образцовым средствам для аттестации поверочных газовых смесей. – Измерительная техника, 1975, № 6, с 68 – 69.

16.  Франко Р.Т., Кадук Б.Г., Кравченко А.А. Газоаналитические приборы и системы. –М.: Машиностроение, 1983. – 128 с. ил. – ( Б-ка приборостроителя ).

17. Шеховцов Н.А. Магнитные масс- спектрометры (устройство и методи измерений). М., Атомиздат, 1971. – 232 с.

18.  В.А.Павленко «Газоанализатры», изд. Машиностроение, 1965г., 296стр.

19. Агейкин Д.И. Магнитные газоанализаторы. – М: Машиностроение, 1963.

20. Брацлавський Д.А., Петров В.В Точность измерительных устройств. – М.: Машиностроение , 1976 – 306с.

21. Реферативный журнал «Приборостроение» №1-12, 2002, 2003, 2004, 2005.

22. Реферативный журнал «Метрология и измерения» №1-12, 2003, 2004, 2005.

23. http://www.ukranalyt.com.ua/

24. http://ru.wikipedia.org/

25. Ваня Я. Анализаори газов и жидкостей. Переклад з чешської, під редакціею О. С. Арутюнова, М., «Єнергія», 552 ст. 1970 р.

26. Annete Salomosson. New materials for gas sensitive field-effect device   studies. Linkopings Universitet, Institute of Technology, Dissertation No.957, 1976p.

27. Свельев И. В. Курс общей физики. Учебн. пособие. В 3-х т. Т.2. 	Электрика 	и магнетизм. – 3-у изд., испр. – М.:Наука, Гл. ред. физ. мат. лит. 1986.– 432 с., ил.

28. П. И. Романовский. Ряди Фурьэ. Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа. Издание 5. – М.: Наука, 	Гл. ред. физ. мат. лит. 1973. – 334 с., ил.

29. Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк. Главное изд-во, 1986. 	– 504 с.

30. Удосконалення методу вимірювання димових газів Корнієнко Д. Г, 2015

31. Сайт ‘Справочник химимка’. – URL: http://chem21.info/info/1741663/ (дата звертання 06.02.2017)

32. Практика Комітету з дотримання Оргуської конвенції / Під ред. А. Андрусевич, Т. Алге, К. Клеменс, З. Козак. – РАЦ "Суспільство і довкілля". - Львів, 2008. – 78 с. (рос. та анг.)

33. Козерук А.С. Технология оптического приборостроения Минск: БНТУ 2013. – 375с.

34. Панов В.А. Справочник конструктора оптико-механических приборов. - Л.: Маш-ние. 1980. 742с.

35. Иванов Е. С., Кудряшов В. В. Aспиратор-пылепробонаборник с индикацией объема прокаченного воздуха и концентрации пыли ПП-2У. Сб. трудов XIII Международной конференции «Технология, оборудование и сырьевая база горных предприятий промышленности строительных материалов». — М.: МГГУ, 2008. -С. 335−338. ЕШ

36. Стафеева Полупроводниковые фотоприемники УФ, видимого и ближнего ИК-диапазона спектра. - М.: Радио. 1984. 326с.

37. Коузов П. А., Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов, 2 изд., Л., 1974;

38. Клименко А. П., Королев В. И., Шевцов В. И., Непрерывный контроль концентрации пыли, К., 1980;

39. Янковский С. С., Булгакова Н. Г., Средства контроля запыленности газовых потоков в промышленных условиях, М., 1985;

40. Янковский С. С., Средства измерения массы и дисперсного состава частиц, взвешенных в газовом потоке, М., 1990. Б. С. Сажин, С. С. Янковский.

41. Волков В.А. Справочник по приемникам оптического излучения.  - К.: Техніка, 1985. 320с.